## FICHA TECNICA
OBJETO: ADQUISICIÓN, VERIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADORES DE HIDRÓGENO DE PRECISIÓN DE ALTA PUREZA, PARA LOS LABORATORIOS FORENSES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL
SUBDIRECCION DE SERVICIOS FORENSES
ITEM | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | REGIONAL NORTE | REGIONAL OCCIDENTE | REGIONAL NORORIENTE | TOTAL | CODIGOS
1 | Suministro e instalación de Generador de Hidrógeno de Precisión de Alta pureza Tipo de gas: Hidrógeno Flujo de gas mínimo: 250cc/min Pureza mínimo: 99.99999% a una presión de 100 psi (6,9 bar) Consumo de agua alrededor de hasta 500 ml/día Voltaje: 110- 230VAC. El equipo debe trabajar con agua mínimo tipo II El equipo debe entregarse con una conexión de salida de 1/8” tipo Swagelok. Tubería de acero inoxidable 1/8” con todos los accesorios necesarios para realizar la conexión a un cromatógrafo de gases masas Agilent. Se requiere que sea de alta pureza de hidrógeno para gas Carrier, mediante la utilización de una membrana de intercambio de protones para crear el gas hidrógeno a partir de agua desionizada, así como absorción por cambio de presión y tecnología de tamiz molecular para eliminar el contenido de humedad hasta niveles traza. Debe incluir dos (2) Kit de mantenimiento para el correcto funcionamiento del Generador de Hidrógeno durante el tiempo de garantía ofrecido. El equipo debe incluir la botella de agua original del equipo (reservorio) de mínimo 4 litros, acoplada al equipo, para el llenado automático del sistema. Función de detección interna de fugas de hidrógeno automática (auto test) Función de apagado automático. Garantía integral de minima de dos (2) años por cada equipo | UNIDAD | 1 | 1 | 1 | 3 | 81101700, 41115700, 41103500
CONDICIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA ENTREGA DEL EQUIPO:
1. El contratista debe entregar la última versión del equipo ofrecido y suministrar los insumos suficientes para realizar las pruebas de instalación, verificación, puesta en marcha, prueba de fugas con el MSD y el entrenamiento operativo, debe poderse evidenciar en los documentos que se entreguen junto con el equipo.
2. El contratista debe entregar el equipo instalado, verificado y funcionando con prueba de fugas internas y hacia la conexión del equipo.
3. Acta de recepción: De la instalación se debe elaborar un acta firmada por el responsable de la supervisión del contrato que se derive de este proceso contractual. Junto con el acta de instalación se debe entregar los siguientes documentos: • Constancias de realización del entrenamiento. • Relación de la totalidad de los componentes del equipo con su nombre, marca, modelo y número de serie.
4. El contratista debe proporcionar los siguientes instructivos o guías en formato digital: • De instalación y funcionamiento. • Partes y referencias del sistema. • De operación y de uso rutinario a cargo del usuario.
5. El proveedor debe proporcionar el listado de repuestos e insumos, con su número de parte, de cambio más recurrente en los mantenimientos preventivos y correctivos, dado por el fabricante y suministrar una carta donde se comprometan a que estos repuestos e insumos no sean remanufacturados o re-empacados o re-envasados.
6. Los manuales entregados deben corresponder a los modelos de equipos ofertados, no requieren traducción oficial del catálogo al castellano, podrá aportarse al proceso de contratación en su idioma original junto con una traducción simple al castellano.
7. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos de transporte y demás actividades en que incurra durante la entrega de los bienes en los lugares establecidos o por resolución de garantías, en donde el contratista deberá recoger los bienes rechazados y entregarlos de nuevo, sin costo alguno para la Institución.
8. Cumplir con la programación de visitas de mantenimiento preventivo, la cual deberá ser acordada y elaborada por el Representante Legal del proveedor o por quien éste designe y aprobada por el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
Otras especificaciones técnicas
1- Realizar prueba de calidad del gas las veces que sea necesaria por cada equipo generadores de hidrogeno suministrados frente al porcentaje de humedad y de aire bajo el reporte y los parámetros de la prueba del Tune y el Evaluación Tune del detector de MSD de marca Agilent Technologies
2- Realizar las veces que sea necesario por cada equipo generadores de hidrogeno suministrados las pruebas de detección de fugas de hidrógeno internas y en la conexión al cromatógrafo de gases masas, siendo esto garantizado por parte del proveedor y llevadas a cabo por ingenieros o personal certificados
3-Realizar mantenimiento preventivo de cada equipo suministrado generadores de hidrogeno en cada sede :2 visitas de mantenimiento preventivo por cada año de garantía para cada uno de los equipo suministrado
4-Mantenimiento correctivo: todas las visitas necesarias para cada equipo suministrado generadores de hidrogeno en cada sede
5-Garantía integral de mínimo dos (2) años por cada equipo
6-Durante el tiempo de garantía, de presentarse falla por más de una vez en la misma parte funcional del equipo se deberá reemplazar dicha parte funcional por una nueva y sin costo adicional para el Instituto