## Respuestas a observaciones
Formato consultas a ESSA durante preparación de ofertas
CRW: | CRW: 378544 / Documento: Doc3063274099
Objeto: | Adquisición de un Equipo de Prueba de Medidores de Energía (EPM)
Nombre Oferente | Fecha consulta | Pregunta Nro. | Documento o anexo sobre el cual se realiza pregunta | Numeral del anexo sobre el que realiza pregunta (en caso de no estar numerado indicar página del anexo) | Titulo del numeral sobre el que se realiza pregunta | Pregunta o solicitud de aclaración | Respuesta ESSA (Espacio para que ESSA de respuesta)
GEIICO S.A. | 2026-05-14 | 1 | Adenda 4 - Documento Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 4 | Numeral 130 | SOFTWARE | "En el Anexo_Extructura Archivo Plano, se presenta la tabla que define la estructura del archivo plano que debe generar el aplicativo asociado al sistema de calibración, incluyendo las columnas POS_INICIAL y POS_FINAL, las cuales indican la posición de inicio y final de cada campo dentro del archivo. Durante la revisión de dicha tabla, se observa que en varios registros el valor de la columna POS_FINAL es inferior al valor correspondiente en la columna POS_INICIAL, lo cual resulta inconsistente desde el punto de vista estructural, dado que: Un campo dentro de un archivo plano no puede finalizar en una posición menor a la que inicia. Esta situación impide determinar con claridad la longitud real de los campos y, por tanto, la correcta implementación del archivo. Con el fin de garantizar una implementación correcta del formato requerido, solicitamos amablemente a ESSA: Confirmar si existe un error en la columna POS_FINAL del Anexo_Extructura Archivo Plano y, en caso afirmativo, proporcionar la versión corregida de la tabla. | Respuesta : Se modifica el archivo Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 en la hoja Anexo_Extructura Archivo Plano. Se renombra la casilla POS_FINAL por CANTIDAD DE CARACTERES, por lo cual, en la columna POS_INICIAL, indica la posición en la que debe iniciar el campo requerido y la columna CANTIDAD DE CARACTERES indica la cantidad máxima de caracteres que debe permitir ese campo. La Columna TV es un indicador de uso en ESSA, donde el 1 indica que es numérico y el 2 indica que es Alfanumérico. Por ejemplo: CAMPO: TEMPERATURA, inicia en la POS_INICIAL: 44 y debe permitir CANTIDAD DE CARATERES: 6, siendo un campo numérico. Ver adenda 6. donde se modifica el anexo Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 4 por el anexo Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 6 , especificamente la hoja denominada "Anexo_Extructura Archivo Plano" celda C2
|  | 2 | Adenda 4 - Documento Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 4 | Numerales 17 y 134 | SISTEMA DE CALIBRACIÓN Y SOFTWARE | El ítem 17 establece: “El equipo debe incluir la capacidad para la comunicación con los medidores marcados con el logo DLMS/COSEM, para ello debe contar con un módulo de comunicación infrarrojo, para cada puesto de medida, así como incluir el medio de comunicación G3PLC y/o BPLC.”, lo cual se interpreta como la disponibilidad de comunicación PLC a nivel físico. Por su parte, el ítem 134 establece: “De igual manera, el sistema deberá habilitar la ejecución de pruebas de desconexión y reconexión, tanto en modalidad local (mediante sonda óptica) como remota (a través de la simulación de comunicación G3PLC y/o BPLC).”. Solicitamos por favor confirmar: - ¿ESSA requiere que el sistema cuente con comunicación PLC física real (G3PLC/BPLC) sobre el cableado eléctrico del sistema de calibración o ESSA acepta una simulación funcional de la comunicación PLC, sin implementación de transmisión física sobre la red eléctrica? | Respuesta : Se requiere que cuente con una simulación de concentrador de datos G3PLC y/o BPLC, el cual se conecte a los medidores a través del sistema eléctrico del sistema de calibración. Ver adenda 6. donde se modifica el anexo Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 4 por el anexo Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 6 , especificamente el ítem 134
|  | 3 | Adenda 4 - Documento Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 4 | Numeral 134 | SOFTWARE | El numeral 134 solicita: "El sistema deberá garantizar la validación del correcto funcionamiento mediante el puerto local y la comunicación remota (G3PLC y/o BPLC), empleando para ello la simulación de un concentrador de datos con protocolo DLMS/COSEM, ya sea dentro del software de calibración o mediante un sistema complementario, donde la comunicación deberá realizarse utilizando el mismo cableado del sistema de calibración ofertado, sin requerir conexión con infraestructura externa. En todo caso, el laboratorio de ESSA suministrará las llaves de acceso de cada uno de los medidores bajo prueba. Nota: La versión utilizada en ESSA es PLC carrier communication interface: DL 645, the default communication baud tariff is 9600bps." Los protocolos DLMS/COSEM y DL 645 son protocolos implementados en la capa de aplicación y que funcionan bajo estándares y normativas diferentes independiente del medio físico utilizado. Esto implica el desarrollo de dos protocolos completamente diferentes que no coexistirían en un mismo ensayo de medidores. Solicitamos aclarar: ¿ESSA requiere desarrollo de la simulación del concentrador para los protocolos DLMS/COSEM y DL 645 o solo uno de ellos aplicaría? ¿En caso de que sean ambos cuales son los lotes de medidores a los que aplicaría cada uno de estos protocolos? | Respuesta en el mismo orden: - Se requiere para protocolo DLMS/COSEM. Ver adenda 6. donde se modifica el anexo Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 4 por el anexo Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 6 especificamente el ítem 134 - Es únicamente el indicado en la respuesta anterior.
|  | 4 | Adenda 4 - Documento Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 4 | Numerales 64 y 65 | PATRÓN DE ENERGÍA | Agradecemos a ESSA la atención prestada a las observaciones presentadas en la etapa anterior del proceso y la publicación de la Adenda No. 4 al pliego. En relación con la respuesta C.2.3, mediante la cual se mantiene la exigencia de clase 0,01 % en tensión y en corriente del patrón de referencia, sometemos a su consideración los siguientes hechos. Hechos relevantes En la respuesta C.2.3, ESSA indica “En el caso de medidores comerciales y residenciales (clases 0.1S, 0.2S y 0.5S), cuyos errores máximos permisibles se sitúan entre 0,1%, 0,2 % y 0,5 %, el uso de un patrón con exactitud en energía de 0,02 % garantiza una relación adecuada. Sin embargo, para que dicha exactitud en energía sea técnicamente alcanzable en condiciones reales de medición, es necesario que las magnitudes fundamentales (tensión y corriente) presenten incertidumbres individuales del orden de 0,01 % o mejores. Esto se fundamenta en el principio de propagación de incertidumbres en la medición de potencia: P = V · I · cos(φ) donde la incertidumbre combinada depende de las contribuciones de tensión, corriente y ángulo de fase. Aun en condiciones ideales (factor de potencia cercano a la unidad), la combinación cuadrática de incertidumbres implica que: - Si V e I fueran de 0,02 %, la incertidumbre resultante en potencia excedería el 0,02 % requerido. - En cambio, con V e I de 0,01 %, la incertidumbre combinada se mantiene dentro del rango necesario para cumplir con la clase 0,02 % en energía, considerando además la contribución del error de fase. Por lo anterior, la exigencia indicada garantiza la trazabilidad y el cumplimiento normativo del proceso de calibración, no siendo una sobreespecificación.” Existen, sin embargo, patrones electrónicos de referencia que declaran clase de exactitud de 0,02 % en las tres magnitudes simultáneamente: tensión, corriente y energía. A manera de ejemplo verificable, el patrón electrónico de referencia SRS 400.3 (MTE Meter Test Equipment AG, Suiza), conforme a su hoja técnica oficial Leaflet SRS 400.3 120 A, declara las siguientes clases de exactitud: • Tensión: error ± 0,02 % del valor medido en el rango 30 V a 520 V. • Corriente: error ± 0,02 % del valor medido en los rangos 4 mA a 12 A y 40 mA a 120 A. • Potencia (P, Q, S) y energía: error ± 0,02 %. Esta clase declarada se verifica empíricamente y de forma directa mediante certificado de calibración trazable emitido por laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, con trazabilidad a patrones nacionales validada en el marco del Mutual Recognition Arrangement de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC MRA), al que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) es signatario. La existencia documentable de instrumentos con esta combinación de clases demuestra, como hecho verificable, que la condición que ESSA considera necesaria —que la clase en tensión y corriente sea más estricta que la clase en energía— no opera como regla general en la metrología electrónica de referencia. La exactitud declarada en cada magnitud es un dato que se constata empíricamente por certificado de calibración, no una propiedad inferida por aplicación general de la teoría de propagación. Sobre el mecanismo de verificación propuesto El certificado de calibración trazable bajo ISO/IEC 17025:2017 constituye, en el marco metrológico internacional, la evidencia objetiva del comportamiento real del instrumento en cada magnitud medida. Como criterio de aceptación incorporado al pliego, este mecanismo aporta dos beneficios concretos al proceso. Por una parte, fortalece la garantía técnica del banco al sustituir la sola verificación contra la NTC 2423 prevista en el procedimiento, por una calibración acreditada internacionalmente, con trazabilidad declarada y vigilancia periódica del organismo acreditador. La confianza metrológica del banco se eleva, no se reduce. Por otra parte, permite el acceso al proceso de patrones electrónicos modernos con clase 0,02 % en tensión, corriente y energía cuya idoneidad técnica está demostrada por evidencia objetiva, lo que contribuye a la razonabilidad económica del proceso sin sacrificar rigor metrológico. Solicitud Atendiendo a lo anterior, respetuosamente solicitamos a ESSA reformular los ítems 64 y 65 de las especificaciones técnicas, de modo que el requisito de exactitud del patrón de referencia se exprese en los siguientes términos: Patrón de referencia con clase de exactitud declarada mejor o igual a 0,02 % en tensión, corriente y energía, calibrado para esas tres variables. Deberá aportarse el certificado de calibración emitido por laboratorio acreditado bajo ISO/IEC 17025:2017, con trazabilidad a patrones nacionales reconocida en el marco del ILAC MRA. | Respuesta : ESSA agradece las observaciones presentadas y reconoce que existen en el mercado patrones electrónicos de referencia que declaran clases de exactitud del orden de 0,02 % simultáneamente para tensión, corriente, potencia y energía, respaldados mediante certificados de calibración trazables bajo ISO/IEC 17025:2017. No obstante, la especificación requerida por ESSA no se definió a partir de la imposibilidad técnica de alcanzar una clase de energía de 0,02 % con magnitudes base de 0,02 %, sino como un criterio de diseño metrológico conservador orientado a garantizar robustez, estabilidad e incertidumbre adecuada del sistema completo de calibración bajo diferentes condiciones reales de operación. En este sentido, ESSA considera técnicamente conveniente que las magnitudes fundamentales de tensión y corriente posean una exactitud mejor que la exactitud objetivo en energía, de forma que se reduzca la contribución de dichas variables a la incertidumbre combinada total del sistema, especialmente bajo condiciones de: • Variación de factor de potencia, • Presencia de armónicos, • Estabilidad térmica, • Simultaneidad de múltiples posiciones, • y variaciones dinámicas propias del proceso de calibración. La referencia realizada por ESSA al principio de propagación de incertidumbres corresponde a un criterio técnico de aseguramiento metrológico utilizado para el dimensionamiento del sistema y no pretende establecer una regla universal aplicable a todos los diseños de patrones electrónicos disponibles en el mercado. Así mismo, ESSA aclara que la existencia de certificados de calibración acreditados bajo ISO/IEC 17025:2017 constituye un requisito necesario de trazabilidad y verificación metrológica, pero no sustituye ni limita la facultad de la entidad para definir las especificaciones funcionales y de desempeño consideradas adecuadas para su proceso de calibración. En consecuencia, el hecho de que existan equipos comerciales con configuraciones diferentes de exactitud no desvirtúa la validez técnica del criterio adoptado por ESSA ni obliga a modificar las especificaciones definidas en las condiciones de la solicitud de ofertas. ESSA valora las observaciones y sugerencias presentadas por los interesados dentro del proceso; sin embargo, las propuestas de redacción o ajuste de especificaciones formuladas por los posibles oferentes constituyen recomendaciones no vinculantes, las cuales son analizadas por la entidad bajo criterios técnicos, operativos y de aseguramiento metrológico propios. En ejercicio de su autonomía técnica y contractual, ESSA define las características y niveles de desempeño que considera necesarios para satisfacer adecuadamente la necesidad objeto del proceso de contratación. Por lo anterior, ESSA mantiene los requerimientos establecidos para los ítems 64 y 65.
|  | 5 | Adenda 4 - Documento Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 4 | Numeral 81 | FUENTES DE GENERACIÓN | Con relación al ítem 81: “Potencia de salida en corriente mínimo 2500 VA”, respetuosamente solicitamos a ESSA confirmar el fundamento técnico y normativo de los valores exigidos, considerando los siguientes elementos: Marco normativo aplicable – NTC 2423:2017 De acuerdo con la norma NTC 2423:2017, utilizada como referencia en el propio pliego en el ítem 137: “Tanto las fuentes de generación asociadas al sistema, como las asociadas al equipo auxiliar deberán serán probadas para verificar que los equipos cumplen con lo indicado en el numeral 4.3 de la NTC 2423:2017 (Tabla 1. Condiciones de referencia a la salida del EPM)” El numeral 3.10 NTC 2423:2017 de la define la potencia de salida como: “la potencia correspondiente a la carga más alta aplicada en los terminales de salida del equipo, con la cual se garantiza la correcta generación de los valores de prueba bajo las condiciones de referencia establecidas en la Tabla 1.” El numeral 4.3 de la NTC 2423:2017establece: “las condiciones de referencia se deben verificar para la potencia máxima de salida del EPM.” Implicación técnica De acuerdo con lo anterior, la potencia de salida debe dimensionarse de tal forma que: · Garantice las condiciones de referencia (Tabla 1 - Ver en la columna D la tabla aquí indicada) · Mantenga la exactitud del sistema dentro de los límites establecidos No implica que la potencia deba sobredimensionarse más allá de lo requerido para garantizar dichas condiciones. Relación entre potencia de la fuente y exactitud En este sentido, respetuosamente solicitamos a ESSA confirmar: ¿Cómo se relaciona el valor exigido de potencia mínima (2.500 VA por fase en corriente) con el cumplimiento de las condiciones de referencia definidas en la NTC 2423:2017? ¿Qué condiciones específicas de operación justifican que la fuente vaya a operar en un rango de potencia significativamente superior a la carga efectiva esperada del sistema dados los cálculos presentados por ESSA en la respuesta al numeral C.2.3 de las anteriores solicitudes de aclaración? “Adicionalmente, un cálculo simplificado respalda este dimensionamiento: - Supuesto típico: burden de corriente por medidor ≈ 1–2 VA - Para 20 medidores: 20–40 VA solo en carga de medición - Pérdidas en cables, conexiones y elementos internos: 10–20 % adicionales - Ensayos a corrientes altas (hasta 120 A) y bajo FP: incremento de demanda efectiva” Considerando que, desde el punto de vista técnico, una fuente correctamente diseñada: mantiene su exactitud dentro de la especificación mientras opere dentro de su rango nominal, sin requerir que su capacidad instalada supere ampliamente la demanda real de carga. Antecedente del estudio de mercado: Adicionalmente, nos permitimos recordar que durante el proceso de estudio de mercado (correo electrónico del 02/02/2026), con confirmación de recepción por el destinatario, Geiico sa presentó observación formal sobre este punto, indicando: “ÍTEM 81 - POTENCIA DE SALIDA EN CORRIENTE Especificación actual: Mínimo 2500 VA por fase Observación: La disponibilidad típica del mercado presenta opciones de: 1200 VA por fase, 2000 VA por fase y 4000 VA por fase Antecedente Grupo EPM: CHEC opera mesa de calibración de 20 posiciones con sistema de 1200 VA en corriente sin inconvenientes operativos y CENS opera mesa de calibración de 10 posiciones con sistema de 600 VA. Solicitud: Ajustar especificación a mínimo 1200 VA por fase, permitiendo ofertas con mayor potencia como valor agregado. Justificación: Amplía competencia en estudio de mercado, optimización costo-beneficio significativa y precedente exitoso en Grupo EPM.” Esto es contradictorio con la respuesta dada al numeral C.2.4 de las anteriores solicitudes de aclaración: “Previo a la publicación del pliego de condiciones, ESSA llevó a cabo el correspondiente estudio de mercado, en el cual las firmas consultadas no manifestaron objeción ni indicaron imposibilidad técnica o comercial frente al cumplimiento de la combinación específica de los ítems 62, 63, 64, 65, 80 y 81, lo cual confirma que los requerimientos planteados son atendibles por el mercado y no constituyen una restricción indebida a la pluralidad de oferentes” Solicitud de aclaración Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicitamos a ESSA: Confirmar si la condición actual de 2.500 VA por fase fue definida considerando este antecedente del estudio de mercado, y en caso afirmativo, aclarar los criterios técnicos adicionales que justifican la selección de dicho valor frente a soluciones operativas existentes en el entorno del Grupo EPM. Esperando así que los valores mínimos de potencia establecidos en los ítems 80 y 81, sean consistentes con: las condiciones de referencia establecidas en la NTC 2423:2017, la demanda real esperada del sistema bajo operación normal, y los antecedentes documentados del estudio de mercado y experiencias operativas dentro del Grupo EPM. | Respuesta : En atención a la solicitud de aclaración relacionada con la potencia mínima requerida para las fuentes de generación (ítem 81), ESSA se permite precisar que el valor solicitado de 2.500 VA por fase corresponde a un criterio de aseguramiento metrológico y confiabilidad operativa del sistema, definido a partir de las condiciones reales de operación esperadas para una mesa de calibración de hasta 20 posiciones, y no únicamente al cálculo de la carga nominal teórica de los medidores conectados. ESSA reconoce que la NTC 2423:2017 establece que la potencia de salida debe garantizar el cumplimiento de las condiciones de referencia del EPM en su máxima carga de operación. Precisamente bajo este criterio, el dimensionamiento solicitado busca asegurar que dichas condiciones de referencia se mantengan no solo en condiciones nominales ideales, sino también bajo escenarios operativos exigentes, entre ellos: • Operación simultánea de hasta 20 medidores, • Ensayos a corrientes elevadas (hasta 120 A), • Factores de potencia bajos, • Presencia de componentes armónicas, • Transitorios de regulación, • Cargas dinámicas y variaciones propias del proceso de calibración. En este contexto, el requerimiento no se fundamenta exclusivamente en el burden típico de los medidores, sino en la necesidad de preservar estabilidad de tensión y corriente, baja distorsión, capacidad de regulación y desempeño metrológico del sistema en todo el rango operativo solicitado, evitando operación cercana al límite nominal de la fuente. Respecto a la observación relacionada en el estudio de mercados: “: La disponibilidad típica del mercado presenta opciones de: 1200 VA por fase, 2000 VA por fase y 4000 VA por fase. Antecedente Grupo EPM: CHEC opera mesa de calibración de 20 posiciones con sistema de 1200 VA en corriente sin inconvenientes operativos y CENS opera mesa de calibración de 10 posiciones con sistema de 600 VA. Solicitud: Ajustar especificación a mínimo 1200 VA por fase, permitiendo ofertas con mayor potencia como valor agregado.”. ESSA aclara que dicha apreciación corresponde a configuraciones comerciales particulares ofrecidas por algunos fabricantes o integradores, pero no limita la existencia de otras soluciones disponibles en el mercado. Durante el estudio de mercado adelantado por ESSA se identificaron alternativas con configuraciones de 2.500 VA y 3.000 VA por fase, técnicamente compatibles con las necesidades definidas para el proyecto; de igual manera, las experiencias operativas existentes en otras empresas del Grupo EPM corresponden a criterios de diseño y necesidades particulares de cada organización. ESSA, en ejercicio de su autonomía técnica y operativa, define sus requerimientos con base en las condiciones de operación, confiabilidad, capacidad de expansión y aseguramiento metrológico esperados para su propio proceso de calibración. Así mismo, el estudio de mercado realizado permitió evidenciar la existencia de soluciones técnicamente capaces de atender las especificaciones requeridas, razón por la cual ESSA considera que el requerimiento no restringe de manera indebida la pluralidad de oferentes, sino que responde a una necesidad técnica asociada a la confiabilidad, estabilidad y capacidad operativa esperada del sistema a adquirir. Por lo anterior, ESSA mantiene la especificación establecida en el ítem 81.
|  | 6 | Adenda 4 - Documento Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 4 | Numeral 63 | PATRÓN DE ENERGÍA | La respuesta C.2.1 de las anteriores solicitudes de aclaración manifiesta "En ninguno de los ítems se está solicitando dimensionar el sitema a 160 A (amperios). Para dar mayor claridad en el ítem 62 se solicita corriente máxima 120 A. En el Ítem 63, se solicita indicar los rangos en que trabaja el patrón ofertado, ejemplo de 1mA, 5mA…. 100A, 200A" Sin embargo, en la columna Descripción del ítem 63 dice "Rangos de corriente desde 5mA….. 160A". Solicitamos amablemente se modifique esta parte del requerimiento para dar mayor claridad a que el rango solicitado de corriente es hasta 120 A. | Respuesta: Se modifica ítem 63 en lo correspondiente a la columma Descripción quedando así: Rangos de corriente. Ver adenda 6. donde se modifica el anexo Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 4 por el anexo Especificaciones Técnicas Mesa de Calibración CRW378544 - ADENDA 6 especificamente el ítem 63, columna Descripción.
Note on A5: Indicar razón social del oferente
Note on B5: Indicar fecha en que el oferente envia la consulta a EPM día/mes/año
Note on C5: ANGELA MARIA MERCHAN GOMEZ: Numerar las preguntas
Note on D5: Indicar por ejemplo: -Condiciones particulares -Condiciones generales -Anexo técnico xxx -Plano xx -En caso que la pregunta no este relacionada con ningún documento de la Solicitud de ofertas, indicar: No Aplica.
Note on G5: Favor indicar cada pregunta o consulta en celda independiente.