## Respuestas a observaciones
Formato consultas a ESSA durante preparación de ofertas
CRW: | CRW: 378544 / Documento: Doc3063274099
Objeto: | Adquisición de un Equipo de Prueba de Medidores de Energía (EPM)
Nombre Oferente | Fecha consulta | Pregunta Nro. | Documento o anexo sobre el cual se realiza pregunta | Numeral del anexo sobre el que realiza pregunta (en caso de no estar numerado indicar página del anexo) | Titulo del numeral sobre el que se realiza pregunta | Pregunta o solicitud de aclaración | Respuesta ESSA (Espacio para que ESSA de respuesta)
GEIICO S.A. | 29/04/2026 | 1 | Especificaciones técnicas | A. Aplicativo complementario y reportes (ítems 129, 130 y 131) | Consulta A.1 — Componentes de incertidumbre y factor de cobertura (ítem 129) El ítem 129 exige el cálculo de los componentes de incertidumbre conforme a la GTC 227 vigente y a la NTC 4856:2023. El Anexo Estructura Archivo Plano contempla campos VALOR_K específicos para cada punto de calibración (VALOR_K_COS1_100, VALOR_K_COS1_5, VALOR_K_COS08_100, VALOR_K_COS05_100, VALOR_K_COS1_IMAX, entre otros), lo cual indica que el factor de cobertura puede variar entre puntos. Solicitamos aclaración sobre: | •¿ESSA acepta el factor de cobertura k = 2 (nivel de confianza aproximado del 95,45 %) como valor estándar para todos los puntos, o requiere la determinación de k por distribución t de Student conforme a ISO/IEC Guide 98-3 cuando los grados de libertad efectivos así lo indiquen? •¿Cuáles fuentes de incertidumbre Tipo B deben incluirse obligatoriamente en el presupuesto (resolución del patrón, deriva instrumental, efectos de temperatura, influencia de campo electromagnético externo, entre otras)? Justificación: Definir el alcance del motor de cálculo y los criterios de conformidad permite construir el aplicativo bajo una interpretación común y reduce el riesgo de no conformidades en la evaluación técnica. | Respuesta en el mismo orden: •El laboratorio de ESSA calcula el factor de cobertura K dependiendo de los grados de libertad efectivos (basados en la GTC 227 y NTC4856:2023 Ver ítem 129); los valores de k resultantes para cada una de las pruebas deberá ser el exportado en el archivo plano solicitado (Ver ítem 130). Ver adenda 4, donde se modifica el ítem 129 •Las fuentes de incertidumbre que se deben incluir como mínimo son las espeficicadas en las GTC 227 y NTC4856:2023, las cuales se indican dentro de la norma: incertidumbre debida al error del patrón en el punto de prueba, incertidumbre debida a la incertidumbre del patrón en el punto de prueba, incertidumbre debida a la deriva del error en el punto de prueba, incertidumbre debida a la resolución del patrón (Ver ítem 129). Ver adenda 4, donde se modifica el ítem 129
[5 empty] | Consulta A.2 — Origen del campo "Número de proceso" (Anexo Reporte para sellado y Anexo Estructura Archivo Plano) El Anexo Reporte para sellado y el Anexo Estructura Archivo Plano contienen el campo "Número de proceso" (NUMERO_PROCESO, numérico, 8 caracteres). Solicitamos aclaración sobre: | •¿Este número se genera internamente por el sistema de calibración al iniciar el ensayo, o corresponde a un identificador proveniente del sistema de gestión de laboratorio (LIMS) o del sistema comercial de ESSA? •En caso de provenir de un sistema externo, ¿cuál es el mecanismo de transferencia previsto: ingreso manual del operario, archivo de importación, o integración directa por API o base de datos? Justificación: Esta definición determina si el aplicativo opera de forma independiente o requiere integración con sistemas internos de ESSA, lo que tiene impacto en alcance técnico y costo. | Respuesta en el mismo orden: •El número de proceso es dado por el sistema comercial de ESSA SAC y contiene 8 caracteres. (Ver ítem 126 y 129). Ver adenda 4 , donde se modifican los ítem 126 y 129 •El software de Calibración del sistema deberá permitir que éste se pueda ingresar ya sea mediante la terminal lectora y/o manualmente al momento de creacion de los medidores para la realizacion de las calibraciones y ensayos (Ver ítem 126 y 129). Ver adenda 4 , donde se modifican los ítem 126 y 129
[5 empty] | Consulta A.3 — Códigos "T" y "E" del campo "Tipo de sello" (Anexo Reporte para sellado) El Anexo Reporte para sellado incluye un encabezado "Tipo de sello" con dos columnas codificadas como T y E. Solicitamos aclaración sobre: | •¿Qué representa cada uno de los códigos T y E (por ejemplo: Tapa principal y Estampilla, u otra distinción de inventario propia de ESSA)? •¿Existe un listado oficial de tipologías de sello aplicables en el laboratorio de ESSA, para incorporar la lógica correspondiente en el aplicativo? Justificación: Sin esta definición no se puede implementar correctamente la lógica de marcado y trazabilidad de sellos en el reporte exportable. | Respuesta en el mismo orden: • El código T corresponde al Sello tipo Tambor y el código E corresponde al sello tipo Etiqueta. (Ver ítem 129 - Tabla contenida en la Hoja denominada "Anexo_Reporte para sellado"). Ver adenda 4 , donde se modifica el ítem 129 •No existe un listado oficial de tipologías de sellos aplicables en el laboratorio de ESSA dado que solamente se emplean esos dos tipos de sellos en el laboratorio de ESSA
[5 empty] | Consulta A.4 — Trazabilidad y formato de los sellos instalados (ítem 131) El ítem 131 incluye el campo "Sellos instalados" en la exportación a Excel. Solicitamos aclaración sobre: | •¿Los seriales de los sellos son asignados por ESSA antes del proceso de calibración (caso en que podrían precargarse desde un listado del sistema), o son sellos físicos cuyos seriales debe ingresar manualmente el operario en el momento del ensayo? •¿Existe un requisito de validación de formato del serial (longitud fija, prefijo alfanumérico, dígito verificador) que el aplicativo deba implementar para prevenir errores de digitación? Justificación: Define si se requiere integración con inventario de ESSA o ingreso manual con validación, escenarios con alcances técnicos distintos. | Respuesta en el mismo orden: •Los sellos son físicos y los seriales se deben ingresar manualmente al sistema, posterior a las pruebas de calibración y ensayo. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 131 •Los seriales son numéricos con hasta 10 caracteres, no tienen prefijo alfanúmerico, ni dígito verificador. Ver tabla contenida en la hoja denominada "Anexo_Estructura Archivo Plano"
[5 empty] | Consulta A.5 — Arquitectura del aplicativo complementario (ítem 129) Solicitamos aclaración sobre: | •¿El aplicativo complementario debe operar en el mismo equipo de cómputo del software base (arquitectura monopuesto local), o se requiere operación en servidor de red accesible desde múltiples estaciones del laboratorio? •En caso de operación en red, ¿se requiere gestión de sesiones de usuario concurrentes, control de acceso por roles y registro de auditoría de operaciones? Justificación: Determina si el aplicativo es una herramienta de escritorio o requiere desarrollo de capa de servidor con autenticación y control de concurrencia, lo que tiene impacto significativo en alcance y costo. | Respuesta en el mismo orden: •El aplicativo complementario debe operar en red, adicionamente debe permitir que se exporte el archivo de texto requerido con las condiciones solicitadas en el ítem 130 y según Anexo_Extructura Archivo Plano. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 129 •Se requiere gestión de sesiones por usuario y control de acceso. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 129
[5 empty] | Consulta A.6 — Nivel de detalle del reporte de incertidumbre exportable (ítems 129 y 130) Los ítems 129 y 130 exigen el cálculo y la exportación de incertidumbre conforme a NTC 4856 y GTC 227. Solicitamos aclaración sobre: | •¿ESSA requiere que el reporte exportable incluya el presupuesto completo de incertidumbre (coeficientes de sensibilidad ci, incertidumbres estándar ui, contribución ci·ui e índice porcentual de contribución de cada componente), o es suficiente con la incertidumbre expandida U, el factor k aplicado y el resultado final de conformidad? Justificación: El nivel de detalle del reporte tiene impacto sustancial en el alcance del aplicativo. Una definición común permite ofertas comparables. | Respuesta •El archivo de texto se requiere con las condiciones solicitadas en el ítem 130 y según Anexo_Extructura Archivo Plano, estos campos estan definidos por el sistema comercial de ESSA SAC. En ninguna parte se solicita la exportación del cálculo del presupuesto completo de incertidumbre, únicamente debe permitir Ver los datos solicitados en la columna F denominada "Campo" allí se detallan los datos requeridos, algunos aplican según el tipo de medidor.
[5 empty] | Consulta A.7 — Repositorio histórico de calibraciones Solicitamos aclaración sobre: | •¿El aplicativo complementario debe mantener un repositorio histórico de los procesos de calibración con consulta, filtrado por fecha o lote y reexportación de reportes anteriores, o la custodia de los registros históricos recae en los sistemas propios de ESSA (LIMS, sistema documental de laboratorio)? Justificación: Un módulo de históricos con búsqueda y reexportación es un componente de desarrollo independiente; su inclusión o exclusión del alcance debe quedar explícita para garantizar comparabilidad en la evaluación de propuestas. | Respuesta •El aplicativo debe mantener un repositorio de al menos un año de información de las pruebas realizadas, el cual permita ser filtrado por fecha o por el número de medidor. Ver adenda 4
|  | 2 | Especificaciones técnicas | B. Comunicaciones G3-PLC / BPLC (ítems 17, 132, 133 y 134) El pliego establece, entre otros, los siguientes requerimientos relacionados con comunicación G3-PLC / BPLC: Las funcionalidades de los ítems 132 y 133 se ejecutan típicamente sobre canal local (puerto óptico con DLMS/COSEM). El ítem 134, en su componente de canal PLC y simulación de concentrador, depende de una arquitectura externa al sistema de prueba que el pliego actual no especifica con detalle suficiente para construir, costear y comprometer una solución técnicamente cumplible. B.2 Hechos técnicos relevantes El canal G3-PLC está especificado en la Recomendación ITU-T G.9903 (que incorpora la especificación de la G3-PLC Alliance) y coexiste con otras tecnologías de PLC de banda angosta bajo el mecanismo definido en IEEE 1901.2. Sobre G3-PLC se transporta el protocolo de aplicación DLMS/COSEM (serie IEC 62056), con perfil específico definido en IEC 62056-8-5 para G3-PLC y en IEC 62056-8-6 para PLC de alta velocidad. En la práctica, las distintas implementaciones de fabricantes incorporan extensiones propietarias en la capa de aplicación, encabezados DLMS/COSEM y mecanismos de gestión específicos, por lo cual la interoperabilidad entre fabricantes de medidor y de concentrador no es automática. La arquitectura típica AMI para verificación de funcionalidades sobre canal PLC contempla: •Infraestructura de comunicación provista por el operador: módem PLC, concentrador de datos y un Sistema de Gestión de Datos del Medidor (MDMS). •Registro de los medidores en el MDMS a través del concentrador. •Acceso del sistema de prueba al MDMS por un protocolo estándar de integración (MQTT, REST, OPC-UA, web services o similar). Esta arquitectura es la que permite materializar la simulación del concentrador y la validación de desconexión y reconexión remota exigida en el ítem 134. B.3 Información ausente que solicitamos aclarar Para construir, costear y comprometer una solución técnicamente cumplible bajo el ítem 134 en su componente de canal PLC, GEIICO solicita a ESSA aclarar los siguientes puntos: | B.3.1 Sobre el parque de medidores con capacidad PLC | •Fabricantes y referencias específicas de los medidores con capacidad G3-PLC / BPLC que se prevé probar con el equipo, en parque actual y proyectado. •¿El parque es de un único fabricante o es mixto? En caso mixto, ¿cómo se prevé garantizar la interoperabilidad de la mesa de prueba con todas las referencias? •Versiones del estándar G3-PLC o BPLC desplegadas o por desplegar. | Respuesta: • Los fabricantes con mayor presencia en ESSA son Inhemeter y Hexing; esta información es de refencia y no impide que puedan llegar de otros fabricantes. • Dado que el parque de medidores es mixto, el proveedor deberá garantizar la interoperabilidad entre los equipos para la opción propuesta. En este sentido, si el oferente indica que el desarrollo previsto corresponde a medidores con protocolo G3PLC, dicho desarrollo deberá ser plenamente interoperable con el parque de medidores que operen bajo esta misma comunicación. • PLC carrier communication interface: DL 645, the default communication baud tariff is 9600bps. Ver adenda 4 que modifica el ítem 134.
[5 empty] | B.3.2 Sobre el concentrador de datos | •Fabricante, modelo y versión de firmware del concentrador de datos en operación o previsto. •¿La simulación de concentrador exigida en el ítem 134 debe replicar el comportamiento del concentrador real de ESSA? En caso afirmativo, ¿se proveerá al oferente la documentación técnica y los protocolos de comunicación del concentrador real para que la simulación sea fiel? •¿El concentrador real estará disponible en el laboratorio para pruebas de integración durante la puesta en operación, o únicamente la simulación? | Respuesta: • Debido a que el concentrador deberá implementarse únicamente como una simulación, ya sea dentro del software de calibración o mediante un sistema complementario, la información solicitada no resulta necesaria para la presentación de la oferta. Ver adenda 4 • La simulación del concentrador no deberá replicar el comportamiento de los concentradores actualmente operados por ESSA. En consecuencia, no será necesario que ESSA suministre documentación técnica ni protocolos de comunicación. • De acuerdo con lo expuesto anteriormente, no será necesario replicar el comportamiento del concentrador de ESSA. En consecuencia, el concentrador real no estará disponible en el laboratorio para pruebas de integración; únicamente se requiere la simulación solicitada.
[5 empty] | B.3.3 Sobre el Sistema de Gestión de Datos del Medidor (MDMS) | •¿ESSA cuenta actualmente con un MDMS operativo? Fabricante, modelo y versión. •¿Qué interfaz de integración expone el MDMS de ESSA (MQTT, REST, SOAP, OPC-UA, web services)? •¿ESSA proveerá durante la ejecución del contrato las credenciales, la documentación de la API y un ambiente de pruebas del MDMS para integrar el sistema de prueba? •En caso de no contar con MDMS operativo, ¿el alcance del ítem 134 incluye el suministro del MDMS por parte del oferente? | Respuesta: • ESSA no cuenta actualmente con un MDMS operativo • No aplica en razón a que ESSA no cuenta con un MDMS. • No aplica en razón a que ESSA no cuenta con un MDMS. •En las especificaciones técnicas se establece la simulación para conexión G3PLC o BPLC Item 134, No se contempla la realización de pruebas ni el suministro de un MDMS. Por lo tanto, dicha información no resulta necesaria para la presentación de la oferta. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 134.
[5 empty] | B.3.4 Sobre la infraestructura de red del laboratorio | •¿El laboratorio de medida en Bucaramanga cuenta con la infraestructura de red eléctrica habilitada para soportar comunicación PLC desde la mesa de prueba hasta el concentrador? •En caso de comunicación BPLC, ¿qué tramo de red (baja tensión o media tensión) se utilizará y cómo se garantiza el acoplamiento con el laboratorio? | Respuesta: • ESSA no cuenta con una infraestructura de red eléctica habilitada para soportar comunicación PLC. • No aplica en razón a que el laboratorio de ESSA no cuenta con dicha infraestructura; El sistema a suministrar deberá incluir la simulación de un concentrador (ítem 134). Dicha simulación de comunicación deberá realizarse utilizando el mismo cableado del sistema de calibración, sin requerir conexión con infraestructura externa. En consecuencia, no será necesaria la implementación de infraestructura externa para la ejecución de estas pruebas. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 134.
[5 empty] | B.3.5 Sobre el alcance de la garantía técnica | •¿Cómo se delimita la responsabilidad del oferente cuando el correcto funcionamiento del ítem 134 (componente PLC) depende de infraestructura no suministrada por el oferente (medidores, concentrador, MDMS, módem PLC)? •En caso de fallas atribuibles a esa infraestructura externa durante la operación, ¿queda afectado el amparo de calidad y correcto funcionamiento? | Respuesta: • En virtud de las respuestas dadas en el numeral B.3.4. no es necesario contar con dicha infraestructura para garantizar el cumplimiento del ítem 134. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 134. • En razón a que la infraestructura mencionada no es requerida, las fallas no podrán ser atribuibles a este factor. La simulación de comunicación deberá realizarse utilizando el mismo cableado del sistema de calibración, sin requerir conexión con infraestructura externa. En consecuencia, no será necesaria la implementación de infraestructura externa para la ejecución de estas pruebas. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 134.
[5 empty] | B.4 Solicitud | Con base en lo anterior, GEIICO solicita a ESSA proveer mediante adenda la información detallada en los puntos B.3.1 a B.3.5, con el fin de que los oferentes contemos con los elementos suficientes para especificar, costear y garantizar el componente de canal PLC del sistema. Subsidiariamente, en caso de que ESSA no cuente actualmente con la infraestructura externa requerida para validar el ítem 134 en su componente PLC (concentrador real y MDMS operativo con API documentada), GEIICO solicita evaluar si el requisito de "validación a través de simulación de concentrador de datos" puede precisarse o redefinirse mediante adenda, dejando expreso su alcance funcional y los criterios de aceptación aplicables. | Respuesta: El sistema deberá permitir la simulación y verificación de eventos del medidor, incluyendo eventos de calidad de energía, detección de fraude, control de relé y eventos estándar. De igual manera, el sistema deberá habilitar la ejecución de pruebas de desconexión y reconexión, tanto en modalidad local (mediante sonda óptica) como remota (a través de la simulación de comunicación G3PLC y/o BPLC). El sistema deberá garantizar la validación del correcto funcionamiento mediante el puerto local y la comunicación remota (G3PLC y/o BPLC), empleando para ello la simulación de un concentrador de datos con protocolo DLMS/COSEM, ya sea dentro del software de calibración o mediante un sistema complementario, donde la comunicación deberá realizarse utilizando el mismo cableado del sistema de calibración ofertado, sin requerir conexión con infraestructura externa. En todo caso, el laboratorio de ESSA suministrará las llaves de acceso de cada uno de los medidores bajo prueba. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 134.
|  | 3 | Especificaciones técnicas | C. Patrón de energía y fuentes de generación (ítems 62, 63, 64, 65, 80 y 81) El pliego establece las siguientes especificaciones para el patrón de energía y las fuentes de generación: Cada exigencia es individualmente alcanzable en el mercado. Sin embargo, su combinación simultánea define una configuración técnica que, en los principales catálogos públicos de fabricantes especializados en sistemas estacionarios de calibración de medidores, tiende a corresponder a configuraciones particulares antes que a una clasificación de norma técnica de cumplimiento general. Algunos cortes específicos de rango — en particular, "50 mA a 160 A" para corriente — coinciden con configuraciones publicadas por fabricantes específicos del sector y no con clasificaciones de norma técnica internacional aplicable. En consecuencia, el universo de oferentes con configuraciones estándar de catálogo que cumplan simultáneamente todas las exigencias puede verse acotado. Sobre el ítem 81 (potencia de salida en corriente, 2.500 VA por fase), se observa que los modelos de catálogo público de los principales fabricantes para sistemas de hasta 20 puestos típicamente ofrecen valores entre 1.500 y 2.000 VA por fase como configuración estándar; las potencias superiores se encuentran en modelos de mayor capacidad ofrecidos como configuración particular. Esta diferencia puede afectar el universo efectivo de oferentes en configuración estándar y, con ello, los niveles de competencia y precio que ESSA obtenga en el proceso. Adicionalmente, entendemos que existen precedentes operativos dentro del propio Grupo EPM con fuentes de potencia de corriente del orden de 1.200 VA por fase, verificadas como suficientes para la calibración de parques de medidores comerciales y residenciales bajo los estándares aplicables. Esta referencia interna sugiere que el dimensionamiento de las fuentes podría ajustarse a los niveles operativos efectivos del Grupo, conservando la calidad metrológica del proceso. | C.2.1 Sobre la corriente máxima de 160 A (ítems 62 y 63) | •¿Cuál es la corriente máxima de los medidores que ESSA prevé calibrar con este equipo en el parque actual y en el parque proyectado a cinco años? •¿Qué porcentaje del parque actual de ESSA supera los 100 A nominales? •En caso de que ese porcentaje sea bajo, ¿se considera técnicamente justificado dimensionar todo el sistema para 160 A, o sería más eficiente dimensionarlo para la corriente máxima del parque real más un margen razonable? | Respuesta en el mismo orden: • La corriente máxima es 120 A (amperios). Ver ítem 62. •ESSA no cuenta con esa información, sin embargo el porcentaje solicitado no es un dato necesario para la elaboración y presentación de su oferta. •En ninguno de los ítems se está solicitando dimensionar el sitema a 160 A (amperios). Para dar mayor claridad en el ítem 62 se solicita corriente máxima 120 A. En el Item 63, se solicita indicar los rangos en que trabaja el patrón ofertado, ejemplo de 1mA, 5mA…. 100A, 200A
[5 empty] | C.2.2 Sobre la exactitud 0,01 % del patrón (ítems 64 y 65) | •¿Sobre qué análisis de incertidumbre se determinó que una clase 0,01 % es necesaria para calibrar medidores comerciales y residenciales bajo NTC 4856 y GTC 227, frente a una clase 0,02 %? •¿Los cortes específicos de rango (50 mA a 160 A para corriente) corresponden a una clasificación de norma técnica aplicable, o pueden reformularse en términos genéricos del estado del arte para ampliar la pluralidad de oferentes? | Respuesta en el mismo orden: •En respuesta a la consulta en los ítem 64 y 65, la especificación solicitada para el patrón de referencia corresponde a un criterio de principios metrológicos reconocidos internacionalmente para la calibración de medidores de energía eléctrica bajo la NTC 4856 y la GTC 227, de acuerdo con la GUM y las buenas prácticas de calibración, la incertidumbre del patrón debe ser significativamente menor que la del equipo bajo prueba. Este criterio se materializa mediante la relación de incertidumbre o TUR (Test Uncertainty Ratio), la cual recomienda típicamente una relación mínima de 4:1, y preferiblemente superior. En el caso de medidores comerciales y residenciales (clases 0.1S, 0.2S y 0.5S), cuyos errores máximos permisibles se sitúan entre 0,1%, 0,2 % y 0,5 %, el uso de un patrón con exactitud en energía de 0,02 % garantiza una relación adecuada. Sin embargo, para que dicha exactitud en energía sea técnicamente alcanzable en condiciones reales de medición, es necesario que las magnitudes fundamentales (tensión y corriente) presenten incertidumbres individuales del orden de 0,01 % o mejores. Esto se fundamenta en el principio de propagación de incertidumbres en la medición de potencia: P = V · I · cos(φ) donde la incertidumbre combinada depende de las contribuciones de tensión, corriente y ángulo de fase. Aun en condiciones ideales (factor de potencia cercano a la unidad), la combinación cuadrática de incertidumbres implica que: - Si V e I fueran de 0,02 %, la incertidumbre resultante en potencia excedería el 0,02 % requerido. - En cambio, con V e I de 0,01 %, la incertidumbre combinada se mantiene dentro del rango necesario para cumplir con la clase 0,02 % en energía, considerando además la contribución del error de fase. Por lo anterior, la exigencia indicada garantiza la trazabilidad y el cumplimiento normativo del proceso de calibración, no siendo una sobreespecificación. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 65 • Los cortes específicos de rango para corrientes mayores o iguales a 50mA a podrán reformularse en términos de cada uno de los oferentes, cumpliendo con la exactitud solicidada de 0.01% o mejor. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 65.
[5 empty] | C.2.3 Sobre la potencia de fuente de corriente 2.500 VA por fase (ítem 81) | •¿Sobre qué análisis técnico se determinó la cifra de 2.500 VA por fase, frente a los valores típicos de catálogo del sector que se sitúan entre 1.500 y 2.000 VA por fase? •¿Existe un caso de prueba específico (carga combinada, número de medidores en serie, factor de potencia, contenido armónico) que requiera 2.500 VA por fase y que no se cubra con 2.000 VA por fase? •Considerando los precedentes operativos dentro del propio Grupo EPM con fuentes en el orden de 1.200 VA por fase, ¿se considera viable ajustar este valor a niveles compatibles con configuraciones estándar del sector? | Respuesta en el mismo orden: •Respecto a la potencia de la fuente (2.500 VA por fase) para una corriente máxima de 120 A, el criterio es técnico y de margen operativo, considerando además que el sistema está dimensionado para hasta 20 medidores en calibración simultánea: 1. Dimensionamiento con carga real: en bancos multiposición, la potencia requerida no es solo V·I nominal del canal, sino la suma de cargas (burden) de los medidores, elementos de conexión y pérdidas internas. Con 20 medidores, la carga equivalente aumenta de forma significativa. 2. Margen operativo (20–30 %): es necesario evitar operación al límite, donde aparecen caídas de tensión, incremento de distorsión y degradación de la exactitud. Fuentes de 2.000 VA por fase quedan ajustadas en configuraciones multiposición. 3. Casos de prueba exigentes: o Múltiples medidores en serie: la carga acumulada incrementa la potencia requerida para mantener niveles nominales sin caída. o Factor de potencia bajo (0,5 o inferior): incrementa la corriente eficaz y las pérdidas internas. o Ensayos con contenido armónico: elevan el factor de cresta y la demanda instantánea. o Operación simultánea en varios puntos de prueba: exige estabilidad dinámica por fase. 4. Estabilidad y exactitud bajo carga: la reserva de potencia permite mantener regulación de tensión/corriente, baja distorsión y estabilidad térmica, evitando aportes adicionales a la incertidumbre. Adicionalmente, un cálculo simplificado respalda este dimensionamiento: - Supuesto típico: burden de corriente por medidor ≈ 1–2 VA - Para 20 medidores: 20–40 VA solo en carga de medición - Pérdidas en cables, conexiones y elementos internos: 10–20 % adicionales - Ensayos a corrientes altas (hasta 120 A) y bajo FP: incremento de demanda efectiva Esto lleva a una exigencia real superior a la nominal simple, especialmente en condiciones no ideales. En síntesis, para un sistema de hasta 20 medidores, 2.500 VA por fase garantiza operación estable y exacta en todo el rango de ensayo. Valores de 1.500–2.000 VA pueden ser suficientes para condiciones nominales o menos posiciones, pero no aseguran desempeño metrológico en configuraciones multiposición exigentes. Por lo anterior y basados en la experiencia de ESSA, la potencia requerida asegura la trazabilidad, confiabilidad y cumplimiento normativo del proceso. •Tal como se explicó en la respuesta anterior, la definición de la potencia requerida obedece a un análisis técnico integral de diseño, basado en: - La configuración multiposición del sistema (hasta 20 medidores en calibración simultánea). - La necesidad de garantizar estabilidad, exactitud y trazabilidad metrológica en todo el rango operativo, incluyendo condiciones no ideales. - La aplicación de márgenes operativos razonables (20–30 %), aceptados en la práctica de ingeniería, para evitar operación al límite de la fuente. En ese sentido, no se trata de que un ensayo único o un parámetro individual “exija” exactamente 2.500 VA, sino de que la combinación simultánea de variables técnicamente previsibles como: Número máximo de medidores conectados, Operación a corrientes elevadas, Factores de potencia bajos, Presencia de contenido armónico, Ejecución concurrente de múltiples puntos de prueba, puede llevar la demanda real del sistema a un nivel en el cual una fuente de 2.000 VA por fase opere sin margen suficiente, comprometiendo la regulación, la distorsión y, en consecuencia, la calidad metrológica del proceso. Por lo tanto, sí existen configuraciones técnicas plausibles dentro del alcance normal de operación del banco que justifican el dimensionamiento de 2.500 VA por fase. No es necesario ni procedente detallar casos específicos ocurridos previamente, ya que el proceso de definición del requisito no se basa en eventos pasados documentados, sino en criterios de prevención, robustez del diseño y aseguramiento del desempeño futuro. El requerimiento busca evitar escenarios limitantes, no reaccionar a fallas ocurridas. En conclusión, la potencia solicitada no pretende ser un sobredimensionamiento injustificado, sino una condición técnica que asegura que el equipo pueda operar con estabilidad, confiabilidad y cumplimiento normativo en todas las condiciones esperadas de uso, sin depender de supuestos optimistas o configuraciones nominales. •Conforme lo expuesto previamente, ESSA no considera viable modificar este requisito.
[5 empty] | C.2.4 Sobre el estudio de mercado | •¿ESSA realizó un estudio de mercado previo a la publicación del pliego que confirme que la combinación específica de los ítems 62, 63, 64, 65, 80 y 81 es ofrecida en configuración estándar de catálogo por más de un fabricante calificado internacionalmente? •En caso afirmativo, ¿podría compartirse, mediante adenda, el listado de fabricantes consultados que confirmaron disponibilidad de catálogo para esta combinación? | Respuesta en el mismo orden: •Previo a la publicación del pliego de condiciones, ESSA llevó a cabo el correspondiente estudio de mercado, en el cual las firmas consultadas no manifestaron objeción ni indicaron imposibilidad técnica o comercial frente al cumplimiento de la combinación específica de los ítems 62, 63, 64, 65, 80 y 81, lo cual confirma que los requerimientos planteados son atendibles por el mercado y no constituyen una restricción indebida a la pluralidad de oferentes. •El estudio de mercado hace parte de la información clasificada y reservada incluida en el respectivo índice de ESSA por tanto no se publicará en el proceso contractual. Se indican los fabricantes: ZERA GmbH y METERTEST
[5 empty] | C.3 Solicitud | Con base en lo anterior, GEIICO solicita a ESSA evaluar la posibilidad de: •Revisar y, en su caso, reformular las exigencias de los ítems 63 (corriente máxima a 120 A o al valor real máximo del parque a calibrar), 64 y 65 (exactitud del patrón a 0,02 % o mejor, con cortes de rango expresados en términos del estado del arte) y 81 (potencia de fuente de corriente a 2.000 VA por fase o mejor), con el objetivo de conservar la calidad metrológica del proceso y ampliar la pluralidad de oferentes con configuración estándar. •Subsidiariamente, mantener las exigencias actuales y publicar mediante adenda la justificación técnica de cada ítem, junto con el listado de fabricantes consultados durante el estudio de mercado que confirmaron disponibilidad de catálogo para esta combinación. | Respuesta en el mismo orden: • Se confirma que se mantienen las especificaciones técnicas señaladas en los ítems 63, 64, 65 y 81 • Las exigencias técnicas asociadas a dichos ítems ya han sido objeto de justificación detallada en las respuestas emitidas en el presente documento, en el marco de las observaciones por usted formuladas. En dichas respuestas se expusieron los criterios técnicos, metrológicos y de diseño que sustentan cada requerimiento, considerando el alcance del sistema, las condiciones de operación previstas y la necesidad de garantizar la calidad, exactitud, trazabilidad y confiabilidad del proceso de calibración. En consecuencia no se considera procedente la reformulación de los requisitos solicitados, dado que estos responden a necesidades técnicas objetivas del servicio requerido y no limitan injustificadamente la participación. Tampoco se estima necesaria la expedición de una adenda adicional, puesto que la justificación técnica de las especificaciones se encuentra debidamente explicada en las respuestas publicadas, y las condiciones del proceso permanecen inalteradas.
ERASMUS SAS | 29/04/2026 | 1 | Condiciones particulares | 2.8. Experiencia | Experiencia | En el punto 2.8. Experiencia, literal c, indica que máximo sean 2 contratos, solicito respetuosamente ampliar este limite a un máximo de 5 contratos, ya que con la condición actual se dificulta alcanzar los 800 SMMLV exigidos, lo que podría restringir la participación de proponentes con experiencia válida. Ampliar el número de contratos permitiría una evaluación más equitativa de la experiencia acreditada. | Respuesta: Se acepta su solicitud. Ver adenda 4 donde se modifica el numeral 2.8 Experiencia .
|  | 2 |  | 2.8. Experiencia | Experiencia | Solicito por favor que también se considere válida, la experiencia de contratos en ejecución cuyos equipos se encuentren próximos a su entrega, aun cuando no alcancen el 80% de avance presupuestal, siempre que se acredite un alto grado de ejecución mediante soportes como órdenes de compra, actas de fabricación, despacho o documentos equivalentes. Lo anterior permitiría reconocer experiencia real en curso que, por su naturaleza, aún no se refleja completamente en el avance presupuestal. | Respuesta: No se acepta su solicitud. Ver adenda 4 donde se modifica el numeral 2.8 " Experiencia" de las condiciones particulares.
|  | 3 |  | 5.2. Plazo de ejecución | Plazo de ejecución | En el punto 5.2. Plazo de Ejecución: Solicito por favor, que este plazo sea ampliado a 210 días calendario, contados a partir de la fecha de la orden de inicio | Respuesta: No se acepta su solicitud, se mantiene lo establecido en el 5.2 "Plazo de ejecución" de las condiciones particulares.
|  | 4 | Especificaciones técnicas | Item 131 | Software | Con relación al ítem 131 ¿la información del número del proceso, conformidad, sellos instalados, es ingresada manualmente por el operario, al software de pruebas del propietario de la mesa de calibración? ¿esos sellos instalados son del medidor en un usuario final o son sellos que están en el medidor bajo prueba en la mesa de calibración? | Respuesta: El software de calibracion deberá permitir ingresar tanto el serial como el número del proceso desde el inicio, es decir cuando se ingresen los datos para el ingreso de las pruebas, cada medidor tiene un número de proceso único. La conformidad depende de las pruebas y cálculos realizados por el sistema. los sellos instalados son lo que se instalarán una vez el medidor es calibrado y cuyo resultado sea conforme.
|  | 5 |  | Item 133 | Software | Con relación al ítem 133, por favor confirmar si ese ítem hace referencia a la prueba de conteo o dosificación | Respuesta: A parte de la comprobación de la constante por el método de dosificación de energía, el sistema deberá permitir la comprobación de la constante del medidor mediante conteo de impulsos. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 133.
|  | 6 |  | Item 134 | Software | Con relación al ítem 134, por favor confirmar si para las pruebas de desconexión y reconexión local y remota, se va a realizar la verificación es desde el software propietario de los fabricantes de los medidores que se van a probar, ¿nos comparten las llaves de seguridad de los medidores? | Respuesta: Las pruebas solicitadas no se realizarán desde el software propietario de los fabricantes de los medidores que se van a probar. El sistema deberá permitir la simulación y verificación de eventos del medidor, incluyendo eventos de calidad de energía, detección de fraude, control de relé y eventos estándar. De igual manera, el sistema deberá habilitar la ejecución de pruebas de desconexión y reconexión, tanto en modalidad local (mediante sonda óptica) como remota (a través de la simulación de comunicación G3PLC y/o BPLC). El sistema deberá garantizar la validación del correcto funcionamiento mediante el puerto local y la comunicación remota (G3PLC y/o BPLC), empleando para ello la simulación de un concentrador de datos con protocolo DLMS/COSEM, ya sea dentro del software de calibración o mediante un sistema complementario, donde la comunicación deberá realizarse utilizando el mismo cableado del sistema de calibración ofertado, sin requerir conexión con infraestructura externa. En todo caso, el laboratorio de ESSA suministrará las llaves de acceso de cada uno de los medidores bajo prueba. Ver adenda 4 donde se modifica el ítem 134.
DISICO SA | 29/04/2026 | 1 | Condiciones particulares | 2.8. Experiencia | Experiencia | De manera atenta, solicitamos a la entidad revisar y modificar el requisito de experiencia establecido para el presente proceso de licitación, específicamente en lo relacionado con el valor de la suma de los contratos requeridos para acreditar experiencia. Actualmente se exige que la suma de los contratos aportados sea igual o superior a 800 SMMLV. Sin embargo, solicitamos respetuosamente que dicho requisito sea ajustado a 200 SMMLV, o en su defecto que la esperiencia sea en el sumiistro del elemento esto con con el fin de permitir una mayor pluralidad de oferentes y facilitar la participación de empresas que cuentan con experiencia técnica suficiente en el suministro de bienes similares, pero cuyos contratos individuales o acumulados no alcanzan el valor actualmente exigido. Consideramos que una exigencia de 800 SMMLV puede resultar restrictiva frente al objeto del proceso, especialmente si los bienes o suministros requeridos pueden ser acreditados mediante contratos de menor cuantía, siempre que estos demuestren experiencia real, pertinente y relacionada con el alcance contractual. Por lo anterior, solicitamos amablemente que se evalúe la posibilidad de modificar el requisito de experiencia, permitiendo que la suma de los contratos aportados para acreditar experiencia sea igual o superior a 200 SMMLV. | Respuesta: Se acepta parcialmente su solicitud. Ver adenda 4 donde se modifica el numeral 2.8 " Experiencia" de las condiciones particulares.
|  | 2 | Especificaciones técnicas | Item 4 e Item 17 |  | Solicitamos realizar una especificacion tecnica del los medidores que se desean analizar si estos son trifasocos y/o monofasicos si requiere puertos especiales. | Respuesta: No es clara su solicitud. Sin embargo en el ítem 4 se establece claramente que : "La mesa de calibración debe permitir el ensayo y calibración en modo manual y modo automático, apta para la verificación y calibración de medidores de energía activa y reactiva con y sin transformadores de desacople en corriente para los siguientes tipos de medidores en conexión directa o indirecta: Monofásico bifilar. Monofásico trifilar. Bifásico trifilar Trifásico trifilar. Trifásico tetrafilar" En el ítem 17 se establece que: "El equipo debe incluir la capacidad para la comunicación con los medidores marcados con el logo DLMS/COSEM, para ello debe contar con un módulo de comunicación infrarrojo, para cada puesto de medida, así como incluir el medio de comunicación G3PLC o BPLC."
Note on A5: Indicar razón social del oferente
Note on B5: Indicar fecha en que el oferente envia la consulta a EPM día/mes/año
Note on C5: ANGELA MARIA MERCHAN GOMEZ: Numerar las preguntas
Note on D5: Indicar por ejemplo: -Condiciones particulares -Condiciones generales -Anexo técnico xxx -Plano xx -En caso que la pregunta no este relacionada con ningún documento de la Solicitud de ofertas, indicar: No Aplica.
Note on G5: Favor indicar cada pregunta o consulta en celda independiente.