OBJETO: “SUMINISTRO, SOCIALIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO INDICATIVO DE CALIDAD ACÚSTICA Y CALIDAD DEL AIRE, EN LOS MUNICIPIOS DE MARINILLA Y LA CEJA, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS S-CI-708-2025 Y S-CI 736 -2025”.

Según el clasificador de bienes y servicio de Naciones Unidas, los bienes y/o servicios que requiere Cornare se encuentran clasificados en:

| CÓDIGO | ACTIVIDAD |
| --- | --- |
| 77131600 | Servicios de protección contra la contaminación acústica / Contaminación auditiva |
| 41115500 | Equipo de generación y medición del sonido. |
| 77121500 | Contaminación del aire |

ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

1. En EL MUNICIPIO DE MARINILLA, Antioquia y en el marco del convenio interadministrativo S-CI-708-2025:

| ÍTEM | UNSPSC (Código clasificador de bienes y servicios) | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | UND | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77131600 | Realizar Una [1] capacitación para funcionarios de la alcaldía en competencias y gestión del ruido y la calidad acústica. | capacitación | 1 |
| 2 | 77131600 | Realizar Una [1] capacitación para los comerciantes en control del ruido y buenas prácticas de operación. | capacitación | 1 |
| 3 | 77131600 | Realizar Un [1] boletín (documento digital) en donde se hable de los sensores, ruido y calidad acústica y la gestión que se avanzó. | Boletín digital | 1 |
| 4 | 77131600 | Realizar Una [1] guía para gestores de convivencia sobre la gestión del ruido y la calidad acústica entorno al marco normativo. (documento digital). | guía | 1 |
| 5 | 41115500 | SUMINISTRO, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA, DE SENSORES DE CALIDAD ACÚSTICA (RUIDO AMBIENTAL) CON INTEGRACIÓN DEL MONITOREO DE VARIABLES METEOROLÓGICAS (VELOCIDAD DEL VIENTO, DIRECCIÓN DEL VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD, PRESIÓN) KIT SOLAR Y TRANSMISIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA DE CORNARE. Cada punto deberá estar compuesto por: Modulo Hardware para Ruido Ambiental y software de procesamiento de datos para la determinación de indicadores Acústicos (Ponderación temporal: Slow, Fast, Impulse, Peak; Ponderación en Frecuencia: Z, A y C; Espectro de frecuencia 1/1 y 1/3 de octava; Estadísticos para periodos configurables de medición) Incluye soporte a poste o muro en acero inoxidable y techo en acrílico de protección, con micrófono de alta precisión, almacenamiento local, Sensor de ruido ambiental: Dispositivo para monitoreo de niveles sonoros en exteriores. Integra adquisición digital, cálculo de indicadores (LAeq, Lmax, Lmin, percentiles, 1/3 de octava), almacenamiento local y telemetría LTE/4G con publicación MQTT/JSON. Diseñado para montaje en poste/infraestructura disponible, con carcasa IP65 y cableado UV. Sensor: Micrófono de medición (electret/omni) protegido para intemperie, rango 20 Hz–20 kHz, SPL máx. ≥ 130 dB, caperuza antiviento. Adquisición y cómputo: Session Border Controller - SBC. ADC 24 bit/48 kHz. Cálculo de LAeq, Lmax, Lmin, Ln, 1/3 octava (A/C/Z). Almacenamiento local: Buffer en disco/SD para continuidad ante caídas de red (retención configurable). Conectividad: LTE/4G (SIM) + Ethernet (cuando exista). MQTT/JSON con TLS. Keep-alive y reintentos. Alimentación: 12 V DC, compatible con kit solar o red existente. Consumo típico 5–10 W. Gabinete y montaje: Caja IP65, soporte metálico a poste, prensaestopas y cableado UV-resistente. Frecuencia de envío Cada 5 min (configurable). Integración meteorológica: Toma de datos de estación meteorológica vía UART/I2C hacia el controlador. Cada sensor de debe ser sometido a un proceso de verificación y ajuste mediante la comparación contra un equipo patrón asegurando trazabilidad y confiabilidad de la medición. Se debe entregar un informe técnico con los resultados de la verificación y las curvas de ajuste aplicadas. Sistema integrado para el monitoreo de variables meteorológicas (estación Meteorológica): Velocidad del viento, dirección del viento, Temperatura, humedad, Presión atmosférica, en formato físico estándar, con salida UART/I2C y almacenamiento interno 16 MB (CSV). Operación 3,3–5,5 V, consumo bajo; cuerpo metálico y diseño compacto (montaje en trípode/soporte). Kit solar para funcionamiento sin interrupciones: para autonomía de 24 horas (654 Wh/día) (panel fotovoltaico, controlador MPPT, baterías, estructuras de montaje antivandálicas).*Panel solar *Controlador de carga MPPT *Batería *Convertidor DC DC *Cableado, protecciones, caja y herrajes. *Estructura para montaje y mano de obra de el emplazamiento, Componente: Paneles solares Paneles monocristalinos de alta eficiencia (total 600 Wp). Regulador de carga: Controlador para sistema aislado, optimiza la captación y protege contra sobrecargas/sobretensiones. Batería: Batería de 12 V con capacidad de almacenamiento de hasta 670 Wh/día, autonomía suficiente para operación nocturna y días nublados. Diseño y montaje: Sistema modular, de fácil emplazamiento, con estructura metálica y protecciones eléctricas integradas. Transmisión de datos: Transmisión segura mediante red LTE/4G con redundancia de almacenamiento local para evitar pérdida de datos. Integración directa y validada con la plataforma MARCO, Trasmisión de datos empresarial hacia la plataforma de CORNARE (bajo protocolo MQTT). Configuración de protocolos (MQTT/JSON) para envío de información en intervalos de 5 minutos (la tasa de remisión puede ser modificada y acordada al inicio del contrato). | Unidad | 6 |
| 6 | 77121500 | SUMINISTRO, EMPLAZAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA, DE SENSORES DE MATERIAL PARTICULADO (PM₂.₅) Y (PM₁₀), CON INTEGRACIÓN DEL MONITOREO DE VARIABLES METEOROLÓGICAS (VELOCIDAD DEL VIENTO, DIRECCIÓN DEL VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD, PRESIÓN) KIT SOLAR Y TRANSMISIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA DE CORNARE Cada punto deberá estar compuesto por: Sensor de calidad del aire (PM2.5 / PM10): Nodo para MP con módulo basado en dispersión láser (óptica láser de alta precisión), adecuado para redes urbanas de referencia operativa. Incluye procesamiento, almacenamiento local y telemetría LTE/4G MQTT/JSON. Módulo de partículas Principio: dispersión láser. Rango de concentración 0–1000 μg/m3; precisión ±15 %; tiempo de respuesta < 6 s; UART 9600-8-N-1; 5 V ±0,2 V, < 80 mA (pico de arranque elevado). Adquisición y cómputo: Controlador (SBC/MCU) con manejo de colas, promedios móviles (1–5–15 min), validaciones básicas. Almacenamiento local: Buffer en disco/SD para continuidad ante caídas de red (retención configurable). Conectividad: LTE/4G (SIM) y MQTT/JSON con TLS hacia plataforma MARCO. Conectividad: LTE/4G (SIM) + Ethernet (cuando exista). MQTT/JSON con TLS. Keep-alive y reintentos. Alimentación: 12 V DC, compatible con kit solar. Gabinete y montaje: IP65, ventilación controlada para flujo del aire, soporte antivandálico a poste. Cada sensor deberá ser sometido a un proceso de verificación y ajuste mediante la comparación contra un equipo patrón asegurando trazabilidad y confiabilidad de la medición. Se debe elaborar un informe técnico con los resultados de la verificación y las curvas de ajuste aplicadas. Sistema integrado para el monitoreo de variables meteorológicas (estación Meteorológica): Velocidad del viento, dirección del viento, Temperatura, humedad, Presión atmosférica, en formato físico estándar, con salida UART/I2C y almacenamiento interno 16 MB (CSV). Operación 3,3–5,5 V, consumo bajo; cuerpo metálico y diseño compacto (montaje en trípode/soporte). Kit solar para funcionamiento sin interrupciones: para autonomía de 24 horas (654 Wh/día) (panel fotovoltaico, controlador MPPT, baterías, estructuras de montaje antivandálicas). *Panel solar *Controlador de carga MPPT *Batería *Convertidor DC DC *Cableado, protecciones, caja y herrajes. *Estructura para montaje y mano de obra del emplazamiento, Componente: Paneles solares Paneles monocristalinos de alta eficiencia (total 600 Wp). Regulador de carga: Controlador para sistema aislado, optimiza la captación y protege contra sobrecargas/sobretensiones. Batería: Batería de 12 V con capacidad de almacenamiento de hasta 670 Wh/día, autonomía suficiente para operación nocturna y días nublados. Diseño y montaje: Sistema modular, de fácil emplazamiento, con estructura metálica y protecciones eléctricas integradas. Transmisión de datos: Transmisión segura mediante red LTE/4G con redundancia de almacenamiento local para evitar pérdida de datos. Integración directa y validada con la plataforma MARCO, Trasmisión de datos empresarial hacia la plataforma de CORNARE (bajo protocolo MQTT). Configuración de protocolos (MQTT/JSON) para envío de información en intervalos de 5 minutos (la tasa de remisión puede ser modificada y acordada al inicio del contrato). | Unidad | 1 |

2. En EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, Antioquia y en el marco del convenio interadministrativo S-CI-736-2025:

| ÍTEM | UNSPSC (Código clasificador de bienes y servicios) | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | UND | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77131600 | Realizar Una [1] capacitación para funcionarios de la alcaldía en competencias y gestión del ruido y la calidad acústica. | capacitación | 1 |
| 2 | 77131600 | Realizar Una [1] capacitación para los comerciantes en control del ruido y buenas prácticas de operación. | capacitación | 1 |
| 3 | 77131600 | Realizar Un [1] boletín (documento digital) en donde se hable de los sensores, ruido y calidad acústica y la gestión que se avanzó. | Boletín digital | 1 |
| 4 | 77131600 | Realizar Una [1] guía para gestores de convivencia sobre la gestión del ruido y la calidad acústica entorno al marco normativo. (documento digital). | guía | 1 |
| 5 | 41115500 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, ANTIOQUIA, DE SENSORES DE CALIDAD ACÚSTICA (RUIDO AMBIENTAL) CON INTEGRACIÓN DEL MONITOREO DE VARIABLES METEOROLÓGICAS (VELOCIDAD DEL VIENTO, DIRECCIÓN DEL VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD, PRESIÓN) KIT SOLAR Y TRANSMISIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA DE CORNARE. Cada punto deberá estar compuesto por: Modulo Hardware para Ruido Ambiental y software de procesamiento de datos para la determinación de indicadores Acústicos (Ponderación temporal: Slow, Fast, Impulse, Peak; Ponderación en Frecuencia: Z, A y C; Espectro de frecuencia 1/1 y 1/3 de octava; Estadísticos para periodos configurables de medición) Incluye soporte a poste o muro en acero inoxidable y techo en acrílico de protección, con micrófono de alta precisión, almacenamiento local, Sensor de ruido ambiental: Dispositivo para monitoreo de niveles sonoros en exteriores. Integra adquisición digital, cálculo de indicadores (LAeq, Lmax, Lmin, percentiles, 1/3 de octava), almacenamiento local y telemetría LTE/4G con publicación MQTT/JSON. Diseñado para montaje en poste/infraestructura disponible, con carcasa IP65 y cableado UV. Sensor: Micrófono de medición (electret/omni) protegido para intemperie, rango 20 Hz–20 kHz, SPL máx. ≥ 130 dB, caperuza antiviento. Adquisición y cómputo: Session Border Controller - SBC. ADC 24 bit/48 kHz. Cálculo de LAeq, Lmax, Lmin, Ln, 1/3 octava (A/C/Z). Almacenamiento local: Buffer en disco/SD para continuidad ante caídas de red (retención configurable). Conectividad: LTE/4G (SIM) + Ethernet (cuando exista). MQTT/JSON con TLS. Keep-alive y reintentos. Alimentación: 12 V DC, compatible con kit solar o red existente. Consumo típico 5–10 W. Gabinete y montaje: Caja IP65, soporte metálico a poste, prensaestopas y cableado UV-resistente. Frecuencia de envío Cada 5 min (configurable). Integración meteorológica: Toma de datos de estación meteorológica vía UART/I2C hacia el controlador. Cada sensor de debe ser sometido a un proceso de verificación y ajuste mediante la comparación contra un equipo patrón asegurando trazabilidad y confiabilidad de la medición. Se debe entregar un informe técnico con los resultados de la verificación y las curvas de ajuste aplicadas. Sistema integrado para el monitoreo de variables meteorológicas (estación Meteorológica): Velocidad del viento, dirección del viento, Temperatura, humedad, Presión atmosférica, en formato físico estándar, con salida UART/I2C y almacenamiento interno 16 MB (CSV). Operación 3,3–5,5 V, consumo bajo; cuerpo metálico y diseño compacto (montaje en trípode/soporte). Kit solar para funcionamiento sin interrupciones: para autonomía de 24 horas (654 Wh/día) (panel fotovoltaico, controlador MPPT, baterías, estructuras de montaje antivandálicas).*Panel solar *Controlador de carga MPPT *Batería *Convertidor DC DC *Cableado, protecciones, caja y herrajes. *Estructura para montaje y mano de obra del emplazamiento, Componente: Paneles solares Paneles monocristalinos de alta eficiencia (total 600 Wp). Regulador de carga: Controlador para sistema aislado, optimiza la captación y protege contra sobrecargas/sobretensiones. Batería: Batería de 12 V con capacidad de almacenamiento de hasta 670 Wh/día, autonomía suficiente para operación nocturna y días nublados. Diseño y montaje: Sistema modular, de fácil emplazamiento, con estructura metálica y protecciones eléctricas integradas. Transmisión de datos: Transmisión segura mediante red LTE/4G con redundancia de almacenamiento local para evitar pérdida de datos. Integración directa y validada con la plataforma MARCO, Trasmisión de datos empresarial hacia la plataforma de CORNARE (bajo protocolo MQTT). Configuración de protocolos (MQTT/JSON) para envío de información en intervalos de 5 minutos (la tasa de remisión puede ser modificada y acordada al inicio del contrato). | Unidad | 2 |

NOTA: _________________ (Nombre del proponente), me comprometo a cumplir con las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones y estudios y documentos previos, así como las previstas en la normatividad que regula la materia.

______________________

Firma del proponente