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RESPUESTA A OBSERVACIONES PLIEGOS DEFINITIVOS 
PROCESO: SUBASTA INVERSA ELECTRONICA FFDS-SASI-001-2026


PROCESO: SUBASTA INVERSA ELECTRONICA FFDS-SASI-001-2026
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.”
	OBSERVACIONES A DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

	NUMERO DE INTERESADOS QUE PRESENTARON OBSERVACIONES DE ORDEN TECNICO
	9(contando el documento raro y las de financiera)

	TOTAL,, DE OBSERVACIONES TÉCNICAS
	28



De manera atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de dar respuesta a las observaciones de carácter técnico presentadas al borrador de los documentos precontractuales en del proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA FFDS-SASI-001-2026, en los siguientes términos:
	

OBSERVACIONES PLIEGO DEFINITIVO 
1. G&C MEDICAL 2-06-2026

OBSERVACION 1
[image: ]RESPUESTA: SE ACEPTA OBSERVACION presentada y se aclara que la UPS requerida será destinada exclusivamente para la estación de trabajo. En consecuencia, se realiza el ajuste correspondiente en la ficha técnica del proceso



2. JORGE MACHADO EQUIPOS 

OBSERVACION 1

[image: ]


RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACION, teniendo en cuenta que,  es importante precisar que los tiempos establecidos no dependen exclusivamente de nuestra área, ya que en su definición intervienen distintas dependencias de la entidad, las cuales programan y requieren el desarrollo de las actividades conforme a sus necesidades y planificación interna.Adicionalmente, las fechas y plazos contemplados en el cronograma hacen parte de la información publicada en SECOP y se encuentran alineados con los procedimientos y requerimientos institucionales previamente definidos. Por esta razón, actualmente no es posible realizar modificaciones a los tiempos establecidos. 










3. QUIRURGIL

OBSERVACION 3

[image: ]
RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACION, teniendo en cuenta que,  es importante precisar que los tiempos establecidos no dependen exclusivamente de nuestra área, ya que en su definición intervienen distintas dependencias de la entidad, las cuales programan y requieren el desarrollo de las actividades conforme a sus necesidades y planificación interna.Adicionalmente, las fechas y plazos contemplados en el cronograma hacen parte de la información publicada en SECOP y se encuentran alineados con los procedimientos y requerimientos institucionales previamente definidos. Por esta razón, actualmente no es posible realizar modificaciones a los tiempos establecidos.









4. LAS ELECTROMEDICINA- RAYOS X PORTATIL 10:00am 3-06-2026

Observacion 1
 
[image: ]


RESPUESTA:  NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que la especificación de máximo 220 kg se estructuro conforme a las condiciones físicas y de circulación de las unidades asistenciales, las cuales presentan estructuras hospitalarias con limitaciones de espacios y ambientes, por lo que se requiere un equipo con mayor facilidad de desplazamiento y maniobrabilidad. 
Asimismo, la limitación de peso tiene como finalidad minimizar riesgos operativos, prevenir incidentes durante el transporte del equipo y garantizar seguridad tanto para el personal asistencial como para los pacientes durante su movilización y uso.

Observación 2

[image: ]

RESPUESTA: Una vez realizada la verificación de la observación y en concordancia con las respuestas emitidas anteriormente se indica al interesado que dicha especificación técnica fue modificada con el fin de permitir una mayor participación de tecnologías en el presente proceso.

Observacion 3
[image: ]

RESPUESTA: Una vez realizada la verificación de la observación y en concordancia con las respuestas emitidas anteriormente se indica al interesado que dicha especificación técnica fue modificada con el fin de permitir una mayor participación de tecnologías en el presente proceso.

Observacion 4
[image: ]
RESPUESTA: NO SE ACEPTA la observación teniendo en cuenta que la especificación de máximo 120 micrones se establece para garantizar el éxito del diagnóstico/inspección. Admitir detectores con menor resolución debido a un tamaño de píxel superior al requerido, impacta de manera directa la calidad de imagen y el diagnostico al momento de visualizar la misma, motivo por el cual se mantiene lo requerido en la ficha técnica.


Observacion 5
[image: ]
RESPUESTA: NO SE ACEPTA la observación teniendo en cuenta que los equipos adquiridos son destinados al servicio de urgencias básicas el cual se caracteriza por ser de alto dinamismo y flujo constante de pacientes, esto repercute de manera directa en el contacto de los detectores a fluidos corporales, motivo por el cual se deberá garantizar una adecuada limpieza y desinfección de los mismos al igual que la protección respecto del ingreso de líquidos, dicho lo anterior se mantiene el requerimiento establecido por la entidad.
Observacion 6
[image: ]
RESPUESTA:  SE ACLARA al interesado que la especificación técnica “Columna con tubo compactable” hace referencia al sistema mecánico en el cual la columna vertical en la cual se ubica el tubo de RX puede retraerse, doblarse o encogerse durante el transporte.

Observación 7

[image: ]
RESPUESTA: No se acepta la observación presentada, toda vez que la necesidad de garantizar una adecuada capacidad de almacenamiento para las imágenes diagnósticas, estudios radiológicos, procesamiento de información y funcionamiento continuo del sistema resulta fundamental, considerando el alto volumen de generación de imágenes y la operación permanente del servicio.
En este sentido, se requiere contar con una capacidad de almacenamiento superior que permita asegurar la continuidad operativa, la disponibilidad de la información y el adecuado desempeño del equipo de rayos X.
Por lo anterior, se mantiene el requerimiento técnico inicialmente establecido, con el fin de garantizar una gestión eficiente de la información radiológica institucional y la adecuada prestación del servicio.

Rx fijo 

OBSERVACION 8
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RESPUESTA: NO SE ACEPTA la observación teniendo en cuenta que con el voltaje sugerido en la presente observación limita al equipo a potencias bajas lo cual impacta directamente en la seguridad al paciente dado a que debe aumentarse el tiempo de exposición obteniendo como resultado una imagen de baja calidad y una sobre exposición a la radicación de los pacientes, dicho lo anterior se mantiene el requerimiento establecido por la entidad, teniendo en cuenta que la misma no restringe la pluralidad de oferentes.


OBSERVACION 9
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RESPUESTA: Una vez realizada la verificación de la observación y en concordancia con las respuestas emitidas anteriormente se indica al interesado que dicha especificación técnica fue modificada con el fin de permitir una mayor participación de tecnologías en el presente proceso.

OBSERVACION 10
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RESPUESTA: NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que esta especificación impacta directamente la seguridad del paciente, la salud ocupacional del personal del personal, lo anterior dado a que disponer de una altura variable facilita el abordaje de los pacientes al equipo esto beneficia de manera directa a pacientes con movilidad reducida, por otra parte esta especificación es ampliamente disponible en el mercado en diversas marcas de equipos lo cual no limita la pluralidad de oferentes en el mercado.

OBSERVACION 11
[image: ]
RESPUESTA: Una vez realizada la verificación de la observación y en concordancia con las respuestas emitidas anteriormente se indica al interesado que dicha especificación técnica fue modificada con el fin de permitir una mayor participación de tecnologías en el presente proceso.





OBSERVACION 12
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RESPUESTA: No se acepta la observación presentada, toda vez que la necesidad de garantizar una adecuada capacidad de almacenamiento para las imágenes diagnósticas, estudios radiológicos, procesamiento de información y funcionamiento continuo del sistema resulta fundamental, considerando el alto volumen de generación de imágenes y la operación permanente del servicio.
En este sentido, se requiere contar con una capacidad de almacenamiento superior que permita asegurar la continuidad operativa, la disponibilidad de la información y el adecuado desempeño del equipo de rayos X.
Por lo anterior, se mantiene el requerimiento técnico inicialmente establecido, con el fin de garantizar una gestión eficiente de la información radiológica institucional y la adecuada prestación del servicio.

ECOGRAFO PORTATIL CON CARRO ACCESORIOS

Observación 13
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RESPUESTA: NO SE ACEPTA la observación teniendo en cuenta que este tipo de diseño garantiza condiciones adecuadas de bioseguridad, facilidad de limpieza, adaptabilidad a espacios reducidos y mayor agilidad de respuesta, especialmente en entornos como servicios de urgencias de baja complejidad.






Observación 14
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RESPUESTA: NO SE ACEPTA la observación, teniendo en cuenta que disponer de una pantalla de menor tamaño limita la adecuada visualización y detalle de las imágenes adquiridas, motivo por el cual se mantiene el requerimiento establecido en la ficha técnica.

Observación 15
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RESPUESTA: No se acepta la observación presentada, toda vez que la necesidad de garantizar una adecuada capacidad de almacenamiento para las imágenes diagnósticas, estudios radiológicos, procesamiento de información y funcionamiento continuo del sistema resulta fundamental, considerando el alto volumen de generación de imágenes y la operación permanente del servicio.
En este sentido, se requiere contar con una capacidad de almacenamiento superior que permita asegurar la continuidad operativa, la disponibilidad de la información y el adecuado desempeño del equipo de rayos X.
Por lo anterior, se mantiene el requerimiento técnico inicialmente establecido, con el fin de garantizar una gestión eficiente de la información radiológica institucional y la adecuada prestación del servicio.

Observación 16
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RESPUESTA: Teniendo en cuenta las respuestas emitidas anteriormente por la entidad y publicadas en la plataforma SECOP II y en concordancia con los documentos definitivos del proceso, la presente especificación técnica fue modificada a mínimo 2 puestos USB.


Observación 17
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RESPUESTA: NO SE ACEPTA la observación teniendo en cuenta que disponer de un carro de transporte con altura variable para el ecógrafo del servicio de urgencias brinda seguridad y facilidad al momento de realizar las ecografías de emergencias POCUS, al igual brinda una mayor ergonomía al personal médico durante la realización de los procedimientos, por otra parte, disponer de esta especificación técnica le brinda al equipo una mejor adaptabilidad a la infraestructura del servicio de urgencias lo cual es importante en el presente proceso dados los espacios existentes en el servicio, dicho lo anterior se mantiene lo requerido por la entidad en la presente ficha técnica.

Observacion 18
[image: ]
RESPUESTA: NO SE ACEPTA la observación. La Entidad mantiene la exigencia para el transductor lineal con un mínimo de 192 elementos, teniendo en cuenta el requerimiento definido corresponde a la necesidad de garantizar un desempeño adecuado del equipo en términos de precisión diagnóstica y calidad en la imagen, sin que ello limite la participación de oferentes, dado que en el mercado existen múltiples fabricantes que disponen de transductores con estas características.
Por lo anterior, no se considera procedente modificar la especificación técnica establecida.

Observación 19

[image: ]

RESPUESTA: NO SE ACEPTA la observación. La Entidad mantiene la exigencia para el transductor convexo con un mínimo de 128 elementos, teniendo en cuenta el requerimiento definido corresponde a la necesidad de garantizar un desempeño adecuado del equipo en términos de precisión diagnóstica y calidad en la imagen, sin que ello limite la participación de oferentes, dado que en el mercado existen múltiples fabricantes que disponen de transductores con estas características.

Observación 20
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RESPUESTA: NO SE ACEPTA la observación. La Entidad mantiene la exigencia para el transductor sectorial con un mínimo de 64 elementos, teniendo en cuenta el requerimiento definido corresponde a la necesidad de garantizar un desempeño adecuado del equipo en términos de precisión diagnóstica y calidad en la imagen, sin que ello limite la participación de oferentes, dado que en el mercado existen múltiples fabricantes que disponen de transductores con estas características.
Por lo anterior, no se considera procedente modificar la especificación técnica establecida.

INVERSIONES PROMEDCO SAS 10:00am 3-06-2026

Observación 1

[image: ]
RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACION, teniendo en cuenta que,  es importante precisar que los tiempos establecidos no dependen exclusivamente de nuestra área, ya que en su definición intervienen distintas dependencias de la entidad, las cuales programan y requieren el desarrollo de las actividades conforme a sus necesidades y planificación interna.Adicionalmente, las fechas y plazos contemplados en el cronograma hacen parte de la información publicada en SECOP y se encuentran alineados con los procedimientos y requerimientos institucionales previamente definidos. Por esta razón, actualmente no es posible realizar modificaciones a los tiempos establecidos.



5. TATIANA BOHORQUEZ RODRIGUEZ- 10:00AM 3-06-2026

OBSERVACION 1
[image: ]
RESPUESTA

OBSERVACION 2 

[image: ]
RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACION, teniendo en cuenta que,  es importante precisar que los tiempos establecidos no dependen exclusivamente de nuestra área, ya que en su definición intervienen distintas dependencias de la entidad, las cuales programan y requieren el desarrollo de las actividades conforme a sus necesidades y planificación interna.Adicionalmente, las fechas y plazos contemplados en el cronograma hacen parte de la información publicada en SECOP y se encuentran alineados con los procedimientos y requerimientos institucionales previamente definidos. Por esta razón, actualmente no es posible realizar modificaciones a los tiempos establecidos.
OBSERVACION 

[image: ]RESPUESTA
6. G BARCO –10:00AM 3-06-2026

Observacion 1 

[image: ]
RESPUESTA: NO SE ACEPTA OBSERVACION, teniendo en cuenta que,  es importante precisar que los tiempos establecidos no dependen exclusivamente de nuestra área, ya que en su definición intervienen distintas dependencias de la entidad, las cuales programan y requieren el desarrollo de las actividades conforme a sus necesidades y planificación interna.Adicionalmente, las fechas y plazos contemplados en el cronograma hacen parte de la información publicada en SECOP y se encuentran alineados con los procedimientos y requerimientos institucionales previamente definidos. Por esta razón, actualmente no es posible realizar modificaciones a los tiempos establecidos.



























































































	
 

 
___________________________________ 
CLAUDIA E. AMÉZQUITA SANDOVAL 
Directora de Infraestructura y Tecnología 
	 
 
  
 
____________________________________ 
JOSÉ IGNACIO ARGOTE LÓPEZ 
Subsecretario de planeación y Gestión Sectorial 
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Cristhian. Rangel / Ingeniero en Mtto Industrial y Hospitalario - Dirección de Infraestructura y Tecnología
Yesica Caicedo / Ingeniera Biomédica - Dirección de Infraestructura y Tecnología
Diego Velásquez / Ingeniero Biomédico - Dirección de Infraestructura y Tecnología 
Revisó:    Valentina Cifuentes Muñoz. / Abogada especializada Subdirección de Contratación de contratación 
	                María Fernanda Arias Betancur / Abogada especializada Subdirección de Contratación de contratación.
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1. Observacién ROE y ROA

Respetados sefiores, en relacién con el proceso de contratacion del Lote No. 9 — Electrocardiégrafo, se solicita amablemente aclarar la forma en la que deben interpretarse los in
dicadores financieros ROE y ROA establecidos en el pliego de condiciones, los cuales se presentan como 3,00% y 2,00% respectivamente. Lo anterior, teniendo en cuenta que e
n el RUP dichos indicadores suelen reportarse en formato decimal, lo que puede generar diferencias de interpretacién al momento de la evaluacion.

En ese sentido, se solicita a la entidad confirmar si la evaluacién se realizara en términos porcentuales o decimales, o en su defecto ajustar la redaccién de los indicadores a su e
quivalente en formato decimal (0,03 para ROE y 0,02 para ROA), con el fin de garantizar claridad, uniformidad en la evaluacion y evitar interpretaciones ambiguas.
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image8.png
4.3 Grado de proteccion minimo IP 55: Se solicita a la entidad que el grado de proteccion sea
igual 0 mayor a IP4, teniendo en cuenta que este nivel garantiza proteccion contra el ingreso
de polvo en cantidad suficiente para no afectar la operacion del equipo, asi como contra
-aduras de agua desde cualquier direccion, cumpliendo con Las cont
de uso en entornos clinicos, el grado P54 es ampliamente utilizado en equipos médicos
méviles de alta tecnologia, asegurando un adecuado balance entre proteccion, ventilacién y
disipacién térmica de los componentes intemos, sin comprometer la seguridad ni la
durabilidad del detector.
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6.5Con sistema ADCy sistema AEC: Amablemente se solcita a la entidad aclarar a que hace.
referencia con sistema ADC o en su defecto omitir este requerimiento.
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Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en el marco del proceso de licitacion FFDS-SASI-001-2026, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Teniendo en cuenta que el pliego definitivo fue publicado recientemente y que el plazo establecido para la presentacion de observaciones resulta
considerablemente corto, respetuosamente solicitamos a la entidad la ampliacién del término previsto para la formulacion de observaciones.

Lo anterior, debido a que el documento definitivo incorpora especificaciones técnicas, juridicas y/o financieras que requieren un analisis detallado
y riguroso, con el fin de garantizar que las observaciones que se presenten sean pertinentes, fundamentadas y realmente contribuyan a la transp
arencia, pluralidad de oferentes y correcta estructuracion del proceso.

En este sentido, consideramos que la ampliacion del plazo permitira una mayor participacién y
los principios de transparencia, seleccion objetiva y pluralidad de oferentes.

Agradecemos la atencion prestada y quedamos atentos a su respuesta.

tad en las observaciones, en concordancia con

Cordialmente
Departamento de Licitaciones
G Barco SA
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4.1 Detector adulto - pediatrico de 14x17 con resolucion de maximo 120 micrones: Se.
solicita a la entidad que la resoluci6n o tamafio del pixel de detector sea igual o menor a 140
micrones, este tamaiio es adecuado para estudios de radiologia convencional tanto en
pacientes adultos como pedidtricos, garantizando una correcta visualizacion de estructuras.
6seasy de tejidos blandos, sin impacto negativo en la calidad diagnéstica.
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5.2 Columna con tubo compactable: Amablemente se solicita a a entidad aclarar a que hace
referencia este requerimiento y dejarlo como opcional, puesto que existen tecnologias que
igual tienen posibilidades que dan una eficiente conservacién y guardado de la columna y
proteccién el tubo sin ser tan limitante.





image10.png
Observaciones:

1.1 Tipo tablet: Se solicitaa la entidad que el tipo de equipo sea tablet, laptop o portatil,
puesto que, Los equipos que son considerados en el estudio de mercado NO todos son
tipo Tablet, por Lo ue estaria en contra posicion con la sustentacion del estudio de sector
allimitarlo solo con esta caracteristica.
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9.6 computador con disco duro de minimo 1 Tb SSD, procesador de 13° generacién,
memoria RAM de 16 Gb: Se solicita a la entidad que el procesador sea igual o mayor a 11va
generaciony que la memoria RAM sea igual o mayor a8 GB, considerando que las aplicaciones.
de adquisicién, procesamiento y visualizacion de imégenes médicas en este tipo de equipos
estén optimizadas para operar de manera eficiente bajo estas configuraciones sin afectar el
desempefio clinico ni los tiempos de respuesta.
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6.3 Un (1) Transductor sectorial de minimo 64 elementos Con sistema de seguridad
antirrobo en material liso que permita la fécil limpieza y desinfeccién: Se solicita a la
entidad que el transductor sectorial tenga 32 elementos o mayor.
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2.3 Tiempo de exposicién 2 ms o menor: Se solicita a |a entidad que exista un rango del
tiempo de exposicion entre 1 ms y 8 segundos como normalmente funcionan la mayoria de
os. Disponer de tiempos de exposicién mayores permite optimizar la relacion kV/mAs,
mejorar la calidad de imagen en estudios que requieren mayor penetracién o contraste, y
garantizar la lexibilidad operativa del sistema sin comprometer la seguridad del paciente.





image1b.png
3. Observacion - Participacion del representante legal dentro del personal minimo requerido

Respetados sefiores, en relacién con el proceso de contratacion, se solicita amablemente aclarar si el representante legal de una persona juridica puede ser considerado dentro d
el personal minimo requerido para la ejecucién del contrato, en caso de contar con la formacién y experiencia exigidas en el pliego de condiciones.

En ese sentido, se solicita confirmar si la experiencia aportada por el representante legal es valida dentro del equipo de trabajo, teniendo en cuenta que dicha experiencia se acre
dita mediante certificaciones emitidas por terceros y no suscritas por él mismo, con el fin de garantizar claridad en la interpretacion de los requisitos habilitantes y la adecuada estr
ucturacién de las ofertas.
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1.9 Consistema ADCy sistema AEC: Amablemente se solicita a a entidad aclarar a que hace.
referencia con sistema ADC o en su defecto omitir este requerimiento. Los sistemas AEC
normalmente se encuentran en el Bucky mural o de mesa de los rayos-X Filo, en este caso al
tratarse de un rayos~x movil no aplica este requerimiento, por Lo tanto, se solicita a a entidad
omitir este requerimiento.
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1.4D=co duro de aimacenamipnto inffeing minimo&12 G2 S50 (setado solidoy: Se souciia
alaentidad que el almacenamiento sea mayor o igual @ 128 GB considerando que los equipos.
actuales cuentan con integracion a sistemas de informacién hospitalaria RIS/PACS, donde el
almacenamiento local cumple principalmente una funcién temporal o de respaldo operativo
'y no de archivo definitivo.
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Observaciones:
1.5 Peso maximo del equipo 220 kg: Se solicita a la entidad que el peso méximo del equipo
seaigual o menor a 370 kg, con mecanismo de movimiento motorizado que facilite el traslado,

ica. Los equipos
motorizados normalmente estn sobre los 350 kg, al ser motorizado el peso del equipo no es
relevante considerando que es posible moverlo automaticamente gracias al mecanismo
asistido por el motor.
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1.2 Pantalla grado medico LCD y/o LED a color de minimo de 15, con resolucién de 768 x.
1024 0 mayor: Se solicita a la entidad que la pantalla sea mayor o igual a 14° de 1920 x 1080
pixeles, lo anterior ofrece mejor resolucién y calidad de imagen.
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Observaciones:
1.3 Alimentacién eléctrica 220 - 380VAC, 50 - 60 Hz: Amablemente se solicita a la entidad
que el rango de alimentacién este entre 100 a 380 VAC, lo anterior permite que participen
equipos con banco de condensadores, tecnologia que permite almacenary entregar a energia
necesaria para cada exposicién de manera eficiente e independiente de una red eléctrica
robusta.
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8.4 Almacenamiento de imagenes en disco de minimo 1T8: Amablemente se solicita a la
entidad permitir una capacidad de almacenamiento en disco igual o mayor a 500 GB,
considerando que los equipos actuales cuentan con integracion a sistemas de informacion
hospitalaria RIS/PACS, donde el almacenamiento local cumple principalmente una funcion
temporal o de respaldo operativo y no de archivo definitivo; en este sentido, una capacidad de
500 GB es suficiente para garantizar la adquisicién, revisiony transferencia segura de estudios
sin afectar la continuidad del servicio.
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1.17 Con carro de transporte con sistema de vari:
' sistema de frenado en minimo 2 ruedas y sistema antichogue: Se solicita a a entidad que
Lavariacién de altura neumética y/o hidréulica sea opcional.





imaged.png
6.2 Altura variable entre 50 cm y 70 om o mayor: Se solicita a la entidad que este
requerimiento sea opcional, puesto que limita de manera la participacién de manera pluraly
objetiva.
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6.2 Un (1 )Transductor convexo de minimo 128 elementos, Con sistema de seguridad
antirrobo en material liso que permita la fécil limpieza y desinfeccién: Se solicita a la
entidad que el transductor convex tenga 96 elementos 0 mayor.
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1.6 Minimo 3 puertos USB, puerto HDMI y conexion de impresora: Se solicita a la entidad
que el equipo tenga 2 0 mas puertos USB, no tiene un propésito operativo tener o considerar
mas puertos y esto no afecta de manera negativa la funcionalidad principal del equipo.
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6.1 Un (1) Transductor lineal de minimo 192 elementos, Con sistema de seguridad
antirrobo en material liso que permita la fécil limpieza y desinfeccién: Se solicita a la
entidad que el transductor ineal tenga 128 elementos o mayor.
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2. Observacion ampliacion de plazo

Respetados sefiores, se solicita respetuosamente la ampliacion del término establecido para la presentacion de observaciones dentro del presente proceso de contratacion, asi ¢
'omo el consecuente ajuste del cronograma de cierre. Lo anterior, considerando que el andlisis del proceso requiere una revisién detallada de los componentes financieros, juridic
os y técnicos, los cuales demandan un tiempo prudente para su adecuada evaluacion.

En este sentido, la ampliacién del plazo permitiria garantizar una mayor pluralidad de oferentes, asi como la formulacién de propuestas mas completas y ajustadas a las necesida
des de la entidad, en concordancia con los principios de transparencia, seleccién objetiva y libre concurrencia que rigen la contratacién publica.
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1.7 Tiempo de exposicién 2 ms o menor: Se solicita a la entidad que exista un rango del
tiempo de exposicion entre 1 ms 8 segundos como normalmente funcionan la mayoria de los
equipos. Disponer de tiempos de exposicion mayores permite optimizar (a relaci6n kV/mAs,
mejorar la calidad de imagen en estudios que requieren mayor penetracion o contraste, y
garantizar la flexibilidad operativa del sistema sin comprometer la seguridad del paciente.
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