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FORMATO No. 02
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA

Señores
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO – SGC
Diagonal 53 #34-53, Bogotá


Referencia: Selección Abreviada mediante SUBASTA INVERSA No. SGC-SASI-XXX-2026.


Con el ánimo de aplicar en la habilitación del factor de técnico, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, como Representante Legal de (persona jurídica o persona natural), en caso de resultar adjudicatario dentro de este proceso, me comprometo a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas exigidas en el proceso:

1. OBJETO A CONTRATAR: 

[bookmark: _heading=h.8yfiosc9iifb]Contratar la adquisición y puesta en funcionamiento de equipos Identificadores de radionúclidos portátiles para el Grupo de Licenciamiento y Control de la Dirección de Asuntos Nucleares del SGC.

El Contratista seleccionado mediante el presente proceso de selección, se obliga a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en los presentes estudios previos.


2. EQUIPOS REQUERIDOS:

	Ítem
	Descripción
	Cantidad

	01
	Identificador de radionúclidos portátil 
	2



3. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

El objeto a contratar debe clasificarse en cualquiera de los códigos del clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), relacionados a continuación:

	Clasificación
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	Código
	41000000
	41110000
	41113400
	41113405

	Nombre
	Equipos y suministros de laboratorios, de medición, de observación y de pruebas
	Instrumentos de Medida, observación y ensayo
	Instrumentos de evaluación Nuclear
	Contadores Gamma

	Código
	41000000
	41110000
	41115400
	41115403

	Nombre
	Equipos y suministros de laboratorios, de medición, de observación y de pruebas
	Instrumentos de Medida, observación y ensayo
	Equipo espectroscópico
	Espectrómetros

	Código
	46000000
	46110000
	46111700
	46111702

	Nombre
	Equipos y suministro de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad
	Armas de guerras convencionales
	Sensores de rayos infrarrojos (IR)
	Detectores infrarrojos (IR)




4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS:

	Ítem
	Descripción
	Cantidad

	01
	Identificador de radionúclidos portátil, que cumpla como mínimo con las siguientes especificaciones:

· Tipo: Monitor portátil
· Radiación detectada: gamma y neutrones.
· Detector de radiación: Geiger-Müller y centellador de Yoduro de Sodio integrados en el mismo equipo.
· Rango tasa de dosis: 0 a 100 mSv/h como mínimo.
· Rango de energía: 20 keV a 3 MeV
· Espectro gamma: mínimo 1024 canales.
· Sensibilidad gamma: >1600 cps por μSv/h
· Sensibilidad a los neutrones: mínimo 2.6 cps/nv medida en condición moderada (con moderador de polietileno o equivalente), o mínimo 1.6 cps/nv medida en condición no moderada (unmoderated), conforme a la ficha técnica oficial o a la documentación técnica emitida por el fabricante.
· Calibración: calibración del campo de radiación, realizada con máximo un mes de antelación a la fecha de entrega.
· Software específico para funcionamiento de equipo, si aplica.
· Accesorios y cables (correas, manijas, cargador,etc.)
	2




5. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Todos los elementos descritos anteriormente deben ser entregados en las instalaciones del Bloque F, en la Sede CAN del Servicio Geológico Colombiano, al supervisor del Grupo de Licenciamiento y Control para que éste los reciba, verifique su funcionamiento y conformidad de acuerdo con las especificaciones establecidas. 

[bookmark: _heading=h.f14uyxdd6fmo]El CONTRATISTA debe garantizar la asistencia presencial para la puesta en operación del identificador de radionúclidos portátil que incluya acompañamiento en el ajuste de parámetros y/o calibración.


6. DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE DEBE PROPORCIONAR EL CONTRATISTA:

CERTIFICACIÓN DE BIENES ORIGINALES 
Certificación suscrita por el representante legal del proponente en la que certifique que los bienes a entregar son nuevos, originales, no remanufacturados o refurbished.

CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADO
Los proponentes deberán adjuntar el certificado de distribución y/o comercialización autorizada, para la venta y comercialización de los elementos mencionados en el formato aceptación especificaciones técnicas. Esta debe estar vigente al momento de presentar la oferta y hasta el tiempo de vigencia del contrato.

NOTA: Se aceptará la certificación de canal autorizado en Colombia, siempre que la misma esté acompañada del certificado de distribución y/o comercialización autorizada emitido por la casa matriz correspondiente de los elementos a ofertar; y que la certificación emitida por la casa matriz brinde facultades al canal autorizado en Colombia para emitir dicha certificación al (a los) distribuidor(es) interesado(s).

FICHA O CATÁLOGO - MARCA Y REFERENCIA.
El proponente debe anexar a su propuesta los catálogos de los equipos e incluir las fichas técnicas necesarias para evaluar el equipo ofrecido. Las especificaciones técnicas que no se puedan evidenciar en los catálogos o fichas técnicas, deben ser certificadas por el fabricante del equipo mediante una carta en idioma español (esto como evidencia del cumplimiento de dichos parámetros para el equipo y modelo de la oferta). Estos documentos deben indicar la marca y referencia de cada uno de los productos ofertados.

El proponente deberá diligenciar el anexo el cual deberá esta suscrito por el representante legal indicando referencia, marca y modelo ofertado y adjuntar el Manual de Operación, el manual de funcionamiento, manuales de mantenimiento, catálogos, fichas técnicas y demás; los cuales deben corresponder al modelo OFRECIDO en impresión original y digital (formato *.PDF), en idioma español e inglés.

7. ENTRENAMIENTO: 

[bookmark: _heading=h.ic7vaoq8cx5i]El CONTRATISTA debe brindar un entrenamiento presencial en el uso correcto de los equipos dirigido a personal del SGC. La duración mínima del entrenamiento es de 3 a 5 horas, debe cubrir todos los equipos entregados y abarcar conceptos básicos, descripción del funcionamiento, condiciones o requisitos de operación, indicaciones de mantenimiento preventivo, solución de problemas básicos y manejo del software asociado al equipo.

	[bookmark: _heading=h.8ap6er60z21v]Perfil requerido
	Cantidad mínima
	Experiencia

	Nivel académico: Profesional

Profesión: En carreras como Física, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Eléctrica o a fines.
	

1
	Dos (2) años de experiencia específica en el
manejo de esta línea de equipos



[bookmark: _heading=h.qkf2dokfz2fw]Previo al entrenamiento, el CONTRATISTA debe remitir al supervisor los soportes que validan el perfil del instructor y coordinar la realización del entrenamiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de los equipos.


8. TIEMPO DE RESPUESTA A QUEJAS POR PARTE DEL USUARIO:

El OFERENTE debe comprometerse en su oferta, a atender y responder las dudas o problemas que surjan durante la operación del equipo, con una oportunidad no mayor a tres (3) días hábiles. 


9. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

La entrega de los equipos se realizará en la siguiente sede:

	Sede
	Dirección 
	Ciudad

	SGC sede CAN Bloque F
	Carrera 50 No. 26 - 20
	Bogotá D.C.




10. PLAZO DE ENTREGA:

El término de ejecución será de cuatro (4) meses contados a partir de la aprobación de la garantía única por parte de la Coordinadora del Grupo de Contratos y Convenios, previa expedición del registro presupuestal.





Nombre o Razón Social del CONTRATISTA_____________________
Nombre del Representante Legal______________________________
Nit ________________ de________
Dirección___________________
Ciudad_____________________
Teléfono ___________________
Fax _______________________
Correo electrónico _________________________


________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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