## FORMATO DE COTIZACION
| FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA |  |  |  | Versión: |  | 1
[5 empty] | Fecha de aprobación: |  | 2026-06-23
[5 empty] | Código: |  | 18-01-FO-0031
OBJETO DEL PROCESO | SUMINISTRO DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL APOYO EN LA VALORACIÒN INDIVIDUAL DE USUARIOS EN CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y PRODUCTOS ENMARCADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 8388233 de 2025 Y CONVENIO 8373570 Y CONTRATO 8295757-2025 CELEBRADOS ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL FFDS Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
FECHA DE COTIZACIÓN
VIGENCIA DE LA COTIZACION | SEIS (06) MESES |  |  | TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO |  | DOS MESES
NOMBRE DEL COTIZANTE (PROVEEDOR) |  |  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | NIT
PERSONA CONTACTO: |  |  | TELEFONO DE CONTACTO: |  |  | EMAIL:
ITEMS | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | CANT | UNIDAD DE MEDIDA / PRESENTACION | VALOR UNITARIO | IVA (el valor que corresponda) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | OBSERVACIONES O COMENTARIOS
1 | FONENDOSCOPIO: Material : Arco y auriculares de acero inoxidable Funcionamiento: Biaural Longitud: Mínimo 60 a 70 cm Tipo de paciente : Adulto y pediatrico Tipo de ajuste: Giratorias o con sistema de presión Diseño Olivas: Ergonómicas, Sellado hermético, Intercambiables Material Olivas: Libre de látex Material del tubo: Tubo flexible Campana para auscultación: Anillo o aro anti frío Accesorios: Mínimo dos juegos de olivas flexibles libres de látex, lavables, Mínimo 1 Membrana o diafragma acústico por campana. Tiempo de garantía : Un (1) año Certificado de calibración : No aplica | 208
2 | TENSIOMETRO ANALOGICO Tipo: Aneroide, grado médico, portatil Rango de medición : De 0 a 300 mmHg Material : Hipoalergenico, libre de latex División escala : 3 mmHg Tipo de brazalete : 1 Adulto, 1 pediatrico y 1 infante, en material libre de latex, lavable Tiempo de garantía : Un (1) año Accesorios: Una (1) pera de insuflación, Maletin de almacenamiento Certificado de calibración: Emitido por laboratorio de metrología acreditado por la ONAC. | 201
3 | TENSIOMETRO Tipo: Digital, grado médico, portatil Rango de medición: De 0 a 280 mmHg Material: Hipoalergenico, libre de latex División escala: 3 mmHg Tipo de brazalete: 1 Adulto, 1 pediatrico y 1 infante, en material libre de latex, lavable Tiempo de garantía: Un (1) año Accesorios: Dos (2) juegos de baterias recargables con cargador 110VAC, Maletin de almacenamientoCertificado de calibración: Emitido por laboratorio de metrología acreditado por la ONAC. | 16
4 | CINTA METRICA Tipo: Grado médico, portatil de facil movilización Material: Lavable y resistente Capacidad de medición: 110 cm +/- 10 cm División escala : 1 mm Unidad de medida: Centrimetros Ancho máximo: 0,5 cm Tiempo de garantía Un (1) año | 359
5 | BALANZA DE PISO Tipo: Digital, Portátil, Con base antideslizante Clase: Grado medico Sistema: Electrónico Capacidad: 0-220 kg División escala: 50 - 100 gramos Unidades de medida: Kg Display: Tipo LED o LCD Peso del equipo: Entre 3.000 a 4.300 gramos Fuente de alimentación: Baterías recargables, debe incluir cargador de baterias. Accesorios: Mínimo dos (2) juegos de baterías recargables de repuesto, Maletin de almacenamiento Tiempo de garantía : Dos (2) años Certificado de calibración: Emitido por laboratorio de metrología acreditado por la ONAC. | 22
6 | TALLIMETRO Portatil, liviano y de facil movilizacion, desarmable. Material: Lavable y resistente, no se admite fabricación en madera, (El cumplimiento de esta especificación puede ser avalada por certificación de fábrica). Liviano para uso extramural, facil de transportar Clase: Grado médico Capacidad de medición: 200 cm División escala: 1 mm Unidad de medida: Centrimetros / pies Accesorios: Maletin de almacenamiento Tiempo de garantía: Dos (2) años Certificado de calibración: Emitido por laboratorio de metrología acreditado por la ONAC. | 20
7 | INFANTOMETRO Tipo: Portatil, liviano y de facil movilizacion, desarmable con dos opciones infantómetro y tallímetro Material: Que garanticen la estabilidad dimensional, diseño material de elaboración óptimo para trabajo de campo, resistente a procesos de limpieza y desinfección . Con un tope fijo para la cabeza y otro móvil para los pies, firme sobre las guías. Clase: Grado médico Capacidad de medición: 110 a 120 cm Precisión: 1 mm Unidad de medida: Centrimetros (cm) Accesorios: Maletin de almacenamiento Tiempo de garantía : Dos (2) años Certificado de calibración: Con vara de medición de 100 cm, Emitido por laboratorio de metrología acreditado por la ONAC. | 14
8 | BALANZA DIGITAL PESA BEBES Tipo: Digital, desarmable, con plataforma que brinde estabilidad para ubicar Clase: Grado médico Capacidad de medición: 20 a 25 Kg División escala: 50 gramos o menos Unidad de medida: Gramos Fuente de alimentación: Baterías recargables, debe incluir cargador de baterias. Peso del equipo: Entre 2.800 y 3.000 gramos Accesorios: Mínimo dos (2) juegos de baterías recargables de repuesto, Maletin de almacenamiento Tiempo de garantía: Dos (2) años Certificado de calibración: Emitido por laboratorio de metrología acreditado por la ONAC. | 15
9 | TERMOMETRO DIGITAL Tipo: Sin contacto, digital Rango de medición: Entre 0 a 45 °C Divisiòn escala: 0,1 °C Unidad de medida°C y °F Pantalla: LCD o LED digital Indicadores: Cambio de batería, Encendido / apagado, Alarma por alta temperatura >38 °C Accesorios: Mínimo dos (2) juegos de baterías recargables de repuesto Tiempo de garantía: Un (1) año Certificado de calibración: Emitido por laboratorio de metrología acreditado por la ONAC. | 10
10 | CINTA MEDICIÓN PERIMETRO BRAQUIAL PARA NIÑO Tipo: Portatil de facil movilización Material: Lavable y resistente Entre 26 a 30 cm, Con codificación de colores para facil interpretación del riesgo de desnutrición División escala: 1 mm Unidad de medida: Centrimetros Ancho máximo: 20 mm Tiempo de garantía : Un (1) año | 36
11 | EQUIPO DE ORGANOS OFTALMOSCOPIO Tipo de Batería : Recargable Duración de la Batería: > 5 horas Tipo de Bombillo: LED Duración del Bombillo: Hasta 20.000 horas Rango de Dioptrías: -20 a + 20 Tipos de Filtro: Libre de Rojo, Azul Cobalto Tamaños del Punto de Apertura: 5 (Micropunto, Pequeño, Grande, Ranura, Fijación) OTOSCOPIO Tipo de Batería: Recargable Duración de la Batería: > 5 horas Tipo de Bombillo LED Duración del Bombillo: Hasta 20.000 horas Transmisión de Luz : Fibra Óptica ACCESORIOS: Estuche rigido de transporte para el equipo, Dos (2) pares de baterias recargables de reuesto con cargador Garantía: Dos (2) años | 2
12 | OCLUSOR OCULAR Material: Plástico ligero, acrílico. Ligeros, sin látex, transpirables. Diseño: Forma redonda u ovalada, mango largo y ergonómico para no bloquear la vista Tipo de paciente : Adulto y pediatrico Accesorios: Optipo adulto (tipo Snellen), resistente y lavable, Optitipo pediatrico (con figuras), resistente y lavable | 17
13 | TERMÓMETRO DIGITAL De punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1ºC. (VIGILANCIA SANITARIA) | 3
14 | PULSOXÍMETRO Tipo: Pórtatil Configuración de alarmas: Alarmas audibles, visuales Mediciones de: Accuracy o exactitud de SPO2 +- 2%, Frecuencia cardiaca con resolución menor o igual a 2 LPM (BPM) Indicadores en pantalla de : Estado de batería, Curva plestimografica Fuente de alimentación: Baterías recargables, debe incluir cargador de baterias Tiempo de garantía: Un (1) año Certificado de calibración: Emitido por laboratorio de metrología acreditado por la ONAC. | 22
| TOTAL | 945
VALOR TOTAL COTIZACION | [6 empty] | 0
NOTAS PARA EL PROVEEDOR
Nota 1: Para todos los efectos, la presente cotización se entenderá vigente por un término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su presentación.
Se aclara a los proveedores interesados que la presente solicitud se trata de un estudio de mercado y que esto no genera ningún compromiso contractual para la entidad.
Con el diligenciamiento y firma de este formato, el cotizante certifica que cumple con el cien por ciento (100 %) de las descripciones técnicas contenidas en la presente solicitud de cotización. La cotización incluye las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de bien y/o servicio correspondiente, y los costos de las pólizas.
En la presente cotización se deberán Incluir todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
Firma del representante legal / Delegado
Dirección:
Teléfono