## ESPECIFICACIONES PARA MATRIZ
Monitor de Signos Vitales de transporte | 1. Pantalla TFT ó LCD de 7" o superior
2. Diseño Portatil
3. Despliegue de onda de ECG en pantalla
4. Cable ECG de 3 o 5 derivaciones
5. Rango de Saturación de oxígeno: 0-100%,
6. Rango de Frecuencia respiratoria: 0-120 rpm en adulto y 0-150 rpm en paciente neonatal o 0 - 200 rpm
7. Rango de Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm
8. Rango de Temperatura corporal: 0-50°C
9. Rango de medicion de Presión no invasiva: Adulto 40 o menor a 260mmHg o mayor, Pediátrico 40 o menor a 230mmHg o mayor
10. Analisis de Arritmias
11. Bateria con autonomia de minimo 4 horas
10. Indicador de alarmas
11. Voltaje de alimentacion: 100 - 240V - 50/60 Hz.
12. Con carro de transporte
13. Accesorios para: Monitoreo de ECG, Saturación de oxígeno x2 ( SpO2) uno adulto y uno pediatrico, Presión no invasiva (NIBP) manguera x1 y brazaletes x2 (uno adulto y uno pediatrico), Sensor de Temperatura corporal de piel x 2.
Aspirador de secreciones | 1. .Nivel de ruido máximo 70 dba.
2. Recipiente de 800 ml a 1000 ml.
3. Requerimiento eléctrico 120V (+/-10%) a 60Hz
4. Presión de succión mínimo 500 mmHg.
5. Control de ajuste de flujo.
6. Flujo de aire entre 15 l/min y 36 l/min.
7. Peso menor de 5 kg.
8. Con control regulable de flujo con manómetro indicador de 0 a 760 mmHg.
9. Interruptor de encendido con luz indicadora integrada que indiquen de presencia de voltaje.
10. Debe incluir filtro y manguera de succión.
Incubadora de Transporte | 1. Batería interna recargable de 3 a 6 horas de duración
2. Modo de control: el modo de modo de aire y el bebé controlados por micrordenador
3. Gama de temperatura de aire: 25ºc - 37ºc (modo override: 37ºc - 37.5ºc)
4. Gama de temperatura de bebe: 34ºc - 37ºc (modo override: 37ºc a 37,5ºc)
5. Precisión del sensor de temperatura de piel: <0,3ºc
6. La altura de la unidad entera se puede ajustar.
7. Requerimientos eléctricos: ac 110-220 vac, frecuencia 50 - 60 Hz
8. Humedad del flujo de aire natural.
9. Variabilidad de la temperatura: <1,0ºc
10. Ruido dentro de la cabina: < 53 dba (medio ambiente ruidos 42dba)
11. Indicadores de alarma: alarma de exceso de temperatura, alarma de desviación de la temperatura, sensor de alarma, alarma de error de motor del ventilador, alarma de fallo de energía y así sucesivamente.
12. Duración batería en funcionamiento: 90min
13. Cabina de doble pared con puerta lateral para que la cuna se puede sacar de ella
14. Uso de corriente alterna y corriente continua como alternativas.
15. Indicador alarma de fallas.
16. Altura ajustable.
17. Cabina doble pared.
18. Luz de observación ajustable.
19. Incluye cilindro de oxigeno.
Monitor Fetal | 1. Detección del movimiento fetal automatico
2. Transductores FHR con al menos 12 cristales para la detección de la frecuencia cardiaca fetal y a prueba de agua.
3. Rango frecuencia cardiaca entre 30 y 240 bpm.
4. Registro numérico simultáneo de la frecuencia cardiaca fetal de ambos productos.
5. Registro de fecha y hora
6. Alarmas audibles y visuales.
7. Con impresora termica resolucion de 8 puntos /mm y velocidad de 1/2/3cm /min
8. Que pueda ser conecado a una central de monitoreo fetal.
9. Pantalla LCD o TFT mínimo de 5"
10. Que incluya pulsador y correas o bandas para sujetar transductores.
11. Bateria de litio.
12. Que contenga los siguientes puertos: USB, RJ45.
13. Voltate de alimentacion 110-120VAC.
CAMILLA GINECOLOGICA CON ESTRIBOS | 1. Operación mecánica.
2. Estructura metálica en acero cold Rolled con pintura elestrostatica y/o epoxico.
3. Base o Tendido tapizado en material lavable
4. Mínimo dos secciones.
5. Juego de estribos.
6. Bases con niveladores antideslizantes

## Matriz de Dotacion Ese Algecira
MATRIZ DE DOTACIÓN BIOMÉDICA
Nombre del proyecto: DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS |  |  |  | CAPACIDAD INSTALADA (REPS)
Código habilitación:4102000194 |  |  |  | Camas Hospitalización Adulto: 6 |  |  |  | Camas Hospitalización Pediatrica: 3 | [6 empty] | Camas TPR: 1
Nombre ESE: E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS |  |  |  | Camillas Observación Adultos Hombres: 2 |  |  |  | Camillas Observación Adultos Mujeres: 4 | [6 empty] | Camas Cunas Observación Pediátrica: 0
NIT: 813001653-3 |  |  |  | Consultorios de Urgencias: 1 |  |  |  | Consultorios de Consulta Externa: 14
Departamento: Huila |  |  |  | Salas de Procedimientos: 1 |  |  |  | Salas de Cirugía: 0
Municipio ESE: Algeciras |  |  |  | TRM: USD |  |  |  | Dólar: | [6 empty] | Fecha:07/08/2024
Nivel de atención: 1
Carácter: Municipal |  |  |  | FT: FICHA TÉCNICA MA: MANUAL COT: COTIZACIÓN DS: DATA SHEET PD: Product Description
MATRIZ DE DOTACIÓN BIOMÉDICA Y ESTUDIO DE MERCADO
ITEM | SERVICIO | AMBIENTE Y/O ÁREA | SEDE | NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR LA ESE | CANT | NOMBRE PROVEEDOR 1 MARCA - MODELO | ESPECIFICACIONES COTIZACIÓN 1 | FOLIO N° | PROVEEDOR 1 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PROVEEDOR 1 VALOR TOTAL INCLUYE IVA | NOMBRE PROVEEDOR 2 MARCA - MODELO | ESPECIFICACIONES COTIZACIÓN 2 | FOLIO N° | PROVEEDOR 2 PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PROVEEDOR 2 VALOR TOTAL INCLUYE IVA | VALOR MENOR COTIZADO | OBSERVACIÓN
1 | CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | PRINCIPAL | UNIDAD ODONTOLOGICA | 1. Sillón para paciente con altura ajustable y movimiento eléctrico de inclinación espalda, con control electronico para movimientos. | 2 | DRACO CERES X PRO / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Sillón para paciente con altura ajustable y movimiento eléctrico de inclinación de espalda, con control electrónico para los movimientos de ascenso, descenso y reclinación del respaldo. | 1. Página 2 | 16369230.7747 | 32738461.55 | AMERICAN DENAL AD SMART ELECTRICA / TEXPER GROUPS | 1. Ergonomía ajustable para el paciente y médico. | 1. Página 1 | 16532923.0825 | 33065846.16 | 32738461.55
[5 empty] | 2. Sillón con capacidad de 180 Kg o superior de material lavable, antihongos, impermeable y resistente. |  |  | 2. Sillón con capacidad para soportar hasta 220 kg, fabricado en material lavable, antihongos, impermeable y resistente. Tapizado en cordobán de alta resistencia al agua y peso | 2. Página 2 |  |  |  | 2. Capacidad de 180 Kg. Tapicería en cordobán, tapizado antibacteriano y de facil limpieza. | 2. Página 1
[5 empty] | 3. Lámpara de movimientos horizontal y vertical. |  |  | 3. Lámpara de luz fría LED con movimientos horizontales y verticales, intensidades de 3,000 a 18,000 lux. | 3. Página 3 |  |  |  | 3. Lámpara halógena con intensidad regulable. | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Modulo de tres servicios y Jeringa triple |  |  | 4. Módulo de 4 servicios, incluyendo jeringa triple. | 4. Página 3 |  |  |  | 4. Modulo de 3 servicios y jeringa triple. | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Bandeja para instrumental. |  |  | 5. Bandeja para instrumental en acero, removible. | 5. Página 3 |  |  |  | 5. Bandeja auxiliar removible en acero inoxidable. | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Escupidera de porcelana o material de alta resistencia con flujo de agua, eyector de saliva y control de succión. Debe incluir filtro. |  |  | 6. Escupidera de porcelana blanca con flujo de agua, eyector de saliva de baja potencia y control de succión. Incluye filtro para sólidos. | 6. Página 3 |  |  |  | 6. Escupidera en vidrio, eyector, rejilla y lavataza. Filtro de sólidos incluído. | 6. Página 1
[5 empty] | 7. Pedal de control de aire de piezas. |  |  | 7. Pedal de control para el aire de las piezas | 7. Página 3 |  |  |  | 7. Pedal de control para el aire de las piezas | 7. Página 2
[5 empty] | 8. Caja de control flujo de agua, manómetro y acceso a entradas de mangueras de presión de aire. |  |  | 8. Caja de control con flujo de agua, manómetro y acceso a entradas de mangueras de presión de aire (detallado dentro del módulo). | 8. Página 2 |  |  |  | 8. El diseño incorpora desagues, mangueras y conexiones. | 8. Página 1
[5 empty] | 9. Estructura modulo metálica de alta resistencia |  |  | 9. Estructura metálica con acabado de pintura electrostática. | 9. Página 2 |  |  |  | 9. Base en acero al carbón en alta resistencia | 9. Página 2
[5 empty] | 10. Debe incluír silla para odontólogo |  |  | 10. Silla para odontólogo incluída | 10. Página 1 |  |  |  | 10. Silla para odontólogo incluída | 10. Página 2
2 | CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | PRINCIPAL | COMPRESOR 3HP M | 1. Potencia mínima de 3HP | 2 | ORAL GALAXY 3 HP / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. 3 * 800 W (3 motores de 1 HP) | 1. Página 2 | 8761845.6542 | 17523691.31 | 3HP MR / TEXPER GROUPS | 1. 3HP (3 motores de 1HP) | 1. Página 1 | 8849464.1107 | 17698928.22 | 17523691.31
[5 empty] | 2. Velocidad mínima de 1400 r/min |  |  | 2. 1400/1680 r/min | 2. Página 2 |  |  |  | 2. 1680 r/min | 2. Página 1
[5 empty] | 3. Presión máxima de al menos 100 Psi |  |  | 3. 0.8 MPa (aprox. 116 Psi) | 3. Pagina 2 |  |  |  | 3. 100 Psi | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Capacidad de flujo de al menos 450 L/min |  |  | 4. 450 L/min | 4. Página 2 |  |  |  | 4. 495 L/min | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Frecuencia eléctrica de 50/60 Hz |  |  | 5. 50/60 Hz | 5. Página 2 |  |  |  | 5. 50/60 Hz | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Compatibilidad con voltajes estándar |  |  | 6. 110/220 V | 6. Página 2 |  |  |  | 6. 110 V | 6. Página 1
[5 empty] | 7. Nivel de ruido inferior a 65 dB |  |  | 7. 60 dB | 7. Página 2 |  |  |  | 7. Menos de 55 dB | 7. Página 1
[5 empty] | 8. Tanque con capacidad de al menos 100 L |  |  | 8. 100 L | 8. Página 2 |  |  |  | 8. 140 L | 8. Página 1
[5 empty] | 9. Libre de aceite |  |  | 9. Libre de aceite | 9. Página 2 |  |  |  | 9. Libre de aceite | 9. Página 1
3 | CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | PRINCIPAL | KIT ODONTOLÓGICO | 1. Pieza de mano de alta velocidad -- con Velocidad de : >=300.000 RPM | 3 | NSK / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Pieza de mano de alta velocidad Pana-Max2 Rotación Máxima: 325.000~410.000 rpm | 1. Pág. 1 | 4597134.7692 | 13791404.31 | W&H / TEXPER GROUPS | 1. Velocidad: 390,000 ± 30,000 RPM (TE-97 LQ), 330,000 ± 30,000 RPM (TE-98 LQ). | 1. Pág. 1 | 4643106.1169 | 13929318.35 | 13791404.31
[5 empty] | 2. Micromotor con velocidad maxima de >= a 20.000/RPMmin |  |  | 2. Micromotor Neumático Fx205 – Velocidad Máxima: 30.000 rpm | 2. Pág. 1 |  |  |  | 2. Velocidad máxima: 25,000 RPM (AM-20 RM, AM-20 BC, AM-20 E RM, AM-20 E BC, AM-20 RQ). | 2. Pág. 1
[5 empty] | 3. Pieza Recta con velocidad de >= 25.000RPM |  |  | 3. Pieza recta FX65 Velocidad Máxima: 40.000 rpm | 3. Pág. 1 |  |  |  | 3. 25.000 RPM | 3. Pág. 1
[5 empty] | 4. Contra Angulo con velocidda de >= 20.000RMP |  |  | 4. Contra ángulo FX22 Máxima: 25,000 rpm | 4. Pág. 1 |  |  |  | 4. Velocidad: 25,000 RPM (WE-56 T con micromotor a 3 bar). | 4. Pág. 1
[5 empty] | 5. Esterilizable en autoclave |  |  | 5. Esterilizable en autoclave | 5. Pág. 1 |  |  |  | 5. Esterilizable en autoclave a 135 ºC. | 5. Pág. 1
4 | CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | PRINCIPAL | CAVITRON | 1. El equipo debe utilizar tecnología vibratoria. | 3 | DENSPLY BOBCAT PRO / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Piezoeléctrico | 1. Página 5 | 6032457.8462 | 18097373.54 | MAVERICK ART-M1 / TEXPER GROUPS | 1. Magnetoestrictivo | 1. Página 4​ | 6092782.4246 | 18278347.27 | 18097373.54
[5 empty] | 2. La frecuencia de operación debe estar entre 24.5 kHz y 30 kHz. |  |  | 2. 25-30 kHz | 2. Página 7 |  |  |  | 2. 24.5 kHz ± 5% | 2. Página 6​
[5 empty] | 3. El equipo debe ser apto para detartraje supra y subgingival y profilaxis dental. |  |  | 3. Detartraje supra y subgingival, profilaxis dental | 3. Página 6 |  |  |  | 3. Detartraje supra y subgingival, profilaxis dental | 3. Página 6​
[5 empty] | 4. Debe tener un modo de operación continuo. |  |  | 4. Continuo | 4. Página 5 |  |  |  | 4. Continuo | 4. Página
[5 empty] | 5. El peso del equipo no debe exceder los 4.0 kg. |  |  | 5. 3.5 kg | 5. Página 10 |  |  |  | 5. 4.0 kg | 5. Página 8
[5 empty] | 6. El equipo deben ser compacto |  |  | 6. 23 cm x 20 cm x 9 cm | 6. Página 11 |  |  |  | 6. 24.5 cm x 22.5 cm x 8.5 cm | 6. Página 9​
[5 empty] | 7. El equipo debe ser compatible con una fuente de energía de 115 V o 230 V, 50/60 Hz. |  |  | 7. 115 V o 230 V, 50/60 Hz | 7. Página 8 |  |  |  | 7. 115V o 230V, 50/60Hz, 92 VA | 7. Página 7​
[5 empty] | 8. Debe permitir ajuste manual de la potencia. |  |  | 8. Ajuste manual | 8. Página 8 |  |  |  | 8. Ajuste manual | 8. Página 7​
[5 empty] | 9. El sistema de enfriamiento por agua debe ser manual y ajustable. |  |  | 9. Sistema de enfriamiento manual y ajustable para el usuario. | 9. Página 8 |  |  |  | 9. Sistema de enfriamiento manual, ajustable | 9. Página 7​
[5 empty] | 10. Debe incluir un sistema de enfriamiento por agua ajustable. |  |  | 10. Enfriamiento por agua ajustable | 10. Página 9 |  |  |  | 10. Enfriamiento por agua ajustable | 10. Página 8​
5 | CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | PRINCIPAL | AUTOCLAVE | 1, Equipo automático con capacidad entre 20 y 30 litros +/-10%. | 1 | EURONDA E8 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Capacidad de 24 litros. | 1. Pág. 10 | 39629270.1538 | 39629270.15 | w&H lina rik 122 / TEXPER GROUPS | 1. Capacidad de 22 litros. | 1. Pág. 7 | 40025562.8554 | 40025562.86 | 39629270.15
[5 empty] | 2. Cámara de esterilización en acero inoxidable. |  |  | 2. Cámara de esterilización conforme a directiva 2014/68/EC (acero inoxidable). | 2. Pág. 10 |  |  |  | 2. Cámara conforme a la directiva 2014/68/UE (acero inoxidable). | 2. Pág. 7
[5 empty] | 3. Que incluya mínimo 4 programas de esterilización y Test Bowie&Dick |  |  | 3. Cinco ciclos tipo B: B134, B121, B134 Prion, B134 rápido, B134 Prion rápido. Incluye test Bowie & Dick, Helix y Vacuum. | 3. Pág. 10 |  |  |  | 3. Tres ciclos tipo B (B Universal 134°C, B Prion 134°C, B Universal 121°C) y tests Bowie & Dick, Helix y vacío. | 3. Pág. 7
[5 empty] | 4. Con temperaturas de trabajo entre 121°C y 134°C. |  |  | 4. Temperaturas de trabajo: 121°C y 134°C. | 4. Pág. 10 |  |  |  | 4. Temperaturas de trabajo: 121°C y 134°C. | 4. Pág. 7
[5 empty] | 5. Con válvula de seguridad. |  |  | 5. Protección contra exceso de presión. | 5. Pág. 10 |  |  |  | 5. Cumple con normas de seguridad IEC 61010-1 (válvula de seguridad implícita). | 5. Pág. 7
[5 empty] | 6. Que incluya bandejas |  |  | 6. Incluye cinco bandejas estándar de aluminio. | 6. Pág. 10 |  |  |  | 6. Incluye tres bandejas de aluminio y portabandejas reversible. | 6. Pág. 7
[5 empty] | 7. Rango tiempo de esterilización desde 10 minutos o inferior a 60 minutos |  |  | 7. Tiempos de esterilización desde 3’5” hasta 20’, duración total de los ciclos inferior a 60 minutos. | 7. Pág. 10 |  |  |  | 7. Ciclos de esterilización con duración entre 25 y 64 minutos. | 7. Pág. 7
[5 empty] | 8. Requerimientos eléctricos: 110V(+/-10%) o 230 V / 60 Hz. |  |  | 8. Alimentación: 230 V / 50–60 Hz, ±10%; 2300 W; 10 A. | 8. Pág. 10 |  |  |  | 8. Requerimientos eléctricos: 200–240 V / 50–60 Hz. | 8. Pág. 7
[5 empty] | 9. Seguro de la puerta. |  |  | 9. Sistema de seguridad contra apertura accidental de la puerta. | 9.Pág. 10 |  |  |  | 9. Seguro de la puerta con herramienta de apertura incluida. | 9. Pág. 7
[5 empty] | 10. Alarma sobrecalentamiento, error durante el ciclo. |  |  | 10. Alarmas por sobrecalentamiento y errores mediante sistema de autodiagnóstico. | 10. Pág. 10 |  |  |  | 10. Alarma por errores durante el ciclo y conectividad para monitoreo. | 10. Pág. 7
[5 empty] | 11. Con pantalla de visualización. |  |  | 11. Pantalla táctil a color (display Soft Touch). | 11. Pág. 6 |  |  |  | 11. Pantalla táctil de 3,5 pulgadas. | 11. Pág. 3
[5 empty] | 12. Bomba de vacio |  |  | 12. Bomba de vacío con separador aire-agua. | 12. Pág. 3 |  |  |  | 12. Sistema con bomba de vacío (implícito por clase B). | 12. Pág 2.
[5 empty] | 13. Tipo de ciclo de esterilización: Clase B |  |  | 13. Ciclos de esterilización tipo B (Clase B, norma EN 13060). | 13. Pág. 10 |  |  |  | 13. Tipo de ciclo: Clase B (EN 13060). | 13. Pág 2.
[5 empty] | 14. Con panel de control. |  |  | 14. Panel de control mediante pantalla táctil. | 14. Pág. 10 |  |  |  | 14. Panel de control mediante pantalla táctil. | 14. Pág 3.
[5 empty] | 15. Capacidad de implementación de mpresora |  |  | 15. Compatible con impresora térmica o de etiquetas adhesivas. | 15. Pág. 6 |  |  |  | 15. Compatible con impresora de etiquetas y de informes. | 15. Pág 6.
[5 empty] | 16. Transmision de datos |  |  | 16. Sistema de trazabilidad digital con tarjeta SD para transmisión de datos. | 16. Pág. 8 |  |  |  | 16. Transmisión de datos vía USB y función Remote Data Storage. | 16. Pág 7.
6 | CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | PRINCIPAL | LÁMPARA DE FOTOCURADO | 1. Longitud de onda: 420 a 480nm. (+/-35nm) | 4 | WOODPECKER ILED-MAX / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Longitud de onda: El equipo tiene un rango de longitud de onda de 385 nm a 515 nm, lo que incluye el rango solicitado de 420 a 480 nm. | 1. Pág. 2 | 1189267.6923 | 4757070.769 | COXO DB-686A / TEXPER GROUPS | 1. Longitud de onda: 380 nm a 520 nm. | 1. Pág. 1 | 1201160.3692 | 4804641.477 | 4757070.769
[5 empty] | 2. Intensidad de luz o potencia de LED 5W |  |  | 2. Intensidad de luz: El modo turbo del equipo alcanza una intensidad de 2700-3000 mW/cm², cumpliendo con la exigencia de mínimo 1400 mW/cm². | 2. Pág. 2 |  |  |  | 2. Intensidad de luz: Más de 1500 mW/cm². | 2. Pág. 1
[5 empty] | 3. Fibra optica autoclavable. |  |  | 3. Fibra óptica con cubierta protectora y autoclavable | 3. Pág. 3 |  |  |  | 3. Fibra óptica: Punta con cubierta protectora desechable. El escudo de protección ocular es esterilizable en autoclave. | 3. Pág. 1
[5 empty] | 4. Bombillo led. |  |  | 4. Bombillo LED: El equipo utiliza tecnología LED para el curado. | 4. Pág. 2 |  |  |  | 4. Bombillo: Luz LED. | 4. Pág. 1
7 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | PRINCIPAL | BASCULA ADULTO GRADO MEDICO | 1. Capacidad máxima de peso: ≥200 kg. | 4 | SECA 874 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. 200 kg. | 1. p.2. | 3429324.6909 | 13717298.76 | HEALTH O METER 498 KL / TEXPER GROUPS | 1. 220 kg. | 1. p.2. | 3463617.9378 | 13854471.75 | 13717298.7636
[5 empty] | 3. Conversión de unidades (kg/lbs). |  |  | 2. Conmutación kg/lbs. | 3. p.2. |  |  |  | 2. Conversión de LB/KG. | 3. p.1, p.2.
[5 empty] | 4. Apagado automático. |  |  | 3. Desconexión automática. | 4. p.2. |  |  |  | 3. Apagado automático. | 4. p.1, p.2.
[5 empty] | 5. Plataforma de perfil bajo (altura ≤60 mm). |  |  | 4. Altura plataforma: 60 mm. | 5. p.2. |  |  |  | 4. Altura plataforma: 60 mm. | 5. p.2.
[5 empty] | 6. Alimentación por batería. |  |  | 5. Alimentación a pilas. | 6. p.1, p.2. |  |  |  | 5. Incluye baterías AA (opcional adaptador). | 6. p.2.
8 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | PRINCIPAL | ESTADIOMETRO | 1. Alcance de medición: 20 – 205 cm, | 5 | SECA 213L / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Alcance de medición: 20 – 205 cm, 20 – 205 cm / 8 – 81" | 1. Página 2 | 1328699.0769 | 6643495.385 | CHARDER HM202P / TEXPER GROUPS | 1. 20 - 205 cm (8 - 81 in) | 1. Página 1 | 1341986.0677 | 6709930.338 | 6643495.3846
[5 empty] | 2. División: 1 mm, |  |  | 2. División: 1 mm, 1 mm / 1/8" | 2. Página 2 |  |  |  | 2. 1mm (1/16 in) | 2. Página 1
[5 empty] | 3. Ventana de lectura |  |  | 3. La escala de fácil lectura situada en el lateral del tallímetro ya permite consultar la talla mientras se está efectuando la medición; de esta manera, asegura resultados precisos hasta una talla de 205 cm. | 3. Página 2 |  |  |  | 3. Tope de cabeza con Easy-To-Read ventana de medición | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Maletin de transporte |  |  | 4. bolso de transporte seca 414 (para combinación con tallímetro y elemento adaptador) | 4. Página 2 |  |  |  | 4. Con bolso de transporte | 4. Página 1
[5 empty] | 5. con placa de base |  |  | 5. Placa de base robusta que asegura la posición. | 5. Página 1 |  |  |  | 5. Con placa base de soporte | 5. Página 2
9 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | PRINCIPAL | LÁMPARA DE EXAMEN | 1. El equipo debe utilizar tecnología LED | 6 | WELCH ALLYN GS 300 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1 LED | 1. Página 2 | 4296947.2 | 25781683.2 | RIESTER RI MAGIC LED / TEXPER GROUPS | 1 LED | 1. Página 2 | 4339916.672 | 26039500.03 | 25781683.2
[5 empty] | 2. El equipo debe proporcionar una intensidad lumínica mínima de 15,000 lux |  |  | 2 30,000 lux (a 12 in) / 15,000 lux (a 20 in) | 2. Página 2 |  |  |  | 2 100,000 lux (a 40 mm) / 55,000 lux (a 60 mm) | 2. Página 2
[5 empty] | 3. El equipo debe tener una temperatura de color de al menos 5,500 K |  |  | 3 5,500 K | 3. Página 2 |  |  |  | 3 6,500 K | 3. Página 2
[5 empty] | 4. El equipo debe tener una vida útil del LED de al menos 50,000 horas |  |  | 4 50,000 horas | 4. Página 2 |  |  |  | 4 50,000 horas | 4. Página 2
[5 empty] | 5. El equipo debe funcionar con una fuente de alimentación de 100-240V |  |  | 5 100-240 V, 50-60 Hz | 5. Página 2 |  |  |  | 5 230V / 120V | 5. Página 2
[5 empty] | 6. El equipo debe contar con un control de encendido/apagado ajustable |  |  | 6 Control Touchless (sin contacto) | 6. Página 2 |  |  |  | 6 Reóstato (mango para ajustar la intensidad) | 6. Página 2
[5 empty] | 7. El equipo debe permitir montaje móvil, de pared o mesa |  |  | 7 Montaje en mesa/pared o soporte móvil | 7. Página 2 |  |  |  | 7 Móvil, pared, mesa o camilla | 7. Página 2
[5 empty] | 8. El soporte móvil del equipo debe tener una base con diámetro mínimo de 21 pulgadas |  |  | 8 Altura 24.02 in (61 cm), Diámetro 20.87 in (53 cm) | 8. Página 2 |  |  |  | 8 Base de 54 cm de diámetro (21.3 in) | 8. Página 2
[5 empty] | 9. El equipo debe ser adecuado para aplicaciones médicas |  |  | 9 Centros de atención primaria, urgencias, dermatología | 9. Página 2 |  |  |  | 9 Obstetricia, ginecología, diagnóstico médico | 9. Página 2
10 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | PRINCIPAL | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | 1. Alimentación eléctrica directa (sin uso de baterías). | 5 | WELCH ALLYN 77710-71ML / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Alimentación eléctrica directa: Sí, alimentación directa sin baterías, entrada de 100–240 V CA, salida 5 V CC. | 1. Pagina 2 | 6540972.3077 | 32704861.54 | RIESTER RI FORMER / TEXPER GROUPS | 1. Alimentación eléctrica directa: Sí, funciona directamente con corriente eléctrica mediante transformador (110 V ±10%). | 1. Pág. 1 | 6606382.0308 | 33031910.15 | 32704861.5385
[5 empty] | 2. Compatibilidad con cabezales de 3.5 V (otoscopio y oftalmoscopio). |  |  | 2. Compatibilidad con cabezales de 3.5 V: Sí, compatible con todos los cabezales Welch Allyn de 3.5 V. | 2. Pagina 2 |  |  |  | 2. Compatibilidad con cabezales de 3.5 V: Sí, incluye cabezales otoscopio y oftalmoscopio de 3.5 V. | 2. Pág. 1
[5 empty] | 3. Incluye dos mangos con cordones en espiral o de largo adecuado (>3 m). |  |  | 3. Incluye dos mangos con cordones en espiral o de largo adecuado: Sí, cable largo de 3,66 m (12 pies); se conectan mangos. | 3. Pagina 2 |  |  |  | 3. Incluye dos mangos con cordones en espiral o de largo adecuado: Sí, dos mangos con cordones en espiral. | 3. Pág. 1
[5 empty] | 4. Encendido y apagado automático al retirar o colocar el mango. |  |  | 4. Encendido y apagado automático al retirar o colocar el mango: Sí, no tiene interruptor físico, se activa al levantar el mango. | 4. Pagina 2 |  |  |  | 4. Encendido y apagado automático al retirar o colocar el mango: Sí, encendido al retirar el mango y apagado al colocarlo. | 4. Pág. 1
[5 empty] | 5. Otoscopio con sistema de iluminación LED o Xenón. |  |  | 5. Otoscopio con sistema de iluminación LED o Xenón: No incluido en esta ficha; debe adquirirse por separado. | 5. Pagina 2 |  |  |  | 5. Otoscopio con sistema de iluminación LED o Xenón: Sí, iluminación LED con transmisión de luz. | 5. Pág. 1
[5 empty] | 6. Oftalmoscopio con al menos 5 aperturas, filtros integrados y múltiples lentes correctoras. |  |  | 6. Oftalmoscopio con al menos 5 aperturas, filtros integrados y múltiples lentes correctoras: No incluido; debe adquirirse por separado. | 6. Pagina 2 |  |  |  | 6. Oftalmoscopio con al menos 5 aperturas, filtros integrados y múltiples lentes correctoras: Sí, 5 aperturas, 2 filtros, 29 lentes correctoras desde -35 a +40 dioptrías, rueda de diafragmas. | 6. Pág. 1
[5 empty] | 7. Materiales resistentes, sin látex, y diseño antirrobo en mangos o cabezales. |  |  | 7. Materiales resistentes, sin látex, y diseño antirrobo en mangos o cabezales: Sí, materiales de ABS y goma elastómera, sin látex; incluye collar antirrobo opcional. | 7. Pagina 2 |  |  |  | 7. Materiales resistentes, sin látex, y diseño antirrobo en mangos o cabezales: Cabezal antirrobo, óptica sellada, protección contra polvo. | 7. Pág. 1
[5 empty] | 8. Fuente de alimentación eficiente y segura (certificación IEC 60601 o equivalente). |  |  | 8. Fuente de alimentación eficiente y segura (certificación IEC 60601 o equivalente): Sí, cumple IEC 60601-1, UL, CSA, entre otras. | 8. Pagina 2 |  |  |  | 8. Fuente de alimentación eficiente y segura (certificación IEC 60601 o equivalente): No especifica certificaciones. | 8. Pág. 1
[5 empty] | 9. Diseño de pared compacto o con opción de montaje móvil. |  |  | 9. Diseño de pared compacto o con opción de montaje móvil: Sí, diseño de pared y compatible con soporte móvil (#76710-12). | 9. Pagina 2 |  |  |  | 9. Diseño de pared compacto o con opción de montaje móvil: Sí, equipo de pared. | 9. Pág. 1
11 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | PRINCIPAL | TENSIOMETRO DE PARED | 1. Rango de medición de 0-300mmHg. | 5 | WELCH ALLYN 7670-01 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. 0 a 300 mmHg | 1. Página 2 | 1591158.1538 | 7955790.769 | RIESTER BIG BEN ROUND 1459 / TEXPER GROUPS | 1. Rango de medición: 0-300 mmHg. | 1. Página 1 | 1607069.7354 | 8035348.677 | 7955790.7692
[5 empty] | 2. Precisión de medición de +-3mmHg a +-10mmHg |  |  | 2. ± 3 mmHg | 2. Página 2 |  |  |  | 2. Precisión de medición: ±3 mmHg. | 2. Página 1
[5 empty] | 3. Brazalete para adulto y pediatrico libre de latex |  |  | 3. Brazalete incluído | 3. Página 2 |  |  |  | 3. Brazalete: libre de látex, disponible para adulto y niños. | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Pera de insuflación con válvula de liberación de aire. |  |  | 4. Manguito reutilizable con FlexiPort® | 4. Página 2 |  |  |  | 4. Pera de insuflación: con válvula de liberación de aire estándar. | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Tubo o manguera entorchada o en espiral de 200 cm minimo |  |  | 5. Tubo entorchado de 200 cm | 5. Página 2 |  |  |  | 5. Tubo o manguera: modelo coiled (entorchado), referencia 10382, color negro. | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Debe tener sistema de montaje |  |  | 6. Sistema de montaje a pared o carro móvil | 6. Página 2 |  |  |  | 6. Sistema de montaje incluido | 6. Página 1
12 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | PRINCIPAL | FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS | 1 .Cabezal doble proposito | 8 | WELCH ALLYN 5079-135 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Cabezal doble | 1. Pág. 1 | 926808.6154 | 7414468.923 | LITTMANN 3M / TEXPER GROUPS | 1. Cabezal doble | 1. Pág. 1 | 936076.7015 | 7488613.612 | 7414468.9231
[5 empty] | 2. Diámetro del diafragma mayor a 40 mm |  |  | 2. 48,3 mm (1,9")​ | 2. Pág. 1 |  |  |  | 2. Lado adulto: 4,3 cm, | 2. Pág. 1
[5 empty] | 3. Material de la pieza pectoral en acero inoxidable |  |  | 3. acero inoxidable​ | 3. Pág. 1 |  |  |  | 3. Acero inoxidable​ | 3. Pág. 1
[5 empty] | 4. Material del tubo en latex |  |  | 4. Goma libre de látex​ | 4. Pág. 1 |  |  |  | 4. Libre de látex, diferentes colores​ | 4. Pág. 1
[5 empty] | 5. Longitud minima de 65 cm |  |  | 5. Longitud de 710 mm (28")​ | 5. Pág. 1 |  |  |  | 5. Longitud de 69 cm | 5. Pág. 1
13 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | PRINCIPAL | DOPPLER FETAL S.A. | 1. El equipo debe ser un detector de latido fetal de alto rendimiento con pantalla | 4 | EDAN SONOTRAX II PRO / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Pantalla LCD 45 mm x 25 mm, con ajuste de brillo. | 1. Página 2 | 1285639.3846 | 5142557.538 | HUNLEIGHT FD1 / TEXPER GROUPS | 1. El equipo es un detector de latido fetal de alto rendimiento con pantalla | 1. Página 30 | 5252800 | 21011200 | 5142557.5385
[5 empty] | 2. El equipo debe ser liviano y fácil de manejar. |  |  | 2. Compacto, peso < 300 g. | 2. Página 2 |  |  |  | 2. Es liviano, con un peso de 295 g, lo que lo hace fácil de manejar. | 2. Página 30
[5 empty] | 3. El equipo debe ser preciso en la detección de FHR, con múltiples modos de visualización |  |  | 3. Precisión ±3 lpm, rango FHR de 50 a 210 lpm. | 3. Página 2 |  |  |  | 3. Es preciso en la detección de FHR, con múltiples modos de visualización y repetición de la curva FHR. | 3. Página 30
[5 empty] | 4. El equipo debe contar con funciones de ahorro de batería y apagado automático. |  |  | 4. Apagado automático tras 1 minuto sin señal. | 4. Página 2 |  |  |  | 4. Cuenta con funciones de ahorro de batería y apagado automático tras 10 minutos de funcionamiento continuo o 3 minutos sin señal. | 4. Página 30
[5 empty] | 5. El equipo debe tener un conector de salida de sonido FHR para auriculares o grabador. |  |  | 5. Parlante incorporado, grabación y reproducción de sonido. | 5. Página 2 |  |  |  | 5. Tiene un conector de salida de sonido FHR para auriculares o grabador. | 5. Página 30
[5 empty] | 6. El equipo debe contar con bateria recargable con una duración mínima de 300 minutos. |  |  | 6. Batería AA recargable, tiempo de funcionamiento de 8 horas. | 6. Página 2 |  |  |  | 6. Está alimentado por una batería recargable con una duración típica de 250 exámenes de 1 minuto. | 6. Página 30
[5 empty] | 7. El equipo debe ser compacto y liviano con las siguientes dimensiones: 142 mm x 112 mm x 42 mm. |  |  | 7. Dimensiones: 34 mm x 89 mm x 141 mm, peso < 300 g (incl. pilas). | 7. Página 2 |  |  |  | 7. Es compacto y liviano, con dimensiones de 140 mm x 74 mm x 27 mm. | 7. Página 30
[5 empty] | 8. El equipo debe operar con una frecuencia ultrasónica de 2 MHz ±10%. |  |  | 8. Frecuencia ultrasónica: 2/3 MHz ±10%. | 8. Página 2 |  |  |  | 8. Opera con una frecuencia ultrasónica de 2 MHz ±1%. | 8. Página 30
[5 empty] | 9. El equipo debe tener un rango de BPM de 30 a 240 BPM. |  |  | 9. Rango BPM: 50-210 BPM. | 9. Página 2 |  |  |  | 9. Tiene un rango de BPM de 60 a 210 BPM. | 9. Página 30
[5 empty] | 10. El equipo debe tener precisión de al menos ±1 BPM. |  |  | 10. Precisión: ±3 lpm. | 10. Página 2 |  |  |  | 10. La precisión es de ±3 BPM. | 10. Página 30
[5 empty] | 11. El equipo debe tener un altavoz con volumen ajustable por el usuario. |  |  | 11. Altavoz con volumen ajustable. | 11. Página 2 |  |  |  | 11. Cuenta con un altavoz con volumen ajustable. | 11. Página 30
[5 empty] | 12. El equipo debe contar con apagado automático tras un minuto sin señal. |  |  | 12. Apagado automático tras 1 minuto sin señal. | 12. Página 2 |  |  |  | 12. El equipo se apaga automáticamente tras 3 minutos sin señal. | 12. Página 30
[5 empty] | 13. El equipo debe tener una autonomía mínima de 5 horas en funcionamiento continuo. |  |  | 13. Autonomía mínima de 8 horas. | 13. Página 2 |  |  |  | 13. Tiene una autonomía mínima de 8 horas de funcionamiento continuo gracias a su batería. | 13. Página 30
14 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | PRINCIPAL | PULSOXIMETRO | 1. Contar con Pantalla | 4 | EDAN H100 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. LCD de 128 x 64 mm | 1. Pág. 2 | 1193368.6154 | 4773474.462 | AEON A330 / TEXPER GROUPS | 1. TFT LCD de 2.8” | 1. Pág. 1 | 1205302.3015 | 4821209.206 | 4773474.4615
[5 empty] | 2. Tener Apagado automático |  |  | 2. Después de 10 minutos sin señal | 2. Pág. 2 |  |  |  | 2. Después de 3 minutos sin señal | 2. Pág. 1
[5 empty] | 3. debe tener Almacenamiento de datos |  |  | 3. 300 horas | 3. Pág. 2 |  |  |  | 3. 360 horas | 3. Pág. 1
[5 empty] | 4. Tener Funcion Adulto, Pediatrico y neonatal |  |  | 4. Adultos, pediátricos, neonatales | 4. Pág. 2 |  |  |  | 4. Adultos, pediátricos, neonatales | 4. Pág. 1
[5 empty] | 5. Rango de medicion de 50 a 99 |  |  | 5. 0% - 100% | 5. Pág. 2 |  |  |  | 5. 35% - 99% | 5. Pág. 1
[5 empty] | 6. Exactitud +/-2% (70% a 90% (+/-10)) |  |  | 6. ±2% (70% - 100%) | 6. Pág. 2 |  |  |  | 6. ±2% (70% - 90%) | 6. Pág. 1
[5 empty] | 7. Rango de pulso hasta 250 bpm o mayor |  |  | 7. 25 - 300 ppm | 7. Pág. 2 |  |  |  | 7. 0 - 250 LPM | 7. Pág. 1
[5 empty] | 8. Duracion de la bateria 15 horas minimo |  |  | 8. > 48 horas (pilas AA) | 8. Pág. 2 |  |  |  | 8. 15 horas de operación continua | 8. Pág. 1
[5 empty] | 9. Bateria recargable |  |  | 9. Ni-MH (recargable) | 9. Pág. 2 |  |  |  | 9. batería de litio recargable | 9. Pág. 1
15 | LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | PRINCIPAL | CENTRIFUGA. | 1. El equipo debe tener una velocidad máxima de al menos 5,000 rpm. | 1 | BOECO C-28A / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. La centrífuga BOECO C-28A tiene una velocidad máxima de 6,000 rpm, cumpliendo con el requisito. | 1. Página 1 | 27507088 | 27507088 | HETTICH ROTOFIX 32 A / TEXPER GROUPS | 1. La centrífuga HERMLE Z 300 tiene una velocidad máxima de 13,500 rpm, cumpliendo con el requisito. | 1. Página 1 | 27782158.88 | 27782158.88 | 27507088
[5 empty] | 2. El equipo debe alcanzar un RCF mínimo de 4,226 xg. |  |  | 2. La centrífuga alcanza un RCF máximo de 4,226 xg, cumpliendo con el mínimo requerido. | 2. Página 1 |  |  |  | 2. La centrífuga alcanza un RCF máximo de 17,310 xg, superando ampliamente el mínimo requerido de 4,226 xg. | 2. Página 1
[5 empty] | 3. El equipo debe tener una capacidad de al menos 30 mL por tubo. |  |  | 3. La centrífuga admite tubos de hasta 50 mL, cumpliendo con la capacidad exigida. | 3. Página 1 |  |  |  | 3. La centrífuga admite tubos de hasta 100 mL, cumpliendo con la capacidad exigida. | 3. Página 1
[5 empty] | 4. El equipo debe contar con un motor de frecuencia variable sin escobillas para mayor durabilidad y menor mantenimiento. |  |  | 4. La centrífuga está equipada con un motor de frecuencia variable sin escobillas de carbón, asegurando mayor durabilidad y menor mantenimiento. | 4. Página 1 |  |  |  | 4. La centrífuga está equipada con un motor de inducción sin escobillas, asegurando mayor durabilidad y menor mantenimiento. | 4. Página 1
[5 empty] | 5. El equipo debe tener un rango de velocidad ajustable desde al menos 250 rpm en incrementos de 100 rpm. |  |  | 5. La velocidad es ajustable desde 250 rpm en incrementos de 100 rpm, cumpliendo con el requisito. | 5. Página 1 |  |  |  | 5. La velocidad es ajustable con un rango mínimo de operación, aunque la ficha técnica no especifica desde cuántos rpm inicia el ajuste. | 5. Página 1
[5 empty] | 6. El equipo debe ofrecer un tiempo de funcionamiento continuo o programable hasta 99 minutos. |  |  | 6. El equipo permite funcionamiento continuo o programable hasta 99 minutos, superando la exigencia mínima de 60 minutos. | 6. Página 1 |  |  |  | 6. El equipo permite funcionamiento continuo o programable hasta 60 minutos, cumpliendo con la exigencia. | 6. Página 1
[5 empty] | 7. El equipo debe cumplir con normas de seguridad como IEC 61010, contar con bloqueo y cierre de tapa, desbloqueo de emergencia y apagado por desequilibrio. |  |  | 7. La centrífuga cumple con las normas IEC 61010 y cuenta con bloqueo y cierre de tapa, desbloqueo de emergencia y apagado por desequilibrio, garantizando la seguridad operativa. | 7. Página 1 |  |  |  | 7. La centrífuga cumple con medidas de seguridad como sensor de desequilibrio con apagado automático y cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión. | 7. Página 1
[5 empty] | 8. El equipo debe tener rotores fácilmente intercambiables con reconocimiento automático para diferentes aplicaciones. |  |  | 8. La centrífuga tiene rotores fácilmente intercambiables y reconocimiento automático del rotor, permitiendo su uso en diversas aplicaciones. | 8. Página 1 |  |  |  | 8. La centrífuga tiene más de 13 opciones de rotores intercambiables y un sistema de reconocimiento automático del rotor para mayor seguridad. | 8. Página 1
[5 empty] | 9. El equipo debe contar con pantalla digital y teclado laminar para un fácil manejo y visualización de parámetros en tiempo real. |  |  | 9. El equipo cuenta con pantalla digital y teclado laminar, permitiendo un manejo sencillo y visualización de parámetros en tiempo real. | 9. Página 1 |  |  |  | 9. El equipo cuenta con microprocesador, pantalla digital y controles de perilla para una programación rápida y sencilla. | 9. Página 1
[5 empty] | 10. El equipo debe contar con espacio para al menos 20 tubos |  |  | 10. Rotor de 32 tubos. | 10. Página 1 |  |  |  | 10. Rotor de 24 tubos | 10. Página 1
16 | LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | PRINCIPAL | EQUIPO DE QUIMICA AUTOMATIZADO | 1. El equipo debe ser automatizado | 1 | MINDRAY BS -240 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Analizador bioquímico automático compacto | 1. Página 4 | 99008000 | 99008000 | URIT 8021A / TEXPER GROUPS | 1. Analizador bioquímico automático | 1. Página 1 | 99998080 | 99998080 | 99008000
[5 empty] | 2. Minimo 200 pruebas hora |  |  | 2. 400 pruebas por hora | 2. Página 4 |  |  |  | 2. 280 pruebas por hora | 2. Página 1
[5 empty] | 3. Número de parámetros almacenados minimo 1200 |  |  | 3. Hasta 1200 pruebas almacenadas | 3. Página 4 |  |  |  | 3. Hasta 1200 pruebas almacenadas | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Volumen de muestra de 2 ul a 100ul minimo |  |  | 4. 2 a 100 μl, variable en 0.1 μl | 4. Página 4 |  |  |  | 4. 2 a 100 μl, variable en 0.1 μl | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Almacenamineto de pacientes de minimo 4000 pacientes o superir |  |  | 5. Hasta 4000 resultados de pacientes | 5. Página 4 |  |  |  | 5. Almacenamiento infinito | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Tecnología de análisis fotometrica |  |  | 6. Espectrofotometría con lámpara halógena | 6. Página 4 |  |  |  | 6. Sistema óptico de espectrofotometría | 6. Página 1
[5 empty] | 7. Alimentación 110 o 220V |  |  | 7. 100-240V, 50/60Hz, 300VA | 7. Página 4 |  |  |  | 7. 230V, 50/60Hz, 500 VA | 7. Página 1
[5 empty] | 8. Métodos de medición espectometria |  |  | 8. 10 longitudes de onda seleccionables | 8. Página 4 |  |  |  | 8. Espectrofotometría con 10 longitudes | 8. Página 1
[5 empty] | 9. El equipo debe acerptar control de calidad |  |  | 9. Control de calidad multinivel integrado | 9. Página 4 |  |  |  | 9. Soporta pruebas de control de calidad | 9. Página 1
[5 empty] | 10. Al menos 40 posiciones para reactivos |  |  | 10. 120 posiciones para reactivos | 10. Página 4 |  |  |  | 10. 120 cubetas para reactivos | 10. Página 1
[5 empty] | 11. Al menos 6 longitudes de onda |  |  | 11. 8 longitudes de onda: 340 nm, 405 nm, 450 nm, 510 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm y 670 nm | 11. Página 4 |  |  |  | 11. 10 longitudes de onda, desde 340 nm hasta 800 nm | 11. Página 1
[5 empty] | 12. Calibraciones disponibles |  |  | 12. Blanco de agua, blanco de reactivo, calibración lineal y no lineal | 12. página 4 |  |  |  | 12. 12. Blanco de agua, blanco de reactivo, calibración lineal y no lineal | 12. Página 1
[5 empty] | 13. Sistema de OSMOSIS incluído |  |  | 13. Sistema de tratamiento de agua incluido | 13. Página 1 |  |  |  | 13. Sistema de tratamiento de agua incluido | 13. Página 1
14. Incluir computador
15. Incluir UPS minimo 1kva
17 | LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | PRINCIPAL | EQUIPO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADA | 1. Tecnología de análisis: | 1 | MINDRAY 5380 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Tecnología: | 1. P1 (tecnología básica) | 106068666.6667 | 106068666.7 | SYSMEX XN-550 / TEXPER GROUPS | 1. Tecnología: | 1. P3 (tecnología avanzada) | 107129353.3333 | 107129353.3 | 106068666.6667
[5 empty] | - Citometría de flujo fluorescente |  |  | - Citometría flujo + dispersión láser + impedancia (p1) |  |  |  |  | - Citometría flujo fluorescente (WBC/DIFF/RET/PLT-F) + impedancia (RBC/PLT-I) (p6)
[5 empty] | - Método de impedancia |  |  | - Reactivo libre de cianuro (p1) |  |  |  |  | - SLS (libre de cianuro) para HGB (p6)
[5 empty] | - Análisis por láser |  |  | - Canal independiente basófilos (p1) |  |  |  |  | - Análisis por láser en canales especializados (p3)
[5 empty] | - Reactivo libre de cianuro para HGB |  |  | 2. Parámetros (27): | 2. P1 (parámetros) |  |  |  | 2. Parámetros (38+): | 2. P4 (rendimiento)
[5 empty] | 2. Parámetros reportables (mínimos): |  |  | - CBC: WBC, RBC, HGB, PLT (p1) |  |  |  |  | - CBC: WBC, RBC, HGB, HCT, PLT (p6)
[5 empty] | - WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT |  |  | - Diferencial 5 partes (p1) |  |  |  |  | - Diferencial 6 partes + IG (p3)
[5 empty] | - Diferencial leucocitario (5 o 6 partes) |  |  | - LIC%, ALY% (p1) |  |  |  |  | - RET-He, IRF (p3)
[5 empty] | - Reticulocitos (RET#, RET%, IRF) |  |  | - No reporta RET/IPF |  |  |  |  | - IPF%, NRBC# (p3)
[5 empty] | - Plaquetas inmaduras (IPF) |  |  | 3. Rendimiento: | 3. P1 (rendimiento) |  |  |  | - Análisis LCR (XN-BF) (p3)
[5 empty] | - Células anormales (NRBC, IG) |  |  | - 60 muestras/hora (p1) |  |  |  |  | 3. Rendimiento: | 3. P5 (módulos SP-50)
[5 empty] | 3. Rendimiento: |  |  | - CV ≤2% (WBC/RBC) (p1) |  |  |  |  | - 100 muestras/hora (p4,6)
[5 empty] | - Velocidad ≥60 muestras/hora (CBC+DIFF) |  |  | - Linealidad verificada (p1) |  |  |  |  | - CV <1.5% para parámetros principales (p6)
[5 empty] | - Precisión: CV ≤2% para parámetros principales |  |  | 4. Manejo muestras: | 4. P1 (manejo muestras) |  |  |  | - Modo alta precisión (p6)
[5 empty] | - Linealidad: R² ≥0.99 |  |  | - 20 µL sangre (p1) |  |  |  |  | 4. Manejo muestras: | 4. P6 (especificaciones técnicas)
[5 empty] | 4. Manejo de muestras: |  |  | - Cargador 30 tubos (p1) |  |  |  |  | - 88 µL sangre (p6)
[5 empty] | - Volumen ≤50 µL (sangre entera) |  |  | - No tiene módulo frotis |  |  |  |  | - Cargador 50 tubos (p4)
[5 empty] | - Modo tubo cerrado y abierto |  |  | 5. Control calidad: | 5. P1 (control calidad) |  |  |  | - SP-50 para frotis (75/hora) (p5)
[5 empty] | - Cargador automático (mínimo 30 tubos) |  |  | - Controles internos (implícito) |  |  |  |  | 5. Control calidad: | 5. P6 (control calidad)
[5 empty] | 5. Control de calidad: |  |  | - No especifica niveles |  |  |  |  | - XN-CHECK (3 niveles) (p6)
[5 empty] | - Sistema integrado con ≥3 niveles |  |  | - Almacenamiento 40,000 resultados (p1) |  |  |  |  | - Reglas de reflex personalizables (p4)
[5 empty] | - Reglas de validación automática |  |  | 6. Conectividad: | 6. P1 (conectividad) |  |  |  | - Sysmex IQAP (p6)
[5 empty] | - Almacenamiento de datos de QC |  |  | - HL7/LAN (p1) |  |  |  |  | 6. Conectividad: | 6. P6 (conectividad)
[5 empty] | 6. Conectividad: |  |  | - Windows-based (p2) |  |  |  |  | - HL7/LAN (p6)
[5 empty] | - Interfaz LAN con HL7 |  |  | - Sin mención LIS específico |  |  |  |  | - 40,000 resultados (implícito)
[5 empty] | - Capacidad LIS/HIS |  |  | 7. Físicos: | 7. P1 (físicos) |  |  |  | - Sysmex WAM (p7)
[5 empty] | - Almacenamiento ≥10,000 resultados |  |  | - ≤65 kg (p1) |  |  |  |  | 7. Físicos: | 7. P4 (dimensiones)
[5 empty] | 7. Físicos: |  |  | - Compacto (no especifica dimensiones) |  |  |  |  | - 64.5×75.5×85.5 cm / 78kg (p6)
[5 empty] | - Peso ≤100 kg |  |  | - Bajo ruido (p2) |  |  |  |  | - Nivel ruido no especificado
[5 empty] | - Dimensiones compactas |  |  | 8. Software: | 8. P2 (software) |  |  |  | 8. Software: | 8. P7 (software)
[5 empty] | - Ruido ≤60 dB |  |  | - Interfaz Windows (p2) |  |  |  |  | - Reglas de decisión clínica (p4)
[5 empty] | 8. Software: |  |  | - Reglas básicas |  |  |  |  | - Sysmex Insight (p7)
[5 empty] | - Interfaz gráfica intuitiva |  |  | - Gestión pacientes |  |  |  |  | - Digital Morphology DI-60 (p5)
[5 empty] | - Reglas de reflex personalizables |  |  | 9. Mantenimiento: | 9. P2 (mantenimiento) |  |  |  | 9. Mantenimiento: | 9. P4 (mantenimiento)
[5 empty] | - Herramientas de gestión de datos |  |  | - Autolimpieza (implícito) |  |  |  |  | - Autolimpieza (implícito)
[5 empty] | 9. Mantenimiento: |  |  | - Bomba silenciosa (p2) |  |  |  |  | - Vagones reactivos (p4)
[5 empty] | - Autolimpieza programable |  |  | - Sin alertas predictivas |  |  |  |  | - Alertas predictivas
[5 empty] | - Consumo eficiente de reactivos |  |  | 10. Certificaciones: | 10. Implícito (certificaciones) |  |  |  | 10. Certificaciones: | 10. Implícito (certificaciones)
[5 empty] | - Alertas de mantenimiento |  |  | - CE-IVD (implícito) |  |  |  |  | - CE-IVD, FDA (implícito)
[5 empty] | 10. Certificaciones: |  |  | - No menciona FDA |  |  |  |  | - ISO 13485 (implícito)
[5 empty] | - CE-IVD |  |  | - ISO no especificada
- FDA 510(k) (para mercados regulados)
- ISO 13485
18 | LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | PRINCIPAL | EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINAS | 1. Elementos de prueba: urobilinogeno, bilirrubina, creatinina, cetona, leucocitos, sangre, proteinas, nitritos, glucosa, gravedad específica, pH. | 1 | MINDRAY UA-600T / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Urobilinógeno, Bilirrubina, cetona, Creatina, Microalbuminuria, Sangre, Proteína, Nitritos, Leucocitos, Glucosa, Gravedad especifica, PH, VC y Calcio. | 1. Página 2 | 11709600 | 11709600 | MISSION U500 / TEXPER GROUPS | 1. Pruebas Ca/Sangre/pH/Cre/Nit/Cet/Grav. Específ./Asc/Glu/Bil/Pro/ Alb/Uro/Leu | 1. pagina 3 | 11826696 | 11826696 | 11709600
[5 empty] | 2. Longitudes de onda entre: 505 nm a 660 nm. |  |  | 2. Longitud de onga 525nm, 572nm, 610nm, 660nm | 2. Página 2 |  |  |  | 2. Longitud de onda 525 y 635 nm | 2. pagina 3
[5 empty] | 3. Rendimiento 150 pruebas/h. |  |  | 3. 514 tiras/hora | 3. Página 2 |  |  |  | 3. 500 tiras/hora | 3. pagina 3
[5 empty] | 4. Memoria con almacenamiento de 500 pruebas o superior. |  |  | 4. Memoria de almacenamiento 5,000 Resultados de pacientes. | 4. Página 2 |  |  |  | 4. Memoria Últimos 2,000 resultados | 4. pagina 3
[5 empty] | 5. Pantalla LCD o TFT Minimo 5 pulgadas |  |  | 5. LCD de 5.7 pulgadas | 5. Página 2 |  |  |  | 5. Pantalla táctil a color LCD de 11.5 x 9 cm | 5. pagina 3
[5 empty] | 6. Impresora térmica. |  |  | 6. Impresora termica empotrada, compatible con impresoras externas | 6. Página 2 |  |  |  | 6. Térmica integrada, compatible con impresoras externas | 6. pagina 3
[5 empty] | 7. Requerimientos eléctricos: 110V (+/-10%)/ 60 Hz. |  |  | 7. 100-240V AC, 50/60Hz | 7. Página 2 |  |  |  | 7. 100-240V AC, 50/60Hz | 7. pagina 3
19 | LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | PRINCIPAL | AGITADOR | 1. Debe tener pantalla digital con tiempo y velocidad visibles | 1 | BOECO OS-20 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Digital LED | 1. Página 1 | 6158854.1538 | 6158854.154 | BIOBASE SK-O180-F / TEXPER GROUPS | 1. LED con tiempo y velocidad instantánea | 1. Página 1 | 6511117.5877 | 6511117.588 | 6158854.1538
[5 empty] | 2. Debe tener una plataforma de al menos 265x265 mm |  |  | 2. 265×270 | 2. Página 1 |  |  |  | 2. 320×265 | 2. Página 1
[5 empty] | 3. Debe tener movimiento orbital |  |  | 3. Orbital | 3. Página 1 |  |  |  | 3. Orbital | 3. Página 1
[5 empty] | 4. El diámetro de la órbita debe ser de al menos 20 mm |  |  | 4. diametro de 20 mm | 4. Página 1 |  |  |  | 4. Diametro de órbita de 20 | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Debe soportar una carga mínima de 2.5 kg |  |  | 5. carga mínima de 2.5 Kg | 5. Página 1 |  |  |  | 5. Resiste 3Kg | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Debe tener un motor sin escobillas (EC) |  |  | 6. EC (sin escobillas) | 6. Página 1 |  |  |  | 6. EC (sin escobillas) | 6. Página 1
[5 empty] | 7. Debe tener un rango de agitación de al menos 70-250 RPM |  |  | 7. Rango de 50-250 RPM | 7. Página 1 |  |  |  | 7. Rango de 70-200 RPM | 7. Página 1
[5 empty] | 8. Debe permitir seteo de tiempo de 1 a 999 minutos como mínimo |  |  | 8. Tiempo programable de 1 - 999 | 8. Página 1 |  |  |  | 8. Tiempo programable de 1 - 1199 | 8. Página 1
[5 empty] | 9. Debe operar en modo continuo o por intervalos |  |  | 9. Continuo o por intervalos | 9. Página 1 |  |  |  | 9. Continuo o por intervalos | 9. Página 1
[5 empty] | 10. Debe tener un tamaño externo manejable, no mayor a 330x370x110 mm |  |  | 10. 265×270×70 | 10. Página 1 |  |  |  | 10. 330×370×110 | 10. Página 1
[5 empty] | 11. Debe operar con alimentación entre 110VAC y 220VAC |  |  | 11. 110V AC / 50 Hz | 11. Página 1 |  |  |  | 11. 220 V / 50 Hz | 11. Página 1
20 | LABORATORIO CLINICO | TOMA DE MUESTRAS | PRINCIPAL | CAMILLA GINECOLOGICA CON ESTRIBOS | 1. Operación mecánica. | 1 | MUBI ET-220 8410 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Movimientos asistidos por amortiguador neumático: espaldar y pies | 1. Página 7 | 7350000 | 7350000 | MAFET M-157 / TEXPER GROUPS | 1. Cabecero y piecero de accionamiento mecánico | 1. Página 1 | 1861819.08 | 1861819.08 | 7350000
[5 empty] | 2. Estructura metálica en acero cold Rolled con pintura elestrostatica y/o epoxico. |  |  | 2. Estructura fabricada en lámina y tubería de acero cold rolled de alta resistencia, reforzada con tubería estructural | 2. Página 7 |  |  |  | 2. Gabinete construido en lámina de acero cold rolled C.20” y “Terminado en pintura electrostática | 2. Página 1
[5 empty] | 3. Base o Tendido tapizado en material lavable |  |  | 3. Colchoneta desmontable fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, cubierta anti bacterial, impermeable, ignífuga y libre de látex | 3. Página 7 |  |  |  | 3. Tapizado en tablex de alta resistencia. Cordobán lavable y espuma de 5 cm | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Mínimo dos secciones. |  |  | 4. Superficie de paciente de 3 secciones: una fija y dos móviles | 4. Página 7 |  |  |  | 4. Dividido en tres secciones | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Juego de estribos. |  |  | 5. Corveras (pierneras) acolchadas, regulables y desmontables | 5. Página 7 |  |  |  | 5. “Accesorios cromados: Pierneras fundidas en aluminio, graduables y soporte en varilla cromada | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Bases con niveladores antideslizantes |  |  | 6. Base con niveladores antideslizantes | 6. Página 7 |  |  |  | 6. 4 niveladores antideslizantes de 3/8 | 6. Página 1
21 | CONSULTA EXTERNA | ESTERILIZACION | PRINCIPAL | AUTOCLAVE | 1, Equipo automático con capacidad entre 20 y 30 litros +/-10%. | 1 | EURONDA E8 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Capacidad de 24 litros. | 1. Pág. 10 | 39629270.1538 | 39629270.15 | w&H lina rik 122 / TEXPER GROUPS | 1. Capacidad de 22 litros. | 1. Pág. 7 | 40025562.8554 | 40025562.86 | 39629270.1538
[5 empty] | 2. Cámara de esterilización en acero inoxidable. |  |  | 2. Cámara de esterilización conforme a directiva 2014/68/EC (acero inoxidable). | 2. Pág. 10 |  |  |  | 2. Cámara conforme a la directiva 2014/68/UE (acero inoxidable). | 2. Pág. 7
[5 empty] | 3. Que incluya mínimo 4 programas de esterilización y Test Bowie&Dick |  |  | 3. Cinco ciclos tipo B: B134, B121, B134 Prion, B134 rápido, B134 Prion rápido. Incluye test Bowie & Dick, Helix y Vacuum. | 3. Pág. 10 |  |  |  | 3. Tres ciclos tipo B (B Universal 134°C, B Prion 134°C, B Universal 121°C) y tests Bowie & Dick, Helix y vacío. | 3. Pág. 7
[5 empty] | 4. Con temperaturas de trabajo entre 121°C y 134°C. |  |  | 4. Temperaturas de trabajo: 121°C y 134°C. | 4. Pág. 10 |  |  |  | 4. Temperaturas de trabajo: 121°C y 134°C. | 4. Pág. 7
[5 empty] | 5. Con válvula de seguridad. |  |  | 5. Protección contra exceso de presión. | 5. Pág. 10 |  |  |  | 5. Cumple con normas de seguridad IEC 61010-1 (válvula de seguridad implícita). | 5. Pág. 7
[5 empty] | 6. Que incluya bandejas |  |  | 6. Incluye cinco bandejas estándar de aluminio. | 6. Pág. 10 |  |  |  | 6. Incluye tres bandejas de aluminio y portabandejas reversible. | 6. Pág. 7
[5 empty] | 7. Rango tiempo de esterilización desde 10 minutos o inferior a 60 minutos |  |  | 7. Tiempos de esterilización desde 3’5” hasta 20’, duración total de los ciclos inferior a 60 minutos. | 7. Pág. 10 |  |  |  | 7. Ciclos de esterilización con duración entre 25 y 64 minutos. | 7. Pág. 7
[5 empty] | 8. Requerimientos eléctricos: 110V(+/-10%) o 230 V / 60 Hz. |  |  | 8. Alimentación: 230 V / 50–60 Hz, ±10%; 2300 W; 10 A. | 8. Pág. 10 |  |  |  | 8. Requerimientos eléctricos: 200–240 V / 50–60 Hz. | 8. Pág. 7
[5 empty] | 9. Seguro de la puerta. |  |  | 9. Sistema de seguridad contra apertura accidental de la puerta. | 9.Pág. 10 |  |  |  | 9. Seguro de la puerta con herramienta de apertura incluida. | 9. Pág. 7
[5 empty] | 10. Alarma sobrecalentamiento, error durante el ciclo. |  |  | 10. Alarmas por sobrecalentamiento y errores mediante sistema de autodiagnóstico. | 10. Pág. 10 |  |  |  | 10. Alarma por errores durante el ciclo y conectividad para monitoreo. | 10. Pág. 7
[5 empty] | 11. Con pantalla de visualización. |  |  | 11. Pantalla táctil a color (display Soft Touch). | 11. Pág. 6 |  |  |  | 11. Pantalla táctil de 3,5 pulgadas. | 11. Pág. 3
[5 empty] | 12. Bomba de vacio |  |  | 12. Bomba de vacío con separador aire-agua. | 12. Pág. 3 |  |  |  | 12. Sistema con bomba de vacío (implícito por clase B). | 12. Pág 2.
[5 empty] | 13. Tipo de ciclo de esterilización: Clase B |  |  | 13. Ciclos de esterilización tipo B (Clase B, norma EN 13060). | 13. Pág. 10 |  |  |  | 13. Tipo de ciclo: Clase B (EN 13060). | 13. Pág 2.
[5 empty] | 14. Con panel de control. |  |  | 14. Panel de control mediante pantalla táctil. | 14. Pág. 10 |  |  |  | 14. Panel de control mediante pantalla táctil. | 14. Pág 3.
[5 empty] | 15. Capacidad de implementación de mpresora |  |  | 15. Compatible con impresora térmica o de etiquetas adhesivas. | 15. Pág. 6 |  |  |  | 15. Compatible con impresora de etiquetas y de informes. | 15. Pág 6.
[5 empty] | 16. Transmision de datos |  |  | 16. Sistema de trazabilidad digital con tarjeta SD para transmisión de datos. | 16. Pág. 8 |  |  |  | 16. Transmisión de datos vía USB y función Remote Data Storage. | 16. Pág 7.
22 | URGENCIAS | PRODEDIMIENTOS, REANIMACION | PRINCIPAL | SUCCIONADOR | 1. .Nivel de ruido máximo 70 dba. | 2 | STX5A / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Nivel de Ruido: ≤ 60 dB | 1. pagina 1 | 1328699.0769 | 2657398.154 | Comen Modelo: 7E-C / TEXPER GROUPS | 1. nivel de ruido por debajo de <65 dB | 1. Pagina 1 | 1341986.0677 | 2683972.135 | 2657398.1538
[5 empty] | 2. Recipiente de 800 ml a 1000 ml. |  |  | 2. Capacidad del recipiente: 1000 mL | 2. pagina 1 |  |  |  | 2. Botella de 1.000 CC plástica reusable | 2. Pagina 1
[5 empty] | 3. Requerimiento eléctrico 120V (+/-10%) a 60Hz |  |  | 3. Suministro de Poder: AC 110 V +/-10%, 60 Hz | 3. pagina 1 |  |  |  | 3. Se indica en la tabla de especificaciones: entrada eléctrica 120 V ~ 60 Hz | 3. Pagina 1
[5 empty] | 4. Presión de succión mínimo 500 mmHg. |  |  | 4. Máximo Vacío: 600 mmHg / Rango de Vacío: 150–600 mmHg | 4. pagina 1 |  |  |  | 4. Alta presión de vacío de hasta 760 mmHg | 4. Pagina 1
[5 empty] | 5. Control de ajuste de flujo. |  |  | 5. Con control regulable de flujo | 5. pagina 1 |  |  |  | 5. Ajuste de aspiración regulable de 15 - 760 mmHg | 5. Pagina 1
[5 empty] | 6. Flujo de aire entre 15 l/min y 36 l/min. |  |  | 6. Velocidad de Flujo: 22 L/Min | 6. pagina 1 |  |  |  | 6. Poder de succión de 15 LPM | 6. Pagina 1
[5 empty] | 7. Peso menor de 5 kg. |  |  | 7. Peso Neto: 4.0 Kg | 7. pagina 1 |  |  |  | 7. el 7E-C pesa aprox. 3,5 kg. | 7. Pagina 1
[5 empty] | 8. Con control regulable de flujo con manómetro indicador de 0 a 760 mmHg. |  |  | 8.Rango de Vacío: 150–600 mmHg” (no llega a 760) | 8. pagina 1 |  |  |  | 8. Ajuste de aspiración regulable de 15 - 760 mmHg | 8. Pagina 1
[5 empty] | 9. Interruptor de encendido con luz indicadora integrada que indiquen de presencia de voltaje. |  |  | 9. si | 9. pagina 1 |  |  |  | 9. Incluido en especificaciones del equipo | 9. Pagina 1
[5 empty] | 10. Debe incluir filtro y manguera de succión. |  |  | 10. Accesorios Incluidos: Recipiente de secreciones, filtro, manguera de succión, manual de usuario | 10. Página 1 |  |  |  | 10. Accesorios incluidos: filtro y manguera de succión | 10. Pagina 1
23 | URGENCIAS | CONSULTORIO MEDICO | PRINCIPAL | PULSOXIMETRO | 1. Contar con Pantalla | 1 | EDAN H100 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. LCD de 128 x 64 mm | 1. Pág. 2 | 1193368.6154 | 1193368.615 | AEON A330 / TEXPER GROUPS | 1. TFT LCD de 2.8” | 1. Pág. 1 | 1205302.3015 | 1205302.302 | 1193368.6154
[5 empty] | 2. Tener Apagado automático |  |  | 2. Después de 10 minutos sin señal | 2. Pág. 2 |  |  |  | 2. Después de 3 minutos sin señal | 2. Pág. 1
[5 empty] | 3. debe tener Almacenamiento de datos |  |  | 3. 300 horas | 3. Pág. 2 |  |  |  | 3. 360 horas | 3. Pág. 1
[5 empty] | 4. Tener Funcion Adulto, Pediatrico y neonatal |  |  | 4. Adultos, pediátricos, neonatales | 4. Pág. 2 |  |  |  | 4. Adultos, pediátricos, neonatales | 4. Pág. 1
[5 empty] | 5. Rango de medicion de 50 a 99 |  |  | 5. 0% - 100% | 5. Pág. 2 |  |  |  | 5. 35% - 99% | 5. Pág. 1
[5 empty] | 6. Exactitud +/-2% (70% a 90% (+/-10)) |  |  | 6. ±2% (70% - 100%) | 6. Pág. 2 |  |  |  | 6. ±2% (70% - 90%) | 6. Pág. 1
[5 empty] | 7. Rango de pulso hasta 250 bpm o mayor |  |  | 7. 25 - 300 ppm | 7. Pág. 2 |  |  |  | 7. 0 - 250 LPM | 7. Pág. 1
[5 empty] | 8. Duracion de la bateria 15 horas minimo |  |  | 8. > 48 horas (pilas AA) | 8. Pág. 2 |  |  |  | 8. 15 horas de operación continua | 8. Pág. 1
[5 empty] | 9. Bateria recargable |  |  | 9. Ni-MH (recargable) | 9. Pág. 2 |  |  |  | 9. batería de litio recargable | 9. Pág. 1
24 | URGENCIAS | CONUSLTORIO MEDICO | PRINCIPAL | LÁMPARA DE EXAMEN | 1. El equipo debe utilizar tecnología LED | 1 | WELCH ALLYN GS 300 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1 LED | 1. Página 2 | 4296947.2 | 4296947.2 | RIESTER RI MAGIC LED / TEXPER GROUPS | 1 LED | 1. Página 2 | 4339916.672 | 4339916.672 | 4296947.2
[5 empty] | 2. El equipo debe proporcionar una intensidad lumínica mínima de 15,000 lux |  |  | 2 30,000 lux (a 12 in) / 15,000 lux (a 20 in) | 2. Página 2 |  |  |  | 2 100,000 lux (a 40 mm) / 55,000 lux (a 60 mm) | 2. Página 2
[5 empty] | 3. El equipo debe tener una temperatura de color de al menos 5,500 K |  |  | 3 5,500 K | 3. Página 2 |  |  |  | 3 6,500 K | 3. Página 2
[5 empty] | 4. El equipo debe tener una vida útil del LED de al menos 50,000 horas |  |  | 4 50,000 horas | 4. Página 2 |  |  |  | 4 50,000 horas | 4. Página 2
[5 empty] | 5. El equipo debe funcionar con una fuente de alimentación de 100-240V |  |  | 5 100-240 V, 50-60 Hz | 5. Página 2 |  |  |  | 5 230V / 120V | 5. Página 2
[5 empty] | 6. El equipo debe contar con un control de encendido/apagado ajustable |  |  | 6 Control Touchless (sin contacto) | 6. Página 2 |  |  |  | 6 Reóstato (mango para ajustar la intensidad) | 6. Página 2
[5 empty] | 7. El equipo debe permitir montaje móvil, de pared o mesa |  |  | 7 Montaje en mesa/pared o soporte móvil | 7. Página 2 |  |  |  | 7 Móvil, pared, mesa o camilla | 7. Página 2
[5 empty] | 8. El soporte móvil del equipo debe tener una base con diámetro mínimo de 21 pulgadas |  |  | 8 Altura 24.02 in (61 cm), Diámetro 20.87 in (53 cm) | 8. Página 2 |  |  |  | 8 Base de 54 cm de diámetro (21.3 in) | 8. Página 2
[5 empty] | 9. El equipo debe ser adecuado para aplicaciones médicas |  |  | 9 Centros de atención primaria, urgencias, dermatología | 9. Página 2 |  |  |  | 9 Obstetricia, ginecología, diagnóstico médico | 9. Página 2
25 | URGENCIAS | URGENCIAS | PRINCIPAL | BOMBA DE INFUSIÓN | 1. La bomba debe ser de tipo peristáltico. | 2 | MEDCAPTAN SYS 6010 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Bomba peristáltica | 1. Página 2 | 2756800 | 5513600 | MINDRAY VP3 / TEXPER GROUPS | 1. Tipo de bomba: Peristáltica. | 1. Página 2 | 2784368 | 5568736 | 5513600
[5 empty] | 2. La exactitud de infusión debe ser de ±5% o mejor. |  |  | 2. ±5% | 2. Página 2 |  |  |  | 2. Exactitud de infusión: ±5%. | 2. Página 2
[5 empty] | 3. Debe soportar una velocidad de bolo de al menos 1000 ml/h. |  |  | 3. 35-1200 ml/h (20d/ml), 35-400 ml/h (60d/ml) | 3. Página 2 |  |  |  | 3. Velocidad de bolo: Soporta hasta 2000 ml/h. | 3. Página 2
[5 empty] | 4. Debe tener múltiples modos de infusión, incluyendo tasa, tiempo y peso corporal. |  |  | 4. Tasa, Goteo, Tiempo, Peso Estándar, Multi-Tasa | 4. Página 2 |  |  |  | 4. Modos de infusión: Múltiples modos, incluyendo tasa, tiempo y peso corporal. | 4. Página 2
[5 empty] | 5. La tasa KVO (mantener vena abierta) debe ser ajustable entre 1-5 ml/h. |  |  | 5. 0.1-5 ml/h | 5. Página 2 |  |  |  | 5. Tasa KVO (mantener vena abierta): Ajustable entre 0.1-5 ml/h. | 5. Página 2
[5 empty] | 6. La bomba debe tener una pantalla para visualizar información de infusión. |  |  | 6. Pantalla táctil TFT | 6. Página 2 |  |  |  | 6. Pantalla: LCD monocromática de 3.0'' para visualizar velocidad de infusión, tiempo restante, estado de la batería y alarmas. | 6. Página 2
[5 empty] | 7. La bomba debe cumplir con las normativas IEC60601-1 y IEC60601-2-24. |  |  | 7. IEC60601-1, IEC60601-2-24 | 7. Página 2 |  |  |  | 7. Normativas: Cumplimiento con IEC60601-1 e IEC60601-2-24 | 7. Página 2
[5 empty] | 8. La bomba debe tener una clasificación de protección de ingreso de al menos IP21. |  |  | 8. IPX2 | 8. Página 2 |  |  |  | 8. Clasificación de protección: IP34. | 8. Página 2
[5 empty] | 9. El incremento de infusión debe ser de al menos 0.1 ml. |  |  | 9. 0.1 ml | 9. Página 2 |  |  |  | 9. Incremento de infusión: Mínimo de 0.1 ml. | 9. Página 2
[5 empty] | 10. Debe incluir una batería de litio interna para uso portátil. |  |  | 10. Batería de litio | 10. Página 2 |  |  |  | 10. Batería: Batería interna de litio con duración de 4-8 horas dependiendo del modelo. | 10. Página 2
[5 empty] | 11. Debe tener alarmas visuales y sonoras para fin de infusión. |  |  | 11. Sí, con señal visual y sonora | 11. Página 2 |  |  |  | 11. Alarmas: Visuales y sonoras para eventos como fin de infusión y oclusión. | 11. Página 2
[5 empty] | 12. Debe soportar alimentación AC 100-240V y funcionamiento con batería interna. |  |  | 12. AC 100-240V, batería interna | 12. Página 2 |  |  |  | 12. Alimentación: Compatible con AC 100-240V y funcionamiento con batería interna. | 12. Página 2
26 | URGENCIAS | REANIMACION, PROCEDIMIENTOS, TRIAGE | PRINCIPAL | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE | 1. Pantalla TFT ó LCD de 7" o superior | 3 | EDAN X12 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Pantalla Táctil TFT LCD multicolor de alta resolución de 12 | 1. Página 1 | 6899200 | 20697600 | MINDRAY UMEC 10 / TEXPER GROUPS | 1. Pantalla LED a color de 10,4” o pantalla táctil | 1. Página 1 | 6968192 | 20904576 | 20697600
[5 empty] | 2. Diseño Portatil |  |  | 2. Diseño de pantalla ultra delgada, apto para uso en adultos, pediátricos y neonatos | 2. Página 1, |  |  |  | 2. Peso ≤ 3,5 kg… permite transportar el equipo | 2. Página 1
[5 empty] | 3. Despliegue de onda de ECG en pantalla |  |  | 3.Se pueden visualizar hasta 13 formas de onda simultáneas de los parámetros monitoreados | 3. Página 1, |  |  |  | 3. Formas de onda: hasta 7 en uMEC10 | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Cable ECG de 3 o 5 derivaciones |  |  | 4. 3 electrodos I, II, III; 5 electrodos I, II, III, Avr, Avl, Avf, V | 4. Página 1, |  |  |  | 4. Conjunto de derivaciones: 3 derivaciones: I, II, III; 5 derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Rango de Saturación de oxígeno: 0-100%, |  |  | 5.SpO2: Rango de medición 0–100% / Rango de alarma 0–100% | 5. Página 1, |  |  |  | 5. SpO₂ Rango: 0 a 100 % | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Rango de Frecuencia respiratoria: 0-120 rpm en adulto y 0-150 rpm en paciente neonatal o 0 - 200 rpm |  |  | 6. Respiración: Adulto 0–120 rpm, Neo/ped 0–150 rpm | 6. Página 1, |  |  |  | 6. Respiración: Adulto: 0 a 120 rpm; Ped./Rec. nac.: 0 a 150 rpm | 6. Página 1
[5 empty] | 7. Rango de Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm |  |  | 7. Ritmo cardíaco: Adulto 15–300 bpm, Ped/Neo 15–350 bpm, resolución 1 bpm | 7. Página 1, |  |  |  | 7. Frecuencia cardíaca: Adulto 15-300 bpm, Pediátrico/Neonatal 15-350 bpm, Resolución 1 bpm | 7. Página 1
[5 empty] | 8. Rango de Temperatura corporal: 0-50°C |  |  | 8.Temperatura: rango de medición 0–50°C | 8. Página 1, |  |  |  | 8. Temperatura: Rango 0 a 50 °C | 8.Página 1
[5 empty] | 9. Rango de medicion de Presión no invasiva: Adulto 40 o menor a 260mmHg o mayor, Pediátrico 40 o menor a 230mmHg o mayor |  |  | 9. PNI: Adulto sistólica hasta 290 mmHg; Pediátrico sistólica hasta 240 mmHg | 9. Página 1, |  |  |  | 9. Intervalo sistólico: Adulto 25-290 mmHg, Pediátrico 25-240 mmHg; Intervalo medio Adulto 15-260 mmHg, Pediátrico 15-215 mmHg | 9. Página 1
[5 empty] | 10. Analisis de Arritmias |  |  | 10. Electrocardiograma: Análisis de arritmia y segmento ST | 10. Página 1, |  |  |  | 10. Análisis ARR: Sí, derivaciones múltiples, 24 clasificaciones | 10. Página 1
[5 empty] | 11. Bateria con autonomia de minimo 4 horas |  |  | 11. Batería interna recargable con hasta 4 horas de autonomía | 11. Página 1, |  |  |  | 11. Tiempo de ejecución: 4 horas (2500 mAh), 8 horas (5000 mAh opcional) | 11. Página 1
[5 empty] | 12. Indicador de alarmas |  |  | 12. Almacenamiento de eventos de alarmas | 12. Página 1, |  |  |  | 12. Eventos de alarma: 1800 eventos y formas de onda asociadas | 12. Página 1
[5 empty] | 13. Voltaje de alimentacion: 100 - 240V - 50/60 Hz. |  |  | 13. Alimentación: 100–240 V – 50/60 Hz | 13. Página 1, |  |  |  | 13. Voltaje de CA: 100 a 240 V, 50/60 Hz | 13. Página 1
[5 empty] | 14. Con carro de transporte |  |  | 14. si | 14. Página 1, |  |  |  | 14. Accesorio opconal | 14. Página 1
[5 empty] | 15. Accesorios para: Monitoreo de ECG, Saturación de oxígeno x2 ( SpO2) uno adulto y uno pediatrico, Presión no invasiva (NIBP) manguera x1 y brazaletes x2 (uno adulto y uno pediatrico), Sensor de Temperatura corporal de piel x 2. |  |  | 15. Cable accesorio incluido (ECG) – Accesorio incluido (SpO2, PNI, Temp) | 15. Página 1, |  |  |  | 15. ensores de temperatura según modelo, NIBP con brazaletes adulto/pediátrico | 15. Página 1
27 | URGENCIAS | URGENCIAS | PRINCIPAL | ELECTROCARDIOGRAFO 12 C | 1. Pantalla LCD o TFT de mínimo 7” | 1 | EDAN SE1200 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Pantalla TFT de 12.1"" de alta resolución. | 1. Página 1 | 11973230.7692 | 11973230.77 | MINDRAY R12 / TEXPER GROUPS | 1. Pantalla: LCD TFT en color de 8 pulgadas con retroiluminación LED. | 1. Página 1 | 12425796.9231 | 12425796.92 | 11973230.7692
[5 empty] | 2. Con capacidad de adquirir en forma simultánea 12 derivaciones |  |  | 2. Adquisición simultánea de 12 derivaciones. | 2. Página 1 |  |  |  | 2. Adquisición simultánea de 12 derivaciones: Sí, puede adquirir e imprimir ECG en reposo con 12 derivaciones y 10 segundos de duración. | 2. Página 2
[5 empty] | 3. Frecuencia de muestreo mínima de 1000 muestras (o 1kHz) por segundo. o su equivalente |  |  | 3. Frecuencia de muestreo superior a 1000 muestras por segundo (tecnología A/D de 24 bits). | 3. Página 1 |  |  |  | 3. Frecuencia de muestreo: 1000 muestras por segundo por canal. | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Bateria recargable de litio de 11,1V a 14,4V - 4000mAh a 4500mAh |  |  | 4. Batería recargable de litio con un voltaje de 14.8V. | 4. Página 1 |  |  |  | 4. Batería: Batería recargable de ion de litio de 4500 mAh. | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Filtro de AC o Filtro de CA 50/60 Hz |  |  | 5. Filtro de AC para 50/60 Hz. | 5. Página 1 |  |  |  | 5. Filtro de CA: Filtro de 50/60 Hz. | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Filtro pasa bajo: 20Hz, 35Hz, Des o 75Hz, 100Hz, 150Hz |  |  | 6. Filtro pasa bajo: seleccionable entre 75 Hz, 100 Hz y 150 Hz. | 6. Página 1 |  |  |  | 6. Filtros pasa bajo: Filtros de 20 Hz, 35 Hz y 150 Hz disponibles. | 6. Página 1
[5 empty] | 7. Protección contra descargas de desfibrilador. |  |  | 7. Protección contra descargas de desfibrilador. | 7. Página 1 |  |  |  | 7. Protección contra descargas de desfibrilador: Sí, incluye protección. | 7. Página 1
[5 empty] | 8. Detección de marcapasos |  |  | 8. Detección de marcapasos. | 8. Página 2 |  |  |  | 8. Detección de marcapasos: Sí, dispone de detección de marcapasos. | 8. Página 1
[5 empty] | 9. Visualización simultánea de al menos tres derivaciones |  |  | 9. Visualización simultánea de hasta tres derivaciones. | 9. Página 1 |  |  |  | 9. Visualización simultánea de al menos tres derivaciones: Sí, admite varias configuraciones como 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, etc. | 9. Página 2
[5 empty] | 10. Velocidad de impresión o del registrador minimo 5, 25, 50 mm/seg |  |  | 10. Velocidad de impresión de 5, 25, 50 mm/seg. | 10. Página 1 |  |  |  | 10. Velocidad de impresión: 5, 12.5, 25 y 50 mm/s. | 10. Página 2
[5 empty] | 11. Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV |  |  | 11. Sensibilidad ajustable de 5, 10 y 20 mm/mV. | 11. Página 1 |  |  |  | 11. Sensibilidad: Sensibilidad ajustable en 2.5, 5, 10, y 20 mm/mV. | 11. Página 2
[5 empty] | 12. Impresora termica incluida |  |  | 12. Impresora térmica incorporada. | 12. Página 1 |  |  |  | 12. Impresora térmica incluida: Sí, con tecnología de matriz de puntos térmica. | 12. Página 2
[5 empty] | 13. Impresión de mínimo 3 derivaciones |  |  | 13. Impresión mínima de 3 derivaciones. | 13. Página 1 |  |  |  | 13. Impresión de mínimo 3 derivaciones: Sí, puede imprimir múltiples configuraciones de derivaciones. | 13. Página 2
[5 empty] | 14. Medicion e interpretacion del ECG |  |  | 14. Medición e interpretación automática del ECG. | 14. Página 2 |  |  |  | 14. Medición e interpretación del ECG: Sí, compatible con el algoritmo de análisis de ECG de la Universidad de Glasgow. | 14. Página 2
[5 empty] | 15. Teclado alfanumérico para ingresar datos de paciente |  |  | 15. Teclado alfanumérico. | 15. Página 1 |  |  |  | 15. Teclado alfanumérico: Admite la introducción de datos como ID del paciente, nombre, género, edad, etc. | 15. Página 1
[5 empty] | 16. Almacenamiento interno de 150 estudios como mínimo |  |  | 16. Almacenamiento interno para 200 estudios, ampliable mediante USB. | 16. Página 2 |  |  |  | 16. Almacenamiento interno: Puede almacenar hasta 800 ECG en la memoria interna. | 16. Página 2
[5 empty] | 17. Con transmisión de los estudios para su almacenamiento en un sistema de información computarizado por usb, red lan, wifi, entre otros |  |  | 17. Transmisión de datos vía USB, red LAN, o WiFi. | 17. Página 1 |  |  |  | 17. Transmisión de estudios: Admite transmisión a sistemas externos vía USB, red LAN y opcionalmente Wi-Fi. | 17. Página 2
[5 empty] | 18. Alarma de Desconexión de Electrodo |  |  | 18. Alarma de desconexión de electrodo. | 18. Página 2 |  |  |  | 18. Alarma de desconexión de electrodo: muestra advertencias en pantalla. | 18. Página 1
[5 empty] | 19. Red eléctrica 110VAC, 60Hz |  |  | 19. Compatible con alimentación de 110V AC, 60Hz. | 19. Página 1 |  |  |  | 19. Red eléctrica: Entrada de 100-240 VAC, 50/60 Hz. | 19. Página 1
[5 empty] | 20. Cable para paciente de 10 derivaciones |  |  | 20. Cable para paciente de 10 derivaciones. | 20. Página 1 |  |  |  | 20. Cable de paciente de 10 derivaciones: Sí, incluye cable para ECG con conectores banana. | 20. Página 2
[5 empty] | 21. Accesorios adultos y pediátricos incluídos. |  |  | 21. Viene con juego de electrodos precordiales (adulto y pediátrico) y electrodos para extremidades (tipo pinza). | 21. Página 1 |  |  |  | 21. Electrodos precordiales y de extremidades: Incluye electrodos de succión para el pecho y electrodos de pinza para las extremidades | 21. Página 2
28 | URGENCIAS | REANIMACION | PRINCIPAL | DESFIBRILADOR | 1. Diseño Multifuncional: Debe permitir desfibrilación manual, DEA, marcapasos y monitorización ECG. | 1 | MINDRAY BENEHEART D30 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Desfibrilación manual, DEA, marcapasos y monitorización ECG. | 1. Pagina 1 | 28407680 | 28407680 | Commen S5 / TEXPER GROUPS | 1. Desfibrilación manual, DEA, marcapasos y monitorización | 1. Página 1 | 28448000 | 28448000 | 28407680
[5 empty] | 2. Pantalla: Debe tener una pantalla TFT a color de 7 pulgadas |  |  | 2. Pantalla TFT a color de 8 pulgadas. | 2. Página 1,2 |  |  |  | 2. Pantalla TFT a color de 7 pulgadas, resolución 800x480 píxeles | 2. Página 2
[5 empty] | 3. Energía Administrada: Debe permitir un rango de energía de 1J a 360J. |  |  | 3. (No aplicable en el documento). |  |  |  |  | 3. 1J a 360J | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Tiempo de Carga: Debe cargar en menos de 5 segundos a 200J y menos de 8 segundos a 360J. |  |  | 4. (No aplicable en el documento). |  |  |  |  | 4. Menos de 3 segundos a 200J, menos de 7 segundos a 360J | 4. Página 2
[5 empty] | 5. Resistencia al Agua: Debe tener una resistencia al agua mínima de IPx4. |  |  | 5. Rango de energía de 1J a 360J. | 5. Página 1 |  |  |  | 5. IP44 | 5. Página 2
[5 empty] | 6. Temperatura Operativa: Debe operar entre 0 a 45ºC. |  |  | 6. Tiempo de carga: menos de 3s a 200J, menos de 7s a 360J. | 6. Página 2 |  |  |  | 6. 0 a 45ºC | 6. Página 2
[5 empty] | 7. Humedad Operativa: Debe soportar entre 10% y 95% de humedad sin condensación. |  |  | 7. Resistencia al agua IPX5. | 7. Página 2 |  |  |  | 7. 10% a 95% sin condensación | 7. Página 2
[5 empty] | 8. Modos de Desfibrilación: Debe ofrecer modos manual, DEA y cardioversión sincronizada. |  |  | 8. Temperatura operativa de -20 a 55ºC. | 8. Página 2 |  |  |  | 8. Manual, DEA, cardioversión sincronizada | 8. Página 1
[5 empty] | 9. Forma de Onda: Debe usar una forma de onda bifásica truncada con compensación de impedancia. |  |  | 9. Humedad operativa de 5% a 95% sin condensación. | 9. Página 2 |  |  |  | 9. Bifásica truncada con compensación de impedancia | 9. Página 2
[5 empty] | 10. Almacenamiento de Datos: Debe poder almacenar un mínimo de 100 pacientes y 1000 eventos por paciente. |  |  | 10. Modos de desfibrilación: manual, DEA y cardioversión sincronizada. | 10. Página 2 |  |  |  | 10. 100 pacientes, 1000 eventos por paciente, 160 horas de datos | 10. Página 2
[5 empty] | 11. Fuente de Alimentación: Debe ser compatible con AC 100-240V y tener una batería recargable de al menos 5000mAh. |  |  | 11. Forma de onda bifásica truncada con compensación de impedancia. | 11. Página 2 |  |  |  | 11. AC: 100-240V, Batería de 5000mAh | 11. Página 2
[5 empty] | 12. Impresora: Debe tener una impresora térmica con velocidades de impresión configurables. |  |  | 12. Almacenamiento de hasta 1000 eventos por paciente. | 12. Página 2 |  |  |  | 12. Térmica, papel de 50mm, velocidad de 6.25/12.5/25/50mm/s | 12. Página 2
[5 empty] | 13. Precisión de energía: Debe tener una precisión de ± 2J o 15% en el rango de 50 Ohm. |  |  | 13. Fuente de alimentación AC 100-240V, batería recargable de 4500mAh. | 13. Página 2 |  |  |  | 13. ± 1.5 J o ± 10 % del ajuste, dependiendo del rango de impedancia (20 ~ 300 Ohm) | 13. Página 2
[5 empty] | 14. Impedancia del paciente: Debe soportar un rango de impedancia entre 20 y 300 Ohm. |  |  | 14. Impresora térmica con velocidad configurable. | 14. Página 2 |  |  |  | 14. 20 a 300 Ohm | 14. Página 2
[5 empty] | 15. Marcapasos no invasivo: Debe ofrecer marcapasos con modo de demanda y fijo, y una salida de corriente configurable entre 0 y 200 mA. |  |  | 15. Precisión de energía ±2J o 10% en 50 Ohm. | 15. Página 2 |  |  |  | 15. Marcapasos no invasivo, salida configurable de 0 a 200 mA, frecuencia de 30 a 210 ppm | 15. Página 3
[5 empty] | 16. Monitorización ECG: Debe permitir la monitorización con cables de 3 o 5 derivaciones. |  |  | 16. Impedancia del paciente de 25 a 300 Ohm. | 16. Página 2 |  |  |  | 16. Monitorización con cables de 3 y 5 derivaciones | 16. Página 3
[5 empty] | 17. Alarmas: Debe contar con alarmas configurables de arritmia y apnea, con alarmas auditivas y visuales. |  |  | 17. Marcapasos no invasivo con modo demanda y fijo, 0 a 200mA. | 17. Página 2 |  |  |  | 17. Alarma visual y auditiva, configurable con 3 niveles | 17. Página 3
[5 empty] | 18. Exportación de Datos: Debe permitir exportar los datos a PC o memoria USB. |  |  | 18. Monitorización ECG con cables de 3 y 5 derivaciones. | 18. Página 2 |  |  |  | 18. Exportación vía USB, conexión de red mediante cableado o inalámbrica | 18. Página 3
[5 empty] | 19. Autonomía de Batería: Debe tener una batería con una duración de al menos 4 horas en modo de monitoreo. |  |  | 19. Alarmas configurables de arritmia, apnea, auditivas y visuales. | 19. Página 2 |  |  |  | 19. Más de 4 horas en modo de monitoreo, 120 descargas a 360J, 3 horas en modo marcapasos | 19. Página 2
[5 empty] | 20. Tiempo de Carga de Batería: Debe cargar al 80% en menos de 1.5 horas y al 100% en menos de 2.5 horas. |  |  | 20. Exportación de datos a PC o USB. | 20. Página 2 |  |  |  | 20. Menos de 1.5 horas al 80%, menos de 2.5 horas al 100% con el equipo apagado | 20. Página 2
[8 empty] | 21. Autonomía de batería hasta 6,5 horas en monitoreo. | 21. Página 2
[8 empty] | 22. Tiempo de carga de batería: 90% en menos de 3 horas, 100% en menos de 4 horas. | 22. Página 2
29 | ATENCION DEL PARTO | TRABAJO DE PARTO | PRINCIPAL | MONITOR FETAL C | 1. Detección del movimiento fetal automatico | 1 | EDAN F6 EXPRESS / INBIHOSPITALARIO SAS | 1.Detección de movimiento fetal automático | 1. Página 2 | 13352147.8462 | 13352147.85 | COMMEN C21 / TEXPER GROUPS | 1. Movimiento Fetal Automático (AFM) | 1. Página 2 | 13856834.5354 | 13856834.54 | 13352147.8462
[5 empty] | 2. Transductores FHR con al menos 12 cristales para la detección de la frecuencia cardiaca fetal y a prueba de agua. |  |  | 2.Transductor FHR de alta sensibilidad (1 MHz) a prueba de agua | 2. Página 2 |  |  |  | 2. Transductores impermeables. Sondas herméticas que pueden usarse incluso para parto en agua | 2. Página 2
[5 empty] | 3. Rango frecuencia cardiaca entre 30 y 240 bpm. |  |  | 3. Intervalo de medición de la FHR: 50 a 240 lpm” y en DECG opcional “30 a 240 lpm | 3. Página 5 |  |  |  | 3. Medición de FCF rango: 30 bpm ~ 250 bpm | 3. Página 2
[5 empty] | 4. Registro numérico simultáneo de la frecuencia cardiaca fetal de ambos productos. |  |  | 4. Monitorización fetal gemelar: para dos fetos… incluye transductor FHR y conector FHR2 | 4. Página 7 |  |  |  | 4. Transductor FHR 2 para gemelos | 4. Página 2
[5 empty] | 5. Registro de fecha y hora |  |  | 5. Información de registro: … fecha, hora, velocidad de impresión, ID… | 5. Página 5​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 5. Revisión de eventos de alarma, almacenamiento de datos, gráfico y tabla de tendencias con hora registrada | 5. Página 2
[5 empty] | 6. Alarmas audibles y visuales. |  |  | 6.Alarma: Alarma de FHR” y “Alarma de DFHR | 6. Página 5 |  |  |  | 6. Sistema de alarmas inteligentes… alarma sonora y visual priorizada | 6. Página 2
[5 empty] | 7. Con impresora termica resolucion de 8 puntos /mm y velocidad de 1/2/3cm /min |  |  | 7.Resolución: 8 puntos/mm. Velocidad estándar: 1, 2, 3 cm/min | 7. Página 5 |  |  |  | 7. Impresora térmica integrada… velocidad: 1/2/3 cm/min seleccionable, 25 mm/s revisión | 7. Página 2
[5 empty] | 8. Que pueda ser conecado a una central de monitoreo fetal. |  |  | 8. Compatible con central de monitoreo MFM-CNS | 8. Página 3, |  |  |  | 8. Red: conectado a la supervisión central sistema por cableado/inalámbrico | 8. Página 2
[5 empty] | 9. Pantalla LCD o TFT mínimo de 5" |  |  | 9. Pantalla LCD de 10.1 pulgadas, plegable | 9. Página 2 |  |  |  | 9. “Pantalla táctil TFT a color de 12,1” resolución 800x600 | 9. Página 2
[5 empty] | 10. Que incluya pulsador y correas o bandas para sujetar transductores. |  |  | 10. Accesorios que incluye: transductor FHR, transductor TOCO, marcador de evento, bandas elásticas | 10. Página 7​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 10. Accesorios incluidos: Transductor FHR, Transductor TOCO, Marcador de eventos, 2 correas de sujeción | 10. Pagina 1
[5 empty] | 11. Bateria de litio. |  |  | 11. Tipo: Ion-Litio recargable. Autonomía >4 horas | 11. Página 4 |  |  |  | 11. Tipo de batería: batería de iones de litio recargable. Autonomía ≥7 horas | 11. Página 2
[5 empty] | 12. Que contenga los siguientes puertos: USB, RJ45. |  |  | 12. nterfaz RS232, interfaz RJ45 | 12. Página 3 |  |  |  | 12. “Interfaz: 2 Puertos USB, Puerto de red RJ45 | 12. Página 2
[5 empty] | 13. Voltate de alimentacion 110-120VAC. |  |  | 13. Tensión de funcionamiento 100–240 V, 50/60 Hz | 13. Pagina 4 |  |  |  | 13. Fuente de alimentación: 100-240V~, 50/60 Hz ± 1Hz | 13. Página 2
30 | ATENCION DEL PARTO | TRABAJO DE PARTO | PRINCIPAL | SUCCIONADOR | 1. .Nivel de ruido máximo 70 dba. | 1 | STX5A / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Nivel de Ruido: ≤ 60 dB | 1. pagina 1 | 1328699.0769 | 1328699.077 | Comen Modelo: 7E-C / TEXPER GROUPS | 1. nivel de ruido por debajo de <65 dB | 1. Pagina 1 | 1341986.0677 | 1341986.068 | 1328699.0769
[5 empty] | 2. Recipiente de 800 ml a 1000 ml. |  |  | 2. Capacidad del recipiente: 1000 mL | 2. pagina 2 |  |  |  | 2. Botella de 1.000 CC plástica reusable | 2. Pagina 1
[5 empty] | 3. Requerimiento eléctrico 120V (+/-10%) a 60Hz |  |  | 3. Suministro de Poder: AC 110 V +/-10%, 60 Hz | 3. pagina 2 |  |  |  | 3. Se indica en la tabla de especificaciones: entrada eléctrica 120 V ~ 60 Hz | 3. Pagina 1
[5 empty] | 4. Presión de succión mínimo 500 mmHg. |  |  | 4. Máximo Vacío: 600 mmHg / Rango de Vacío: 150–600 mmHg | 4. pagina 2 |  |  |  | 4. Alta presión de vacío de hasta 760 mmHg | 4. Pagina 1
[5 empty] | 5. Control de ajuste de flujo. |  |  | 5. Con control regulable de flujo |  |  |  |  | 5. Ajuste de aspiración regulable de 15 - 760 mmHg | 5. Pagina 1
[5 empty] | 6. Flujo de aire entre 15 l/min y 36 l/min. |  |  | 6. Velocidad de Flujo: 22 L/Min |  |  |  |  | 6. Poder de succión de 15 LPM | 6. Pagina 1
[5 empty] | 7. Peso menor de 5 kg. |  |  | 7. Peso Neto: 4.0 Kg |  |  |  |  | 7. el 7E-C pesa aprox. 3,5 kg. | 7. Pagina 1
[5 empty] | 8. Con control regulable de flujo con manómetro indicador de 0 a 760 mmHg. |  |  | 8.Rango de Vacío: 150–600 mmHg” (no llega a 760) | 5. pagina 1 |  |  |  | 8. Ajuste de aspiración regulable de 15 - 760 mmHg | 8. Pagina 1
[5 empty] | 9. Interruptor de encendido con luz indicadora integrada que indiquen de presencia de voltaje. |  |  | 9. si | 6. pagina 1 |  |  |  | 9. Incluido en especificaciones del equipo | 9. Pagina 1
[5 empty] | 10. Debe incluir filtro y manguera de succión. |  |  | 10. Accesorios Incluidos: Recipiente de secreciones, filtro, manguera de succión, manual de usuario | 7. pagina 1 |  |  |  | 10. Accesorios incluidos: filtro y manguera de succión | 10. Pagina 1
31 | ATENCION DEL PARTO | TRABAJO DE PARTO | PRINCIPAL | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE | 1. Pantalla TFT ó LCD de 7" o superior | 2 | EDAN X12 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Pantalla Táctil TFT LCD multicolor de alta resolución de 12 | 1. Página 2, | 6899200 | 13798400 | MINDRAY UMEC 10 / TEXPER GROUPS | 1. Pantalla LED a color de 10,4” o pantalla táctil | 1. Página 1 | 6968192 | 13936384 | 13798400
[5 empty] | 2. Diseño Portatil |  |  | 2. Diseño de pantalla ultra delgada, apto para uso en adultos, pediátricos y neonatos | 2. Página 2, |  |  |  | 2. Peso ≤ 3,5 kg… permite transportar el equipo | 2. Página 1
[5 empty] | 3. Despliegue de onda de ECG en pantalla |  |  | 3.Se pueden visualizar hasta 13 formas de onda simultáneas de los parámetros monitoreados | 3. Página 2 |  |  |  | 3. Formas de onda: hasta 7 en uMEC10 | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Cable ECG de 3 o 5 derivaciones |  |  | 4. 3 electrodos I, II, III; 5 electrodos I, II, III, Avr, Avl, Avf, V | 4. Página 2, |  |  |  | 4. Conjunto de derivaciones: 3 derivaciones: I, II, III; 5 derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Rango de Saturación de oxígeno: 0-100%, |  |  | 5.SpO2: Rango de medición 0–100% / Rango de alarma 0–100% | 5. Página 2, |  |  |  | 5. SpO₂ Rango: 0 a 100 % | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Rango de Frecuencia respiratoria: 0-120 rpm en adulto y 0-150 rpm en paciente neonatal o 0 - 200 rpm |  |  | 6. Respiración: Adulto 0–120 rpm, Neo/ped 0–150 rpm | 6. Página 3, |  |  |  | 6. Respiración: Adulto: 0 a 120 rpm; Ped./Rec. nac.: 0 a 150 rpm | 6. Página 1
[5 empty] | 7. Rango de Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm |  |  | 7. Ritmo cardíaco: Adulto 15–300 bpm, Ped/Neo 15–350 bpm, resolución 1 bpm | 7. Página 2, |  |  |  | 7. Frecuencia cardíaca: Adulto 15-300 bpm, Pediátrico/Neonatal 15-350 bpm, Resolución 1 bpm | 7. Página 1
[5 empty] | 8. Rango de Temperatura corporal: 0-50°C |  |  | 8.Temperatura: rango de medición 0–50°C | 8. Página 3, |  |  |  | 8. Temperatura: Rango 0 a 50 °C | 8.Página 1
[5 empty] | 9. Rango de medicion de Presión no invasiva: Adulto 40 o menor a 260mmHg o mayor, Pediátrico 40 o menor a 230mmHg o mayor |  |  | 9. PNI: Adulto sistólica hasta 290 mmHg; Pediátrico sistólica hasta 240 mmHg | 9.Página 2, |  |  |  | 9. Intervalo sistólico: Adulto 25-290 mmHg, Pediátrico 25-240 mmHg; Intervalo medio Adulto 15-260 mmHg, Pediátrico 15-215 mmHg | 9. Página 1
[5 empty] | 10. Analisis de Arritmias |  |  | 10. Electrocardiograma: Análisis de arritmia y segmento ST |  |  |  |  | 10. Análisis ARR: Sí, derivaciones múltiples, 24 clasificaciones | 10. Página 1
[5 empty] | 11. Bateria con autonomia de minimo 4 horas |  |  | 11. Batería interna recargable con hasta 4 horas de autonomía |  |  |  |  | 11. Tiempo de ejecución: 4 horas (2500 mAh), 8 horas (5000 mAh opcional) | 11. Página 1
[5 empty] | 12. Indicador de alarmas |  |  | 12. Almacenamiento de eventos de alarmas |  |  |  |  | 12. Eventos de alarma: 1800 eventos y formas de onda asociadas | 12. Página 1
[5 empty] | 13. Voltaje de alimentacion: 100 - 240V - 50/60 Hz. |  |  | 13. Alimentación: 100–240 V – 50/60 Hz | 10. Página 2, |  |  |  | 13. Voltaje de CA: 100 a 240 V, 50/60 Hz | 13. Página 1
[5 empty] | 14. Con carro de transporte |  |  | 14. si | 11. Página 2, |  |  |  | 14. Accesorio opconal | 14. Página 1
[5 empty] | 15. Accesorios para: Monitoreo de ECG, Saturación de oxígeno x2 ( SpO2) uno adulto y uno pediatrico, Presión no invasiva (NIBP) manguera x1 y brazaletes x2 (uno adulto y uno pediatrico), Sensor de Temperatura corporal de piel x 2. |  |  | 15. Cable accesorio incluido (ECG) – Accesorio incluido (SpO2, PNI, Temp) | 12. Página 2 |  |  |  | 15. ensores de temperatura según modelo, NIBP con brazaletes adulto/pediátrico | 15. Página 1
32 | ATENCION DEL PARTO | TRABAJO DE PARTO | PRINCIPAL | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 1. Batería interna recargable de 3 a 6 horas de duración | 1 | NINGBO TI-2000 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Operación en equilibrio de temperatura: >3.5 hrs… más de 6 horas de trabajo | 1. Página 1 | 43331017.4648 | 43331017.46 | ADVANCE A3158 / TEXPER GROUPS | 1. alarma de batería baja | 1. Página 2 | 43764327.6394 | 43764327.64 | 43331017.4648
[5 empty] | 2. Modo de control: el modo de modo de aire y el bebé controlados por micrordenador |  |  | 2. Modos de control: modo aire y bebé controlados por micro-ordenador | 2. Página 1 |  |  |  | 2. Sistema procesado por microprocesador | 2. Página 2
[5 empty] | 3. Gama de temperatura de aire: 25ºc - 37ºc (modo override: 37ºc - 37.5ºc) |  |  | 3. Gama de temperatura de Aire: 25ºC - 37ºC (modo override: 37ºC - 38ºC) | 3. Página 1 |  |  |  | 3. Monitorización de la temperatura del aire | 3. Página 2
[5 empty] | 4. Gama de temperatura de bebe: 34ºc - 37ºc (modo override: 37ºc a 37,5ºc) |  |  | 4. Gama de temperatura de Bebe: 34ºC - 37ºC (modo Override: 37ºC a 37,5ºC | 4. Página 1 |  |  |  | 4. Sonda de temperatura de la piel del paciente. Monitorización de la temperatura del paciente | 4. Página 2
[5 empty] | 5. Precisión del sensor de temperatura de piel: <0,3ºc |  |  | 5. Precisión del sensor de temperatura de piel: <0,3ºC | 5. Página 1 |  |  |  | 5. Falla sensor de la piel | 5. Página 2
[5 empty] | 6. La altura de la unidad entera se puede ajustar. |  |  | 6. base móvil con altura ajustable | 6. Página 1 |  |  |  | 6. 780 mm a 980 mm | 6. Página 2
[5 empty] | 7. Requerimientos eléctricos: ac 110-220 vac, frecuencia 50 - 60 Hz |  |  | 7. Fuente de alimentación de CA: AC110V-120V/50Hz” y “Fuente de alimentación DC: DC12V/10A o DC24V/6A | 7. Pagina 2 |  |  |  | 7. Fuente de alimentación: AC 100/240 Volts 50/60 Hz y Voltaje de CC | 7. Página 2
[5 empty] | 8. Humedad del flujo de aire natural. |  |  | 8. Humedad del flujo de aire natural | 8. Pagina 2 |  |  |  | 8. Sistema de humedad pasivo | 8. Página 2
[5 empty] | 9. Variabilidad de la temperatura: <1,0ºc |  |  | 9. Variabilidad de la temperatura: <1,0ºC | 9. Pagina 2 |  |  |  | 9. ±0.2°C | 9. Página 2
[5 empty] | 10. Ruido dentro de la cabina: < 53 dba (medio ambiente ruidos 42dba) |  |  | 10. Ruido dentro de la cabina: <52 dB(A) | 10. Pagina 2 |  |  |  | 10. Nivel de ruido interno <60 dB | 10. Página 2
[5 empty] | 11. Indicadores de alarma: alarma de exceso de temperatura, alarma de desviación de la temperatura, sensor de alarma, alarma de error de motor del ventilador, alarma de fallo de energía y así sucesivamente. |  |  | 11. Especificaciones: incluye alarma de exceso de temperatura, desviación, error de sensor, error de motor, fallo de energía | 11. Pagina 2 |  |  |  | 11. Amplio sistema de alarma: falla de calefacción, falla del sensor de piel, falla del sensor de aire, falla en la circulación del aire | 11. Página 2
[5 empty] | 12. Duración batería en funcionamiento: 90min |  |  | 12. Operación en equilibrio de temperatura >3.5 hrs” y “más de 6 horas de trabajo | 12. Pagina 2 |  |  |  | 12. <1.0 °C | 12. Página 2
[5 empty] | 13. Cabina de doble pared con puerta lateral para que la cuna se puede sacar de ella |  |  | 13. Sistema doble pared para retirar la cuna | 13. Pagina 2 |  |  |  | 13. Doble pared de acrílico de alta calidad óptica | 13. Página 2
[5 empty] | 14. Uso de corriente alterna y corriente continua como alternativas. |  |  | 14. Uso de corriente AC/DC, para trabajar en ambulancias | 14. Pagina 2 |  |  |  | 14. Fuente de alimentación: AC 100/240 V y Voltaje de CC | 14. Página 2
[5 empty] | 15. Indicador alarma de fallas. |  |  | 15. Indicador de fallas | 15. Pagina 2 |  |  |  | 15. dentro del “Amplio sistema de alarma | 15. Página 2
[5 empty] | 16. Altura ajustable. |  |  | 16. base móvil con altura ajustable | 16. Pagina 2 |  |  |  | 16. 60 dB, fuente AC/DC, | 16. Página 2
[5 empty] | 17. Cabina doble pared. |  |  | 17. Sistema doble pared | 17. Pagina 2 |  |  |  | 17. Doble pared de acrílico de alta calidad óptica | 17. Página 2
[5 empty] | 18. Luz de observación ajustable. |  |  | 18. lámpara de observación | 18. Pagina 2 |  |  |  | 18. doble pared de acrílico, microprocesador, monitorización de aire y piel, sistema de humedad pasivo | 18. Página 2
[5 empty] | 19. Incluye cilindro de oxigeno. |  |  | 19. incluye cilindros de oxígeno, sistema de suministro de oxígeno | 19. Pagina 2 |  |  |  | 19. incluye cilindros de oxígeno, sistema de suministro de oxígeno | 19 Página 2
33 | ATENCION AL PARTO | TRABAJO DE PARTO | PRINCIPAL | DESFIBRILADOR | 1. Diseño Multifuncional: Debe permitir desfibrilación manual, DEA, marcapasos y monitorización ECG. | 1 | MINDRAY BENEHEART D30 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Desfibrilación manual, DEA, marcapasos y monitorización ECG. | 1. Pagina 1 | 28407680 | 28407680 | Commen S5 / TEXPER GROUPS | 1. Desfibrilación manual, DEA, marcapasos y monitorización | 1. Pagina 1 | 28448000 | 28448000 | 28407680
[5 empty] | 2. Pantalla: Debe tener una pantalla TFT a color de 7 pulgadas |  |  | 2. Pantalla TFT a color de 8 pulgadas. | 2. Página 1,2 |  |  |  | 2. Pantalla TFT a color de 7 pulgadas, resolución 800x480 píxeles | 2. Página 1,2
[5 empty] | 3. Energía Administrada: Debe permitir un rango de energía de 1J a 360J. |  |  | 3. (No aplicable en el documento). | 3. Página 1 |  |  |  | 3. 1J a 360J | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Tiempo de Carga: Debe cargar en menos de 5 segundos a 200J y menos de 8 segundos a 360J. |  |  | 4. (No aplicable en el documento). | 4. Página 2 |  |  |  | 4. Menos de 3 segundos a 200J, menos de 7 segundos a 360J | 4. Página 2
[5 empty] | 5. Resistencia al Agua: Debe tener una resistencia al agua mínima de IPx4. |  |  | 5. Rango de energía de 1J a 360J. | 5. Página 2 |  |  |  | 5. IP44 | 5. Página 2
[5 empty] | 6. Temperatura Operativa: Debe operar entre 0 a 45ºC. |  |  | 6. Tiempo de carga: menos de 3s a 200J, menos de 7s a 360J. | 6. Página 2 |  |  |  | 6. 0 a 45ºC | 6. Página 2
[5 empty] | 7. Humedad Operativa: Debe soportar entre 10% y 95% de humedad sin condensación. |  |  | 7. Resistencia al agua IPX5. | 7. Página 2 |  |  |  | 7. 10% a 95% sin condensación | 7. Página 2
[5 empty] | 8. Modos de Desfibrilación: Debe ofrecer modos manual, DEA y cardioversión sincronizada. |  |  | 8. Temperatura operativa de -20 a 55ºC. | 8. Página 2 |  |  |  | 8. Manual, DEA, cardioversión sincronizada | 8. Página 2
[5 empty] | 9. Forma de Onda: Debe usar una forma de onda bifásica truncada con compensación de impedancia. |  |  | 9. Humedad operativa de 5% a 95% sin condensación. | 9. Página 2 |  |  |  | 9. Bifásica truncada con compensación de impedancia | 9. Página 2
[5 empty] | 10. Almacenamiento de Datos: Debe poder almacenar un mínimo de 100 pacientes y 1000 eventos por paciente. |  |  | 10. Modos de desfibrilación: manual, DEA y cardioversión sincronizada. | 10. Página 2 |  |  |  | 10. 100 pacientes, 1000 eventos por paciente, 160 horas de datos | 10. Página 2
[5 empty] | 11. Fuente de Alimentación: Debe ser compatible con AC 100-240V y tener una batería recargable de al menos 5000mAh. |  |  | 11. Forma de onda bifásica truncada con compensación de impedancia. | 11. Página 2 |  |  |  | 11. AC: 100-240V, Batería de 5000mAh | 11. Página 2
[5 empty] | 12. Impresora: Debe tener una impresora térmica con velocidades de impresión configurables. |  |  | 12. Almacenamiento de hasta 1000 eventos por paciente. | 12. Página 2 |  |  |  | 12. Térmica, papel de 50mm, velocidad de 6.25/12.5/25/50mm/s | 12. Página 2
[5 empty] | 13. Precisión de energía: Debe tener una precisión de ± 2J o 15% en el rango de 50 Ohm. |  |  | 13. Fuente de alimentación AC 100-240V, batería recargable de 4500mAh. | 13. Página 2 |  |  |  | 13. ± 1.5 J o ± 10 % del ajuste, dependiendo del rango de impedancia (20 ~ 300 Ohm) | 13. Página 2
[5 empty] | 14. Impedancia del paciente: Debe soportar un rango de impedancia entre 20 y 300 Ohm. |  |  | 14. Impresora térmica con velocidad configurable. | 14. Página 2 |  |  |  | 14. 20 a 300 Ohm | 14. Página 2
[5 empty] | 15. Marcapasos no invasivo: Debe ofrecer marcapasos con modo de demanda y fijo, y una salida de corriente configurable entre 0 y 200 mA. |  |  | 15. Precisión de energía ±2J o 10% en 50 Ohm. | 15. Página 2 |  |  |  | 15. Marcapasos no invasivo, salida configurable de 0 a 200 mA, frecuencia de 30 a 210 ppm | 15. Página 2
[5 empty] | 16. Monitorización ECG: Debe permitir la monitorización con cables de 3 o 5 derivaciones. |  |  | 16. Impedancia del paciente de 25 a 300 Ohm. | 16. Página 2 |  |  |  | 16. Monitorización con cables de 3 y 5 derivaciones | 16. Página 2
[5 empty] | 17. Alarmas: Debe contar con alarmas configurables de arritmia y apnea, con alarmas auditivas y visuales. |  |  | 17. Marcapasos no invasivo con modo demanda y fijo, 0 a 200mA. | 17. Página 2 |  |  |  | 17. Alarma visual y auditiva, configurable con 3 niveles | 17. Página 2
[5 empty] | 18. Exportación de Datos: Debe permitir exportar los datos a PC o memoria USB. |  |  | 18. Monitorización ECG con cables de 3 y 5 derivaciones. | 18. Página 2 |  |  |  | 18. Exportación vía USB, conexión de red mediante cableado o inalámbrica | 18. Página 2
[5 empty] | 19. Autonomía de Batería: Debe tener una batería con una duración de al menos 4 horas en modo de monitoreo. |  |  | 19. Alarmas configurables de arritmia, apnea, auditivas y visuales. | 19. Página 2 |  |  |  | 19. Más de 4 horas en modo de monitoreo, 120 descargas a 360J, 3 horas en modo marcapasos | 19. Página 2
[5 empty] | 20. Tiempo de Carga de Batería: Debe cargar al 80% en menos de 1.5 horas y al 100% en menos de 2.5 horas. |  |  | 20. Exportación de datos a PC o USB. | 20. Página 2 |  |  |  | 20. Menos de 1.5 horas al 80%, menos de 2.5 horas al 100% con el equipo apagado" | 20. Página 2
[8 empty] | 21. Autonomía de batería hasta 6,5 horas en monitoreo. | 21. Página 3
[8 empty] | 22. Tiempo de carga de batería: 90% en menos de 3 horas, 100% en menos de 4 horas. | 22. Página 4
34 | HOSPITALIZACION ADULTOS | HOSPITALIZACION | PRINCIPAL | SUCCIONADOR | 1. .Nivel de ruido máximo 70 dba. | 1 | STX5A / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Nivel de Ruido: ≤ 60 dB | 1. pagina 1 | 1328699.0769 | 1328699.077 | Comen Modelo: 7E-C / TEXPER GROUPS | 1. nivel de ruido por debajo de <65 dB | 1. Pagina 1 | 1341986.0677 | 1341986.068 | 1328699.0769
[5 empty] | 2. Recipiente de 800 ml a 1000 ml. |  |  | 2. Capacidad del recipiente: 1000 mL | 2. pagina 1 |  |  |  | 2. Botella de 1.000 CC plástica reusable | 2. Pagina 1
[5 empty] | 3. Requerimiento eléctrico 120V (+/-10%) a 60Hz |  |  | 3. Suministro de Poder: AC 110 V +/-10%, 60 Hz | 3. pagina 1 |  |  |  | 3. Se indica en la tabla de especificaciones: entrada eléctrica 120 V ~ 60 Hz | 3. Pagina 1
[5 empty] | 4. Presión de succión mínimo 500 mmHg. |  |  | 4. Máximo Vacío: 600 mmHg / Rango de Vacío: 150–600 mmHg | 4. pagina 1 |  |  |  | 4. Alta presión de vacío de hasta 760 mmHg | 4. Pagina 1
[5 empty] | 5. Control de ajuste de flujo. |  |  | 5. Con control regulable de flujo | 5. pagina 1 |  |  |  | 5. Ajuste de aspiración regulable de 15 - 760 mmHg | 5. Pagina 1
[5 empty] | 6. Flujo de aire entre 15 l/min y 36 l/min. |  |  | 6. Velocidad de Flujo: 22 L/Min | 6. pagina 1 |  |  |  | 6. Poder de succión de 15 LPM | 6. Pagina 1
[5 empty] | 7. Peso menor de 5 kg. |  |  | 7. Peso Neto: 4.0 Kg | 7. pagina 1 |  |  |  | 7. el 7E-C pesa aprox. 3,5 kg. | 7. Pagina 1
[5 empty] | 8. Con control regulable de flujo con manómetro indicador de 0 a 760 mmHg. |  |  | 8.Rango de Vacío: 150–600 mmHg” (no llega a 760) | 8. pagina 1 |  |  |  | 8. Ajuste de aspiración regulable de 15 - 760 mmHg | 8. Pagina 1
[5 empty] | 9. Interruptor de encendido con luz indicadora integrada que indiquen de presencia de voltaje. |  |  | 9. si | 9. pagina 1 |  |  |  | 9. Incluido en especificaciones del equipo | 9. Pagina 1
[5 empty] | 10. Debe incluir filtro y manguera de succión. |  |  | 10. Accesorios Incluidos: Recipiente de secreciones, filtro, manguera de succión, manual de usuario | 10. Página 1 |  |  |  | 10. Accesorios incluidos: filtro y manguera de succión | 10. Pagina 1
35 | HOSPITALIZACION ADULTOS | HOSPITALIZACION | PRINCIPAL | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE | 1. Pantalla TFT ó LCD de 7" o superior | 1 | EDAN X12 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Pantalla Táctil TFT LCD multicolor de alta resolución de 12 | 1. Página 1 | 6899200 | 6899200 | MINDRAY UMEC 10 / TEXPER GROUPS | 1. Pantalla LED a color de 10,4” o pantalla táctil | 1. Página 1 | 6968192 | 6968192 | 6899200
[5 empty] | 2. Diseño Portatil |  |  | 2. Diseño de pantalla ultra delgada, apto para uso en adultos, pediátricos y neonatos | 2. Página 1, |  |  |  | 2. Peso ≤ 3,5 kg… permite transportar el equipo | 2. Página 1
[5 empty] | 3. Despliegue de onda de ECG en pantalla |  |  | 3.Se pueden visualizar hasta 13 formas de onda simultáneas de los parámetros monitoreados | 3. Página 1, |  |  |  | 3. Formas de onda: hasta 7 en uMEC10 | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Cable ECG de 3 o 5 derivaciones |  |  | 4. 3 electrodos I, II, III; 5 electrodos I, II, III, Avr, Avl, Avf, V | 4. Página 1, |  |  |  | 4. Conjunto de derivaciones: 3 derivaciones: I, II, III; 5 derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Rango de Saturación de oxígeno: 0-100%, |  |  | 5.SpO2: Rango de medición 0–100% / Rango de alarma 0–100% | 5. Página 1, |  |  |  | 5. SpO₂ Rango: 0 a 100 % | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Rango de Frecuencia respiratoria: 0-120 rpm en adulto y 0-150 rpm en paciente neonatal o 0 - 200 rpm |  |  | 6. Respiración: Adulto 0–120 rpm, Neo/ped 0–150 rpm | 6. Página 1, |  |  |  | 6. Respiración: Adulto: 0 a 120 rpm; Ped./Rec. nac.: 0 a 150 rpm | 6. Página 1
[5 empty] | 7. Rango de Frecuencia cardíaca: 15-250 lpm, con resolución mínima de ± 1 lpm |  |  | 7. Ritmo cardíaco: Adulto 15–300 bpm, Ped/Neo 15–350 bpm, resolución 1 bpm | 7. Página 1, |  |  |  | 7. Frecuencia cardíaca: Adulto 15-300 bpm, Pediátrico/Neonatal 15-350 bpm, Resolución 1 bpm | 7. Página 1
[5 empty] | 8. Rango de Temperatura corporal: 0-50°C |  |  | 8.Temperatura: rango de medición 0–50°C | 8. Página 1, |  |  |  | 8. Temperatura: Rango 0 a 50 °C | 8.Página 1
[5 empty] | 9. Rango de medicion de Presión no invasiva: Adulto 40 o menor a 260mmHg o mayor, Pediátrico 40 o menor a 230mmHg o mayor |  |  | 9. PNI: Adulto sistólica hasta 290 mmHg; Pediátrico sistólica hasta 240 mmHg | 9. Página 1, |  |  |  | 9. Intervalo sistólico: Adulto 25-290 mmHg, Pediátrico 25-240 mmHg; Intervalo medio Adulto 15-260 mmHg, Pediátrico 15-215 mmHg | 9. Página 1
[5 empty] | 10. Analisis de Arritmias |  |  | 10. Electrocardiograma: Análisis de arritmia y segmento ST | 10. Página 1, |  |  |  | 10. Análisis ARR: Sí, derivaciones múltiples, 24 clasificaciones | 10. Página 1
[5 empty] | 11. Bateria con autonomia de minimo 4 horas |  |  | 11. Batería interna recargable con hasta 4 horas de autonomía | 11. Página 1, |  |  |  | 11. Tiempo de ejecución: 4 horas (2500 mAh), 8 horas (5000 mAh opcional) | 11. Página 1
[5 empty] | 12. Indicador de alarmas |  |  | 12. Almacenamiento de eventos de alarmas | 12. Página 1, |  |  |  | 12. Eventos de alarma: 1800 eventos y formas de onda asociadas | 12. Página 1
[5 empty] | 13. Voltaje de alimentacion: 100 - 240V - 50/60 Hz. |  |  | 13. Alimentación: 100–240 V – 50/60 Hz | 13. Página 1, |  |  |  | 13. Voltaje de CA: 100 a 240 V, 50/60 Hz | 13. Página 1
[5 empty] | 14. Con carro de transporte |  |  | 14. si | 14. Página 1, |  |  |  | 14. Accesorio opconal | 14. Página 1
[5 empty] | 15. Accesorios para: Monitoreo de ECG, Saturación de oxígeno x2 ( SpO2) uno adulto y uno pediatrico, Presión no invasiva (NIBP) manguera x1 y brazaletes x2 (uno adulto y uno pediatrico), Sensor de Temperatura corporal de piel x 2. |  |  | 15. Cable accesorio incluido (ECG) – Accesorio incluido (SpO2, PNI, Temp) | 15. Página 1, |  |  |  | 15. ensores de temperatura según modelo, NIBP con brazaletes adulto/pediátrico | 15. Página 1
36 | CONSULTA EXTERNA | ODONGOLOGIA | PRINCIPAL | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | 1. Generador de alta frecuencia para imágenes nítidas | 1 | CARESTREAM DENTAL CS2200 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Generador de alta frecuencia de 300 Khz | 1. Página 2 | 29512000 | 29512000 | VATECH VEX-S300W / TEXPER GROUPS | 1. Generador de alta frecuencia | 1. Página 2 | 29807120 | 29807120 | 29512000
[5 empty] | 2. Punto focal de máximo 0.7 mm para alta precisión |  |  | 2. Punto focal de 0.7 mm | 2. Página 2 |  |  |  | 2. Punto focal de 0.4 mm | 2. Página 2
[5 empty] | 3. Control ajustable de kilovoltaje (mínimo 60 kV) |  |  | 3. Control ajustable de kilovoltaje (60 o 70 kV) | 3. Página 2 |  |  |  | 3. Control de 65 kV | 3. Página 3
[5 empty] | 4. Posicionamiento estable y preciso con brazo ligero |  |  | 4. Posicionamiento fácil y preciso con brazo estable | 4. Página 2 |  |  |  | 4. Posicionamiento fácil y preciso, tubo ligero | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Opciones de montaje versátiles (pared, techo, etc.) |  |  | 5. Opciones de montaje en pared, techo, móvil o suelo | 5. Página 2 |  |  |  | 5. Montaje en pared | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Temporizador con control intuitivo y configuraciones preprogramadas |  |  | 6. Temporizador portátil con configuraciones preprogramadas | 6. Página 1 |  |  |  | 6. Control rápido mediante un dial inteligente | 6. Página 2
[5 empty] | 7. Pantalla para mostrar la dosis de radiación emitida |  |  | 7. Pantalla muestra dosis después de cada exposición | 7. Página 2 |  |  |  | 7. Cuenta con panel indicador | 7. Página 2
37 | CONSULTA EXTERNA | ODONGOLOGIA | PRINCIPAL | Radiovisiografo | 1. Alta resolución de imagen (mínimo 2 millones de píxeles) | 1 | Woodpecker I sensor / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Resolución de imagen: * HDR-500: 1.92M (1600x1200) | 1. Página 2 | 10170289.2308 | 10170289.23 | HANDY HDR 500 / TEXPER GROUPS | 1. Resolución de imagen: 2.2 millones de píxeles (1300x1800) | 1. Página 2 | 10271992.1231 | 10271992.12 | 10170289.2308
[5 empty] | 2. Área activa amplia (mínimo 600 mm²) |  |  | 2. Área activa: * HDR-500: 30x22.5 mm (675 mm²) | 2. Página 2 |  |  |  | 2. Área activa: 26x36 mm (936 mm²) | 2. Página 2
[5 empty] | 3. Tecnología de sensor CMOS avanzado (APS preferiblemente) |  |  | 3. Tipo de sensor: CMOS APS | 3. Página 2 |  |  |  | 3. Tipo de sensor: APS CMOS | 3. Página 2
[5 empty] | 4. Alta resolución espacial (mínimo 10 lp/mm reales) |  |  | 4. Resolución espacial: Valor real ≥10 lp/mm | 4. Página 2 |  |  |  | 4. Resolución espacial: 25 lp/mm teóricos | 4. Página 2
[5 empty] | 5. Amplio rango de escalas de grises (mínimo 16 bits o +60,000 niveles) |  |  | 5. Escalas de grises: No especificado | 5. Página 2 |  |  |  | 5. Escalas de grises: 60,000+ (16 bits) | 5. Página 2
[5 empty] | 6. Compatibilidad con Windows 10 (32/64 bits) |  |  | 6. Compatibilidad: Windows 7/10 (32/64 bits) | 6. Página 2 |  |  |  | 6. Compatibilidad: Windows | 6. Página 2
[5 empty] | 7. Resistencia a líquidos y fácil desinfección (ideal IP68 o similar) |  |  | 7. Resistente a líquidos | 7. Página 2 |  |  |  | 7. Resistencia a líquidos: IP68, sumergible | 7. Página 2
[5 empty] | 8. Software potente con funciones avanzadas de procesamiento |  |  | 8. Software: Handydentist con funciones avanzadas | 8. Página 2 |  |  |  | 8. Software: Potente, fácil de usar, sin límite de licencias | 8. Página 2
[5 empty] | 9. Conector USB para fácil conectividad |  |  | 9. Conector: USB (compatible TWAIN) | 9. Página 2 |  |  |  | 9. Conector: USB | 9. Página 2
38 | CONSULTA EXTERNA | IMAGENES NO IONIZANTES | PRINCIPAL | ECOGRAFO 1N | 1. Monitor: Debe contar con una pantalla LCD de al menos 20”. | 1 | Edan Acclarix LX3 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Pantalla LCD de 21.5” de alta resolución con ángulo de visión multidimensional. | 1. Página 3​(Ecógrafo LX3) | 104038368 | 104038368 | SONOSCAPE P9 / TEXPER GROUPS | 1. Pantalla LCD de 21.5” de alta resolución con resolución de 1920×1080 y ángulo de visión de 178°. | 1. Página 6 | 104160000 | 104160000 | 104038368
[5 empty] | 2. Pantalla táctil: Mínimo de 10” con alta sensibilidad para operación eficiente. |  |  | 2. Pantalla táctil de 14” de alta sensibilidad para operación eficiente. | 2. Página 3​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 2. Pantalla táctil de 13.3” de alta resolución con control por gestos y antideslumbrante. | 2. Página 6
[5 empty] | 3. Puertos para sondas: Debe contar con al menos 3 puertos activos para transductores. |  |  | 3. Configuración de 5 puertos activos para transductores. | 3. Página 3​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 3. Configuración de 3 puertos para transductores y 1 puerto para sonda de lápiz. | 3. Página 7
[5 empty] | 4. Altura ajustable: Diseño ergonómico con ajuste de altura y teclado retráctil para facilitar el uso. |  |  | 4. Interfaz de usuario con diseño ergonómico y ajuste de altura, además de teclado retráctil. | 4. Página 3​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 4. Interfaz ergonómica con altura ajustable de 1165 mm a 1435 mm y teclado retroiluminado. | 4. Página 6
[5 empty] | 5. Capacidades Doppler: Modos de Doppler color, Doppler pulsado (PW), Doppler continuo (CW) y Power Doppler (PDI/DPDI). |  |  | 5. Soporta Doppler color, Doppler pulsado (PW), Doppler continuo (CW) y Power Doppler (PDI/DPDI). | 5. Página 5​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 5. Soporta Doppler color, Doppler pulsado (PW), Doppler continuo (CW) y Power Doppler (PDI/DPDI). | 5. Páginas 8-9
[5 empty] | 6. Modos de imagen 3D y 4D: Soporte para procesamiento de imagen 3D y 4D con visualización en tres planos seccionales. |  |  | 6. Procesamiento de imagen 3D y 4D con visualización en tres planos seccionales. | 6. Página 6​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 6. Procesamiento de imagen 3D y 4D, incluyendo visualización en tiempo real con funciones como S-Live y S-Live Silueta. | 6. Página 10
[5 empty] | 7. Almacenamiento: Disco duro de mínimo 512 GB con opción de expansión. |  |  | 7. Disco duro de 512 GB con opción de expansión hasta 1 TB. | 7. Página 6​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 7. Disco duro de 1 TB con opciones de almacenamiento en USB y DVD. | 7. Página 14
[5 empty] | 8. Software integrado: Optimización de imagen en modos B/Color/PW, flujo de trabajo inteligente, software tutorial eLearn, control gestual eTouch, y compatibilidad con transferencia de datos mediante USB. |  |  | 8. Optimización en modos B/Color/PW, flujo de trabajo inteligente, software tutorial eLearn, control gestual eTouch y compatibilidad con transferencia USB. | 8. Página 7​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 8. Optimización en modos B/Color/PW, software Sono-Ayuda, control por gestos y compatibilidad con transferencia de datos USB. | 8. Página 13
[5 empty] | 9. Modos de uso - Obstetricia: Incluye paquetes de informe y optimización para obstetricia y ginecología. |  |  | 9. Incluye paquetes de informe y optimización para gineco-obstetricia. | 9. Página 6​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 9. Incluye paquetes de informe y optimización para gineco-obstetricia con mediciones automáticas para NT, AC, HC, HL, FL y BPD. | 9. Página 6
[5 empty] | 10. Modos de uso - Abdominal: Compatible con exploraciones abdominales y otros paquetes de aplicación. |  |  | 10. Compatible con exploraciones abdominales y paquetes de aplicación para partes blandas, cardiaco, vascular, pediátrico, entre otros. | 10. Página 7​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 10. Compatible con exploraciones abdominales y paquetes de aplicación para partes blandas, cardiaco, vascular, pediátrico, entre otros. | 10. Página 6
[5 empty] | 11. Transductor lineal: Compatible con sondas de alta frecuencia |  |  | 11. Compatible con sondas de alta frecuencia como L17-7SQ (7-17 MHz) y L12-5HQ (5-12 MHz). | 11. Página 7​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 11. Compatible con sondas de alta frecuencia como L741 (4-16 MHz) y 9L-A (2-13 MHz). | 11. Página 15
[5 empty] | 12. Transductor convexo: Compatible con transductores de matriz curva |  |  | 12. Compatible con transductores de matriz curva como C5-2Q (2-5 MHz) y C6-2MQ (2-6 MHz). | 12. Página 7​(Ecógrafo LX3) |  |  |  | 12. Compatible con transductores de matriz curva como VC6-2 (1-7 MHz). | 12. Página 15
[5 empty] | 13. Transductor endocavitario: Compatible con sondas endocavitarias de 3-10 MHz. |  |  | 13. Compatible con sondas endocavitarias de 3-10 MHz, como E10-3HQ y E10-3BQ. | 13. Página 6 |  |  |  | 13. Compatible con sondas endocavitarias de 3-15 MHz, como EC9-5 y 6V1. | 13. Página 15
[5 empty] | 14. Licencia DICOM: Debe incluir compatibilidad con el estándar DICOM. |  |  | 14. Compatible con el estándar DICOM para almacenamiento y transferencia de imágenes médicas. | 14. Página 4 |  |  |  | 14. Compatible con el estándar DICOM 3.0 para almacenamiento y transferencia de imágenes médicas. | 14. Página 15
[5 empty] | 15. Frecuencia de transductores: Compatible con una amplia gama de frecuencias de transductores, desde 1 MHz hasta 15 MHz, cubriendo aplicaciones pediátricas, abdominales, gineco-obstétricas y vasculares. |  |  | 15. Compatible con una amplia gama de frecuencias, desde 1 MHz hasta 17 MHz, cubriendo aplicaciones pediátricas, abdominales, gineco-obstétricas y vasculares. | 15. Página 6 |  |  |  | 15. Compatible con una amplia gama de frecuencias, desde 1 MHz hasta 16 MHz, cubriendo aplicaciones pediátricas, abdominales, gineco-obstétricas y vasculares . | 15. Página 16
39 | HOSPITALIZACION | HOSPITALIZACION | PRINCIPAL | ELECTROCARDIOGRAFO 12 C | 1. Pantalla LCD o TFT de mínimo 7” | 1 | EDAN SE1200 / INBIHOSPITALARIO SAS | 1. Pantalla TFT de 12.1"" de alta resolución. | 1. Página 1 | 11973230.7692 | 11973230.77 | MINDRAY R12 / TEXPER GROUPS | 1. Pantalla: LCD TFT en color de 8 pulgadas con retroiluminación LED. | 1. Página 1 | 12425796.9231 | 12425796.92 | 11973230.7692
[5 empty] | 2. Con capacidad de adquirir en forma simultánea 12 derivaciones |  |  | 2. Adquisición simultánea de 12 derivaciones. | 2. Página 1 |  |  |  | 2. Adquisición simultánea de 12 derivaciones: Sí, puede adquirir e imprimir ECG en reposo con 12 derivaciones y 10 segundos de duración. | 2. Página 2
[5 empty] | 3. Frecuencia de muestreo mínima de 1000 muestras (o 1kHz) por segundo. o su equivalente |  |  | 3. Frecuencia de muestreo superior a 1000 muestras por segundo (tecnología A/D de 24 bits). | 3. Página 1 |  |  |  | 3. Frecuencia de muestreo: 1000 muestras por segundo por canal. | 3. Página 1
[5 empty] | 4. Bateria recargable de litio de 11,1V a 14,4V - 4000mAh a 4500mAh |  |  | 4. Batería recargable de litio con un voltaje de 14.8V. | 4. Página 1 |  |  |  | 4. Batería: Batería recargable de ion de litio de 4500 mAh. | 4. Página 1
[5 empty] | 5. Filtro de AC o Filtro de CA 50/60 Hz |  |  | 5. Filtro de AC para 50/60 Hz. | 5. Página 1 |  |  |  | 5. Filtro de CA: Filtro de 50/60 Hz. | 5. Página 1
[5 empty] | 6. Filtro pasa bajo: 20Hz, 35Hz, Des o 75Hz, 100Hz, 150Hz |  |  | 6. Filtro pasa bajo: seleccionable entre 75 Hz, 100 Hz y 150 Hz. | 6. Página 1 |  |  |  | 6. Filtros pasa bajo: Filtros de 20 Hz, 35 Hz y 150 Hz disponibles. | 6. Página 1
[5 empty] | 7. Protección contra descargas de desfibrilador. |  |  | 7. Protección contra descargas de desfibrilador. | 7. Página 1 |  |  |  | 7. Protección contra descargas de desfibrilador: Sí, incluye protección. | 7. Página 1
[5 empty] | 8. Detección de marcapasos |  |  | 8. Detección de marcapasos. | 8. Página 2 |  |  |  | 8. Detección de marcapasos: Sí, dispone de detección de marcapasos. | 8. Página 1
[5 empty] | 9. Visualización simultánea de al menos tres derivaciones |  |  | 9. Visualización simultánea de hasta tres derivaciones. | 9. Página 1 |  |  |  | 9. Visualización simultánea de al menos tres derivaciones: Sí, admite varias configuraciones como 3x4+1R, 3x4+3R, 6x2, etc. | 9. Página 2
[5 empty] | 10. Velocidad de impresión o del registrador minimo 5, 25, 50 mm/seg |  |  | 10. Velocidad de impresión de 5, 25, 50 mm/seg. | 10. Página 1 |  |  |  | 10. Velocidad de impresión: 5, 12.5, 25 y 50 mm/s. | 10. Página 2
[5 empty] | 11. Sensibilidad de al menos 5, 10 y 20 mm /mV |  |  | 11. Sensibilidad ajustable de 5, 10 y 20 mm/mV. | 11. Página 1 |  |  |  | 11. Sensibilidad: Sensibilidad ajustable en 2.5, 5, 10, y 20 mm/mV. | 11. Página 2
[5 empty] | 12. Impresora termica incluida |  |  | 12. Impresora térmica incorporada. | 12. Página 1 |  |  |  | 12. Impresora térmica incluida: Sí, con tecnología de matriz de puntos térmica. | 12. Página 2
[5 empty] | 13. Impresión de mínimo 3 derivaciones |  |  | 13. Impresión mínima de 3 derivaciones. | 13. Página 1 |  |  |  | 13. Impresión de mínimo 3 derivaciones: Sí, puede imprimir múltiples configuraciones de derivaciones. | 13. Página 2
[5 empty] | 14. Medicion e interpretacion del ECG |  |  | 14. Medición e interpretación automática del ECG. | 14. Página 2 |  |  |  | 14. Medición e interpretación del ECG: Sí, compatible con el algoritmo de análisis de ECG de la Universidad de Glasgow. | 14. Página 2
[5 empty] | 15. Teclado alfanumérico para ingresar datos de paciente |  |  | 15. Teclado alfanumérico. | 15. Página 1 |  |  |  | 15. Teclado alfanumérico: Admite la introducción de datos como ID del paciente, nombre, género, edad, etc. | 15. Página 1
[5 empty] | 16. Almacenamiento interno de 150 estudios como mínimo |  |  | 16. Almacenamiento interno para 200 estudios, ampliable mediante USB. | 16. Página 2 |  |  |  | 16. Almacenamiento interno: Puede almacenar hasta 800 ECG en la memoria interna. | 16. Página 2
[5 empty] | 17. Con transmisión de los estudios para su almacenamiento en un sistema de información computarizado por usb, red lan, wifi, entre otros |  |  | 17. Transmisión de datos vía USB, red LAN, o WiFi. | 17. Página 1 |  |  |  | 17. Transmisión de estudios: Admite transmisión a sistemas externos vía USB, red LAN y opcionalmente Wi-Fi. | 17. Página 2
[5 empty] | 18. Alarma de Desconexión de Electrodo |  |  | 18. Alarma de desconexión de electrodo. | 18. Página 2 |  |  |  | 18. Alarma de desconexión de electrodo: muestra advertencias en pantalla. | 18. Página 1
[5 empty] | 19. Red eléctrica 110VAC, 60Hz |  |  | 19. Compatible con alimentación de 110V AC, 60Hz. | 19. Página 1 |  |  |  | 19. Red eléctrica: Entrada de 100-240 VAC, 50/60 Hz. | 19. Página 1
[5 empty] | 20. Cable para paciente de 10 derivaciones |  |  | 20. Cable para paciente de 10 derivaciones. | 20. Página 1 |  |  |  | 20. Cable de paciente de 10 derivaciones: Sí, incluye cable para ECG con conectores banana. | 20. Página 2
[5 empty] | 21. Accesorios adultos y pediátricos incluídos. |  |  | 21. Viene con juego de electrodos precordiales (adulto y pediátrico) y electrodos para extremidades (tipo pinza)." | 21. Página 1 |  |  |  | 21. Electrodos precordiales y de extremidades: Incluye electrodos de succión para el pecho y electrodos de pinza para las extremidades | 21. Página 2
[11 empty] | 866981937.4 |  |  |  |  | 885828535.2 | 866981937.4

## Justificacion Ese Algeciras
ANEXO No 2
DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DOTACIÓN HOSPITALARIA
DESCRIPICIÓN |  |  |  | EXISTENCIAS | ESTADO DE LA DOTACIÓN |  |  | REFERENCIA DE LA NECESIDAD | [6 empty] | CANTIDAD SOLICITADA | JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | NORMAL ESTADO | REGULAR ESTADO | MAL ESTADO | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | RENOVACIÓN TECNOLÓGICA | OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA | INCREMENTO CAPACIDAD INSTALADA | PROPIEDAD DE UN TERCERO | HABILITACIÓN DEL SERVICIO | TERCERIZACIÓN SERVICIOS
ITEM | SERVICIO | AMBIENTE | NOMBRE DOTACIÓN | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD
1 | CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | 3 |  | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | Se solicita la reposición de dos unidades odontológicas debido a que actualmente existen tres, de las cuales una presenta estado regular y dos se encuentran en estado malo. Estas condiciones afectan la prestación de servicios de odontología con calidad y continuidad, especialmente en un hospital de primer nivel de atención donde la consulta odontológica es de alta demanda. Se requiere garantizar al menos dos unidades operativas en óptimas condiciones.
2 | CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | COMPRESOR 3HP M | 2 |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | Ambos compresores existentes se encuentran en estado malo. Estos equipos son esenciales para el funcionamiento de las unidades odontológicas, especialmente para el uso de instrumental neumático. La solicitud de dos nuevos compresores permitirá restablecer el funcionamiento integral de los servicios de odontología
| CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | KIT ODONTOLÓGICO | 4 | 1 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | Actualmente, tres de los cuatro kits odontológicos disponibles están en mal estado, lo que limita seriamente la prestación segura del servicio. Se solicita la reposición de los tres kits en mal estado para asegurar que todas las unidades odontológicas puedan operar correctamente y con los instrumentos adecuados.
| CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | CAVITRON | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | El cavitron actual está fuera de servicio. Se solicita la adquisición de tres nuevos cavitrones para permitir la expansión de los servicios de higiene oral y periodoncia en el hospital, contribuyendo con procedimientos más eficientes y menos invasivos, especialmente para pacientes con necesidades especiales o enfermedad periodontal avanzada.
| CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | AUTOCLAVE | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | La autoclave existente está en mal estado, lo que representa un riesgo en la cadena de esterilización y control de infecciones. Se solicita su reemplazo inmediato para garantizar la correcta desinfección de los instrumentos utilizados en procedimientos clínicos.
| CONSULTA EXTERNA | ODONTOLOGIA | LÁMPARA DE FOTOCURADO | 7 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | Del total de siete lámparas, cuatro presentan deterioro (dos regulares y dos malas). Este equipo es indispensable en procedimientos de restauración odontológica. Se solicita la reposición de cuatro unidades para garantizar tiempos adecuados de curado y calidad en los tratamientos.
| CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | BASCULA ADULTO GRADO MEDICO | 10 | 5 | 1 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | Se solicita la reposición de cuatro balanzas con tallímetro, ya que presentan fallas graves que afectan la evaluación antropométrica, un proceso fundamental en la atención primaria, especialmente en programas de crecimiento y desarrollo infantil, control prenatal y atención a personas con enfermedades crónicas.
| CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | ESTADIOMETRO | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 5 | Actualmente el hospital no cuenta con estadiómetros. Su adquisición es necesaria para realizar evaluaciones antropométricas precisas y rápidas, especialmente en programas de promoción y prevención. Se solicita dotación inicial de cinco unidades.
| CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | LÁMPARA DE EXAMEN | 6 | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 6 | De las seis lámparas disponibles, cinco se encuentran en mal estado. Estas lámparas son necesarias en consultorios de medicina general, ginecología y procedimientos menores. Se solicita la reposición de la totalidad afectada para mantener condiciones adecuadas de iluminación clínica.
| CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | 9 | 3 | 1 | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 5 | Cinco de los nueve equipos de órganos de pared están inservibles y uno presenta funcionamiento deficiente. Se requiere su reposición para asegurar que todos los consultorios estén dotados con instrumentos básicos como otoscopios y oftalmoscopios, esenciales para las consultas de atención primaria.
| CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | TENSIOMETRO DE PARED | 6 | 1 | 2 | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 5 | De los seis tensiómetros, cinco presentan deterioro (2 regulares y 3 en mal estado), lo que impacta negativamente la capacidad de monitoreo de signos vitales, especialmente en consulta externa y programas de hipertensión. Se solicita la reposición de cinco unidades para asegurar la evaluación adecuada de pacientes con enfermedades crónicas.
| CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS | 9 |  | 1 | 8 |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 8 | Ocho de los fonendoscopios presentan fallas o han superado su vida útil. Se requiere la reposición inmediata para el uso en consulta médica, control prenatal y programas de salud pública, donde este dispositivo es esencial para el diagnóstico clínico.
| CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | DOPPLER FETAL S.A. | 3 | 1 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 4 | Se solicita la reposición de dos dopplers fetales debido a su mal estado. Estos equipos son esenciales en el seguimiento prenatal para la auscultación de la frecuencia cardiaca fetal, una actividad prioritaria en programas materno-perinatales del primer nivel de atención.
| CONSULTA EXTERNA | CONSULTORIO | PULSOXIMETRO | 2 |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 4 | Ambos pulsioxímetros están fuera de servicio. Se requiere su reposición urgente ya que son indispensables para la monitorización del estado de oxigenación en urgencias, consulta externa y seguimiento de pacientes con enfermedades respiratorias.
| LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGA. | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | La centrífuga actual está fuera de funcionamiento. Este equipo es vital para la preparación de muestras en el laboratorio clínico. Se solicita una unidad nueva para garantizar el procesamiento de exámenes básicos.
| LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | EQUIPO DE QUIMICA AUTOMATIZADO | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | l equipo de química automatizada está inservible, lo que compromete la capacidad diagnóstica del laboratorio clínico. Se solicita la reposición de una unidad que permita ofrecer pruebas como glucemia, perfil lipídico y funcionalidad hepática o renal, dentro del plan de beneficios de salud.
| LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | EQUIPO DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADA | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | Este equipo es esencial para pruebas como hemogramas, vitales en la detección de infecciones, anemias o alteraciones hematológicas. Dado su estado actual, se solicita la reposición para garantizar la prestación efectiva de servicios diagnósticos.
| LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINAS | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | El hospital no dispone de este equipo, que es fundamental para agilizar y mejorar la precisión en los exámenes de orina. Se solicita la adquisición inicial de una unidad para apoyar la detección de infecciones urinarias y enfermedades renales.
| LABORATORIO CLINICO | LABORATORIO CLINICO | AGITADOR | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | El agitador actual está dañado, impidiendo el adecuado procesamiento de muestras en laboratorio. Se solicita su reposición inmediata para evitar interrupciones en la operatividad del área.
| LABORATORIO CLINICO | TOMA DE MUESTRAS | CAMILLA PARA EXAMEN 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | La única camilla existente se encuentra en mal estado. Se requiere su reposición para garantizar condiciones seguras y dignas en la atención clínica de los pacientes durante las consultas y procedimientos menores.
| CONSULTA EXTERNA | ESTERILIZACION | AUTOCLAVE | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | El equipo actual presenta fallas que comprometen la correcta esterilización del instrumental médico, lo que representa un riesgo de infecciones nosocomiales. Se solicita su reposición para garantizar la bioseguridad en los procedimientos clínicos y odontológicos.
| URGENCIAS | PRODEDIMIENTOS, REANIMACION | SUCCIONADOR | 2 |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 | Ambas unidades están inservibles. El succionador es imprescindible en procedimientos de urgencia, atención de pacientes con secreciones o durante procedimientos quirúrgicos menores. Se solicita la reposición completa para restaurar esta función crítica.
| URGENCIAS | CONSULTORIO MEDICO | PULSOXIMETRO | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | Este equipo es esencial para la evaluación de la saturación de oxígeno en sangre, especialmente en pacientes pediátricos o con enfermedades respiratorias. El equipo actual está fuera de servicio, por lo que se solicita una unidad nueva.
| URGENCIAS | CONUSLTORIO MEDICO | LÁMPARA DE EXAMEN | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | La lámpara actual no proporciona la iluminación adecuada para la valoración clínica. Se requiere su reposición para mejorar la precisión en los diagnósticos en consulta externa, ginecología y programas de atención primaria.
| URGENCIAS | URGENCIAS | BOMBA DE INFUSIÓN | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | La bomba actual no está funcionando. Se solicita la adquisición de dos unidades: una para reemplazo y otra para ampliar la capacidad instalada, dada la necesidad de administrar medicamentos de manera controlada en pacientes críticos o crónicos.
| URGENCIAS | REANIMACION, PROCEDIMIENTOS, TRIAGE | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE | 3 |  |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | Los tres equipos existentes están en mal estado, afectando el monitoreo continuo de pacientes. Se solicita la reposición completa para garantizar la vigilancia hemodinámica durante procedimientos y atenciones de urgencias.
| URGENCIAS | URGENCIAS | ELECTROCARDIOGRAFO 12 C | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | Este equipo está fuera de servicio. Es vital para la evaluación cardiovascular de pacientes con síntomas como dolor torácico o arritmias. Se solicita su reposición inmediata para fortalecer el diagnóstico oportuno de patologías cardíacas.
| URGENCIAS | REANIMACION | DESFIBRILADOR | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | Actualmente, el desfibrilador disponible no funciona, lo cual representa un riesgo crítico en emergencias cardiovasculares. Se solicita una unidad nueva para la atención de paros cardiorrespiratorios y eventos súbitos.
| ATENCION DEL PARTO | TRABAJO DE PARTO | MONITOR FETAL C | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | El hospital no cuenta con este equipo, que es fundamental para el monitoreo en tiempo real del bienestar fetal durante trabajo de parto y control prenatal avanzado. Se solicita la adquisición de una unidad para fortalecer la atención materno-perinatal.
| ATENCION DEL PARTO | TRABAJO DE PARTO | SUCCIONADOR | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | El equipo actual se encuentra en mal estado y no cumple con las funciones mínimas requeridas para atención en urgencias, procedimientos médicos y atención a pacientes con secreciones. Se solicita su reposición para garantizar una atención segura y continua.
| ATENCION DEL PARTO | TRABAJO DE PARTO | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | El equipo existente está en mal estado, lo que impide un monitoreo continuo y confiable. Se solicitan dos unidades: una como reposición y otra como ampliación de la capacidad instalada, mejorando así la vigilancia clínica en pacientes con riesgo.
| ATENCION DEL PARTO | TRABAJO DE PARTO | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | La unidad existente no cumple con los parámetros técnicos requeridos para el transporte seguro de neonatos. Se solicita una incubadora nueva que garantice la estabilidad térmica y fisiológica durante el traslado intra o extra hospitalario.
| ATENCION AL PARTO | TRABAJO DE PARTO | DESFIBRILADOR | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | El hospital carece de un desfibrilador adicional para otras áreas de atención. Se solicita una unidad nueva con el fin de ampliar la capacidad de respuesta ante paros cardiorrespiratorios en distintas zonas de atención.
| HOSPITALIZACION ADULTOS | HOSPITALIZACION | SUCCIONADOR | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | El equipo actual no está operativo. Este equipo es clave en procedimientos clínicos que requieren despejar vías respiratorias o remover secreciones. Se solicita su reposición para asegurar atención adecuada.
| HOSPITALIZACION ADULTOS | HOSPITALIZACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | No se cuenta con este equipo en una de las zonas del hospital, lo que limita el monitoreo adecuado de pacientes inestables. Se solicita una unidad para mejorar el control clínico y la atención segura del paciente.
| CONSULTA EXTERNA | ODONGOLOGIA | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | El equipo actual no está en condiciones óptimas de uso. Se requiere su reposición para asegurar diagnósticos por imagen precisos y oportunos, fundamentales para el abordaje clínico de múltiples patologías.
| CONSULTA EXTERNA | ODONGOLOGIA | Radiovisiografo | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | El equipo está deteriorado y presenta fallas en la obtención de imágenes, lo que limita la atención odontológica. Se solicita una unidad nueva para garantizar la toma efectiva de radiografías intraorales.
| CONSULTA EXTERNA | IMAGENES NO IONIZANTES | ECOGRAFO 1N | 0 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | Este equipo no está disponible actualmente en el hospital. Es fundamental para mejorar el diagnóstico odontológico digital, reduciendo el tiempo de atención y aumentando la precisión. Se solicita una unidad para modernizar los servicios de odontología.
| HOSPITALIZACION | HOSPITALIZACION | ELECTROCARDIOGRAFO 12 C | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | El equipo actual presenta fallas técnicas que afectan la calidad de la imagen, dificultando diagnósticos precisos en control prenatal, abdomen, partes blandas, entre otros. Se solicita una unidad nueva para asegurar la continuidad y calidad del servicio de ecografía.