## TD_G1 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de SERVICIO
MICROINYECTOR | 1
MICROMANIPULADOR | 1
TERMOCICLADOR | 1
TERMOCICLADOR CONVENCIONAL | 1
TERMOMEZCLADOR DE MICROTUBOS | 2
THERMOMIXER C | 1
THERMOMIXER F 1.5 | 1
(en blanco)
Total general | 8

## tD16 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de EQUIPO | Cuenta de SERVICIO
BOMBA ROTATIVA DE VACÍO PARA MICROSCOPIO | 1 | 1
CÁMARA DIGITAL | 4 | 4
CÁMARA DIGITAL ADAPTABLE A MICROSCÓPIO TRIOCULAR | 1 | 1
CÁMARA ULTRAVIOLETA | 1 | 1
COMPARADOR VISUAL DE COLOR | 1 | 1
ESTEREOMICROSCOPIO | 9 | 9
ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR | 4 | 4
MICROSCOPIO | 1 | 1
MICROSCOPIO | 1 | 1
MICROSCOPIO BINOCULAR | 48 | 48
MICROSCOPIO BINOCULAR | 1 | 1
MICROSCOPIO BINOCULAR DE FLUORESCENCIA | 2 | 2
MICROSCOPIO BINOCULAR DE FLUORESCENCIA | 1 | 1
MICROSCOPIO DE FLUORECENCIA TRINOCULAR | 1 | 1
MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA | 2 | 2
MICROSCOPIO INVERTIDO | 12 | 12
MICROSCOPIO INVERTIDO TRINOCULAR | 1 | 1
MICROSCOPIO TRINOCULAR | 2 | 2
MICROSCOPIO TRINOCULAR | 5 | 5
MICROSCOPIO TRINOCULAR CON CÁMARA | 1 | 1
MICROSCOPIO TRINOCULAR ESPECIALIZADO | 1 | 1
MICROSCOPIO TRIOCULAR DE FLUORESCENCIA | 3 | 3
TRANSILUMINADOR | 6 | 6
TRANSILUMINADOR UV | 1 | 1
Total general | 110 | 110

## 3. Presión
|  |  | PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | [6 empty] | Fecha: 2025
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN
Objeto: Prestar los servicios de Calibración en los diferentes puntos para la magnitud de presión a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición de la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas.
Ítem | N° METROLÓGICO | Nº INVENTARIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | Nº SERIE | UBICACIÓN | DIRECCIÓN | OBSERVACIONES DEL EQUIPO | CANTIDAD DE RUTINAS | VALOR UNITARIO
1 | SH-116 - 2 | SH-116 | SISTEMA DE VAPOR INDUSTRIAL | IMS | IMS-15BHP | IMS-15-01 | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | DP | Rango de Mediciones: 45 PSI a 60 PSI Calibración en el rango de los siguientes puntos (45; 50; 55; 60) PSI • Manómetro marca Winters división de escala 2 PSI | 1 | 418000
2 | SH-116 - 3 | SH-116 |  | IMS | IMS-15BHP | IMS-15-01 | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | DP | Rango de Mediciones: 20 PSI a 25 PSI Calibración en el rango de los siguientes puntos (20; 25) PSI •Manómetro marca Winters división de escala 1 PSI | 1 | 418000
3 | SH-116 - 4 | SH-116 |  | IMS | IMS-15BHP | IMS-15-01 | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | DP | Rango de Mediciones: 10 inH2O a 30 inH2O Calibración en el rango de los siguientes puntos (10; 20; 30) inH2O •Manómetro marca Winters división de escala 1 inH2O | 1 | 418000
4 | BIO-089 - 2 | 31843 | SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR INDUSTRIAL CALDERA HORIZONTAL | GEMLSA | CHD-50 | 1-575 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 90 PSI a 100 PSI Calibración en el rango de los siguientes puntos (90; 95; 100) PSI • Manómetro marca Winters división de escala 2 PSI | 1 | 418000
5 | BIO-089 - 3 | 31843 |  | GEMLSA | CHD-50 | 1-575 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 100 PSI a 250 PSI Calibración en el rango de los siguientes puntos (100; 150; 200, 250) PSI • Manómetro marca Incoval división de escala 5 PSI | 1 | 418000
6 | BIO-089 - 4 | 31843 |  | GEMLSA | CHD-50 | 1-575 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 10 inH2O a 25 inH2O Calibración en el rango de los siguientes puntos (10; 15; 20; 25) inH2O • Manómetro marca Ritherm división de escala 1 inH2O | 1 | 418000
7 | BIO-089 - 5 | 31843 |  | GEMLSA | CHD-50 | 1-575 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 10 PSI a 25 PSI Calibración en el rango de los siguientes puntos (10; 15; 20; 25) PSI • Manómetro marca Royal Gauce división de escala 1 PSI | 1 | 418000
8 | BIO-089 - 6 | 31843 |  | GEMLSA | CHD-50 | 1-575 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 10 PSI a 25 PSI Calibración en el rango de los siguientes puntos (10; 15; 20; 25) PSI • Manómetro marca Royal Gauce división de escala 1 PSI | 1 | 418000
9 | BIO-089 - 7 | 31843 |  | GEMLSA | CHD-50 | 1-575 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones 0 bar a 10 bar Calibración en todo el intervalo en el rango de los siguientes puntos (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10) bar • Transductor de presión | 1 | 418000
10 | BIO-029 - 3 | BIO-029 | SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR INDUSTRIAL CALDERA HORIZONTAL | GEMLSA. | CH-125 D | 1-437 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 100 PSI a 250 PSI Calibración en el rango de los siguientes puntos (100; 150; 200; 250) PSI • Manómetro marca Micro división de escala 5 PSI | 1 | 418000
11 | BIO-029 - 4 | BIO-029 |  | GEMLSA. | CH-125 D | 1-437 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 10 PSI a 25 PSI Calibración en el rango de los siguientes puntos (10; 15; 20; 25) PSI • Manómetro marca Royal Gauce división de escala 1 PSI | 1 | 418000
12 | BIO-029 - 5 | BIO-029 |  | GEMLSA. | CH-125 D | 1-437 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 90 PSI a 100 PSI Calibración en el rango de los siguientes puntos (90; 95; 100) PSI • Manómetro marca Winters división de escala 2 PSI | 1 | 418000
13 | BIO-029 - 6 | BIO-029 |  | GEMLSA. | CH-125 D | 1-437 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 10 PSI a 25 PSI Calibración en el rango de los siguientes puntos (10; 15; 20; 25) PSI • Manómetro marca Royal Gauce división de escala 1 PSI | 1 | 418000
14 | BIO-029 - 7 | BIO-029 |  | GEMLSA. | CH-125 D | 1-437 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 10 inH2O a 40 inH2O Calibración en el rango de los siguientes puntos (10; 20; 30; 40) inH2O • Manómetro marca Winters división de escala 1 inH2O | 1 | 418000
15 | BIO-029 - 8 | BIO-029 |  | GEMLSA. | CH-125 D | 1-437 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones 0 bar a 16 bar Calibración en todo el intervalo en el rango de los siguientes puntos (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16) bar • Transductor de presión | 1 | 570000
16 | AC-531-1 | AC-531-1 | Medidor de presión diferencial / Indicación Digital | Dwyer Instruments, Inc. | DM-2102 | 00006025 | ANIMALES VENENOSOS | DP | Intervalo de calibración:0 inH₂O a 0,25 inH₂O Resolución 0,001 inH₂O Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,25) inH₂O Laboratorio producción de venenos Calibración todo el rango + o - ( 6 puntos) | 1 | 742500
17 | BIO-172-22 | BIO-172-x | Transmisor de Presión diferencial | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-17 M-03: PASSTHROUGH INFERIOR BSL3 / ANTECÁMARA | 1 | 798500
18 | BIO-172-21 | BIO-172-x |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; -0,1; -0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-18 M-11: ANTECÁMARA BSL3 / SALIDA DE EMERGENCIA | 1 | 1042000
19 | BIO-172-20 | BIO-172-x |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-19 M-12: SALIDA EMERGENCIA BSL2 / EXTERIOR | 1 | 1042000
20 | BIO-172-9 | BIO-172-9 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-09 M-07:ANTECÁMARA BSL3 / AUTOCLAVE | 1 | 1042000
21 | BIO-172-8 | BIO-172-8 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-08 M-08: AUTOCLAVE BSL3 / PASILLO BSL2 | 1 | 1042000
22 | BIO-172-7 | BIO-172-7 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-7 M25 ESCLUSA ABLS2 / LAVADO | 1 | 1042000
23 | BIO-172-6 | BIO-172-6 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-6 M22: VESTIER / LAVADO | 1 | 1042000
24 | BIO-172-5 | BIO-172-5 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-5 M19: ESCLUSA BARRERA / LAVADO | 1 | 1042000
25 | BIO-172-4 | BIO-172-4 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-4 M23:LAVADO / RESIDUOS | 1 | 1042000
26 | BIO-172-3 | BIO-172-3 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-3 M24: DEPOSITO / LAVADO | 1 | 1042000
27 | BIO-172-2 | BIO-172-2 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-2 M27: ESCLUSA ABLS2 / ALISTAMIENTO | 1 | 1042000
28 | BIO-172-19 | BIO-172-19 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-19 M-12: SALIDA EMERGENCIA BSL2 / EXTERIOR | 1 | 1042000
29 | BIO-172-18 | BIO-172-18 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-18 M-11: ANTECÁMARA BSL3 / SALIDA DE EMERGENCIA | 1 | 1042000
30 | BIO-172-17 | BIO-172-17 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-17 M-03: PASSTHROUGH INFERIOR BSL3 / ANTECÁMARA | 1 | 1042000
31 | BIO-172-16 | BIO-172-16 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-16 M-04: PASSTHROUGH SUPERIOR BSL3 / ANTECÁMARA | 1 | 1042000
32 | BIO-172-15 | BIO-172-15 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-15 M-06: PASSTHROUGH INFERIOR ABSL2 / ESCLUSA PASSTHROUGH | 1 | 1042000
33 | BIO-172-14 | BIO-172-14 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-14 M-05: PASSTHROUGH SUPERIOR ABSL2 / ESCLUSA PASSTHROUGH | 1 | 1042000
34 | BIO-172-13 | BIO-172-13 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-13 M-09: PASSTHROUGH ABSL2 / PASILLO ABSL2 | 1 | 1042000
35 | BIO-172-12 | BIO-172-12 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-11 M01: ALOJAMIENTO ANIMALES / ÁREA DE TRABAJO BLS3 | 1 | 1042000
36 | BIO-172-11 | BIO-172-11 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-2 Vestier hombres / Pasillo VISS | 1 | 1042000
37 | BIO-172-10 | BIO-172-10 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-10 M02: ÁREA DE TRABAJA BSL3/ANTECÁMARA | 1 | 1042000
38 | BIO-172-1 | BIO-172-1 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 172-1 M21: ESCLUSA BARRERA / ALISTAMIENTO | 1 | 1042000
39 | BIO-171-9 | BIO-171-9 | Transmisor de Presión diferencial | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-42. Esclusa cuarentena / Material sucio. | 1 | 1042000
40 | BIO-171-8 | BIO-171-8 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; -0,1; -0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-32. Material sucio / Pasillo. | 1 | 1042000
41 | BIO-171-7 | BIO-171-7 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-28. Material limpio / Esclusa. | 1 | 1042000
42 | BIO-171-6 | BIO-171-6 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-31. Material limpio / Pasillo. | 1 | 1042000
43 | BIO-171-5 | BIO-171-5 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-40. Procedimientos 3. / Alojamiento 3 | 1 | 1042000
44 | BIO-171-4 | BIO-171-4 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-37. Alojamiento 2 / Pasillo. | 1 | 1042000
45 | BIO-171-3 | BIO-171-3 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-38. Alojamiento 2 / Procedimientos 2. | 1 | 1042000
46 | BIO-171-2 | BIO-171-2 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; -0,1; -0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-30. Vestier mujeres / Pasillo | 1 | 1042000
47 | BIO-171-16 | BIO-171-16 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 171-16 M41: NECROPSIAS / PASILLO | 1 | 1042000
48 | BIO-171-15 | BIO-171-15 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • 171-15 M39: ALOJAMIENTO 3 / PASILLO | 1 | 1042000
49 | BIO-171-14 | BIO-171-14 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-45. Procedimientos / Esclusa cuarentena. | 1 | 1042000
50 | BIO-171-13 | BIO-171-13 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-44. Alojamiento ratones / Esclusa cuarentena | 1 | 1042000
51 | BIO-171-12 | BIO-171-12 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-46. Alojamiento multiespecies / Procedimientos. | 1 | 1042000
52 | BIO-171-11 | BIO-171-11 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-43. Vestier cuarentena / Esclusa cuarentena. | 1 | 1042000
53 | BIO-171-10 | BIO-171-10 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; -0,1; -0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-26. Material sucio / Esclusa lavado. | 1 | 1042000
54 | BIO-171-1 | BIO-171-1 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; -0,1; -0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • EXPERIMENTACIÓN: M-29. Vestier hombres / Pasillo. | 1 | 1042000
55 | BIO-170-9 | BIO-170-9 | Transmisor de Presión diferencial | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-9 Salida de emergencia / Pasillo | 1 | 1042000
56 | BIO-170-8 | BIO-170-8 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-20 Material limpio / Alistamiento | 1 | 1042000
57 | BIO-170-7 | BIO-170-7 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-18 Salida de material / Esclusa lavado | 1 | 1042000
58 | BIO-170-6 | BIO-170-6 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-14 Salida material / Esclusa cuarentena | 1 | 1042000
59 | BIO-170-5 | BIO-170-5 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-12 Material limpio / Pasillo | 1 | 1042000
60 | BIO-170-4 | BIO-170-4 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; -0,1; -0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-11 Salida de material / Pasillo | 1 | 1042000
61 | BIO-170-3 | BIO-170-3 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-10 Vestier cobayos | 1 | 1042000
62 | BIO-170-2 | BIO-170-2 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-2 Vestier hombres / Pasillo VISS | 1 | 1042000
63 | BIO-170-19 | BIO-170-19 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-16 Vestier cuarentena / Esclusa cuarentena | 1 | 1042000
64 | BIO-170-18 | BIO-170-18 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; -0,1; -0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-15 Procedimientos cuarentena / Esclusa cuarentena | 1 | 1042000
65 | BIO-170-17 | BIO-170-17 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-17 Alojamiento cuarentena / Procedimientos cuarentena | 1 | 1042000
66 | BIO-170-16 | BIO-170-16 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-3 Procedimientos / Esclusas B.max. | 1 | 1042000
67 | BIO-170-15 | BIO-170-15 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-4 Alojamiento 5 / Esclusa B.max. | 1 | 1042000
68 | BIO-170-14 | BIO-170-14 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-5 Alojamiento 4 / Pasillo | 1 | 1042000
69 | BIO-170-13 | BIO-170-13 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-6 Alojamiento 3 / Pasillo | 1 | 1042000
70 | BIO-170-12 | BIO-170-12 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-7 Alojamiento 2 / Pasillo | 1 | 1042000
71 | BIO-170-11 | BIO-170-11 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-13 Alojamiento 1 / Vestier cobayos | 1 | 1042000
72 | BIO-170-10 | BIO-170-10 |  | DEWYER | MAGNESENSE | 00006025 | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; -0,01; -0,02; -0,05; - 0,1; -0,25) inH₂O(4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-8 Salida de emergencia / Exterior | 1 | 1042000
73 | BIO-170-1 | BIO-170-1 |  | DEWYER | MAGNESENSE - MS121-LCD | 004XSS | BIO - BIOTERIO | DP | Rango de Mediciones: 0 inH₂O a 0,5 inH₂O (4°C) Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,5) inH₂O (4°C) • Resolución 0,0001 inH₂O • BARRERA: M-1 Vestier mujeres / Pasillo | 1 | 1042000
74 | SH-120 | SH-120 | DIFERENCIAL DE PRESIÓN PORTATIL | BAPI | BAPI/POR |  | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | DP | Rango de Mediciones: -5 a 5 inH2O • Calibración en todo el reango positivo y negativo. | 1 | 1042000
75 | SH-133-1 | SH-133 | MANÓMETRO SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO PLANTA DE SUEROS | BOURDON HAENNI | 316 L | 22901400099384 | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | DP | Rango de Mediciones: 0 psi a 300 PSI • Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 50; 100; 150; 200; 250: 300) PSI • Resolución 5 PSI | 1 | 570000
76 | SH-133-2 |  |  | BOURDON HAENNI | 316 L | 22901400099382 | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | DP | Rango de Mediciones: 0 psi a 300 PSI • Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 50; 100; 150; 200; 250: 300) PSI • Resolución 5 PSI | 1 | 570000
77 | SH-133-3 |  |  | BOURDON HAENNI | 316 L | 22901400099384 | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | DP | Rango de Mediciones: 0 psi a 300 PSI • Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 50; 100; 150; 200; 250: 300) PSI • Resolución 5 PSI | 1 | 570000
78 | SH-133-4 |  |  | BOURDON HAENNI | 316 L | 22901400099382 | SH - PLANTA DE SUEROS HIPERINMUNES | DP | Rango de Mediciones: 0 psi a 300 PSI Calibración en el rango, en los siguientes puntos (0; 50; 100; 150; 200; 250: 300) PSI • Resolución 5 PSI | 1 | 570000
[10 empty] | TOTAL | 69637000

## Consolidado (hidden)
PROVEEDORES - COTIZANTES
Grupos Proceso de Calibración |  | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS - CONAMET | SET Y GAD METROLOGIA | CM Y CIA | METROLOGIAS COLOMBIA | METROLOGICAL CENTER | UNIÓN METROLOGICA
Conductividad | Grupo 1 | 4635707 |  | 2500000 |  | 2210000
Longitud | Grupo 2 | 1306382
Masa | Grupo 3 | 12201261 | 12270000 |  |  | 6949974 | 5985000
Absorbancia | Grupo 4 |  |  | 31600000 |  | 23800000
Presión | Grupo 5 | 32179266 | 29253100 |  | 23206400
Isotermicos | Grupo 6 | 30313941 | 9715000 | 15500000 | 18360840 | 19979997 | 19610000
Patrones | Grupo 7 | 34591277 | 22888500 | 33500000 | 25989303 | 18139984
Especiales | Grupo 8 |  | 21770400
Total |  | 115227834 | 95897000 | 83100000 | 67556543 | 71079955 | 25595000
PROVEEDORES - COTIZANTES
Grupos Proceso de Calibración |  | COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA SAS - CONAMET | SET Y GAD METROLOGIA | CM Y CIA | METROLOGIAS COLOMBIA | METROLOGICAL CENTER | UNIÓN METROLOGICA
Conductividad | Grupo 1
Longitud | Grupo 2
Masa | Grupo 3
Absorbancia | Grupo 4
Presión | Grupo 5
Isotermicos | Grupo 6
Patrones | Grupo 7
Especiales | Grupo 8
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G7: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 30,31,33 Y 34
Note on J7: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 33 y 34
Note on G10: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio el ITEM 31
Note on F11: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 32 Y 33
Note on G12: Rony Kevin Montoya Vargas: Excluyen del servicio los ITEMS 1,4 y 5

## Consolidadado (hidden)
Columna1 | Columna12 | Columna2 | Columna3
|  | MANTENIMIENTO | CALIFICACIÓN
#REF! | Grupo 1 | 0
#REF! | Grupo 2 | 0 | 1
#REF! | Grupo 3 | 0
#REF! | Grupo 4 | 0
#REF! | Grupo 5 | 0
#REF! | Grupo 6
#REF! | Grupo 7 | 0 | 0
#REF! | Grupo 8
#REF! | Grupo 9 | 0 | 0
#REF! | Grupo 10 | 0
#REF! | Grupo 11 | 0
#REF! | Grupo 12 | 0 | 0
#REF! | Grupo 13 | 0
#REF! | Grupo 14 | 0
#REF! | Grupo 15 | 0
#REF! | Grupo 16 | 0
#REF! | Grupo 17 | 0
#REF! | Grupo 18
#REF! | Grupo 19 | 0
#REF! | Grupo 20 | 0
#REF! | Grupo 21 | 0
#REF! | Grupo 22 | 0
#REF! | Grupo 23 | 0
#REF! | Grupo 24 | 0
#REF! | Grupo 25 | 0
#REF! | Grupo 26 | 0
#REF! | Grupo 27 | 0
#REF! | Grupo 28 | 0
#REF! | Grupo 29 | 0
|  | 0 | 1