SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. ANEXO TÉCNICO

| OBJETO. | “PRESTAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y SUMINISTRO DE BATERÍAS A 24 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN LOS DIFERENTES ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO” |
| --- | --- |
| ALCANCE DEL OBJETO. | El servicio comprende la calibración y el suministro de baterías para los 24 medidores de temperatura y humedad relativa (dataloggers) ubicados en los diferentes archivos de gestión del nivel central, nivel local y en las bodegas del Archivo Central y Rosa Zárate de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, conforme con lo establecido en el presente documento. La calibración de los equipos TERMOHIGROMETRO DATALOGGER se realizará cada seis (6) meses o cuando sea requerido por el datalogger, con el propósito de garantizar la confiabilidad y precisión en la lectura y registro de los datos, asegurando el adecuado monitoreo de las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa requeridas para la correcta gestión y conservación de la documentación. Todas las actividades deberán ejecutarse en estricto cumplimiento de lo establecido en el presente Anexo Técnico, atendiendo los criterios de calidad, oportunidad y demás requerimientos definidos por la Secretaría, de acuerdo con sus necesidades institucionales. ACTIVIDADEDS ESPECIFICAS: - Recoger dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, los veinticuatro (24) equipos TERMOHIGROMETRO DATALOGGER en la sede principal del archivo central SED, ubicado en la Kra 116 14B 30 Barrio Recodo. - Realizar una segunda calibración a los 24 equipos, dentro de los seis meses siguientes a la primera calibración o cuando los equipos la requieran - Cumplir las especificaciones técnicas descritas en el presente documento. - Calibrar y devolver los veinticuatro (24) dataloggers dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que fueron recogidos en el archivo central. La entrega se debe hacer en el mismo lugar donde fueron recogidos sede principal del archivo central SED, ubicado en la Kra 116 14B 30 Barrio Recodo - Asumir todos los costos directos e indirectos que se deriven del cumplimiento del objeto contractual. - Entregar informe consolidado con los resultados obtenidos, al momento de la entrega de los equipos. - Entregar certificados de calibración de cada uno de los dataloggers al momento de la entrega de los equipos. - Realizar el suministro, de las baterías requeridas para el funcionamiento de los equipos en la primera calibración. - Entregar las baterías de repuesto para cada uno de los equipos en la segunda calibración |
| DENOMINACION DEL SERVICIO | Servicio de calibración y suministro de baterías para equipos Datalogger |

| CÓDIGO UNSPSC. | A. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR UNSPSC: De acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas el contrato a ejecutar se identifica así: CÓDIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 73152108; Servicios de producción industrial y manufactura; Servicios de apoyo a la fabricación; Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura; Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos.. 81101706; Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología; Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura; Ingeniería eléctrica y electrónica; Mantenimiento de equipos de laboratorio. 41112200; Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas; Suministros y accesorios de laboratorio; Instrumentos de medida de temperatura y calor. 41112300; Equipos y Suministros de Laboratorio, de medición, de Observación y de Pruebas; Suministros y accesorios de laboratorio; Instrumentos de medición de la humedad. 81141504; Servicios basados en ingeniería, fabricación y tecnología; Tecnologías de fabricación; Control de Calidad; Reparación o calibración de pruebas de equipo. |
| --- | --- |
| UNIDAD DE MEDIDA. | Servicio de Calibración / Baterías |
| DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO | En el marco de la implementación del plan de conservación documental el cual es un componente del documento del Sistema Integrado de Conservación y que por norma deben tener todas las entidades públicas. Dentro del plan de conservación documental, entre las estrategias formuladas se encuentra la estrategia de Afianzar las actividades de monitoreo ambiental encaminadas a conocer las condiciones de humedad relativa, temperatura, iluminación, radiación ultravioleta y contaminantes atmosféricos, con el fin de analizarlas y formular actividades para su control que se va a desarrollar a partir de la implementación del programa de monitoreo y control de condiciones ambientales La DSA adquirió 24 equipos TERMOHIGROMETRO DATALOGGER, estos equipos cumplen una función crítica dentro del Sistema Integrado de Conservación, ya que permiten monitorear las condiciones ambientales que inciden directamente en la estabilidad física y química de los documentos. La obtención de datos precisos es indispensable para identificar variaciones, prevenir riesgos de deterioro (como proliferación de microorganismos, deformaciones o degradación del soporte) y tomar decisiones oportunas en materia de conservación preventiva. Estos equipos requieren de la calibración periódica para garantizar la confiabilidad, precisión y trazabilidad de los datos registrados de temperatura y humedad relativa en los depósitos de archivo de gestión de las diferentes dependencias de la Secretaría de Educación Distrital (SED), incluyendo las Direcciones Locales de Educación, las bodegas Rosa Zárate y el Archivo Central. En este sentido, la calibración asegura que las mediciones reflejen de manera fiel las condiciones reales de cada espacio de almacenamiento, considerando que cada depósito presenta características particulares en cuanto a volumen, ventilación, carga documental y condiciones constructivas. Sin este proceso, los datos podrían presentar desviaciones que comprometan la interpretación de las condiciones ambientales y, por ende, la eficacia de las acciones implementadas. Adicionalmente, la calibración de los datalogger responde a buenas prácticas archivísticas y a lineamientos técnicos en gestión documental y conservación, fortaleciendo la estandarización de los procesos de monitoreo ambiental y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Conservación. Para que estos dispositivos operen de manera ininterrumpida, es indispensable contar con baterías en óptimas condiciones, dado que la pérdida de energía implica la interrupción en la captura de datos, generando vacíos de información que afectan el análisis, control y toma de decisiones en materia de conservación preventiva. Es por esto que los equipos requieren del cambio de las baterías dado a que la falta de suministro oportuno de baterías puede ocasionar la suspensión del monitoreo, impidiendo la detección temprana de fluctuaciones ambientales que pueden derivar en riesgos como el deterioro físico de los documentos, la proliferación de agentes biológicos o la alteración de los soportes documentales. En este contexto, asegurar la disponibilidad de baterías no solo garantiza la operatividad de los equipos, sino también la integridad y continuidad de las series de datos necesarias para evaluar el comportamiento ambiental de cada depósito, los cuales presentan condiciones particulares según su infraestructura, ubicación y carga documental. En conclusión, la calibración y adquisición de las baterías para estos equipos no solo garantiza resultados óptimos y confiables, sino que también es una medida esencial para la protección del patrimonio documental, asegurando su preservación a largo plazo en condiciones adecuadas. |
| CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS | La SED cuenta con 24 equipos para medir la temperatura y humedad relativa en los espacios destinados al almacenamiento de documentos físicos. A pesar de que algunos se encuentran instalados en las bodegas de Archivo Central y Rosa Zárate y en las DILES de Barrios Unidos y Teusaquillo, se ha evidenciado que los equipos presentan inconsistencias en el registro de los datos y que muchos de ellos ya no cuentan con baterías para garantizar su funcionamiento. - De los 24 equipos, 9 son de marca CEM referencia DT -172 y 15 de marca FLUS referencia ET – 17. - Los primeros 9 no cuentan con registros de calibración reciente y se encuentran sin batería. - Los 15 equipos de la marca FLUS fueron calibrados por última vez en diciembre de 2023. Por lo anterior, se hace necesaria la contratación de un servicio de calibración y suministro de baterías para poner en funcionamiento la totalidad de los equipos y garantizar la confiabilidad de los datos registrados. |
|  | - Calibración de TERMOHIGROMETRO DATALOGGER digitales con sensores de humedad y temperatura mediante el método por puntos fijos, así: · Para humedad relativa 3 puntos: 40%, 60% y 80% · Para Temperatura 2 puntos: 13°C y 23°C - Proveer de batería nuevas de 3.6 V a cada uno de los equipos. Con la entrega de los equipos, se deben presentar los veinticuatro (24) certificados de calibración los cuales deben tener como mínimo la siguiente información: - Razón social y dirección de quien ejecuto el proceso, código de la acreditación y descripción del estándar. - Título del Certificado (para humedad relativa y para Temperatura). - Lugar donde se realizó el proceso de calibración. - Datos del equipo al cual se realizó el proceso ya sea la calibración tales como marca, tipo, serie y modelo. - Fecha en la cual se ejecutó el proceso de la calibración. - Vigencia del certificado y recomendaciones para la próxima fecha de calibración. - Número de identificación de certificado. - Magnitud e intervalos de calibración y resolución. - Método de calibración, error de indicación, sobre condiciones ambientales, trazabilidad con código, descripción, calibrado por, entre otros. - Equipos y/o instrumentos que se utilizaron para el proceso. - Incertidumbre y resultados de medición. - Observaciones, conforme corresponda. - Otros considerados por el contratista. |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | ITEM; UNIDAD DE COSTO; SERVICIO. 1; Calibración; Calibración de 24 equipos datalogger cada seis meses o cuando sea requerido. 2; Baterías; Suministro de dos juegos de baterías para los 24 equipos (48 baterías). Calibración: se desarrollará en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, en el laboratorio de metrología del proveedor del servicio. El contratista deberá recoger los 24 equipos de medición de temperatura y humedad en la sede de Archivo Central de la Secretaría de Educación del Distrito en la bodega ubicada en la carrera 116 # 14 b 30 y entregarlos una vez calibrados en el mismo lugar. Nota 1: El contratista se hará responsable de los equipos una vez que éstos salgan del Archivo Central hasta el momento de hacer entrega formal con sus respectivos certificados de calibración y suministro de baterías. |
| COSTOS QUE SE INCLUYEN EN EL VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO | En todos los casos, el valor del servicio incluye: Incluye la calibración de los equipos cada seis meses o cuando sea requerido por el datalogger al igual que el suministro de las 48 baterías para los equipos. |
| MARCO LEGAL | Acuerdo 01 de 2024 Titulo 6 “Conservación y Preservación de documentos” |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2026. |

Vo. Bo

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA

Director de Servicios Administrativos

Elaboró:  Hilda Janeth Rozo Gutiérrez – DSA

Revisó:   Angela Jimena Pinilla Acosta – Contratista DSA

Revisó:   Liliana Cecilia Rojas León - Contratista DSA

Revisó:   Lynda Gamboa – Contratista DSA