# INFORME TÉCNICO COMPARATIVO

Equipo evaluado: Higrómetro PCE-HT 114 (HIGIELECTRONIX)

## 1. OBJETIVO

Evaluar el nivel de cumplimiento del equipo PCE-HT 114 frente a los requisitos técnicos mínimos establecidos, con el fin de determinar su viabilidad técnica en procesos de adquisición o evaluación.

## 2. METODOLOGÍA

Se realizó la revisión de:

- Ficha técnica del equipo PCE-HT 114

- Especificaciones técnicas requeridas

Se analizaron variables físicas, operativas, metrológicas, funcionales y normativas.

## 3. ANÁLISIS COMPARATIVO

### 3.1 Características físicas

- Peso: 120 g vs 34 g requerido

- Dimensiones: 96 × 108 × 20 mm vs 60 × 38 × 18,5 mm

- Evaluación:
 No cumple en tamaño ni peso (equipo considerablemente más grande).

- Ventaja: diseño robusto, incluye soporte y sistema de fijación

### 3.2 Condiciones de operación

- Operación: -30 a 65 °C

- Requisito: -20 a 70 °C

Evaluación:
 Cumple parcialmente:

- Mejora rango inferior

- Limitación en temperatura máxima (65 °C < 70 °C)

### 3.3 Alimentación y autonomía

- Batería: 3 pilas AAA

- Duración: 1 año

- Evaluación:
 Cumple con autonomía requerida
 Tipo de batería diferente al solicitado (CR2032)

### 3.4 Capacidad de almacenamiento

- Memoria: 25.920 registros

- Requisito: 16.000

- Evaluación: Supera ampliamente el requerimiento

### 3.5 Intervalo de medición

- Configurable desde 30 segundos hasta 1 hora

- Requisito: 1 min a 24 h

- Evaluación:

Cumple parcialmente:

- Permite intervalos menores (ventaja)

- No alcanza 24 h (limitación)

### 3.6 Sensores y desempeño metrológico

#### Temperatura

- Rango: -40 a 125 °C

- Precisión:

  - ±0,3 °C (rango medio)

  - ±0,5 °C (otros rangos)

Evaluación: Cumple y supera requerimiento

#### Humedad

- Rango: 0–100 %RH

- Precisión:

  - ±3 %RH (10–90 %)

  - ±4 %RH (otros rangos)

Evaluación:
 Cumple con requisito en rango principal

#### Tipo de sensor

- Sensor externo (no especifica NTC/capacitivo)

Evaluación:
 Cumple funcionalmente pero no declara tipo requerido

### 3.7 Funcionalidad y software

El equipo incluye:

- Pantalla LCD

- Visualización simultánea de temperatura y humedad

- Exportación en PDF y software de análisis

- Conexión USB

- Alarmas configurables

Evaluación:
  Cumple completamente
 Genera reportes automáticos con gráficos (ventaja adicional)

### 3.8 Condiciones ambientales y protección

- Protección: IP20

Evaluación:
 Cumple con requisito

### 3.9 Normativa y certificación

- Disponible certificado ISO (opcional)

Evaluación:
 Cumple potencialmente con ISO 17025
 Requiere adquisición del certificado como accesorio

## 4. RESULTADOS

### Cumplimientos

- Capacidad de memoria superior

- Precisión adecuada en temperatura y humedad

- Software completo con reportes

- Conectividad USB

- Protección IP20

- Posibilidad de certificación ISO

### Cumplimientos parciales

- Intervalo de medición (no alcanza 24 h)

- Rango operativo (limitación en temperatura máxima)

- Tipo de batería

- Tipo de sensor no especificado

### No cumplimientos

- Peso y dimensiones

- No garantiza certificación ISO incluida (solo opcional)

## 5. CONCLUSIÓN TÉCNICA

El equipo PCE-HT 114 presenta alto nivel de cumplimiento técnico, especialmente en:

- Precisión

- Capacidad de almacenamiento

- Funcionalidad

Comparado con el anterior (GSP-6), este equipo: Tiene mejor respaldo (IP20, certificación disponible) y Mejor precisión documentada en humedad, Pero:

No cumple con requisitos dimensionales
 Tiene limitaciones en intervalo máximo y temperatura de operación

## 6. CONCEPTO FINAL

- Desempeño técnico: Cumple ampliamente

- Cumplimiento normativo: Cumple parcialmente (requiere certificación adicional)

Recomendación:

El equipo es más adecuado que el anterior para procesos formales, siempre que:

- Se incluya certificado ISO 17025 vigente

- Se valide que el rango de operación sea compatible con el uso requerido

## Tabla comparativa de características

| Característica | PCE-HT 114 | Especificación requerida | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso | 120 g | 34 g | No cumple |
| Dimensiones | 96 x 108 x 20 mm | 60 x 38 x 18,5 mm | No cumple |
| Rango operación | -30 a 65 °C | -20 a 70 °C | Cumple parcial |
| Memoria | 25.920 registros | 16.000 | Cumple / superior |
| Intervalo medición | 30 s a 1 h | 1 min a 24 h | Cumple parcial |
| Batería | 3 x AAA | CR2032 | Cumple funcional |
| Autonomía | 1 año | 1 año | Cumple |
| Rango temperatura sensor | -40 a 125 °C | -20 a 70 °C | Cumple / superior |
| Precisión temperatura | ±0.3 a ±0.5 °C | ±0.5 °C | Cumple |
| Rango humedad | 0–100 % | 0–100 % | Cumple |
| Precisión humedad | ±3% (rango medio) | ±3% | Cumple |
| Protección IP | IP20 | IP20 | Cumple |
| Software | Incluido | Requerido | Cumple |
| Certificación ISO 17025 | Opcional | Obligatoria | Cumple parcial |

## Conclusión técnica

El equipo PCE-HT 114 presenta alto nivel de cumplimiento técnico, destacándose en precisión, memoria y funcionalidades. Sin embargo, presenta incumplimientos en dimensiones y cumplimiento parcial en requisitos normativos.