# INFORME TÉCNICO COMPARATIVO

Equipo evaluado: Datalogger GSP-6 / GSP-6G presentado por ROKA
Referencia de comparación: Especificaciones técnicas requeridas

1. OBJETIVO

Realizar la comparación técnica entre el datalogger GSP-6 / GSP-6G y las especificaciones mínimas exigidas, con el fin de determinar su nivel de cumplimiento para procesos de adquisición, control o evaluación técnica.

2. METODOLOGÍA

Se realizó revisión de ficha técnica del equipo yde los requisitos técnicos aportados, comparando aspectos   físicos, operativos, funcionales y normativos.

3. ANÁLISIS COMPARATIVO

3.1 Características físicas

El equipo es más grande y pesado que lo requerido y no especifica material ni grado de protección IP.

3.2 Condiciones de operación

El rango de temperatura del equipo (-40 °C a +85 °C) supera el requerido (-20 °C a +70 °C).

3.3 Alimentación y autonomía

El equipo ofrece autonomía aproximada de 2 años, superior al mínimo requerido de 1 año, aunque utiliza un tipo de batería diferente.

3.4 Capacidad de almacenamiento

El equipo permite hasta 32.000 registros y mayor flexibilidad en intervalos de medición,  superando el requisito mínimo.

3.5 Sensores y precisión

Cumple en temperatura; en humedad cumple parcialmente. No especifica tipo de sensor.

3.6 Funcionalidad y software

Incluye software, exportación de datos y visualización avanzada, cumpliendo y superando lo requerido.

3.7 Normativa y certificación

No evidencia cumplimiento de certificaciones ni normas exigidas, lo cual es un incumplimiento crítico.

CUADRO COMPARATIVO DE DIFERENCIAS

| Característica | GSP-6 / GSP-6G | Especificación solicitada | Diferencia / Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso | 100 g | 34 g | Más pesado (casi 3 veces) |
| Dimensiones | 118 × 61,5 × 19 mm | 60 × 38 × 18,5 mm | Más grande |
| Temperatura de operación | -40 a +85 °C | -20 a +70 °C | Mejor rango (más amplio) |
| Temperatura de almacenamiento | No especificado claramente | -40 a +70 °C | Falta dato exacto |
| Material | No especificado | Plástico | No indicado |
| Grado de protección (IP) | No especificado | IP20 | No indicado |
| Canales | Hasta 2 sensores externos | 2 internos | Diferente tipo (externos vs internos) |
| Color | No especificado | Negro | No relevante técnicamente |
| Normativa | No indicada | 2011/65/EU, 2014/30/EU | Falta cumplimiento explícito |
| Intervalo de medición | 10 seg a 24 h | 1 min a 24 h | Mejor (más configurable) |
| Tipo de batería | ER14505 (litio industrial) | 2 CR2032 | Diferente tecnología/ no se consigue con facilidad en Colombia. |
| Autonomía | ≈ 2 años | 1 año | Mejor duración |
| Memoria | Hasta 32.000 registros (o 16.000 según modo) | 16.000 | Igual o superior |
| Rango temperatura sensor | -40 a +85 °C | -20 a +70 °C | Superior |
| Precisión temperatura | ±0,3 a ±0,5 °C | ±0,5 °C | Igual o mejor |
| Resolución temperatura | 0,1 °C | 0,1 °C | Igual |
| Sensor temperatura | Tipo no especificado (sonda) | NTC | No especificado |
| Rango humedad | 0 a 100 %RH | 0 a 100 %RH | Igual |
| Precisión humedad | ±3% a ±5% RH | ±3% RH (más exigente) | Similar pero menos preciso en algunos rangos |
| Resolución humedad | 0,1 %RH | 0,1 %RH | Igual |
| Tipo de sensor humedad | No especificado | Capacitivo | No indicado |
| Pantalla | LCD grande | Requerida | Cumple |
| Visualización | Actual, min, max, promedio | Actual | Superior |
| Almacenamiento seguro | Sí (software y memoria interna) | Requerido | Cumple |
| Software | ElitechLog (Windows/Mac | Requerido | Cumple |
| Exportación datos | PDF, Excel, TXT | Requerido | Cumple |
| Conectividad | USB | Requerido | Cumple |
| Certificación calibración ISO 17025 | No indicada | Obligatoria | No cumple explícitamente |
| Seguridad de datos | Implícita (software) | Requerida | No declarada formalmente |
| Sensor estable largo plazo | No indicado | Requerido | No especificado |

Ventajas del GSP-6 / GSP-6G

- Mayor rango de temperatura

- Mejor autonomía (2 años)

- Intervalo de medición más flexible

- Más capacidad funcional (alarmas, promedios, MKT, etc.)

- Exportación avanzada de datos

Desventajas frente al requerimiento

- Más pesado y grande

- No declara:

  - Certificación ISO/IEC 17025

  - Normativas europeas

  - Grado de protección IP

  - Tipo de sensores (NTC/capacitivo)

- Precisión de humedad ligeramente inferior en algunos rangos

- Usa sensores externos (puede ser ventaja o desventaja según uso)

Evaluación general

- Técnicamente es igual o superior en desempeño

- Administrativamente podría NO cumplir por falta de:

  - certificaciones

  - normas explícitas

  - especificaciones formales exigidas

4.  CONCLUSIÓN

El equipo es técnicamente competente, pero no cumple completamente requisitos normativos para procesos formales. Es importante tener en cuenta que uno de los criterios importantes a evaluar es el tipo de batería que aunque es diferente de la que se está pidiendo debe ser un tipo de batería que sea fácilmente asequible, en este caso no lo es para el mercado de Colombia.

5. CONCEPTO FINAL

Desempeño técnico: Cumple / supera. 
Cumplimiento normativo: No cumple completamente. 
Se recomienda solicitar certificaciones y validación documental adicional.