## Grupo 3 (hidden)
|  | IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO | [8 empty] | FBS 090
03
29-09-2023
OBJETO A CONTRATAR |  |  | Insumos plásticos
COTIZANTE 1 |  |  | Quimitrónica
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Pedro Díaz
DATOS DE CONTACTO |  |  | 5343848 - ventas@quimitronica.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-02-12
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-03-13
COTIZANTE 2 |  |  | Insolab
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Sofía Hincapié
DATOS DE CONTACTO |  |  | Teléfono: (+57) 318 4678692– (1) 7313927 e-mail: sofia.hincapie@insolab.com.co
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-01-31
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-03-01
COTIZANTE 3 |  |  | Artilab
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Nelson Murillo Pinto
DATOS DE CONTACTO |  |  | 3187350429 artilab@artilab.com.co
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-02-05
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-03-05
COTIZANTE 4 |  |  | Adequim
NOMBRE DEL CONTACTO
DATOS DE CONTACTO |  |  | Teléfono 3115971 ; Celular 3137334484 / 3136442268 / 3105042935
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-01-31
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-03-01
COTIZANTE 3 |  |  | MR y CIA SAS
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | Juan Humberto Aristizabal
DATOS DE CONTACTO |  |  | juan.aristizabal@mryciasas.com
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-02-19
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | No indica
COTIZANTE 4 |  |  | Innovatek
NOMBRE DEL CONTACTO |  |  | LUZ SANABRIA
DATOS DE CONTACTO |  |  | 313 897 81 67
FECHA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 2024-03-18
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN |  |  | 30 días
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und. | CANT. | Quimitrónica | Insolab | Artilab | Adequim | MyR | Innovatek | PROMEDIO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1 | Placa de 96 pozos negro con fondo transparente, para la medición de capacidad antioxidante | Paquete por 100 unidades | 1 | 2037000 | [5 empty] | 2037000 | 2037000
2 | Tubos Falcon o tubo de reacción de 50 mL. Deben ser aptos para centrifugación | 200 unidades | 1 | 256000 |  | 145200 | 260000 | 30940 |  | 173035 | 173035
3 | Tubos Falcon o tubo de reacción de 15 mL. Deben ser aptos para centrifugación | 200 unidades | 1 | 108000 |  | 246400 | 220000 | 44625 |  | 154756 | 154756
4 | Puntas en rack con filtro 1-10ul | 1 caja de 10 racks | 1 | 458000 | [5 empty] | 458000 | 458000
5 | Puntas en rack y con filtro 10-100ul | 1 caja de 10 racks | 1 | 423000 | [5 empty] | 423000 | 423000
6 | Frasco de cultivo T25 con filtro, en poliestireno, esteril, libre de DNAsa, RNAsa y pirogenos. Superficie tratada. | 1 Caja x 200 unidades | 1 |  |  |  |  | 560000 |  | 560000 | 560000
7 | Placa de cultivo de 96 pozos, en poliestireno, claridad optica, superficie uniforme, fondo plano, apta para microscopía, libre de DNAse, RNAse, empaque individual, estéril, diseñanada para reducir contaminación cruzada. Marca Nest | Caja x 50 unidades | 2 |  |  |  |  | 310000 |  | 310000 | 620000
8 | Placa de cultivo de 12 pozos, en poliestireno, claridad optica, superficie uniforme, apta para microscopía, libre de DNAse, RNAse, empaque individual, estéril, diseñanada para reducir contaminación cruzada. Marca Nest | Caja x 50 unds o 50 unds | 2 |  |  |  |  | 368900 |  | 368900 | 737800
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [10 empty] | 3805791
VALOR DEL IVA | [10 empty] | 723100
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [10 empty] | 4528891
Este documento hace parte de los estudios previos y como tal debe anexarse a la documentación del proceso de contratación que se solicita
#REF!

## PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 2 PROPUESTA ECONÓMICA SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SA 24 DE 2026
OBJETO A CONTRATAR |  |  |  | Adquisición de instrumentación analítica destinada al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica requerida para la ejecución de proyectos de investigación institucional, en el marco de la Alianza Estratégica SOSAGRO 4.C, correspondiente al proyecto identificado con código BPIN 2024000100094 y registrado ante la Dirección de Gestión de la Investigación.
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES |  | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | Centrífuga | Sistema rotor | Giratorio, fijo o angular para gran volumen | 1
|  | Adaptador para rotor con rotor, cestillos y tapas de contención para diferentes capacidades | Capacidad: 4 tubos cónicos de 50 mL o mejor.
Adaptadores. 6 tubos cónicos de 15 mL o mejor
Capacidad: 12 tubos cónicos de 2 mL o mejor
|  | Velocidad máxima (rpm) o Fuerza centrífuga relativa, RFC (g) | Para rotor de 2 mL: 14000 rpm y 21694 g o mejor Adaptadores de 15 mL: 8.300 rpm y 7.778 g o mejor. Para rotor de 50 mL: 8.300 rpm y 7.778 g o mejor.
|  | Rango de temperatura | Desde -10 °C a 40 °C o mejor
|  | Control | Microprocesado
|  | Motor | DC de inducción sin escobillas
|  | Perfiles de aceleración/desaceleración | 9 de aceleración o mejor y 9 de desaceleración o mejor, estándar y suave
|  | Seguridad | Detección de desequilibrio -tapa de rotor, sistema de seguridad para la protección del operador y sistema de seguridad protector entre la cámara de centrifugación y el exterior del equipo.
|  | Otros | Intervalo máx. del temporizador: 99 h, 59 min, continuo botones de programa directo, Más 96 programas adicionales accesibles mediante carpeta, todos con denominación alfanumérica del programa o con sistema de almacenamiento y recuperación de programas mediante una interfaz digital equivalente o superior.
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín)
|  | Certificaciones | Aplica - mínimo IVD/MD, EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC61326-2-6, FCC part 15.
|  | Garantía | 2 años por defectos de fabricación y 3 años adicionales en el motor y sistema de refrigeración.
2 | Turbidímetro | Portátil | Aplica | 1
|  | Sistema | LED
|  | Principio de medición | Nefelométrica
|  | Rango de medición | 0 a 4000 NTU o mejor
|  | Exactitud | ± 2 % de la lectura + luz difusa o mejor o 0.01 NTU ± 3 % de la lectura de 100 a 500 NTU o mejor ± 3 % de la lectura de 500 a 1000 NTU o mejor ± 5 % de la lectura de 1000 a 2000 NTU
|  | Resolución | 0.01 NTU de 0 a 9.99 NTU o mejor 0.1 NTU de 10 a 99.9 NTU o mejor 1.0 NTU desde 1000 en adelante o mejor
|  | Temperatura de operación | De 0 a 40°C o mejor
|  | Volumen de muestra requerido | aproximadamente 12mL o menor
|  | Display | Táctil a color o teclado o pantalla digital LCD de alto contraste con teclado de membrana
|  | Estándares primarios de calibración | Aplica
|  | Certificación | ISO o equivalente que corresponda a garantizar la calidad de la medición
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín)
|  | Garantía | 2 años por defectos de fabricación
3 | pHmetro | Tipo | De mesa | 1
|  | Rango de pH | 0 a 14
|  | Resolución pH | 0.01/0.1 pH (1 mV, 0.1 °C) o mejor
|  | Exactitud pH | ±0.01 pH (1 mV, ±1°C) o mejor
|  | Calibración | 1 a 3 puntos o mejor
|  | Temperatura de compensación | 0 a 100 °C o mejor
|  | Resolución de temperatura | 0.1 °C/ 1 °F
|  | Exactitud de temperatura | ±0.5°C o mejor
|  | Rango de voltaje | Desde -1999 mV - 0 - 1999 mV
|  | Resolución de voltaje | 1 mV o mejor
|  | Exactitud de voltaje | ±0.1 % F.S
|  | Almacenamiento de datos | 50 sets o mejor
|  | Electrodo de pH | Adicional un electrodo con sensor de temperatura
|  | Soluciones buffer | 4.00/7.00/10.01 pH, 50 mL de c/u
|  | Solución de electrodo | KCl 3 M
|  | Solución de limpieza | Aplica
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín)
|  | Certificación | ISO o equivalente que garantice la calidad de la medición
|  | Garantía | 3 años, incluye el mantenimiento
4 | Bomba de vacío | Compresor | Libre de aceite | 1
|  | Vacío | 0 a ±600 mmHg (0.079 MPa) o mejor
|  | Presión | 0 a 30 lb/pulg2 (30 PSI) en relación a la presión atmosférica o mejor
|  | Caudal | 15 L/min o mejor
|  | Compresor | 1/4 HP u otra capacidad del compresor que garantice el vacio y caudal
|  | Frecuencia | 50-60 Hz
|  | Potencia | 190 W
|  | Temperatura máxima (métrico) | 40 ºC
|  | Indicador analógico | Aplica
|  | Seguridad | Dispositivo para indicar humedad o contaminación o el requerido para el funcionamiento seguro dispuesto por el fabricante
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín)
|  | Garantía | 1 año
5 | Baño ultrasónico | Capacidad | 12 L o mejor | 2
|  | Frecuencia | 37 kHz y otra frecuencia superior
|  | Potencia ultrasónica efectiva | Ajustable de 100 a 360 W o mejor
|  | Energía de calefacción (potencia de calentamiento) | 1200 W o menor (mínimo 400 W o mejor)
|  | Temperatura | Ajustable hasta 80°C o mejor
|  | Tiempo | 0 a 240 min o mejor programable
|  | Drenaje | Aplica
|  | Tanque | En acero inoxidable
|  | Canastilla | Aplica
|  | Sistema de desgasificación | Aplica
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín)
|  | Garantía | 2 años
6 | Purificador de agua | Agua ultrapura tipo II | Rendimiento de agua pura a 15 °C: 5 L/h o mejor | 1
Conductividad a 25 °C: 0.067 hasta 1 µS/cm o mejor
Resistividad a 25 °C: > 0.5 MΩ·cm
|  | Agua ultrapura tipo I | Conductividad a 25 °C: 0.055 µS/cm
Resistividad a 25 °C: 18.2 MΩ·cm o mejor
Valor TOC*: < 5 ppb o mejor grado analítico
Rendimiento de dispensación: hasta 1 L/min o mejor
Volúmenes de dispensado preajustados: opcional
Bacterias: < 1 CFU/mL o mejor
Partículas: Menor a 1 por mL o mejor
Endotóxina <0.001 EU/mL o mejor
RNAse/DNAse <1pg/mL/5pg/mL o mejor
Requisitos del agua de alimentación <1400 µS/cm y pH de 4 o mejor a 9.
Cumplimiento de norma para agua potable según norma DIN 2000
|  | Módulo de pretratamiento | Aplica
|  | Módulo de ultrafiltración | Aplica
|  | Certificación | Aplica
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín)
|  | Garantía | 1 año
7 | Colorímetro de muestras sólidas | Tipo de muestras | Sólidas y para alimentos así como pinturas | 1
|  | Iluminación / visualización de geometría | 8 / día
|  | Apertura de medición | Ø 4mm
|  | Espacio de color | CIELO * a * b * L*, LCh CIELO * a * b * CIEXYZ Diferencia de color: DE * ab DL * a * b * DE * C * h *
|  | Detector | Diodo fotoeléctrico de silicio
|  | Fuente de luz | D65
|  | Error entre cada equipo | DE*ab 0.8 o mejor
|  | Almacenamiento de datos | 100 piezas estándares 20000 piezas muestras
|  | Repetibilidad | Desviación estándar dentro de DE * ab 0.08
|  | Vida de la lámpara | 5 años, más de 1,6 millones de mediciones o mejor
|  | Tiempo de carga | 8 horas - 100% electricidad
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín)
|  | Garantía | 1 año
8 | Balanza semi-micro | Valor mínimo de pesaje | 0,00001 g / 0.01 mg | 2
|  | Resolución | 0,0001 g / 0.01 mg o mejor
|  | Elegibilidad | 0.01 mg o mejor
|  | Capacidad | 210 g o superior
|  | Sistema de desionización | Integrado
|  | Resolución calibración externa e interna | 0.01/0.1 mg
|  | Repetibilidad calibración interna | Semi-micro: 0.05 mg con STD 0.1 mg o mejor Analítica: 0.1 mg o mejor
|  | Linealidad calibración externa e interna | Semi-micro: ±0.1 mg o mejor Analítica: ±0.2 mg o mejor
|  | Respuesta calibración externa e interna | Menor o igual a 8 segundos o mejor
|  | Cabina sobre mesa | Aplica
|  | Mesa antivibratoria o mesón | Aplica
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín)
|  | Garantía | 5 años o mejor. El primer año garantía incluye (funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo), y en los siguientes cuatro años los mantenimientos preventivos van por cuenta del proveedor y las piezas o consumibles correspondientes a los mantenimientos será asumido por el ITM, así como los matenimientos correctivos.
9 | Balanza analítica | Capacidad | 220 g o mejor | 1
|  | Resolución | 0.0001 g en un rango de 0 a 200 g 0.0002 g en el rango de 200 a 252 g o mejor.
|  | Repetibilidad calibración externa e interna | STD 0,0001 g
|  | Linealidad calibración externa e interna | ±0.0003 g o mejor
|  | Respuesta calibración externa e interna | Menor o igual a 4
|  | Lugar de entrega | Ingelight (Envigado, Antioquia)
|  | Garantía | 5 años o mejor
10 | pHmetro/Conductímetro | Tipo | De mesa | 1
|  | Nivel del instrumento | pH: 0.001 Conductividad: 0.5
|  | Electrodos | pH/conductividad/Temperatura
|  | Rango de pH | Desde 2.000 a 19.999 o mejor
|  | Resolución pH | 0.001/0.01/0.1 pH
|  | Exactitud pH | ±0.003 pH ±1 dígito o mejor
|  | Calibración pH | 1 a 3 puntos o mejor
|  | Temperatura de compensación | 0 a 100 °C
|  | Resolución de temperatura | 0.1 °C/ 1 °F
|  | Exactitud de temperatura | ±0.5°C ±1 o mejor
|  | Rango de medida de conductividad | Sistema auto-rango, siempre que cumpla con las especificaciones de exactitud y resolución exigidas en un rango desde hasta 0.0 µS/cm hasta 2000 mS/cm o mejor.
|  | Rango de voltaje | Desde -1999 mV - 0 - 1999 mV
|  | Resolución de voltaje | 0.1 mV
|  | Exactitud de voltaje | ±0.03 % F.S ± 1 digito
|  | TDS | De 0 a 100 g/L con 5 rangos
|  | Salinidad | De 0.010 a 80 ppt con 2 rangos o mejor
|  | Resistividad | De 0 a 100 MOmh.cm con 6 rangos
|  | Resolución | Conductividad: 0.01/0.1/1 uS/cm TDS: 0.01/0.1/1 mg/L, 0.01/0.1 g/L Resistividad: 0.1/1 Ohm.cm, 0.01/0.1/1 KOmh.cm Salinidad: 0.01/0.1/1 ppt, 0.01/0.1 ppt
|  | Almacenamiento de datos | 1000 sets o mejor
|  | Soluciones buffer | 4.00/7.00/10.01 pH, 50 mL de c/u
|  | Soluciones de conductividad | 84 µS, 1413 µS, 12.88 mS, 50 mL de c/u o 100 µS y 12.9 µS
|  | Solución de electrodo | KCl 3 M
|  | Solución de limpieza | Aplica
|  | Certificación | ISO
|  | Lugar de entrega | Ingelight (Envigado, Antioquia)
|  | Garantía | 2 años
11 | Colorímetro de muestras líquidas | Óptica | LED | 1
|  | Rango de longitud de onda | 430 a 660 nm
|  | Exactitud de longitud de onda | Más o menos 1 nm
|  | Viales | 3 viales de 16 mm o más 3 viales de 24 mm o más Opcional: se pueden adaptar viales de 10 mm y/o 13mm
|  | Adaptadores de tubos | De 16 mm y 13 mm
|  | Interfaz | Infrarrojo
|  | Almacenamiento interno | 1000 data set
|  | Lugar de entrega | Ingelight (Envigado, Antioquia)
|  | Garantía | 1 año
12 | Evaporador de solvente | Posiciones | 48 o mejor | 1
|  | Tipo de muestras | Químicas, alimentos, farmacéuticos, clínica
|  | Uso | Evaporación de grandes volúmenes de solventes de extracción
|  | Resistente a ácidos | Aplica
|  | Racks | Para 24 posiciones (tubos de 21 a 32 mm) Para 48 posiciones (tubos de 10 a 20 mm) O personalizable, pero que tenga las dos capacidades mínimas antes descritas.
|  | Tubos | 24 tubos, 50 mL para volumen final de 0.5 mL 24 tubos, 50 mL para volumen final de 1 mL
|  | Regulador de gas | Aplica
|  | Presión | Mínima 4 bar Máxima 9 bar
|  | Capacitación | Aplica para la puesta en marcha del equipo
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín)
|  | Garantía | 1 año
13 | Micropipeta multicanal | Canales | 8 canales o mejor | 1
|  | Volumen | 30 a 300 µl o mejor
|  | Imprecisión | 300 ± 1,8 µL o mejor
|  | Inexactitud | 300 ± 4,8 µL o mejor
|  | Sopote para multicanal | Circular con cuatro posiciones o mejor
|  | Lugar de entrega | ITM Robledo (Medellín)
|  | Certificado de calibración | Calibración por laboratorio acreditado que cumpla con la norma ISO 8655-2
|  | Garantía | 5 años
14 | Micropipetas | Cantidad | 2 unidades: volumen 1 µL o mejor hasta 10 µL | 20
4 unidades: volumen 10 µL hasta 100 µL
4 unidades: volumen desde 100 hasta 1000 µL
2 unidades: volumen hasta 200 µL
4 unidades: volumen hasta 500 µL
2 unidades: volumen hasta 5000 µL
2 unidades: volumen hasta 10000 µL
|  | Soporte circular | 2 unidades con 6 posiciones cada una
|  | Soporte plano | 2 unidades con 6 posiciones cada una
|  | Inexactitud | 10 ± 0.12 µL o mejor 100 ± 0.8 µL o mejor 200 ± 1.6 µL o mejor 500 ± 4 µL o mejor 1000 ± 8 µL o mejor 5000 ± 40 µL o mejor 10000 ± 60 µL o mejor
|  | Resistente a solventes químicos agresivos y a los efectos dañinos de la luz ultravioleta | Aplica
|  | Autoclavable totalmente | Aplica
|  | Mantenimiento | Fácil mantenimiento
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín)
|  | Calibración | Calibración por laboratorio acreditado que cumpla con la norma ISO 8655-2
|  | Garantía | 5 años
15 | Refrigerador/congelador separados | Capacidad total nominal | ≥1100 L (Refrigerador 650 L o mejor, congelador 528 L o mejor) | 1
|  | Compartimiento vertical independiente para refrigeración | Rango de trabajo 2 a 8 °C, setpoint típico 5 °C o mejor
|  | Compartimiento vertical independiente para congelación | Rango de trabajo −10 a −25 °C, setpoint típico −20 °C o mejor.
|  | Desague de descongelación | Aplica
|  | Protección | El sistema debe incluir protección que evite congelación accidental en el compartimento de refrigeración cuando la temperatura descienda por debajo de 0 °C Descongelación automática
|  | Dimensiones máximas | Refrigerador: Alto: aprox. 199 cm de alto Frente: entre 96 cm y 124 Fondo: entre 63 y 72 cm. Congelador: Alto: entre 185.7 y 199.5 cm Frente: entre 86.4 y 96 cm Fondo: entre 71 y 81.6 cm Cualquier valor entre los rangos especificados tanto para el refrigerador como el congelador son admitidos, siempre que no supere los valores máximos y se cumpla con la capacidad de almacenamiento.
|  | Sensores de control | Cada compartimento debe tener control propio (sensado, alarmas y setpoint)
|  | Resolución de lectura | 0.1 °C (mínimo), estabilidad y uniformidad declaradas por el fabricante para cada compartimento.
|  | Recuperación rápida del setpoint luego de aperturas frecuentes (el proveedor debe declarar tiempo y condiciones de recuperación o especificación equivalente). | Verificación con la calificación del equipo
|  | Circulación de aire forzada con diseño que favorezca uniformidad (evitar zonas más calientes o frías). | Aplica para refrigeración
|  | Circulación de aire forzada o enfriamiento directo con diseño que favorezca uniformidad (evitar zonas más calientes o frías). | Aplica para congelación
|  | Refrigerante | Libres de CFC, que sea comercial y cumplimiento de normativa ambiental aplicable, el oferente debe indicar tipo de refrigerante y condiciones de servicio.
|  | Puerta | Sólidas: para el congelador Sólidas: para el refrigerador doble puerta Con aislamiento de alta densidad con espesor declarado y sellos de alta durabilidad.
|  | Cierre puertas | Automático con ecualización de presión o sistema equivalente (para evitar puerta pegada) y alarma por puerta abierta configurable.
|  | Cerradura | Cerradura con llave (o control de acceso equivalente) en ambas puertas.
|  | Datalogger | Integrado que registre por separado temperatura (y preferible: estado de puerta/alarma/eventos).
|  | Display | Visualización local clara de temperatura de ambos compartimentos y con menú protegido por contraseña
|  | Alarmas | Audibles y visuales por compartimento para alta o baja temperatura, puerta abierta, fallo de sensor, fallo de energía, fallo del sistema (control/refrigeración). Alarmas configurables (umbrales, retardos, listas de destinatarios) y registro de eventos.
|  | Notificación remota | Debe incluir al menos uno de los dos métodos (SMS o correo) para la notificación remota; se valorará positivamente si incluye ambos, si requiere soporte para red móvil (SIM) o Internet (si se dispone), con configuración incluida.
|  | Batería | Requiere que se mantenga visualización local, registro del datalogger y capacidad de emitir alarma remota durante ≥12 horas.
|  | Protección contra picos/sobretensiones (integrada o externa). | Aplica
|  | Alimentación energía | 110 V / 60 Hz
|  | Material interior | Interior en acero inoxidable esmaltado o material equivalente con certificación de uso en laboratorio que sea resistente a desinfectantes habituales, resistencia química con superficies internas lisas, de fácil limpieza, sin puntos de acumulación.
|  | Estantería interna | Regulable y extraíble Mínimo 3 estantes en refrigeración o mejor Mínimo 3 estantes en congelación o mejor
|  | Iluminación interior | Aplica para cada módulo (congelación y refriogeración). Con iluminación interior LED (baja generación de calor).
|  | Instalación | Instalación, entrega y puesta en marcha incluida, con transporte, ingreso, ubicación final, nivelación, instalación y verificación funcional en sitio.
|  | Manuales | Completos en español (operación, alarmas, limpieza, mantenimiento, exportación de datos).
|  | Verificación metrológica | De setpoints y lectura con termómetro/registrador externo del laboratorio (comparación documentada) y mapeo térmico inicial (24 h) por compartimento con registradores multipunto y entrega de informe.
|  | Certificaciones de calidad | Aplica ISO o equivalente que garantice la calidad de operación
|  | Lugar de entrega | ITM Robledo (Medellín). Primer piso
|  | Garantía | Mínimo 24 meses.
16 | Refrigerador/congelador unificados | Capacidad total nominal | 500 L o mejor | 2
|  | Compartimiento vertical superior para refrigeración | Rango de trabajo +2°C to +8C° o mejor, setpoint variable
|  | Compartimiento vertical inferior para congelación | Rango de trabajo −25 a −10 °C, setpoint típico −20 °C o mejor.
|  | Desagüe de descongelación | Aplica por bandeja de evaporación.
|  | Protección | Para evitar auto-congelación debido a descensos por debajo de 0 °C en el sistema de refrigeración. Uso de descongelamiento automático en el compartimiento de refrigeración y descongelación manual en el compartimiento de congelación, siempre que cada sistema garantice el adecuado mantenimiento de la temperatura requeridos en ambos módulos.
|  | Sensores de control | Cada compartimento debe tener control propio (sensado, alarmas y setpoint) y la falla de uno no debe sacar de servicio el otro.
|  | Resolución de lectura | 0,1 °C (mínimo), estabilidad y uniformidad declaradas por el fabricante para cada compartimento.
|  | Recuperación rápida del setpoint luego de aperturas frecuentes (el proveedor debe declarar tiempo y condiciones de recuperación o especificación equivalente). | Aplica y se verifica durante la calificación
|  | Circulación de aire forzada o enfriamiento directo con diseño que favorezca uniformidad (evitar zonas más calientes o frías). | Aplica
|  | Refrigerante | Libres de CFC, que sea comercial y cumplimiento de normativa ambiental aplicable, el oferente debe indicar tipo de refrigerante y condiciones de servicio.
|  | Condensador | Alta eficiencia y protección para uso continuo (ambiente laboratorio).
|  | Puerta | Sólidas con aislamiento de alta densidad con espesor declarado y sellos de alta durabilidad.
|  | Cierre puertas | Automático con ecualización de presión o sistema equivalente (para evitar puerta pegada) y alarma por puerta abierta configurable.
|  | Cerradura | Cerradura con llave (o control de acceso equivalente) en ambas puertas.
|  | Datalogger | Integrado que registre por separado temperatura (y preferible: estado de puerta/alarma/eventos).
|  | Display | Visualización local clara de temperatura de ambos compartimentos y con menú protegido por contraseña
|  | Alarmas | Audibles y visuales por compartimento para alta o baja temperatura, puerta abierta, fallo de sensor, fallo de energía, fallo del sistema (control/refrigeración). Alarmas configurables (umbrales, retardos, listas de destinatarios) y registro de eventos.
|  | Notificación remota | Debe incluir al menos uno de los dos métodos (SMS o correo) para la notificación remota; se valorará positivamente si incluye ambos, si requiere soporte para red móvil (SIM) o Internet (si se dispone), con configuración incluida.
|  | Respaldo batería | Aplica. Requiere que se mantenga visualización local, registro del datalogger y capacidad de emitir alarma remota durante ≥12 horas.
|  | Protección contra picos/sobretensiones (integrada o externa). | Aplica
|  | Alimentación energía | 110 V / 60 Hz
|  | Material interior | Interior en acero inoxidable esmaltado o material equivalente con certificación de uso en laboratorio que sea resistente a desinfectantes habituales, resistencia química con superficies internas lisas, de fácil limpieza, sin puntos de acumulación.
|  | Estantería interna | Regulable y extraíble Mínimo 2 estantes en refrigeración o mejor Mínimo 1 estantes en congelación o mejor
|  | Iluminación interna | Aplica. Con iluminación interior LED (baja generación de calor).
|  | Instalación | Instalación, entrega y puesta en marcha incluida, con transporte, ingreso, ubicación final, nivelación, instalación y verificación funcional en sitio.
|  | Manuales | Completos en español (operación, alarmas, limpieza, mantenimiento, exportación de datos).
|  | Verificación metrológica | De setpoints y lectura con termómetro/registrador externo del laboratorio (comparación documentada) y mapeo térmico inicial (24 h) por compartimento con registradores multipunto y entrega de informe.
|  | Certificaciones de calidad | Aplica ISO o equivalente que garantice la calidad de operación
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín). Primer piso
|  | Garantía | Mínimo 24 meses.
17 | Rotoevaporador | Motor de giro | EC motor (accionamiento del matraz) o DC sin escobilla | 1
|  | Rango de velocidad | 20–280 rpm (control electrónico)
|  | Elevación (lift) | Carrera 150 mm o mejor
|  | Tasa de evaporación (L/h, ΔT 40 °C, operación continua) | 1,56 L/h o mejor
|  | Superficie máx. de enfriamiento | 0.17m² o mejor
|  | Presión acústica: < 85 dB(A) | Presión acústica: < 85 dB(A).
|  | Baño calefactor | Volumen 4.5 L o Mejor Volumen del balon de calentamiento y receptor : 1000 ml o mejor Pantalla: LCD Interfaz: USB Potencia de calentamiento: 1.300 W. Rango de temperatura: 180 °C (agua) o mejor Exactitud de control: ±1 °C. Material del baño: acero V4A o inoxidable Control de temperatura: Control PID por microprocesador
|  | Accesorios adicionales | • Sello de vacío PTFE/FKM. • Tubo de vapor. • Guard hood (protector): el manual sugiere operar con guard hood (accesorio) o dentro de campana cuando sea posible. Un adaptador para balón de 50 mL Un (1) balón de 1000 mL y un (1) balón de 50 mL para el rotaevaporador y un (1) balón de 100 mL para la recolección.
|  | Manuales de operación | Aplica
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín). Primer piso
|  | Garantía | Un año
18 | Manifold | Posiciones | 10 o mejor | 1
|  | Columnas SPE | 1 a 70 mL
|  | Estante ajustable, con control individual | Aplica
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín). Primer piso
|  | Garantía | Un año
19 | Baño termostatado (Baño María) | Digital | Aplica | 1
|  | Controlador de temperatura | Digital microcontrolado
|  | Temperatura ambiente | Desde +7°C a 100°C
|  | Precisión de control | ±0,3°C
|  | Uniformidad | ±0,3°C
|  | Circulación | Interna por agitación magnética
|  | Materiales de construcción | Bandeja y cuba: En acero inoxidable 304 Gabinete: De acero inoxidable 430 con pintura electrostática
|  | Dimensiones | Volumen total del equipo, aprox. 0.039 m3 a 0.062 m3 máximo. Volumen total de la cuba, aprox. 0.0108 m3 a 0.015 m3 u otras dimensiones que no comprometan la capacidad de volumen final de la cuba de 9 L mínimo.
|  | Capacidad (litros en la cuba) | 9 litros o mejor
|  | Potencia | 1000 Watts
|  | Voltaje | 220 Volts ±5%
|  | Accesorios | Bandeja protectora de la resistencia Barra magnética recubierta de teflón (pez) Tapa de acero inoxidable con 4 anillos reductores Fusibles adicionales
|  | Manuales de operación | Aplica
|  | Lugar de entrega | ITM Fraternidad (Medellín). Primer piso
|  | Garantía | Un año
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
VALOR DEL IVA
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
La información correspondiente a cada ítem también se encuentra incluida en el Estudio Previo.
Para el presente proceso de selección, es necesario que los oferentes hagan entrega de su propuesta económica en formato pdf y también adjunten el Formato No.2 Propuesta Económica en archivo de Excel.
Recuerde diligenciar el formato conforme a los valores unitarios oficialmente ofertados. En la plataforma SECOP II deberá registrar el valor unitario resultante del diligenciamiento del Anexo No. 2. Por favor, absténgase de ingresar como valor de su propuesta el valor estimado del proceso, ya que dicha acción constituirá causal de rechazo
ANEXOS TÉCNICOS CONFORME SE ESTABLECEN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN Con la firma del presente formato el proponente manifiesta que acepta y conoce las especificaciones técnicas y criterios del Acuerdo 016 de 2020 , que hacen parte del presente proceso. ADJUNTE EL PRESENTE FORMATO EN PDF Y EXCEL
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
Nombre o razón social del proponente
NIT del proponente:
Nombre del representante legal
Dirección completa del proponente:
Ciudad - Departamento - País:
Teléfono fijo:
Teléfono Celular
Fax:
Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:
_________________________________________________________ NOMBRE DEL PROPONENTE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC
(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta)

## GC-MS-FID-TCD (hidden)
4 | Cromatografo de Gases (GC) Acoplado a Dectector Simple Cuadrúpolo (MS) con Detector de Conductividad Térmica (TCD) y Detector de Ionización de Llama (FID) GC-MS-TCD-FID | Horno | Resolución de temperatura en el horno | 0.1 °C o mejor
|  |  | Enfriamiento del horno y rapidez medido en minutos desde su maxima temperatura | 450 °C a 50 °C en menos de 4 minutos
|  |  | Control de rampas de temperatura | Mínimo 20
|  |  | Rampas descendientes utilizando enfriamiento con línea de Nitrógeno | – 100 °C a 450 °C
|  |  | Rampas de temperatura | Más 5°C por encima de la temperatura ambiente a 450 °C o mejor
|  |  | Control electrónico | De flujo y de presión del gas portador
|  |  | Repetibilidad en tiempo de retención | <0.0008 min o mejor
|  |  | Repetibilidad en área inferior | 1.0% RSD o mejor
|  |  | Velocidad de calentamiento | 120 °C/min
|  |  | Módulo de horno auxiliar que incluya válvulas, loops y columnas que permitan el análisis de gas síntesis (H2, CO, CO2, N2, O2 y CH4) | Aplica
|  | Puerto de inyección | Control electrónico integrado del flujo | Aplica
|  |  | Relación de split | 10000:1
|  |  | Capacidad de puertos de inyección | Mínimo 2
|  | Detector de Conductividad Térmica - TCD | Detector TCD (Detector de Conductividad Térmica) de conexión rápida, sin herramientas especiales y sin requerir capacitación avanzada. | Tiempo máximo de sustitución ≤ 2 minutos.
|  |  | Temperatura máxima programable | 400 °C
|  |  | Mínimo valor detectable | <400 pg de tridecano/mL con gas de arrastre helio
|  |  | Rango lineal | 10⁵
|  | Detector de Ionización de Llama - FID | Detector FID de conexión instantánea sin herramientas y sin capacitación especializada | Tiempo máximo de sustitución ≤ 2 minutos.
|  |  | Velocidad de adquisición | 600 Hz
|  |  | Mínimo valor detectable | < 1.2 pg C/s
|  |  | Sensibilidad | 0.03 Coulumbs/Gc
|  |  | Rango lineal | 10⁷
|  |  | Temperatura máxima programable | 425 °C o mejor
|  | Detector Simple Cuadrúpolo | Rango de masas | 1,2 a 1000 uma o mejor
|  |  | Velocidad de scan | Mínimo de 20000 uma por segundo o mejor
|  |  | Energía de ionización variable desde el software | Entre 10 y 200 eV o mejor.
|  |  | Temperatura de la fuente de iones | 300 °С programable o superior
|  |  | Estabilidad de masas | Más o menos 0,1 uma en 24 horas o mejor.
|  |  | Resolución | De 1 uma o mejor
|  |  | Sensibilidad en SCAN | 1 pg de OFN debe dar una relación señal/ruido de al menos 1500:1 para la señal de ion en la masa 272.
|  |  | Sensibilidad en SIM | 100 fg de OFN, IDL ≤ 10 fg para m/z 272 para 8 inyecciones demostrada en el sitio de instalación
|  |  | Modo de operación | Impacto electrónico
|  |  | Sistema de vacío | Bomba turbo molecular de mínimo 250 L/segundo o mejor.
|  |  | Cambio de columna, filamento y reemplazo del sistema de ionización sin realizar venteo en el equipo. | Aplica
|  | Adquisición de datos | Software de plataforma unificada propio del equipо, que permita un control total todo el flujo analítico (GC, MS, preparación de muestras, reporte, cumplimiento normativo) desde un solo software. | Aplica
|  |  | Librerías | Wiley y NIST
|  |  | No permitir modificar los datos obtenidos | Aplica
|  |  | Cumplir los requerimientos normativos y de control calidad de los datos obtenidos. | Aplica
|  | Equipo de cómputo | Procesador | Core i7 o mejor
|  |  | Disco duro | Capacidad 1 tb o mejor
|  |  | Memoria principal RAM | 8 GB o mejor
|  |  | Disco duro externo de alta velocidad | 1 tb
|  |  | Manuales y CDS de configuración | Aplica
|  |  | Monitor de panel plano | 23" o mejor
|  |  | Posibilidad de acceso desde una estación remota para diagnóstico o para procesamiento de información. | Aplica
|  | Sistema Regulador de Potencia (UPS) | Mínimo 10 kva | Aplica
|  | Implementación de método instrumental | Implementación para la determinación de la composición de productos de gasificación de biomasa (gas de síntesis) | Consumbles: incluye columna, estándares (H2, CO, CO2, N2, O2 y CH4), viales, tapas, septas para HS y bolsas Tedlar
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación y puesta en marcha del instrumento, se deberá considerar instrucción que debe cubrir las siguientes capacitaciones: | Será impartida en idioma español y realizada en el laboratorio donde se instalará el equipo y para todo el personal del laboratorio. Consta de dos capacitaciones. 1. Primera Fase: Fundamentación teórica Debe incluir los siguientes temas: Definición, clasificación y aplicaciones principales de Cromatografía. Definición, clasificación y aplicaciones principales de Detectores. Definición y aplicaciones principales de Cromatografía de Líquida con Detector Selectivos de Masas. Definición, análisis, reglas y tipos de fraccionamiento en Espectrometría de Masas. Duración: mínimo 40 horas. 2.Segunda Fase: Manejo de equipo y software. Procedimientos de limpieza. Cambios de columna. Actividades de mantenimiento a realizar por el usuario. Parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, Creación y desarrollo de métodos. Elaboración de secuencias de corrido Impresión de reportes Duración: mínimo 40 horas después de instalado el equipo. Estas capacitaciones no tendrán costo adicional.
|  | Instalación | Cada parte del equipo debe estar en funcionamiento. Lugar: la instalación se realizará en la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escritoque las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Garantía | 12 meses mínimo | Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Información documentada del equipo | De todos los equipos | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Mantenimiento | Incluir 5 mantenimientos preventivos durante 5 años (uno por año) | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Calificación | Incluye | Calificación de instalación (IQ): El contratista deberá realizar esta actividad y aportar evidencia del cumplimiento de todos los requisitos. Calificación operacional: Consiste en correr test de funcionamiento general, correr patrones de OFN, verificación de picos y realizar respectivas pruebas de funcionamiento. Diagnóstico: al iniciar el proceso de mantenimiento como el soporte técnico cada vez que se presente alguna novedad en el equipo.

## HPLC-DAD (hidden)
5 | Cromatógrafo Líquido acoplado a un Detector de Arreglo de Diodos (HPLC-DAD) | Detector de Arreglo de Diodos (DAD) | Rango espectral | 190 a 800 nm
Frecuencia de adquisición de datos
|  |  | Fuente de luz | Lámpara de tugsteno y deuterium
|  |  | Celda de flujo | Estándar
|  |  | Exactitud de longitud de onda | Más o menos 1 nm
|  |  | Linealidad | > 2 u.a
|  | Bomba cuaternaria | Principio | Cuaternaria
|  |  | Rango de flujo (ajustable) | 0.001–10 mL/min, con incrementos de 1 μL/min o mejor
|  |  | Presión máxima | Mayor o igual a 600 bar
|  |  | Exactitud del flujo (Accuracy) | ±0.1%
|  |  | Precisión del flujo (Precisión) | Menor o igual a 0.1 RSD o mejor
|  |  | Pulsación | Normalmente < 2,0% o mejor
|  |  | Precisión de la proporción | < 0.2% SD
|  |  | Número de líneas de disolvente | 4
|  |  | Desgasificación de disolventes | Incorporado, 4 canales
|  |  | pH | 1 a 12 o mejor
|  |  | Compatible con fase normal | Aplica
|  |  | Seguridad | Detección de fugas y monitoreo de exceso de presión
|  | Automuestreador | Principio de funcionamiento | Inyección por loop
|  |  | Presión máxima | Mayor o igual a 600 bar
|  |  | Rango de volumen de inyección | 0,01–100 μL, mínimo
|  |  | Exactitud del volumen de inyección exactitud | ±0,5% a 50 μL y ±1% a 10 μL de agua
|  |  | Precisión del volumen de inyección | <0,25% RSD en área para 3 μL (cafeína en agua)
|  |  | Linealidad de inyección | R > 0,9999 (cafeína en agua)
|  |  | Tipo de inyección | Mediante mecanismo de transferencia directa
|  |  | Rango de temperatura | 4–40 °C
|  |  | Capacidad | 120 posiciones para viales de 2 mL o superior
|  |  | Características de seguridad | Detección de fugas y manejo seguro de fugas
|  |  | pH | 2 a 12 o mejor
|  |  | Compatible con fase normal | Aplica
|  | Compartimiento de columna | Principio de funcionamiento | Circulación de aire forzado y/o aire quieto
|  |  | Temperatura | Hasta 80 °C o mejor
|  |  | Estabilidad de temperatura | ±0.15 ˚C o mejor
|  |  | Precisión de la temperatura | ±0,5 °C (hasta 80 °C)
|  |  | Capacidad | Mínimo 2 columnas, cada una de 300mm
|  |  | Precalentador | Aplica
|  |  | Rango de presión | Hasta 600 bar o mejor
|  |  | pH | 2 a 12 o mejor
|  |  | Compatible con fase normal | Aplica
|  |  | Seguridad | Sensor de fugas
|  | Método instrumental implementado | Implementación de método instrumental para la cuantificación de pesticidas en aguas | Método instrumental implementado: Implementación de método instrumental para la cuantificación de pesticidas en agua Consumibles: Kit para montaje de metodología de pesticidas en aguas (incluir columna, derivatizante y estándares que incluye glifosato)
|  | Sistema de cómputo | Procesador Core i7 o mejor Disco duro Capacidad 1 tb o mejor Memoria principal RAM 8 GB o mejor Disco duro externo de alta velocidad 1 tb Manuales y CDS de configuración Monitor de panel plano 23" o mejor Posibilidad de acceso desde una estación remota para diagnóstico o para procesamiento de información | Aplica
|  | Software | Descripcion General | Software de plataforma unificada propio del equipо, que permita un control total todo el flujo analítico con mantenimiento predictivo para uso real. Entregar última versión actualizada
|  | Sistema Regulador de Potencia (UPS) | Mínimo 3 kva | Aplica
|  | Consumibles | Entrega de kit completo de consumibles | Entrega de Kit de instalación Kit de calificación Kit para primer mantenimiento preventivo del primer año, que incluye (de la bomba y del automuestreador si aplica)
|  | Información documentada del equipo | Entrega de todos los documentos del equipo para la puesta en marcha | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales (operación y mantenimiento) que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Garantía | 12 meses mínimo | Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Instalación | Diagnóstico e instalación funcional incluyendo informes. Lugar: Universidad de Amazonía (Caquetá) | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escritoque las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Calificación | Incluye | Calificación de instalación (IQ): El contratista deberá realizar esta actividad y aportar evidencia del cumplimiento de todos los requisitos. Calificación operacional: Consiste en correr test de funcionamiento general, correr patrones de OFN, verificación de picos y realizar respectivas pruebas de funcionamiento. Diagnóstico: al iniciar el proceso de mantenimiento como el soporte técnico cada vez que se presente alguna novedad en el equipo.
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación y puesta en marcha del instrumento, se deberá considerar instrucción que debe cubrir las siguientes capacitaciones: | Será impartida en idioma español y realizada en el laboratorio donde se instalará el equipo y para todo el personal del laboratorio. Consta de dos capacitaciones. 1. Primera Fase: Fundamentación teórica Debe incluir los siguientes temas: Definición, clasificación y aplicaciones principales de Cromatografía. Definición, clasificación y aplicaciones principales del Detector DAD. Definición y aplicaciones principales de Cromatografía de Líquida con Detector DAD. Duración: mínimo 16 horas. 2.Segunda Fase: Manejo de equipo y software. Procedimientos de limpieza. Cambios de columna. Actividades de mantenimiento a realizar por el usuario. Parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, Creación y desarrollo de métodos. Elaboración de secuencias de corrido Impresión de reportes Duración: mínimo 24 horas después de instalado el equipo. Estas capacitaciones no tendrán costo adicional.
|  | Mantenimiento | Incluir 5 mantenimientos preventivos durante 5 años (uno por año) | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Soporte técnico | Garantizar soporte técnico de manera ininterrumpida con tiempo de respuesta máximo de 24 h en días hábiles | Aplica