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Anexo No 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. OBJETO:

Realizar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos sistemas integrales de purificación de agua ultrapura (Tipo I), incluyendo el suministro, entrega e instalación de los insumos, consumibles y/o accesorios necesarios para su adecuada operación para la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano.

El Contratista seleccionado mediante el presente proceso de selección, se obliga a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en los presentes estudios previos.
2. CÓDIGOS UNSPSC

	Clasificación
	Segmentos
	Familias
	Clases

	CÓDIGO
	41000000
	
41100000

	41104200

	NOMBRE
	Equipo de laboratorio, medición, observación y pruebas
	Equipo científico y de laboratorio
	Equipos y suministros de purificación de agua de laboratorio




3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR DE LOS DOS SISTEMAS DE PURIFICADOR DE AGUA.

	Cantidad
	2 unidades

	Ítem
	Especificación Técnica

	1. Tipo de agua producida
	Sistema para la producción de agua ultrapura Tipo I, capaz de producir agua con características de calidad equivalentes a las establecidas en las normas ASTM D1193-24 Tipo I, Grado 1 y CLSI CLRW, que incluya adicionalmente la generación continua de agua Tipo II como etapa intermedia del proceso de purificación.  


	2. Conductividad eléctrica (a 25 °C)
	≤ 0.055 μS/cm (resistividad ≥ 18.2 MΩ·cm), medida en el punto de dispensado.

	3. Contenido de carbono orgánico total (TOC)
	≤ 5 ppb (μg/L), con monitoreo en línea mediante sensor TOC incorporado.

	4. Bacterias
	≤ 0.01 UFC/mL (mediante filtro final estéril de 0.22 µm o UV bactericida).

	5. Partículas
	≥ 99% de remoción de partículas ≥ 0.2 μm, con cartucho final de filtración en el punto de uso.

	6. Producción diaria
	El sistema deberá producir como mínimo 100 litros/día de agua Tipo I y contar con una capacidad de dispensación mínima de 1,5 litros/minuto.

	7. Fuente de alimentación
	El sistema deberá operar desde agua de red potable mediante un sistema integral de purificación que incluye la producción interna de agua Tipo II como etapa previa para la obtención de agua Tipo I.

	8. Tecnología de purificación
	Sistema integrado que incluya tecnologías de purificación como ósmosis inversa (RO), electrodeionización (EDI) o sistemas equivalentes, radiación UV (185/254 nm) y módulos de pulido final, que permitan la producción continua de agua Tipo II como etapa previa a la obtención de agua Tipo I.

	9. Control de calidad del agua
	Monitoreo en línea y en tiempo real de resistividad/conductividad y TOC, con alarmas y pantalla digital táctil.

	10. Interfaz de usuario
	Pantalla táctil a color con acceso a la información de operación del sistema, incluyendo parámetros de calidad del agua, alarmas, eventos, estado de consumibles y demás funcionalidades que permitan la trazabilidad y gestión del mantenimiento preventivo.

	11. Conectividad
	El sistema deberá permitir el almacenamiento, consulta y exportación de reportes de calidad del agua, registros de uso, horas de uso, eventos y mantenimiento mediante interfaces de comunicación como Ethernet, USB, Bluetooth, Tarjeta SD, RS232 o tecnologías equivalentes implementadas por el fabricante.

	12. Disponibilidad de agua Tipo II (repositorio)
	El sistema deberá contar con un repositorio de almacenamiento o punto de acceso de agua Tipo II (agua purificada), disponible para uso directo en aplicaciones de laboratorio como lavado de material, preparación de reactivos u otras actividades que no requieran agua ultraPura Tipo I. Este suministro deberá provenir del sistema integrado de purificación y garantizar disponibilidad continua.

	13. Instalación y condiciones de montaje
	El sistema corresponde a dos (2) sistemas de producción de agua ultrapura Tipo I, los cuales deberán ser instalados en condiciones operativas diferenciadas, de acuerdo con la infraestructura disponible en cada punto de instalación:

Unidad 1:

Será instalada en el laboratorio que cuenta con condiciones de infraestructura adecuada para su operación mediante suministro de agua por gravedad. No obstante, en caso de requerirse, el contratista deberá realizar la Adaptación necesaria para la derivación de la línea de captación de agua, garantizando su correcta integración con el sistema.

Para la instalación se deberán incluir, de ser necesario:

· Derivación de la tubería de captación existente.
· Instalación de elementos de control y monitoreo, tales como mínimo dos (2) manómetros u otros dispositivos que permitan verificar las condiciones de operación.

El contratista deberá garantizar que las condiciones iniciales del sistema de suministro de agua se mantengan operativas, sin afectación de su funcionamiento original.




Unidad 2:

El sistema será instalado en un laboratorio que no cuenta con las condiciones completas para su instalación directa, por lo que el contratista deberá contemplar la adaptación necesaria para su correcta ubicación y funcionamiento.

Para la instalación se deberá incluir como mínimo:

· Adecuación de la estructura o soporte autoportante para la instalación del equipo, de acuerdo con sus dimensiones y peso.
· Implementación de un sistema de prefiltración, instalado en un arreglo tipo carril, bastidor o soporte estructural independiente.
· Derivación de la línea de captación de agua, garantizando su correcta conexión al sistema.
· Instalación de elementos de control y monitoreo, tales como mínimo dos (2) manómetros u otros dispositivos que permitan verificar las condiciones de operación del sistema de alimentación.

Integración de los componentes de pretratamiento con el sistema principal, asegurando continuidad operativa.

En ningún caso se permitirán perforaciones o intervenciones sobre la infraestructura existente del edificio, por lo que todas las soluciones deberán ser autoportantes y ancladas únicamente a nivel de piso.

El contratista deberá garantizar que, posterior a la instalación, las condiciones iniciales del sistema de suministro de agua permanezcan funcionales y operativas, sin afectaciones a su desempeño original.

El oferente deberá contemplar en su propuesta técnica y económica las diferencias en configuración entre ambas unidades. 

Nota para los dos (2) sistemas: La presión de suministro de agua potable en el sitio de instalación se encuentra dentro de los rangos típicos de la red de acueducto de Bogotá (20–40 psi), por lo cual el equipo a suministrar deberá ser capaz de operar bajo estas condiciones sin comprometer su desempeño. En caso de requerirse, el proveedor deberá contemplar soluciones que garanticen la estabilidad operativa del sistema.





3.1 VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO EQUIPO

· Todos los equipos y sus componentes solicitados deben ser entregados y puestos en total funcionamiento. 
· Entregar todos los accesorios, demás partes y referencias que se requieran para dejar en total   funcionamiento el equipo adquirido en el presente proceso de contratación.
· El contratista debe comprometerse en su oferta, a atender y responder las dudas o problemas que surjan durante la operación del equipo, con una oportunidad no mayor a tres (3) días hábiles. 
· 

3.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO OBJETO DE VERIFICACIÓN:

El proveedor garantizará la correcta ejecución del contrato con el siguiente personal:

	Perfil del personal requerido
	Cantidad requerida
	Actividades específicas para realizar

	
Ingeniero ambiental o electrónico o eléctrico o  mecánico o, Ingeniería Biomédica o carrera a fines

	1
	
Instalación física del equipo- Conexión a red eléctrica, de agua potable y drenaje- Configuración inicial del sistema- Verificación de integridad de componentes (filtros, UV, módulos de resistividad y TOC)

-Ejecución de pruebas de validación de calidad de agua (TOC, resistividad, bacterias)- Generación de informe de conformidad

	
 
Técnico o tecnólogo en mantenimiento electromecánico o mecánica industrial,  o Tecnólogo en
Gestión de Procesos
Mecatrónicos o afines. 
	1
	-
Apoyo en montaje, conexión de líneas y soporte al ingeniero líder- Revisión de nivelación y anclaje del equipo.





Nota: El futuro contratista deberá entregar la hoja de vida y los certificados de experiencia del personal asignado para la instalación y puesta en marcha del sistema purificador de agua tipo I.

El contratista será responsable de garantizar la estabilidad del personal designado y deberá comunicar de manera formal cualquier cambio en el equipo de trabajo.

DOCUMENTOS PARA VERIFICAR EL PERSONAL 

Dentro de los Cinco (5) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato el contratista debe aportar para aprobación por parte del supervisor los siguientes documentos: 

A. Documentación general: 
- Fotocopia del documento de identificación del personal.

B. Documentación académica:
- Copia del respectivo título académico y/o acta de grado.
- En los casos que determine la Ley, la tarjeta profesional o matrícula profesional según corresponda. 
- La certificación o constancia de vigencia profesional y/o antecedentes disciplinarios de la misma o sus equivalentes dependiendo de la profesión – vigente.

C. Documentación para acreditar la experiencia: 

Mínimo una (1) Certificación laboral o contractual de experiencia relacionada con las actividades específicas a realizar en cada perfil, dichas certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información:
- Nombre o razón social de la entidad o empresa contratante.
 - Nombre del contratista o empleado.
- Fecha de inicio y de terminación del vínculo laboral o contractual. (En caso de que no se evidencie fecha de terminación, se tomará como fecha final la fecha de expedición del certificado).
- Especificación del cargo y/o actividades desempeñadas.
− Nombre y Firma del funcionario encargado que expide la certificación, en la Entidad o Empresa contratante, correo electrónico, dependencia y número de teléfono. Si la certificación incluye varios contratos se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos.
 
NOTA A: El SGC podrá verificar la información del personal propuesto respecto de los registros públicos sobre sanciones que considere convenientes y según la regulación para cada caso.

NOTA B: Para la contabilización de la experiencia profesional el SGC aplicará lo dispuesto en el Decreto Ley 019 del 10 de enero de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública", salvo en aquellas profesiones reguladas y que requieren expedición de matrícula o tarjeta profesional como lo son las de ingeniería, las cuales se regulan conforme a lo dispuesto en la Ley 842 del 9 de octubre de 2003 "Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones".

3.3  DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE DEBE PROPORCIONAR EL CONTRATISTA:

El OFERENTE, deberá adjuntar el Manual de Operación, el manual de funcionamiento, manuales de mantenimiento, catálogos, fichas técnicas y demás; los cuales deben corresponder al modelo OFRECIDO en impresión original y digital (formato *.PDF), en idioma español y/o inglés.


3.4  GARANTÍA TÉCNICA:

Brindar la garantía técnica de correcto y normal funcionamiento, como mínimo por un año expedida de la casa matriz.

3.5  TIEMPO DE RESPUESTA A QUEJAS POR PARTE DEL USUARIO:

El contratista debe comprometerse en su oferta, a atender y responder las dudas o problemas que surjan durante la operación del equipo, con una oportunidad no mayor a tres (3) días hábiles. 


4 LUGAR DE ENTREGA: 

El equipo y elementos que lo componen deben ser entregados por el contratista en funcionamiento en:

	Sede
	Dirección 
	Ciudad

	SGC sede CAN 
	Carrera 50 No. 26 - 20
	Bogotá D.C.




5 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El término de ejecución estimado será de TRES (3) meses, contado a partir de la aprobación de las garantías por parte de la Coordinadora del Grupo de Contratos y Convenios, previa expedición del registro presupuestal. Este plazo considera los tiempos asociados a importación, transporte, instalación, puesta en marcha y capacitación técnica del personal.

El contratista deberá realizar la entrega de los bienes objeto del contrato dentro de los primeros dos (2) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. El tiempo restante del plazo contractual deberá destinarse a la instalación, configuración, pruebas, capacitación (si aplica) y puesta en funcionamiento de los equipos, garantizando su correcta operación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas
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