## Lote 2 Mantenimiento correctivo
ANEXO PROPUESTA ECONOMICA
LOTE 2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ITEM | PLACA INVENTARIO | CODIGO METROLOGICO | UBICACIÓN | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | MAGNITUD RELACIONADA | CORRECCIÓN SOLICITADA | PRECIO UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | N.R | AU-E003 | ESTERILIZACIÓN | AUTOCLAVE | MATACHANA | AE110DRY | 41687 | TEMPERATURA-PRESION | Falla sensor de puerta
2 | N.R | AU-E002 | ESTERILIZACIÓN | AUTOCLAVE | CENTRICOL | N.R | 816 | TEMPERATURA-PRESION
3 | 10323 | AU-E001 | ESTERILIZACIÓN | AUTOCLAVE | EASTERN | EA-620A | 281 | TEMPERATURA - PRESIÓN | No alcanza la T,Requiere cambio de presostato/empaque
4 | G100025506 | RF-V018 | VIROLOGIA | ULTRACONGELADOR | THERMO | 88400A | 160027601160901 | TEMPERATURA | Equipo requiere cambio de la interfaz gráfica, también se recomienda el cambio del regulador de voltaje, por uno de más capacidad
5 | N.R | RF-V023 | VIROLOGIA | REFRIGERADOR | THERMO SCIENTIFIC | GTTSG12RPGA | 300490256 | TEMPERATURA | control malo
6 | N.R | UV-MB001 | MICOBACTERIAS | LAMPARA UV GERMICIDA | HUANYU | TU-6 | MU201903869 | LUZ | Reparación, no prenden
7 | N.R | UV-MB002 | MICOBACTERIAS | LAMPARA UV GERMICIDA | HUANYU | TU-6 | MU201903867 | LUZ | Reparación, no prenden
8 | G100035484 | ES-MB005 | MICOBACTERIAS | TWIN CUBATOR |  |  |  | TEMPERATURA | La tapa esta mala
9 | G100070452 | CB-P002 | PARASITOLOGIA | CABINA DE BIOSEGURIDAD 4 PIES | JPINGLOBAL | JPCBII2A-72LC | 4587778 | LUZ/ HUMEDAD RELATIVA | El vidrio no funciona correctamente
10 | G100070472 | RF-B004 | MICROBIOLOGIA CLINICA | REFRIGERADOR | HELMER | ILR 20 | 2047244 | TEMPERATURA | FALLA EN EL DISPLAY
11 | G100070462 | RF-MA005 | MICROBIOLOGIA ALIMENTOS | REFRIGERADOR | HELMER | ILR-120 | 2047247 | TEMPERATURA | NO FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO
12 | G100070455 | RF-MC002 | MICROBIOLOGIA CLINICA | CONGELADOR GRANDE | VWR | MFP-17-TS | VWR-WB75072675-1802 | TEMPERATURA | NO TIENE PANTALLA
13 | G100035485 | RF-V020 | VIROLOGIA | ULTRACONGELADOR | THERMO SCIENTIFIC | TDE50086LA | 1115680101210317 | TEMPERATURA | No llega a la temperatura (se mantiene en -35/-40)
14 | 16393 | CF-V006 | VIROLOGIA | MICROCENTRIFUGA | BOECO | V-1 PLUS | 580608127 | VELOCIDAD | Reparación de porta muestras
15 | G100010910 | CF-V003 | VIROLOGIA | MICROCENTRIFUGA | CLAY ADAMS | COMPACT II CENTRIFUGE | 4750060 | VELOCIDAD | Seguro de tapa roto, sin tornillo de rotor
16 | G100010943- 11673 | MB-V001 | VIROLOGIA | MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA | NIKON | LABOPHOT-2 | 235448 | OPTICA | DAÑO EN EL CONTACTO DE LA LUZ UV
17 | 17846 | MB-P004 | PARASITOLOGIA | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | CX31 | 4J03659 | OPTICA | LENTE DE ILUMINACION RAYADO
18 | G100010989 | MB-CI007 | CITOLOGIA | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | CX21FS1 | 0H88943 | OPTICA | LENTE 40X CON RAYON
19 | 9706 | AM-FA002 | FISICOQUIMICO ALIMENTOS Y AMBIENTE | AGITADOR MAGNETICO | CORNING | PC-353 | N.R | VELOCIDAD | CAMBIO DE CABLE DE PODER
20 | G100010899 | BV-V001 | VIROLOGIA | BOMBA DE VACIO | GAST | D0A-P704-AA | 11009614102 | PRESION | PIEZA FRACTURADA
21 | G100070450 | RF-P002 | PARASITOLOGIA | REFRIGERADOR | HELMER | ILR 120 | 2047248 | TEMPERATURA | VENTILADOR Y CAMBIO DE TERMICO Y RELE
22 | G100036757 | CE-FA003 | FISICOQUIMICO ALIMENTOS Y AMBIENTE | CABINA EXTRACTORA | ESCO | FRONTIER ACID DIGESTION | 2021-168437 | Sugerido proveedor | EL EXTRACTOR NO FUNCIONA, FALLA DEL MOTOR
23 | G100036750 | CM-EN001 | ENTOMOLOGIA | CAMARA CLIMATICA | CONTROL SUPERIOR | CS CC4801 | 17021100 | TEMPERATURA Y HUMEDAD | Falla en la humedad, cambio de protector del ducto termico y cambio conexión a desague
24 | G100035486 | RF-V028 | VIROLOGIA | ULTRACONGELADOR | Infrico medcare | ULF70086 | 3000451768 | TEMPERATURA | NO LLEGA A LA TEMPERATURA, NO ESTABILIZA
25 | G100035483 | AV-MB004 | MICOBACTERIAS | VORTEX | VELP SCIENTIFICA | ZX3 | 600556 | VELOCIDAD | NO FUNCIONA EN LOS DOS MODOS, SOLO UNO
26 | G100033062 | MT-P002 | MICROBIOLOGIA CLINICA | MICROSCOPIO TRINOCULAR | ZEISS | PRIMO STAR 3 | 3150012801 | OPTICA | FALLA AJUSTE MICRO Y MACRO
27 | G100070458 | RF-FA005 | FISICOQUIMICO ALIMENTOS Y AMBIENTE | CONGELADOR PEQUEÑO | HELMER | ILF 105 | 2039086 | TEMPERATURA | DISPLAY MALO
28 | G100035481 | CA-V002 | RECEPCION | Cabina de bioseguridad | LABCONCO | 3430009 | 100728445 | Sugerido proveedor | FALLA EN EL COMPRESOR
29 | G100010868 | AV-MB001 | MICOBACTERIAS | VORTEX | BOECO | V-1 PLUS | 580608114 | VELOCIDAD | Fallas en el motor
30 | G100032206 | MB-MB002 | MICOBACTERIAS | MICROSCOPIO BINOCULAR | LABOMED | CXL | 170480296 | OPTICA | su objetivo de 100 X no enfoca bien
31 | G100032217 | MB-MB003 | MICOBACTERIAS | MICROSCOPIO BINOCULAR | LABOMED | CLX | 600556 | OPTICA | su objetivo de 100 X no enfoca bien
32 | N.R | MB-MB004 | MICOBACTERIAS | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | CX22 | 2D89522 | OPTICA | el carro no funciona
33 | N.R | MB-MB005 | MICOBACTERIAS | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | CX22 | 2C88156 | OPTICA | su objetivo de 100 X no enfoca bien
34 | G100032209 | MB-MB010 | MICOBACTERIAS | MICROSCOPIO BINOCULAR | ZEISS | PRIMO STAR | 3144044972 | OPTICA | su objetivo de 100 X no enfoca bien
35 | G100032211 | MB-MB013 | MICOBACTERIAS | MICROSCOPIO BINOCULAR | ZEISS | PRIMO STAR | 3144044979 | OPTICA | el carro no funciona se baja constantemente
36 | G100010796 | AM-FA001 | FISICOQUIMICO ALIMENTOS Y AMBIENTE | AGITADOR MAGNETICO | VELP SCIENTIFICA | F203A0161 | 90312 | VELOCIDAD
37 | G100011165 | MB-P001 | PARASITOLOGIA | MICROSCOPIO BINOCULAR | OLYMPUS | Olympus CX 21 | OD84478 | Mecánico | Macrométrico
38 | N.R | MB-P010 | MICROBIOLOGIA CLINICA | MICROSCOPIO BINOCULAR | ZEISS | PRIMO STAR | 3144044882 | OPTICA | FALLA AJUSTE MICRO Y MACRO
39 | G100037560 | MB-P011 | MICROBIOLOGIA CLINICA | MICROSCOPIO BINOCULAR | ZEISS | PRIMO STAR | 3144044956 | OPTICA | falla en micro y macro. Problemas para enfocar en 100X
40 | G100035496 | LM-P001 | VIROLOGIA | LAVADOR DE MICROPLATOS | Thermo Scientific | WELLWASH | 888-708096A |  | Dispensa mas agua y no succiona
ANA MARIA PIEDRAHITA CORREA
Profesional Universitaria
Rol Técnico
Note on H42: DANIELA CIRO ALZATE: TRANSLADO DE PARASITOLOGIA