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ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lugar y fecha 

Señores 
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 
Calle 25 D Nº 96 B 70 
Bogotá, D.C. 

El suscrito _________________ en nombre de __________________, de acuerdo con las reglas que estipulan las condiciones para participar y demás documentos de la presente contratación cuyo objeto es “(HIDRO 208) COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN INSITU PARA LA RED DE CALIDAD DE AGUA DEL IDEAM”  

Acepto las condiciones técnicas aquí presentadas:

[bookmark: _Hlk232616107]OBJETO: OBJETO: “(HIDRO 208) COMPRA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN INSITU PARA LA RED DE CALIDAD DE AGUA DEL IDEAM”  

ALCANCE DEL OBJETO:
La presente contratación tiene como finalidad la adquisición de equipos multiparámetros de campo para la medición y monitoreo de parámetros fisicoquímicos y ambientales, con el fin de apoyar las actividades técnicas de control y seguimiento en campo de la calidad del agua.

El alcance incluye suministro de los equipos multiparámetros (consola), sensores o sondas necesarias (pH, Conductividad, Oxígeno disuelto, temperatura), accesorios básicos de operación, manuales técnicos, calibración inicial, capacitación básica para el uso del equipo y garantía técnica del fabricante.

LAS ESPECIFICACIONES ESCENCIALES TÉNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS CANTIDADES A ENTREGAR SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

TABLA No 1 ESPECIFICACIONES ESCENCIALES TÉNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD FUNCIONAL:





	NÚMERO
	PARTE
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	NO APLICA
	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO (CONSOLA): Para medición de pH (Unidades), Conductividad eléctrica (µS/cm o mS/cm), Oxígeno disuelto (mg/L y % saturación) Por luminiscencia, Temperatura (°C), Mínimo Tres (3) canales digitales independientes para medición simultánea, Mínimo Tres (3) sondas (sensores) independientes para la medición de las variables (NO única sonda, ni tampoco integradas).

CARACTERISTICAS 
· Canales compatibles con sensores digitales inteligentes.
· Conexiones independientes e intercambiables entre sí.
· Sondas con memoria interna integrada que permitan el almacenamiento de las verificaciones directamente en cada una de las sondas de manera individual.
· Reconocimiento automático del buffer: Sí, 
· Almacenamiento de datos: Mínimo mil conjuntos (1000) o registros con fecha y hora, Mínimo 10 calibraciones en adelante
· Protección mínima: IP67 (Para el compartimiento de batería instalado).
· Pantalla de alta resolución con iluminación, 
· Retroiluminación con guía paso a paso para calibración.
· Puerto USB o sistema inalámbrico para exportación directa de datos, Medición de presión barométrica para la compensación automática de Oxígeno Disuelto.
· Ficha técnica o catálogo original emitido por el fabricante del equipo ofertado, en el cual se evidencien claramente las especificaciones técnicas exigidas. El documento deberá permitir la verificación de marca, modelo y características del equipo. No se aceptarán fichas técnicas elaboradas por el oferente, estas deben ser elaboradas directamente desde el fabricante). 
· Garantía mínima de 2 años para el equipo y de mínimo 6 meses para las sondas, sensores y/o electrodos, baterías recargables, adaptadores de corriente y/o adaptadores para recarga
· Manuales de operación, mantenimiento del equipo en físico, digital editable y en idioma español. 
· Baterías de iones de litio necesarias para la operación del equipo. 
· Cargador tipo USB, Cable USB o interfaz de comunicación.
· Incluir un Mantenimiento preventivo y una calificación operacional para el presente equipo y sus sensores o sondas
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NO APLICA


	SONDA/ ELECTRODO pH: Compatible con la consola (ITEM 1), Capuchón protector para el sensor, equipada con cable de mínimo 3 metros en adelante, Elemento de referencia Ag/AgCl (plata/cloruro de plata) de doble unión, apto para uso en campo, con cuerpo robusto en epoxi/plástico y resistente a impactos. 
Cuerpo resistente NO fabricado en vidrio, Tipo de sensor: Robusto, apto para trabajo de campo, Tipo de unión: Diafragma abierto o unión de cerámica, Exactitud de pH: ±0,02 pH, Rango de medición: pH: 2 – 14 pH (su equivalente en mV), Resolución mínima de pH: 0,01 ,Exactitud de temperatura: ±0,3 °C, Rango de temperatura: Mínimo de 0 – 50 °C, Resolución de temperatura: Mínima 0,1 °C, Resistencia al agua: Mínimo IP68, Solución de llenado: Gel sólido no rellenable, Sensor de temperatura incorporado y/o Electrodo digital IDS, Tipo de medición: Campo, Material del cuerpo del sensor: Plástico de alta resistencia y/o Policarbonato y/o Acero inoxidable. mínimo 3 puntos de calibración (4 UND, 7UND y 10UND)
Certificado de calibración trazable a patrones de referencia internacionales realizadas por un laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC17025, Los certificados deberán incluir como mínimo: Identificación del equipo y sensor Fecha de calibración, Resultados de calibración, Incertidumbre de medición, Trazabilidad metrológica, Firma del responsable o laboratorio, seguro que al ser halada no se desprenda del equipo fácilmente.
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NO APLICA


	SONDA CONDUCTIVIDAD: Compatible con la consola (ITEM 1) Capuchón protector para el sensor, equipada con cable de mínimo 3 metros en adelante, mínimo 4 polos o electrodos, con constante de celda rango entre k = 0,40 cm⁻¹ y k = 1.0 cm⁻¹ , con tecnología inteligente que permite el almacenamiento interno de los datos de verificación/ calibración, Rango de conductividad: 0,01 µS/cm – 200 mS/cm o mejor, Rango de temperatura: -10 °C – 110 °C, Exactitud de conductividad: ± 0,5 % de la lectura, Exactitud de temperatura: ± 0,3 °C, Resolución de conductividad: 0,01 μS/cm o menor, o mínimo 4 cifras significativas por ejemplo 199.9 μS/cm o // 19.99 ms/cm, Resolución de temperatura: Mínimo 0,1 °C. (rango de 5 °C a 60 °C), Sensor de temperatura incorporado. (Compensación automática de temperatura), Resistencia al agua: Mínimo IP68, Tipo de medición: Campo, Material del cuerpo del sensor: Plástico de alta resistencia y/o Policarbonato y/o Acero inoxidable. Certificado de calibración trazable a patrones de referencia internacionales realizadas por un laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC17025, Los certificados deberán incluir como mínimo: Identificación del equipo y sensor
Fecha de calibración, Resultados de calibración, Incertidumbre de medición, Trazabilidad metrológica, Firma del responsable o laboratorio, seguro que al ser halada no se desprenda del equipo fácilmente. mínimo un punto de calibración (1413 μS/cm 25°C), para temperatura mínimo 3 puntos de calibración 10°C, 20°C, 30°C.
	1

	4
	NO APLICA

	SONDA OXIGENO DISUELTO: Compatible con la consola (ITEM 1) Capuchón protector para el sensor, equipada con cable de mínimo 3 metros en adelante, Tipo de sensor: Optico, Lumíforo para medición de oxígeno disuelto luminiscente, con tecnología inteligente que permite el almacenamiento interno de los datos de calibración, Rango de medición: 0,1 a 20,0 mg/L y 1 a 200 % de saturación, Exactitud de saturación: rango de 0.5% a 2.0% de exactitud a saturación de oxígeno en 20°C., Exactitud de temperatura: ±0,3 °C., Resolución de oxígeno: Mínimo 0,1 mg/L, Resolución de saturación: Mínimo 0,1 %., Resolución de temperatura: Mínimo 0,1 °C., Resolución de presión: ±1 mbar (1 hPa)., Rango de temperatura de operación: 0 a 50 °C., Tipo de medición: Campo., Resistencia al agua: Mínima IP68, Sensor de temperatura incorporado, Calibración del sensor 100% (calibración de aire saturado con agua (100%), Material del cuerpo del sensor: Plástico de alta resistencia y/o Policarbonato y/o Acero inoxidable,con compensación de la presión,  se deberá garantizar certificado de calibración basada en métodos reconocidos (aire saturado y/o cero oxígeno), con trazabilidad a variables físicas como presión y temperatura. realizadas por un laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC17025, mínimo dos puntos de calibración (0% y 100%).
	1

	5
	NO APLICA
	KIT Accesorios: 1000 ml de estándar de conductividad trazables NIST de 1413 uS/cm y certificado de análisis y kit de soluciones buffer trazables NIST de pH 4, 7 y 10 cada uno de capacidad de 1000 ml y certificado de análisis, fecha de vencimiento vigente, Maleta rígida de transporte, con protección interna tipo espuma, recipientes plásticos para servir buffer, manuales de operación, mantenimiento del equipo en físico, digital editable y en idioma español, 1000mL Solución cero (0) para oxígeno disuelto, 1000 mL Soluciones de mantenimiento de la sonda de pH, Kits de O-rings o sellos
	1

	6
	NO APLICA
	Capacitación bajo los siguientes criterios: presencial al personal del IDEAM, de 8 horas, que cubra como mínimo: Principios de medición de pH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura, Procedimientos de verificación de cada sensor, Interpretación de resultados, y, diagnóstico básico de fallas, Manejo de software y descarga de datos. (La capacitación deberá ser impartida por personal técnico certificado o avalado por el fabricante del equipo), (El proveedor deberá entregar constancia de capacitación a los asistentes

	1



NOTA: Para efectos del presente proceso de contratación, el equipo de medición in situ se entiende como una unidad funcional, conformada por la consola o unidad de lectura, las sondas para la medición de los diferentes parámetros y los accesorios necesarios para su operación. Estos componentes son técnica y funcionalmente complementarios, diseñados para operar de manera integrada y compatible entre sí, permitiendo la medición simultánea de los parámetros requeridos. En consecuencia, no constituyen bienes independientes, sino partes de un mismo sistema de medición, razón por la cual su adquisición, suministro, instalación y puesta en funcionamiento se requiere de manera conjunta, con el fin de garantizar la compatibilidad, el correcto desempeño, la integridad de las mediciones y la cobertura de garantía del fabricante.

PRODUCTOS ENTREGABLES

El contratista se compromete a entregar los siguientes productos en una única entrega a satisfacción de acuerdo con las actividades planteadas en estos términos:

· Equipos multiparámetro de medición de calidad de agua, completamente funcionales.
· Sondas y/o sensores necesarios según configuración (pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura), completamente funcionales.
· Kit de accesorios: 1000 ml de estándar de conductividad trazables NIST de 1413 uS/cm y certificado de análisis y kit de soluciones buffer trazables NIST de pH 4, 7 y 10 cada uno de capacidad de 1000 ml y certificado de análisis, fecha de vencimiento vigente, Maleta rígida de transporte, con protección interna tipo espuma, recipientes plásticos para servir buffer, manuales de operación, mantenimiento del equipo en físico, digital editable y en idioma español, 1000mL Solución cero (0) para oxígeno disuelto, 1000 mL Soluciones de mantenimiento de la sonda de pH, Kits de O-rings o sellos.
· Constancia de capacitación impartida según los siguientes términos: Capacitación presencial al personal del IDEAM, de 8 horas que cubra como mínimo: Principios de medición de pH, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura, Procedimientos de verificación de cada sensor, Interpretación de resultados, Mantenimiento preventivo y correctivo, diagnóstico básico de fallas, Manejo de software y descarga de datos. (La capacitación deberá ser impartida por personal técnico certificado o avalado por el fabricante del equipo.
· Se deben entregar los certificados de los patrones o materiales de referencia utilizados en las calibraciones de pH, Conductividad y Temperatura con el fin de garantizar la trazabilidad metrológica.
· Los Certificados de Calibración deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma NTC ISO/IEC 17025 y las especificaciones del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio. 
· Para la sonda de Oxígeno disuelto, se deberá entregar calibración basada en métodos reconocidos (aire saturado y/o cero oxígeno), con trazabilidad a variables físicas como presión y temperatura. realizadas por un laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC17025


Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________________________________________
Nit: __________________________
Nombre del Representante Legal: _____________________
C.C. Nº ______________________ de ________________


_____________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 	 
Correo electrónico de contacto: 	_____________________________________________________________
No. de Teléfono de Contacto: 	_____________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
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