LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-046-DISAN-EJC-2026, CUYO OBJETO ES “LA ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MOBILIARIO HOSPITALARIO, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

[bookmark: _Hlk166592162]
Anexo 1 



	OBJETO
	“ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MOBILIARIO HOSPITALARIO, INSTRUMENTAL Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO”

	MODALIDAD DE SELECCIÓN 
	La modalidad de convocatoria de la Licitación Pública, consagrada en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

	NATURALEZA DEL CONTRATO
	COMPRAVENTA 

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	El plazo de ejecución será a partir del previo perfeccionamiento del contrato (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007), hasta el 30 DE NOVIEMBREE DE 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra).

	PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
	[bookmark: _Hlk202267190]El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Decreto 1477 del 29 de diciembre de 2025 liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026.

La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional fue realizada por la sección financiera y presupuestal de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas, así como en el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2026.

[bookmark: _Hlk232549370]El presupuesto oficial asignado a este proceso de selección es de DOS MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.700.000.000), se encuentra respaldado mediante e Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.26626 de fecha 20 de febrero de 2026, expedido por el Oficial Gestión Financiera de la Dirección de Sanidad Ejército.

Nota: La Entidad realizara el ajuste y/o redistribución del presupuesto entre grupos hasta agotar la totalidad del presupuesto oficial y/o satisfacer el 100% de la necesidad.

	No. LOTE
	NOMBRE
	PRESUPUESTO

	1
	EQUIPOS INDUSTRIALES ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR 
	 $             76.706.011,67 

	2
	EQUIPOS DE ODONTOLOGIA 
	 $           570.789.356,00 

	3
	EQUIPOS DE FISIATRIA  
	 $           149.100.000,00 

	4
	EQUIPOS DE REHABILITACIÓN 
	 $           165.000.000,00 

	5
	INSTRUMENTAL 
	 $           157.513.183,00 

	6
	EQUIPO DE POTENCIA 
	 $           180.138.240,00 

	7
	EQUIPOS DE ORTOPEDIA
	 $             48.000.000,00 

	8
	EQUIPOS DE GINECOLOGIA 
	 $           122.786.049,00 

	9
	EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ULTRASONOGRAFÍA 
	 $           424.945.876,47 

	10
	EQUIPO DE SALUD OPERACIONAL 
	 $           796.411.195,00 

	PRESUPUESTO PROYECTADO
	 $       2.691.389.911,13 




	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	[image: ].

	VIGENCIA DEL CONTRATO
	La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y seis (36) meses más, referente al cumplimiento de las garantías (mantenimientos preventivos y correctivos.

	VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	Para efectos de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la vigilancia del contrato se realizará mediante la figura de Supervisión, la cual estará a cargo de los funcionarios designados por la Resolución de nombramiento de marzo de 2026 quienes llevarán el seguimiento y control de todas y cada una de las actuaciones contractuales, además de estar sujeto de aquellas que establezca el manual de contratación y la Ley 1474 de 2011. 

Las obligaciones específicas serán estipuladas en el contrato, las cuales deberán cumplirse en su totalidad.

	LUGAR DE EJECUCIÓN.
	Establecimientos de Sanidad Militar, adscritos a la Dirección de Sanidad Ejército.

Se debe elaborar un acta de recibo a satisfacción de los bienes debidamente suscrita por el supervisor del contrato, supervisores de regionales de sanidad militar, almacenistas, jefes de inventarios y Directores con el fin de realizar el ingreso de los elementos del presente proceso al almacén central de la Dirección de Sanidad Militar.

El transporte de los bienes objeto del contrato hasta los lugares de entrega, los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida de estos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista y a favor de la entidad contratante, de la misma manera todos aquellos costos asociados al cumplimiento del objeto contractual.

	FORMA DE ADJUDICAR
	LA ADJUDICACIÓN ES POR EL VALOR DE LA OFERTA SIN EMBARGO SE ESTABLECIO UNA NECESIDAD LIMITADA POR GRUPOS, QUE EN CASO DE LLEGAR A SOBRAR SE AJUSTARÁ HASTA EL VALOR DEL PRESUPUESTO

	MONEDA DEL CONTRATO
	Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

	FORMA DE PAGO
	Para la VIGENCIA 2026, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal será de la siguiente forma:
La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante UNICO pago dentro de los noventa (90) días calendario, una vez recibidos los bienes a satisfacción y previa presentación de la facturación causada, de acuerdo con la recepción de los bienes, liquidación y cruce de cuentas, coordinados con la administración. 

 Así como el previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES.

Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

Recepción a satisfacción de los bienes por el Supervisor del contrato.

En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 

Parágrafo primero. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 

Parágrafo segundo: La DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

Parágrafo Tercero: En caso de estar obligado a facturar electrónicamente el proveedor deberá presentar la facturación electrónica validada previamente por la DIAN, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo del 2020




















Anexo N°. 2 “Especificaciones Técnicas
INDIQUE EL GRUPO AL CUAL PRESENTA OFERTA
El oferente deberá presentar el cumplimiento de especificaciones técnicas  y excluyentes de los bienes que ofrece por el GRUPO QUE VA A OFERTAR, conforme a la descripción de las mismas en las “Especificaciones Técnicas”, que son de obligatorio cumplimiento, para lo cual debe diligenciar correcta y completamente el Formulario - “Especificaciones Técnicas”.
	CODIGO UNSPC
	SERVICIO
	DESCRIPCIÓN
	OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDADES APROXIMADAS
	CUMPLE/NO CUMPLE

	 40101701
	GRUPO 1
	AIRE MINI SPLIT 9000 BTU
	 
	 
	 
	 

	 40101701
	GRUPO 1
	AIRE MINI SPLIT 12000 BTU
	 
	 
	 
	 

	 40101701
	GRUPO 1
	AIRE MINI SPLIT 24000 BTU
	 
	 
	 
	 

	 42192301
	GRUPO 2
	UNIDAD ODONTOLOGICA
	 
	 
	 
	 

	 42192212
	GRUPO 2
	COMPRESOR ODONTOLOGICO 1.5 HP
	 
	 
	 
	 

	 42172301
	GRUPO 2
	AUTOCLAVE ODONTOLOGICA
	 
	 
	 
	 

	 42192305
	GRUPO 2
	LAMPARA DE FOTOCURADO
	 
	 
	 
	 

	 42192306
	GRUPO 2
	PIEZOELECTRICO
	 
	 
	 
	 

	 42151600
	GRUPO 2
	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD
	 
	 
	 
	 

	 42151600
	GRUPO 2
	MICROMOTOR NEUMÁTICO
	 
	 
	 
	 

	 42151600
	GRUPO 2
	CONTRAÁNGULO
	 
	 
	 
	 

	 42151600
	GRUPO 2
	PIEZA RECTA
	 
	 
	 
	 

	 42151600
	GRUPO 2

	KIT BASICO DE ODONTOLOGIA
	 
	 
	 
	 

	 42182310
	GRUPO 3
	ELECTROMIOGRAFO
	 
	 
	 
	 

	 42221701
	GRUPO 4
	EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE FOCAL
	 
	 
	 
	 

	 42291500
	GRUPO 5
	INSTRUMENTAL
	 
	 
	 
	 

	 42295205
	GRUPO 6
	MOTOR ORTOPEDIA
	 
	 
	 
	 

	 42295122
	GRUPO 7
	TORNIQUETE QUIRURGICO
	 
	 
	 
	 

	 42182003
	GRUPO 8
	COLPOSCOPIO
	 
	 
	 
	 

	 42295112
	GRUPO 8
	RADIOFREUENCIA
	 
	 
	 
	 

	 42201701
	GRUPO 9
	ECOCARDIOGRAFO
	 
	 
	 
	 

	 42201716
	GRUPO 9
	ECOGRAFO
	 
	 
	 
	 

	 24131500 - 41103000
	GRUPO 10
	REFRIGERADOR HORIZONTAL DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS ENTRE 81-150 LITROS CON CÓDIGO PQS
	 
	 
	 
	 

	 24131500 - 41103000
	GRUPO 10
	REFRIGERADOR HORIZONTAL DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS ENTRE 150-220 LITROS CON CÓDIGO PQS
	 
	 
	 
	 

	 24131500 - 41103000
	GRUPO 10
	REFRIGERADOR HORIZONTAL DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS DE 240 LITROS O SUPERIOR CON CÓDIGO PQS
	 
	 
	 
	 



Estos aspectos técnicos son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y por lo tanto serán evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE.
NOTA: El oferente deberá presentar oferta por la totalidad de los ítems que conforman el grupo que va a ofertar por lo que no se aceptaran propuestas parciales, de lo contrario será rechazada la oferta presentada.

Los bienes que adquirir por parte de la Dirección de Sanidad Ejército deberán cumplir con las especificaciones y/o descripciones técnicas de los elementos relacionados en las listas de los  GRUPOS 
Con base en la necesidad detallada en las características técnicas, la Dirección de sanidad del ejército y los establecimientos de sanidad militar determinaron cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte del adjudicatario del contrato resultante del presente proceso, además se exigirán documentos soporte que serán objeto de verificación por parte de los comités evaluadores.

NOTA. TODOS LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN CONEXIÒN A FUENTE DE ENERGIA, DEBEN SER ENTREGADOS CON ESTABILIZADORES Y/O REGULADORES DE VOLTAJE, EN CASO DE REQUERIR 220V DEBE ENTREGARSE CON EL ESTABILIZADOR Y UN ELEVADOR DE VOLTAJE

APORTE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL GRUPO A OFERTAR 

ESPECIFICACIONES TECNICAS POR GRUPO


ESPECIFICACIONES TECNICAS POR GRUPO:

Con base en la necesidad detallada en las características técnicas, la Dirección de sanidad del ejército y los establecimientos de sanidad militar determinaron cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte del adjudicatario del contrato resultante del presente proceso, además se exigirán documentos soporte que serán objeto de verificación por parte de los comités evaluadores.

NOTA.1 TODOS LOS EQUIPOS QUE REQUIERAN CONEXIÒN A FUENTE DE ENERGIA, DEBEN SER ENTREGADOS CON ESTABILIZADORES, REGULADORES Y/O ELEVADORES DE VOLTAJE, EN CASO DE REQUERIR 220V DEBE ENTREGARSE CON EL ESTABILIZADOR Y UN ELEVADOR DE VOLTAJE.
NOTA 2. Los equipos de aire acondicionado quedan excluidos de dicha obligación, debiendo instalarse conforme a la normatividad eléctrica vigente, mediante circuito dedicado, protecciones eléctricas correspondientes y demás requisitos establecidos por el fabricante y por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).


NOTA 2. EL OFERENTE DEBE ENVIAR LOS MANUALES Y/O FICHA TECNICA DE FABRICA DONDE SE EVIDENCIE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA SUBRAYADA 

GRUPO 1. EQUIPOS INDUSTRIALES

	CODIGO UNSPSC
	NOMBRE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES

	40101701
	Aire mini split 9000 BTU
	Equipo de aire acondicionado tipo mini-split con capacidad mínima de 9000 BTU/h, refrigerante ecológico, eficiencia energética, unidad evaporadora y condensadora, tubería frigorífica, drenaje de condensados, soportes metálicos y conexión eléctrica. Instalación completa y puesta en funcionamiento.

	40101701
	Aire mini split 12000 BTU
	Sistema de climatización tipo mini-split con capacidad mínima 12000 BTU/h, refrigerante ecológico, eficiencia energética y control remoto. Incluye tubería de cobre aislada, drenaje, soporte estructural, conexión eléctrica y pruebas operativas.

	40101701
	Aire mini split 24000 BTU
	Equipo mini-split con capacidad mínima 24000 BTU/h, diseñado para climatización de áreas médicas o administrativas, con sistema inverter o equivalente, eficiencia energética y accesorios completos de instalación



GRUPO 2. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA

	CODIGO UNSPSC 
	NOMBRE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES 

	42192301
	UNIDAD ODONTOLOGICA
	Estructuras en acero al carbón de alta resistencia, recubiertos por pintura en polvo electrostática color blanco  

	
	
	Base en acero inoxidable de alta resistencia con aislantes de piso

	
	
	 caja de conexión incorporada con los desagües, mangueras y conexiones permitiendo que el consultorio se encuentre libre generando así́ un ambiente de asepsia. Con Manómetro o regulador de aire a la entrada en la caja de abastos. Nota: si el punto de instalación no lo permite se debe realizar la conexión de la caja externa.

	
	
	Alimentación eléctrica de 100vac – 120 vac y una frecuencia de 50 hz - 60 hz 

	
	
	 Sillón que cuente mínimo con: 

	
	
	Tapicería anatómica, confortable, durable en cordobán sin costuras para alta asepsia, de fácil limpieza, no-inflamable, liviano, durable, resistente, con espuma de alta densidad (color a elección de la entidad)

	
	
	Dos brazos de soporte para paciente, uno o dos de los brazos fijos 

	
	
	  Apoya cabeza articulada

	
	
	 Capacidad de peso de 180kg o mayor 

	
	
	 Control de pie para los movimientos del sillón

	
	
	Movimiento mediante motores para ascenso y descenso de la silla y del espaldar 

	
	
	 Lámpara luz led   de dos o más intensidades, accionada desde si misma o el módulo, distancia focal entre 60 a 70 cm sin sombra. 

	
	
	Manijas del reflector desmontables y autoclavables

	
	
	En el módulo dental debe contar con:

	
	
	Una Bandeja removible en acero inoxidable 

	
	
	Mangueras lisas tipo americano 

	
	
	Con mínimo Tres acoples y soporte tipo borden con regulación de agua y aire; y manómetro indicador de presión

	
	
	 Con brazo articulable y/o giratorio y/o tratamiento neumático - giratorio

	
	
	Con acoplé tipo hembra para piezo eléctrico 

	
	
	Bandeja auxiliar para piezoeléctrico

	
	
	Jeringa triple incluida con punta esterilizable

	
	
	Eyector debe contar con servicio alta y baja

	
	
	Taza de la escupidera fabricada en porcelana sanitaria vitrificada de alta resistencia, resistente a agentes químicos, rayaduras, impactos propios de la operación clínica y de fácil limpieza y desinfección

	
	
	Adicional a los insumos y accesorios con los que se debe entregar los equipos para su normal funcionamiento debe incluir por cada equipo::

	
	
	01 silla con espaldar con rodachines que permita el contacto permanente para el profesional, graduable en altura, ergonómico, con movimientos de ascenso y descenso, pistón a gas, ruedas de poliuretano extra suave o goma de fácil deslizamiento - montado en cinco rodachinas de goma

	
	
	 Un (1) kit de pieza de mano de alta con 30w de potencia, válvula reguladora de presión de aire y baja velocidad

	
	
	 Jeringa triple con punta esterilizable incorporada

	
	
	Garantía técnica mínimo de 36 meses

	42192212
	COMPRESOR ODONTOLOGICO 1.5 HP
	  libre de aceite

	
	
	Aire seco 

	
	
	Tanque vertical u horizontal de 30 litros

	
	
	Pintura interna y externa electrostática anticorrosiva, con control microbiano, o tecnologías o tratamientos de protección equivalentes que acrediten un desempeño igual o superior al solicitado, siempre que el fabricante lo certifique y se garantice el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas.


	
	
	Velocidad: 1380 RPM a 1680 RPM, o mayor


	
	
	Presión máxima 120 psi/8,3 bar

	
	
	  Potencia 1.5 hp 

	
	
	 Compresor odontológico libre de aceite, dos (2) pistones/cilindros, con capacidad, presión de trabajo, nivel de ruido, suministro de aire seco y demás características técnicas exigidas en la ficha técnica, garantizando el adecuado funcionamiento de la unidad odontológica.


	
	
	  Nivel de ruido igual o inferior a 78 db

	
	
	  Con válvula de seguridad 

	
	
	 Regulador de presión y registro de salida de aire

	
	
	  Con sistema trampa de agua y válvula para drenaje  

	
	
	Accesorios con sistema de válvula de drenado automático 

	
	
	  Alimentación eléctrica de 100vac – 220 vac y una frecuencia de 50 hz - 60 hz

	
	
	Garantía mínima de 36 meses / disponibilidad de piezas, repuestos y servicio técnico certificado por fabrica en Colombia 

	42172301
	AUTOCLAVE ODONTOLOGICA
	 Autoclave esterilizador clase b

	
	
	Cámara en acero inoxidable

	
	
	capacidad de la cámara desde 20 litros o más

	
	
	Display de visualización digital (presión, temperatura, tiempo de ciclo)

	
	
	 Programas de trabajo mínimo 4 o más ciclos de trabajo

	
	
	programa de prueba mínimo 2 (vacio y/o helix y/o bowie y/o dick)

	
	
	 alarmas audibles y visibles (puerta abierta, falla de temperatura, falla de presión, nivel insuficiente de agua)

	
	
	Permite realizar ciclos tipo b

	
	
	con ciclos de trabajo prion 

	
	
	Con impresora térmica interna

	
	
	La autoclave deberá suministrarse con el sistema de tratamiento de agua recomendado por el fabricante (destilador), compatible con el equipo ofertado y suficiente para garantizar la calidad del agua requerida para su correcto funcionamiento, preservar la vida útil del equipo y mantener la garantía de fábrica.


	
	
	que cuente con sensor que mida la calidad y conductividad del agua

	
	
	sistema separador de agua y aire 

	
	
	depósito de agua limpia de 3,5 a 5lts

	
	
	Con recogedor de partículas de alta eficiencia compatible al funcionamiento del equipo

	
	
	Que cumpla con la norma en 13060:2004 para pequeños esterilizadores a vapor

	
	
	 Con alimentación desde 110vac±10vac regulador de voltaje en todos los casos, que garantice la protección del equipo. 

	
	
	En caso de requerir 220vac±10vac se debe incluir elevador de voltaje.

	
	
	Adicional a los insumos y accesorios con los que se debe entregar los equipos para su normal funcionamiento debe incluir:

	
	
	rack de bandejas en acero inoxidable

	
	
	Cuatro (04) bandejas o más en acero inoxidable y/o aluminio  

	
	
	Filtro bacteriano hepa adiciona al que viene en el equipo 

	
	
	 Tres (03) paquetes (·de rollos de acuerdo a la presentación de cada oferente) de papel para impresora

	
	
	Garantía mínima de 36 meses 

	42192305
	LAMPARA DE FOTOCURADO
	1. Lámpara de fotocurado inalámbrica

	
	
	1.1 Tecnología de luz LED de alta intensidad

	
	
	1.2 Liviana y fácil de operar

	
	
	1.3 Con fibra óptica que pueda ser esterilizada en autoclave

	
	
	1.4 Filtro protector de luz

	
	
	2. Sistema de control digital

	
	
	2.1 Intensidad de luz mayor o igual a 1000mw/cm2

	
	
	2.2 Con longitud de onda entre 380nm - 515nm

	
	
	2.3 Tiempo de ajuste mínimo para 10s,15s y 20s

	
	
	2.4 Con mínimo tres modos de uso (estándar, rampa e intermitencia o pulsado)

	
	
	3. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC con 50HZ - 60HZ

	
	
	3.1. Con batería recargable de litio

	
	
	3.2. Base de cargador con indicador de carga

	
	
	4. Accesorios a entregar con equipo:

	
	
	4.1. Cable de poder y/o Adaptador de alimentación eléctrica y/o base cargador

	
	
	4.2. Una (01) Fibra Óptica adicional a la contenida con el equipo

	
	
	4.3. Unas (01) Gafas de polimerización

	
	
	4.4. Batería recargable

	
	
	4.4. Garantía mínima de 36 meses

	42192306
	PIEZOELECTRICO
	1. Equipo con 3 o más programas de trabajo que permita como mínimo:

	
	
	1.1. Limpieza

	
	
	1.2. Periodoncia

	
	
	1.3. Endodoncia

	
	
	2. Potencia graduable y selector modo de trabajo digital o análogo

	
	
	2.1 una potencia máxima de salida no inferior a once vatios (11 W) o equivalente según la tecnología del fabricante, que garantice el adecuado desempeño para procedimientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.
El equipo deberá cumplir con las demás especificaciones técnicas exigidas en la ficha técnica, incluyendo frecuencia de trabajo, irrigación, compatibilidad con las puntas requeridas y demás características funcionales necesarias para su correcta operación.

	
	
	2.2 Frecuencia de trabajo rango entre 25 kHz hasta 31 kHz o mayor

	
	
	3. Pieza de mano

	
	
	3.1 Autoclavable y desmontable

	
	
	3.2 Con luz led integrada

	
	
	4. Alimentación eléctrica de 100VAC – 120 VAC con 50HZ - 60HZ

	
	
	5. Accesorios a entregar con equipo:

	
	
	5.1. Cable de alimentacion con adaptador y/o Cable de poder

	
	
	5.2. Kit Seis (06) o mas puntas intercambiables, referencias (G1,G4,P1,E1,G2,P4 o sus equivalentes)

	
	
	5.3. Pedal

	
	
	5.4. Mangiera para agua con acople macho-hembra para unstalar en unidad

	
	
	5.5. Llave con torquimétro para las puntas

	
	
	6. Garantía mínima de 36 meses

	42151600
	Pieza de Mano de Alta Velocidad
	Velocidad de rotación: 300,000 – 450,000 rpm.

	
	
	Sistema de sujeción tipo push button.

	
	
	Cabeza estándar o mini head.

	
	
	Sistema de irrigación con spray triple (aire/agua).

	
	
	Rodamientos cerámicos.

	
	
	Acople tipo borden 02 vias

	
	
	Presión de trabajo: 30–40 psi.

	
	
	Nivel de ruido ≤ 70 dB.

	
	
	Esterilizable en autoclave a 134 °C.

	
	
	Iluminación LED integrada (opcional). En caso de contar con esta característica, deberá ser integrada al equipo y compatible con su funcionamiento. La ausencia de iluminación LED no será causal de rechazo, siempre que la pieza de mano cumpla con las demás especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.


	
	
	Acero inoxidable grado médico.

	
	
	Superficie resistente a corrosión.

	
	
	Diseño ergonómico antideslizante.

	
	
	entregar con Lubricante.

	
	
	Llaves de mantenimiento

	
	
	Estuche protector

	
	
	Garantia mínima de 36 meses

	42151600
	Micromotor neumático
	Velocidad: 5,000 – 25,000 rpm.

	
	
	Giro reversible.

	
	
	conexión borden de 02 vías

	
	
	Nivel de ruido durante el funcionamiento libre: no superior a 80 dB, certificado por el fabricante.


	
	
	Fabricado en material de grado médico (acero inoxidable, aluminio anodizado o material equivalente), resistente a la corrosión y compatible con los procesos de limpieza, desinfección y esterilización recomendados por el fabricante.

	
	
	Superficie resistente a la corrosión.
El cumplimiento de esta especificación podrá acreditarse mediante ficha técnica, catálogo, manual del fabricante o certificación expedida por el fabricante, en la que se evidencie el cumplimiento de la característica exigida

	
	
	Diseño ergonómico y superficie antideslizante.
El cumplimiento de esta especificación podrá acreditarse mediante ficha técnica, catálogo, manual del fabricante o certificación expedida por el fabricante, en la que se evidencie que el micromotor ofertado cuenta con un diseño ergonómico y una superficie antideslizante que facilite su manipulación durante los procedimientos clínicos.


	
	
	entregar con Lubricante.

	
	
	Accesorios de mantenimiento: El micromotor deberá suministrarse con las herramientas, llaves o accesorios de mantenimiento que el fabricante establezca como necesarios para su correcta instalación, operación, mantenimiento y conservación de la garantía.

	
	
	Estuche protector

	
	
	Debe contar con Sistema de irrigación: Externa  para evitar el sobrecalentamiento de los tejidos dentales

	
	
	Garantía mínima de 36 meses

	42151600
	Contraángulo
	Relación 1:1.

	
	
	Velocidad de 20,000 rpm a 40.000 rpm

	
	
	Sistema de sujeción push button

	
	
	Que cuente con rodamientos de bola de alta resistencia

	
	
	Con sistema de cabezal limpio (que evite la entrada de fluidos orales al mecanismo).

	
	
	Esterilizable en autoclave.

	
	
	· Fabricado en acero inoxidable grado médico. 
· Superficie resistente a la corrosión. 
· Diseño ergonómico y superficie antideslizante. 
El cumplimiento de las anteriores características podrá acreditarse mediante ficha técnica, catálogo, manual del fabricante o certificación expedida por el fabricante o su representante autorizado, cuando estas no se encuentren expresamente descritas en la documentación técnica oficial del equipo.


	
	
	entregar con Lubricante.

	
	
	El contraángulo deberá suministrarse con las llaves, herramientas o accesorios de mantenimiento que el fabricante incluya o recomiende para la correcta ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, cuando estas sean requeridas por el diseño del dispositivo.


	
	
	Estuche protector

	
	
	Garantía mínima de 36 meses

	42151600
	Pieza recta
	Para fresas 

	
	
	Esterilizable.

	
	
	Uso en cirugía y laboratorio.

	
	
	Acero inoxidable grado médico.

	
	
	Superficie resistente a corrosión.

	
	
	Diseño ergonómico antideslizante.

	
	
	entregar con Lubricante.

	
	
	Llaves de mantenimiento

	
	
	Estuche protector

	
	
	Garantía mínima de 36 meses

	
	
	Nota: Las características relacionadas con el material de fabricación, resistencia a la corrosión y diseño ergonómico podrán acreditarse mediante ficha técnica, catálogo, manual del fabricante o certificación expedida por el fabricante, cuando no se encuentren expresamente descritas en la documentación técnica oficial

	42151600
	KIT BASICO DE ODONTOLOGIA
	Instrumental de Diagnóstico

	
	
	1 espejo bucal #5.

	
	
	1 explorador dental.

	
	
	1 pinza algodonera.

	
	
	🔹 Instrumental de Operatoría

	
	
	1 excavador.

	
	
	1 espátula para resina.

	
	
	1 portaamalgama.

	
	
	1 condensador.

	
	
	1 tallador.

	
	
	1 bruñidor.

	
	
	🔹 Instrumental Periodontal

	
	
	1 cureta universal.

	
	
	1 sonda periodontal milimetrada.

	
	
	🔹 Instrumental Quirúrgico Básico

	
	
	1 mango de bisturí.

	
	
	1 pinza hemostática.

	
	
	1 porta agujas.

	
	
	1 tijera quirúrgica recta.

	
	
	 Especificaciones Técnicas

	
	
	Fabricados en acero inoxidable grado médico AISI 420 o superior.

	
	
	Esterilizables en autoclave a 134 °C.

	
	
	Resistencia a corrosión.

	
	
	Acabado satinado o pulido espejo.

	
	
	Diseño ergonómico.

	
	
	Presentación

	
	
	Kit organizado en bandeja o estuche autoclavable.

	
	
	Identificación individual del instrumento.



GRUPO 3 EQUIPOS DE FISIATRIA 

	CODIGO UNSPSC 
	NOMBRE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES 

	42182310
	ELECTROMIOGRAFO
	1. Equipo para exámenes de electromiografía velocidades de neuro conducción, Potenciales evocados somatosensoriales

	
	
	2. Amplificador mínimo de cuatro (04) canales

	
	
	3. SOFTWARE:

	
	
	3.1 Electromiografía (EMG), Incluye: 

	
	
	3.1.1 Memoria buffer de reproducción con audio de minimo10 minutos 

	
	
	3.1.2 Almacenamiento de Memoria buffer ilimitado

	
	
	3.1.3. Electromiografía de barrido libre y modo de captura

	
	
	3.1.4 Actividad espontánea, voluntaria y máxima

	
	
	3.1.5 Calificación de músculos programable

	
	
	3.1.6 Grafico de EMG dentro del reporte

	
	
	3.1.7 Posibilidad de exportar buffer en archivo .WAV (conversión de EMG a archivos de audio)

	
	
	3.1.8 Posibilidad de exportar buffer en archivo.AVI (conversión de EMG a archivos de video)

	
	
	3.1.9 Protocolo de inyección guiada EMG (Toxina Botulínica) 

	
	
	3.1.10 Análisis de Unidad Motora Única y múltiple (SMUA-MMUA) 

	
	
	3.1.11 Análisis de Patrón de interferencia (IPA) 

	
	
	3.2 Velocidad de Conducción Nerviosa (NCV):

	
	
	3.2.1 Motora, Sensorial, Mixta, Inching 

	
	
	3.2.2 Comparación lado a lado (NCV, F, H. EP) 

	
	
	3.2.3.Onda F/ Reflejo H (Modo de marcadores) 

	
	
	3.2.4 Onda F (Modo de marcadores) 

	
	
	3.2.5 Reflejo de parpadeo (Blink)

	
	
	3.2.6 Estimulación nerviosa repetitiva (RNS) 

	
	
	3.2.7 Visualización anatómica de los nervios y músculos analizados con su calificación

	
	
	3.2.8 Protocolo Respuesta Simpática de Piel (SSR) 

	
	
	3.2.9 Protocolo Intervalo RR (variabilidad del ritmo cardíaco) 

	
	
	3.3 Potenciales evocados somatosensoriales

	
	
	3.3.1 Potenciales evocados somatosensoriales de miembros Superiores e inferiores

	
	
	3.3.2 Potenciales evocados somatosensoriales por dermatoma superior e inferiores

	
	
	3.3.3 Que permita la lectura/ Análisis

	
	
	3.3.4 Ejecución en Windows 11 - 64 bits

	
	
	3.3.5 Visualice Lista de pacientes

	
	
	3.3.6 Lista de estudios programables"

	
	
	3.3.7 Generador de reportes formato Word, PDF

	
	
	3.3.8 Múltiples usuarios 

	
	
	3.3.9 Autotest para diagnóstico de amplificador, estimulador eléctrico y teclado

	
	
	3.3.10 Permite elaboración de informes y almacenamiento de exámenes

	
	
	3.3.11 Permite visualizar Gráficos y/o datos estudios realizados

	
	
	3.3.12 Ayuda por temas para el usuario 

	
	
	4. CONSOLA - UNIDAD BASE:

	
	
	4.1Firmware actualizable

	
	
	4.2 sistema integrado dual de altavoces, alta potencia, de la parte delantera, =<4 ohmios, =<7 vatios, ecualizado por software.

	
	
	4.3 Puerto de conexión para pedal tipo USB.

	
	
	4.4 Puerto de conexión para USB tipo B 2.0 para PC 

	
	
	4.5 Con cuatro 04 puertos USB 3.2 

	
	
	4.6 Con un (01) Puerto de conexión de seguridad tipo LEMO para estimulador eléctrico

	
	
	4.7 Con un (01) Puerto de conexión de seguridad tipo LEMO para amplificador

	
	
	4.8 Alimentación Eléctrica 100-240 V Ca, 50 /60 Hz, 180 VA

	
	
	4.9 Teclado de membrana

	
	
	5. AMPLIFICADOR: 

	
	
	5.1 Con cuatro (4) Entradas Activo - Referencia y tipo DIN.

	
	
	5.2 Con veinte (20) Entradas (=>4 pareables) para potenciales evocados

	
	
	5.3 Conversión A/D: 16 bits, 100 kHz por canal (modo electromiografía), 25 Khz por canal (modos potenciales evocados)

	
	
	5.4 Conectores: canales 1,5 mm y conector DIN de 5 pines.

	
	
	impedancia común => 1000 MΩ

	
	
	5.5 Ruido eléctrico =<0,6 uV 

	
	
	5.6 CMRR => a 115 dB en frecuencias 50/60 Hz.

	
	
	5.7 Sensibilidad: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 µV/div; 1, 2, 5, 10 mV/div.

	
	
	5.8 Sensibilidad protocolo de NCV 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 µV/div

	
	
	5.9 Velocidades de barrido: de 0,1 a 1000 ms/div en 23 pasos.

	
	
	5.10 Filtro de Notch: 50 o 60 Hz 

	
	
	5.11 Entrada de sensor de temperatura: 21° a 40 °C ± 0,5 °C.

	
	
	5.12 Impedancia en las entradas de Activo, referencia, y tierra en señal 20Hz, de 100Ω a 100KΩ.

	
	
	5.13 Circuito de comprobación del electrodo Incorporado. 

	
	
	5.14 Autotest de diagnóstico mediante el software

	
	
	5.15 Señales de calibración: 50, 100, 1000 y 10.000 µV onda cuadrada a 100 o 1.000 Hz.

	
	
	5 16 Aislamiento de seguridad: Tipo BF

	
	
	6. ESTIMULADOR ELÉCTRICO:

	
	
	6.1 Intensidad del estímulo ajustable por usuario

	
	
	6.2 Con botón para estimular

	
	
	6.3 Con botón para guardar la onda

	
	
	6.4 Con botón para cambio de polaridad (+/ -) con testigo de polaridad

	
	
	6.5 Con mínimo 03 botones en el mango programables para cada protocolo 

	
	
	6.6 Con dos (02) Puntas de acero inoxidable, removibles, 2,5 o 1,5 cm para uso en pacientes adultos y pediátricos

	
	
	6.7 Con rango Eléctrico: corriente de 0 a 100 mA, tensión máxima 400 V.

	
	
	6.8 Con posición de las puntas ajustable en diferentes ángulos +/- sin quitar puntas del estimulador.

	
	
	6.9 Con duración de pulso de 50 a 1000 µs, ancho ajustable en incrementos de 50 µs.

	
	
	6.10 Forma de pulso: Mono o bifásico.

	
	
	6.11 Tipos de pulso: Individual, par, tren, doble, doble Tren o más

	
	
	6.12 Con tasas de repetición: de 0,1 a 200 pps en función de estímulo tipo y velocidad de barrido.

	
	
	6.13 Funciones de seguridad: falla por cambios de corriente o alta impedancia.

	
	
	7. Accesorios: 

	
	
	7.1 Supresor de picos:  Alimentación 110/120 VAC, 15 Amp. 

	
	
	Tiempo de Respuesta 5 nS, Voltaje max. 330 V, capacidad mínimo 6 puertos de conexión 

	
	
	7.2 Cable de conexión del amplificador de 4 canales 

	
	
	7.3 Cable de potencia 120VAC O 240VAC 

	
	
	7.4 Cable USB

	
	
	7.5 Pad mouse

	
	
	7.6 Pedal con conector USB

	
	
	7.7 Computador de escritorio con mínimo las siguientes características:  HDD = 500 Gb SSD,   RAM = 16gB, Procesador  4 núcleos 2.8 Gz, tarjeta  de red 10/100/1000, 02, SO WIN 11PRO 64bits, monitor resolución 1366*768 , Office 2021 licencia vitalicia.

	
	
	7.8 Carro metálico de transporte, para EMG de 4 Canales, porta teclado, brazo para montaje de amplificador y estimulador, compartimiento para pedal, impresora, Computador SFF, mínimo cinco (5) ruedas y bloqueo en las cinco (5) ruedas, altura ajustable.

	
	
	7.9 Kit de electrodos para EMG/NCV con los siguientes elementos:

	
	
	Un (01) Gel conductor Cadwell

	
	
	Dos (02) Juego de electrodos de disco (activo-referencia)

	
	
	Dos (02) Electrodo de tierra 

	
	
	Dos (02) Juego de electrodos de anillo

	
	
	Dos (02) Electrodo de barra

	
	
	Un (01) Cinta métrica

	
	
	Doce (12) electrodos de copa de oro

	
	
	Un (01) Crema conductora 

	
	
	un (01) forro antipolvo con cremallera

	
	
	Un (01) Gel exfoliante 

	
	
	Cincuenta (50) Agujas monopolares de 37 mm



GRUPO 4. EQUIPOS DE REHABILITACIÓN

	CODIGO UNSPSC 
	NOMBRE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES 

	42221701
	EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE FOCAL
	Generación de ondas

	
	
	Tipo de onda: Focal (acústica de alta energía, con punto focal definido).

	
	
	Modo de emisión: Pulsado.

	
	
	 Mecanismo de generación: Electromagnética, piezoeléctrica o electrohidráulica, con evidencia documental del principio físico.

	
	
	El dispositivo debe permitir ajustar parámetros de energía y frecuencia de forma independiente.

	
	
	Generación de pulsos de choque controlados y repetibles.

	
	
	Programas preestablecidos clínicamente aceptados para:

	
	
	        •       Fascitis plantar

	
	
	        •       Tendinopatías calcificantes

	
	
	        •       Epicondilitis

	
	
	        •       Puntos gatillo musculoesqueléticos

	
	
	Registro y exportación de datos de sesión

	
	
	Rango de parámetros clínicos

	
	
	Densidad de energía (ED): Debe poder ajustarse en un rango mínimo de 0.05 mJ/mm² a 0.55 mJ/mm² o superior, con incrementos ajustables.

	
	
	Frecuencia de disparo: Ajustable en un rango de 1 Hz a 8 Hz o superior en pasos variables.

	
	
	Profundidad de enfoque: El equipo debe permitir seleccionar o modular la profundidad focal de 10–125 mm según aplicador/sonda.

	
	
	Múltiples aplicadores o distanciadores compatibles, con protocolos definidos para diferentes tejidos/profundidades.

	
	
	 Pantalla y control

	
	
	Pantalla táctil a color de mínimo 7 pulgadas.

	
	
	Interfaz que permita seleccionar protocolos preconfigurados y guardar parámetros personalizados.

	
	
	Indicadores de energía, frecuencia y número de pulsos emitidos.

	
	
	Accesorios de tratamiento

	
	
	 Pieza de mano ergonómica con botón de disparo integrado.

	
	
	Distanciadores focales intercambiables (mínimo 3) para ajustar profundidad de enfoque.

	
	
	Gel de acoplamiento médico en cantidad suficiente para tratamientos iniciales.

	
	
	Carro o soporte móvil con ruedas y freno en por lo menos dos de sus ruedas, con forro antipolvo con cremallera

	
	
	Seguridad y protección

	
	
	Sistema de apagado automático en caso de mal funcionamiento.

	
	
	Protecciones contra sobrecalentamiento y sobrevoltaje.

	
	
	 Conectores y cables con certificación de seguridad eléctrica (mínimo Clase I / Tipo B).

	
	
	Requisitos Eléctricos y Ambientales

	
	
	Tensión de entrada: 100–240 V AC, 50/60 Hz (universales).

	
	
	 El equipo debe contar con certificación de calidad del fabricante:
• ISO 13485 (sistema de gestión de calidad para dispositivos médicos).
• Marcado CE (según MDD/MDR) o FDA 510(k) (o equivalente).

	
	
	Accesorios y Consumibles Mínimos Incluidos

	
	
	 Distanciadores focales intercambiables (mínimo 3).

	
	
	 Gel de acoplamiento (mínimo 500 mL).

	
	
	Fusible de repuesto, cable de alimentación.

	
	
	Kit básico de limpieza y mantenimiento.

	
	
	UPS Y/O regulador de voltaje

	
	
	Garantia de 36 meses



GRUPO 5. INSTRUMENTAL

	CODIGO UNSPSC 
	NOMBRE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES 

	42291500
	KIT BASICO DE ORTOPEDIA
	NOTA: (se tendra encuenta un umbral del 10% +/-  desde el numeral 80 hasta el numeral 90), se contemplaran 3 mantenimientos durante la vigencia de la garantia

	
	
	Lente de 30° vision foroblicua panoramica 4 mm long 18cm

	
	
	Camisa de artroscopio 6 mm long 13.5 cm con cierre lock-in automatico con dos llaves

	
	
	Obturador romo

	
	
	Gancho palpador graduado romo acodado de 90° long de gancho 3 mm, 1.5 mm long 18 cm

	
	
	. Raspa estrecha recta fina lon 13 cm

	
	
	. Pinza saca boca bocados recta anchura de corte 3.4 mm de vaina 3.5 mm long 13 cm

	
	
	Pinza sacabocados curvada en la vaina 30° hacia la izquierda, anchura de corte 3.4 mm, vaina de 3.5 mm, long 13 cm

	
	
	Pinza sacabocados curvado en la vaina 30° hacia la derecha, anchura de corte de 3.4 mm, vaina de 3.5 mm long. 13 cm

	
	
	. Pinza con corte retrogrado de 90°, anchura de corte de 2mm de vaina 3.5mm long util 13 cm

	
	
	Pinza de biopsia recta de vaina de 2.3mm long. 10 cm

	
	
	. Tijera recta de vaina 3.5mm long 13 cm





GRUPO 6 EQUIPO DE POTENCIA

	CODIGO UNSPSC 
	NOMBRE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES 

	42295205
	MOTOR/SIERRA PARA ORTOPEDIA
	Tipo de motor: Eléctrico de alta potencia o brushless (sin escobillas) para mayor durabilidad y torque constante.   

	
	
	 Potencia de salida:  ≥100 W en unidades 

	
	
	Velocidad ajustable:

	
	
	 Drill/Perforación / Shaver: variable, desde 0 hasta 1000+ rpm en perforación

	
	
	Sierra oscilante: frecuencia de oscilación alta  15 000–18 000 osc/min o más para cortes precisos de hueso.   

	
	
	Compatibilidad y acoples

	
	
	  Acoples intercambiables: Debe aceptar distintos accesorios estándar  AO, Jacob chuck, Quick coupling para  Inserción de brocas/ fresas / perforadores

	
	
	  Sierras oscilantes y reciprocantes

	
	
	  Otros adaptadores (canulados, TPLO, etc.)   

	
	
	  Sistema de cambio rápido: para cambiar entre herramientas sin procedimientos largos, mejorando la eficiencia.

	
	
	Controles y ergonomía

	
	
	 gatillo de control: que permita operar sin manos libres o con control manual según requerimiento.

	
	
	Pantalla/indicadores: para velocidad

	
	
	 Diseño ergonómico,piezas de mano equilibradas

	
	
	Alimentación

	
	
	Alimentación por  batería recargable de alta duración para movilidad y esterilización.   

	
	
	Esterilización

	
	
	  La pieza de mano y acoples deben ser autoreprocesables en autoclave a temperaturas hospitalarias (aprox. 134 °C) sin degradación.   

	
	
	Superficies resistentes a fluidos y productos de limpieza hospitalaria.

	
	
	Torque y control de velocidad

	
	
	Torque alto y constante: importante para perforar hueso denso sin pérdida de eficiencia.   

	
	
	 Control electrónico que mantenga el torque bajo carga.

	
	
	Accesorios y adaptadores incluidos (según modelo)

	
	
	Equipos multifunción como los siguientes incluyen varios adaptadores (no necesariamente todo sale con el motor, pero son parte del ecosistema que el motor puede aceptar):

	
	
	        •       Adaptadores de perforación y fresado

	
	
	        •       Sierra oscilante

	
	
	        •       Sierra reciprocante

	
	
	        •       Adaptador para brocas canuladas

	
	
	        •       Pieza AO, K‑wire, etc.

	
	
	        •       Adaptador tipo sierra

	
	
	Garantia 36 meses



GRUPO 7. EQUIPOS DE ORTOPEDIA

	CODIGO UNSPSC 
	NOMBRE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES 

	42295122
	TORNIQUETE ELECTRICO QUIRURGICO
	  pantalla LCD de 5,8” o superior.

	
	
	Configuración por pantalla táctil o pantalla con touch keys integradas.

	
	
	Permite configuración con guantes quirúrgicos.

	
	
	Permite configuración y ajuste de parámetros por cada canal (presión, tiempo).

	
	
	Permite por cada canal iniciar y detener manualmente la insuflación 

	
	
	Permite visualizar por cada canal: presión, tiempo programado y transcurrido, status de operación, Icono configuración del canal (simple -doble) y alarmas (alimentación AC, estado batería y error del sistema)

	
	
	Alarmas visibles y audibles de: tiempo, batería y error del sistema.

	
	
	           Equipo con 1 canales para conexión de 1 brazaletes

	
	
	Cada canal con 1 puerto para conexión de brazalete simple y/o doble.

	
	
	Canal para irrigación para brazalete de infusión (opcional)

	
	
	         Rango de presión de 80 mm Hg o menor hasta 500 mm Hg o superior.

	
	
	         Tiempo de trabajo programable desde 15 min o menor hasta 120 min o superior.

	
	
	            Batería integrada con autonomía de 6 horas o más.

	
	
	      Ruido de 60 dB o menor.

	
	
	            Que permita instalación en atril (opcional).

	
	
	      Permite pruebas auto diagnósticas del sistema, presión y fugas.

	
	
	            Permite calibración sensor de presión.

	
	
	  Alimentación AC 110V-120V.

	
	
	Accesorios a entregar con el equipo:

	
	
	· Brazalete doble para brazo: entre 45 y 50 cm. 
· Brazalete doble para muslo: entre 60 y 65 cm. 
· Brazalete sencillo para muslo: entre 75 y 80 cm. 
· Brazalete sencillo para brazo: entre 45 y 80 cm. 
· Brazalete cónico para muslo: entre 85 y 90 cm. 


	
	
	 (1) Manguera sencilla enroscada de 3 m roja con acoples de conexión a equipo y brazalete

	
	
	      (1) Manguera sencilla enroscada de 3 m azul con acoples de conexión a equipo y brazalete 

	
	
	 (2) Mangueras sencilla enroscada de 3 m negra con acoples de conexión a equipo y brazalete

	
	
	Carro de transporte. 

	
	
	Con porta tubería para conectar mangueras en el transporte (opcional)

	
	
	Con cuatro ruedas giratorias mínimo 2 con bloqueo

	
	
	con funda antipolvo para quirofano con cremallera

	
	
	Con canastilla de 2 kg de capacidad de carga para almacenar los brazaletes.

	
	
	Garantía mínima de 3 años o mas



GRUPO 8 QUIPOS DE GINECOLOGIA

	CODIGO UNSPSC 
	NOMBRE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES 

	42182003
	COLPOSCOPIO
	Óptica:

	
	
	Magnificación múltiple: 3×, 5×, 7× y 10× , 15x o más.

	
	
	Campo visual amplio ≥ 20 mm

	
	
	Distancia de trabajo aproximada: 200–300 mm.

	
	
	Sistema óptico de alta resolución con enfoque preciso para evaluación de lesiones cervicales.

	
	
	Filtros verde y otros para mejorar contraste vascular durante evaluación de tejido.

	
	
	Enfoque fino ajustable

	
	
	Iluminación:

	
	
	Iluminación LED blanca fria de alta intensidad (≥ 20 000 lux en área de visualización).

	
	
	Regulación de intensidad.

	
	
	Vida útil LED ≥ 20,000 horas.

	
	
	Ajuste de intensidad lumínica. 

	
	
	Sistema Digital

	
	
	Cámara digital integrada mínimo Full HD.

	
	
	Salida HDMI y/o USB.Salida HDMI y/o USB.

	
	
	Capacidad de captura y almacenamiento de imágenes.

	
	
	Compatible con monitor médico externo.

	
	
	🔹 Ergonomía y movilidad

	
	
	Base móvil con mínimo 4 ruedas con freno en mínimo en 02 de sus ruedas y freno de estacionamiento.

	
	
	soporte para monitor medico de fácil instalación

	
	
	Brazo articulado ajustable en altura y orientación.

	
	
	Plataforma móvil estable (altura ajustable).

	
	
	🔹 Alimentación

	
	
	Alimentación eléctrica 100–240 VAC, 50–60 Hz, con fuente de alimentación interna. 


	
	
	Protección contra variaciones de voltaje

	
	
	🔹 Accesorios incluidos

	
	
	Monitor de alta definición Full HD, compatible con el sistema de video del colposcopio y con el soporte del equipo, que garantice adecuada resolución, reproducción del color y calidad de imagen para la realización de procedimientos de colposcopia.

	
	
	Maleta antichoque para transporte de los equipos (OPCIONAL)

	
	
	cubierta protectora antipolvo con cremallera

	
	
	cable de alimentación

	
	
	Regulador de voltaje

	
	
	Garantía mínima de 36 meses

	42295112
	Radiofrecuencia ginecológica
	Tecnología: Radiofrecuencia monopolar y bipolar, preferiblemente de espectro controlado.

	
	
	Rango de Frecuencia: Ajustable en un rango de 400 kHz a 4 MHz.

	
	
	Potencia de Salida: Mínimo de 50W a 100W ajustable de forma incremental.

	
	
	Modos de Emisión: Continuo y pulsado (para control térmico preciso).

	
	
	Control de Temperatura en Tiempo Real: Sensores integrados en los aplicadores con visualización en pantalla.

	
	
	Rango de Temperatura de Trabajo: Programable entre 35°C y 47°C para evitar quemaduras térmicas.

	
	
	Sistema de Corte Automático: Parada de seguridad (Cut-off) si la temperatura excede el límite programado o si hay pérdida de contacto con el tejido.

	
	
	Pedal de Activación: Grado médico con protección contra líquidos (IPX8).

	
	
	Pantalla: Táctil (Touchscreen) de alta resolución (mínimo 7 pulgadas) con interfaz intuitiva en idioma español.

	
	
	Indicadores en Pantalla: Potencia de salida, tiempo de tratamiento, impedancia del tejido y temperatura actual.

	
	
	Protocolos Predefinidos: Programas específicos para tensado vaginal, sequedad vulvar y remodelación de labios.

	
	
	Pieza de mano vaginal: Ergonómica, autoclavable , con sensor de temperatura integrado.

	
	
	Pieza de mano vulvar: Diseñada para aplicaciones externas.

	
	
	Placa de retorno (Electrodos pasivos): Reutilizables de alta conductividad (si el equipo lo requiere).

	
	
	Equipo con carro de transporte  con ruedas con freno.

	
	
	Entregar con kit de inicio que contenga  02 tarros de  gel Conductor de Grado Médico, 12 especulos desechables

	
	
	Garantia minima de 36 meses

	
	
	Con forro antipolvo con cremallera




GRUPO 9. EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ULTRASONOGRAFÍA

	CODIGO UNSPSC 
	NOMBRE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES 

	42201701
	ECOCARDIOGRAFO
	Equipo portátil de fácil transporte 

	
	
	Tecnología de Formación de Haces Debe contar con arquitectura de procesamiento basada íntegramente en Software o tecnología de Matriz Activa . Esta tecnología permite una resolución uniforme desde el campo cercano al lejano

	
	
	 Monitor: Pantalla de 15 pulgadas o superior, con tecnología LED/OLED o LCD de alta resolución a color, que garantice una adecuada visualización para la realización de estudios ecocardiográficos

	
	
	“Interfaz de control mediante panel táctil capacitivo de al menos 10 pulgadas y/o teclado alfanumérico con panel de control físico, que permita la optimización del flujo de trabajo y la personalización de protocolos

	
	
	Modos Básicos: B, M, Doppler Color, Doppler Poder, Doppler Pulsado (PW) y Doppler Continuo (CW) de alta sensibilidad.

	
	
	Doppler Tisular (TDI): Cuantitativo y cualitativo para evaluación de la función diastólica.

	
	
	Imagen de Deformación Miocárdica (Strain): Debe incluir software para análisis de Strain Longitudinal Global (GLS) automático basado en Speckle Tracking, esencial para el seguimiento en cardiología y cardio-oncología.

	
	
	Ecocardiografía de Estrés: Protocolos y software integrados para estrés farmacológico y de ejercicio con plantillas de comparación de múltiples pantallas.

	
	
	Optimización Automática: Ajuste de ganancia y parámetros de imagen en tiempo real con un solo botón

	
	
	"TRANSDUCTORES: El equipo deberá suministrarse con transductores de alta densidad de elementos de última generación. El transductor sectorial para adultos debe contar con tecnología de Cristal Único (Single Crystal) y/o matriz de alta eficiencia (tipo PureWave o equivalente). Los transductores lineal y convexo deben incorporar tecnologías avanzadas de procesamiento de imagen de banda ancha y alta densidad, garantizando la mayor resolución de contraste y detalle para estudios especializados."

	
	
	Transductor sectorial para adultos con tecnología de cristal único (Single Crystal o equivalente), con rango nominal de frecuencias de 1.0 a 4.0 MHz o mayor, equivalente funcional que garantice un desempeño clínico igual o superior para la realización de estudios ecocardiográficos en pacientes adultos, con adecuada penetración, resolución y calidad de imagen.


	
	
	"TRANSDUCTOR LINEAL: Para estudios vasculares periféricos (carótidas) y partes blandas, con tecnología de banda ancha y alta densidad de elementos. El rango de frecuencia debe ser mínimo desde 3.0 MHz (o inferior) hasta 12.0 MHz (o superior), garantizando la optimización de la imagen tanto en estructuras superficiales como profundas."

	
	
	"TRANSDUCTOR CONVEXO: Para estudios abdominales, ginecológicos y evaluación de órganos pélvicos, con tecnología de banda ancha y alta densidad de elementos. El rango de frecuencia debe ser mínimo desde 2.0 MHz (o inferior) hasta 5.0 MHz (o superior), garantizando una óptima penetración y resolución diagnóstica."

	
	
	Protocolo DICOM 3.0

	
	
	Capacidad de exportar estudios en formatos nativos, MP4 y JPEG vía USB o Red.

	
	
	"Con herramientas de medición automática de la fracción de eyección (Auto EF) y volúmenes de ventrículo izquierdo."


	
	
	zoom de alta resolución

	
	
	medición automatica en 2D del V1 en sistole y diástole

	
	
	análisis de Strain Longitudinal para el Ventrículo Izquierdo en el equipo portátil. El análisis de Strain Longitudinal para el Ventrículo Derecho pasará a ser un requerimiento Opcional . El equipo portátil ofertado deberá contar de forma obligatoria con las herramientas de medición rutinaria para VD: TAPSE, S' por Doppler Tisular y FAC.


	
	
	velocidad de cuadro de exploración de minimo 1000 fp/s

	
	
	• Carrito o soporte móvil de cuatro ruedas con minimo 02 rudas con freno

	
	
	• Protección contra sobrecalentamiento y fallas de energía.

	
	
	• Funda antipolvo con cremallera 

	42201716
	ECOGRAFO
	El equipo debe ser portátil y ligero, diseñado para movilización y uso en diferentes áreas clínicas.

	
	
	Tipo de ecógrafo: Portátil con pantalla integrada 

	
	
	• Pantalla: Pantalla a color de mínimo 10 pulgadas con alta resolución 1920x 1080

	
	
	• Procesador de señal: Tecnología de procesamiento digital con reducción de ruido y realce de bordes.

	
	
	Con capacidad total de almacenamiento de mínimo 1 TB mediante almacenamiento interno y/o almacenamiento externo suministrado con el equipo (USB, SSD u otro medio compatible).


	
	
	• Almacenamiento de imágenes: Compatible con DICOM 3.0; exportación a USB/PC/PACS.

	
	
	• Batería recargable integrada al sistema, con autonomía mínima de dos (2) horas de uso continuo. Se aceptarán configuraciones en las cuales la autonomía sea proporcionada por la batería integrada del equipo o por el sistema integral ofertado (equipo y carro de transporte suministrado como parte de la configuración estándar del fabricante), siempre que se garantice una autonomía mínima de dos (2) horas de funcionamiento continuo.

	
	
	• Fuente de alimentación: AC 100–240 V, 50/60 Hz con adaptador.

	
	
	Garantia minima de 36 meses

	
	
	El equipo debe contar con los siguientes modos de imagen:

	
	
	• 2D (modo B)

	
	
	• Modo M (motion)

	
	
	• Color Doppler

	
	
	• Power Doppler

	
	
	• Pulsed Wave Doppler (PW Doppler)

	
	
	• Imagen armónica de tejidos

	
	
	(Nota: Esta combinación es importante para evaluar perfusión y estructuras vasculares en ginecología y MSK)

	
	
	El equipo debe incluir,  transductores adecuados para ginecología y musculo-esquelético:

	
	
	Transductor convexo (abdominal/obstétrico): Frecuencia nominal 2.5–5.0 MHz o equivalente funcional, con frecuencia mínima de 2.5 MHz y frecuencia máxima de 5.0 MHz o superior, que garantice el adecuado desempeño para estudios obstétricos básicos, ginecológicos transabdominales y evaluación de órganos pélvicos.

	
	
	 Transductor lineal (MSK + Ginecología Superficial): Frecuencia nominal de 7.5–12 MHz o equivalente funcional, con frecuencia mínima de 7.5 MHz y frecuencia máxima de 12 MHz o superior, preferiblemente hasta 15 MHz o más, que garantice el adecuado desempeño para la evaluación de estructuras musculoesqueléticas, tendones, ligamentos, partes blandas, estudios ginecológicos superficiales y evaluación de vejiga.


	
	
	"TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO / ENDOVAGINAL: Para evaluación específica del aparato reproductor femenino y ecografía transvaginal, con tecnología de banda ancha y alta densidad de elementos. El rango de frecuencia debe ser mínimo desde 3.0 MHz (o inferior) hasta 9.0 MHz (o superior), garantizando una óptima resolución y capacidad de penetración diagnóstica.

	
	
	Resolución y Calidad de Imagen

	
	
	• Resolución lateral y axial ajustable.

	
	
	• Filtros de reducción de artefactos.

	
	
	• Software con técnicas como:

	
	
	• Speckle reduction

	
	
	• Compound imaging

	
	
	"IMAGEN PANORÁMICA: El equipo debe contar con la función de visualización panorámica en tiempo real para transductores lineal y convexo, que permita la reconstrucción de estructuras anatómicas extensas. Debe garantizar una longitud de barrido de mínimo 60 cm o superior, con herramientas de medición sobre la imagen reconstruida."

	
	
	• Zoom dinámico

	
	
	• Aceleradores de imagen y mejoras de contraste.

	
	
	Funciones Clínicas Específicas

	
	
	El sistema debe incluir herramientas automatizadas o semiautomatizadas para:

	
	
	• Mediciones ginecológicas: grosor endometrial, volumen ovárico, longitud cervical.

	
	
	• MSK: medición de diámetros de tendones, detección de rupturas, evaluación de sinovitis, imagen Doppler de perfusión.

	
	
	"VISUALIZACIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN Y FLUJOS: El equipo debe contar con modos de operación Dúplex y Tríplex en tiempo real. Debe incluir tecnología de mejora de imagen para estructuras pequeñas y superficiales mediante algoritmos de compuesto espacial y reducción de ruido. Adicionalmente, debe contar con una herramienta de Doppler color de alta sensibilidad y resolución que permita la visualización de la dinámica del flujo sanguíneo (microflujo) en estructuras vasculares finas, tendones y órganos pélvicos."

	
	
	Conectividad

	
	
	• DICOM 3.0 (opcional)

	
	
	• Exportación de imágenes y clips a USB, red local o PACS.

	
	
	Seguridad y Compatibilidad

	
	
	• Certificaciones de seguridad eléctrica e inmunidad electromagnética (IEC 60601-1 y 60601-2-37 o equivalentes).

	
	
	• Materiales biocompatibles y resistentes a limpieza hospitalaria.

	
	
	• Protección contra sobrecalentamiento y fallas de energía.

	
	
	Accesorios y Consumibles

	
	
	El equipo debe incluir como mínimo:

	
	
	• Carrito o soporte móvil de cuatro ruedas con minimo 02 rudas con freno

	
	
	• Transductores solicitados.

	
	
	• Cables de alimentación y baterías.

	
	
	• Gel de acoplamiento ecográfico mínimo de 500 mL.

	
	
	• Funda antipolvo con cremallera 

	
	
	Pantalla y o TV led de 45" con soporte para pared y conexión para el equipo



GRUPO 10. GRUPO DE SALLUD OPERACIONAL

	CODIGO UNSPSC 
	NOMBRE ELEMENTO
	ESPECIFICACIONES 

	 24131500 - 41103000
	REFRIGERADOR HORIZONTAL DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS ENTRE 81-150 LITROS CON CÓDIGO PQS
	 Capacidad de almacenamiento de vacunas entre 81- 150 Litros 

	
	
	Control autorregulable de temperatura

	
	
	 Con visualizador de temperatura y alarmas externas

	
	
	 Con protección contra congelamiento grado A

	
	
	Con sistema ahorro de energía

	
	
	Revestimiento interior y exterior de acero galvanizado 

	
	
	 Con sistema de drenaje 

	
	
	 A prueba de corrosión

	
	
	 Rango de trabajo de temperatura de +2°C o menor hasta +8°C

	
	
	Tiempo de conservación de frio durante corte de energía 24 horas o mas

	
	
	Con 4 a 5 canastillas o sistema equivalente de almacenamiento interno con tapas individuales o generales, siempre y cuando sean recubiertas de pintita epoxica o recubrimiento plastificado para resistir la humedad y evitar la corrosión

	
	
	Cada canastilla con su tapa (opcional) o con una tapa principal de cámara (opcional)

	
	
	 Con sistema de seguridad de cerradura con 02 llaves

	
	
	Cumple con la normativa de la OMS y UNICEF. Tiene código PQS E003

	
	
	Con gas refrigerante R290 o R600A o R134A Ecológico o avalado por la OPS

	
	
	 Con sistema de fácil desplazamiento/rodachines incorporados

	
	
	Con validación de la cadena de frio al entregar y en cada mantenimiento

	
	
	 Accesorios a entregar: 

	
	
	Estabilizador con protección eléctrica de 2KVA a 110 VAC. Si equipo requiere 220V se entregará elevador de voltaje de 110 VAC a 220 VAC con sistema de protección. 

	
	
	Termómetro de máximas y mínimas con certificado de calibración.

	
	
	Garantía de 36 meses

	 24131500 - 41103000
	REFRIGERADOR HORIZONTAL DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS ENTRE 150-220 LITROS CON CÓDIGO PQS
	 Capacidad de almacenamiento de vacunas de 140-220 litros 

	
	
	 Control autorregulable de temperatura

	
	
	 Con visualizador de temperatura y alarmas externas

	
	
	 Con protección contra congelamiento grado A

	
	
	 Con sistema ahorro de energía

	
	
	 Revestimiento interior y exterior de acero galvanizado pintado al horno

	
	
	 Con sistema de drenaje 

	
	
	A prueba de corrosión

	
	
	Rango de trabajo de temperatura de +2°C o menor hasta +8°C

	
	
	Tiempo de conservación de frio durante corte de energía 24 horas o mas

	
	
	Con 5 a 7 canastillas o sistema equivalente de almacenamiento interno con tapas individuales o generales, siempre y cuando sean recubiertas de pintita epoxica o recubrimiento plastificado para resistir la humedad y evitar la corrosión

	
	
	 Cada canastilla con su tapa (opcional) o con una tapa principal de cámara (opcional)

	
	
	Con sistema de seguridad de cerradura con 02 llaves

	
	
	 Cumple con la normativa de la OMS y UNICEF. Tiene código PQS E003

	
	
	Con gas refrigerante R290 o R600A o R134A Ecológico o avalado por la OPS

	
	
	 Con sistema de fácil desplazamiento/rodachines incorporado

	
	
	Con validación de la cadena de frio al entregar y en cada mantenimiento

	
	
	 Accesorios a entregar: 

	
	
	 Estabilizador con protección eléctrica de 2KVA a 110 VAC. Si equipo requiere 220V se entregará elevador de voltaje de 110 VAC a 220 VAC con sistema de protección. 

	
	
	 Termómetro de máximas y mínimas con certificado de calibración.

	
	
	Garantía de 36 meses

	 24131500 - 41103000
	REFRIGERADOR HORIZONTAL DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS DE 240 LITROS O SUPERIOR CON CÓDIGO PQS
	 Capacidad de almacenamiento de vacunas de 240 litros o superior

	
	
	 Control autorregulable de temperatura

	
	
	 Con visualizador de temperatura y alarmas externas

	
	
	 Con protección contra congelamiento grado A

	
	
	 Con sistema ahorro de energía

	
	
	 Revestimiento interior y exterior de acero galvanizado pintado al horno

	
	
	 Con sistema de drenaje 

	
	
	A prueba de corrosión

	
	
	Rango de trabajo de temperatura de +2°C o menor hasta +8°C

	
	
	Tiempo de conservación de frio durante corte de energía 24 horas o mas

	
	
	Con 6 a 10 canastillas o sistema equivalente de almacenamiento interno con tapas individuales o generales, siempre y cuando sean recubiertas de pintita epoxica o recubrimiento plastificado para resistir la humedad y evitar la corrosión

	
	
	 Cada canastilla con su tapa (opcional) o con una tapa principal de cámara (opcional)

	
	
	Con sistema de seguridad de cerradura con 02 llaves

	
	
	 Cumple con la normativa de la OMS y UNICEF. Tiene código PQS E003/113

	
	
	Con gas refrigerante R290 o R600A o R134A Ecológico o avalado por la OPS

	
	
	 Con sistema de fácil desplazamiento/rodachines incorporado

	
	
	Con validación de la cadena de frio al entregar y en cada mantenimiento

	
	
	 Accesorios a entregar: 

	
	
	 Estabilizador con protección eléctrica de 2KVA a 110 VAC. Si equipo requiere 220V se entregará elevador de voltaje de 110 VAC a 220 VAC con sistema de protección

	
	
	 Termómetro de máximas y mínimas con certificado de calibración.

	
	
	Garantía de 36 meses




ES IMPORTANTE PRECISAR, QUE EL OFERENTE EN SU OFERTA DEBERA APORTAR UN DOCUMENTO ESCRITO, DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS ACCESORIOS QUE SE RELACIONAN EN CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS COMO “ACCESORIOS A ENTREGAR”, DE CONFORMIDAD A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD.


TABLA DE GARANTÍAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA EQUIPO BIOMÉDICO (AÑOS)

	[bookmark: _Hlk206514874]NOMBRE
	CANTIDAD DE TIEMPO EN GARANTIA

	Grupo 1. Equipos industriales
	36 MESES

	Grupo 2. Equipos de odontología
	36 MESES

	Grupo 3. Equipos de fisiatría
	36 MESES

	Grupo 4 Equipos de rehabilitación
	36 MESES

	Grupo 5 Instrumental
	36 MESES

	Grupo 6 Equipos de potencia
	36 MESES

	Grupo 7. Equipos de ortopedia
	36 MESES

	Grupo 8 Equipos de ginecología
	36 MESES

	Grupo 9 Equipos Biomédicos de Ultrasonografía
	36 MESES

	Grupo 10 Equipos de Salud operacional
	36 MESES




ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: RANGE!B7]Como medida de control para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, científicos, sanitarios y legales establecidos en el decreto 4725 de 2005, que faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, (…) un dispositivo médico y al plan 17060/2023 que emite el Comando del Ejército Nacional a través de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación. Durante el presente proceso se tendrá en cuenta la siguiente documentación técnica habilitante para las etapas precontractual:

	
	Tabla. Lista de verificación de documentación técnica habilitante y ubicación

	No.
	DOCUMENTO
	Documentación Técnica Etapa Precontractual
	Documentación Técnica Etapa Contractual
	

	1
	Listado general Oferta
	Numeral A.1
	Anexar a Hoja de vida
	

	2
	Manuales de instalación, operación y mantenimiento
	Numeral A.2
	Anexar a Hoja de vida
	

	3
	Ficha técnica del equipo
	Numeral A.2
	Anexar a Hoja de vida
	

	3.1
	Carta de fabricante autorizando oferente para comercialización
	Numeral A.3
	Anexar a Hoja de vida
	

	4
	Registro Invima vigente fecha de adquisición
	Numeral A.4
	Anexar a Hoja de vida
	

	5
	Certificado de garantía técnica y servicio Post-venta
	Numeral A.5
	Anexar a Hoja de vida
	

	6
	Certificado vigencia suministro repuestos y vida útil de los mismos
	Numeral A.6
	Anexar a Hoja de vida
	

	7
	Carta compromiso equipos nuevos
	Numeral A.7
	Anexar a Hoja de vida
	

	8
	Certificado capacidad y almacenamiento CCAA
	Numeral A.8
	Anexar a Hoja de vida
	

	9
	Hoja de vida recurso humano mantenimiento
	Numeral A.9
	Anexar a Hoja de vida
	

	10
	Carta de compromiso entrega de documentación contractual
	Numeral B.1
	N/A
	

	11
	Formato Hoja de Vida del Equipo
	N/A
	Numeral B.1.a
	

	12
	Cronograma de mantenimiento preventivo.
	N/A
	Numeral B.1.b
	

	13
	Certificado de calibración o Carta de no requiere calibración
	N/A
	Numeral B.1.c
	

	14
	Cronograma de calibración (Cuando aplique)
	N/A
	Numeral B.1.d
	

	15
	Protocolo de Mantenimiento preventivo y metrología con lista de verificación
	N/A
	Numeral B.1.e
	

	16
	Certificado de importación/Certificado producto nacional
	N/A
	Numeral B.1.f
	

	17
	Protocolo limpieza y desinfección
	N/A
	Numeral B.1.g
	

	18
	Guía de manejo rápido (plastificada)
	N/A
	Numeral B.1.h
	

	19
	Certificado de tiempo de vida útil equipo y disposición final.
	N/A
	Numeral B.1.i
	

	20
	Placa de acondicionamiento
	N/A
	Numeral B.1.j
	

	21
	Protocolo de capacitación y/o entrenamiento
	N/A
	Numeral B.1.k
	

	22
	Reportes instalación, puesta en marcha y mantenimiento/ calibración
	N/A
	Numeral B.1.l
	

	23
	Actas capacitación y prueba de conocimiento personal técnico biomédico y asistencial.
	N/A
	Numeral B.1.m
	

	24
	Información Clausula de Catalogación OTAN
	N/A
	Numeral B.1.o
	

	25
	Solicitud trámite para la exclusión o extensión de IVA (si aplica)
	N/A
	Numeral B.1.p
	




	
	

	
	
	
	
	
	 

	A.         Documentación Técnica Etapa Precontractual
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	1.          Listado General de la Oferta

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El oferente deberá presentar en su oferta, listado de equipos ofertados en PDF. debidamente firmado por el representante legal, relacionando de manera clara y precisa: Nombre del equipo, marca, modelo, cantidad, página web (debe de suministrar código de acceso para consulta) de cada uno del elemento(s) y/o bien (es) ofertado(s) para la respectiva verificación de la documentación del bien a ofertar de acuerdo al siguiente formulario:

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
Tabla 1. Listado General de la Oferta


	EQUIPO
	CANTIDAD
	MARCA
	MODELO
	“PAGINA WEB, PAGINA DEL MANUAL Y/O FICHA TÉCNICA DE CONSULTA”

	
	 

	[bookmark: RANGE!B17] 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	NOTA: La información técnica de los equipos relacionados no podrá ser modificada en el proceso de evaluación y la documentación técnica deberá corresponder a la información relacionada. En el caso que se ofrezca kit o set, se debe especificar claramente la información técnica de los ítems que lo componen en el formulario indicado.

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.          Fichas técnicas, diagramas de partes, manuales de instalación, operación y/o mantenimiento

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El oferente debe presentar en su oferta un documento consolidado (PDF.) que incluya:

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	a.     Listado de cumplimiento especificaciones técnicas debidamente firmado por el representante legal, relacionando el documento donde se evidencie el cumplimiento de las mismas, así 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Tabla 2. Listado cumplimiento especificaciones técnicas

	

	EQUIPO
	ESPECIFICACIÓN
	“PÁGINA WEB, MANUAL Y/O FICHA TÉCNICA DE CONSULTA”

	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	 

	[bookmark: RANGE!B30] 
	
	
	
	
	
	
	 

	b.     Las fichas técnicas, diagrama de partes, catálogos y manuales técnicos de operación y/o mantenimientos originales avalados, expedidos por el fabricante del bien ofertado debidamente paginados y en medio magnético (para evaluación de la oferta) resaltando expresa y detalladamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada ítem ofertado. En el idioma de origen y en español. Las especificaciones se deben evidenciar en la documentación original, no se tendrán en cuenta fichas técnicas hechas por el oferente o certificaciones adicionales de fábrica/marca con para avalar el cumplimiento de alguna especificación mínima de obligatorio cumplimiento. Así mismo se aclara que aquellos manuales y/o fichas técnicas que evidencien alteración no serán objeto de verificación.

NOTA 1: a la documentación técnica emitida por el fabricante en idioma diferente al castellano, se acepta que el oferente presente una traducción simple elaborada por el propio oferente, siempre que corresponda fielmente al contenido del documento original. En caso de presentarse discrepancias entre la traducción y el documento original, prevalecerá este último para efectos de la evaluación técnica.

NOTA 2. El futuro contratista deberá entregar los manuales de soporte técnico que el fabricante suministre oficialmente para el equipo ofertado. Cuando determinada información no haga parte del contenido habitual de dichos manuales por políticas corporativas del fabricante relacionadas con la protección de la propiedad intelectual o información confidencial, la Entidad aceptará certificaciones expedidas por el fabricante o su representante autorizado en la etapa de ejecución, por ningún motivo en la evaluación técnica.



	 
	
	
	
	
	
	
	 

	PARAGRAFO: . Para la etapa contractual el contratista deberá entregar a la supervisión la documentación según lista de verificación en medio físico tal como lo adjunto con su oferta y los adicionales descritos en este parágrafo (Ver. Documentación Técnica Habilitante Etapa Contractual.). Si los documentos originales se encuentran en otro idioma, se deberá entregar copia fiel de traducción simple por el fabricante. Se deberá anexar de forma obligatoria el manual de usuario; la ficha técnica del equipo con las especificaciones técnicas, metrológicas y de mantenimiento según fabricante; el manual de soporte técnico que incluya planos (eléctricos, hidráulicos, neumáticos, etc.), diagramas de partes y listado de las mismas con su código de referencia (número de parte) y frecuencia de recambio. Así mismo, en caso de que el equipo requiera preinstalaciones, se deberá anexar un documento donde se describan las recomendaciones de instalación y desinstalación del equipo según el Decreto 4725 de 2005


	
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: RANGE!B35]3.          Autorización del bien ofertado para que el proponente lo distribuya y/o comercialice

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El oferente deberá presentar certificación de distribución, representación, exclusividad o autorización para comercializar los equipos ofertados, expedida por el fabricante, la cual deberá encontrarse vigente al momento de la adjudicación del contrato y mantenerse durante el primer (1) año de ejecución, correspondiente al período de garantía de fábrica.
Para los años restantes de la garantía ofertada, las obligaciones de garantía podrán ser asumidas por el importador y/o distribuidor autorizado, quien deberá garantizar la continuidad del soporte técnico, la disponibilidad de mano de obra certificada y calificada, así como el suministro de repuestos originales o autorizados durante todo el período de garantía ofrecido.
La Entidad podrá requerir en cualquier momento los documentos que acrediten la vigencia de dicha capacidad técnica y el respaldo para la atención de la garantía.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	4.          Registro INVIMA

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: RANGE!B41]Los proponentes deberán presentar en su oferta un documento consolidado (PDF.) que incluya todos los registros INVIMA VIGENTES de los elementos ofertados en el “Listado General de la oferta”. El proponente deberá aportar el Registro Sanitario INVIMA vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

En caso de que el Registro Sanitario tenga una vigencia inferior a la duración estimada del contrato o a la vida útil inicial del equipo, el contratista deberá presentar una Carta de Compromiso donde se obligue expresamente a tramitar la renovación del mismo ante el INVIMA de manera oportuna.

Si el registro vence durante la ejecución, el contratista deberá demostrar que radicó la solicitud de renovación ante el INVIMA antes de su vencimiento (aplicando la figura de la renovación automática o vigencia por radicación según la norma sanitaria vigente), garantizando así la continuidad de la legalidad del bien en la institución."

Se establece una excepción a la obligatoriedad de renovación del Registro Sanitario en aquellos casos donde el fabricante o importador decida cesar la comercialización del dispositivo médico en el territorio nacional. En dicho escenario, el contratista deberá sustentar formalmente esta situación ante la entidad, en cao de requerir un cambio de equipo lo hará por uno de la mima especificaciones o mejores, adjuntando la comunicación oficial del fabricante, y cumpliendo con las siguientes condiciones mínimas para garantizar la continuidad del servicio:

Garantía de Soporte y Repuestos: El contratista debe certificar por escrito que, a pesar de no renovar el registro para nuevas importaciones, cuenta con el inventario de repuestos y la capacidad técnica para cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de vida útil restante del equipo o la vigencia del contrato de mantenimiento.

Disponibilidad de Consumibles: Debe asegurar el suministro de los insumos necesarios para la operación clínica del equipo, garantizando que el cese de la vigencia del INVIMA no se traduzca en el lucro cesante del servicio odontológico.

Se incluirá en las Obligaciones del Contratista que el incumplimiento en la renovación del Registro Sanitario durante la vigencia del contrato será causal de incumplimiento contractual, dado que afectaría la disponibilidad de insumos y repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

NOTA: Aquellos equipos que según la ley no deben tener registro INVIMA, deberán anexar el registro de NO REQUIERE expedido por el INVIMA. No se aceptarán registros INVIMA que no estén vigentes o que se encuentren en trámite de renovación, en el proceso de evaluación.

	
	
	
	
	
	
	
	 

	5.          Certificado de garantía técnica y servicio Postventa

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	La ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor) y el decreto 735 de 2013 establecen que la garantía es una obligación temporal a cargo de todo proveedor o comercializador de responder por la calidad, idoneidad y seguridad de los productos o servicios que se ponen en el mercado. Igualmente, establece que tanto productores como proveedores son responsables de atender la solicitud de efectividad de la garantía. 

	 

	Por lo anterior, El proponente deberá anexar a la propuesta la carta de Garantía Técnica y término de respuesta a los requerimientos de servicio Post-Venta, directamente respaldada y suscrita por el fabricante y/o el representante autorizado de la marca en el país, la cual debe estar vigente durante el tiempo de la garantía ofertada, para la totalidad de sus equipos ofertados así:

	 

	a.     El soporte de garantía y postventa cumplirá con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 artículo 35: REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE TECNOLOGÍA CONTROLADA. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos presentes, cumpliendo los requisitos de igual forma los equipos biomédicos de tecnología controlada y no controlada. 

	 

	b.     El tiempo de vigencia de la garantía para los equipos biomédicos y sus componentes, será por un término no inferior a lo establecido en el pliego de condiciones, conforme a la “TABLA DE GARANTÍAS MÍNIMAS EXIGIDAS (AÑOS)” teniendo en cuenta que el inicio de la garantía será a partir de que se cumplan los siguientes términos y condiciones:

	 

	· Ingreso del bien al almacén de la Dirección de Sanidad Ejército

	· Se instale el equipo y se entregue funcionando en perfectas condiciones en la ubicación indicada por la Dirección de Sanidad

	· Se realice las capacitaciones y entrenamientos según lo solicitado en el presente proceso.

	· Se reciba los documentos técnicos habilitantes completos.

	 

	c.     La efectividad de la presente garantía se suscribe a la calidad del equipo vendido, sus componentes, el soporte técnico prestado y el cumplimiento de los términos y condiciones pactadas desde el momento en que se realice el contrato; cubriendo cualquier imperfección sin que ello implique costo adicional para la Dirección de Sanidad Ejército. La no prestación o dilación de los términos, constituirán una vulneración a los intereses legítimos del consumidor.

	 

	d.     El término de respuesta del servicio de garantía en caso de un correctivo, será por un tiempo no mayor de 48 horas para el diagnóstico y/o atención, a partir del llamado telefónico y/o correo electrónico que informa la novedad, emitido por el técnico biomédico regional o de la oficina de ingeniería Biomédica de la DISAN. En caso de no contar con disponibilidad de repuestos el oferente contara con un periodo no mayor de 05 días hábiles para asegurar la instalación de repuestos de alta rotación y un periodo de 30 a 45 días para repuestos importados. Razón por la cual, se debe suministrar los respectivos datos de contacto para la coordinación del soporte técnico (Nombre, Correo electrónico, números telefónicos).

	 

	e.     Alcance de la garantía Técnica y de Repuestos: Por el tiempo de duración de la garantía, el oferente se compromete a realizar el mantenimiento preventivo programado y los correctivos que surjan para cada uno de los bienes ofertados, en el Establecimiento de sanidad donde se encuentre ubicado el equipo, incluyendo el transporte y suministro oportuno de los kits/repuestos/insumos y/o consumibles de mantenimiento preventivo requeridos para asegurar el buen funcionamiento del equipo según lo especifique el manual técnico de fabricante y los requeridos para efectuar el mantenimiento correctivos que surja siempre y cuando las fallas del bien obedezcan a defectos de fabricación o fallas derivadas de la calidad y operación optima del equipo. Lo anterior, sin costos adicionales para la institución. En caso de que durante la garantía se presenten fallas imputables al usuario (manipulación o uso inadecuado), el oferente deberá soportar la no cobertura de la garantía mediante reporte técnico e informe detallado respaldado por fabricante donde se justifique la causa imputable al usuario. Igualmente, deberá anexar la cotización de los elementos requeridos para restituir el equipo a su estado normal de funcionamiento.

	 

	f.      La frecuencia de mantenimiento preventivo y de verificación metrológica, se debe realizar según la periodicidad recomendada por el fabricante mediante el manual de servicio técnico de operación, uso y mantenimiento, así: 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Tabla 3. Frecuencias de mantenimiento preventivo y metrológicas recomendadas por fabricante


	* Para la frecuencia de calibración, se debe aclarar el requerimiento metrológico del bien ofertado (Calibración y/o verificación de parámetros) así como los procedimientos requeridos.

	 

	g.     En el evento que algún componente, sistema o estructura vital del equipo evidencie un defecto de fábrica mayor y sea reparable, se aceptará el cambio del componente defectuoso con la habilitación provisional del equipo mediante el backup con un equipo de las mismas especificaciones o mejor y/o el backup del componente, asegurando la seguridad del paciente y del profesional mientras se realiza el mantenimiento y evitando que el servicio quede deshabilitado un tiempo superior a 48 horas a partir del reporte de falla del equipo al contratista. 

	 

	h.     En el evento que algún componente, sistema o estructura vital del equipo evidencie un defecto de fábrica mayor y falle más de tres veces en un periodo de 6 meses, se debe realizar el cambio total del equipo por otro de las mismas especificaciones o mejor, en un tiempo no mayor a 90 días calendario, tiempo durante el cual se deberá suministrar un equipo en back up. En el caso de que se evidencie un defecto de fábrica mayor que no permita la reparación total del bien, afectando el correcto desempeño del equipo a largo plazo, la institución podrá solicitar el cambio parcial o total del equipo por otro de las mismas especificaciones o mejor, en un tiempo no mayor a 90 días calendario, tiempo durante el cual se deberá suministrar un equipo en back up evitando que el servicio quede deshabilitado un tiempo superior a 48 horas a partir del reporte de falla del equipo al contratista.

	 

	i.      En caso de presentarse alguna novedad durante la actividad de instalación, mantenimiento y/o calibración por garantía, se deberá notificar todas las observaciones encontradas al área de Ingeniería Biomédica de la DISAN Ejército y al director del ESM donde se encuentra el equipo, por medio de un reporte técnico que debe contar con la firma del personal asistencial que dio recepción a la actividad.

	 

	[bookmark: _Hlk169640653]j.      Estarán a cargo del contratista todos los costos que se generen por concepto de transporte y preinstalaciones especiales para su instalación (eléctrica, neumática, hidráulica, etc). Estarán a cargo del proveedor, las recomendaciones y adecuaciones que se requieran, incluyendo el suministro de UPS u otros elementos necesarios que aseguren la puesta en marcha y el correcto funcionamiento de los equipos. Para lo anterior, en el caso de los equipos especializados que requieran preinstalación el oferente que considere solicitar visita de preinstalación podrá hacerlo para el proceso antes de la adjudicación. El contratista debe asegurar la entrega de equipos en estado óptimo sin que su estructura y prestaciones se vean alteradas durante el almacenamiento y transporte.

	 

	k.     Estarán a cargo del contratista todos los costos que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, asegurando a su personal técnico el transporte, los repuestos y las herramientas necesarias para realizar la actualización, mantenimiento y calibración de los equipos ofertados, el seguimiento de su funcionamiento, la asesoría y la capacitación del personal según los compromisos relacionados en la “Carta de compromiso entrega de documentación.” Igualmente, se compromete a entregar los respectivos reportes técnicos, certificados y demás documentación que avales las actividades realizadas.

	 

	l.      La fecha de emisión de esta certificación debe ser posterior a la fecha de publicación de este proceso, debe ir firmada por el representante legal del oferente adjudicatario y el fabricante y/o representante autorizado de la marca en el país, expresando la vigencia de la garantía de la misma en años calendario.

	 

	[bookmark: RANGE!B84]m.    El oferente debe tener la capacidad de ofrecer servicio de soporte técnico durante la vida útil del equipo recomendada por el fabricante, así como los repuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración que permita conservar los equipos en los rangos de seguridad establecidos inicialmente por el fabricante. 

	 

	NOTA 1: El oferente adjudicatario debe CUMPLIR CON LO CITADO EN EL ARTICULO 55 DEL DECRETO 4725 de 2005 “La información necesaria para verificar si el dispositivo está instalado en forma adecuada y puede funcionar correcta y seguramente, además de detalles sobre la naturaleza y frecuencia de su mantenimiento preventivo, la sustitución de elementos de consumo, así como aspectos relacionados con la calibración necesaria para que el dispositivo funcione correctamente y con seguridad durante su vida útil”. Así como “los detalles de cualquier otro tratamiento o manejo necesario antes de que el dispositivo se pueda utilizar (tal es el caso de la esterilización, montaje final, calibración, etc.)”.

Tabla N.º 3

	Actividad
	Frecuencia / Oportunidad
	Alcance

	Mantenimiento preventivo
	Un (1) mantenimiento anual durante el período de garantía adicional exigido por la Entidad. El primero se realizará una vez finalice la garantía de fábrica de doce (12) meses.
	Incluye limpieza, inspección, ajustes, pruebas funcionales, lubricación (cuando aplique), actualización de software (si aplica), reemplazo de elementos de desgaste contemplados por el fabricante y entrega del respectivo reporte técnico.

	Calibración / Verificación metrológica
	Una (1) calibración anual, cuando aplique de acuerdo con la naturaleza del equipo, las recomendaciones del fabricante y la normatividad metrológica vigente. El primer servicio se realizará al finalizar la garantía de fábrica de doce (12) meses, acompañado del mantenimiento preventivo.
	Incluye la calibración y/o verificación de parámetros metrológicos según corresponda al equipo, utilizando procedimientos técnicamente validados y entregando el respectivo certificado de calibración o informe de verificación.

	Mantenimiento correctivo
	Cada vez que se presente una falla durante todo el período de garantía.
	Incluye diagnóstico, reparación, mano de obra, desplazamientos, repuestos originales, accesorios, consumibles, ajustes, calibraciones posteriores a la reparación, actualizaciones de software cuando apliquen y demás actividades necesarias para restablecer el correcto funcionamiento del equipo, sin costo adicional para la Entidad.

	Equipo o componente Backup
	Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al reporte de la falla, cuando la reparación no pueda efectuarse de manera inmediata.
	Se suministrará un equipo de iguales o superiores características técnicas o el componente de reemplazo, garantizando la continuidad del servicio y la seguridad del paciente y del personal asistencial.

	Cambio de componente por defecto de fábrica
	Cuando se evidencie un defecto mayor reparable.
	Se reemplazará el componente defectuoso y se mantendrá la disponibilidad del servicio mediante equipo o componente backup hasta la solución definitiva.

	Cambio total del equipo
	Cuando un componente, sistema o estructura vital falle más de tres (3) veces en un período de seis (6) meses o cuando exista un defecto de fábrica que impida su reparación definitiva.
	El reemplazo deberá efectuarse por un equipo de iguales o mejores especificaciones dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días calendario. Durante este tiempo deberá suministrarse un equipo backup.

	Reporte técnico
	Después de cada instalación, mantenimiento, calibración o intervención técnica
	Se entregará informe técnico firmado por el personal asistencial que recibe el servicio, notificando simultáneamente a la Ingeniería Biomédica de la DISAN y al director del ESM cuando se presenten novedades.

	Soporte técnico y disponibilidad de repuestos
	Durante toda la vida útil recomendada por el fabricante.
	El contratista deberá garantizar soporte técnico, disponibilidad de repuestos, herramientas, actualizaciones y personal calificado para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.

	Documentación técnica
	En cada intervención y al finalizar las actividades correspondientes.
	Se deberán entregar reportes técnicos, certificados de calibración cuando apliquen, registros de mantenimiento, evidencias de las actividades realizadas y demás documentación exigida por la Entidad y la normatividad vigente.





	

	
	
	
	
	
	
	
	 

	6.          Certificado vigencia suministro de repuestos y vida útil de los mismos

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El oferente deberá presentar en su oferta, un certificado debidamente firmado por el representante legal, donde se comprometa y certifique el suministro y disponibilidad de todos los repuestos/componentes originales de fabricante, nuevos, no remanufacturados o repotenciados que requiera el/los equipos ofertados en territorio colombiano, por un tiempo mínimo de 05 años calendario, contados a partir de la culminación de la garantía de los equipos, manteniendo un inventario representativo de las partes y piezas de rápido movimiento para garantizar el suministro oportuno.

	 

	a.     En caso de incumplir este requisito, el oferente adjudicatario debe cambiar el componente o el equipo médico por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características técnicas que cubra el tiempo exigido de disponibilidad de los repuestos y sin costo alguno para la institución. 

	 

	b.     Se debe anexar el listado de repuestos con su vida útil y tiempos de recambio según lo estipulado en el manual el fabricante.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: RANGE!B96]Tabla 4. Listado de repuestos con vida útil y tiempo de recambio según fabricante.



	EQUIPO
	TIEMPO DE VIDA ÚTIL/ TIEMPO DE RECAMBIO
	MANUAL DE CONSULTA Y PÁGINA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: RANGE!B100]7.          Carta de compromiso equipos nuevos

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El oferente deberá anexar a su oferta una carta firmada por el representante legal, donde asuma como compromiso entregar equipos nuevos, originales, no re manufacturados ni repotenciados, cuya fecha de fabricación no sea superior a 2 (dos) años contado a partir de la fecha de publicación del estudio previo del presente proceso. Todos los elementos ofertados (incluidos los accesorios de los equipos) deben tener la condición “Nuevo de fábrica”. Protegidos con su respectivo embalaje, sin presentar daños físicos de ningún tipo como ralladuras, rajaduras, cortes, daños de pintura y/o algún tipo de anomalía interior y/o exterior.


	 
	
	
	
	
	
	
	 

	8.          Certificado capacidad y almacenamiento CCAA

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El oferente debe presentar en su oferta una carta de compromiso certifique el cumplimiento de los requisitos para fabricantes e importadores de dispositivos médicos según la normatividad sanitaria vigente y asegurar que sus productos reúnen condiciones de calidad y seguridad, tal como se relaciona a continuación:

	 

	a.     Si es importador deberá anexar el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) expedido por el INVIMA para certificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias para el almacenamiento y/o acondicionamiento, control de calidad de dotación y recurso humano que garanticen su buen funcionamiento, así con la capacidad técnica y calidad de los mismos. Se aceptará certificaciones CCAA a nombre de un operador logístico y/o distribuidor de acuerdo a la Resolución 4002 de 2007. En el caso que el contratista sea un consorcio o unión temporal se aceptara que uno o ambos integrantes presenten este certificado.

	 

	[bookmark: RANGE!B110]b.     Si es fabricante nacional deberá anexar el Certificado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para dispositivos médicos expedido por el INVIMA según resolución 2019035791/2019 numeral 4028 para garantizar la producción uniforme y controlada de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro. Certificando que el diseño, la fabricación y el acondicionamiento cumple con las características y funciones de uso previstas. 

	 

	NOTA 1: Almacenamiento. El proponente garantiza que en el evento que la DISAN - EJC requiera dejar en almacenamiento y/o custodia los elementos adjudicados estos podrán permanecer bajo cuidado del contratista en la ubicación certificada sin que esto genere costo alguno para la entidad contratante. Lo anterior, por contar con el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA, expedido por el INVIMA donde certifica que cumple las condiciones sanitarias para el almacenamiento de los bienes. 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	9.          Recurso humano mantenimiento

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El oferente debe presentar en su oferta un documento consolidado (PDF.) que soporte la idoneidad del personal para el soporte técnico según la circular externa 500-0553-14 expedida por el INVIMA. Para lo cual, deberá entregar:

	 

	a.     Listado del personal profesional y/ó técnicos que realizarán el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, con experiencia mínimo de 5 años después de emitida la tarjeta profesional, así:

NOTA 1. Teniendo en cuenta que los refrigeradores se consideran dispositivos clase I y que el Manual Técnico Administrativo del PAI del Ministerio de Salud establece que el personal técnico asignado demuestre su competencia técnica mediante la presentación del Certificado de Capacitación, Entrenamiento o Idoneidad Técnica suficiente emitido directamente por el Fabricante (Casa Matriz) o por su proveedor autorizado para tal fin, que lo faculte para realizar los mantenimientos de los modelos propuestos.


	
	
	
	
	
	
	
	 

	Tabla 5. Listado de personal.


	NOMBRES Y APELLIDOS
	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
	Nº. TARJETA PROFESIONAL
	Nº. REGISTRO
	
	
	
	 

	
	
	
	INVIMA
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	b.     Anexar:

	 

	i.          Hoja de vida actualizada

	[bookmark: RANGE!B128]ii.         Registro Invima vigente con fecha de emisión anterior a la fecha del cierre del presente proceso. No se aceptarán en trámite.

	iii.        Tarjeta profesional para ingeniero y/o técnico vigente. No se aceptarán en trámite.

	iv.       Certificación del entrenamiento técnico en los ítems ofertados por parte del fabricante y/o proveedor autorizado por la casa matriz para emitir esta certificación

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: RANGE!B132]B.         Documentación Técnica Etapa Contractual.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El oferente debe presentar en su oferta un documento consolidado (PDF.) que incluya la documentación solicitada en el numeral “A. Documentación Técnica Habilitante Etapa Precontractual” y los compromisos que quedan pendientes para ser entregador en la etapa contractual, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de licitación, así:


	 
	
	
	
	
	
	
	 

	1.          Carta de compromiso entrega de documentación. 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El contratista se compromete a realizar la entrega de los equipos según las especificaciones técnicas mínimas requeridas y compromisos suministrados para la evaluación técnica durante la etapa precontractual. Si durante la recepción se identifica alguna observación por parte del supervisor en la inspección visual y las pruebas de funcionamiento de los equipos en la Dirección de Sanidad (de equipo, accesorios, consumibles), se procederá a rechazar el equipo hasta que cumplan con la totalidad de las mismas, el contratista deberá realizar el cambio del elemento en un término no mayor a cinco (5) días calendario una vez identificada y reportada la novedad. 

	 

	Al momento de la entregara a adicional al equipo, los documentos técnicos adicionales EN FÍSICO Y DIGITAL POR EQUIPO; SOPORTANDO LA ENTREGA Y COMPROMISOS DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE POSTVENTA DE LOS ELEMENTOS ADJUDICADOS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD. El paz  y salvo se emitirá una vez cumpla con la entrega de la totalidad de los requerimientos relacionados en la Tabla. Lista de verificación de documentación técnica habilitante y ubicación, relacionada en el numeral Especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.



	a.     Formato Hoja de Vida de Equipo. 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: _Hlk169640690]El día de la entrega del equipo a la Dirección de Sanidad de Ejercito, el contratista deberá presentar y entregar la hoja de vida del equipo con el formato de hoja de vida estipulado por la Dirección de Sanidad Ejército y la documentación técnica habilitante organizada según la lista de verificación. Se debe presentar en una carpeta física y digital (USB).

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	b.     Cronograma De Mantenimiento Preventivo. 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: _Hlk169640700]El día de la entrega del equipo a la Dirección de Sanidad de Ejercito, el contratista debe entregar cronograma donde se evidencie la cantidad total de visitas y la programación de mantenimiento que se realizara durante la vigencia de la garantía desde la instalación del equipo; asegurando que esta corresponda con la frecuencia de mantenimiento preventivo recomendada por el fabricante según lo relacionado en el “numeral e del certificado de garantía técnica”. 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Lo anterior, se realizara teniendo en cuenta los compromisos del técnica para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones, las recomendaciones del fabricante y el ARTICULO 55 DEL DECRETO 4725 donde se establece: “La información necesaria para verificar si el dispositivo está instalado en forma adecuada y puede funcionar correcta y seguramente, además de detalles sobre la naturaleza y frecuencia de su mantenimiento preventivo, la sustitución de elementos de consumo, así como aspectos relacionados con la calibración necesaria para que el dispositivo funcione correctamente y con seguridad durante su vida útil”.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	c.     Certificado de requiere o no requiere calibración

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Para aplicar las normas vigentes en lo referente a calibración en el ámbito sanitario y control metrológico legal de equipos biomédicos, si el equipo biomédico ofertado es considerado un instrumentos de medición (para medir, pesar o contar) o tiene subsistemas considerados instrumentos de medición y cumple los lineamientos de la sección 14 del Decreto 1595 de 2015 en lo referente al control metrológico legal, el contratista deberá aportar certificado emitido por fabrica donde indique que el equipo SI REQUIERE calibración, en el caso contrario deberá entregar certificado emitido por fabrica donde indique que NO REQUIERE calibración dando cumplimiento a lo establecido en el ARTICULO 55 DEL DECRETO 4725.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	NOTA: Si el equipo requiere calibración debe especificarse la frecuencia y al ingreso del equipo a la institución debe presentar el certificado de pruebas y metrología emitidos por el fabricante.

	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: _Hlk169640772]d.     Cronograma De Calibración (Cuando aplique)

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El día de la entrega del equipo a la Dirección de Sanidad de Ejercito, el contratista debe entregar cronograma donde se evidencie la cantidad total de visitas y la programación de verificación metrológica (calibraciones) que se realizara durante la vigencia de la garantía desde la instalación del equipo; asegurando que este corresponda con la frecuencia de calibración y/o verificación de parámetros recomendada por el fabricante según lo relacionado en el “numeral e del certificado de garantía técnica”. 

	 

	Lo anterior, se realizara teniendo en cuenta los compromisos del técnica para dar cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones, las recomendaciones del fabricante y el ARTICULO 55 DEL DECRETO 4725 donde se establece: “La información necesaria para verificar si el dispositivo está instalado en forma adecuada y puede funcionar correcta y seguramente, además de detalles sobre la naturaleza y frecuencia de su mantenimiento preventivo, la sustitución de elementos de consumo, así como aspectos relacionados con la calibración necesaria para que el dispositivo funcione correctamente y con seguridad durante su vida útil”.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	e.     Protocolo de Mantenimiento Preventivo y Metrología con Lista de Verificación

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El contratista entregara el protocolo donde se estipulen los procedimientos de mantenimiento y metrológicos que se le realizarán al equipo médico durante el tiempo de garantía. 

	 

	Para el mantenimiento preventivo debe contener las actividades particulares y procedimientos de mantenimiento preventivo de primer, segundo y tercer escalón, pruebas diagnósticas y los cuidados del operador del equipo para mantener el buen estado del mismo. De no entregarse, el proveedor del equipo se hará responsable por daños ocurridos al equipo durante los procedimientos de limpieza y afines.

	 

	Igualmente, se deben incluir los parámetros, procedimientos y requerimientos metrológicos del bien ofertado (Calibración y/o verificación de parámetros) que permitan determinar que el equipo cumple con las especificaciones de funcionamiento establecidas por el fabricante. Eso incluye datos relevantes de medición que permiten determinar que el equipo funciona dentro de los intervalos aceptables, tales como rangos de medición, resolución, etc. Según lo descrito en los “numerales J y K del ARTÍCULO 55 DEL DECRETO 4725 DE 2005”.

	 

	“j) La información necesaria para verificar si el dispositivo está instalado en forma adecuada y puede funcionar correcta y seguramente, además de detalles sobre la naturaleza y frecuencia de su mantenimiento preventivo, la sustitución de elementos de consumo, así como aspectos relacionados con la calibración necesaria para que el dispositivo funcione correctamente y con seguridad durante su vida útil; k) Los detalles de cualquier otro tratamiento o manejo necesario antes de que el dispositivo se pueda utilizar (tal es el caso de la esterilización, montaje final, calibración, etc.)”

	 

	Junto con el protocolo las actividades de mantenimiento preventivo se deben resumir en una lista de chequeo, la cual debe ser elaborada según el protocolo de mantenimiento de fabricante.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	f.      Certificado de Importación. 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: _Hlk169640824]El contratista deberá sustentar el origen del bien ofertado presentando el Certificado de producto nacional y/o Declaración de Importación de la DIAN, según aplique. En dicho certificado deberá reflejarse el número de serie del bien en cuestión. El incumplimiento de este requerimiento es causal de rechazo del bien toda vez que no se daría cumplimiento al DECRETO 4725 DE 2005. 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	g.     Protocolo limpieza y desinfección. 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El contratista debe entregar protocolo de limpieza y desinfección del equipo para el control en la proliferación bacteriana, donde se evidencie frecuencia, métodos de desinfección permitidos (autoclavable), proceso, soluciones a emplear y demás equipos requeridos para el proceso. Se debe aclarar los químicos de limpieza autorizados para realizar este proceso y cuales no son recomendados por lo que pueden generar desgaste prematuro del equipo. De no entregarse, el proveedor del equipo se hará responsable por daños ocurridos al equipo durante los procedimientos de limpieza y afines.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	h.     Guía de manejo rápido (plastificada). 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: _Hlk169640869]Al momento de la entrega del equipo biomédico, se entregará una guía rápida de manejo con el respectivo mecanismo de seguridad para colocarla en el equipo. La guía debe contener en un resumen el paso a paso de operación del equipo, debe ser didáctica plastificada y debe permitirse ser instalada en el equipo en un área visible para el operario.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	i.      Certificado de la vida útil del equipo y disposición final.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: RANGE!B218]El contratista debe anexar un certificado avalado por el fabricante donde se especifique la vida útil del equipo y cual el adecuado procedimiento o marco regulatorio que determina la disposición final del bien.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	j.      Placa de acondicionamiento

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	El contratista deberá entregar cada equipo debidamente marcado con una placa o etiqueta de fábrica y de proveedor metálica grabada con impresión de difícil borrado, clara y legible. Debe ubicarse en un lugar visible, asegurada para que no pueda ser arrancada manualmente sin alterar las condiciones de funcionamiento del equipo. Rotulado debe cumplir con los lineamientos del decreto No. 4725 del 2005 y la Resolución 1405 del 2022, para la comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos/equipos médicos para uso humano, todas las normas técnicas NTC, normas internacionales, reglamentación técnica y boletines SILOG N°5A1 y SILOG N°5A2 referentes a la identificación y clasificación del producto. 

	 

	NOTA 1: De requerirse se debe realizar marcado laser a los accesorios o componentes del equipo cuya inscripción será Dirección de Sanidad Ejército- Número y año del contrato.

	 

	NOTA 2: El marcado debe soportar diferentes técnicas de limpieza o esterilización, no debe desprender ningún tipo de partícula, ni causar ningún daño o alteración funcional al componente. En caso de deterioro del marcado dentro del tiempo de garantía se debe volver a realizar sin ningún costo.

	 

	NOTA 3: Los equipos que por su tamaño no pueda instalarse la placa, la misma deberá están instalada en el estuche de protección del equipo y/o dispositivo previa coordinación con el supervisor del contrato.

	 

	NOTA 4: El tamaño de la placa no podrá exceder las siguientes dimensiones: 85 mm * 45 mm. Profundidad 2 mm.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	·         Nombre del equipo __________________________________
	 

	·         Nombre del fabricante _______________________________
	 

	·         Nombre del proveedor _______________________________
	 

	·         Marca ____________________________________________
	 

	·         Modelo ___________________________________________
	
	 

	·         Serie _____________________________________________
	 

	·         Año fabricación equipo _______________________________
	 

	·         Número Certificado de Importación ______________________
	
	 

	·         Número Registro Sanitario INVIMA ______________________
	
	
	 

	·         Número del contrato y año _____________________________
	
	 

	·         Fecha inicio garantía _________________________________
	
	 

	·         Fecha finalización garantía ____________________________
	
	 

	·         Clasificación del equipo según el riesgo _________________
	
	 

	·         Número de contacto _________________________________
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	k.     Protocolo de Capacitación y/o entrenamiento.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	[bookmark: _Hlk169640898]El contratista deberá desarrollar un plan de capacitación y/o entrenamiento para cada equipo dentro del grupo y/o grupos ofertados, el plan se desarrollará durante la instalación, Y el servicio Post-venta, El contratista deberá desarrollar un plan de capacitación y/o entrenamiento para cada equipo dentro del grupo y/o grupos ofertados, el plan se desarrollará durante la instalación, y el servicio Post-venta, El contratista deberá realizar una (1) capacitación presencial por cada año de garantía, dirigida al personal asistencial y/o biomédico designado por la Entidad. Esta capacitación podrá efectuarse durante la visita programada para la ejecución del mantenimiento preventivo o, cuando las condiciones lo ameriten, durante la atención de un mantenimiento correctivo.
Las capacitaciones adicionales que sean requeridas por la Entidad durante la vigencia de la garantía podrán realizarse de manera virtual, de acuerdo con las necesidades del servicio y siempre que la naturaleza de la capacitación lo permita.
Las fechas, horarios, participantes y demás aspectos logísticos de las capacitaciones serán coordinados previamente entre el contratista y la Entidad, a través del Supervisor Principal del contrato de la Dirección de Sanidad Ejército (DISAN) o de los Supervisores Regionales, según corresponda.


	 

	El plan de entrenamiento debe incluir lo siguiente:

	 

	·           Capacitación Técnica: El oferente adjudicatario proporcionará la capacitación certificada y entrenamiento técnico certificado para el Personal Biomédico del Ejército Nacional, EL CUAL DEBE SER CERTIFICADO POR EL fabricante y/o PROVEEDOR AUTORIZADO DEL EQUIPO EN COLOMBIA. La capacitación comprenderá los siguientes aspectos:

	 

	o     Operación y principios de funcionamiento del equipo.

	o     Solución de errores y/o fallas menores más frecuentes.

	o     Rutinas de mantenimiento, procedimientos de verificación y/o calibración, pruebas.

	o     Despiece del equipo (si aplica).

	o     Reentrenamiento si la actualización de software/ hardware genera cambios en la operación/mantenimiento del equipo.

	 

	La capacitación técnica que no se pueda realizar en sitio por la complejidad del equipo, se debe hacer en un lugar que cumpla con todos los requisitos de los entes reguladores y donde se pueda realizar despiece de un equipo de las mismas condiciones o superior al adquirido por la institución. La capacitación de mantenimiento técnico debe ser impartida por profesionales de INGENIERÍA BIOMÉDICA o afín, con certificado por la casa matriz, el fabricante y/o el proveedor autorizado para tal fin.

NOTA 1. Para el LOTE 10 se aceptará que la capacitación técnica sea brindada por personal de Técnicos en Refrigeración Industriales o Comerciales, siempre y cuando aporten la debidamente acreditada certificación de entrenamiento emitida por el fabricante, proveedor autorizado o casa matriz.


	 

	·           Capacitación para el usuario: Las capacitaciones para el personal asistencial (operador del equipo médico) deben ser programadas con el oficial de Ingeniería Biomédica de la Dirección de Sanidad o el Biomédico Regional, previa información brindada por el supervisor de contrato y servicio asistencial al que sea asignado el bien. La capacitación comprenderá los siguientes aspectos:

	 

	o     Operación y principios de funcionamiento del equipo.

	o     Solución de errores y/o fallas menores más frecuentes.

	o     Rutinas de limpieza y desinfección, pruebas de autodiagnóstico.

	o     Despiece del equipo (si aplica).

	o     Reentrenamiento si la actualización de software/ hardware genera cambios en la operación del equipo.

	 

	Para la capacitación al personal médico, asistencial y técnico, debe ser realizada por especialistas clínicos entrenados en las tecnologías ofertadas en especial cuando los equipos pertenezcan a los niveles de riesgo IIA, IIB y III. El proveedor debe suministrar los accesorios y consumibles que se requieran para el espacio de aprendizaje. Estos elementos son diferentes a los accesorios suministrados con el equipo. 

	 

	NOTA 1: El proveedor debe dar como mínimo una capacitación certificada por año durante el periodo de la garantía. 

	NOTA 2: Los costos y gastos que se generen por concepto de transporte e instalación estarán a cargo del proveedor.



	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	l.    Reportes instalación, puesta en marcha, mantenimiento y/o calibración

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Durante la vigencia de la garantía El contratista debe garantizar los soportes documentales de cada uno de los bienes ofertados (certificados, reportes técnicos y/o informes) donde se evidencie la respectiva instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y/o calibración (cuando aplique). Igualmente, debe tener la disposición de suministrar está información a la institución en el evento de ser requerida en medio físico y magnético; garantizando que una vez se realice la actividad en sitio se entregaran los respectivos soportes a la unidad para que sean archivados en la hoja de vida del equipo.

	 

	El reporte técnico de mantenimiento/calibración entregada debe cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos e información:

	 

	·         Incluir la denominación e información de identificación del equipo (Marca, modelo, No serie, No Inventario, ubicación)

	·         Describir la actividad de mantenimiento realizada (instalación, preventivo, correctivo) y/o calibración.

	·         Presentar formato membretado con la información del oferente, No de reporte, fecha de mantenimiento, actividades ejecutadas, técnico responsable del mantenimiento)

	·         Los Kits/ Repuestos/ componentes instalados deben ser relacionados aclarando frecuencia de cambio (Durante el tiempo de garantía estos son responsabilidad del oferente adjudicatario)

	·         Registrar cuando se identifique novedades de preinstalaciones, novedades de funcionamiento y pendientes que resulten de la visita.

	·         Firmas del personal implicado en la actividad con datos legibles de nombre, cedula y cargo, en lo posible con sello, para que el reporte sea aceptado. Deben firmar: 

	o    Técnico responsable del mantenimiento.

	o    jefe del servicio.

	o    director del ESM

	·         No debe tener enmendaduras o tachones, de no ser así deberá realizar el cambio.

	·         El certificado de calibración y/o verificación de parámetros debe ser expedido directamente por el fabricante y/o una entidad autorizada en Colombia para realizar procedimientos de metrología. si el certificado original está elaborado en idioma diferente al castellano, debe anexarse traducción al español del mismo (durante el tiempo de garantía la trazabilidad metrológica es responsabilidad del oferente adjudicatario). 

NOTA: a la documentación técnica emitida por el fabricante en idioma diferente al castellano, se acepta que el oferente presente una traducción simple elaborada por el propio oferente, siempre que corresponda fielmente al contenido del documento original. En caso de presentarse discrepancias entre la traducción y el documento original, prevalecerá este último para efectos de la evaluación técnica.


	·         Se debe anexar certificado de calibración vigente de los equipos de patrones empleados durante la verificación metrológica del equipo.

	 

	En un periodo no mayor a 90 días de adjudicado el contrato, el contratista debe entregar al supervisor un informe relacionando el listado de equipos instalados y novedades de puesta en marcha, para realizar las coordinaciones pertinentes. 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	m.     Actas capacitación y prueba de conocimiento personal técnico biomédico y asistencial.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Se deben entregar los respectivos soportes de las capacitaciones realizadas según lo relacionado en el numeral K de la Carta de compromiso entrega de documentación. Las actas deben relacionar claramente la ubicación donde se realizó la capacitación, el contenido de la capacitación, los equipos tratados, y la información del personal capacitado (Nombre y apellido, No de Cedula, Teléfono, Firma). Se debe Anexar las respuestas de la prueba de conocimiento realizada para afianzar los conceptos expuestos.

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	n.     Carta De Medios De Contacto Para Mantenimiento. 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Documento donde se especifiquen los medios de comunicación para realizar cualquier llamada de servicio de garantía y mantenimiento. Esta debe incluir como mínimo dirección de la empresa, teléfono y extensiones (en caso de tenerlas), celular, fax, correo electrónico o e-mail.

	
	
	
	
	
	
	
	

	o.      Información Clausula de Catalogación OTAN

	
	
	
	
	
	
	
	

	Como medida de control para verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, científicos, sanitarios y legales establecidos en el decreto 4725 de 2005 y al plan 17060/2023 que emite el comando del ejército nacional a través de la jefatura de estado mayor de planeación se deberá suministrar la siguiente información del proveedor nacional y del fabricante de los bienes.

	
	
	
	
	
	
	
	

	INFORMACION CONTRATISTA/ FABRICANTES
 

	NOMBRE CONTRATISTA / FABRICANTE
	TELEFONO
	DIRECCION
	CORREO ELECTRONICO
	PAIS DE ORIGEN
	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
NOTA: La información a diligenciar corresponde a los datos del oferente y de los fabricantes de los equipos ofertados, lo anterior es un requisito del MDN, y está establecido dentro de la CLAUSULA DE CATALOGACION
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	p.      Solicitud trámite para la exclusión o extensión de IVA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
“LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, INDUSTRIALES Y MOBILIARIO HOSPITALARIO” importados para el proceso, se enmarcan en la concepción de armas, municiones y material de guerra o reservado y por consiguiente a uso privativo, que no causan el impuesto sobre las ventas de conformidad con el literal d) del artículo 428 del Estatuto Tributario y al decreto 695 de 1983, articulo 2. Para lo cual será necesario que la introducción de los bienes sea realizada por el Ministerio de Defensa _ Ejercito Nacional directamente o a través de un tercero que obre en representación de este (el contratista), teniendo cuenta que el beneficio tributario opera por razón de su destinación.

[bookmark: _Hlk169640950]El contratista tramitara la licencia de importación correspondiente, actuando como importador directo de los bienes objeto del contrato; (…) asumiendo todos los tramites, costos, gastos, responsabilidades, obligaciones y riesgos asociados del proceso de nacionalización hasta la entrega de los elementos en el lugar y fecha establecida en el contrato (...) deberá ser quien tramite en su totalidad y oportunamente las licencias y permisos en Colombia, como en el país de origen de los bienes, los cuales serán requeridos para dar cumplimiento al objeto del contrato, con el fin de evitar intervención de restricciones que generen retrasos para la ejecución del mismo durante las fechas y/o plazos acordados.

Por lo anterior el contratista debe entregar una solicitud de concepto económico con los respectivos soportes de importación (declaraciones de importación de los bienes que requieren validar la excepción), donde se determine que los equipos ofertados son exentos y/o excluidos del impuesto al valor agregado (IVA), con el fin de anexar este soporte al recibido a satisfacción, según normativa vigente: 

	 

	1.        Decreto 3000 de 2005 que indica: "Artículo 2°. Por su destinación o lo defensa nacional y al uso privativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se consideran material de guerra o reservado los equipos de hospitales de la Fuerza Publico y de sanidad en campana, y equipos de la Fuerza Publico de campana".

	2.        Estatuto tributario, Articulo 428 literal d. "Importaciones que no causan impuestos (…) d. Las importaciones de armas y municiones que se hagan para la defensa nacional”

	3.        Decreto No 1625 de octubre 2016: Capitulo 14. “Importaciones Que No Causan El Impuesto Sobre Las Ventas (IVA)”

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	NOTA: Igualmente en caso de que el oferente ya haya hecho su respectivo tramite de pago de IVA y/o impuestos, puede anexar aclaración donde se evidencie la exención y/o exclusión del impuesto al valor agregado (IVA), con el soporte del trámite realizado ante el ente de control. 





REQUISITOS TECNICOS EXCLUYENTES   APLICA PARA TODOS LOS GRUPOS

	[bookmark: _Hlk207017018]1
	REGISTRO INVIMA DEL PERSONAL TÉCNICO Y/O BIOMÉDICO
	Los Proponentes, deberán comprometerse mediante documento a anexar por cada profesional o técnico propuesto para atender la garantía de los equipos ofertados, la correspondiente certificación expedida por el INVIMA, esta certificación debe ser anterior a la fecha del cierre del presente proceso y encontrarse vigente. No se aceptarán ingenieros o técnicos que estén en proceso de certificación. 

	2
	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO Y/O INGENIERO
	El proponente debe incluir dentro de la oferta mínimo una (1) hoja de vida del personal que atenderá el mantenimiento de los equipos ofertados, anexa a esta debe incluir la certificación de entrenamiento técnico en los grupos ofertados por el fabricante, por el proveedor o distribuidor autorizado por la casa matriz para emitir esta certificación. Las hojas de vida no deben diferir con el personal certificado por el INVIMA, es decir tanto las hojas de vida como el certificado INVIMA debe ser del mismo personal. 

	3
	CERTIFICADO INVIMA EQUIPOS OFERTADOS
	 El proponente deberá aportar el Registro Sanitario INVIMA vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

En caso de que el Registro Sanitario tenga una vigencia inferior a la duración estimada del contrato o a la vida útil inicial del equipo, el contratista deberá presentar una Carta de Compromiso donde se obligue expresamente a tramitar la renovación del mismo ante el INVIMA de manera oportuna.

Si el registro vence durante la ejecución, el contratista deberá demostrar que radicó la solicitud de renovación ante el INVIMA antes de su vencimiento (aplicando la figura de la renovación automática o vigencia por radicación según la norma sanitaria vigente), garantizando así la continuidad de la legalidad del bien en la institución."

Se establece una excepción a la obligatoriedad de renovación del Registro Sanitario en aquellos casos donde el fabricante o importador decida cesar la comercialización del dispositivo médico en el territorio nacional. En dicho escenario, el contratista deberá sustentar formalmente esta situación ante la entidad, adjuntando la comunicación oficial del fabricante, y cumpliendo con las siguientes condiciones mínimas para garantizar la continuidad del servicio:

Garantía de Soporte y Repuestos: El contratista debe certificar por escrito que, a pesar de no renovar el registro para nuevas importaciones, cuenta con el inventario de repuestos y la capacidad técnica para cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de vida útil restante del equipo o la vigencia del contrato de mantenimiento.

Disponibilidad de Consumibles: Debe asegurar el suministro de los insumos necesarios para la operación clínica del equipo, garantizando que el cese de la vigencia del INVIMA no se traduzca en el lucro cesante del servicio odontológico.

Se incluirá en las Obligaciones del Contratista que el incumplimiento en la renovación del Registro Sanitario durante la vigencia del contrato será causal de incumplimiento contractual, dado que afectaría la disponibilidad de insumos y repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

Los proponentes deberán presentar en su oferta un documento consolidado (PDF.) que incluya todos los registros INVIMA VIGENTES de los elementos ofertados en el “Listado General de la oferta”. El proponente deberá aportar el Registro Sanitario INVIMA vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

NOTA: Aquellos equipos que según la ley no deben tener registro INVIMA, deberán anexar el registro de NO REQUIERE expedido por el INVIMA. No se aceptarán registros INVIMA que no estén vigentes o que se encuentren en trámite de renovación, en el proceso de evaluación.



	4
	AUTORIZACIÓN DEL BIEN OFERTADO PARA QUE EL PROPONENTE LO DISTRIBUYA Y/O COMERCIALICE
	El proponente deberá anexar la autorización del fabricante vigente a la fecha de cierre. Para los periodos de garantía que excedan la cobertura de la casa matriz (primer año), el proponente deberá presentar una Certificación de Respaldo Técnico y Disponibilidad de Repuestos, donde declare que cuenta con la infraestructura y el inventario necesario para garantizar la operatividad de los equipos del presente proceso.


	5
	MANUALES TÉCNICOS DE OPERACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS DE CASA MATRIZ 
	El oferente debe adjuntar a su oferta las fichas técnicas, catálogos y/o manuales técnicos de operación originales expedidos por el fabricante del bien ofertado debidamente paginado y en medio magnético (para evaluación de la oferta) donde se describan expresa y detalladamente las características técnicas de cada ítem ofertado. En el idioma de origen y en español. No se tendrán en cuenta fichas técnicas hechas por el oferente para la evaluación, ni certificaciones de la fábrica o marca de los equipos ofertados donde conste el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos por la entidad si esto no consta en el manual de los bienes ofertados. Los manuales deben estar avalados y certificados no se tomarán en cuenta manuales elaborados con fechas posteriores a la publicación del presente proceso. Tampoco se aceptarán manuales, catálogos, ni fichas técnicas diferentes a las entregadas en la presentación de la oferta, para subsanar o aclarar especificaciones técnicas que no consten en los manuales técnicos, fichas técnicas y/o catálogos iniciales.

NOTA: a la documentación técnica emitida por el fabricante en idioma diferente al castellano, se acepta que el oferente presente una traducción simple elaborada por el propio oferente, siempre que corresponda fielmente al contenido del documento original. En caso de presentarse discrepancias entre la traducción y el documento original, prevalecerá este último para efectos de la evaluación técnica.

NOTA 2. El futuro contratista deberá entregar los manuales de soporte técnico que el fabricante suministre oficialmente para el equipo ofertado. Cuando determinada información no haga parte del contenido habitual de dichos manuales por políticas corporativas del fabricante relacionadas con la protección de la propiedad intelectual o información confidencial, la Entidad aceptará certificaciones expedidas por el fabricante o su representante autorizado en la etapa de ejecución, por ningún motivo en la evaluación técnica.



	6
	PLAN DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
	El proponente deberá anexar con su propuesta un compromiso por escrito debidamente firmado por el representante legal, en el que se describa el plan de entrenamiento y capacitación presencial así:

Durante la entrega y puesta en marcha.
En el momento que el supervisor del contrato lo solicite o por el cambio del operario durante la vigencia de su garantía. El contratista deberá desarrollar un plan de capacitación y/o entrenamiento para cada equipo dentro del grupo y/o grupos ofertados, el plan se desarrollará durante la instalación, y el servicio Post-venta, El contratista deberá realizar una (1) capacitación presencial por cada año de garantía, dirigida al personal asistencial y/o biomédico designado por la Entidad. Esta capacitación podrá efectuarse durante la visita programada para la ejecución del mantenimiento preventivo o, cuando las condiciones lo ameriten, durante la atención de un mantenimiento correctivo.
Las capacitaciones adicionales que sean requeridas por la Entidad durante la vigencia de la garantía podrán realizarse de manera virtual, de acuerdo con las necesidades del servicio y siempre que la naturaleza de la capacitación lo permita.
Las fechas, horarios, participantes y demás aspectos logísticos de las capacitaciones serán coordinados previamente entre el contratista y la Entidad, a través del Supervisor Principal del contrato de la Dirección de Sanidad Ejército (DISAN) o de los Supervisores Regionales, según corresponda.
 

El oferente adjudicatario proporcionará la capacitación y entrenamiento técnico para el personal de ingeniería biomédica de la Dirección de Sanidad Ejército y personal desempeñando las funciones de Ingeniero o tecnólogo biomédico de los establecimientos adscritos a esta dirección, el cual debe ser certificado por fabricante, importador y/o distribuidor autorizado de la marca adjudicada, donde se trate lo siguiente:

La operación y manejo del equipo (principios de funcionamiento).

Solución de errores o fallas menores que pueda presentarse. 

Rutinas de mantenimiento, procedimientos de calibración y prueba.

Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo que deben ser impartidas al personal operador y técnico de mantenimiento respectivamente.

Despiece del equipo si aplica.

 El entrenamiento y la capacitación para el personal de ingeniería que por la complejidad del equipo no se pueda realizar en sitio se deben hacer en un laboratorio que cumpla con todos los requisitos de los entes reguladores donde se pueda realizar despiece de un equipo similar al de las condiciones adquiridas por la institución. Esta capacitación es para el personal de ingenieros/tecnólogos biomédicos de ejército nacional. 

El entrenamiento para el personal técnico debe ser programada con ingeniero y/o tecnólogo biomédico de cada regional y el supervisor del contrato (esto incluye fecha, hora y lugar de capacitación).

 La capacitación de mantenimiento técnico debe ser impartida por profesionales DE INGENIERIA BIOMEDICA especializados certificados por la casa matriz, importador y/o distribuidor y con el registro INVIMA para el equipo biomédico y debe ser certificada con una intensidad acorde al tiempo y la complejidad del equipo, la certificación debe ser emitida por el fabricante, el importador y/o el distribuidor por casa matriz para tal fin. 

NOTA 1. Para el LOTE 10 se aceptará que la capacitación técnica sea brindada por personal de Técnicos en Refrigeración Industriales o Comerciales, siempre y cuando aporten la debidamente acreditada certificación de entrenamiento emitida por el fabricante, proveedor autorizado o casa matriz
s
 La capacitación para el personal asistencial (operador del equipo biomédico) deben ser programadas con el jefe de cada servicio al que sea asignado el bien (esto incluye fecha, hora y lugar de capacitación).

 La capacitación y entrenamiento a los profesionales de la salud (médicos, cirujanos, enfermería e instrumentación y demás clínicos) debe ser realizada Profesionales en áreas de la salud, entrenados en este tipo de tecnología.

Cuando el software o el hardware sean actualizados se debe realizar reentrenamiento del personal si los cambios lo ameritan, y se debe suministrar el software en cualquier caso que se requiera, bien sea por desactualización, eliminación involuntaria o cualquiera situación que se presente, sin ningún costo, así mismo con las claves de los equipos.

Durante el entrenamiento técnico se deben entregar los password y /o claves de acceso a los módulos de servicio técnico de los equipos, con copia al supervisor

Para el desarrollo de las capacitaciones al personal médico, asistencial y técnico, el proveedor debe suministrar los accesorios y consumibles que se requieran para el correcto aprendizaje del funcionamiento y mantenimiento del equipo y sus accesorios. Estos elementos son diferentes a los accesorios suministrados con el equipo.

Para los equipos industriales que hacen parte del presente proceso, los profesionales pueden ser ingenieros mecánicos, electrónicos o afines.
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	GARANTÍA TÉCNICA DE LOS BIENES OFERTADOS
	El proponente deberá anexar a la propuesta la Garantía Técnica y término de respuesta a los requerimientos directamente respaldada y suscrita por el fabricante durante los primeros doce meses, el tiempo restante de la garantía (24 meses), debe estar respaldado por el importador o el distribuidor según corresponda, la cual debe estar vigente durante el tiempo de la garantía ofertada, así: 

 La fecha de emisión de la carta no debe tener más de 30 días desde su emisión contados a partir de la publicación del presente proceso.

 Que sea por un término no inferior a lo que se indique en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta que el inicio de la garantía será a partir de que se cumplan los siguientes ítems:

Ingreso del equipo al servicio del Establecimiento de Sanidad Militar en el cual está proyectado instalar el equipo. 

Se instale el equipo y se entregue funcionando en perfectas condiciones.

Se realicen las capacitaciones y entrenamientos citados en el presente proceso. 

Se reciban los documentos completos así:

Reporte de instalación firmado por el biomédico de la regional donde se instaló el equipo, el jefe del servicio u operario; actas de recepción firmados por el almacenista del ESM, director del Establecimiento de Sanidad Militar, ingeniero/tecnólogo biomédico de la regional, con grados y nombres legibles, en ninguno de los casos se aceptarán firmas con las cuales se impida identificar el personal. 

La garantía técnica solicitada debe ser la especificada para el equipo y estará soportada y certificada así:

La garantía de fábrica debe ser mínima de 12 meses y los 24 meses faltantes para completar 36 meses de cobertura total puedan estar a cargo del importador y/o distribuidor autorizado por fábrica. el equipo objeto de este proceso es un dispositivo médico por lo que se requiere que el fabricante respalde al proveedor en Colombia con autorización para que este pueda suministrar el servicio de mantenimiento posventa con personal entrenado y repuestos originales durante el término de la garantía.
 
El día de la recepción del equipo y luego de dar el aval de aceptación por parte del personal médico/asistencial y de mantenimiento, el oferente adjudicatario deberá entregar los equipos con las placas de reconocimiento enunciadas en el numeral 12 de Recepción del Equipo.

La garantía debe ser la indicada en años calendario (3 años) y debe corresponder al periodo mínimo descrito en cada una de las especificaciones técnicas del equipo, por defectos en los componentes y debe cubrir cualquier imperfección sin que ello implique costo adicional para la Dirección de Sanidad y sus establecimientos.

Durante el tiempo de garantía se deben incluir las visitas de mantenimiento preventivo un año después de la instalación y correctivo las veces que se requieran en sitio, incluyendo los repuestos/insumos y/o consumibles que son considerados dentro del mantenimiento preventivo y los requeridos para efectuar el mantenimiento correctivo. Los mantenimientos se deben realizar en la periodicidad solicitada o mayor, de acuerdo con las indicaciones del fabricante en el manual de servicio   y cuando estos se requieran sin implicar ningún costo adicional para la institución, garantizando el buen funcionamiento de cada uno de los equipos. Lo anterior y para constatar lo estipulado por el fabricante se debe entregar el manual de servicio donde describe el protocolo de mantenimientos, su periodicidad, la codificación de las partes y las recomendaciones de remplazo de las mismas.

Si durante el tiempo de garantía el equipo biomédico requiere mantenimiento correctivo, el proveedor debe suministrar los repuestos sin ningún costo para la institución, siempre y cuando las fallas del bien obedezcan a defectos de fabricación o fallas derivadas de la calidad y operación optima del equipo. Si las fallas corresponden a la manipulación o uso inadecuado debe entregar reporte con el diagnóstico y la justificación respaldada por fabricante de por qué no es cubierto por la garantía y anexar la cotización del elemento o elementos requeridos para restituir el equipo a su estado normal de funcionamiento.

Si durante el tiempo de garantía se requiere el traslado del equipo y este requiere o depende de preinstalación especial eléctrica, neumática, hidráulica etc. Es obligación y responsabilidad del proveedor realizar las actividades pertinentes para preservar el correcto funcionamiento del mismo, sin ningún costo.

Todos los compromisos y observaciones con respecto a la garantía del equipo se recibirán impresos y firmados por el representante legal de la compañía que provee el bien y respaldadas por el fabricante, que el respaldo del fabricante será exigible durante los primeros doce (12) meses de garantía y que, para el tiempo adicional de garantía requerido por la Entidad, los compromisos podrán ser asumidos y respaldados por el importador o distribuidor autorizado de la marca en Colombia.
En el evento que el mismo componente, sistema o estructura falle más de dos veces y este corresponda a una parte vital del equipo, se debe realizar el cambio total del equipo, que resulte afectado por otro equipo totalmente nuevo con iguales o superiores características en un tiempo no mayor a 90 días hábiles, tiempo durante el cual la empresa deberá suministrar equipos en backups. En el evento que el equipo entregado presente fallas recurrentes por defectos de fabricación y mal funcionamiento o el daño del componente o del equipo no puede ser reparado en un término de (20) días calendario, el oferente debe comprometerse a cambiar el equipo por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características en perfecto estado de funcionamiento sin costo alguno para la institución.
 
En caso de requerirse el retiro de alguno de los componentes del equipo o el equipo en su totalidad de las instalaciones donde se encuentran en operación por garantía (defectos de fabricación, mantenimiento, etc.), el contratista suministrará en calidad de soporte un elemento o equipo de iguales o superiores características técnicas por un tiempo no mayor a noventa (90) días, previa autorización del personal de equipo biomédico de la institución. El contratista asumirá los gastos de transporte y puesta en funcionamiento del mismo. El servicio no podrá permanecer deshabilitado un tiempo superior a 48 horas a partir del reporte de falla del equipo al contratista. En caso de que el equipo presente alguna falla y esta novedad se tarde más de 48 horas en ser solucionado, el oferente adjudicatario deberá respaldar el servicio con un equipo igual o de superiores características técnicas. 

Si el equipo presenta alguna falla técnica operativa o de funcionamiento, el contratista debe acudir a la visita técnica de forma inmediata una vez el área de ingeniería biomédica realice el requerimiento bien sea por vía telefónica o correo. Teniendo en cuenta la complejidad de los Establecimientos de Sanidad Militar el servicio técnico debe brindar soporte en los horarios laborales (entendiéndose de lunes a viernes de 8:00 a 5:00 pm y sábados de (8:00am-12:00 pm). Para la respuesta en sitio en los Establecimientos ubicados en la ciudad de Bogotá el adjudicatario tendrá un tiempo de respuesta de 24 h, para los establecimientos que requieran desplazamientos terrestres y/o aéreos se dará un término de respuesta en sitio de  72 horas, razón por la cual se deben suministrar las direcciones electrónicas, números de contacto; actividad que se realizara por escrito a la coordinación del área de ingeniería biomédica donde se encuentra el equipo y al supervisor del contrato en el momento de la recepción del equipo
 
El equipo y/o repuesto de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del elemento inicial.  De igual forma, se aplicará esta garantía en caso de vencimiento prematuro del material. 

Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Este documento debe estar debidamente suscrito por el representante legal del proponente y respaldado por el fabricante.

NOTA: Se permite el uso de asistencia técnica remota (teleasistencia) como primer paso de diagnóstico, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones obligatorias para el contratista:

Disponibilidad de Personal Técnico en el Establecimiento de Sanidad Militar: La posibilidad de solución remota estará supeditada a que el Establecimiento de Sanidad Militar (ESM) cuente con personal técnico o de ingeniería biomédica disponible y capacitado en el momento del evento para recibir las instrucciones.

Obligatoriedad de Visita Presencial: En caso de que el ESM no cuente con personal técnico en sitio, o si tras el intento de solución remota la falla persiste, el contratista deberá realizar la visita técnica presencial de forma inmediata, cumpliendo con los tiempos de respuesta establecidos en el pliego.

Responsabilidad y Garantía: Bajo ninguna circunstancia el contratista podrá alegar "manipulación indebida" o pérdida de la garantía si la intervención fue realizada por personal de la entidad siguiendo instrucciones directas del soporte remoto del proveedor. El contratista asume la responsabilidad total sobre las consecuencias de las maniobras ejecutadas por el personal de la entidad bajo su dirección.

Cualquier intervención, ya sea remota o presencial, debe generar un Reporte de Servicio Técnico firmado por ambas partes, donde se especifique:

Nombre del técnico que brindó la asistencia remota.
Descripción de las maniobras realizadas y funcionamiento del equipo
Declaración expresa de que la intervención no afecta la vigencia de la garantía técnica.
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	GARANTÍA DE REPUESTOS
	El oferente debe anexar a la propuesta documento donde ofrezca y certifique la disponibilidad y suministro de repuestos sea expedida por el importador o distribuidor autorizado de la marca en Colombia, siempre que este garantice el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la Entidad y que la información sobre la vida media de funcionamiento del equipo corresponda a la definida por el fabricante, por un tiempo mínimo de 05 años contados a partir de la culminación de la garantía de los equipos. 

Nota: en el documento debe expresar cual es la vida media de funcionamiento del equipo de acuerdo con lo que estipula el fabricante.
 
Todos los repuestos empleados en la reparación del equipo deben provenir del fabricante para garantizar la integridad del mismo.
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	SERVICIO POST VENTA
	El oferente debe garantizar mediante documento escrito anexo a la propuesta debidamente firmado por el representante legal, que se comprometerá a cumplir con lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 artículo 35: REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE TECNOLOGÍA CONTROLADA. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, cuando se trate de equipos biomédicos de tecnología controlada, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos de igual forma para los equipos biomédico de tecnología no controlada: 
 
a) Las personas naturales o jurídicas que adquieran equipos biomédicos deberán contar en todo momento, con los manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento, los cuales serán provistos en forma obligatoria por el distribuidor en el momento de la entrega del equipo así;
 
Manuales de funcionamiento

Manuales de operación y mantenimiento en este se debe evidenciar la información técnica de despiece, planos eléctricos y de partes con su respectiva codificación, así como su recomendación de cambio de partes y repuestos; protocolo detallado de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual. 

NOTA 2. El futuro contratista deberá entregar los manuales de soporte técnico que el fabricante suministre oficialmente para el equipo ofertado. Cuando determinada información no haga parte del contenido habitual de dichos manuales por políticas corporativas del fabricante relacionadas con la protección de la propiedad intelectual o información confidencial, la Entidad aceptará certificaciones expedidas por el fabricante o su representante autorizado en la etapa de ejecución, por ningún motivo en la evaluación técnica.

 
b) El titular o importador del equipo biomédico deberá garantizar, la capacidad de ofrecer servicio de soporte técnico permanente durante la vida útil del mismo, así como los repuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración que permita conservar los equipos en los rangos de seguridad establecidos inicialmente por el fabricante. 
 
c) Las empresas productoras de equipos biomédicos, sus representantes en el país y titulares de permiso de comercialización deberán contar con responsables técnicos, certificados por fabricantes o las empresas distribuidoras que cuenten con la autorización para emitir tal certificación con título universitario y/o especialización en el área específica para los procesos de adquisición, instalación y mantenimiento de este tipo de tecnología. 
 
Los productos deberán diseñarse, fabricarse y acondicionarse de forma tal, que sus características y funciones según la utilización prevista, no se vean alteradas durante el almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las instrucciones y datos facilitados por el fabricante. 
 Si el equipo requiere calibración debe especificarse la periodicidad o frecuencia y al ingreso del equipo a la institución debe presentar el certificado de pruebas y metrología emitidos por el fabricante.

El contratista debe realizar la Elaboración junto con el soporte documental de la hoja de vida de acuerdo al formato de la institución y durante la garantía debe responder por la actualización de la misma.

Durante el tiempo de la garantía el contratista debe realizar seguimiento al funcionamiento de los equipos, asesorar y capacitar al personal que opera el equipo.
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	VISITAS DE MANTENIMIENTO
	El oferente debe garantizar mediante documento escrito anexo a la propuesta debidamente firmado por el representante legal la realización de las visitas de mantenimiento de cada equipo según las exigencias del fabricante.

El oferente adjudicatario debe CUMPLIR CON LO CITADO EN EL ARTICULO 55 DEL DECRETO 4725 “La información necesaria para verificar si el dispositivo está instalado en forma adecuada y puede funcionar correcta y seguramente, además de detalles sobre la naturaleza y frecuencia de su mantenimiento preventivo, la sustitución de elementos de consumo, así como aspectos relacionados con la calibración necesaria para que el dispositivo funcione correctamente y con seguridad durante su vida útil” 


Así como “los detalles de cualquier otro tratamiento o manejo necesario antes de que el dispositivo se pueda utilizar (tal es el caso de la esterilización, montaje final, calibración, etc.)”.

El oferente debe Ofrecer mantenimiento preventivo especializado, para cada ítem según lo especifique el pliego de condiciones, las recomendaciones del fabricante Descritas en el manual técnico de operaciones y mantenimiento.

Todo lo que se requiera en el mantenimiento, los accesorios y los insumos propios del equipo deben quedar evidenciado en la hoja de vida al igual que la periodicidad con la que se debe ser reemplazados, de la misma forma Durante el tiempo de la garantía estos deben ser responsabilidad del oferente adjudicatario. El mantenimiento debe involucrar como mínimo las siguientes acciones Cumplir con el protocolo que emite el fabricante. 

Las pruebas técnicas para verificación de parámetros se deben realizar de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante en el manual técnico de operaciones y mantenimiento. 


Los datos registrados y las observaciones a las que haya lugar deben ser consignados en el mismo reporte técnico. Se debe anexar el número del certificado de calibración vigente de los equipos patrones empleados identificados con la serie del mismo.

Todas las observaciones se deben informar al área de ingeniería biomédica de la dirección de sanidad y de las regionales donde se encuentra el equipo, por medio de reporte técnico escrito para su respectiva verificación y deben tener el visto bueno del personal asistencial que dio recepción al reporte después de la revisión del equipo dentro del área de funcionamiento.
 
Durante el tiempo que se realice el mantenimiento preventivo o correctivo del equipo el oferente adjudicatario debe suministrar en calidad de soporte un elemento de iguales o superiores características técnicas para no deshabilitar la prestación de servicios, siempre y cuando el tiempo de mantenimiento sea superior a 48 horas.

En el evento que el equipo se encuentre en servicio el contratista deberá programar el servicio de mantenimiento en los horarios de menor flujo de trabajo a fin de no traumatizar los servicios por ejemplo fines de semana, en horas nocturnas etc.

 Los equipos, instrumentos de medición y herramientas que se utilicen para la verificación de calibración y mantenimiento del equipo deben contar con certificado de calibración emitidos por institutos de metrología autorizados en Colombia o certificados de fábrica y debe informar el método bajo el cual se realizó el procedimiento de calibración.

 El mantenimiento preventivo y correctivo debe ser realizado por personal técnico o profesional especializado certificado por las casas matrices y con registro INVIMA en esta clase de equipos. Adicionalmente, debe contar con la certificación del fabricante del equipo.

 Durante el tiempo de la posventa el proveedor debe garantizar el manejo documental en la institución de la hoja de vida la cual debe permanecer actualizada, los mantenimientos deben ser registrados por el ingeniero o tecnólogo que realice dicha actividad y el proveedor debe tener la disposición de suministrar información y documentación a la institución en el evento de ser requerida. De igual forma El oferente debe garantizar que una vez realizado el mantenimiento entregara Los reportes de mantenimiento en medio físico, los cuales serán archivados en la hoja de vida y para este procedimiento debe de contar como mínimo con los siguientes parámetros:
 
Tipo de mantenimiento realizado (preventivo o correctivo).
El reporte debe estar numerado, membretado y avalado por el departamento de calidad del contratista.
El reporte debe contener como mínimo marca, modelo, serie, placa de inventario de la institución, ubicación real del activo en el momento del mantenimiento.
Los reportes deben contener tres firmas para ser avalados por el área de hojas de vida de equipo biomédico: 
La firma del quien realiza el mantenimiento.
La firma del jefe del servicio.

La firma de un funcionario del área de ingeniería biomédico del establecimiento o regional donde se encuentra el equipo. 

El contratista debe verificar que el responsable de recibir el reporte en el servicio, escriba su nombre y cargo, en lo posible con sello, de igual manera la firma con nombre y cargo del ingeniero o tecnólogo que realice el mantenimiento, los datos deben estar con letra legible de no hacerse así el reporte no se aceptara.  

El contratista realizará un reporte de mantenimiento por cada equipo y lo presentará sin enmendaduras o tachones, de no ser así deberá realizar el cambio.
 
El mantenimiento correctivo debe hacerse cuantas veces sea necesario y sin ningún costo para la institución, durante el tiempo de garantía. Cuando se requieran repuestos el ESM asumirá el costo siempre y cuando el daño obedezca a la manipulación irregular del bien, por pérdida o robo no imputables al proveedor.
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	CARTA DE COMPROMISO EQUIPOS NUEVOS
	[bookmark: _Hlk208825064]El oferente deberá anexar a su oferta carta firmada por el representante legal, donde asuma como compromiso entregar equipos nuevos, originales, no re manufacturados ni repotenciados, cuya fecha de fabricación no sea superior a 2 (dos) años contado a partir de la fecha de adjudicación del presente proceso, entiéndase como que el certificado de importación no debe contar con más del tiempo anteriormente estipulado.
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	RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y CARTAS DE COMPROMISO Y DOCUMENTOS PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE EJERCITO NACIONAL 
(EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO SE COMPROMETE A REALIZAR LA GESTION DOCUMENTAL Y ADMINSITARTIVA PARA LA ENTREGA CON 30 DIAS DE ANTICIPACION ANTES DEL VENCIMIENTO DEL CONTRATO EN EL AREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL)
	El oferente deberá presentar junto a su oferta una carta de compromiso firmada por el Representante Legal, donde asume la presentación de los siguientes documentos en la etapa contractual, caso en el cual resulte ser adjudicatario del presente proceso de selección.

 HOJA DE VIDA DEL EQUIPO El contratista debe presentar y entregar por cada equipo una carpeta, con la hoja de vida del equipo según formato establecido por la institución, con la documentación en el orden y de acuerdo a lo determinado por la Dirección De Sanidad Del Ejercito la cual se recepcionará paralela al ingreso del equipo en la institución: en forma física y digital.

Protocolo de Mantenimiento carta de compromiso en donde se estipulen los procedimientos de mantenimiento que se le realizarán al equipo biomédico durante el tiempo de garantía, el cual debe contener como mínimo las especificaciones enunciadas e indicar las actividades particulares de mantenimiento que requiere. Página de referencia del manual de servicio.


Es responsabilidad del fabricante indicar las características metrológicas (todas aquellas cualidades del instrumento que se relacionan con la funcionalidad de medición, algunas características pueden ser: Rango de medición, Resolución, capacidad mínima de medición, capacidad máxima de medición, etc.), para los equipos biomédicos considerados instrumentos de medición, que comercialicen en el territorio nacional, materializado en el momento de la venta, con el suministro de los manuales en idioma castellano que incluyan estas indicaciones o la etiqueta que también los contenga, según el Decreto 4725 de 2005. 

Teniendo en cuenta que dentro de las actividades de soporte técnico se encuentran las relacionadas con los ajustes metrológicos, los titulares o importadores previo a la comercialización de los equipos biomédicos deberán considerar la forma de ofrecer este servicio dentro la normatividad metrológica colombiana definida por el Decreto 2269 de 1993 hasta que entre en vigencia el Decreto 1471 de 2014 y exista reglamento técnico metrológico aplicable, garantizando esta capacidad durante la vida útil del mismo. 

Certificado CCAA: El contratista debe entregar a la supervisión, sin ningún costo el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento CCAA, expedido por el INVIMA del lugar donde almacena los equipos, en el que conste el cumplimiento de las condiciones sanitarias para el almacenamiento y/o acondicionamiento, control de calidad de dotación y recurso humano que garanticen su buen funcionamiento, así con la capacidad técnica y calidad de los mismos.

 En el caso que el contratista sea un consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes debe presentar este certificado.

 Este documento será verificado por el supervisor del contrato, previo almacenamiento de los bienes.

Registro Sanitario Vigente como documento que avale la calidad del equipo. Los equipos biomédicos para los Establecimiento De Sanidad Militar y La Dirección De Sanidad Del Ejercito deben provenir del titular del Registro Sanitario, ya sea el fabricante o el distribuidor legalmente autorizado. Si algún componente o accesorio anexo requiere registro sanitario expedido por el INVIMA debe anexarse.

El proponente deberá aportar el Registro Sanitario INVIMA vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

En caso de que el Registro Sanitario tenga una vigencia inferior a la duración estimada del contrato o a la vida útil inicial del equipo, el contratista deberá presentar una Carta de Compromiso donde se obligue expresamente a tramitar la renovación del mismo ante el INVIMA de manera oportuna.

Si el registro vence durante la ejecución, el contratista deberá demostrar que radicó la solicitud de renovación ante el INVIMA antes de su vencimiento (aplicando la figura de la renovación automática o vigencia por radicación según la norma sanitaria vigente), garantizando así la continuidad de la legalidad del bien en la institución."

Se establece una excepción a la obligatoriedad de renovación del Registro Sanitario en aquellos casos donde el fabricante o importador decida cesar la comercialización del dispositivo médico en el territorio nacional. En dicho escenario, el contratista deberá sustentar formalmente esta situación ante la entidad, en cao de requerir un cambio de equipo lo hará por uno de la mima especificaciones o mejores, adjuntando la comunicación oficial del fabricante, y cumpliendo con las siguientes condiciones mínimas para garantizar la continuidad del servicio:

Garantía de Soporte y Repuestos: El contratista debe certificar por escrito que, a pesar de no renovar el registro para nuevas importaciones, cuenta con el inventario de repuestos y la capacidad técnica para cumplir con el mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo de vida útil restante del equipo o la vigencia del contrato de mantenimiento.

Disponibilidad de Consumibles: Debe asegurar el suministro de los insumos necesarios para la operación clínica del equipo, garantizando que el cese de la vigencia del INVIMA no se traduzca en el lucro cesante del servicio odontológico.

Se incluirá en las Obligaciones del Contratista que el incumplimiento en la renovación del Registro Sanitario durante la vigencia del contrato será causal de incumplimiento contractual, dado que afectaría la disponibilidad de insumos y repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

NOTA: Aquellos equipos que según la ley no deben tener registro INVIMA, deberán anexar el registro de NO REQUIERE expedido por el INVIMA. No se aceptarán registros INVIMA que no estén vigentes o que se encuentren en trámite de renovación,en la etapa de evaluación.
.  

Procedencia del Equipo: Declaración de Importación de la DIAN; Certificado De Importación El proponente que adjudique, deberá presentar el certificado de importación junto con la demás documentación requerida antes de la entregar los equipos y realizar el ingreso e instalación, este documento no debe tener ningún tachón, enmendadura o modificación de la información que se expone en este, de lo contrario no se aceptaran los equipos en la institución.

Carta de garantía: La garantía de fábrica debe ser mínima de 12 meses y los 24 meses faltantes para completar 36 meses de cobertura total puedan estar a cargo del importador y/o distribuidor autorizado por fábrica. el equipo objeto de este proceso es un dispositivo médico por lo que se requiere que el fabricante respalde al proveedor en Colombia con autorización para que este pueda suministrar el servicio de mantenimiento posventa con personal entrenado y repuestos originales durante el término de la garantía.

Certificado de la vida útil del equipo: En esta se debe especificar la vida útil del equipo la cual debe venir certificada por el fabricante determinado en años a partir de la entrega del equipo en la institución.

Cronograma de mantenimiento preventivo del equipo el cual se debe realizar según lo estipulado por el fabricante y referenciado del manual, durante el tiempo de garantía si hay otra recomendación diferente por fabrica esta debe estar certificada por el fabricante y referenciada del manual del equipo. (el fabricante debe establecer cuantos mantenimientos se le deben realizar a los equipos durante la vida útil a partir del momento de la entrega a la institución y la periodicidad del mismo por lo que se debe entregar un certificado de este requerimiento).

El proponente que adjucatario deberá presentar el cronograma de mantenimiento el día de la entrega de los equipos adquiridos por la Dirección de Sanidad del Ejército y se aceptará el día que el equipo este puesto en funcionamiento en el servicio asignado. 

Certificado de calibración original (certificado de metrología) del equipo biomédico para la Dirección De Sanidad. Este debe contener los parámetros y procedimientos de calibración empleados y señalar los rangos de medición que permitan determinar que el equipo cumple con las especificaciones de funcionamiento establecidas por el fabricante.

 Este certificado puede ser expedido directamente del fabricante o por una entidad de calibración y metrología autorizada en Colombia. Si el equipo no requiere calibración debe entregar certificado del fabricante que así lo estipule. Si el certificado original está elaborado en idioma diferente al castellano, debe anexarse traducción al español del mismo. Teniendo en cuenta que es un equipo nuevo se debe anexar el certificado que indique la periodicidad de la calibración y a partir de cuánto tiempo se debe empezar a realizar.  

Nota: a la documentación técnica emitida por el fabricante en idioma diferente al castellano, se acepta que el oferente presente una traducción simple elaborada por el propio oferente, siempre que corresponda fielmente al contenido del documento original. En caso de presentarse discrepancias entre la traducción y el documento original, prevalecerá este último para efectos de la evaluación técnica.

Nota: Durante los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos adquiridos en este proceso, se debe realizar la calibración de los equipos.

Certificado Y Cronograma de calibración del equipo durante el tiempo de garantía y de acuerdo a la recomendación del fabricante. Si el equipo no requiere calibración no se requiere su entrega, el oferente debe aportar certificado donde indique no requerir calibración.

Carta de Medios de Contacto para Mantenimiento. Documento donde se especifiquen los medios para realizar cualquier llamada de servicio de garantía y mantenimiento. Esta debe incluir como mínimo dirección de la empresa, teléfono y extensiones (en caso de tenerlas), celular, fax, correo electrónico o e-mail. 

Listado del personal profesional y técnico que realizará el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. Este debe incluir nombres y apellidos completos y documento de identificación. (se debe incluir la documentación que se requirió durante el proceso de licitación pública para la adquisición de los equipos respecto al personal)

Certificado INVIMA del personal profesional y técnico que realizará el mantenimiento preventivo y correctivo y la capacitación del equipo.

Certificado de la Casa Matriz o Fabricante del personal profesional y técnico que realizará el mantenimiento preventivo y correctivo y la capacitación del equipo.

Ficha de características técnicas de los elementos aptos para la limpieza y desinfección del bien adquirido. 

Guía de recomendaciones para efectuar limpieza y desinfección para el control en la proliferación bacteriana.  Donde determine frecuencia, proceso, soluciones a emplear y demás equipos requeridos para el proceso. De no entregarse, el proveedor del equipo se hará responsable por daños ocurridos al equipo durante los procedimientos de limpieza y afines.

GUÍA DE MANEJO DEL EQUIPO: esta debe contener en un resumen el paso a paso de operación del equipo, debe ser didáctica plastificada y debe estar instalada en el equipo en un área visible para el operario.

MANUALES TÉCNICOS El proponente deberá entregar manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento, estos deben venir en idioma original y en español.

NOTA: a la documentación técnica emitida por el fabricante en idioma diferente al castellano, se acepta que el oferente presente una traducción simple elaborada por el propio oferente, siempre que corresponda fielmente al contenido del documento original. En caso de presentarse discrepancias entre la traducción y el documento original, prevalecerá este último para efectos de la evaluación técnica.

El proveedor debe entregar la información técnica requerida así: 

Manuales de funcionamiento

Manuales de operación y mantenimiento en este se debe evidenciar la información técnica de despiece, planos eléctricos y de partes con su respectiva codificación, así como su recomendación de cambio de partes y repuestos; protocolo detallado de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual. 

Todos estos documentos se deben entregar de la siguiente forma: 

Sección de Ingeniería biomédica de la dirección de sanidad, Ingeniería biomédica de la Regional a la que pertenece el establecimiento de sanidad militar: Un (1) original en físico, en castellano (español), si el original se encuentra en otro idioma se debe entregar copia fiel de traducción certificada por el fabricante y una (1) copia en medio magnético (USB)

NOTA: a la documentación técnica emitida por el fabricante en idioma diferente al castellano, se acepta que el oferente presente una traducción simple elaborada por el propio oferente, siempre que corresponda fielmente al contenido del documento original. En caso de presentarse discrepancias entre la traducción y el documento original, prevalecerá este último para efectos de la evaluación técnica.
NOTA 2. El futuro contratista deberá entregar los manuales de soporte técnico que el fabricante suministre oficialmente para el equipo ofertado. Cuando determinada información no haga parte del contenido habitual de dichos manuales por políticas corporativas del fabricante relacionadas con la protección de la propiedad intelectual o información confidencial, la Entidad aceptará certificaciones expedidas por el fabricante o su representante autorizado en la etapa de ejecución, por ningún motivo en la evaluación técnica.



En el equipo se debe dejar una guía de manejo, operación y desinfección plastificada. así como los productos opcionales para tal actividad y los que no se pueden utilizar. (en el equipo)

El oferente mediante documento debe garantizar que en el equipo se debe instalar un sticker que contenga el QR con la hoja de vida, y toda la documentación solicitada en el presente proceso, en la etapa de adjudicación, en este QR debe ser cargado todos los reportes de cualquier actividad realizada al equipo durante la vigencia de garantía. 
 
LA HOJA DE VIDA Y LA DOCUMENTACIÓN SE DEBE ENTREGAR EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO AL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD, UBICADA EN LA CRA 7 N.º 52-48 BOGOTÀ, INGENIERÍA BIOMÉDICA DE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y /O REGIONAL.

Durante la recepción técnica del equipo por el personal médico, asistencial y de mantenimiento, se debe programar la capacitación a dicho personal, coordinación que debe hacerse entre el proveedor y el jefe del servicio. Se debe entregar a la oficina de ingeniería biomédica de la Dirección De Sanidad y del Establecimiento de Sanidad y/o regional el reporte del proveedor en donde se lea claramente que personas fueron entrenadas para la manipulación y mantenimiento del equipo con fecha de capacitación, nombre y firma de cada uno de los asistentes.

"El equipo biomédico entregado deberá corresponder al mismo modelo ofertado y evaluado técnicamente durante la etapa precontractual y cumplir integralmente las especificaciones técnicas, funcionalidades, configuraciones, accesorios y demás características ofertadas y aceptadas por la Entidad. La verificación se realizará con base en la documentación técnica oficial del fabricante y en la oferta presentada. En caso de evidenciarse diferencias que afecten el cumplimiento de las especificaciones técnicas o de los compromisos ofertados, la Entidad procederá al rechazo del equipo, debiendo el contratista efectuar su reemplazo por uno que cumpla plenamente con las condiciones contractuales."
.

Al momento de la recepción para evaluar todas las especificaciones técnicas mínimas requeridas y aquellas adicionales incluidas en la oferta que sea seleccionada se debe efectuar una inspección visual con pruebas técnicas requeridas para cada especificación. En caso de incumplimiento no se recibirá a satisfacción el equipo biomédico hasta que cumplan con cada una de las especificaciones técnicas por las cuales fue seleccionado.

Al momento de la recepción del equipo biomédico se deben entregar los consumibles y accesorios solicitados para el equipo y adicionalmente se debe entregar la siguiente documentación: 

 El proveedor debe instalar en cada uno de los componentes principales del equipo una placa que cumplan las siguientes características

Metálica 
La inscripción debe ser labrada de difícil borrado 
De difícil remoción 
No debe poder ser arrancada manualmente 
No debe dañar el bien 
En un lugar de fácil visualización 
Dimensiones ancho: 80 milímetros, alto: 40 milímetros y espesor mínimo de: 0.5 milímetros. 
Podrá ser de dimensiones inferiores si el equipo lo requiere previo aval del supervisor del contrato
El contenido se muestra en la siguiente gráfica.

	Propiedad de la DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO
Registro Sanitario N.º: ______________________________
Número del Contrato: _____________________________
Contratista: ______________________________________
Fecha de inicio de Garantía: ________________________
Fecha de Finalización de Garantía: ___________________
Teléfonos de Servicio Postventa 24 HORAS: ___________
Equipo: __________________________________________ 
serie: ____________________________________________
Numero de inventario: _______________________________
Numero de equipo SAP_______________________________


 
De requerirse se debe realizar marcado laser a los accesorios o componentes del equipo cuya inscripción será “Dirección De Sanidad Del Ejercito – Número y año del contrato”. El marcado debe soportar diferentes técnicas de limpieza o esterilización, no debe desprender ningún tipo de partícula, ni causar ningún daño o alteración funcional al componente. En caso de deterioro del marcado dentro del tiempo de garantía se debe volver a realizar sin ningún costo para la institución.
Cumplidos todos los requisitos de recepción y capacitación del equipo, el almacén de cada establecimiento de sanidad militar donde se instaló el equipo debe expedir de forma impresa el acta de recibo a satisfacción donde se especifiquen los datos del equipo, las especificaciones cumplidas, los datos del proveedor y la aprobación (firma) del jefe de servicio, director del ESM, el biomédico de la regional, el jefe de inventarios y almacenista de cada ESM y regional. 


	13
	PLACA O ROTULO DE ACONDICIONAMIENTO
	El oferente debe comprometerse mediante documento a entregar el equipo debidamente acondicionado y una vez realizado este proceso debe quedar documentado fotográficamente en la hoja de vida.


	14
	INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
	 Junto a la oferta el oferente debe anexar una carta de compromiso donde se comprometa en el evento de ser adjudicado, a entregar los certificados, reportes técnicos y/o documentos donde se evidencie la preinstalación e instalación, puesta en funcionamiento, entrenamiento y capacitación del personal encargado, de los equipos adquiridos. Los costos y gastos que se generen por concepto de transporte, preinstalación e instalación eléctrica, Hidráulica, infraestructura, entre otros.) y/o instalación, estarán a cargo del proveedor, quien debe realizar las adecuaciones que se requieran para el correcto funcionamiento del equipo, incluso si se considera protección mediante ups esta debe ser suministrada por el proveedor. Para lo anterior el oferente que considere realizar la visita técnica de preinstalación, podrá hacerla antes de la adjudicación, previa coordinación con el ingeniero y/o tecnólogo biomédico del ESM y/o regional del servicio correspondiente al cual va destinado el equipo.


	15
	LUGAR DE ENTREGA
	El contratista deberá realizar la entrega de los bienes contratados de conformidad con la necesidad planteada, a nivel nacional, 

	16
	CÓDIGO QR

	El oferente deberá anexar a la oferta carta donde se comprometa a entregar cada equipo debidamente marcado con un código QR en un material que no se borre, donde se pueda acceder de manera rápida y sencilla a información importante, como hoja de vida, declaración de importación, INVIMA, manuales de usuario, guías rápidas de manejo, certificaciones y/o reportes de mantenimiento.

Los códigos QR deben estar colocados en un lugar visible y accesible para los usuarios

El Código QR debe soportar diferentes técnicas de limpieza, no debe desprender ningún tipo de partícula, ni causar ningún daño o alteración funcional al componente.

 En caso de deterioro del código QR dentro del tiempo de garantía se debe volver a realizar sin ningún costo.

NOTA: No aplica para el lote 5 del instrumental









FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE
C.C
       TEL






ANEXO 3 (documento de referencia, no diligenciar)
MINUTA DEL CONTRATO

El presente anexo incluye como guía para las partes contratantes, las condiciones generales del contrato, pero esta minuta será modificada o complementada por M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL de acuerdo con el pliego de condiciones, la propuesta del adjudicatario y la adjudicación del contrato.
CONTRATO DE XXXXXXXXXX (tipificar el contrato, compraventa, obra, prestación de servicios, suministros, etc.) No. XXXXX DE 20XX CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL y XXXXXX (Contratista). Los suscritos a saber: El señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (indicar el nombre del competente contractual), mayor de edad, residente en la ciudad de XXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXX, quien actúa en su carácter de(COMPETENTE CONTRACTUAL), previamente facultado mediante xxxxxxx (indicar la orden semanal, Resolución o acto administrativo mediante el cual fue nombrado) No. XXXXXXXXXX, emitida por XXXXXXXX, y de conformidad con la Resolución Ministerial xxxxx (Resolución de Delegación vigente) quien en consecuencia representa al MDN - EJÉRCITO NACIONAL -  (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)), NIT XXXXXXXX, que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará EL M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) por una parte y por la otra, la firma XXXXXXXXX NIT.XXXX, constituida mediante escritura pública No. XXXX de la Notaría XXX, inscrito en la Cámara de Comercio con matricula mercantil XXXXXXX (anexos al presente contrato), Representada Legalmente por el señor XXXXXXXX, mayor de edad, con domicilio en XXXXXXX., identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXX expedida en XXXXXX., quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de XXXXXXXXXX, previas las siguientes consideraciones: 
a.- Que el M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) requiere _______________ (indicar el objeto del contrato). 
b.- Que en el presupuesto para la vigencia fiscal de 202X existe la asignación de los recursos necesarios para atender las obligaciones de pago del presente contrato hasta por la suma de $______ según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. ________expedido por XXXXXXXXXXXXX.
c.- Que el proceso de selección que originó el presente contrato se efectúo con fundamento en _______(citar las normas que fundamentaron jurídicamente el proceso de selección).
d.-Que la Dirección de xxxxxxxx  o DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN) del Ejército mediante ponencia presentada el ____de _____de 202X, propuso al comité de adquisiciones recomendar al señor XXXXXXXXXX (ordenador del gasto) del Ejército, aprobar el estudio previo y  el pliego de condiciones del proceso de XXXXXXXX No. ________ cuyo objeto es ____________ hasta por la suma de $________________.
e.- Que el día ____de ______ se realizó el cierre del proceso al cual se presentaron los siguientes oferentes ___________, tal como consta en el acta de cierre No.xxxxxxxxxx Registrada al folio No. Xxxxxxx.
f.-Que efectuados los estudios correspondientes y cumplidos los requisitos legales y administrativos, previo concepto de los comités: económico, jurídico y técnico, se llevó a cabo la recomendación de adjudicación, en la que XXXXXXXXX (el gerente del proyecto) en ponencia presentada el día xxxxx de ____, propuso al Comité de Adquisiciones, recomendar al señor  Ordenador del Gasto, ADJUDICAR el proceso de XXXXXX No.______, cuyo objeto es la ________________, por la suma de $ _____________ a la firma _____________.
g.- Que mediante Resolución No. ____________, el xxxxxxx (Ordenador de Gasto) adjudicó el contrato derivado del proceso de XXXXXXXXXXXX ___________a la firma ___________, para la ____________ hasta por la suma de $ _______________.

h.- Que quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato.
i.- Que tras haber sido cumplidos todos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa,   es  procedente  la  celebración  del presente contrato que se regirá  por  las siguientes  cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con el M. D. N. – EJÉRCITO NACIONAL XXXX (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) a xxxxxx (indicar el objeto del contrato).  El M.D.N.- EJÉRCITO NACIONALXXXXXX(DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) por su parte adquiere los bienes y/o servicios u obras para el Ejército Nacional, con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo de este contrato, el anexo No. XX (Indicar el anexo de las especificaciones técnicas) del pliego de condiciones para la XXXXXX ________________, y la oferta, que hacen parte integral del presente contrato, en los precios relacionados en la presente cláusula.
CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de $________________. Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA  pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias.
NOTA: Si los bienes a adquirir están excluidos de IVA, deberá incluirse un Parágrafo donde se indique tal evento.
CLÁUSULA TERCERA.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 
El MDN – Ejército Nacional, se compromete a pagar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:
PAGOS PARCIALES: equivalentes al 100% de las  entregas proyectadas de los bienes contratados, ediante giro directo dentro de los 60 días calendario siguiente a la entrega a satisfacción de los bienes  objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
Recepción a entera satisfacción de los bienes a  por el MDN- Ejército Nacional-. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y firma del represente legal del contratista.
Presentación de la factura por parte del contratista.
Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).
Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación (en los casos que aplique, de acuerdo con el Decreto 1828 de 2013).
Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, se postergara el pago por cuanto es contra recibo a satisfacción de cada una de las entregas.
        CLÁUSULA CUARTA.-SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES: Los pagos que de conformidad con este contrato, deba efectuar el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – XXXXXX (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) , se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo a xxxxxxx (discriminar el rubro presupuestal)
PARÁGRAFO:MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – XXXXX(DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) podrá hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA. 
CLÁUSULA QUINTA.- DURACIÓN: La duración del presente contrato se extenderá así: 
	ELEMENTO/SERVICIO
	DESDE
	HASTA

	XXXXXXXXXXXX
	
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESULTANTE
	CUATRO (4) MESES DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN



CLÁUSULA SEXTA.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, (SERVICIOS U OBRAS): los bienes objeto del presente contrato deberán realizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas consignadas en el pliego de condiciones, el anexo técnico de este contrato, y la oferta del CONTRATISTA, que hacen parte integral del presente contrato. 
CLÁUSULA SÉPTIMA -PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA: El contrato tendrá el siguiente plazo de ejecución ____________________.
PARÁGRAFO PRIMERO: El cronograma  de actividades para la ejecución presentado con la oferta, el cual puede ser ajustado por la Administración, siempre y cuando no sobrepase el plazo de entrega estipulado en el presente contrato, hace parte integral del plazo de ejecución de modo que el supervisor del contrato verificará que éste se cumpla. En el evento que las actividades y los plazos allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el MDN – Ejército Nacional – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) podrá imponer las sanciones contempladas en el contrato y en la Ley.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El ACTA DE RECIBO será perfeccionada y expedida dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega parcial y/o total a satisfacción del M.D.N EJÉRCITO NACIONAL -  XXXX (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)).
CLÁUSULA OCTAVA. GARANTÍA TECNICA: La garantía técnica cubre los siguientes requisitos: _________________________
PARAGRAFO PRIMERO: TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA: ____________________ NOTA:  (debe tenerse en cuenta lo requerido en el pliego y lo ofertado por el Contratista).
CLÁUSULA NOVENA.- GARANTÍA ÚNICA: (en esta cláusula debe consignarse los amparos exigidos en la garantía única con su valor y la vigencia, incluidos en el estudio previo y en el pliego de condiciones) 

	TIPO DE RIESGO
	GARANTÍAS EXIGIBLES

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	Su cuantía será equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución y seis (36) meses más.

	
CALIDAD DE LOS BIENES:
	Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia cubrirá el tiempo de ejecución del contrato y seis (36) meses más.

	CALIDAD DEL SERVICIO

	Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y su vigencia cubrirá el tiempo de ejecución del contrato y seis (36) meses más.

	[bookmark: _GoBack]PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES      SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	Por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del mismo y tres (3) años más.

	(**) RESPONSABILIDAD CIVIL  EXTRACONTRACTUAL
	Su cuantía será de conformidad al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y cubrirá el plazo de ejecución. Tal garantía deberá además incluir de manera expresa la modalidad de ocurrencia. (200) Doscientos SMMLV




PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS: En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas. En todo caso deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros, dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo declare. Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. PARÁGRAFO SEGUNDO: RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN: En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. PARÁGRAFO TERCERO: SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA: Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el M.D.N EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar. M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)), de conformidad con el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA.- AVISOS Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del presente contrato se presentarán por escrito, directamente, por correo certificado o telefax, así: las que deba realizar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – XXXXX (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) se remitirán a la ________________ (indicar la dirección del contratista preferiblemente la señalada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, la cual debe coincidir con la señalada en la carta de presentación de la oferta). Las que deba realizar el CONTRATISTA las remitirá por escrito directamente al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN) (indicar la oficina y dirección de la DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así: a) En el evento de presentarse retardo en la entrega, de conformidad con lo previsto en la cláusula del plazo de ejecución del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del  Bien, servicio y obra dejado de entregar y/o prestar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de presentarse devolución del bien y/o el servicio, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes, servicios u obra dejados de entregar y/o prestar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días. c) En el evento de que el contratista no desarrolle a tiempo las actividades señaladas en el cronograma que acompaña la oferta y demás obligaciones contractuales, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del ítem y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada día de retardo en la actividad y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción. d) La Entidad podrá declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 y  cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL para hacer los descuentos correspondientes. PARÁGRAFO SEGUNDO:EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)), no sólo para la obligación de entregar los bienes, servicios y obras, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo  que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, es decir $ __________ sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor. PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL- (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento. PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula de sanciones, como esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.-  CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) podrá declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, 90 y siguientes de la Ley 418 de 1997, podrá declararse la caducidad del contrato en los términos allí señalados. La liquidación se realizará de conformidad con lo previsto en los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA: Para cualquier efecto que de lugar al incumplimiento de este contrato se someterá a la Ley Colombiana y a las autoridades legales preestablecidas. EL CONTRATISTA renuncia expresamente desde ahora a intentar reclamación diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en el presente contrato, salvo en el caso de denegación de justicia cuando el CONTRATISTA ha tenido expeditos los recursos y medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas. En el caso de la interpretación y de la modificación unilateral el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) informará al CONTRATISTA sobre estas circunstancias de conformidad con lo establecido en los artículos pertinentes ya citados, y este contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus observaciones; posteriormente las partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes intentarán llegar a un acuerdo. Si ello no fuere posible se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos que regulan la materia en la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES: Este contrato se regula, además de sus estipulaciones por las leyes civiles y mercantiles colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza.
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada ley. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación del conflicto las partes se reunirán para solucionarlo, para lo cual el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) fijará fecha, hora y lugar; si existe acuerdo levantarán acta donde conste lo acordado; si subsiste el conflicto, el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA- CESIÓN: Por tratarse de un contrato intuito-persona el CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato en todo, ni en parte a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo, expreso y escrito del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- (UNIDAD EJEUCUTORA), no quedando éste obligado a dar las razones que le asistan para negarlo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En caso de que EL CONTRATISTA decida efectuar una cesión y/o pignoración de los derechos económicos de contenido patrimonial derivados del presente contrato, deberá solicitar su aceptación  y notificación por parte del EL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN),- con fundamento en los artículos 1.959 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 651 y siguientes del Código de Comercio. EL CONTRATISTA, deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesión y/o pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: a) valor de la cesión, b) especificar si la cesión obedece al contrato principal y/o contratos adicionales, c) Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de Ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación Legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio del domicilio correspondiente. 4) certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988.  6.) Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos. PARÁGRAFO ÚNICO: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA, si hay lugar a ellos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- ADICIONES, MODIFICACIONES AL CONTRATO, CONTRATO DE TRANSACCIÓN, COMPENSACIÓNES O ACUERDOS: El CONTRATISTA estará obligado a suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN),– (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)). En caso de incumplimiento de dicha obligación, el M. D. N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)), podrá hacer efectivas las sanciones señaladas en el presente contrato, es decir, las sanciones por retardo o la penal pecuniaria, indicadas en la cláusula décima primera y décima segunda del presente contrato. En el evento en que dicho incumplimiento genere la paralización del contrato, el M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN),– (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)), podrá hacer efectiva la cláusula XXXXXX (indicar la cláusula correspondiente a la Caducidad Administrativa) de conformidad con la ley.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA-  RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO:  EL CONTRATISTA se obliga para con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) a no suministrar ninguna clase de  información o detalle a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, así como del servicio objeto del mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN. El supervisor del presente contrato será el XXXXXXXX ………, debidamente nombrado mediante resolución.  El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL  - (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) con la firma del presente contrato, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. El CONTRATISTA no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades básicas: 
Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera.
Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos. 
Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes, servicios u obras cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato. 
Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente contrato.
Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de capacitación del personal al servicio del CONTRATISTA.
En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas.
El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio equipo de interventoría o control de calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) la información que le requiera.
En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución del presente contrato.
Tendrá las siguientes facultades en particular: 
Suscribir las actas de recibo parcial y/o total del objeto del presente contrato. 
Rechazar los que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente contrato. 
Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución del contrato. 
Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. 
Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.
Atender y resolver en coordinación con el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN))  todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas. 
Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1º de la Ley 828 de 2003. 
Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones inherentes al presente contrato, el contratista se compromete a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y los estudios previos y el pliego de condiciones definitivo. 2. Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones definitivo, pliego y contrato derivado del presente proceso de contratación. 3. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL-(DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN))4. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato. 5. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo.6. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas. 7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas obligaciones, será causal para que el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 9. Las demás que sean propias del objeto del proceso en mención.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL: Además de todas las obligaciones inherentes al presente contrato, el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) se compromete con: 1.Cumplir con las condiciones establecidas en la Ley,  los estudios previos y los pliegos de condiciones definitivos. 2. Pagar el valor del presente contrato. 3. Facilitar la gestión en torno a la ejecución del objeto contractual. 4. Recibir los bienes objetos del presente proceso de selección, siempre y cuando cumpla con las especificaciones normas y/o  fichas técnicas requeridas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.-  REPRESENTANTE DEL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) EN LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES: La recepción de los bienes objeto del presente contrato y la suscripción de las actas de entrega respectivas, estarán a cargo del Comité Técnico y del supervisor del contrato. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Para el perfeccionamiento de este contrato, se requiere del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y la firma del mismo por las partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.-  REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: Para la ejecución de este contrato se requiere  la expedición del registro presupuestal; constitución de la garantía única por parte del CONTRATISTA y aprobación de la misma por el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) Ordenador del Gasto, y certificación de pago de aportes parafiscales cuando aplique.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- OTRAS OBLIGACIONES - Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deban pagarse por razón o con ocasión de éste contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas, serán a cargo del CONTRATISTA. PARAGRAFO: Además de los derechos y deberes consignados expresamente en este contrato, el contratista también gozará de los derechos y deberá cumplir los deberes establecidos en el artículo cuarto y quinto de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), por lo cual, el incumplimiento será causal para que el M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) le imponga multas sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.-  RIESGOS: El contratista asume los siguientes RIESGOS TÉCNICOS: ____ RIESGOS JURÍDICOS: ____________ RIESGOS ECONÓMICOS.__________________ (NOTA: INCLUIR LOS DEL ESTUDIO PREVIO – PLIEGO DE CONDICIONES)
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890. Éste caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de presentarse, deberá ser debidamente probado. La parte que llegare a alegar fuerza mayor o caso fortuito, estará obligada a comunicar por escrito a la otra tales circunstancias, acompañando la exposición de los motivos correspondientes. Tal notificación se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora.  Asimismo, se acompañará a la mencionada comunicación todos los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte que alega tales hechos informará dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días calendario hasta por un término máximo de sesenta (60) días calendario: vencidos los cuales se  podrá dar por terminado el contrato por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será debidamente notificado sin que haya lugar a sanción alguna para la contraparte. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos del contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito, se reiniciará la ejecución del contrato mediante acta suscrita entre las partes. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.-  LIQUIDACIÓN: Para dar cumplimiento a lo normado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento:
Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del termino de ejecución del contrato, o de la ejecutoria del acto administrativo que haya ordenado la terminación del contrato, o de la suscripción del acuerdo de terminación  del mismo, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) por intermedio del ordenador del gasto convocará al CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma deberá proceder el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)). Si el CONTRATISTA no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) procederá a liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten por parte del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) realizar consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) convocará al CONTRATISTA y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los funcionarios del M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) que intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato,  el término previsto en el literal anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes en los aspectos que comprometan al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – (DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO(DISAN)) en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las instancias adicionales aquí referidas. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.-  DOCUMENTOS: Forman parte integrante del presente contrato todos los documentos aquí relacionados, los cuales se anexan, y entre los que están: a) el pliego de condiciones definitivo para el proceso de Selección Abreviada No. __________y las adendas expedidas (cuando aplique). b). El certificado de disponibilidad presupuestal No. __________. c) Las actas del comité de adquisiciones. d). Las ponencias presentadas por XXXXXXXXXXX.  e) La oferta del CONTRATISTA. f) Los demás documentos que se relacionen con el presente contrato. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- DOMICILIO: Las partes contratantes declaran que, para todos los efectos legales y extrajudiciales que se deriven del presente contrato fijan la ciudad de xxxxxxxx, Colombia como su domicilio. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA.- DECLARACIÓN EXPRESA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA declara, bajo juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el artículo 127 de la Constitución Política  y 8o. de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatorio, según Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.-  INDEMNIDAD.-El contratista se compromete a mantener indemne a la Entidad frente a reclamaciones de terceros por hechos relacionados con la ejecución del contrato.
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