## 1. Termohigrometros
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | TERMOHIGROMETRO DATALOGGER |  |  |  | Cantidad: |  | Treinta y tres |  | (33)
Descripción del Equipo: |  |  | Es un instrumento que mide y graba de forma continua las variaciones de temperatura en un entorno específico durante un período de tiempo. Estos dispositivos, también conocidos como dataloggers, son cruciales en diversas industrias como la farmacéutica y alimentaria para asegurar la calidad y el cumplimiento de normas, almacenando los datos para su posterior análisis en un ordenador. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41112300 41111900
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  | Se requiere la reposición de termohigrometros dataloggers que no cumplen con los requerimientos metrológicos necesarios para el monitoreo de ambientes en los diferentes laboratorios del INS.
Dirección: |  |  | Dirección de Redes en Salud Pública Dirección de Investigación en Salud Pública Dirección de Producción Secretaria General |  | Laboratorio: | Parasitología DRSP (6) Microbiología DRSP (5) Entomología DISP (3) Animales de Laboratorio (4) Reactivos de Diagnóstico In Vitro (2) Aseguramiento de la Calidad (4) Planta de Sueros (4) Gestión Documental (5)
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por los Laboratorios INS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Certificación CE |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Registro de datos de temperatura y humedad tipo datalogger. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Medición de temperatura y humedad relativa. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de temperatura: -20 a 60 °C |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Precisión (temperatura): ± 0,5 ° C o menor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Resolución de temperatura: 0,1 °C ° C o menor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de humedad Relativa: 0 a 95% RH |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Precisión (humedad relativa): ± 3 % HR o menor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Resolución de humedad relativa: 0,1 °C % HR o menor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia de registro: Configurable entre 1 segundo y 24 horas |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Alertas configurables (visuales y/o audibles) para notificar desviaciones de los valores preestablecidos. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidad para almacenar Mínimo 16.000 registros datos de temperatura y humedad. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Conectividad: USB y opción de comunicación inalámbrica |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Compatibilidad con software de análisis para visualización gráfica y gestión de registros históricos. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Batería reemplazable de minímo un año de duración. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Configuración de toma de datos desde 1 min hasta 24 h. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Compatible con software de análisis de datos y exportación en formatos estándar (CSV, PDF) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | N/A |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | N/A |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Describir e incluir dentro de la propuesta los accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la entrega y recibo a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca y/o exclusividad en caso de aplicar, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará la CALIBRACIÓN: Entregar el equipo calibrado por un laboratorio acreditado ante la ONAC en las magnitudes temperatura y humedad en los puntos definidos por el usuario (mínimo tres puntos por magnitud comprendidos dentro del intervalo de medición del instrumento, para las magnitudes temperatura y humedad relativa) , si la instrumentación no cumple con los parámetros del fabricante, no será aceptado el equipo. La calibración de los instrumentos de control tendrá una frecuencia anual durante el tiempo que dure la garantía. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse cuando aplique con patrones trazables, de ser necesario se deberá RECALIBRAR. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 2. Termometro
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | TERMOMETRO DATALOGGER |  |  |  | Cantidad: |  | Nueve |  | (9)
Descripción del Equipo: |  |  | Un termometro es un instrumento para medir la temperatura. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41111900
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  | La adquisición del termómetro digital es esencial para garantizar un monitoreo preciso y confiable de la temperatura de equipos como los congeladores, dado que algunos no cuenta con un indicador integrado. Actualmente, la medición se realiza con un termómetro de mercurio, un método que, además de ser menos preciso y plantea riesgos por el uso de mercurio. Es importante recalcar que el control adecuado de la temperatura es clave para la conservación de los reactivos, pues las variaciones de temperatura fuera del rango requerido puede afectar la estabilidad de los mismos y afectar los resultados obtenidos.
Dirección: |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública Dirección de Producción |  | Laboratorio: | Nutrición (3) Animales Venenosos (2) Aseguramiento de la Calidad (2) Planta de Sueros (2)
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por los Laboratorios INS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Certificación cumplimiento normatividad CE o normatividad equivalente. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Termometro tipo datalogger |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de medición mínimo de -50°C a 150°C |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Resolución: máxima de 0,1°C |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Precisión de ± 0.5°C o menor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pantalla: LCD para visualización de indicación |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Memoria interna mínimo hasta 32.000 registros |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia de muestreo que contemple de 1 segundo hasta 10 horas |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Alarma audible y sonora |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sonda externa con longitud de sonda de mínimo 50 cm |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Software para descarga y programación de lecturas, compatible con windows 11. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Operación con baterías reemplazables de fácil acceso (Ejemplo: AAA o CR2032). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Indicador de nivel bajo de batería. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema de montaje versátil (soporte magnético, adhesivo o base estable para colocación en superficie plana). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | N/A |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | N/A |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Describir e incluir dentro de la propuesta los accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la entrega y recibo a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca y/o exclusividad en caso de aplicar, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará la CALIBRACIÓN: Entregar el equipo calibrado por un laboratorio acreditado ante la ONAC en la magnitud temperatura en los puntos definidos por el usuario (mínimo tres puntos por magnitud, si la instrumentación no cumple con los parámetros del fabricante, no será aceptado el equipo. La calibración de los instrumentos de control tendrá una frecuencia anual durante el tiempo que dure la garantía. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse cuando aplique con patrones trazables, de ser necesario se deberá RECALIBRAR. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 3. Cabina Bioseguridad
|  |  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
[5 empty] | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  |  | CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 |  |  |  | Cantidad: |  | Uno |  | (1)
Descripción del Equipo: |  |  |  | Es un equipo diseñado para controlar los aerosoles y micropartículas asociados al manejo del material biológico, potencialmente tóxicos o infecciosos, que se generan en los laboratorios como resultado de actividades como la agitación y centrifugación, el uso y manejo de pipetas, la apertura de recipientes con presiones internas diferentes a la atmosférica, utilizando condiciones apropiadas de ventilación. Las cabinas se han diseñado para proteger al usuario, al ambiente y la muestra con la que se trabaja. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41103500
Marca: |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  |  | Renovación tecnológica, Se requiere en el área de cultivo celular por renovación tecnológica de la cabina número de inventario 23738 que fue dada la baja
Dirección: |  |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública |  | Laboratorio: | Micobacterias
Lugar de entrega: |  |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por los Laboratorios INS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
NSF/ANSI 49 o normativa equivalente que certifique su desempeño. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Protección al personal, al producto y al medio ambiente contra riesgos biológicos. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tamaño nominal: 3 pies |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Motor de Conmutación Electrónica |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ambiente clasificación ISO Clase 5 o mejor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Filtración HEPA o ULPA, para partículas de 0,3 µm o menor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema de iluminación LED |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Lámpara UV integrada con temporizador programable y control digital, para la descontaminación del área de trabajo. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sensor de flujo de aire compensado en temperatura, para medición y control de los flujos para monitoreo en tiempo real. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Clasificación: Clase II Tipo A2, con sistema de recirculación del 70% del aire filtrado y extracción del 30% al ambiente o a un sistema de ductos. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Panel de control para manejo de menú, motor, luz, lámpara UV. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pantalla digital que permita la visualización de datos: estado y vida útil de los filtros, velocidad de flujo de aire en tiempo real, condiciones de operación y alarmas de seguridad. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema de acceso mediante PIN o mecanismo de seguridad, para restringir modificaciones en la configuración del equipo. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Alarmas visuales y/o sonoras. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Velocidad nominal de flujo entrante de 0,40 m/s a 0, 53 m/s |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Velocidad nominal de flujodescendente de 0,28 m/s a 0,36 m/s |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Construcción en material resistente a la corrosión, con superficie de trabajo lisa y sin fisuras, fabricada en acero inoxidable tipo 304 o material equivalente que permita una fácil limpieza y desinfección |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Paneles laterales y estructura en acero electrogalvanizado con recubrimiento epóxico antimicrobiano o material de características equivalentes que brinde resistencia química y mecánica. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ventana frontal corrediza con sistema de apertura segura, mediante contrapeso, elevación automática u otro mecanismo que garantice estabilidad y facilidad de uso. Fabricada en vidrio templado con protección UV, resistente a impactos y productos químicos. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Mínimo un (1) receptáculo eléctrico interno dúplex de 115V o dos sencillos, con protección contra sobrecargas. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  |  | 110V AC, 60Hz |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 150 sin base |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 108 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 85 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Nivel de ruido máximo (dB): | 65 | 65 dB |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
"UN (1) SOPORTE DE BASE Certificación: Aprobada por NSF y cumplimiento con normas ADA o equivalente. • Material: Construida en lámina metálica con revestimiento de pintura electrostática-epóxica, resistente a agentes químicos y humedad. • Apta para soportar el peso de la cabina. • Diseño sin travesaños en la parte inferior que impidan la colocación cómoda de una silla de laboratorio. Debe permitir que el usuario pueda trabajar sentado, asegurando comodidad y accesibilidad. • Con ruedas con freno • Altura ajustable entre 76 cm y 86 cm para garantizar ergonomía. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Silla ergonómica de laboratorio, diseñada para uso en cabinas de bioseguridad, con ajuste de altura que permita una postura cómoda y alineada con la superficie de trabajo. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Regulador de voltaje de la capacidad requerida por equipo ofertado . |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Juego de lámparas (una de luz blanca y otra de luz UV) adicional |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta los accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde garantice la disponibilidad de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos siete (7) años. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca y/o exclusividad en caso de aplicar, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a instalar el equipo ofertado siguiendo las recomendaciones del fabricante y a remitir los requerimientos de instalación establecidos por el mismo. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Una (1) visita por cada año de garantía. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CALIFICACIÓN: Calificación de Instalación (IQ), Operación (OQ) del equipo. Una vez sea entregado el equipo debe realizarse estas calificaciones, si el equipo no cumple con los parámetros definidos por el fabricante el equipo será devuelto. Para ello se deben entregar antes de la instalación los protocolos de calificación para su respectiva verificación y aprobación. La calificación de operación (OQ) deberá realizarse anualmente, durante el tiempo de garantía. Se deben adjuntar los protocolos de calificación para la ejecución de estas actividades. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación y capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 4. Cabina Obs. Lámpara UV
|  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  | Cabina de Visualización con Lámpara UV |  |  |  | Cantidad: |  | Uno |  | (1)
Descripción del Equipo: |  | Equipo diseñado para la observación segura de muestras bajo radiación ultravioleta y con sistema de aislamiento de la luz ambiental. Estar destinado a aplicaciones de laboratorio en el análisis microbiológico de muestras de agua, conforme a la técnica de sustrato enzimático. Debe contar con una ventana de visualización, ergonómicamente diseñado para minimizar la exposición del analista a la radiación UV y optimizar la interpretación visual de resultados. Contar con un sistema de iluminación de luz ultravioletas con longitud de onda de 365 nm, y que proporcione una iluminación homogénea y cobertura completa del área de lectura. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41103500
Marca: |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  | Se requiere la adquisición de un equipo adecuado que facilite la lectura e interpretación de resultados de muestras microbiológicas de agua, garantice la confiabilidad y precisión analítica; que proteja la integridad y seguridad del analista, en cumplimiento de los protocolos técnicos y normativos aplicables al método.
Dirección: |  | Dirección de Redes en Salud Pública |  | Laboratorio: | Microbiología
Lugar de entrega: |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por los Laboratorios INS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
No aplica |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Fabricada en material resistente a agentes químicos y radiación UV. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ventana de visualización protegida contra la radiación ultravioleta, permitiendo una visualización clara sin riesgo para el usuario. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Área de visualización cerrada para minimizar fugas de luz UV y bloquee la luz ambiental. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Protección contra exposición directa a radiación UV. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Diseño compacto y ergonómico para colocación en mesas de trabajo de laboratorio. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema de iluminación de luz UV con una longitud de onda de 365 nm. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Interruptor de encendido de lamparas. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Indicador del encendido de las lamparas para mayor seguridad y evitar encendido accidental el equipo. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): | 100-120 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia (Hz): | 60 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (mm): No aplica |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Compartimento para colocar muestras de manera estable. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Compatible con diferentes tipos de placas y geles de laboratorio. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta los accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la entrega y recibo a satisfacción. La garantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca y/o exclusividad en caso de aplicar, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a instalar el equipo ofertado siguiendo las recomendaciones del fabricante y a remitir los requerimientos de instalación establecidos por el mismo. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO : Una (1) visita por cada año de garantía. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse cuando aplique con patrones trazables, de ser necesario se deberá RECALIBRAR. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 5. Agitador multitérmico
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO |  | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
[5 empty] | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Agitador Multitérmico |  |  |  |  | Cantidad: |  | Uno |  | (1)
Descripción del Equipo: |  |  | Equipo para atemperar y mezclar líquidos en tubos de reacción cerrados y en placas cerradas para la preparación y tratamiento de muestras. |  |  |  |  | UNSPSC: |  | 41101500
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  |  | Se solicita la adquisición de este equipo para el procesamiento general de muestras biológicas o ambientales con la finalidad de ejecutar diferentes procedimientos operativos estandarizados para la cuantificación de metabolitos ambientales y obtenidos a partir de muestras biológicas; así como para procedimientos de biología molecular. (el grupo no cuenta con un equipo similar)
Dirección: |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública |  |  | Laboratorio: | Salud Ambiental y Laboral
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Certificación CE o UL o cCSAus o FCC o ICES o normatividad equivalente. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Termomezclador de tipo todo en uno: Mezclado, calentamiento y enfriamiento de tubos, placas o crioviales |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Bloques térmicos intercambiables |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia de mezcla: 2000 - 3000 rpm (el rango de frecuencia de mezcla puede extenderse más allá de los limites especificados) |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Órbita de mezcla: 3 mm o mayor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de temperatura : 15 ° C por debajo de la temperatura ambiente hasta + 100 ° C. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Exactitud de la temperatura: Máx. ± 1 °C |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Debe alcanzar 100°C desde 25°C en ≤20 min y descender a 20°C en ≤30 min.
Temporizador: 1 min a 96 horas. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pantalla táctil LCD a color o TFT o Indicador velocidad y contador de tiempo LED. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tecnología antiderrames o IP21 o superior |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 120 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tipo de Toma: |  | Monofásica |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 20 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 36 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 30 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Bloque(s) térmico(s) para 24 tubos de 1,5 mL a 2 mL |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Bloque para microplacas de 96 pozos tubos de 0,2 mL |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de entrega a satisfacción. La garantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz donde garantice la disponibilidad de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado para la venta de la marca ofertada en el territorio colombiano, especificando la vigencia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Una (1) visita por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse cuando aplique con patrones trazables. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación y capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 6. Agitador vaiven
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | AGITADOR VAIVEN |  |  |  | Cantidad: |  | Uno |  | 1
Descripción del Equipo: |  |  | Un agitador de vaivén (también conocido como agitador oscilante o agitador de movimiento recíproco) genera un tipo de movimiento que se caracteriza por oscilaciones alternas o movimientos de vaivén. Este tipo de agitador produce un movimiento oscilatorio en un patrón generalmente lineal. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41101500
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*:
Dirección: |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública |  | Laboratorio: | Salud Ambiental y Laboral
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Certificación CE o UL o cCSAus o FCC o ICES o normatividad equivalente. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Tipo de movimiento : balanceo / oscilatorio |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Visualización de tiempo de funcionamiento y velocidad programada |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tamaño de la plataforma mínimo: 20 x 20 cm o superior ( se aceptan formatos rectangulares) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidad de carga mínima: 1 Kg |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ángulo de inclinación que cubra el rango de 1° a 15°, (el rango del ángulo de inclinación puede extenderse más allá de los limites especificados) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Velocidad de balanceo entre el rango de 10 a 70 rpm, (el rango de velocidad puede extenderse más allá de los limites especificados) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Temperatura de funcionamiento entre el rango de 5 °C a 40°C, (el rango de temperatura puede extenderse más allá de los limites especificados) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Plataforma en acero inoxidable o material resistente a la corrosión |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 120 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tipo de Toma: |  | Monofásica, tipo B |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 25 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 43 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 30 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Bandeja simple o Doble |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales.En caso de que no se requieran remitir carta firmada por el representante legal donde se exprese que no se requieren. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz donde garantice la disponibilidad de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado para la venta de la marca ofertada en el territorio colombiano, especificando la vigencia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Minímo una (1) visita por cada año de garantía, remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación y capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 7. Agitador vortex
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | AGITADOR VÓRTEX |  |  |  | Cantidad: |  | Uno |  | 1
Descripción del Equipo: |  |  | Equipo para agitación y mezcla de reactivos lìquidos y suspensiones, en tubos de diferentes tamaños. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41101500
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  | Se solicita la adquisición de este equipo para el procesamiento general de muestras biológicas o ambientales con la finalidad de ejecutar diferentes procedimientos operativos estandarizados para la cuantificación de metabolitos ambientales y obtenidos a partir de muestras biológicas; así como para procedimientos de biología molecular. (el grupo no cuenta con un equipo similar)
Dirección: |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública |  | Laboratorio: | Salud Ambiental y Laboral
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Certificación CE o UL o cCSAus o FCC o ICES o normatividad equivalente. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Protección contra agua y polvo IP21 o superior (Antiderrames). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Diámetro de órbita: 4,5 +/- 5 mm |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Modo táctil y modo continuo o infrarrojo. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Control de velocidad variable |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de velocidad mìnimo de: 300-2800 rpm (el rango de velocidad puede extenderse más allá de los limites especificados) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema de fijaciòn a superficie de trabajo |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Indicador de velocidad digital o analógo |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Contador de tiempo con indicador digital o analógo |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ajuste de tiempo 1 segundo |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Función de inicio por tacto |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Temporizador: 1 - 99 minutos, 0 (continuo) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje: |  | 120 V |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | N/A |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Soporte universal |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Accesorio para microtubos de 1,5 - 2 ml |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Soporte para microplacas |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir . |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz donde garantice la disponibilidad de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado para la venta de la marca ofertada en el territorio colombiano, especificando la vigencia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Minímo una (1) visita por cada año de garantía, remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación y capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 8. Eq. Lisis celular
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Homogeneizador para lisis celular |  |  |  | Cantidad: |  | Uno |  | (1)
Descripción del Equipo: |  |  | Sistema automatizado de lisis, homogeneización y molienda mecánica mediante bead‑beating, que procesa simultáneamente 24 tubos y permite la disrupción de tejidos animales/vegetales, bacterias (gram +/–), hongos, esporas, suelos, heces y matrices ambientales. Debe operar con tubos cerrados para minimizar contaminación cruzada, ofrecer programas predefinidos y personalizables, y completar corridas típicas en ≤ 60 segundos por ciclo según tipo de muestra. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41101500 41103800
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  | Teniendo en cuenta que los proyectos que el grupo se encuentra en desarrollo requieren de la extracción de material genético de matrices difíciles como materia fecal y suelos, donde están presentes quistes, ooquistes, huevos o larvas de parásitos que son de importancia en salud pública como son los Geohelmintos, Giardia y las Taenias razón por la cual, el proceso de extracción de estas muestras requiere de lisis química y mecánica realizando modificaciones en los protocolos de los kits de extracción para poder realizar una ruptura de las estructuras de resistencia (huevos o larvas) que cuentan muchos de los parásitos para poder concluir su ciclo de transmisión. Por lo tanto, es importante el rompimiento de estas estructuras de los parásitos para liberar el ADN y poder realizar las pruebas genómicas respectivas
Dirección: |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública |  | Laboratorio: | Parasitología
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Cumplimiento de certificación CE o normativa internacional equivalente. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Principio de funcionamiento: Bead‑beating multidireccional: disrupción por golpeo simultáneo de perlas/matrices de lisis dentro de tubos cerrados, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidad: 24 tubos de 2 mL por corrida (mínimo). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adaptadores intercambiables para diferentes volúmenes: 2 mL (x 24 muestras minimo), 15 mL (x12 muestras minimo) (o equivalentes), para ampliar versatilidad según tipo de muestra. Soporte de muestras adiconal de material metálico de 2 mL para minimo 24 muestras para muestras, que permita esterilización a altas temperaturas. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pantalla táctil a color e interfaz intuitiva. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Programas predefinidos: ≥ 70 para distintos tipos de muestra. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Programas personalizados: capacidad para guardar ≥ 12 métodos del usuario. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tiempo: 1–120 s en incrementos de 1 s. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Velocidad (energía de impacto): 4–10 m/s en pasos de 0.5 m/s. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ciclos: 1–9 ciclos con pausas programables entre 1–300 s. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Aceleración a velocidad máxima: < 2 s. Desaceleración a paro: < 2 s. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Nivel de ruido máximo < 70 dB. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Funcionamiento en tubos cerrados y matrices de lisis desechables para evitar contaminación cruzada. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidad demostrada para altos rendimientos de ADN, ARN y proteínas a partir de muestras difíciles; corridas típicas de ≤ 40–60 s según tipo de matriz. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cobertura de muestras: plantas (tallos, raíces, semillas), animales (tejidos blandos y duros), bacterias, levaduras/hongos, suelos, sedimentos y heces. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Exportación de datos vía USB (historial de métodos/parámetros). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 110–120 V / 60 Hz |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 120 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 70 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 70 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La oferta debe incluir cestas y bandejas en acero inoxidable y debe especificar la cantidad a entregar con el equipo ofertado. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
La oferta debe incluir toma corriente de acuerdo al tipo de conexión del equipo. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales.En caso de que no se requieran remitir carta firmada por el representante legal donde se exprese que no se requieren. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de dos (2) años mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz donde garantice la disponibilidad de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado para la venta de la marca ofertada en el territorio colombiano, especificando la vigencia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a instalar el equipo ofertado siguiendo las recomendaciones del fabricante y a remitir los requerimientos de instalación establecidos por el mismo. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Una (1) visita por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación y capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 9. Incubadora de CO2
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Incubadora de CO2 Incubadora de CO2 150 L |  |  |  | Cantidad: |  | Uno (1)
Descripción del Equipo: |  |  | Incubadora de CO₂ es un equipo adecuado para ensayos celulares en investigación médica y de principios activos, también permite realizar cultivos complejos o generar ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41104400
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  | Este equipo se requiere para el mantenimiento de cultivos celulares de neuronas y células VERO como parte de las actividades de investigacion que lleva acabo el grupo de Morfología Celular de la DISP. Su uso es indispensable para el mantenimiento de cepas virales y lineas celulares.
Dirección: |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública |  | Laboratorio: | Morfología Celular
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Certificación en alguna de las siguientes normas: UL, cUL, DIN o CE. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cumplimiento de normatividad DIN 12880 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Capacidad mínima: 150 litros |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Control digital de temperatura |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Convección forzada o natural |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de temperatura: + 4°C por encima de la temperatura ambiente hasta 50°C o superior |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cámara interna en acero inoxidable de una pieza SIN SOLDADURAS |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Fluctuación de la temperatura en la cámara a 37 °C: ± 0,1 °C o menor (Desviación de la temperatura en el tiempo) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Estabilidad de temperatura en la cámara a 37 °C: ± 0.3 °C o menor (Desviación de la temperatura en el espacio) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Alarmas que informen sobre cambios en los niveles de CO2 y temperatura |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Control de temperatura:+/-0.1ºC o menor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango porcentaje de CO2: 1% al 20% o mayor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Control CO2: +/- 0.1 % o menor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Legibilidad y Estabilidad: 0.1 % |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de humedad que cubra: 90 a 95% HR |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Control de humedad: incrementos de 1% HR |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Esterilización por aire caliente, que alcance al menos 180°C. Con sensor esterilizable |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pantalla de visualización LCD, TFT o táctil |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Mínimo cinco niveles de división para ubicar cajas de cultivos |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cinco (5) o más estantes o rejillas ajustables |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema de humidificación sin condensación |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Puerto para documentación tipos USB, ethernet. Datos exportados en USB deben encontarse en formato abierto. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Puerto de acceso para recopilación de datos con tapón de silicona interior y exterior |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Puerta o puertas de vidrio después de puerta principal |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Alarma audible y/o visible |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 92 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 72 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 76 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 100-120 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia (Hz): |  | 50/60 Hz |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Regulador de voltaje |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos siete (7) años. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal de ingeniería que podrá realizar la instalación del equipo,incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Una (1) visita por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará la CALIFICACIÓN: Calificación de Instalación (IQ), Operación (OQ), y Desempeño (PQ) del equipo. Una vez sea entregado el equipo debe realizarse estas calificaciones, si el equipo no cumple con los parámetros definidos por el fabricante el equipo será devuelto. Para ello se deben entregar antes de la instalación los protocolos de calificación para su respectiva verificación y aprobación. La calificaicón de desempeño PQ, tendrá una frecunecia anual durante el tiem´po de garantía. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CALIBRACIÓN: Calibración en un punto seleccionado por el usuario, una vez sea entregado el equipo, debe realizarse la calibración con un laboratorio acreditado ante la ONAC, si el equipo no cumple con los parámetros, no será aceptado. La calibración tendrá una frecuencia anual dentro del tiempo de garantía. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse con patrones trazables. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 10. Incubadora de CO₂, tri‑gas
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Incubadora de CO₂, tri‑gas, con control de O₂ |  |  |  | Cantidad: |  | Uno (1)
Descripción del Equipo: |  |  | Incubadora de atmósfera controlada para cultivo celular, con control de temperatura, CO₂ y control de O₂ integrado (rango hipóxico), cámara de al menos 165 L, flujo de aire activo para homogeneidad, filtración HEPA en cámara con restablecimiento rápido a condiciones de calidad de aire ISO Clase 5 tras aperturas de puerta, ciclo de esterilización térmica ≥180 °C con duración ≤12 h, sistema de humidificación sin condensación y pantalla táctil para visualización y manejo del equipo. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41104400
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  | Las actividades de cultivo celular propuestas en los actuales proyectos de investigación del Grupo requerien condiciones de hipoxia para el desarrollo de ensayos no replicativos. Las incubadores de CO2 con las que cuenta actualmente el Grupo no permiten regular la concentración de O2, por lo tanto requerimos de la adqusiición de una incubadora trigas que permita incluir N2
Dirección: |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública |  | Laboratorio: | Micobacterias
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar certificaicón de cumplimiento de normatividad UL, cUL o CE. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar certificaicón de cumplimiento de normatividad DIN 12880 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Tipo y capacidad de la cámara: Incubadora de CO₂, tri‑gas (CO₂/O₂/N₂) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidad nominal ≥165 L |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Minímo 3 compartimientos internos |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Material de cámara interna: Acero inoxidable electropulido o pulido o cobre 100% (cualquiera de los tres). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Geometría interior: Superficies lisas sin costuras ni zonas inaccesibles o esquinas curvas. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Puerta exterior con cerradura/bloqueo de puerta que garantice seguridad de operación durante el ciclo de esterilización, puerta interna en vidrio templado. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de temperatura de operación: Desde +6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 50 °C o superior. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Control de temperatura con resolución/precisión ±0,1 °C y uniformidad ≤±0,3 °C a 37 °C. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CO₂: Rango 0,2–20 %, precisión ±0,1 %, con sensor infrarrojo (IR) en‑cámara (o superior) para mayor estabilidad ante aperturas de puerta. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
O₂: Control de oxígeno 1–21 % (hipoxia), con precisión ±0,1 % o mejor; sistema con alimentación de N₂ para reducción de O₂ (o tecnología equivalente que garantice el rango y desempeño especificados). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Humedad: Sistema por cubeta interna o sistema integrado con bomba; capacidad mínima 1, L cuando aplique cubeta; 90–95 % HR. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Filtración HEPA o tecnología de control equivalente en cámara que garantice desempeño equivalente a ISO Clase 5. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Flujo de aire activo: Sistema que garantice recuperación de parámetros (T°, CO₂, HR) en ≤10 min luego de apertura de 30 s, con distribución homogénea en toda la cámara (o mejor). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Esterilización térmica en cámara: Ciclo automático de alta temperatura que alcance ≥180 °C en todas las superficies internas con duración total ≤12 h y nivel de aseguramiento de esterilidad de 12‑log (o mejor). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pantalla: Táctil de ≥ 5,7” para monitoreo en tiempo real de condiciones de cámara. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Conectividad / datos: Puerto USB para descarga de datos y compatibilidad para integración a sistemas externos para registro y monitoreo remoto (o tecnología equivalente que permita captura y trazabilidad de datos). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 100-120 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia (Hz): |  | 50 / 60 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 90 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 90 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 70 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Reguladores de gas, dos etapas, para tanque: CO₂, O₂ y N₂, 1 unidad c/u, compatibles con el equipo ofertado. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
El oferente deberá suministrar todas las pipetas/mangueras presurizadas y los accesorios necesarios (conectores, adaptadores y acoples) para la conexión de los gases CO₂, O₂ y N₂ desde los tanques hasta el equipo, garantizando la instalación completa y funcional. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Filtros HEPA de cámara: 1 instalado + 1 juego de referencia técnica para reposición (listado de repuesto con código del fabricante del equipo ofertado). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Estantería: ≥3 estantes ajustables. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Regulador de voltaje |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de dos (2) años mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz y/o distribuidor autorizado donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal de ingeniería que podrá realizar la instalación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Una (1) visita por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará la CALIBRACIÓN una vez sea entregado el equipo, debe realizarse la calibración del equipo en la magnitud temperatura con un laboratorio acreditado ante la ONAC, si el equipo no cumple con los parámetros del fabricante, no será aceptado. La calibración tendrá una frecuencia anual durante el tiempo que dure la garantía. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará CALIFICACIÓN: Calificación de Instalación (IQ), Operación (OQ), y Desempeño (PQ) del equipo. Una vez sea entregado el equipo debe realizarse estas calificaciones, si el equipo no cumple con los parámetros definidos por el fabricante el equipo será devuelto. Para ello se deben entregar antes de la instalación los protocolos de calificación para su respectiva verificación y aprobación. La calificación de desempeño tendrá una frecuencia anual durante el tiempo que dure la garantía. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse cuando aplique con patrones trazables, de ser necesario se deberá RECALIFICAR. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara las capacitaciones que sean necesarias en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 11. Horno forzado 700 L
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO |  | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
[5 empty] | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Horno forzado 700 L |  |  |  |  | Cantidad: |  | Uno (1)
Descripción del Equipo: |  |  | El horno de secado es un equipo que se utiliza para secar recipientes de vidrio y material de laboratorio. |  |  |  |  | UNSPSC: |  | 41104500
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  |  | Uso del equipo para secado de material de vidrio util para la realización de ensayos vinculados a los proyectos.
Dirección: |  |  | Dirección de Producción |  |  | Laboratorio: | Grupo de Producción de Reactivos de Diagnóstico In Vitro
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Cumplimiento de normatividad UL, cUL o CE, no requiere registro Invima |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cumplimiento de normatividad DIN 12880 |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Capacidad miníma : 700 litros |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Convección forzada o mecánica |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Controlador de microprocesador PID |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de temperatura:+15 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 150 °C |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Material exterior: acero inoxidable o material resistente a la corrosión |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cámara interna en acero inoxidable. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Fluctuación de temperatura en la cámara (+/-): 1 °C o menor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Alarmas que informen sobre cambios en los niveles de temperatura |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Resolución de temperatura: 1 ºC o menor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pantalla TFT, tactíl o Estándar LCD o fluorescente de vacío |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Dos (2) o más estantes o rejillas ajustables en acero inoxidable o rejillas cromadas |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Puerto para documentación tipos USB o ethernet. LOS DATOS EXPORTADOS POR USB DEBEN SER EN FORMATO ABIERTO |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 120 V, 208 V o 230 V |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia (Hz): |  | 50 / 60 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 180 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 90 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 160 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Regulador o elevador de volatje según requerimiento del equipo ofertado. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz y/o distribuidor autorizado donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal de ingeniería que podrá realizar la instalación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Una (1) visita por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará la CALIBRACIÓN una vez sea entregado el equipo, debe realizarse la calibración del equipo en la magnitud temperatura con un laboratorio acreditado ante la ONAC, si el equipo no cumple con los parámetros del fabricante, no será aceptado. La calibración tendrá una frecuencia anual durante el tiempo que dure la garantía. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará CALIFICACIÓN: Calificación de Instalación (IQ), Operación (OQ), y Desempeño (PQ) del equipo. Una vez sea entregado el equipo debe realizarse estas calificaciones, si el equipo no cumple con los parámetros definidos por el fabricante el equipo será devuelto. Para ello se deben entregar antes de la instalación los protocolos de calificación para su respectiva verificación y aprobación. La calificación de desempeño tendrá una frecuencia anual durante el tiempo que dure la garantía. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse cuando aplique con patrones trazables, de ser necesario se deberá RECALIFICAR. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara las capacitaciones que sean necesarias en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 12. Horno forzado 50 L
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO |  | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
[5 empty] | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Horno forzado 50 L |  |  |  |  | Cantidad: |  | Uno (1)
Descripción del Equipo: |  |  | El horno de secado es un equipo que se utiliza para secar recipientes de vidrio y material de laboratorio. |  |  |  |  | UNSPSC: |  | 41104500
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  |  | Renovación tecnológica.
Dirección: |  |  | Dirección de Producción |  |  | Laboratorio: | Aseguramiento de la Calidad
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Cumplimiento de normatividad UL, cUL o CE, no requiere registro Invima |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cumplimiento de normatividad DIN 12880 |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Capacidad miníma : 50 litros |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Convección forzada o mecánica |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Controlador de microprocesador PID |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de temperatura:+10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 150 °C |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Material exterior: acero inoxidable o material resistente a la corrosión |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cámara interna en acero inoxidable. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Fluctuación de temperatura en la cámara (+/-): 1 °C o menor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Alarmas que informen sobre cambios en los niveles de temperatura |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Resolución de temperatura: 1 ºC o menor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pantalla TFT, tactíl o Estándar LCD. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Dos (2) o más estantes o rejillas ajustables en acero inoxidable o rejillas cromadas |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Puerto para documentación tipos USB. LOS DATOS EXPORTADOS POR USB DEBEN SER EN FORMATO ABIERTO |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 100-120 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia (Hz): |  | 50 / 60 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 80 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 64 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 60 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz y/o distribuidor autorizado donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal de ingeniería que podrá realizar la instalación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Una (1) visita por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará la CALIBRACIÓN: Una vez sea entregado el equipo, debe realizarse la calibración de la instrumentación de control del equipo con un ente acreditado ante la ONAC, si la instrumentación no cumple con los parámetros del fabricante, no será aceptado el equipo. La calibración de los instrumentos de control tendrá una frecuencia anual durante el tiempo que dure la garantía. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará CALIFICACIÓN: Calificación de Instalación (IQ), Operación (OQ), y Desempeño (PQ) del equipo. Una vez sea entregado el equipo debe realizarse estas calificaciones, si el equipo no cumple con los parámetros definidos por el fabricante el equipo será devuelto. Para ello se deben entregar antes de la instalación los protocolos de calificación para su respectiva verificación y aprobación. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse cuando aplique con patrones trazables, de ser necesario se deberá RECALIFICAR. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara las capacitaciones que sean necesarias en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 13. Baño Serológico 12 L
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO |  | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
[5 empty] | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Baño Serológico 12 L |  |  |  |  | Cantidad: |  | Uno (1)
Descripción del Equipo: |  |  | El baño serológico es un equipo que se utiliza en el laboratorio para realizar pruebas serológicasy procedimientos de incubación, aglutinación, inactivación, biomédicos y farmacéuticos. Por lo general, se utilizan con agua, pero también permiten trabajar con aceite. Los rangos de temperatura en los cuales normalmente son utilizados están entre la temperatura ambiente y los 100 °C. |  |  |  |  | UNSPSC: |  | 41103700
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  |  | Se requiere de equipos con tecnología robusta y alineada a los estándares que permita continuar garantizando la calidad y confiabilidad de las actividades realizadas desde la Dirección de Producción,
Dirección: |  |  | Dirección de producción |  |  | Laboratorio: | Grupo de Producción de Reactivos de Diagnóstico In Vitro
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 Municipio de Bojaca, Vereda Cortés, sector puente galindo, Km5 vía Madrid Cundinamarca |  |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Cumplimiento de normatividad CE, y/o normativdad equivalente. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Volumen del tanque: mínimo 12 L |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de temperatura: +7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Resolución del indicador: 0,1 °C |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Uniformidad de temperatura: ±0.3°C |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Circuito de protección de sobretemperatura |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Timer de encendido y apagado |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Material de cámara: acero inoxidable |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tipo de controlador: Digital |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pantalla TFT, tactíl o Estándar LCD. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tapa en acero inoxidable o policarbonato claro. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 110 +/- 10% |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia (Hz): |  | 50/60 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 60 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 60 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 60 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz y/o distribuidor autorizado donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal de ingeniería que podrá realizar la instalación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Una (1) visita por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CALIBRACIÓN: Calibración en un punto seleccionado por el usuario, una vez sea entregado el equipo, debe realizarse la calibración con un laboratorio acreditado ante la ONAC, si el equipo no cumple con los parámetros, no será aceptado. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará la CALIBRACIÓN una vez sea entregado el equipo, debe realizarse la calibración del equipo en la magnitud temperatura con un laboratorio acreditado ante la ONAC, si el equipo no cumple con los parámetros del fabricante, no será aceptado. La calibración tendrá una frecuencia anual durante el tiempo que dure la garantía. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará CALIFICACIÓN: Calificación de Instalación (IQ), Operación (OQ), y Desempeño (PQ) del equipo. Una vez sea entregado el equipo debe realizarse estas calificaciones, si el equipo no cumple con los parámetros definidos por el fabricante el equipo será devuelto. Para ello se deben entregar antes de la instalación los protocolos de calificación para su respectiva verificación y aprobación. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse cuando aplique con patrones trazables, de ser necesario se deberá RECALIFICAR. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara las capacitaciones que sean necesarias en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 14. Máquina de hacer hielo
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | MÁQUINA PARA HACER HIELO EN ESCAMAS |  |  |  | Cantidad: |  | Una |  | 1
Descripción del Equipo: |  |  | Equipo capaz de llevar al agua a su punto de congelación, sirve para mantener refrigeradas las muestras y los productos perecederos de los laboratorios. |  |  |  | UNSPSC: |  | 24131900 41103000
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  | Se solicita la adquisición de este equipo para el procesamiento general de muestras biológicas o ambientales con la finalidad de ejecutar diferentes procedimientos operativos estandarizados para la cuantificación de metabolitos ambientales y obtenidos a partir de muestras biológicas; así como para procedimientos de biología molecular. (el grupo no cuenta con un equipo similar)
Dirección: |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública |  | Laboratorio: | Salud Ambiental y Laboral
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Declaración de conformidad CE o normatividad equivalente. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Máquina para hacer hielo en escamas o raspado, para uso en laboratorio. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidad de producción mínima: 120 lb./día. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tipo de enfriamiento: Refrigerado por aire |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Material: acero inoxidable |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Refrigerante libre de CFC |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Indicadores (energía, nível de agua) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidad del recipiente de almacenaje: 30 lb o mayor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Consumo máximo de agua: 12 galones/100 lb de hielo |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 115 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia (Hz): |  | 60 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Consumo (A) |  | 15 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 95 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 62 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 40 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Sistema de filtración de agua |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Kit de instalación |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca y/o exclusividad en caso de aplicar, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación y capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a instalar el equipo ofertado siguiendo las recomendaciones del fabricante y a remitir los requerimientos de instalación establecidos por el mismo. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Una (1) visita por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 15. Fluorómetro
|  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  | FLUORÓMETRO DE MICROVOLUMEN, MULTICANAL (1–8 POZOS) |  |  |  | Cantidad: |  | Uno |  | (1)
Descripción del Equipo: |  | Instrumento de fluorescencia de banco para cuantificación específica y sensible de ácidos nucleicos y proteínas en microvolúmenes; admite lectura de 1 a 8 muestras simultáneamente, con pantalla táctil, algoritmos de calibración con estándares y exportación digital de datos. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41106000 41105500
Marca: |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  | Requerido para cuantificación rápida y trazable de ADN/ARN/proteína con alta sensibilidad en flujos de trabajo de biología molecular y control de calidad; reduce el consumo de muestra y tiempo vs. métodos por absorbancia. Se solicita la adquisición de este equipo para el procesamiento general de muestras biológicas o ambientales con la finalidad de ejecutar diferentes procedimientos operativos estandarizados para la cuantificación de metabolitos ambientales y obtenidos a partir de muestras biológicas; así como para procedimientos de biología molecular. (el grupo no cuenta con un equipo similar)
Dirección: |  | Dirección de Investigación en Salud Pública |  | Laboratorio: | Salud Ambiental y Laboral
Lugar de entrega: |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por los Laboratorios INS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar Declaración de Conformidad normas IEC/EN/UL 61010-1 y 61010-2-081 o equivalentes. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar Declaración de Conformidad EN 61326-1 o equivalente. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar Declaración de Conformidad 21 CFR Part 11. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Tipo de instrumento: Fluorómetro de banco para microvolúmenes con capacidad de procesar de 1 a 8 muestras simultáneamente; lectura en ~3 s por corrida para 1–8 posiciones. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Interfaz de usuario: Pantalla táctil a color ≥ 8 pulgadas, menús intuitivos y asistencia de flujos de trabajo/calculadoras integradas (molaridad y normalización). |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango espectral de excitación (fuente 1): LED azul con pico dentro de 460–480 nm; filtro de excitación 456–484 nm (o equivalente funcional). |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango espectral de excitación (fuente 2): LED rojo con pico dentro de 620–640 nm; filtro de excitación 612–644 nm (o equivalente funcional). |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Filtros de emisión: Canal verde 513–563 nm y canal rojo lejano 671–693 nm (o rangos equivalentes que aseguren selectividad). |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Volumen de muestra: 1–20 µL por muestra en tubos/recipientes compatibles. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sensibilidad/tiempo de lectura: Cuantificación de ADN, ARN o proteína en menos de 3 segundos por corrida; detección en rangos bajos conforme a kits/ensayos compatibles. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Almacenamiento de datos: Capacidad para ≥ 10.000 registros de muestras en memoria interna. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Exportación de datos: Exportación por USB y conexión directa a PC por USB o Ethernet; conectividad Wi‑Fi para exportación. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Formatos de datos: Exportación en formatos CSV y/o PDF generados desde el instrumento, con hora/fecha del sistema. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidades de cálculo a bordo: Debe incluir calculadoras de reactivos, rango de ensayo, molaridad (según longitud de ácido nucleico) y normalización a masa/concentración/molaridad. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Verificación de sistema: Disponibilidad de ensayo de verificación de desempeño del instrumento (solución blanco y reactivos fluorescentes multicanal) y prueba funcional de hardware. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Modos/Ensayos compatibles: Cuantificación de dsDNA (alta sensibilidad y rango amplio), ssDNA/oligos, ARN (HS/BR/XR), microARN y proteínas (incluyendo BR). |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rangos de cuantificación exigidos (muestras iniciales): dsDNA HS: 0,005–120 ng/µL; dsDNA BR: 0,2–4.000 ng/µL; ssDNA/oligos: 0,05–200 ng/µL; ARN HS: 0,00025–0,1 µg/µL; ARN BR: 0,001–1 µg/µL; ARN XR: 0,01–10 µg/µL; Proteína BR: 0,1–20 mg/mL. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de detección de endotoxina: Ensayo fluorescente con rango 0,01–10,0 EU/mL; cálculo automatizado en el instrumento. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidad de almacenamiento y seguridad: Capacidad de usuarios con inicio de sesión y funciones de seguridad; soporte para registro/auditoría y firmas electrónicas para cumplimiento 21 CFR Part 11. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Fuentes LED con vida útil de ≥ 5 años. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): | 110 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia (Hz): | 50/60 Hz |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): No aplica |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Consumibles y tubos compatibles: Suministrar tubos/tiras o recipientes compatibles para lecturas de 1–8 muestras (mínimo 100 pruebas). |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Kit de verificación: Incluir o ofertar kit de verificación de sistema para prueba de desempeño del instrumento. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cables y conectividad: Incluir cables de alimentación y datos requeridos (USB/Ethernet) para exportación de datos. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta los accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de dos (2) años, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la entrega y recibo a satisfacción. La garantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca y/o exclusividad en caso de aplicar, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a instalar el equipo ofertado siguiendo las recomendaciones del fabricante y a remitir los requerimientos de instalación establecidos por el mismo. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Una (1) visita por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Calibración/Verificación: Entrega con verificación/calibración vigente de desempeño óptico y de lectura (usando estándares fluorescentes) por laboratorio competente; periodicidad anual durante la garantía. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación y capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 16. Minicentrifuga mini spin 8
[5 empty] | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO |  | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [6 empty] | Verisión: 01
[7 empty] | FOR-A04.0000-047 | [6 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  |  |  | Minicentrifuga tipo mini spin 8 posiciones 1.5/2.0 mL | [5 empty] | Cantidad: |  | Dos (2)
Descripción del Equipo: |  |  |  |  | Equipo requerido en diversos procesos de biología molecular y celular de los métodos estandarizados. | [5 empty] | UNSPSC: |  | 41103900
Marca: |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  | Modelo: |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  |  |  | Grupo de Micobacterias: La adquisición de una minicentrífuga para el Laboratorio de Micobacterias se justifica como un equipo de apoyo para el procesamiento de microvolúmenes en actividades rutinarias de diagnóstico y vigilancia microbiológica. Este equipo permite centrifugaciones rápidas en microtubos para la preparación de muestras, reactivos y controles, optimizando tiempos de trabajo y complementando el uso de centrífugas de mayor capacidad. Su incorporación responde a la necesidad técnica manifestada por el Laboratorio de Micobacterias dentro del proceso de priorización de equipos para la vigencia correspondiente. Grupo de Salud Ambiental y Laboral: Se solicita la adquisición de este equipo para el procesamiento general de muestras biológicas o ambientales con la finalidad de ejecutar diferentes procedimientos operativos estandarizados para la cuantificación de metabolitos ambientales y obtenidos a partir de muestras biológicas; así como para procedimientos de biología molecular. (el grupo no cuenta con un equipo similar)
Dirección: |  |  |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública Dirección de Redes en Salud Pública |  |  | Laboratorio: |  | Salud Ambiental Micobacterias
Lugar de entrega: |  |  |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  |  | Tiempo de entrega: |  | Espacio para ser diligenciado por los Laboratorios INS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* | [6 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  |  | Nombre del documento y página
Cumplimiento CE o normatividad equivalente. | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Normas: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1. | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* | [6 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  |  | Nombre del documento y página
Aplicaciones: Microfiltración, separación celular, y centrifugación de muestras en tubos o PCR strips. | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Velocidad máxima: ≥ 6,500 RPM (2,500 × g). | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Operación |  |  | Inicio por presión de tapa (one-touch start/stop) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
|  |  | Frenado electromagnético |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
|  |  | Cambio de rotor sin herramientas |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidad de tubos |  |  | MIínimo 8 tubos de 1.5/2.0 mL. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
|  |  | Adaptadores para 0.2 mL, 0.5 mL, y PCR strips (4 × 8 strips o 32 tubos individuales) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rotor incluido |  |  | 1 rotor intercambiable para 8 tubos de 1.5/2.0 mL. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
|  |  | 1 rotor para PCR strips/tubos de 0.2 mL (32 posiciones). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adaptadores para: |  |  | Tubos de PCR de 0.2 mL (8 unidades o 1 juego completo) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
|  |  | Microtubos de 0.5 mL (8 unidades o 1 juego completo) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
|  |  | Tubos de 0.5 mL con tapa a rosca y base acampanada (skirted) |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* | [6 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  |  |  | 100-120 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia (Hz): |  |  |  | 50 / 60 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* | [6 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): |  | 30 |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): |  | 30 |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): |  | 30 |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* | [6 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  |  | Nombre del documento y página
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* | [6 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz donde garantice la disponibilidad de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años. | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca y/o exclusividad en caso de aplicar, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal de ingeniería que podrá realizar la instalación del equipo,incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* | [6 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Minímo una (1) visita por cada año de garantía, remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* | [6 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara las capacitaciones que sean necesarias en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. | [6 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
FIRMAS
ELABORÓ | [5 empty] | REVISÓ |  |  | APROBÓ
Firma: | [5 empty] | Firma: |  |  | Firma:
Nombre: | Angela Gissel Cortés Urrego |  |  |  |  | Nombre: |  |  | Nombre:
Cargo: | Profesional Contratista Grupo Equipos de Laboratorio y Producción |  |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 17. Bomba de vacío
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO |  | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
[5 empty] | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Bomba de vacío de diafragma |  |  |  |  | Cantidad: |  | Una |  | 1
Descripción del Equipo: |  |  | Equipo que extrae moléculas de gas de un volumen sellado, para crear un vacío parcial |  |  |  |  | UNSPSC: |  | 41105100
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  |  | Se solicita la adquisición de este equipo para el procesamiento general de muestras biológicas o ambientales con la finalidad de ejecutar diferentes procedimientos operativos estandarizados para la cuantificación de metabolitos ambientales y obtenidos a partir de muestras biológicas; así como para procedimientos de biología molecular. (el grupo no cuenta con un equipo similar)
Dirección: |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública |  |  | Laboratorio: | Salud Ambiental
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Cumplimiento de normatividad UL, cUL o CE o normatividad equivalente. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Seguridad eléctrica de acuerdo a la norma EN 61010-1:2001:Parte 1 |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Protección contra agua y polvo IP20 o superior |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Vacío máximo: 25.5” Hg |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Máxima presión: 60 psi |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Flujo máximo: 1.10 cfm |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Bomba libre de aceite. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tipo de motor: Capacitor permanente |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ciclo de trabajo: Continuo - potencia: 1/8 HP |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Peso máximo: 7.3 kg |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Funcionamiento sin aceite |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Bajo nivel de ruido y vibración 70 dBA o menor. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Consumo de energía (A): |  | 10 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Voltaje (V): |  | 110-120 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia (Hz): |  | 50/60 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 27 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 30 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 25 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Manómetro |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Vacuómetro |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Regulador de presión |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Regulador de vacío. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz donde garantice la disponibilidad de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos cinco (5) años. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado para la venta de la marca ofertada en el territorio colombiano, especificando la vigencia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a instalar el equipo ofertado siguiendo las recomendaciones del fabricante y a remitir los requerimientos de instalación establecidos por el mismo. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Minímo una (1) visita por cada año de garantía, remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación y capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 18. Microscopio Trinocular
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Microscopio óptico trinocular para campo claro y contraste de fases, con compatibilidad para campo oscuro adaptable a futuro, y cámara digital 4K. |  |  |  | Cantidad: |  | Uno |  | (1)
Descripción del Equipo: |  |  | Microscopio óptico compuesto vertical, trinocular, diseñado para observación de muestras mediante campo claro (BF) y contraste de fases (PH). El equipo debe ser compatible con accesorio de campo oscuro (DF) como técnica adaptable a futuro, sin estar incluida en la oferta. Incluye sistema óptico infinito, platina mecánica, condensador para BF/PH, objetivos planacromáticos PH, iluminación Köhler, cámara digital 4K y software de captura. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41111700
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  | Equipo requerido para observación, documentación y análisis de muestras en laboratorio mediante múltiples técnicas ópticas (BF/PH/DF/FL), con captura digital de alta resolución 4K para investigación, docencia y soporte a procesos diagnósticos no clínicos.
Dirección: |  |  | Dirección de Investigación en Salud Pública |  | Laboratorio: | Entomología
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por los Laboratorios INS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar Declaración de Conformidad de seguridad eléctrica IEC/EN 61010-1 para equipos de laboratorio. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar Declaración de Conformidad EMC EN 61326-1 o equivalente. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Certificación clase de tratamiento antihongos y frecuencia de reaplicación |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Tipo de sistema: Microscopio óptico compuesto vertical, trinocular, con iluminación Köhler incorporada para luz transmitida y preparada para fluorescencia (luz reflejada). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tubo de observación: Trinocular de gran campo, con inclinación y altura ajustables (ergonómico), compatible con adaptadores fotográficos estándar. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Revólver portaobjetivos: Mínimo 6 posiciones; centrable o equivalente para técnicas de contraste; opción de codificación para lectura de objetivo (metadatos). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema óptico: Óptica infinita con corrección plana (plan‑acromática / plan‑fluorita o superior), para obtener campo plano a FN≥22. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Platina: Mecánica coaxial con superficie de baja fricción, recorrido X–Y para portaobjetos estándar; mandos en posición baja y par reducido (ergonómico). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Enfoque: Macrométrico y micrométrico coaxiales; graduación de fino 1 µm o mejor; tope prefocal; recorrido total ≥ 15 mm. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Condensadores y métodos de observación: Condensador universal o conjunto equivalente para 1.25×–100× que permita campo claro (BF), contraste de fase (PH) y campo oscuro (DF) con insertos/placas correspondientes. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Técnicas exigidas: Técnicas de observación mínimas: Campo claro (BF) y Contraste de fase (PH). Las técnicas de Campo oscuro (DF) y Fluorescencia podrán ser incluidas o permanecer como configuraciones opcionales/adaptables, siempre que el microscopio permita su futura integración mediante los módulos del fabricante. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Iluminación transmitida: LED blanca de alta reproducción cromática, con gestión de intensidad por objetivo o memoria equivalente para mantener brillo constante al cambiar aumentos. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Iluminación de fluorescencia: Iluminador para ≥ 8 cubos, cambio sin herramientas, iluminación homogénea; fuente de excitación (LED de fibra, Hg/Xe u otra equivalente) suministrada. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Oculares: Par 10× con número de campo FN≥22, copas ajustables; al menos un ocular con retículo centrable. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Objetivos mínimos (plan‑corrigidos): 4× NA≥0.10; 10× PH NA≥0.25; 40× PH NA≥0.65; 100× PH (aceite) NA≥1.25. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cámara digital para microscopía | Sensor: Color, formato 1", ≥8,9 megapíxeles. Obturador global (o tecnología equivalente) |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Resolución de captura: 4K UHD (3840×2160) y modo nativo ~4104×2174 o superior. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Velocidad de imagen en vivo: ≥30 fps en 4K y ≥60 fps en Full HD (1920×1080). |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Tamaños/formatos de imagen: Soporte de cuadro cuadrado (≈2168×2168) y binning/agrupamiento 2×2 para alta sensibilidad o alta velocidad. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Interfaz a PC: USB 3.1 Gen1 (USB 3.0 compatible), cable incluido. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Funciones: Modo live de alta velocidad estable, exposición automática y manual, ganancia 1–24, exposiciones de ~27 μs a 15 s, herramientas de medición y escala en software de captura incluido. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Compatibilidad de visualización: salida/visualización en 4K UHD, WQHD y FHD. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Puerto de cámara: Salida fotográfica/puerto trinocular compatible con adaptadores tipo C y/o equivalentes para cámaras científicas, con posibilidad de factor 1× o reductor 0,63× según sensor. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adaptación óptica a cámara: Adaptador C‑mount y óptica 1× o 0.63× incluidos para cubrir campo amplio (compatible con FN hasta 25). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Software de adquisición: Captura, anotaciones, mediciones básicas (distancias, áreas, ángulos), escalas con metadatos del objetivo (automático/manual), exportación de imágenes y datos. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Compartición/local o remota (en red interna) de imágenes en vivo o almacenadas. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Requisitos mínimos de PC: CPU multinúcleo moderno (≥6 núcleos físicos recomendados), RAM ≥16 GB recomendada, SO Windows 10/11 64 bits o equivalente. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 110-120 / 208-230 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tipo de Toma: |  | Monofásica o conectores IEC con puesta a tierra u otras configuraciones equivalentes. |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 70 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 60 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 35 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Funda o forro protector estándar que evite hongos |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Aceite de inmersión 100×, funda protectora, cables, manual, kit de limpieza básico, retícula 10 mm/0.1 mm o equivalente, insertos/placas para PH y DF según objetivos. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Lentes con tapas de oculares para protección contra polvo |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adaptador C‑mount y óptica reductora 0.63× o 1×. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tres (3) cubos de fluorescencia (azul, verde, rojo) o equivalentes. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Inserto/placas para contraste de fase y campo oscuro compatibles. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
RETÍCULA DEL OCULAR: MICRÓMETRO DE 10 MM. INTERVALOS DE 0,1 MM. DIÁMETRO DE 24 MM PARA OCULARES WHN, WH Y WHS |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Todos los accesorios necesarios para instalación y operación segura (cables, fuentes, manuales, protectores). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Estación de trabajo, debe incluir el Software compatible con el equipo ofertado (para captura, visualización y análisis de imágenes), debe garantizar soporte y actualizaciones del mismo. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de dos (2) años mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz donde garantice la disponibilidad de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca y/o exclusividad en caso de aplicar, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a instalar el equipo ofertado siguiendo las recomendaciones del fabricante y a remitir los requerimientos de instalación establecidos por el mismo. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a realizar Pruebas de aceptación en sitio (SAT): Ejecución de SAT con verificación de técnicas BF/PH/DF/FL, fps y resoluciones de la cámara, uniformidad de iluminación en FL y calibración de escala con retícula. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO : Una (1) visita por cada año de garantía. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación y capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 19. Estación Animales
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Estación Cerrada de Flujo Laminar Horizontal para Manipulación de Animales |  |  |  | Cantidad: |  | Uno |  | (1)
Descripción del Equipo: |  |  | Estación cerrada con flujo laminar horizontal clase 100/ISO 5 que proporciona un ambiente controlado para la manipulación de animales, reduciendo la exposición del personal y la contaminación cruzada. Incluye filtración HEPA ≥99,99%, panel de control digital, superficie de trabajo en acero inoxidable 304 y apertura frontal ajustable. Móvil con ruedas y frenos para facilitar su reubicación. |  |  |  | UNSPSC: |  | 41103500 41102600
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  | Se requiere para el Bioterio del INS a fin de realizar manipulación de animales en un microambiente controlado clase 100/ISO 5, con flujo laminar horizontal y filtración HEPA ≥99,99% @ 0,3 μm, reduciendo contaminación cruzada y exposición del personal a partículas y alérgenos.
Dirección: |  |  | Dirección de Producción |  | Laboratorio: | Bioterio
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por los Laboratorios INS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Certificacion de Cumplimiento UL/CSA/EN 61010 (CE) o equivalente para equipos de laboratorio. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Limpieza de aire: Clase 100 (Federal Standard 209D) / ISO 5 (ISO 14644-1) o superior. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Flujo laminar horizontal Clase 100 / ISO 5, conforme a ISO 14644‑1. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Velocidad de flujo: 100 ± 10 LFPM (0,51 ± 0,05 m/s).
Filtro HEPA con eficiencia mínima ≥ 99,99% para partículas de 0,3 μm. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pre-filtros: Acceso fácil sin herramientas. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema que permita mantener presión positiva en el área de trabajo.
Área útil mínima equivalente a: ≥ 1800 mm de ancho y ≥ 600 mm de fondo. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ajuste de altura manual o eléctrico. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Apertura frontal regulable con rango mínimo de 300–400 mm. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Panel digital o electrónico con: indicación del estado del filtro (HEPA o pre‑filtros), estado del ventilador, velocidad o flujo de aire y iluminación. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Monitoreo de flujo/ventilador: Indicador de condición del ventilador y flujo antes de la cámara (verde/rojo). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Materiales: Superficie de trabajo y panelería en acero inoxidable 304 o superior. Panel frontal en material transparente resistente a impactos (acrílico, policarbonato o equivalente). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Movilidad mediante cuatro ruedas, al menos dos con freno. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
El equipo debe contar con un sistema de control que mantenga el flujo de aire estable, compensando variaciones por carga del filtro. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 110 VAC, 50/60 Hz |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Consumo (A): |  | 15 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | 195 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | 215 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | 90 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Regulador de voltaje de la capacidad requerida por el equipo ofertado. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta los accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de dos (2) años mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados .. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca y/o exclusividad en caso de aplicar, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a instalar el equipo ofertado siguiendo las recomendaciones del fabricante y a remitir los requerimientos de instalación establecidos por el mismo. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Una (1) visita por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará la CALIFICACIÓN: Calificación de Instalación (IQ) y Operación (OQ) del equipo. Una vez sea entregado el equipo debe realizarse estas calificaciones, si el equipo no cumple con los parámetros definidos por el fabricante el equipo será devuelto. Para ello se deben entregar antes de la instalación los protocolos de calificación para su respectiva verificación y aprobación. La calificación de operación (OQ) deberá realizarse anualmente, durante el tiempo de garantía. Se deben adjuntar los protocolos de calificación para la ejecución de estas actividades. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse cuando aplique con patrones trazables, de ser necesario se deberá RECALIBRAR. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 20. Equipo de anestesia
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO |  | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
[5 empty] | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Sistema de anestesia con cama quirúrgica con calefacción para uso en ratones, ratas y cobayos |  |  |  |  | Cantidad: |  | Uno |  | (1)
Descripción del Equipo: |  |  | Es sistema que en función del peso del animal, proporciona un determinado volumen de oxígeno y frecuencia respiratoria para mantener la respiración normal del animal, asegurando así que el animal esté anestesiado durante la cirugía. |  |  |  |  | UNSPSC: |  | 41102600 70122008
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  |  | La Dirección de Producción como responsable de mantener la producción de bienes y servicios esenciales en la Salud Publica del País, en busca de garantizar los criterios de calidad para diferentes productos al igual que criterios de bienestar animal fundamentados en normatividad aplicable que rige dichas actividades como los son Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y guías de cuidado de animales, requiere de equipos con tecnología robusta y alineada a los estándares que permita continuar garantizando la calidad y confiabilidad de las actividades realizadas desde la Dirección de Producción, al igual que mejorar y optimizar los proceso; por dichos motivos, se propende por la adquisición de los equipos proyectados, que contribuyen a satisfacer necesidades de renovación tecnológica de equipos de la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud.
Dirección: |  |  | Dirección de Producción |  |  | Laboratorio: | Bioterio
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Declaración de conformidad CE o normatividad equivalente. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Máquina de Anestesia veterinario para uso en uso de pequeños animales (ratones, ratas y cobayos). |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Apto para uso en neonatos hasta animales de 3500 gramos |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Agente anestésico: Isoflurano 0-5% |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Gas portador: Oxigeno |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Flujómetros: 0.2 – 4 LPM (litros por minuto) |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema de una entrada de anestesia. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Vaporizador automatizado que permite la mezcla precisa del Isoflurano y oxigeno en la proporción adecuada para los componentes. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Respirador que permita una eficiente liberación del gas anestésico durante la cirugía. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Posibilidad de ajustes verticales y angulares que permitan el posicionamiento preciso de los animales. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cámara de Inducción para ratón/rata |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Válvula divisoria que dirija la salida anestésica al respirador o a la cámara de inducción |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Regulador de Oxigeno (pre ajustado a 50psi, para uso con cilindros de Oxigeno tipo H y conexión CGA-540) |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cono de nariz diseñado específicamente para ratones |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cono de nariz diseñado específicamente para ratas y cobayos |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cama plástica de cirugía (Cóncava) |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cama plástica de cirugía (plana) |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
8 Filtros de carbón activado que absorban al gas anestésico y permitan que el aire limpio pase al ambiente |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Controlador de Calefacción con conexión hasta para 4 camas quirúrgicas, con programa en español |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cama quirúrgica en acero inoxidable, plana o cóncava |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Mangueras requeridas para conectar el sistema a la fuente de Oxigeno, la cámara de inducción y al filtro de carbón refrescante |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema de purga que permita un enjuague con oxígeno en la cámara antes de retirar el animal. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema de hermeticidad que asegure hermético que no hayan fuga de gas. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema de Calentamiento con 1 cama quirúrgica: Rango de temperatura de 15 °C a 40 °C |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Controlador con pantalla de mínimo 7" |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 120 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | N/A |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Cilindro de oxígeno de 682 litros minímo con su respectivo regulador y carro transportador |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adaptador de llenado de Isoflurano |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pirmera carga de oxígeno y isoflurano |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de dos (2) años mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz donde garantice la disponibilidad de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos siete (7) años. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado para la venta de la marca ofertada en el territorio colombiano, especificando la vigencia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a instalar el equipo ofertado siguiendo las recomendaciones del fabricante y a remitir los requerimientos de instalación establecidos por el mismo. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Garantizar las visitas requeridas según fabricante por cada año de garantía. Adjuntar soporte con la recomendación de periodicidad de acuerdo al manual del equipo ofertado o certificación del fabricante. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación y capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 21. Monitor de signos vitales
|  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO |  | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
[5 empty] | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  | Monitor de Signos Vitales para Roedores + Plataforma quirúrgica de calentamiento |  |  |  |  | Cantidad: |  | Uno |  | (1)
Descripción del Equipo: |  |  | Un monitor de signos vitales es un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del animal. Consta además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados. |  |  |  |  | UNSPSC: |  | 41102600 70122008
Marca: |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  |  | La Dirección de Producción como responsable de mantener la producción de bienes y servicios esenciales en la Salud Publica del País, en busca de garantizar los criterios de calidad para diferentes productos al igual que criterios de bienestar animal fundamentados en normatividad aplicable que rige dichas actividades como los son Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y guías de cuidado de animales, requiere de equipos con tecnología robusta y alineada a los estándares que permita continuar garantizando la calidad y confiabilidad de las actividades realizadas desde la Dirección de Producción, al igual que mejorar y optimizar los proceso; por dichos motivos, se propende por la adquisición de los equipos proyectados, que contribuyen a satisfacer necesidades de renovación tecnológica de equipos de la Dirección de Producción del Instituto Nacional de Salud.
Dirección: |  |  | Dirección de Producción |  |  | Laboratorio: | Bioterio
Lugar de entrega: |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Declaración de conformidad CE o normatividad equivalente. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Monitor de signos vitales de uso veterinario para emplear en pequeños animales (ratones, ratas y cobayos). |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pantalla a color para visualización de parámetros |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Variables en tiempo real: temperatura corporal, ECG, frecuencia cardíaca, presión arterial y saturación de oxígeno. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tres juegos de electrodos para trabajo con ratones pequeños, ratas grandes y animales pequeños intermedios. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sonda para medición de temperatura rectal para ratón y rata y presión |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sensor de Oximetría de pulso. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
1, Parámetros fisiológicos: |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Frecuencia cardíaca (derivación I, II, II): 30-999 BPM |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ritmo respiratorio: 15-300 latidos por minuto |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Temperatura central: 25 – 50°C |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Temperatura de la almohadilla: 25,0 – 43,5°C |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Intervalo RR (Derivación I, II, III): 60 – 1000 ms |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
SpO2 *: 80 – 100% |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presión **: -50 – 300 mmHg |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Debe permitir la identificación del animal, los signos vitales, la identificación del estudio, el investigador, la fecha, la hora. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Debe permitir grabación, reproducción y exportación de datos, software actualizado para medición saturación de oxígeno y presión arterial |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidad de almacenamiento: mínimo 25 GB |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
2,Pataforma quirúrgica de calentamiento |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Dimensiones: 7,6 x 11,6 x 0,75 pulgadas |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tipo de calentador: Responsivo con control de múltiples zonas |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Uniformidad del calentador: < 0,5°C en toda el área activa |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Temperatura establecida del calentador: Ajustable, 25,0 – 43,5°C por 0,1°C |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Electrodos no invasivos: Dos juegos de electrodos de contacto para ECG de extremidades; juego interior para ratón, exterior para ratas o sujetos de tamaño similar |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Conexión a la plataforma quirúrgica calentada |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  | 120 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | N/A |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adaptador universal (100 – 240 VCA), cable de conexión plataforma y pantalla |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de dos (2) años mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de la casa matriz donde garantice la disponibilidad de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos siete (7) años. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado para la venta de la marca ofertada en el territorio colombiano, especificando la vigencia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a instalar el equipo ofertado siguiendo las recomendaciones del fabricante y a remitir los requerimientos de instalación establecidos por el mismo. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Garantizar las visitas requeridas según fabricante por cada año de garantía. Adjuntar soporte con la recomendación de periodicidad de acuerdo al manual del equipo ofertado o certificación del fabricante. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación y capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 22. Dispensador 10 a 100 ml
|  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO |  | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  | Dispensador Analógico de 10 a 100 mL |  |  |  |  | Cantidad: |  | Dos |  | 2
Descripción del Equipo: |  | Es un instrumento de laboratorio utilizado para dispensar alícuotas de líquido desde botellas de suministro y reactivo, estos instrumentos están diseñados para dispensar volúmenes seleccionados de manera consistente sin desperdiciar reactivos |  |  |  |  | UNSPSC: |  | 41121500
Marca: |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  | El equipo esta destinado a cubrir necesidades en metodologias utilizadas en los diferentes proyectos e iniciativas de investigación.
Dirección: |  | Dirección de Producción |  |  | Laboratorio: | Grupo de Reactivos Diagnostico Invitro
Lugar de entrega: |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por los Laboratorios INS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Conforme norma ISO 8655 |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Dispensador para botellas de volumen variable |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
válvula de redosificación |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
válvula de purga |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tubo de aspiración telescópico |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Selector de volumen |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Dispensación y dispensación inversa |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Mecanismo de ajuste para líquidos de diferentes densidades |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rosca para adaptar a botellas de 45 mm, adaptador para botellas de 32 mm |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Con bloqueo o seguro de volumen |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Características | Rango |  | 10 - 100 mL | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Incrementos en |  | 1 mL o menor | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Error sistematico |  | ± 500 μL | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Error aleatorio |  | ± 100 μL | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
No aplica
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
No aplica
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la entrega y recibo a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca y/o exclusividad en caso de aplicar, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Una (1) visita por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. Remitir recomendación de periocidad sugerida por el fabricante. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará la CALIBRACIÓN: Los equipos deben entregarse calibrados en la magnitud correspondiente por un laboratorio acreditado ante la ONAC, si los equipos no cumplen con los errores máximos permitidos de acuerdo a la ISO 8655, los mismos no serán aceptados. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse cuando aplique con patrones trazables, de ser necesario se deberá RECALIBRAR |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 23. PCR en tiempo real
|  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
|  |  | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  | Termociclador en tiempo real |  |  |  | Cantidad: |  | Tres |  | 3
Descripción del Equipo: |  | Equipo diseñado detección molecular de ARNs de interés mediante RT-PCR en tiempo real |  |  |  | UNSPSC: |  | 41106000 41106300 41105500
Marca: |  |  |  | Modelo:
Justificación de la adquisición*: |  | Un PCR en tiempo real (qPCR) es fundamental en laboratorios de virología y microbiología para la detección, identificación y cuantificación de microorganismos. En virología, permite diagnosticar infecciones virales como SARS-CoV-2, VIH, influenza y dengue, además de monitorear variantes y evaluar resistencia antiviral. Su alta sensibilidad y rapidez lo hacen indispensable para el diagnóstico, investigación y control epidemiológico, mejorando la toma de decisiones en salud pública.
Dirección: |  | Dirección de Redes en Salud Pública |  | Laboratorio: | Virología
Lugar de entrega: |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Cumplimiento de normatividad UL, cUL o CE |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Seguridad eléctrica de acuerdo a la norma EN 61010-1:2001:Parte 1 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Capacidad de muestras: 96 pozos |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Pantalla: táctil |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Volumen de Muestra: 10-50 µL |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Volumen Total de Reacción: 10-50 uL |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de temperatura: Desde 4°C (o menos) hasta 100 °C |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Precisión temperatura: +/- 0,25 ºC o menor |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Exactitud de temperatura: ±0.1 a 0.2°C medida a 90°C. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Uniformidad a 90ºC: +/- 0,4ºC o menor para garantía de reproducibilidad de ensayos |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango operativo de temperatura: 30-100°C (el rango puede extenderse más allá de los limites especificados) |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Velocidad de rampa máxima: 5 ºC/s |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Velocidad promedio de rampa: máximo 3,3 ºC/s |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Amplitud del gradiente (graduable): 1-24 °C |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Temperatura de la tapa: 30-110°C |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Método de calentamiento y enfriamiento: Peltier |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Capacidad multiplex: mínimo 5 blancos por pozo |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de detección: de 515 a 730 nm. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango de excitación: 450 nm a 684 nm. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tiempo de escaneo: máximo 12 segundos para todos los canales. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Test de funcionamiento con impresión de reporte |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Sistema autónomo y verificable de diagnóstico del estado del equipo. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Detección en 6 canales (5 colores y 1 canal para FRET) |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Compatible con diferentes tecnologías como SYBR Green, Sondas Taqman, Sondas de hibridización y FRET, permitiendo realizar ensayos multiplex de hasta 5 blancos en un solo pozo. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Consumibles: Abiertos, low profile o de altura estándar, placas skirted o semiskirted, tubos de 0.2 ml, en color blanco o transparente. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Química Abierta: que no sea requerido el uso de colorantes de referencia (ROXo similares), conforme a protocolos de laboratorio estandarizados |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Fluoróforos precalibrados como mínimo: FAM, SYBR® Green I, VIC, HEX, CAL Fluor Gold 540, Cal Fluor Orange 560, ROX, Texas Red, CAL Fluor Red 610, TEX 615, CY5, Quasar 670, Quasar 705, Cy5.5 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Lectura de placa: un canal rápido para un solo color (SYBR, FAM), 3 s/placa; todos los canales, 12 s/placa. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Rango dinámico: obtención de curvas de calibración en un rango de 10 órdenes de magnitud para análisis de datos |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIÓN ADICIONAL: como termociclador para PCR convencional. GRADIENTE TÉRMICO: en cualquier paso, rango desde 20 o 30 a 100°C, diferencial máximo de gradiente 20 o 24°C. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Software para análisis de datos posterior al uso del equipo: 2ΔCT, Curvas de amplificación en forma lineal o logarítmica, Culras Melting, Expresión diferencial, CNV, Ensayos TaqMan y SYBR green, gráficos, u otros. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Corriente (A): | 10 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Voltaje (V): | 115 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Tipo de Toma: | Monofásica |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ruido (dB): | 65 |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): 44 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): 60 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): 35 |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Sistema de energía ininterrumpible (UPS) |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Computador con software para analizar los resultados de RT-PCR |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Describir e incluir dentro de la propuesta si se requieren otros accesorios de forma tal que se garantice el funcionamiento del equipo ofertado. Remitir listado de los accesorios adicionales. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de dos (2) años mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados . |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación donde garantice el suministro de insumos, repuestos y accesorios para el producto ofertado, durante los próximos diez (10) años. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde el proveedor se comprometa a instalar el equipo ofertado siguiendo las recomendaciones del fabricante y a remitir los requerimientos de instalación establecidos por el mismo. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Garantizar las visitas requeridas según fabricante por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. Adjuntar soporte con la recomendación de periodicidad de acuerdo al manual del equipo ofertado o certificación del fabricante. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CALIFICACIÓN: Calificación de Instalación (IQ) y Operación (OQ) del equipo. Una vez sea entregado el equipo debe realizarse estas calificaciones, si el equipo no cumple con los parámetros definidos por el fabricante el equipo será devuelto. Para ello se deben entregar antes de la instalación los protocolos de calificación para su respectiva verificación y aprobación. La calificación de operación (OQ) deberá realizarse anualmente. Se deben adjuntar los protocolos de calificación para la ejecución de estas actividades. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CALIBRACIÓN: Calibración una vez sea entregado el equipo, y anualmente dentro del periodo de garantía, debe realizarse la calibración con un laboratorio acreditado ante la ONAC, si el equipo no cumple con los parámetros, no será aceptado. La calibración deberá tener una periodicidad anual, durante el tiempo de garantía. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse con patrones trazables. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* |  |  | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara las capacitaciones que sean necesarias en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Adjuntar hoja de vida del personal que realizará la instalación capacitación del equipo, incluyendo certificación donde se evidencie conocimientos en el tipo de equipos ofertados. |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.

## 24. Equipo de Agua 100L
|  |  |  | PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO |  | FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | [5 empty] | Verisión: 01
[6 empty] | FOR-A04.0000-047 | [5 empty] | 2020-08-14
Nombre del equipo: |  |  |  | Sistema de purificación de agua para laboratorio |  |  |  |  | Cantidad: |  | Uno (1)
Descripción del Equipo: |  |  |  | Este equipo es un sistema integral de purificación de agua diseñado para producir y dispensar simultáneamente Agua Tipo I yTipo II conforme a ASTM D1193 y ISO 3696, para usos como limpieza de material, alimentación de equipos, preparación de reactivos, agua para análisis de alta sensibilidad, preparación de estándares, disolución de muestras, entre otros ensayos y pruebas a nivel de laboratorio. |  |  |  |  | UNSPSC: |  | 41103400 41104200
Marca: |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  | Modelo: | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Justificación de la adquisición*: |  |  |  | La adquisición de este sistema integrado de producción de agua Tipo I y Tipo II es una necesidad crítica e ineludible para garantizar el cumplimiento integral de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigentes para la producción de productos farmacéuticos biológicos, como el suero antirrábico. El agua es el disolvente más utilizado en todos los procesos de producción y de aseguramiento de la calidad. Por lo cual el agua Tipo II pura y almacenada es indispensable para la preparación de medios de cultivo y la operación de equipos de esterilización (autoclaves), tareas esenciales para la prevención de contaminación microbiológica en el ambiente de producción. Por otro lado, la disponibilidad de Agua Tipo I (Ultrapura), con su máxima pureza iónica y control de Carbono Orgánico Total (TOC) y endotoxinas, es fundamental para el Control de Calidad (CC). Esta agua garantiza la integridad y confiabilidad de los resultados de pruebas de alta sensibilidad, incluyendo los ensayos biológicos e inmunológicos, análisis de pureza proteica por HPLC, y especialmente las pruebas de endotoxinas (LAL), asegurando así la liberación de lotes de suero antirrábico que cumplan rigurosamente con los estándares de seguridad y eficacia requeridos por las autoridades sanitarias y los protocolos de calidad internacionales.
Dirección: |  |  |  | Dirección de Producción |  |  | Laboratorio: | Grupo de Aseguramiento de la Calidad
Lugar de entrega: |  |  |  | Av Calle 26 No 51 -20 |  |  | Tiempo de entrega: | Espacio para ser diligenciado por los Laboratorios INS
NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN
Característica* | [5 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Marcación de conformidad CE | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Característica* | [5 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Sistema de producción compuesto, por sistema de pre-tratamiento, unidad de producción, tanque de almacenamiento y puntos de dispensación de agua. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Caracteristicas Generales | Equipo para producción de agua Tipo I y Tipo II conforme a ASTM D1193 y ISO 3696 |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Capacidad de producción mínima de 10 L/h, y dispensación de agua Tipo I ≥ 2 L/min |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Tanque de Almacenamiento de mínimo 100L |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
| Punto de dispensación para agua tipo I y punto de dispensación para agua tipo II |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Filtros para linea de suministro de agua potable, para acondiconar caracteristicas del agua según necesidades del equipo ofertado. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Productor de agua compuestos por modulos de osmosis inversa, electrodesionización y sensores para el permeado y la resistividad. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Lamparas UV para desinfección bacteriana y para oxidación orgánica (reducción TOC). | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Control de calidad de agua por sensores de resistividad y monitor de TOC integrados. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Punto de dispensación de agua tipo II, para ubicar a distancia mínima de 3 metros, brazo ajustable y control para dispensación. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Punto de dispensación de agua tipo I, para ubicar a distancia mínima de 3 metros, brazo ajustable, control para dispensación, dispensación asistida y filtro terminal autoclavable. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Cada dispensador de agua debe contar con pantalla táctil, que permita verificar la calidad del agua, control de dispensación, generación de informes de dispensación, gestión de alertas y alarmas, al igual que los accesos para verificar estados de equipo, consumibles, y ajustes generales. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Calidad del Agua | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Parámetro |  | Agua Tipo 1 |  |  | Agua Tipo 2 | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Resistividad (25°C) |  | ≥18.2 MΩ·cm |  |  | ≥1.0 MΩ·cm | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Conductividad (25°C) |  | ≤0.056 |  |  | ≤1.0 μS/cm | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TOC (ppb) |  | ≤5 ppb |  |  | ≤50 ppb | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Bacterias (CFU/mL) |  | <1 |  |  | <10 | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Partículas (μm/mL) |  | <1 |  |  | <5 | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Endotoxinas (EU/mL) |  | <0.001 |  |  | No aplica | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CONEXIÓN (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* | [5 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Voltaje (V): |  |  | 110 a 115V AC, 60Hz |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
DIMENSIONES DEL EQUIPO (VALORES MÁXIMOS PERMITIDOS)
Característica* | [5 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Alto (cm): | N.A |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Ancho (cm): | N.A |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Profundo (cm): | N.A |  |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
ACCESORIOS Compatibles y fabricados específicamente para el modelo ofertado
Característica* | [5 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Kit de instalación completo: Conexiones para red de agua, regulador de presión, válvula de retención para evitar reflujo, cableado eléctrico con conexión a tierra. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
2 Juegos de consumibles completos que requiera el equipo para dos años de operación y que incluya: filtros de pretratamiento (sedimentación y carbon activado, entre otros), filtros para la osmosis inversa, lamparas UV, filtros terminales para el agua tipo I y tipo II, y todo consumible adicional que requiera el sistema de producción. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Kit de dispensación manual: Cable de ≥3 metros, control de flujo ajustable | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
TÉRMINOS DE GARANTÍA Y REPRESENTACIÓN MARCA
Característica* | [5 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
La cotización debe contemplar garantía de un (1) año mínimo, para el equipo, partes y piezas, a partir del momento de la instalación y puesta en marcha a satisfacción. La gararantía debe cubrir las operaciones de confirmación metrológica indicadas en los términos señalados. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar certificación de casa matriz donde el proponente sea autorizado en venta de la marca y/o exclusividad en caso de aplicar, especificando la vigencia en Colombia (la autorización debe estar vigente mínimo hasta el termino de ejecución del contrato). | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
OPERACIONES DE CONFIRMACIÓN METROLÓGICAS DURANTE LA GARANTÍA
Característica* | [5 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará la elaboración y el suministro de los protocolos para la calificación de instalación (IQ) y la calificación de operación (OQ) del equipo ofertado.
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará la CALIFICACIÓN: Calificación de Instalación (IQ) y Operación (OQ) del equipo. Una vez sea entregado el equipo debe realizarse estas calificaciones, si el equipo no cumple con los parámetros definidos por el fabricante el equipo será devuelto. Para ello se deben entregar antes de la instalación los protocolos de calificación para su respectiva verificación y aprobación. La calificación de operación (OQ) deberá realizarse anualmente, durante el tiempo de garantía. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN: Dos (2) visitas por cada año de garantía, esta debe realizarse con patrones trazables. Remitir recomendación de periodicidad sugerida por el fabricante.
Presentar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizará el MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Los que se generen durante el periodo de la garantía con un tiempo de respuesta no mayor a 24 horas en sitio una vez notificada la falla. Estas actividades deben realizarse cuando aplique con patrones trazables, de ser necesario se deberá RECALIFICAR. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
CAPACITACIÓN
Característica* | [5 empty] | Descripción cumplimiento |  |  |  | Nombre del documento y página
Adjuntar carta firmada por el representante legal donde se exprese que el proveedor realizara una (1) capacitación en el Instituto Nacional de Salud, a los usuarios, referente al manejo del equipo con personal certificado en la marca y modelo ofrecido. Se debe medir la eficicacia de dicha capacitación y reforzar la misma en caso que se requiera. | [5 empty] | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor |  |  |  | Espacio para ser diligenciado por el Proveedor
* En este formato de ficha para la adquisición de equipos, se pueden agregar o quitar filas según necesidad, conservando la estructura del documento.