ANEXO 
CONDICIONES TÉCNICAS 

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación, debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el comité técnico aplicando el criterio CUMPLE o NO CUMPLE


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN 
	OFRECE 
	NO OFRECE 

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	El oferente deberá, en articulación directa con el supervisor del contrato, realizar la actualización integral y permanente del inventario de equipos biomédicos en la matriz en línea correspondiente al DETOL PLAN DE MANTENIMIENTO, garantizando que la información registrada sea completa, veraz y acorde con la realidad operativa de cada una de las unidades de salud. Esta actividad constituye un elemento fundamental para la adecuada planificación y control de las intervenciones de mantenimiento, por lo cual deberá ejecutarse desde el inicio del contrato y mantenerse actualizada durante toda su vigencia.

De manera complementaria, el oferente deberá estructurar, presentar y ejecutar un cronograma detallado de mantenimiento, en el cual se definan claramente las semanas programadas para la intervención en cada uno de los servicios y áreas asistenciales, dicho cronograma deberá ser socializado oportunamente con el supervisor del contrato y los líderes de cada dependencia, con el propósito de facilitar la programación interna de las actividades, así como la adopción de las medidas de contingencia necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio y minimicen posibles afectaciones en la atención.

Es responsabilidad del oferente asegurar que los mantenimientos de los equipos biomédicos, odontológicos y de fisioterapia se realicen conforme a la periodicidad establecida, teniendo en cuenta la categorización del riesgo de cada equipo, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el instructivo 017 del 14 de junio de 2013 “Plan de mantenimiento y calibraciones”. Lo anterior implica la implementación de un enfoque técnico basado en la criticidad de los equipos, priorizando aquellos de mayor riesgo y asegurando el cumplimiento de los estándares definidos para su conservación, funcionamiento seguro y disponibilidad operativa.
	
	

	2
	El oferente deberá garantizar la elaboración de las hojas de vida de aquellos equipos que no cuenten con este documento y de manera obligatoria, la actualización del cien por ciento (100%) de las hojas de vida correspondientes a todos los equipos biomédicos, odontológicos y de fisioterapia pertenecientes a los diferentes servicios de los ESPRI (BAIBA, BAGAG, BAAVA, BADOR y BANOP)  en el formato 1LF-FR-0013, esta actividad deberá ejecutarse bajo criterios de integridad, trazabilidad y consistencia de la información, constituyéndose en un insumo esencial para la gestión técnica, el control operativo y la toma de decisiones en el proceso de mantenimiento.

Las hojas de vida deberán cumplir estrictamente con los requisitos establecidos en la normatividad vigente aplicable, incluyendo como mínimo la identificación completa del equipo, características técnicas, estado operativo y demás información relevante que permita evidenciar su ciclo de vida y condiciones de funcionamiento.

Adicionalmente, cada intervención de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, deberá registrarse en el formato institucional 1LF-FR-0014 “Mantenimientos y actividades del Equipamiento”, establecido por la Policía Nacional, el cual deberá diligenciarse de forma completa, clara y verificable. Este registro deberá estar debidamente soportado con la orden de servicio emitida por la entidad oferente, garantizando la coherencia entre las actividades ejecutadas y la documentación asociada.
	
	

	3
	El oferente debe allegar junto con su propuesta los protocolos de mantenimiento preventivo para cada tipo de equipos biomédicos y estos deben Contener como mínimo:

La realización de prueba de funcionamiento previa.
La revisión del estado físico externo.
La revisión de los accesorios.
El desarme del equipo.
La revisión del estado físico interno.
La limpieza de tarjetas electrónicas.
La limpieza externa.
La lubricación de piezas móviles (si las posee).
La prueba de funcionamiento final.
La calibración (si la requiere).
La entrega del equipo al encargado.
El llenado de hoja de vida con su respectivo reporte
	
	

	4
	Dentro del mantenimiento preventivo, listas de chequeo o registro de mantenimientos, se consignará el estado del equipo una vez finalice el mantenimiento preventivo, que incluye verificación de parámetros, ajustes, engrase, medición de la calidad de resultados del equipo, cambio o lavado de filtros cuando aplique, su correcto funcionamiento y en lo posible siguiendo las recomendaciones del fabricante. De encontrarse fallas definir si puede o no corresponder a uso inadecuado o mal manejo de los mismos por parte del personal encargado.

Si después de realizado el mantenimiento se define que el equipo no es apto para su uso y su reparación o repuestos excede el valor permitido, establecido en el manual de logística de la Policial Nacional, se entregará un informe detallado del no funcionamiento del equipo y de sus causas, para proceder a ser dado de baja del inventario y proceder a su reemplazo.
	
	

	5
	El oferente deberá garantizar que todos los repuestos suministrados para la reparación y mantenimiento de los equipos sean originales y genuinos, es decir, fabricados o avalados por el fabricante del equipo o por un proveedor autorizado. En ningún caso se aceptarán repuestos remanufacturados, reacondicionados o de procedencia no certificada, en la medida en que estos pueden comprometer la seguridad, el desempeño y la vida útil de los equipos, para lo cual deberá con el informe trimestral de manteamientos preventivos y correctivos anexar la certificación de los repuestos de la reparación que den cumplimiento a la presente condición técnica.

En caso de evidenciarse el suministro o instalación de repuestos que no cumplan con estas condiciones, el supervisor del futuro contrato, podrá rechazar de manera inmediata dichos elementos, sin perjuicio de las acciones contractuales a que haya lugar, siendo obligación del oferente asumir su reposición sin generar costos adicionales.
	
	

	6
	En caso de daño de algún componente eléctrico, electrónico y/o mecánico de alguno de los equipos por parte del oferente, la empresa deberá asumir sin costo adicional para la institución, el valor de la reparación con el respectivo cambio de cada uno de los componentes dañados y entregar el equipo a entera satisfacción.
	
	

	
7
	El oferente entregará informe por escrito y en medio magnético al supervisor del contrato de forma mensual, la relación de los equipos y servicios a los cuales se les realizó mantenimiento preventivo y correctivo, el cual deberá contener un informe detallado de las condiciones técnicas y de funcionamiento de cada equipo y sus accesorios. De igual forma si se detecta en el mantenimiento preventivo algún tipo de fallo o posible deterioro de alguna pieza, deberá plantearse la solución y arreglo del accesorio o componente deteriorado. 
	
	

	8
	El oferente debe certificar mediante documento suscrito por el representante legal, en la que se acredite la garantía mínima de seis (6) meses de los repuestos. 
	
	

	9
	Limpieza interna y externa de todos los componentes de los equipos incluidos en el contrato empleando materiales que garanticen su conservación.
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	1
	Debe disponer de números de teléfono fijos y/o celulares, (anexar relación) los cuales estarán disponibles los sietes días de la semana para el llamado en caso de requerirse la realización de un mantenimiento correctivo cuando se presente daño total o parcial de cualquier equipo en los ESPRIS que conforman la UPRES TOLIMA  
	
	

	2
	Cuando se presente una falla o avería en cualquiera de los equipos, el oferente deberá garantizar una atención oportuna y eficiente, estableciendo como tiempo máximo de respuesta para la atención del requerimiento un plazo de hasta tres (3) horas para el ESPRI Ibagué. Para los ESPRI ubicados en Espinal, Mariquita, CENOP y La Dorada – Caldas, el tiempo máximo de respuesta será de hasta ocho (8) horas, contadas a partir del momento en que se realice el reporte formal de la novedad.
 
Una vez atendido el llamado, el contratista deberá efectuar un diagnóstico técnico detallado que permita identificar con precisión la naturaleza y alcance de la falla presentada en el o los equipos. Con base en dicho diagnóstico, se establece un plazo máximo de veinticuatro (24) horas para la implementación de las acciones correctivas necesarias que permitan restablecer el adecuado funcionamiento del equipo, salvo que se presenten circunstancias debidamente justificadas que imposibiliten el cumplimiento de este término, las cuales deberán ser informadas oportunamente al supervisor del contrato.    
 
Adicionalmente, todas las intervenciones realizadas deberán quedar debidamente registradas en los formatos oficiales establecidos por la Policía Nacional, específicamente en el formato 1LF-FR-0014, los cuales serán suministrados al adjudicatario, este registro deberá diligenciarse de manera completa, clara y verificable, garantizando la trazabilidad de las actividades ejecutadas y el control adecuado de los mantenimientos realizados.
	
	

	3
	 En caso de requerirse el cambio de alguno de los integrantes del equipo técnico, el contratista deberá realizar la notificación con la debida antelación mediante comunicación escrita dirigida al supervisor del contrato, indicando las razones que motivan la sustitución. Dicha modificación solo podrá hacerse efectiva una vez se cuente con la validación correspondiente, garantizando en todo momento la no interrupción del servicio.

El personal propuesto como reemplazo deberá cumplir, como mínimo, con el perfil profesional, técnico y la experiencia exigida para el cumplimiento del objeto contractual, manteniendo equivalencia en sus competencias respecto al personal inicialmente aprobado. Esta exigencia tiene como finalidad preservar los estándares de calidad y asegurar que las actividades se continúen desarrollando bajo los mismos niveles de idoneidad, responsabilidad técnica y cumplimiento contractual establecidos desde el inicio.
	
	

	4
	En el transcurso de la ejecución del futuro contrato objeto del presente estudio, el personal NO REALIZARÁ ningún tipo de mantenimiento preventivo o correctivo a equipos que hayan sido adquiridos por el nivel central que aún se encuentren en periodo de garantía, únicamente se autorizará los repuestos catalogados como de consumo previamente consultado con el supervisor del contrato y la empresa proveedora de los equipos.

Solo realizara el mantenimiento preventivo o correctivo a equipos que hayan sido adquiridos por el nivel central, una vez reciba solicitud por parte del supervisor, informando la terminación de la garantía, así no se encuentre relacionado en el presente proceso contractual.
	
	

	5
	En la eventualidad de requerirse la instalación de un repuesto a un equipo que no esté contemplado en el presente estudio se deberá aportar mínimo tres (03) cotizaciones acompañado de un informe técnico para su posterior evaluación y autorización de suministro por parte del supervisor del contrato.
	
	

	6
	El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

El OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior, realizado en aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable”, es decir un puntaje mayor a 85%. Así mismo, se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del SG-SST a disposición, las cuales serán objeto de diferentes verificaciones durante la ejecución del contrato.
	
	



OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES

	ITEM
	CONDICIONES TECNICAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Allegar las hojas de vida de los funcionarios que prestaran el servicio. 
	
	

	


2


	Personal mínimo para la prestación de servicio:

Para los equipos odontológicos: Deberá contar con un (1) Ingeniero Biomédico o electrónico con experiencia certificada por instituciones prestadoras de servicios odontológicos de mínimo 3 años en manejo reparación de equipos y unidades odontológicas. 

Equipos médicos, de laboratorio clínico, terapia física y demás servicios, un (1) Ingeniero Biomédico o Electrónico con 5 años de experiencia certificada en reparación de equipos biomédicos.
	
	

	3
	El oferente deberá acreditar mediante mecanismos que demuestren de manera fehaciente la disponibilidad inmediata la disponibilidad inmediata de del técnico biomédico o personal idóneo o un aliado estratégico para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS  BIOMÉDICOS en la UPRES TOLIMA en la ciudad de Ibagué y los municipios que lo conforman (LA DORADA, CENOP, ESGON, MARIQUITA, IBAGUE),  el personal propuesto deberá acreditar experiencia mínima certificada de un (1) año en actividades relacionadas con el uso, manejo, mantenimiento preventivo y correctivo, diagnóstico y verificación funcional de equipos biomédicos pertenecientes a servicios como: consulta externa, odontología, rehabilitación física, laboratorio clínico, refrigeración y demás tecnologías objeto del contrato.

La capacidad operativa podrá acreditarse mediante mecanismos que demuestren de manera fehaciente la disponibilidad inmediata del técnico biomédico o personal idóneo para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS en la UPRES TOLIMA en la ciudad de Ibagué y los municipios que lo conforman (LA DORADA, CENOP, ESGON, MARIQUITA, IBAGUE), tales como:
· Alianzas estratégicas. 
· Convenios de soporte técnico. 
No obstante, cualquiera de estos mecanismos deberá acreditar que el aliado estratégico, prestador del soporte técnico de mantenimiento o entidad que prestará el servicio tiene asiento principal o presencia permanente en la ciudad de Ibagué (o por lo menos una sede), requisito indispensable para asegurar la atención inmediata de las necesidades de la Unidad Prestadora de Salud y los municipios que lo conforman. 

Dentro de sus responsabilidades se deberá garantizar: acompañamiento técnico en la ejecución del contrato, verificación de la idoneidad técnica de materiales y repuestos utilizados, actualización permanente de hojas de vida de los equipos biomédicos en los formatos institucionales, gestión documental de mantenimientos e intervenciones realizadas, apoyo en procesos de capacitación al personal asistencial, participación en actividades de tecnovigilancia y reporte de eventos asociados a dispositivos médicos y actualización y seguimiento del plan de mantenimiento.

El oferente deberá asumir en su totalidad los costos asociados a la vinculación del personal, incluyendo salarios, prestaciones sociales, seguridad social y demás obligaciones laborales, sin que esto genere costos adicionales para la entidad contratante.
	
	

	4
	El oferente deberá contar con equipos de medición y verificación propios, no subcontratados, adecuados al tipo y nivel de complejidad de la tecnología biomédica objeto del contrato. Estos deberán cubrir, como mínimo, las necesidades de diagnóstico, verificación funcional y pruebas de seguridad, como requisito mínimo habilitante, deberá disponer de los siguientes equipos: simulador multiparámetros, simulador NIBP, simulador Spo2, analizadores de desfibrilador, analizador de oxígeno y tacómetro digital.

Presentar inventario detallado de los equipos de medición, incluyendo marca, modelo, número de serie, rango de operación y estado.

Acreditar que todos los equipos de medición que lo requieran cuenten con certificados de calibración vigentes con trazabilidad.

Disponer de hojas de vida individuales para cada equipo de medición, debidamente actualizadas, que incluyan mantenimientos, verificaciones, manual técnico y estado operativo.

Cada hoja de vida deberá contar con registro fotográfico legible y actualizado del equipo, que permita su identificación y verificación durante auditorías.

Garantizar la disponibilidad inmediata de estos equipos durante la ejecución contractual.
	
	

	5
	El oferente deberá acreditar que al menos un (1) integrante del equipo técnico cuenta con formación certificada en metrología básica (curso o seminario), con intensidad mínima sugerida de 20 horas.

Se deberá anexar certificado expedido por la entidad, donde se evidencien contenidos relacionados con trazabilidad metrológica, normatividad aplicable, uso de patrones, interpretación de certificados e implementación de programa de aseguramiento metrológico. 
	
	

	6
	El oferente deberá garantizar la ejecución de mínimo dos (2) capacitaciones por cada servicio asistencial, orientadas al uso seguro, operación adecuada y cuidados básicos de los equipos biomédicos instalados en dicho servicio deberá incluir como mínimo: 

Operación segura, limpieza básica, identificación de fallas comunes y reporte oportuno.

Ser impartidas por personal técnico o profesional calificado del contratista.

Contar con soporte documental: lista de asistencia, registro fotográfico, material utilizado y evaluación de la capacitación.
	
	

	7
	El oferente deberá tener todo el personal con sus respectivos carnets de identificación y elementos necesarios para la prestación del servicio.
	
	

	8
	Presentar inventario detallado de herramientas y equipos técnicos, incluyendo como mínimo: herramientas manuales especializadas, equipos de diagnóstico electrónico e instrumentos de medición.
	
	

	9
	Los sitios de prestación del servicio, pueden ser modificados de acuerdo con las necesidades de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, durante la ejecución del contrato, por lo anterior el oferente debe certificar que asume y acepta este criterio según las necesidades de la unidad.
	
	

	10
	El oferente se compromete a implementar de manera integral y sistemática los instrumentos definidos por la Dirección de Sanidad para la gestión del proceso de mantenimiento de equipos biomédicos en las unidades de salud, como parte esencial del control, seguimiento y trazabilidad de las actividades ejecutadas. En este sentido, deberá aplicar obligatoriamente los formatos 1LF-FR-0013, 1LF-FR-0014 y 1LA-FR- 0124, los cuales serán suministrados oportunamente por el supervisor del contrato.

La aplicación de estos instrumentos no se limita a su uso formal, sino que implica el diligenciamiento completo, veraz, legible y oportuno de toda la información requerida en cada formato, conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección de Sanidad. Dicho registro deberá reflejar de manera precisa las actividades de mantenimiento realizadas, los diagnósticos efectuados, las intervenciones técnicas ejecutadas y cualquier novedad relevante asociada a los equipos biomédicos.

El contratista será responsable de garantizar que el personal técnico asignado conozca, comprenda y aplique adecuadamente estos formatos durante cada intervención, asegurando la estandarización de los procesos y la calidad de la información consignada. Asimismo, estos registros deberán estar disponibles para verificación por parte del supervisor del contrato en cualquier momento, constituyéndose en un soporte obligatorio del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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	UBICACIÓN
	EQUIPOS DE REFIGRERACION
	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	 ESPRI BADOR 
	NEVERA 
	TRIMESTRAL
	
	

	 ESPRI BAAVA 
	NEVERA 
	TRIMESTRAL
	
	

	ESPRI BANOP
	REFRIGERADOR HORIZONTAL PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS
	TRIMESTRAL
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	TRIMESTRAL
	
	

	
	REFRIGERADOR VERTICAL PARA ALMACENAMIENTO PARA REFRIGERACION DE BIOLOGICOS
	TRIMESTRAL
	
	

	
	REFRIGERADOR VERTICAL PARA REACTIVOS
	TRIMESTRAL
	
	

	
	NEVERA
	TRIMESTRAL
	
	

	 ESPRI BAGAG 
	NEVERA 
	TRIMESTRAL
	
	

	

	

	
	
	

	 RESPUESTOS (INCLUYE DESMONTE, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO) 

	REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
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	TERMOSTATO DIGITAL / CONTROLADOR ELECTRÓNICO
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	SENSORES DE TEMPERATURA (NTC/PTC)
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

	UBICACIÓN
	ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA Y DEMÁS EQUIPOS BIOMEDICOS
	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	 ESPRI-BADOR 
	BASCULA DIGITAL DE PISO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BASCULA MECANICA CON TALLIMETRO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	FONENDOSCOPIO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA CUELLO DE CISNE 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	NEBULIZADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BASCULA PESA BEBE 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	DOPPLER FETAL
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ELECTROCARDIOGRAFO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO ANEROIDE
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO DE PARED 
	TRIMESTRAL
	
	

	 ESPRI-BAAVA 
	DOPPLER FETAL 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO ORGANOS PORTATIL 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	FONENDOSCOPIO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA CUELLO DE CISNE 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	NEBULIZADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	OXIMETRO DE PULSO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	DEA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ELECTROCARDIOGRAFO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BASCULA PESA BEBE 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO ANEROIDE
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO PARED 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	FLUJOMETRO DE OXIGENO FIJO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	REGULADOR PARA BALE DE OXIGENO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	SUCCIONADOR DE SECRECIONES
	TRIMESTRAL
	
	

	
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	TRIMESTRAL
	
	

	 ESPRI-BANOP 
	BASCULA DIGITAL DE PISO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	DESFIBRILADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAVADORA ULTRASONICA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ELECTROCARDIOGRAFO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	FLUJOMETRO OXIGENO FIJO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	HORNO DE CALOR SECO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO RAYOS X PERIAPICAL
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LECTOR DE PLACAS DE RAYOS X
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO ORGANOS DE PARED 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	FONENDOSCOPIO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ELECTROCAUTERIO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA PIELITICA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	MONITOR SIGNOS VITALES 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	NEBULIZADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	OXIMETRO DE PULSO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	SUCCIONADOR DE SECRECIONES 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO DE PARED 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO ANEROIDE
	TRIMESTRAL
	
	

	
	CAMA ELECTRICA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BICICLETA DE SPINNIG
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENS
	TRIMESTRAL
	
	

	
	HIDROCOLECTOR
	TRIMESTRAL
	
	

	
	DEA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	DOPPLER FETAL
	TRIMESTRAL
	
	

	
	CENTRIFUGA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	REGULADOR PARA BALA OXIGENO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA DE EXAMEN
	TRIMESTRAL
	
	

	 ESPRI-DINCO IBAGUE 
	BASCULA DIGITAL DE PISO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL
	TRIMESTRAL
	
	

	
	FONENDOSCOPIO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO ANEROIDE
	TRIMESTRAL
	
	

	 ESPRI-BAGAG 
	BASCULA DIGITAL DE PISO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BASCULA PESA BEBE 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BASCULA MECANICA CON TALLIMETRO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	DOPLER FETAL 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ELECTROCARDIOGRAFO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED  
	TRIMESTRAL
	
	

	
	FONENDOSCOPIO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA CUELLO DE CISNE 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	REGULADOR PARA BALA DE OXIGENO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	NEBULIZADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	OXIMETRO DE PULSO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO ANEROIDE
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO DE PARED 
	TRIMESTRAL
	
	

	ESPRI-BAIBA 
	SUCCIONADOR DE SECRECIONES 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	CAMINADORA  
	TRIMESTRAL
	
	

	
	GIMNASIO MULTIFUERZA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BICICLETA SPINNING
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BAÑO SEROLOGICO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BASCULA MECANICA CON TALLIMETRO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BASCULA PESA BEBE 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BASCULA DIGITAL DE PISO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BICICLETA ESTATICA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	CABINA SONOAMORTIGUADA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	AUDIOMETRO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	CENTRIFUGA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	AGITADOR DE MANZZINI
	TRIMESTRAL
	
	

	
	PIANO CUENTA CELULAS
	TRIMESTRAL
	
	

	
	DEA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	DOPPLER FETAL 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ELIPTICA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ESTERILIZADOR A VAPOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ELECTROCAUTERIO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ELECTROCARDIOGRAFO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED
	TRIMESTRAL
	
	

	
	FLUJOMETRO OXIGENO FIJO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	FONENDOSCOPIO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	BALANZA GRAMERA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	OXIMETRO DE PULSO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ESTUFA INCUBADORA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	INCUBADORA LABORATORIO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA CUELLO DE CISNE 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA INFRAROJA  
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ELECTROESTIMULADOR
	TRIMESTRAL
	
	

	
	REGULADOR PARA BALA OXIGENO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	MASAJEADORES Y/O VIBRADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	MICROSCOPIO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	NEBULIZADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	MICROPIPETA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ULTRASONIDO TERAPEUTICO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TANQUE PAQUETES CALIENTES  
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TANQUE PARAFINA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENS TERAPIA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TANQUE REMOLINO HIDROTERAPIA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	OXIMETRO DE PULSO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO DE PARED 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO NEONATAL/PEDIATRICO.  
	TRIMESTRAL
	
	

	
	TENSIOMETRO ANEROIDE 
	TRIMESTRAL
	
	

	

	

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk164245886] RESPUESTOS (INCLUYE DESMONTE, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO)

	 ITEM 
	 RESPUESTOS 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	[bookmark: _Hlk228451408]EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

	1
	MANGO ESPIRALADO PARA EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN
	
	

	2
	CABEZAL OTOSCOPIO WELCH ALLYN
	
	

	3
	CABEZAL OFTALMOSCOPIO WELCH ALLYN
	
	

	4
	ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA TRANSFORMADOR REF 777 WELCH ALLYN 
	
	

	5
	BOMBILLO EQUIPO DE ORGANOS OTOSCOPIO REF 03000 
	
	

	6
	BOMBILLO EQUIPO DE ORGANOS OFTALMOSCOPIO REF 03100 
	
	

	7
	BOMBILLO EQUIPO DE ORGANOS OTOSCOPIO REF 03400 
	
	

	8
	BOMBILLO EQUIPO DE ORGANOS OFTALMOSCOPIO REF 03900 
	
	

	CAMINADORA

	9
	BANDA DE CORRER (TAPETE)
	
	

	10
	TABLA O PLATAFORMA (DECK)
	
	

	11
	RODILLO DELANTERO Y TRASERO
	
	

	12
	MOTOR DE TRACCIÓN
	
	

	13
	BOTON STOP BANDA 
	
	

	14
	SENSOR DE VELOCIDAD 
	
	

	15
	CORREA DE TRANSMISIÓ
	
	

	16
	CONSOLA / DISPLAY CAMINADORA 
	
	

	17
	SUJETADORA LLAVE SEGURIDAD BANDA CAMINADORA
	
	

	18
	TAPA CUBIERTA BANDA CAMINADORA 
	
	

	ELIPTICA

	19
	CORREA DE TRANSMISIÓN
	
	

	20
	POLEAS 
	
	

	21
	SOPORTE MANGO FRECUENCIA CARDIACA ELIPTICA
	
	

	22
	VOLANTE DE INERCIA 
	
	

	23
	RODAMIENTOS
	
	

	24
	CONSOLA / MONITOR
	
	

	25
	TAPA CUBIERTA ELIPTICA
	
	

	BICICLETA RECUMBENTE

	26
	CONSOLA / MONITOR ELIPTICA 
	
	

	27
	ASIENTO Y RIEL DE AJUSTE
	
	

	28
	SISTEMA DE FRENO (MAGNÉTICO O ELECTROMAGNÉTICO) 
	
	

	29
	VOLANTE DE INERCIA 
	
	

	30
	PEDALES CON CALAS
	
	

	31
	BIELAS
	
	

	32
	RODAMIENTOS
	
	

	33
	ASIENTOS Y ESPALDAR (TAPICERÍA) 
	
	

	BICICLETA DE SPINNING

	34
	CADENA O CORREA 
	
	

	35
	VOLANTE DE INERCIA
	
	

	36
	ZAPATAS DE FRENO
	
	

	37
	PEDALES CON CALAS
	
	

	38
	BIELAS
	
	

	39
	RODAMIENTOS
	
	

	40
	SILLÍN
	
	

	41
	PERILLA DE RESORTE PULL UP 
	
	

	GIMNASIO MULTIFUERZA

	42
	GUAYA PLASTIFICADA X METRO 
	
	

	43
	POLEAS 
	
	

	44
	RODAMIENTO PARA POLEAS
	
	

	45
	BUJES 
	
	

	46
	PERNOS Y PASADORES DE SEGURIDAD
	
	

	47
	ASIENTOS Y ESPALDAR (TAPICERÍA) 
	
	

	48
	RODILLOS DE ESPUMA
	
	

	FONENDOSCOPIO

	49
	DIAFRAGMA (MEMBRANA) ADULTO/PEDIATRICO
	
	

	50
	ANILLO DE RETENCIÓN DEL DIAFRAGMA
	
	

	51
	TUBO FLEXIBLE
	
	

	52
	OLIVAS
	
	

	TENSIOMETRO

	53
	BRAZALETE DOS VIAS ADULTO
	
	

	54
	BRAZALETE DOS VIAS PEDIATRICO
	
	

	55
	CÁMARA INFLABLE (VEJIGA INTERNA)
	
	

	56
	PERA INSUFLADORA
	
	

	57
	VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE
	
	

	58
	MANÓMETRO ANEROIDE
	
	

	59
	MANGUERA ESPIRAL RETRACTIL
	
	

	BASCULA DIGITAL

	60
	CELDAS DE CARGA
	
	

	61
	DISPLAY LCD
	
	

	62
	TECLADO O PANEL DE CONTROL (MEMBRANA)
	
	

	63
	ADAPTADOR AC/DC
	
	

	64
	BATERIA CR 2032
	
	

	65
	PATAS NIVELADORAS (AJUSTABLES)
	
	

	66
	TOPES ANTIDESLIZANTES
	
	

	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO

	67
	BATERIA INTERNA (SEGÚN REFERENCIA)
	
	

	68
	ELECTROS DE DESFIBRILACION (SEGÚN REFERENCIA)
	
	

	TANQUE PAQUETES CALIENTES

	69
	RESISTENCIA ELECTRICA
	
	

	70
	INTERRUPTOR DE CONTROL DE TEMPERATURA 
	
	

	71
	INTERRUPTOR ON/OFF 120V – 20A
	
	

	72
	MANIJA PLASTICA 
	
	

	ELCTROESTIMULADOR

	73
	CABLE PARA TENS 
	
	

	74
	BATERIA RECARGABLE 9 V 
	
	

	75
	CARGADOR PARA VATERIA 9 V DOBLE PUERTO
	
	

	76
	ELECTRODOS ADHESIVOS 
	
	

	77
	ELECTRODOS DE CARBONO 
	
	

	MONITOR DE SIGNOS VITALES

	78
	CABLES DE ECG
	
	

	79
	SENSOR DE SPO₂ (ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL)
	
	

	80
	BRAZALETE 1 VIA 
	
	

	81
	MANGUERA DE NIBP
	
	

	82
	SONDAS DE TEMPERATURA
	
	

	83
	BOMBA DE AIRE (COMPRESOR INTERNO)
	
	

	84
	CONECTORES Y RACORES
	
	

	85
	PANEL DE CONTROL / TECLADO
	
	

	86
	BATERÍA INTERNA RECARGABLE 
	
	

	REGULADORES DE OXIGENOS

	87
	MANOMETRO PARA OXIGENO
	
	

	88
	CONECTOR CGA-540
	
	

	89
	SELLO O-RING DE GOMA 
	
	

	DOPLER FETAL

	90
	TRASDUCTOR OBSTETRICO 2 MHZ
	
	

	91
	BATERIA INTERNA RECARGABLE (SEGÚN REFERENCIA)
	
	

	92
	FUENTE DE PODER (ADAPTADOR AC/DC)
	
	

	93
	BOTONES FÍSICOS
	
	

	ELCTROCARDIOGRAFO

	94
	CABLE ECG
	
	

	95
	ELECTRODOS CLAMPS X 4 
	
	

	96
	SET ELECTRODOS DE SUCCION X 6
	
	

	97
	BATERIA INTERN RECARGABLE (SEGÚN REFERENCIA)
	
	

	98
	FUENTE DE PODER (AC/DC)
	
	

	CENTRIFUGA

	99
	ROTOR ANGULAR
	
	

	100
	ESCOBILLAS 
	
	

	101
	MOTOR ELÉCTRICO
	
	

	102
	RODAMIENTOS (BALINERAS)
	
	

	103
	PANTALLA DIGITAL (DISPLAY)
	
	

	104
	INTERRUPTOR O SENSOR DE TAPA (MICRO SWITCH DE SEGURIDAD)
	
	

	105
	AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN
	
	

	106
	SENSOR DE VELOCIDAD
	
	

	107
	INTERRUPTOR PRINCIPAL ON/OFF
	
	

	108
	PORTATUBOS
	
	

	109
	TAPA O CUBIERTA
	
	

	110
	JUNTA O SELLO DE TAPA
	
	

	NEBULIZADOR - SUCCIONADOR DE SECRECIONES

	111
	VACUÓMETRO (MANÓMETRO DE SUCCIÓN)
	
	

	112
	REGULADOR DE VACÍO
	
	

	113
	FILTRO ANTIBACTERIANO/HIDROFÓBICO
	
	

	114
	CONECTORES Y ADAPTADORES
	
	

	115
	INTERRUPTOR ON/OFF
	
	

	116
	MANGUERA SILICONADA X METRO 
	
	

	117
	TAPA DEL FRASCO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD
	
	

	118
	FILTROS DE AIRE (ENTRADA/SALIDA)
	
	

	119
	VASO NEBULIZADOR
	
	

	AUDIOMETRO – CABINA SONOAMORTIGUADA

	120
	DIADEMA VIA AEREA COMPLETA 
	
	

	121
	DIADEMA VIA OSEA 
	
	

	122
	DIADEMA CON MICROFONO 
	
	

	123
	CONECTOR JACK DE AUDIO 3.5 MM 
	
	

	124
	CONECTOR JACK 3.5 MM A PLUG ESTEREO 6.3 MM 
	
	

	125
	CABLE ESTEREO X METRO
	
	

	126
	CONECTOR DE AUDIO JACK 6.3MM HEMBRA
	
	

	MONITOR FETAL

	127
	TRANSDUCTOR FHR (C21)
	
	

	128
	TRASDUCTOR TOCO (C21)
	
	

	129
	BATERIA LITIO RECARCABLE (C21)
	
	

	130
	MARCADOR DE EVENTOS (C21)
	
	

	131
	CORREA MONITOR
	
	

	GENERAL

	132
	CABLE DE ALIMENTACION GRADO MEDICO  
	
	

	133
	CABLE DUPLEX MTR 
	
	

	134
	CABLE SILICONADO CALIBRE 16 X METRO 
	
	

	135
	CLAVIJAS 
	
	

	136
	CORAZA 1 X METRO 
	
	

	137
	CORAZA 1/2 X METRO 
	
	

	138
	BOMBILLO LED 30W
	
	

	139
	BOMBILLO MEDICINAL INFRARROJO 250 W
	
	

	140
	PILAS AA 
	
	

	141
	PILAS AAA 
	
	

	142
	PLUG - BANANAS 
	
	

	143
	CONECTOR RESORTE 
	
	

	144
	TERMINAL ELECTRICO HEMBRA 
	
	

	145
	TERMINAL ELECTRICO MACHO 
	
	

	146
	ADAPATADOR DE CORRIENTE (AC/DC)
	
	

	147
	CONECTOR JACK MACHO 5.5 X 2.1 MM
	
	

	148
	INTERRUPTORES ON/OFF BASCULANTE
	
	

	149
	CONECTOR DE ALIMENTACION AC 3 PINES 12V – 15A
	
	

	150
	MOTOR ELECTRICO DC 12V
	
	

	131
	CORREA DENTADA 
	
	

	132
	VALVULA ANTIRRETORNO
	
	

	133
	CONECTORE MOLEX (SEGÚN REFERENCIA)
	
	

	134
	CONECTOR FLEX (SEGÚN REFERENCIA)
	
	

	135
	 DISIPADOR DE CALOR 
	
	

	136
	VENTILADOR AXIAL DE REFRIGERACION DC 12V – 24V
	
	

	137
	FINAL DE CARRERA 120V – 15A
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk164257434] EQUIPOS ODONTOLÓGICOS 

	 UBICACIÓN 
	EQUIPOS ODONTOLÓGICOS
	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	 ESPRI-BADOR 
	AMALGAMADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	AUTOCLAVE 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	COMPRESOR ODONTOLOGICO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	CONTRA ANGULO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA FOTOCURADO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	MICROMOTOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	PIEZA DE ALTA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	CAVITRON
	TRIMESTRAL
	
	

	
	UNIDAD ODONTOLOGICA 
	TRIMESTRAL
	
	

	 ESPRI-BAAVA 
	AMALGAMADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	COMPRESOR ODONTOLOGICO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	CONTRA ANGULO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	SCALER 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA FOTOCURADO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	MICROMOTOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	PIEZA DE ALTA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	UNIDAD ODONTOLOGICA 
	TRIMESTRAL
	
	

	 ESPRI-BANOP 
	AMALGAMADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ESTERILIZADOR A VAPOR   
	TRIMESTRAL
	
	

	
	COMPRESOR ODONTOLOGICO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	EQUIPO RX PERIAPICAL 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	SECADORA INSTRUMENTAL  
	TRIMESTRAL
	
	

	
	CONTRA ANGULO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	SCALER 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	DESIONIZADOR DE AGUA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA FOTOCURADO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	MICROMOTOR  
	TRIMESTRAL
	
	

	
	PIEZA DE ALTA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	UNIDAD ODONTOLOGICA  
	TRIMESTRAL
	
	

	
	SELLADORA DE BOLSAS TERMICA 
	TRIMESTRAL
	
	

	 ESPRI-BAGAG 
	AMALGAMADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	COMPRESOR ODONTOLOGICO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	CONTRA ANGULO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	SCALER 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ESTERILIZADOR A VAPOR   
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA FOROCURADO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	DESIONIZADOR DE AGUA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	MICROMOTOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	PIEZA DE ALTA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	INCUBADORA PARA INDICADORS BIOLOGICOS
	TRIMESTRAL
	
	

	
	UNIDAD ODONTOLOGICA 
	TRIMESTRAL
	
	

	 ESPRI-BAIVA  
	AMALGAMADOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	ESTERILIZADOR A VAPOR   
	TRIMESTRAL
	
	

	
	COMPRESOR ODONTOLOGICO
	TRIMESTRAL
	
	

	
	CONTRA ANGULO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	SCALER 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	LAMPARA DE FOTOCURADO 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	MICROMOTOR 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	DESIONIZADOR DE AGUA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	PIEZA DE ALTA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	SELLADORA DE BOLSAS TERMICA
	TRIMESTRAL
	
	

	
	INCUBADORA PARA INDICADORS BIOLOGICOS
	TRIMESTRAL
	
	

	
	UNIDAD ODONTOLOGICA 
	TRIMESTRAL
	
	

	
	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL 
	TRIMESTRAL
	
	

	

	
	
	
	

	 RESPUESTOS (INCLUYE DESMONTE, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO)

	 ITEM 
	 RESPUESTOS 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	UNIDAD ODONTOLOGIA

	1
	ACOPLE BORDEN 
	
	

	2
	ACOPLE HEMBRA PARA CAVITRON 
	
	

	3
	ACOPLE MACHO PARA CAVITRON
	
	

	4
	BOMBILLO H3 
	
	

	5
	REFLECTOR DE LUZ PARA UNIDAD ODONTOLOGICA  
	
	

	6
	BURBJA PROTECTORA BOMBILLO
	
	

	7
	DISIPADOR DE LUZ 
	
	

	8
	BANDEJA AUXILIAR EN ACERO INOXIDABLE 
	
	

	9
	BOQUILLA PARA EYECTOR 
	
	

	10
	ESCUPIDERA DE VIDRIO  
	
	

	11
	HOLDER SENCILLO
	
	

	12
	HOLDER AUTOMATICO 
	
	

	13
	FILTRO DE AGUA METALICO
	
	

	14
	REGULADOR DE AIRE CON TRAMPA DE AGUA 
	
	

	15
	MANOMETRO DE PRESION 
	
	

	16
	TANQUE AUXILIAR PARA AGUA 
	
	

	17
	JERINGLA TRIPLE
	
	

	18
	PEDAL NEUMATICO DE DISCO CON MANGUERA SILICONADA 
	
	

	19
	PEDAL DE CONTROL MULTIFUNCIONAL 
	
	

	20
	PEDAL ELECTRICO
	
	

	21
	REJILLA PARA ESCUPIDERA 
	
	

	22
	PULSADOR 4 PINES PLANO 12 X 12 MM
	
	

	23
	TRANSFORMADOR PARA LÁMPARA DENTAL 110V DE 55W
	
	

	24
	INTERRUPTOR BASCULANTE 3 POSICIONES 
	
	

	25
	INTERRUPTOR BASCULANTE 4 PINES 15A
	
	

	26
	VALVULA CAMBIA VIAS 
	
	

	27
	VALVULA ON/OFF
	
	

	28
	VALVULA REGULADORA DE AGUA 
	
	

	29
	VALVULA PILOTO
	
	

	30
	VALVULA EYCTORA DE BAJA
	
	

	31
	VALVULA EYECTORA DE ALTA  
	
	

	32
	TEE COMPLETO
	
	

	33
	CRUCETA PARA MANGUERA 
	
	

	34
	FITTING 1/4 MANGUERA
	
	

	35
	FITTING 1/8 MANGUERA 
	
	

	36
	RACOR DE ½ MACHO CON REDUCCION A ¼
	
	

	37
	UNION MANGUERA METALICO 1/4
	
	

	38
	RACOR UNIÓN B-62 PRESTOLOK
	
	

	39
	RACOR B-64 TEE OD PRESTOLO
	
	

	40
	RACOR CRUZ PRESTOLOK
	
	

	41
	RACOR YEE PRESTOLOK
	
	

	42
	RACOR RECTO OD POR NPT B-68 PRESTOLOCK
	
	

	43
	MANGUERA JERINGA TRIPLE X METRO
	
	

	44
	MANGUERA PARA EYECTOR DE BAJA X METRO 
	
	

	45
	MANGUERA PARA EYECTOR DE ALTA X METRO
	
	

	46
	MANGUERA PARA PEDAL UNIDAD ODONTOLOGICA X METRO
	
	

	47
	MANGUERA SILICONADA PARA PIEZA DE MANO 2 VIAS X METRO 
	
	

	48
	MANGUERA SILICONADA PARA PIEZA DE MANO 3 VIAS X METRO
	
	

	49
	MANGUERA NEUMATICA 1/4 X METRO
	
	

	50
	MANGUERA NEUMATICA 1/8 X METRO 
	
	

	51
	MANGUERA NYLON ACORAZADA PARA DESAGUE 1 “PVC
	
	

	PIEZA DE ALTA

	52
	RODAMIENTO PIEZA DE MANO 
	
	

	53
	TURBINA PANA-AIR STANDAR 
	
	

	54
	TURBINA PANA MAX 2R
	
	

	55
	TURBINA PANA MAX 2
	
	

	56
	EMPAQUE PARA PIEZA DE MANO
	
	

	57
	CAMBIA FRESAS ESTANDAR
	
	

	58
	CHUCK PARA PIEZA DE MANO
	
	

	CONTRA ANGULO

	59
	CABEZAL CONTRA ANGULO NSK
	
	

	60
	EJE DE TRANSMISION PARA CONTRA ANGULO
	
	

	61
	RODAMIENTOS TRANSMISIÓN 
	
	

	SCALER – CAVITRON

	62
	PUNTA SCALER
	
	

	63
	INSERTO ULTRASÓNICO DE 25 
	
	

	AUTOCLAVE

	64
	FILTRO BACTERILOGICO 1/8
	
	

	65
	BUS DE COMUNICACIÓN DISPLAY 
	
	

	66
	RESISTENCIA ELECTRICA AUTOCLAVE 
	
	

	67
	EMPAQUE O JUNTA DE PUERTA 
	
	

	68
	SENSOR NIVEL DE AGUA
	
	

	69
	SENSOR DE PRESION
	
	

	70
	SENSOR DE TEMPERATURA (NTC/PT100)
	
	

	71
	VÁLVULA SOLENOIDE DE AGUA
	
	

	72
	VÁLVULA DE SEGURIDAD
	
	

	73
	VÁLVULA SOLENOIDE (ENTRADA/SALIDA DE VAPOR)
	
	

	74
	VÁLVULA DE ALIVIO / SOBREPRESIÓN
	
	

	75
	MANÓMETRO (ANALÓGICO O DIGITAL)
	
	

	76
	PRESOSTATO
	
	

	77
	GENERADOR DE VAPOR 
	
	

	78
	MANIJA DE LA PUERTA 
	
	

	79
	PERIILA DE AJUSTE PARA AUTOCLAVE CON TORNILLO SINFIN
	
	

	80
	INTERRUPTOR ON/OFF 120V – 20A
	
	

	81
	MANGUERA SILICONADA DE ALTA TEMPERATURA X METRO
	
	

	82
	TUBO DE PURGA DE VAPOR
	
	

	AMALGAMADOR

	83
	HORQUILLA
	
	

	84
	AMORTIGUADORES INTERNOS
	
	

	85
	RODAMIENTOS
	
	

	86
	CORREAS
	
	

	87
	DISPLAY DIGITAL 
	
	

	88
	MICROSWITCH DE TAPA
	
	

	LAMPARA DE FOTOCURADO

	89
	LED DE ALTA POTENCIA
	
	

	90
	BOTONERA
	
	

	91
	BATERÍA RECARGABLE
	
	

	92
	CARGADOR BASE DE CARGA
	
	

	93
	BASE DE CARGA
	
	

	94
	PUNTA (FIBRA ÓPTICA)
	
	

	SELLADORA DE BOLSAS TERMICA

	95
	RESISTENCIA TÉRMICA
	
	

	96
	CINTA DE TEFLÓN PARA SELLADO X METRO
	
	

	97
	TERMOSTATO
	
	

	98
	SENSOR DE TEMPERATURA
	
	

	99
	FUSIBLE TÉRMICO
	
	

	100
	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
	
	

	101
	RESORTE DE PRESIÓN
	
	

	102
	CORREA DENTADA
	
	

	COMPRESOR ODONTOLOGICO

	103
	PISTONES
	
	

	104
	ANILLOS DE PISTÓN
	
	

	105
	BIELAS
	
	

	106
	CIGÜEÑAL
	
	

	107
	VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y DESCARGA
	
	

	108
	CAPACITOR DE ARRANQUE 
	
	

	109
	RODAMIENTOS DEL MOTOR
	
	

	110
	VÁLVULA DE SEGURIDAD
	
	

	111
	MANÓMETRO DEL TANQUE
	
	

	112
	PRESOSTATO
	
	

	113
	REGULADOR DE PRESIÓN CON UNIDAD DE MANTENIMIENTO
	
	

	114
	VÁLVULA CHECK
	
	

	115
	SOPORTES ANTIVIBRATORIO
	
	

	116
	RUEDAS
	
	



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
