## Hoja1
ITEM | NOMBRE DOTACIÓN
1 | COMPRESOR VASCULAR
2 | ELECTROENCEFALOGRAFO
3 | ELECTROBISTURI
4 | EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIA
5 | EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL
6 | EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL
7 | INCUBADORA DE TRANSPORTE
8 | INCUBADORA NEONATAL CON SERVOHUMEDAD
9 | LAMPARA CIELÍTICA
10 | LAMPARA DE CALOR RADIANTE
11 | MÁQUINA DE ANESTESIA CON ANALIZADOR DE GASES
12 | MESA DE CIRUGÍA GENERAL
13 | MESA DE CIRUGÍA PARA ORTOPEDIA
14 | MESA DE CIRUGIA DE PARTOS
15 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMÉTRICO
16 | NEOPUFF CON BLENDER
17 | VENTILADOR PEDIATRICO- NEONATAL
18 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA- NEONATAL
19 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA-PEDIATRICO
20 | VENTILADOR DE TRANSPORTE NEONATAL

## 1.
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
COMPRESOR VASCULAR
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESPECIFICACIONES GENERALES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1.1 Generales | 1. 1. Tipo de compresión secuencial simultaneo para muslo pantorrilla y pie.
| 1. 2. Tiempo de descompresión entre 12-50seg. | 1. 2. Tiempo de descompresión entre 12-50seg. | 1. 2. Tiempo de descompresión entre 12-50seg. | 1. 2. Tiempo de descompresión entre 12-50seg.
| 1. 3. Presión fija máxima: Fundas de piernas de entre 20 - 45 mmHg Fundad de pies entre 120 -130 mmHg o mas | 1. 3. Presión fija máxima: Fundas de piernas de entre 20 - 45 mmHg Fundad de pies entre 120 -130 mmHg o mas | 1. 3. Presión fija máxima: Fundas de piernas de entre 20 - 45 mmHg Fundad de pies entre 120 -130 mmHg o mas | 1. 3. Presión fija máxima: Fundas de piernas de entre 20 - 45 mmHg Fundad de pies entre 120 -130 mmHg o mas
| 1. 4. Con gancho de soporte para fijar en cama o atril. | 1. 4. Con gancho de soporte para fijar en cama o atril. | 1. 4. Con gancho de soporte para fijar en cama o atril. | 1. 4. Con gancho de soporte para fijar en cama o atril.
| 1. 5. con batería de autonomía mínima de 6 horas. | 1. 5. con batería de autonomía mínima de 6 horas. | 1. 5. con batería de autonomía mínima de 6 horas. | 1. 5. con batería de autonomía mínima de 6 horas.
| 1.6. Visualizacon en pantalla de minimo lo siguientes parametros: Boton de incio de terapia, Presion, seleccion de intervalos, tiempo, nivel de bateria, deteccion de tipo de funda, alarmas audibles y visuales | 1.6. Visualizacon en pantalla de minimo lo siguientes parametros: Boton de incio de terapia, Presion, seleccion de intervalos, tiempo, nivel de bateria, deteccion de tipo de funda, alarmas audibles y visuales | 1.6. Visualizacon en pantalla de minimo lo siguientes parametros: Boton de incio de terapia, Presion, seleccion de intervalos, tiempo, nivel de bateria, deteccion de tipo de funda, alarmas audibles y visuales | 1.6. Visualizacon en pantalla de minimo lo siguientes parametros: Boton de incio de terapia, Presion, seleccion de intervalos, tiempo, nivel de bateria, deteccion de tipo de funda, alarmas audibles y visuales
| 1. 7. Peso de 4Kg como máximo. | 1. 7. Peso de 4Kg como máximo. | 1. 7. Peso de 4Kg como máximo. | 1. 7. Peso de 4Kg como máximo.
| 1.8. Puerto USB para trasferencia de datos de terapia | 1.8. Puerto USB para trasferencia de datos de terapia | 1.8. Puerto USB para trasferencia de datos de terapia | 1.8. Puerto USB para trasferencia de datos de terapia
| 1. 9. Alimentación eléctrica: 100-240 VAC, 50/60 Hz. | 1. 9. Alimentación eléctrica: 100-240 VAC, 50/60 Hz. | 1. 9. Alimentación eléctrica: 100-240 VAC, 50/60 Hz. | 1. 9. Alimentación eléctrica: 100-240 VAC, 50/60 Hz.
1.2 Accesorios | . Dos (2) Juegos de tubos individuales de conexión de fundas.
| . Dos (2) Fundas para muslo | b. Dos sensores de temperatura de piel reusables
| . Dos (2) Fudas para pantorrilla | c. Cinco (5) juegos de mangas iris lavables e impermeables reusables (si la tecnología las requiere)
| . Dos (2) Fundas para pie | d. Cinco (5) Microfiltros de aire
| . Un (1) Cable de alimentación AC grado hospitalario | e. Un Cable de alimentación eléctrica de mínimo 2 m de longitud
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
1.3. GARANTIA | 1.3.1 2 AÑOS
1.3. 2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
1.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
1.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a atisfacción.
1.4. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
1.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
1.6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
1.7. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 2
LOTE 41 ELECTROENCEFALOGRAFO
ITEM | EQUIPO |  | MARCA |  | MODELO |  |  | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
|  | PROCESO GESTIÓN MISIONAL | [7 empty] | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | [7 empty] | VERSIÓN: 3
|  | FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS | [7 empty] | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: |  |  | EB-041
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ELECTROENCEFALOGRAFO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
dispositivo que permite que permite registrar la actividad eléctrica del cerebro
ESPECIFICACIONES | [8 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE |  | N° FOLIO
41.1. GENERALES |  | 41.1.1. Portátil
41.1.2. Panel digital y/o teclado, con mouse.
41.1.3. Batería recargable incorporada con cargador incorporado al equipo.
41.1.4 Paciente adulto pediátrico
41.1.4 Equipo con Videotelemetría EEG o tecnología equivalente que permita la adquisición y sincronización simultánea de señales EEG y video clínico del paciente para análisis correlacionado de eventos.
41.2 COMPONENTES |  | 41.1.4. Canales de entrada EEG: 32 canales como mínimo, que permita ampliación modular del número de canales mediante unidades de expansión compatibles, hasta alcanzar configuraciones superiores (por ejemplo, 48, 64, 128 canales o más), sin comprometer la calidad de la señal ni la estabilidad del sistema.
41.1.5. comprobación de impedancia de electrodos.
41.1.6. Filtro para evitar interferencias.
41.1.7. selección de sensibilidad (Medida equivalente o uV/cm)
41.1.8. Señal de calibración: onda cuadrada o sinusoidal.
41.1.9. Caja de conexiones de electrodos, con soporte.
41.1.10. con pulsoximetria (SPO2) integrada al sistema de estudio del sueño
41.3. PANTALLA. |  | 41.3.1. Display |  |  |  |  | A color.
|  | 41.3.2. Tamaño |  |  |  |  | 14" como Mínimo
|  | 41.3.3. Resolución |  |  |  |  | 800X600 Pixeles como mínimo.
41.4. ALMACENAMIENTO DE INFORMACION. |  | 41.4.1. Disco Duro |  |  |  |  | 1 Tera de almacenamiento como mínimo.
|  | 41.4.2. Modo de lectura |  |  |  |  | Driver de lectura/escritura con sistema: óptico o magnético-óptico o equivalente de alta densidad.
41.5 SOFTWARE. |  | 41.5.1. Para análisis de ondas EEG.
41.5.2. Para mapeo.
41.5.3 Para administración de base de datos.
41.5.4. Con análisis de fases de sueño (Hipnograma).
41.5.5. Con puerto de interconeción (LAN, Dicom, HL7, USB)
41.6. IMPRESORA |  | 41.6.1. Con impresora láser a color, conectada al electroencefalógrafoy /o que permita impresión física o exportación digital
41.7. SISTEMA DE ESTIMULACION VISUAL |  | 41.2.12. Sistema de estimulación luminosa (fótica) con soporte, programable, conectada al equipo.
41.8. SISTEMA DE ESTUDIO DEL SUEÑO. |  | 41.8.1. Con sistema de estudio del sueño, que incluya: respiración y electrocardiograma (ECG) como mínimo, integrados al equipo EEG.
41.9.1. SISTEMA DE VIDEO |  | 41.9.1. Cámara de video a color, conectada al equipo
41.9.2. Exportación mediante USB, red o almacenamiento externo.
41.10. REQUERIMIENTO ELECTRICO. |  | 41.10.1. 110/120 V 50/60 Hz
41.11. ACCESORIOS |  | 41.11.1. Maletín o Maletines reusables para el transporte de lotos los componentes del equipo.
41.11.2. Electrodos reusables EEG tipo disco: 80 para adulto y 40 para niños, cada uno con cable tamaño largo para conectar al equipo.
41.11.3. Cuatro electrodos reusables EEG tipo clip o similar para oreja, cada uno con cable para conectar al equipo.
41.11.4. Dos sets completos de electrodos reusables para electrocardiograma (ECG) con cables de conexión al equipo por cada set.
41.11.5. 10 frascos de pasta EEG; 5 frascos de gel ECG
41.11.6. un kit de repuestos y consumibles para impresora.
41.11.7 Cables de alimentación con toma a tierra para todos los componentes del equipo
41.11.8. Tres (3) sensores reusables o 30 desechables de adulto para dedo, con un cable conector al equipo como mínimo.
3 sensores reusables o 30 desechables pediátricos, con un cable -conector al equipo como mínimo.
41.11.9. Dos (2) set completos de electrodos reusables de (EMG) y (EOG). Con cables de conexión al equipo por cada set.
41.11.10 un Carro de transporte.
41.11.11. UPS para el equipo
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  |  | FAMILIA |  |  | CLASE |  |  |  | PRODUCTO
42 |  |  | 18 |  |  | 23 |  |  |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [8 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE |  | N° FOLIO
41.3 GARANTIA |  |  |  | 41.3.1 2 AÑOS
41.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred integradas de servicio de salud Sur.
41.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
41.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
41.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  |  | El oferente garantiza que, durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
41.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
41.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
41.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## 3
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
ELECTROBISTURI
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
Generales | 1. . Salida Monopolar:
| 1. 1. Corte puro con potencia de salida de 400 Watts o mayor. Función de mezcla corte coagulación o corte con control de hemostásia de potencia mínima de 150 Watts. | 1. 1. Corte puro con potencia de salida de 400 Watts o mayor. Función de mezcla corte coagulación o corte con control de hemostásia de potencia mínima de 150 Watts. | 1. 1. Corte puro con potencia de salida de 400 Watts o mayor. Función de mezcla corte coagulación o corte con control de hemostásia de potencia mínima de 150 Watts. | 1. 1. Corte puro con potencia de salida de 400 Watts o mayor. Función de mezcla corte coagulación o corte con control de hemostásia de potencia mínima de 150 Watts.
| 1. 2. Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 100 Watts. | 1. 2. Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 100 Watts. | 1. 2. Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 100 Watts. | 1. 2. Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 100 Watts.
| 1. 3. Dispositivo monopolar con corte coagulación y modo óptimo de hemostasia y disección. | 1. 3. Dispositivo monopolar con corte coagulación y modo óptimo de hemostasia y disección. | 1. 3. Dispositivo monopolar con corte coagulación y modo óptimo de hemostasia y disección. | 1. 3. Dispositivo monopolar con corte coagulación y modo óptimo de hemostasia y disección.
| 2. Salida Bipolar: | 2. Salida Bipolar: | 2. Salida Bipolar: | 2. Salida Bipolar:
| 2. 1. Coagulación con potencia de salida de 250 Watts o mayor. Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar | 2. 1. Coagulación con potencia de salida de 240 Watts o mayor. Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. | 2. 1. Coagulación con potencia de salida de 240 Watts o mayor. Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. | 2. 1. Coagulación con potencia de salida de 240 Watts o mayor. Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.
2.2.Modulo con funciones de sellado vascular y control automático de energía
| 3. . Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado). | 3. . Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado). | 3. . Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado). | 3. . Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado).
| 3. 1. Con salida independiente para sellado o termofusión de vasos | 3. 1. Con salida independiente para sellado o termofusión de vasos | 3. 1. Con salida independiente para sellado o termofusión de vasos | 3. 1. Con salida independiente para sellado o termofusión de vasos
| 3. 2. Memoria interna para reconocimiento de los instrumentos | 3. 2. Memoria interna para reconocimiento de los instrumentos | 3. 2. Memoria interna para reconocimiento de los instrumentos | 3. 2. Memoria interna para reconocimiento de los instrumentos
| 3. 3. Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica. | 3. 3. Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica. | 3. 3. Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica. | 3. 3. Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica.
| 3. 4. Capacidad de sellado de vasos de hasta 7 mm de diámetro, generando mínimo daño térmico lateral | 3. 4. Capacidad de sellado de vasos de hasta 7 mm de diámetro, generando mínimo daño térmico lateral | 3. 4. Capacidad de sellado de vasos de hasta 7 mm de diámetro, generando mínimo daño térmico lateral | 3. 4. Capacidad de sellado de vasos de hasta 7 mm de diámetro, generando mínimo daño térmico lateral
| 3. 5. Alarma audible de finalización de sellado de vasos. | 3. 5. Alarma audible de finalización de sellado de vasos. | 3. 5. Alarma audible de finalización de sellado de vasos. | 3. 5. Alarma audible de finalización de sellado de vasos.
| 4. . Pantalla LED o tecnología superior, a Color tactil de minimo 7" | 4. . Pantalla LED o tecnología superior, a Color tactil de minimo 7" | 4. . Pantalla LED o tecnología superior, a Color tactil de minimo 7" | 4. . Pantalla LED o tecnología superior, a Color tactil de minimo 7"
| 4. 1. Memoria programable de mínimo 100 programas en diferentes especialidades | 4. 1. Memoria programable de mínimo 50 programas en diferentes especialidades | 4. 1. Memoria programable de mínimo 50 programas en diferentes especialidades | 4. 1. Memoria programable de mínimo 50 programas en diferentes especialidades
| 4. 2. Despliegue numérico y de funciones en pantalla de: Potencia de salida monopolar Potencia de salida bipolar | 4. 2. Despliegue numérico y de funciones en pantalla de: Potencia de salida monopolar Potencia de salida bipolar | 4. 2. Despliegue numérico y de funciones en pantalla de: Potencia de salida monopolar Potencia de salida bipolar | 4. 2. Despliegue numérico y de funciones en pantalla de: Potencia de salida monopolar Potencia de salida bipolar
| 4. 3. Indicador de activación de sellado de vasos (bipolar modificado). Indicador del modo en uso. | 4. 3. Indicador de activación de sellado de vasos (bipolar modificado). Indicador del modo en uso. | 4. 3. Indicador de activación de sellado de vasos (bipolar modificado). Indicador del modo en uso. | 4. 3. Indicador de activación de sellado de vasos (bipolar modificado). Indicador del modo en uso.
| 4. 4. Indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno. Indicador de errores. Y bloqueo dele quipo si presenta fallas | 4. 4. Indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno. Indicador de errores. | 4. 4. Indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno. Indicador de errores. | 4. 4. Indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno. Indicador de errores.
| 5. . Activación de la unidad: | 5. . Activación de la unidad: | 5. . Activación de la unidad: | 5. . Activación de la unidad:
| 5. 1. Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar. | 5. 1. Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar. | 5. 1. Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar. | 5. 1. Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar.
| 5. 2. Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. | 5. 2. Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. | 5. 2. Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. | 5. 2. Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.
| 5. 3. Por medio del instrumento y/o pedal en salida de sellado de vasos (bipolar modificado). | 5. 3. Por medio del instrumento y/o pedal en salida de sellado de vasos (bipolar modificado). | 5. 3. Por medio del instrumento y/o pedal en salida de sellado de vasos (bipolar modificado). | 5. 3. Por medio del instrumento y/o pedal en salida de sellado de vasos (bipolar modificado).
| 6. . Indicadores y Alarmas: | 6. . Indicadores y Alarmas: | 6. . Indicadores y Alarmas: | 6. . Indicadores y Alarmas:
| 6. 1. Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo. | 6. 1. Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo. | 6. 1. Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo. | 6. 1. Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo.
| 6. 2. Falla en alguno de los modos. | 6. 2. Falla en alguno de los modos. | 6. 2. Falla en alguno de los modos. | 6. 2. Falla en alguno de los modos.
| 6. 3. Falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado a la unidad. Interrupción del ciclo de sellado de vasos. | 6. 3. Falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado a la unidad. Interrupción del ciclo de sellado de vasos. | 6. 3. Falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado a la unidad. Interrupción del ciclo de sellado de vasos. | 6. 3. Falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado a la unidad. Interrupción del ciclo de sellado de vasos.
| 6. 4. Fallas durante la formación del sello de los vasos y | 6. 4. Fallas durante la formación del sello de los vasos. | 6. 4. Fallas durante la formación del sello de los vasos. | 6. 4. Fallas durante la formación del sello de los vasos.
| 6. 5. Control permanente de las corrientes de fuga AF y mensaje de error | 6. 4. Fallas durante la formación del sello de los vasos. | 6. 4. Fallas durante la formación del sello de los vasos. | 6. 4. Fallas durante la formación del sello de los vasos.
7. Accesorios | . . Dos (2) Pinzas reusables para sellado de vasos para cirugía abierta ginecológica y general.
| . . Dos (2) Pinzas reusables para sellado de vasos para cirugía abiert | . . Dos (2) Pinzas reusables para sellado de vasos para cirugía abierta de cabeza, cuello y mama. | . . Dos (2) Pinzas reusables para sellado de vasos para cirugía abierta de cabeza, cuello y mama. | . . Dos (2) Pinzas reusables para sellado de vasos para cirugía abierta de cabeza, cuello y mama.
| . . Dos (2) Pinza reusables laparoscópica de 5 mm. para sellado de vasos. | . . Dos (2) Pinza reusables laparoscópica de 5 mm. para sellado de vasos. | . . Dos (2) Pinza reusables laparoscópica de 5 mm. para sellado de vasos. | . . Dos (2) Pinza reusables laparoscópica de 5 mm. para sellado de vasos.
| . . Dos (2) Pinza reusables laparoscópica de 10 mm. para sellado de vasos. | . . Dos (2) Pinza reusables laparoscópica de 10 mm. para sellado de vasos. | . . Dos (2) Pinza reusables laparoscópica de 10 mm. para sellado de vasos. | . . Dos (2) Pinza reusables laparoscópica de 10 mm. para sellado de vasos.
| . . Dos (2) Pinza reusables para sellado de vasos y energía monopolar para cirugía laparoscópica. | . . Dos (2) Pinza reusables para sellado de vasos y energía monopolar para cirugía laparoscópica. | . . Dos (2) Pinza reusables para sellado de vasos y energía monopolar para cirugía laparoscópica. | . . Dos (2) Pinza reusables para sellado de vasos y energía monopolar para cirugía laparoscópica.
| . . Dos (2) Pinza bipolar recta | . . Dos (2) Pinza bipolar recta | . . Dos (2) Pinza bipolar recta | . . Dos (2) Pinza bipolar recta
| . . Dos (2) Pinza bipolar de bayoneta. | . . Dos (2) Pinza bipolar de bayoneta. | . . Dos (2) Pinza bipolar de bayoneta. | . . Dos (2) Pinza bipolar de bayoneta.
| . . Un (1) Pedal monopolar y bipolar o integrado para corte y coagulación | . . Un (1) Pedal monopolar y bipolar o integrado para corte y coagulación | . . Un (1) Pedal monopolar y bipolar o integrado para corte y coagulación | . . Un (1) Pedal monopolar y bipolar o integrado para corte y coagulación
| . . Un (1) Pedal bipolar o integrado corte y coagulación | . . Un (1) Pedal bipolar o integrado corte y coagulación | . . Un (1) Pedal bipolar o integrado corte y coagulación | . . Un (1) Pedal bipolar o integrado corte y coagulación
| . . Un (1) Carro para soporte y traslado del equipo. | . . Un (1) Carro para soporte y traslado del equipo. | . . Un (1) Carro para soporte y traslado del equipo. | . . Un (1) Carro para soporte y traslado del equipo.
| . . Un a(1) Cable de conexión para instrumento bipolar. | . . Un a(1) Cable de conexión para instrumento bipolar. | . . Un a(1) Cable de conexión para instrumento bipolar. | . . Un a(1) Cable de conexión para instrumento bipolar.
| . . Un (1) Cable de alimentación AC grado médico | . . Un (1) Cable de alimentación AC grado médico | . . Un (1) Cable de alimentación AC grado médico | . . Un (1) Cable de alimentación AC grado médico
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
8.. GARANTIA | 8.1. 2 AÑOS
8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a atisfacción.
9. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
11. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
12. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 4
EQUIPO DE RAYOS X (FLUROSCOPIA)
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
CANTIDAD 4 |  | PROCESO GESTIÓN MISIONAL |  |  |  | CÓDIGO: PDAT-FE-F9
|  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  | VERSIÓN: 3
|  | FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  | FECHA: 21/01/2021
CÓDIGO: |  |  | EB-
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
EQUIPO DE RAYOS X (FLUOROSCOPIA)
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
El generador de rayos x modifica el voltaje y la corriente de entrada para recibir del tubo de rayos x la energía necesaria para producir un haz de rayos x de un kilo voltaje máximo deseado y una corriente medida en miliamperios para los estudios radiográficos
1. Mesa de radiofrecuencia | 1) Mesa | - Tipo de mesa | Mesa RF con control remoto
|  | - Altura de la mesa | Altura ajustable
|  | - Altura mínima de la mesa desde el suelo | Altura mínima: ≤ 48cm Altura máxima: ≥ 98 cm
|  | - Ángulo de inclinación de la mesa | +90° a -30° como minimo
|  | - Seguridad de inclinación de la mesa | Se requiere arranque/parada suave
|  | - Dimensiones del tablero | 210 x 79 cm o mayor
|  | - Opciones de SID | 2 escalones o más
|  | - SID máximo | 150 cm o más
|  | - SID más corto | Debe ser de 110 cm
|  | - Carga máxima del paciente en cualquier posición de la mesa/inclinación | 200 kg o más
|  | - Control lateral de la cama | Debe estar disponible
|  | - Controlador en el colimador para la unidad de imágenes | Debe estar disponible
|  | Ángulo oblicuo de la unidad de imágenes | +/-30° o más
|  | - Rejilla extraíble | Debe estar disponible
| 2) Accesorios | Cono de compresión | Debe estar disponible
|  | - Fuerza del cono de compresión | 80 N o más
|  | - Reposapiés | Debe estar disponible
|  | Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 1 gónadas | Deben contar con INVIMA, material en BISMUTO
|  | Delantales plomados pediátrico: 1 pecho, 1 tiroides y 1 gónadas | Deben contar con INVIMA, material en BISMUTO
|  | Instalación de señalización visual (Luz de advertencia), para radiación iónizante. | Ubicada fuera de la sala de Rx, la cual se active automaticamente cuando se este haciendo la adquisición con radiaciones ionizantes
|  | UPS | De acuerdo a indicaciones de proveedor
2 pantallas para visualización de imágenes adentro de la sala de exploracion
| 3) Colimador | - Método de ajuste del campo de exposición | Automático y manual
|  | - Filtro de endurecimiento del haz | Se debe seleccionar entre Cu 0,1 mm, Cu 0,2 mm o Cu 0,3 mm
2. Generador de alto voltaje |  | - Tipo | Debe ser control del inversor
|  | - Salida | ≥ 65 kW
|  | - Frecuencia | 50 kHz o más
- Radiografía
Control automático de exposición o AEC
|  | Voltaje del tubo | "Mín.: 40 kV o menos Máx.: 150 kV o más"
|  | Corriente del tubo | "Mín.: 10 mA o menos Máx.: 1000 mA o más"
|  | mAs | "Mín.: 0,5 mAs o menos Máx.: 800 mAs o más"
|  | Tiempo | "Mín.: 0,001 s o menos Máx.: 10 s o más"
|  | - Fluoroscopia | Continua y pulsada
|  | Voltaje del tubo | "Mín.: 50 kV o menos Máx.: 125 kV o más"
3. Tubo de rayos X |  | Capacidad | 800 kHU o más
|  | Brazo de tubo de rayos x | El movimiento debe ser por separado a la mesa y tener movimieto angular de +/- 45 grados o más
|  | Tiempo de fluoroscopia continua | Debe ser de hasta 5 min y se detiene automáticamente como máximo a los 5 min por seguridad radiológica.
|  | Tamaño del foco | Debe ser de doble foco. Foco pequeño inferior a 0,6 mm y foco grande superior a 1,2 mm.
| 1) Detector de Pantalla Plana (FPD) | Tamaño del pixel | Menos de 160 micrómetro
|  | Selección del tamaño del campo de visión (FOV) | 5 opciones de campo o más
Adquisición o profundidad de imagen de 14 bits como mínimo.
Matriz ≥2000 x 2000 pixeles
De selenio amorfo (a-Se) o silicio o silicón amorfo (a-Si) o ioduro de cesio
Tamaño de 43 cm. x 43 cm (17" x 17") +/- 3%
Detector digital de panel plano con DQE certificada por fabricante o desempeño equivalente que garantice calidad diagnóstica y optimización de dosis.
|  | Detector fijo dinamico. | Debe estar disponible
|  | - Peso | 3,5 kg o menos
| 2) Radiografía | - Radiografía en serie (fps, al máximo) | 15 fps o más
| 3) Fluoroscopia | - Fluoroscopia pulsada | 15 fps o más
|  | - Colimación virtual | Debe estar disponible
|  | Registro de retención de la última imagen (LIH) | Debe estar disponible
| 4) Procesamiento de imágenes | Procesamiento de graduación | Debería estar disponible con las siguientes funciones:
Brillo/contraste
Inversión de blanco y negro
AWC (Control automático de balance de blancos)
|  | - Inversión H/V | Debería estar disponible con las siguientes funciones
Inversión de dirección: Vertical/Horizontal
Rotación de 90 grados de derecha/izquierda
|  | - Reducción de ruido | Filtro recursivo, procesamiento multifrecuencia
|  | Refuerzo de bordes | 20 niveles o más
|  | - Zoom | Máximo 2x Magnificación
|  | - Anotación | Indicaciones "L" y "R" y texto seleccionable
|  | - Procesamiento de mediciones | Se deben medir la distancia y el ángulo
| 5) Salida a red | - Impresión DICOM | Debe estar disponible
|  | - Almacenamiento DICOM | Debe estar disponible
|  | - Almacenamiento multimedia DICOM | Debe estar disponible
|  | DICOM Modality Worklist Management | Debe estar disponible
|  | - DICOM MPPS | Debe estar disponible
|  | - DICOM RDSR | Debe estar disponible
| 6) Gestión de dosis | el valor de dosis de área debe calcularse o medirse transferirse a la red | Debe estar disponible, debe medir el total de dosis por estudio y por paciente
|  | - Salida de información de dosis en formato cvs | Debe estar disponible
| 7) Software antivirus | - Método antivirus | El tipo de lista blanca debería estar disponible
| 8) Futuras actualizaciones para la aplicación | - DSA (Angiografía por Sustracción Digital) | 8 fps o más como máximo
|  | - Adquisición inalámbrica de FPD | Debe estar disponible
| 9) Dispositivo de almacenamiento de memoria | - Capacidad SSD | 512 GB o más
|  | - Número de imágenes guardadas | Máximo de 60 000 fotogramas
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  |  | FAMILIA | CLASE
41 |  |  | 11 | 18
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
20.3 Documentación necesaria | Se entrega | Entregará manual de operación en idioma original y español
Entregará manual de mantenimiento (en idioma original y español)
Entregará lista de chequeo para el mantenimiento Preventivo
Entregará certificado de Calidad y estudio radio Físico
Estregara certificado metrológico
Entregará guía rápida técnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil de limpiar
Entregará hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al equipo y planeadas durante el periodo de la garantía pactada en el contrato.
| Entregará | Planos y/o esquemas de preinstalación de acuerdo a los planos arquitectónicos entregados en el
| Anexo a esta ficha | Anexar para producto de origen nacional, certificado de condiciones sanitarias expedido por INVIMA.
Anexar registro sanitario o permiso de comercialización INVIMA
Anexar para producto ofertado por importador el CCAA (certificado de capacidad de almacenamiento y
Anexar certificado de importación que cuente con el lote y serial del equipo (si aplica).
Garantía. mínima de 2 años
Anexar carta de representación o exclusividad del fabricante y/o proveedor
Anexar el certificado del Invima del responsable técnico y Certificación por parte del fabricante
Anexar certificación donde usted confirma que su equipo ofertado no ha presentado reportes de Eventos
| Especificar | Garantía (superior a 2 años) entregada por el fabricante.
Especificar número de visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía
Especificar la vida útil estimada del equipo ofertado
Tubo de rayos X no debe tener más de 6 meses de fabricación.
Especificar año de ingreso al mercado del modelo ofertado.

## 5
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
RAYOS X FIJO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo de radiodiagnóstico cuenta con un tubo de rayos X el cual puede estar unido a una grúa de techo movible para poder desplazarlo, o estar unido a la mesa
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
44.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS | 44.1.1 GENERALES |  | 44.1.1 Equipo de rayos X fijo
44.1.2 Digital directo
| 44.1.2 GENERADOR DE RAYOS X |  | 44.2.1 Potencia de salida de mínimo 65 kW
44.2.2 tensión acumulada mínima 40 kV y máxima de 150 kV, intervalos de 1 kV
44.2.3 Tiempo de exposición de mínimo 1 m/s y máximo 10 s
| 44.1.3 TUBO DE RAYOS X |  | 44.3.1 Tipo de ánodo giratorio
44.3.2 Puntos focales mínimo 2. Menor o igual a 0.7 mm y menor o igual a 1.3 mm
44.3.3 Capacidad térmica del ánodo ≥ 600 KHU o equivalente
Tiempo de fabricacion del tubo de rayos x menor a 6 meses
| 44.1.4 DETECTOR PANEL (FPD) |  | 44.4.1 Con área activa mínimo de 35 x 40 cm o 14" x 17" pulgadas.
44.44.2 Tamaño de píxel ≤ 160 μm o desempeño equivalente.
| 44.1.5 COLIMADOR |  | 44.5.1 Ajuste automático de la abertura
44.5.2 Con luz LED
| 44.1.6 MESA DEL PACIENTE |  | 44.6.1 Tablero flotante de desplazamiento longitudinal y transversal y con altura regulable
44.6.2 Con capacidad de carga de mínimo 280 kg
44.6.3 Con detector plano integrado o bandeja para detector inalámbrico.
| 44.1.7 ESTACION DE TRABAJO |  | 44.7.1 Monitor a color de mínimo 19"
44.7.2 Con resolución de 1280 x 1024 o mayor
44.7.3 Con capacidad de almacenamiento de mínimo 1000 imágenes
44.7.4 Con protocolos de comunicación DICOM
44.7.5. Software para tomas panoramicas de columna vertebral completa y miembro inferior completo con Auto-stitching
| 44.1.8 SOPORTES |  | 44.8.1 Soporte de tubo
44.8.2 Bucky de pared y/o soporte de pared motorizado
| 44.1.9 ALIMENTACION ELÉCTRICA |  | Alimentación de 380/400/440/480V, 50/60 Hz
UPS (de acuedo a indicaciones de proveedor)
| 44.2 Gestión de dosis |  | El valor de dosis de área debe calcularse o medirse transferirse a la red (el cálculo lo debe dar por estudio y por paciente)
Salida de informacion de dosis en formato CVS
44.2. ACCESORIOS | 44.2.1. Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 1 gónadas (deben tener protección radiológica certificada, Equivalencia en plomo adecuada, Registro sanitario INVIMA, menor peso posible para el usuario).
44.2.2. Delantales plomados pediátrico: 1 pecho, 1 tiroides y 1 gónadas (deben tener protección radiológica certificada, Equivalencia en plomo adecuada, Registro sanitario INVIMA, menor peso posible para el usuario)
44.2.3. Instalación de señalización visual (Luz de advertencia), para radiación iónizante. (Ubicada fuera de la sala de Rx, la cual se active automáticamente cuando se este haciendo adquisición con radiaciones ionizantes)
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 20 |  | 18 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
44.3 GARANTIA |  | 44.3.1 3 AÑOS
44.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
44.3.3 El oferente garantizará que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, el oferente realizará la reparación y entrega a satisfacción dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación del evento.
44.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente realizará la reparación y entrega a satisfacción dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al reporte de la falla.
44.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo cinco (5) horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
44.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
44.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
44.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo 5 años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
44.8 CONDICIONES DE PREINSTALACION |  | El oferente deberá garantizar las condiciones eléctricas para el correcto funcionamiento del equipo ofertado, adicional a esto el equipo ofertado deberá contar con una UPS de respaldo, para el cumplimiento de las condiciones del servicio y el correcto funcionamiento del equipo, por otra parte el oferente deberá realizar el suministro e instalación del componente de humanización de todo el área física en el que será instalado el equipo. NOTA: se debera tener en cuenta las condiciones de la infraestructura de la Subred, la cual podra ser verificada en visita de preinstalacion programada durante la ejecucion del proceso
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 6
LOTE 3. EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
ITEM | EQUIPO |  | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
El generador de rayos x modifica el voltaje y la corriente de entrada para recibir del tubo de rayos x la energía necesaria para producir un haz de rayos x de un kilo voltaje máximo deseado y una corriente medida en miliamperios para los estudios radiográficos
[9 empty] | C MEDICAL SAS CP |  |  | DISTRIMEDICS DE COLOMBIA Y CIA S.E.N. |  |  | DOTASALUD JC SAS CP 008
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
1. Generales |  |  | 1.1.RODABLE, MOTORIZADO, CON FRENOS DE DESPLAZAMIENTO | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 1.2. COLIMADOR GIRATORIO CON LUZ PARA CENTRADO TEMPORIZADO | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 1.3. PESO MÁXIMO DEL EQUIPO: 500 Kg | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 1.4. COMPARTIMIENTO PROTEGIDO PARA DETECTOR DIGITAL. | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 1.5. FILTRO EQUIVALENTE TOTAL (INHERENTE + AÑADIDO) IGUAL O MAYOR A 2,5 rnm Al, DE LOS CUALES 1.5 mm Al DEBEN SER PERMANENTES (FILTRO (s) NO REMOVIBLE EXTERNAMENTE) | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar |  | X | No cumple con la especificación,requeridas,por favor aclarar y subsanar |  | X | No es claro en la ficha técnica por favor aclarar y subsanar
2. Generador de Rayos - X |  |  | 2.1. POTENCIA NOMINAL: 30 KW O MAYOR | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 2.2.CORRIENTE MÁXIMA: 300 mA O MAYOR | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 2.3. RANGO DE mAs : 0.32 mAs O MENOR Un Máximo de 320 mAs o Superior | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 2.4. TIEMPO DE EXPOSICION MÁS CORTO: 1 ms O MENOS | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 2.5. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar |  | X | No lo menciona en la ficha téncnica, por favor subsanar |  | X | No es claro en la ficha técnica por favor aclarar y subsanar
|  |  | 2.6. TECNOLOGÍA DE CONVERTIDOR DE ALTA FRECUENCIA | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 2.7. RANGO DE kVp:25 a 75 kV O MENOS A 125 kV o MÁS | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
3. Tubo de rayos X |  |  | 3.1. PUNTO FOCAL MENOR O IGUAL A 0,8 mm O PUNTOS FOCALES: (FOCO 1 MENOR O IGUAL A 0,6 mm, FOCO 2 MENOR O IGUAL A 1,2 mm | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 3.2.PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  |  | X | No se visualiza en la ficha,por favor aclarar y subsanar
|  |  | 3.3. MÁXIMA RADIACIÓN DE FUGA PERMISIBLE (A LA TENSIÓN MÁXIMA DE TUBO)1m DE DISTANCIA | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar |  | X | No lo menciona en la ficha téncnica, por favor subsanar | X
|  |  | 3.4. ANODO ROTATORIO | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  |  | X | No se visualiza en la ficha,por favor aclarar y subsanar
|  |  | 3.5. CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ÁNODO: 120 kHU O MAYOR | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
3.6. ÁNGULO DE ÁNODO DE MÍNIMO 12°
|  |  | 3.7. ÁNODO GIRATORIO A 3000 RPM O SUPERIOR | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
3.8 TIEMPO DE FABRICACIÓN DEL TUBO RAYOS X MENOR A 6 MESES
4. Detector Panel (FPD) |  |  | 4.1 TECNOLOGÍA WIRELESS FLAT DETECTOR | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 4.2.MATRIZ 2836 X 2336 PIXELS O MÁS | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 4.3. CAPTURA DE IMÁGENES DE 34 cm X 42 cm O MÁS | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  |  | X | No se visualiza en la ficha,por favor aclarar y subsanar
|  |  | 4.4. TAMAÑO DE PIXEL: 150 µm O MENOS | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 4.5. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 3 lp/mm O MÁS | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 4.6. TAMAÑO DEL DETECTOR DE 14'' x 17" O SUPERIOR | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
4.7 Detector mini de 24cm x 30 cm o mayor, con una matriz de 1520 x 1920 o mayor
5. PANEL CON MONITOR VISUALIZADOR DE LA TOMA RADIOGRÁFICA Y CONTROL DE PARÁMETROS RADIOLÓGICOS |  |  | 5.1. INDICACIÓN DIGITAL DE KV, mAs o mA | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 5.2. CON PROGRAMAS ANATÓMICOS: 90 CON MÍNIMO | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 5.3. VISUALIZACIÓN DIGITAL DE MENSAJES DE ERROR Y AUTODIAGNOSTICO | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  |  | X | No se visualiza en la ficha,por favor aclarar y subsanar
|  |  | 5.4 MONITOR A COLOR LCD O TFT DE 15" COMO MÍNIMO | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  |  | X | No se visualiza en la ficha,por favor aclarar y subsanar
|  |  | 5.5. INDICADOR DE EXPOSICIÓN: AUDIBLE Y VISUAL | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 5.6. DISCO DURO CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 3000 IMÁGENES O MÁS | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar |  | X | No es claro, cuantas imágenes puede almacenar, por favor aclarar y subsanar |  | X | No especifica la capacidad de imágenes a almacenar, por favor aclarar y subsanar
|  |  | 5.7. QUE REALICE: REALCE DE CONTORNOS, ROTACIÓN DE LA IMAGEN, INVERSIÓN DE LA IMAGEN, ANOTACIONES EN LA IMAGEN, MARCAS DE POSICIONAMIENTO | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
6. COLUMNA- BRAZO (O ESTRUCTURA ARTICULADA) PORTA TUBO |  |  | 6.1. TOTALMENTE CONTRABALANCEADO | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  |  | X | No se visualiza en la ficha,por favor aclarar y subsanar
|  |  | 6.2. BRAZO TELESCÓPICO, ARTICULADO Y/O BIÓNICO | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 6.3. MÁXIMO ALCANCE HORIZONTAL LIBRE DEL BRAZO (del punto focal hacia la columna o eje de rotación de la estructura articulada o multieje) IGUAL O MAYOR A 100 cm | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 6.4. RANGO DE ROTACIÓN DEL TUBO ALREDEDOR DEL BRAZO (rotación del tubo alrededor del eje axial del brazo): ± 90° O MÁS | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 6.5. RANGO DE ROTACIÓN DEL TUBO ALREDEDOR DE SU EJE AXIAL: MAYOR O IGUAL A +90° Y MENOR O IGUAL A -20° | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar |  | X | No se evidencia en la ficha técnica,por favor aclarar y subsanar |  | X | La especificación según ficha -30 a +90 por favor aclarar y subsanar
|  |  | 6.6. TIPO COLUMNA, EL RANGO DE ROTACIÓN DE LA COLUMNA (rotación del brazo alrededor del eje axial de la columna): ± 270° O MAYOR, EN CASO EL DISEÑO SEA DEL TIPO ESTRUCTURA ARTICULADA O MULTIEJE EL RANGO DE ROTACIÓN DE LA BASE DE LA ESTRUCTURA: ± 90° O MÁS | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 6.7. ALTURA DEL PUNTO FOCAL (movimiento del conjunto brazo- cabezal en el plano vertical) DESDE 65 cm O MENOS HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 200 cm O MÁS MEDIDOS DESDE EL NIVEL DEL PISO | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  |  | X | No cumple la especificación por favor aclarar y subsanar
7.Colimador |  |  | 7.1 SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN AUTOMATICO TIPO LED | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  |  | X | No especifica que sea automática,por favor aclarar y subsanar
|  |  | 7.2. ROTACIÓN : ± 90° O MAYOR | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
8.PERIFÉRICOS/ ADITAMIENTOS |  |  | 8.1. DISPARADOR MANUAL DE RAYOS X CON CABLE DE DISPARO DE UNA LONGITUD MÍNIMA DE 2 m | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar |  | X | No especififca la longitud,por favor aclarar y subsanar | X
|  |  | 8.2. CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA EL DISPARO DE RAYOS X, Y/O DOBLE EXPOSICION DESDE EL HAND SWITCH O DESDE LA PANTALLA DE CONTROL | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar |  |  |  | X
9.Alimentación eléctrica |  |  | 9.1 Alimentación eléctrica 110 - 120 VAC, 50 - 60 Hz | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 9.2 Incluye batería, Autonomia minimo de 3 horas | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 9.3 Batería del Detector | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
10.Conectividad |  |  | 10.1. Transferencia de imágenes al RIS/HIS | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 10.2. DICOM Modality worklist | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 10.4 DICOM Query/retrieve | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 10.5. DICOM Storage | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 10.6 DICOM Modality performed | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 10.7. DICOM Print | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 10.8. DICOM Send | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 10.9 DICOM mínimo 3.0 | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 10.10 Con puerto LAN y USB para acceso al equipo y extracción imágenes | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
11.Accesorios |  |  | 11.1.Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 2 gónadas | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  |  | 11.2. 2 pantallas grado medico de 17" minimo de 3 megapixeles para visualizacion y tratamientos de estudios ( 1 pantalla para el area de urgencias y 1 pantalla el area de Uci adultos). Por cada equipo | [6 empty] | x | No adjunta Anexo Técnic,indicando número de folio de la especificación, Por favor subsanar | X |  |  | X
12. Dosis de radiación |  |  | El valor de dosis de área debe calcularse o medirse transferirse a la red (el cálculo lo debe dar por estudio y por paciente)
Salida de informacion de dosis en formato CVS
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  |  | FAMILIA | CLASE
41 |  |  | 11 | 18
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
12.Documentación necesaria | Se entrega | Entregará manual de operación en idioma original y español | [7 empty] | x | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  | Entregará manual de mantenimiento (en idioma original y español) | [7 empty] | x | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  | Entregará lista de chequeo para el mantenimiento Preventivo | [7 empty] | x | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  | Entregará certificado de Calidad y estudio radio Físico | [7 empty] | x | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  |  | X | No se evidencia en el documento, "Carta Documentación Técnica", por favor subsanar
|  | Estregara certificado metrologico | [7 empty] | x | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  | Entregará guía rápida técnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil | [7 empty] | x | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  | Entregará hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al equipo y planeadas durante el periodo de la garantía pactada en el contrato. | [7 empty] | x | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  | X
| Entregará | Planos y/o esquemas de preinstalación de acuerdo a los planos arquitectónicos entregados en el | [7 empty] | x | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  | X
| Anexo a esta ficha | Anexar para producto de origen nacional, certificado de condiciones sanitarias expedido por INVIMA. | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | Anexar registro sanitario o permiso de comercialización INVIMA | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | Anexar para producto ofertado por importador el CCAA (certificado de capacidad de almacenamiento y | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | Anexar certificado de importación que cuente con el lote y serial del equipo (si aplica). | [8 empty] | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X
|  | Garantía. mínima de 2 años | [7 empty] | X | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  |  | X | No se específica, por favor subsanar
|  | Anexar carta de representación o exclusividad del fabricante y/o proveedor | [6 empty] | X |  |  | X |  |  | X
|  | Anexar el certificado del Invima del responsable técnico y Certificación por parte del fabricante | [7 empty] | X | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  | Anexar certificación donde usted confirma que su equipo ofertado no ha presentado reportes de Eventos | [7 empty] | X | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  | X
| Especificar | Garantía (superior a 2 años) entregada por el fabricante. | [7 empty] | X | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar |  |  |  |  | X | No se específica, por favor subsanar
|  | Especificar número de visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X | No se específica, por favor subsanar
|  | Especificar la vida útil estimada del equipo ofertado | [7 empty] | X | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  | X
|  | Especificar año de ingreso al mercado del modelo ofertado. | [7 empty] | X | No adjunta Anexo Técnicoindicando número de folio de la especificación, no adjunta documento, Por favor subsanar | X |  |  |  | X | No se específica, por favor subsanar

## 7.
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
Generales | 1. Cumple con la norma CE93/42EEC, Estándar de calidad ISO 13485
| 1.1Doble canopia o pared en acrílico | . Doble canopia o pared en acrílico | . Doble canopia o pared en acrílico | . Doble canopia o pared en acrílico
| 1. 2. Luz de examen | 1. 2. Luz de examen | 1. 2. Luz de examen | 1. 2. Luz de examen
| 1. 3. Nivel de ruido al interior de máximo 60 dB | 1. 3. Nivel de ruido al interior de máximo 60 dB | 1. 3. Nivel de ruido al interior de máximo 60 dB | 1. 3. Nivel de ruido al interior de máximo 60 dB
| 1. 4. Estructura con mínimo cuatro (3) accesos (portillo/puerta/ventana) | 1. 4. Estructura con mínimo cuatro (4) accesos (portillo/puerta/ventana) | 1. 4. Estructura con mínimo cuatro (4) accesos (portillo/puerta/ventana) | 1. 4. Estructura con mínimo cuatro (4) accesos (portillo/puerta/ventana)
| 1. 6. Modulo de control: Control de Temperatura del aire y oxígeno | 1. 6. Modulo de control: Control de Temperatura del aire y oxígeno | 1. 6. Modulo de control: Control de Temperatura del aire y oxígeno | 1. 6. Modulo de control: Control de Temperatura del aire y oxígeno
| 1. 7. Indicadores de Encendido del equipo, conexión de fuente de energía, nivel de carga batería, potencia del calefactor | 1. 7. Indicadores de Encendido del equipo, conexión de fuente de energía, nivel de carga batería, potencia del calefactor | 1. 7. Indicadores de Encendido del equipo, conexión de fuente de energía, nivel de carga batería, potencia del calefactor | 1. 7. Indicadores de Encendido del equipo, conexión de fuente de energía, nivel de carga batería, potencia del calefactor
| 1. 8. Alarmas visibles y sonoros de: temperatura alta, fallo de energía, fallo en el sensor, temperatura del calentador, flujo de aire, CC baja. Indicadores visuales de: conexión de fuente de alimentación, nivel de carga de batería | 1. 8. Alarmas visibles y sonoros de: temperatura alta, fallo de energía, fallo en el sensor, temperatura del calentador, flujo de aire, CC baja. Indicadores visuales de: conexión de fuente de alimentación, nivel de carga de batería | 1. 8. Alarmas visibles y sonoros de: temperatura alta, fallo de energía, fallo en el sensor, temperatura del calentador, flujo de aire, CC baja. Indicadores visuales de: conexión de fuente de alimentación, nivel de carga de batería | 1. 8. Alarmas visibles y sonoros de: temperatura alta, fallo de energía, fallo en el sensor, temperatura del calentador, flujo de aire, CC baja. Indicadores visuales de: conexión de fuente de alimentación, nivel de carga de batería
| 1. 9. Atril porta sueros | 1. 9. Atril porta sueros | 1. 9. Atril porta sueros | 1. 9. Atril porta sueros
| 1. 10. Concentración de oxigeno ajustable desde aire ambiente (21 %) hasta una concentración mínima de 60 % o superior. | 1. 10. Concentración de oxigeno que cubra el rango de 21% a 58% | 1. 10. Concentración de oxigeno que cubra el rango de 21% a 58% | 1. 10. Concentración de oxigeno que cubra el rango de 21% a 58%
| 1. 11. Dos (4) pasa cánulas como mínimo | 1. 11. Dos (2) pasa cánulas como mínimo | 1. 11. Dos (2) pasa cánulas como mínimo | 1. 11. Dos (2) pasa cánulas como mínimo
| 1. 12. Un (1) colchón tipo Nido en material impermeable, antifluido, fácil lavado y antialérgico | 1. 12. Un (1) colchón tipo Nido en material impermeable, antifluido, fácil lavado y antialérgico | 1. 12. Un (1) colchón tipo Nido en material impermeable, antifluido, fácil lavado y antialérgico | 1. 12. Un (1) colchón tipo Nido en material impermeable, antifluido, fácil lavado y antialérgico
| 1. 13. Batería interna con autonomía de 5 Hrs con cargador electrónico y cable A/C | 1. 13. Batería interna con autonomía de 2 Hrs con cargador electrónico y cable A/C | 1. 13. Batería interna con autonomía de 2 Hrs con cargador electrónico y cable A/C | 1. 13. Batería interna con autonomía de 2 Hrs con cargador electrónico y cable A/C
| 1. 14. Alimentación eléctrica 110-120V 60HZ y Alimentación ambulancia de 12VDC | 1. 14. Alimentación eléctrica 110-120V 60HZ y Alimentación ambulancia de 12VDC | 1. 14. Alimentación eléctrica 110-120V 60HZ y Alimentación ambulancia de 12VDC | 1. 14. Alimentación eléctrica 110-120V 60HZ y Alimentación ambulancia de 12VDC
2. Accesorios | . Un (1) Carro base de transporte plegable con 4 ruedas y sistema de frenado en al menos 2 ruedas. con sistema de amortiguación para uso en ambulancia
| . Soporte para minimo Un (1) cilindro de 0,5 mt3 o tipo E | . Soporte para minimo Un (1) cilindro de 0,5 mt3 o tipo E | . Soporte para minimo Un (1) cilindro de 0,5 mt3 o tipo E | . Soporte para minimo Un (1) cilindro de 0,5 mt3 o tipo E
| . Anclaje para ambulancia | . Anclaje para ambulancia | . Anclaje para ambulancia | . Anclaje para ambulancia
| . Cinco (5) juegos de mangas iris | . Cinco (5) juegos de mangas iris | . Cinco (5) juegos de mangas iris | . Cinco (5) juegos de mangas iris
| . Cable alimentación grado medico de longitud minima de dos (2) mts | . Cable alimentación grado medico de longitud minima de dos (2) mts | . Cable alimentación grado medico de longitud minima de dos (2) mts | . Cable alimentación grado medico de longitud minima de dos (2) mts
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
3.. GARANTIA | 3.1. 2 AÑOS
3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a atisfacción.
4. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
7. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 8.
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
INCUBADORA CERRADA SERVOCONTROLADA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Dispositivo médico utilizado principalmente para generar un ambiente en el que se controlan diferentes variables importantes para el desarrollo de los recién nacidos
ESPECIFICACIONES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
33.1 Generales | 33.1.1 Control |  | Microprocesador
| 33.1.2 Estructura |  | a. Doble pared y ventanas de atención diseñadas para disminuir la perdida de calor, con acceso frontal
b. Con mínimo cinco (6) ventanas de acceso.
c. Con mínimo 12 pasacanulas al interior de la cámara
| 33.1.3 Display |  | a. Pantalla LCD, TFT o display LED
b. Visualización de los parámetros de: temperatura modo aire, modo piel, humedad.
| 33.1.4 Indicadores |  | a. Potencia del calefactor
b. Conexión de fuente de alimentación
| 33.1.5 Alarmas audibles y visibles de |  | a. Temperatura del aire y de piel
b. Humedad
c. Sobrecalentamiento a 39 °C con corte del calefactor
d. Falla del sistema de transferencia de calor.
e. Fallo en el sensor de piel
f. Fallo del suministro eléctrico
| 33.1.6 Otros |  | a. Equipo soportado en base rodable con gaveta inferior.
c. Con nivel de ruido de máximo 45 dB
d.Con luz led de examen y/o diagnóstico
| 33.1.7 Controles |  | a. De temperatura modo aire mínimo 30 oC, máximo 39 oC con exactitud de 0,3 oC; con el sensor de aire proximal a la bandeja de paciente
b. De temperatura modo piel mínimo 35 oC, máximo 38 °C con exactitud de 0,3 oC
c. Sistema de humedad 40 - 95%
| 33.1.8 Alimentación eléctrica |  | 110-120V / 50 - 60Hz
33.2 Ruedas | 33.2.1 Cantidad |  | 4
| 33.2.2 Sistema de freno |  | En las 4 ruedas
33.4 Accesorios |  | a. Un Colchón en material impermeable, lavable, antialérgico y anti – fluidos
b. Dos sensores de temperatura de piel reusables
c. Cinco (5) juegos de mangas iris lavables e impermeables reusables (si la tecnología las requiere)
d. Cinco (5) Microfiltros de aire
e. Un Cable de alimentación eléctrica de mínimo 2 m de longitud
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 19 |  | 18 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
33.6 GARANTIA | 33.6.1 2 AÑOS
33.6.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
33.6.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
33.6.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
33.7 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
33.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
33.9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
33.10 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 9
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LAMPARA CIELÍTICA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
Generales | 1. . Especificaciones técnicas generales:
| 1. 1. Cantidad de cabezotes 2 | 1. 1. Corte puro con potencia de salida de 400 Watts o mayor. Función de mezcla corte coagulación o corte con control de hemostásia de potencia mínima de 150 Watts. | 1. 1. Corte puro con potencia de salida de 400 Watts o mayor. Función de mezcla corte coagulación o corte con control de hemostásia de potencia mínima de 150 Watts. | 1. 1. Corte puro con potencia de salida de 400 Watts o mayor. Función de mezcla corte coagulación o corte con control de hemostásia de potencia mínima de 150 Watts.
| 1. 2. Anclaje central a techo con tubo de suspensión | 1. 2. Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 100 Watts. | 1. 2. Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 100 Watts. | 1. 2. Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 100 Watts.
1. 3. Mecanismo de suspensión de rotación de 360° almenos en uno de los cabezotes
1. 4. Mínimo dos brazos articulados
2. . Satélites:
2. 1. Dos lámparas cada una con las siuientes características:
| 2. 2. Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección. | 2. 2. Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección. | 2. 2. Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección. | 2. 2. Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección.
| 2. 3. Tecnología LED o superior para iluminación quirúrgica | 2. 3. Tecnología LED monocromática | 2. 3. Tecnología LED monocromática | 2. 3. Tecnología LED monocromática
| 2. 4. Fuente de luz blanca (LED), con vida útil de mínimo 50.000 horas | 2. 4. Fuente de luz blanca (LED), con vida útil de mínimo 50.000 horas | 2. 4. Fuente de luz blanca (LED), con vida útil de mínimo 50.000 horas | 2. 4. Fuente de luz blanca (LED), con vida útil de mínimo 50.000 horas
| 2. 5. Capacidad de abatimiento de 45° y 90° o 45° y - 50° del plano horizontal | 2. 5. Capacidad de abatimiento de 45° y 90° o 45° y - 50° del plano horizontal | 2. 5. Capacidad de abatimiento de 45° y 90° o 45° y - 50° del plano horizontal | 2. 5. Capacidad de abatimiento de 45° y 90° o 45° y - 50° del plano horizontal
| 2. 6. Mango: Desmontable. Esterilizable. Aluminio y/o plástico. Ensamble rápido no enroscable. | 2. 6. Mango: Desmontable. Esterilizable. Aluminio y/o plástico. Ensamble rápido no enroscable. | 2. 6. Mango: Desmontable. Esterilizable. Aluminio y/o plástico. Ensamble rápido no enroscable. | 2. 6. Mango: Desmontable. Esterilizable. Aluminio y/o plástico. Ensamble rápido no enroscable.
| 2. 7. Panel electrónico con teclas de membrana para control de encendido, apagado, e intensidad luminosa. | 2. 7. Panel electrónico con teclas de membrana para control de encendido, apagado, e intensidad luminosa. | 2. 7. Panel electrónico con teclas de membrana para control de encendido, apagado, e intensidad luminosa. | 2. 7. Panel electrónico con teclas de membrana para control de encendido, apagado, e intensidad luminosa.
| 2. 8. Diámetro de campo variable de luz minimo de 18 cm a 26 cm +/- 2 | 2. 8. Diámetro de campo de luz minimo de 18 cm +/- 2 cm | 2. 8. Diámetro de campo de luz minimo de 18 cm +/- 2 cm | 2. 8. Diámetro de campo de luz minimo de 18 cm +/- 2 cm
| 2. 9. Índice de reproducción mínimo de R9 96 | 2. 9. Índice de reproducción mínimo de R9 90 +/- 5 | 2. 9. Índice de reproducción mínimo de R9 90 +/- 5 | 2. 9. Índice de reproducción mínimo de R9 90 +/- 5
| 2. 10. Intensidad luminosa: 16.000 luxes por luminaria a 1 m de distancia de la fuente | 2. 10. Intensidad luminosa: 120.000 a 16.000 luxes por luminaria a 1 m de distancia de la fuente | 2. 10. Intensidad luminosa: 120.000 a 16.000 luxes por luminaria a 1 m de distancia de la fuente | 2. 10. Intensidad luminosa: 120.000 a 16.000 luxes por luminaria a 1 m de distancia de la fuente
| 2. 11. Intensidad regulable | 2. 11. Intensidad regulable | 2. 11. Intensidad regulable | 2. 11. Intensidad regulable
| 2. 12. Energía de radiación de 600 W/m2 como máximo | 2. 12. Energía de radiación de 600 W/m2 como máximo | 2. 12. Energía de radiación de 600 W/m2 como máximo | 2. 12. Energía de radiación de 600 W/m2 como máximo
| 2. 13. Libre de sombras a la interposición de cuerpos | 2. 13. Libre de sombras a la interposición de cuerpos | 2. 13. Libre de sombras a la interposición de cuerpos | 2. 13. Libre de sombras a la interposición de cuerpos
| 2. 14. Temperatura de color dentro del rango de 4.000 a 5.000°K en el campo operatorio | 2. 14. Temperatura de color dentro del rango de 4.000 a 5.000°K en el campo operatorio | 2. 14. Temperatura de color dentro del rango de 4.000 a 5.000°K en el campo operatorio | 2. 14. Temperatura de color dentro del rango de 4.000 a 5.000°K en el campo operatorio
| 2. 15. Profundidad de campo iluminado Según la IEC Norma EN 60601, la medición de profundidad de iluminación se hace un 1 m de distancia, mínimo 90 cm al 20% y mínimo 55 cm al 60% (L1-L2) | 2. 15. Profundidad de campo iluminado Según la IEC Norma EN 60601, la medición de profundidad de iluminación se hace un 1 m de distancia, mínimo 70 cm al 20% y mínimo 41 cm al 60% (L1-L2) | 2. 15. Profundidad de campo iluminado Según la IEC Norma EN 60601, la medición de profundidad de iluminación se hace un 1 m de distancia, mínimo 70 cm al 20% y mínimo 41 cm al 60% (L1-L2) | 2. 15. Profundidad de campo iluminado Según la IEC Norma EN 60601, la medición de profundidad de iluminación se hace un 1 m de distancia, mínimo 70 cm al 20% y mínimo 41 cm al 60% (L1-L2)
| 3. . Especificaciones eléctricas y ambientales | 3. . Especificaciones eléctricas y ambientales | 3. . Especificaciones eléctricas y ambientales | 3. . Especificaciones eléctricas y ambientales
| 3. 1. Red eléctrica 110-120V / 50- 60 Hz | 3. 1. Red eléctrica 110-120V / 50- 60 Hz | 3. 1. Red eléctrica 110-120V / 50- 60 Hz | 3. 1. Red eléctrica 110-120V / 50- 60 Hz
| 3. 2. Temperatura: 5°C a 40°C | 3. 2. Temperatura: 10°C +/- 5°C a 40°C | 3. 2. Temperatura: 10°C +/- 5°C a 40°C | 3. 2. Temperatura: 10°C +/- 5°C a 40°C
| 3. 3. Humedad relativa: 30-75% | 3. 3. Humedad relativa: 15-90% | 3. 3. Humedad relativa: 15-90% | 3. 3. Humedad relativa: 15-90%
| 3. 4. Relacionar las dimensiones y peso del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada | 3. 4. Relacionar las dimensiones y peso del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada | 3. 4. Relacionar las dimensiones y peso del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada | 3. 4. Relacionar las dimensiones y peso del equipo de acuerdo a la tecnología ofertada
4. Accesorios | . Dos (2) Mangos desmontables, autoclavables y esterilizables. (Aplica solo para la entrega inicial del equipo) | . Dos (2) Mangos desmontables, autoclavables y esterilizables. (Aplica solo para la entrega inicial del equipo) | . Dos (2) Mangos desmontables, autoclavables y esterilizables. (Aplica solo para la entrega inicial del equipo) | . Dos (2) Mangos desmontables, autoclavables y esterilizables. (Aplica solo para la entrega inicial del equipo)
| . Mando de control remoto opcional | . Panel de control electrónico en pared. | . Panel de control electrónico en pared. | . Panel de control electrónico en pared.
| . Cámara de video de la misma marca que las lámparas: Definición estándar (SD) o alta definición (HD) Instalada en el centro de la lámpara o brazo adicional. Sistema de control que permita ajustar el zoom, contraste, congelación de imagen (freeze), foco, encendido y apagado. Salida de video digital de alta definición (HD, Full HD o superior) | . Cámara de video de la misma marca que las lámparas: Definición estándar (SD) o alta definición (HD) Instalada en el centro de la lámpara o brazo adicional. Sistema de control que permita ajustar el zoom, contraste, congelación de imagen (freeze), foco, encendido y apagado. Formato de señal de video NTSC. | . Cámara de video de la misma marca que las lámparas: Definición estándar (SD) o alta definición (HD) Instalada en el centro de la lámpara o brazo adicional. Sistema de control que permita ajustar el zoom, contraste, congelación de imagen (freeze), foco, encendido y apagado. Formato de señal de video NTSC. | . Cámara de video de la misma marca que las lámparas: Definición estándar (SD) o alta definición (HD) Instalada en el centro de la lámpara o brazo adicional. Sistema de control que permita ajustar el zoom, contraste, congelación de imagen (freeze), foco, encendido y apagado. Formato de señal de video NTSC.
| . Brazo auxiliar para monitor | . Brazo auxiliar para monitor | . Brazo auxiliar para monitor | . Brazo auxiliar para monitor
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
8.. GARANTIA | 8.1. 2 AÑOS
8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a atisfacción.
9. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
11. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
12. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 10
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
LÁMPARA DE CALOR RADIANTE
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
Generales | 1. . Especificaciones técnicas generales: | 1. . Especificaciones técnicas generales: | 1. . Especificaciones técnicas generales: | 1. . Especificaciones técnicas generales:
| 1. 1. Equipo diseñado para la emisión de calor radiante. | 1. 1. Equipo diseñado para la emisión de calor radiante. | 1. 1. Equipo diseñado para la emisión de calor radiante. | 1. 1. Equipo diseñado para la emisión de calor radiante.
| 1. 2. Modo de control manual y servocontrolado seleccionable por el usuario | 1. 2. Modo de control manual y servocontrolado seleccionable por el usuario | 1. 2. Modo de control manual y servocontrolado seleccionable por el usuario | 1. 2. Modo de control manual y servocontrolado seleccionable por el usuario
| 1. 3. Pantalla LCD o tipo panel | 1. 3. Pantalla LCD o tipo panel | 1. 3. Pantalla LCD o tipo panel | 1. 3. Pantalla LCD o tipo panel
| 1. 4. Gabinete con rueda con sistema de freno en mínimo 2 de ellas | 1. 4. Gabinete con rueda con sistema de freno en mínimo 2 de ellas | 1. 4. Gabinete con rueda con sistema de freno en mínimo 2 de ellas | 1. 4. Gabinete con rueda con sistema de freno en mínimo 2 de ellas
| 1. 5. Capacidad de carga máxima de mínimo 10 kg | 1. 5. Capacidad de carga máxima de mínimo 30 kg | 1. 5. Capacidad de carga máxima de mínimo 30 kg | 1. 5. Capacidad de carga máxima de mínimo 30 kg
| 1. 6. Colchón difusor de presión impermeable | 1. 6. Colchón difusor de presión impermeable | 1. 6. Colchón difusor de presión impermeable | 1. 6. Colchón difusor de presión impermeable
| 1. 7. Angulo de inclinación del colchón de mínimo +/- 12º | 1. 7. Angulo de inclinación del colchón de mínimo +/- 12º | 1. 7. Angulo de inclinación del colchón de mínimo +/- 12º | 1. 7. Angulo de inclinación del colchón de mínimo +/- 12º
| 1. 8. Altura de la base de la cuna con elevación máximo 80 cm | 1. 8. Altura de la base de la cuna con elevación de mínimo 40 cm (altura mínima 80 cm) | 1. 8. Altura de la base de la cuna con elevación de mínimo 40 cm (altura mínima 80 cm) | 1. 8. Altura de la base de la cuna con elevación de mínimo 40 cm (altura mínima 80 cm)
| 1. 9. Con cajon de almacenamiento en la parte inferior de la cuna con capacidad de carga de mínimo 3 kg | 1. 9. Con cajon de almacenamiento en la parte inferior de la cuna con capacidad de caraga de mínimo 3 kg | 1. 9. Con cajon de almacenamiento en la parte inferior de la cuna con capacidad de caraga de mínimo 3 kg | 1. 9. Con cajon de almacenamiento en la parte inferior de la cuna con capacidad de caraga de mínimo 3 kg
| 1. 10. Bandeja de chasis de rayos-X intregrada, con acceso desde el exterior de la cuna. | 1. 10. Bandeja de chasis de rayos-X intregrada, con acceso desde el exterior de la cuna. | 1. 10. Bandeja de chasis de rayos-X intregrada, con acceso desde el exterior de la cuna. | 1. 10. Bandeja de chasis de rayos-X intregrada, con acceso desde el exterior de la cuna.
| 1. 11. Soporte para monitor | 1. 11. Soporte para monitor | 1. 11. Soporte para monitor | 1. 11. Soporte para monitor
| 1. 12. Función de pruebas automáticas para evaluar el estado de todos los istemas del equipo | 1. 12. Función de pruebas automáticas para evaluar el estado de todos los istemas del equipo | 1. 12. Función de pruebas automáticas para evaluar el estado de todos los istemas del equipo | 1. 12. Función de pruebas automáticas para evaluar el estado de todos los istemas del equipo
| 1. 13. Con luz led de examen y/o diagnóstico | 1. 12. Función de pruebas automáticas para evaluar el estado de todos los istemas del equipo | 1. 12. Función de pruebas automáticas para evaluar el estado de todos los istemas del equipo | 1. 12. Función de pruebas automáticas para evaluar el estado de todos los istemas del equipo
| 1. 14. Con luz para ayudar a calentar el bebé | 1. 12. Función de pruebas automáticas para evaluar el estado de todos los istemas del equipo | 1. 12. Función de pruebas automáticas para evaluar el estado de todos los istemas del equipo | 1. 12. Función de pruebas automáticas para evaluar el estado de todos los istemas del equipo
| 2. . Modo de operación Calentador radiante: | 2. . Modo de operación Calentador radiante: | 2. . Modo de operación Calentador radiante: | 2. . Modo de operación Calentador radiante:
| 2. 1. Potencia radiante: Calefactor al 100% > 24mW/cm2 Calefactor al 30% < 10 nW/cm2 | 2. 1. Potencia radiante: Calefactor al 100% > 24mW/cm2 Calefactor al 30% < 10 nW/cm2 | 2. 1. Potencia radiante: Calefactor al 100% > 24mW/cm2 Calefactor al 30% < 10 nW/cm2 | 2. 1. Potencia radiante: Calefactor al 100% > 24mW/cm2 Calefactor al 30% < 10 nW/cm2
| 2. 2. Servocontrol de temperatura del paciente de 34°C a mínimo 38°C en incrementos de 0.1°C | 2. 2. Servocontrol de temperatura del paciente de 34°C a mínimo 37°C en incrementos de 0.1°C | 2. 2. Servocontrol de temperatura del paciente de 34°C a mínimo 37°C en incrementos de 0.1°C | 2. 2. Servocontrol de temperatura del paciente de 34°C a mínimo 37°C en incrementos de 0.1°C
| 2. 3. Precisión de la medición de temperatura del paciente: ±0.3°C | 2. 3. Precisión de la medición de temperatura del paciente: ±0.3°C | 2. 3. Precisión de la medición de temperatura del paciente: ±0.3°C | 2. 3. Precisión de la medición de temperatura del paciente: ±0.3°C
| 2. 4. Temporizador: Modo Apgar y Modo RCO o cronómetro | 2. 4. Temporizador: Modo Apgar y Modo RCO o cronómetro | 2. 4. Temporizador: Modo Apgar y Modo RCO o cronómetro | 2. 4. Temporizador: Modo Apgar y Modo RCO o cronómetro
| 3. . Bascula intergada: | 3. . Bascula intergada: | 3. . Bascula intergada: | 3. . Bascula intergada:
| 3. 1. Función de pesaje que cubra el rango de: 0 g a10 kg. Resolución de máximo 50 g. | 3. 1. Función de pesaje que cubra el rango de: 300 g a 7 kg. Resolución de máximo 5 g. | 3. 1. Función de pesaje que cubra el rango de: 300 g a 7 kg. Resolución de máximo 5 g. | 3. 1. Función de pesaje que cubra el rango de: 300 g a 7 kg. Resolución de máximo 5 g.
| 3. 2. Con certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por la ONAC | 3. 2. Con certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por la ONAC | 3. 2. Con certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por la ONAC | 3. 2. Con certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado por la ONAC
| 4. . Alarmas audibles y visuales para: | 4. . Alarmas audibles y visuales para: | 4. . Alarmas audibles y visuales para: | 4. . Alarmas audibles y visuales para:
| 4. 1. Servocuna: Configuración del Temporizador, comprobación del recién nacido, temperatura cutánea | 4. 1. Servocuna: Configuración del Temporizador, comprobación del recién nacido, temperatura cutánea | 4. 1. Servocuna: Configuración del Temporizador, comprobación del recién nacido, temperatura cutánea | 4. 1. Servocuna: Configuración del Temporizador, comprobación del recién nacido, temperatura cutánea
| 4. 2. Ventilador: falla del sistema, fallo de alimentación | 4. 2. Ventilador: falla del sistema, fallo de alimentación | 4. 2. Ventilador: falla del sistema, fallo de alimentación | 4. 2. Ventilador: falla del sistema, fallo de alimentación
5. Accesorios | . Una (1) Sonda de Temperatura de piel | . Una (1) Sonda de Temperatura de piel | . Una (1) Sonda de Temperatura de piel | . Una (1) Sonda de Temperatura de piel
| . Un (1) Colchón difusor de presión impermeable | . Un (1) Colchón difusor de presión impermeable | . Un (1) Colchón difusor de presión impermeable | . Un (1) Colchón difusor de presión impermeable
| . Un (1) Cable de alimentación AC grado hospitalario | . Un (1) Cable de alimentación AC grado hospitalario | . Un (1) Cable de alimentación AC grado hospitalario | . Un (1) Cable de alimentación AC grado hospitalario
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
8.. GARANTIA | 8.1. 2 AÑOS
8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a atisfacción.
9. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
11. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
12. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 11.
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MAQUINA DE ANESTESIA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1. Generales | 1. 1. Indicada para uso en paciente Adulto, Pediátrico, Neonato | 1. 1. Indicada para uso en paciente Adulto, Pediátrico, Neonato | 1. 1. Indicada para uso en paciente Adulto, Pediátrico, Neonato | 1. 1. Indicada para uso en paciente Adulto, Pediátrico, Neonato
| 1. 2. Comprobación automatica de funcionamiento de la máquina y prueba de fugas de vaporizador. | 1. 2. sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia. | 1. 2. sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia. | 1. 2. sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia.
| 1. 3. Capacidad para uso en procedimientos que requieran circulación extracorpórea o tecnología equivalente. | 1. 3. Funcionamiento de la unidad de anestesia con modo bypass cardiaco. | 1. 3. Funcionamiento de la unidad de anestesia con modo bypass cardiaco. | 1. 3. Funcionamiento de la unidad de anestesia con modo bypass cardiaco.
| 1. 4. Capacidad de integración con sistemas de información hospitalaria mediante HL7, protocolos estándar de interoperabilidad o tecnologías equivalentes. | 1. 4. Capacidad a futuro de interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo con la tecnología del fabricante. | 1. 4. Capacidad a futuro de interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo con la tecnología del fabricante. | 1. 4. Capacidad a futuro de interfaz con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo con la tecnología del fabricante.
| 1. 5. Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (O2-verde, aire- amarillo) | 1. 5. Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (O2-verde, aire- amarillo) | 1. 5. Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (O2-verde, aire- amarillo) | 1. 5. Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (O2-verde, aire- amarillo)
| 1. 6. Con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica. | 1. 6. Con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica. | 1. 6. Con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica. | 1. 6. Con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica.
| 1. 7. Batería de respaldo con autonomía mínima de 90 minutos | 1. 8. Batería de respaldo con autonomía mínima de 120 minutos | 1. 8. Batería de respaldo con autonomía mínima de 120 minutos | 1. 8. Batería de respaldo con autonomía mínima de 120 minutos
2. Gabinete: | 2. 1. Equipo rodante con sistema de freno central, o freno individual al menos en dos de sus ruedas | 2. 1. Equipo rodante con sistema de freno central | 2. 1. Equipo rodante con sistema de freno central | 2. 1. Equipo rodante con sistema de freno central
| 2. 2. De resistente a los agentes desinfectantes, que garantice la durailidad y la adecuada limpieza del equipo | 2. 2. De resistente a los agentes desinfectantes, que garantice la durailidad y la adecuada limpieza del equipo | 2. 2. De resistente a los agentes desinfectantes, que garantice la durailidad y la adecuada limpieza del equipo | 2. 2. De resistente a los agentes desinfectantes, que garantice la durailidad y la adecuada limpieza del equipo
| 2. 3. Consola con al menos tres cajones | 2. 4. Consola con gaveta y protección contra derrame de líquidos | 2. 4. Consola con gaveta y protección contra derrame de líquidos | 2. 4. Consola con gaveta y protección contra derrame de líquidos
| 2. 4. Con mesa de trabajo | 2. 10. Mesa de trabajo con sistema de protección antiderrames | 2. 10. Mesa de trabajo con sistema de protección antiderrames | 2. 10. Mesa de trabajo con sistema de protección antiderrames
| 2. 5. Con iluminación para el área de trabajo. | 2. 11. Con iluminación para el área de trabajo. | 2. 11. Con iluminación para el área de trabajo. | 2. 11. Con iluminación para el área de trabajo.
| 2. 6. Soporte con conexión para cilindros de emergencia de oxígeno | 2. 6. Sortes para cilindros de emergencia de oxígeno | 2. 6. Sortes para cilindros de emergencia de oxígeno | 2. 6. Sortes para cilindros de emergencia de oxígeno
| 2. 7. Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo. Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde, aire- amarillo) o información digital de visualización en pantalla. | 2. 7. Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo. Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde, aire- amarillo) o manómetros electronicos de visualización en pantalla. | 2. 7. Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo. Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde, aire- amarillo) o manómetros electronicos de visualización en pantalla. | 2. 7. Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo. Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde, aire- amarillo) o manómetros electronicos de visualización en pantalla.
| 2. 8. con montaje para dos vaporizadores con sistema de seguridad para seleccionar un solo vaporizador | 2. 8. con montaje para dos vaporizadores con sistema de seguridad para seleccionar un solo vaporizador | 2. 8. con montaje para dos vaporizadores con sistema de seguridad para seleccionar un solo vaporizador | 2. 8. con montaje para dos vaporizadores con sistema de seguridad para seleccionar un solo vaporizador
| 2. 9. Con brazo o soporte para monitor | 2. 9. Con soporte para monitor | 2. 9. Con soporte para monitor | 2. 9. Con soporte para monitor
3. Suministro de gas fresco: | 3. 1. Flujómetros dobles neumáticos o electrónicos con despliegue para O2 y aire codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2- verde, aire- amarillo). | 4. 1. Flujómetros dobles neumáticos o electrónicos con despliegue para O2 y aire codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2- verde, aire- amarillo). | 4. 1. Flujómetros dobles neumáticos o electrónicos con despliegue para O2 y aire codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2- verde, aire- amarillo). | 4. 1. Flujómetros dobles neumáticos o electrónicos con despliegue para O2 y aire codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2- verde, aire- amarillo).
| 3. 2. Mezclador electrónico o mecánico. | 4. 2. Mezclador electrónico o mecánico. | 4. 2. Mezclador electrónico o mecánico. | 4. 2. Mezclador electrónico o mecánico.
| 3. 3. SSistema de protección hipóxica que garantice una concentración mínima segura de oxígeno conforme a las especificaciones del fabricante y estándares internacionales aplicables. | 4. 3. Sistema de guarda-hipóxica entre 21% y 30% | 4. 3. Sistema de guarda-hipóxica entre 21% y 30% | 4. 3. Sistema de guarda-hipóxica entre 21% y 30%
| 3. 4. Suministro de oxígeno por flujo directo (flush) de mínimo 35 l/min | 4. 4. Suministro de oxígeno por flujo directo (flush) de mínimo 35 l/min | 4. 4. Suministro de oxígeno por flujo directo (flush) de mínimo 35 l/min | 4. 4. Suministro de oxígeno por flujo directo (flush) de mínimo 35 l/min
| 3. 5. Con salida para circuito auxiliar | 4. 5. Con salida para circuito auxiliar | 4. 5. Con salida para circuito auxiliar | 4. 5. Con salida para circuito auxiliar
3.6. Funcionalidad para anestesia de bajo flujo o herramientas equivalentes de optimización del uso de gases anestésicos.
4. Canister: | 4. 1. Sistema para absorber el dióxido de carbono. Reusable y esterizable. | 5. 1. Sistema para absorber el dióxido de carbono. Reusable y esterizable. | 5. 1. Sistema para absorber el dióxido de carbono. Reusable y esterizable. | 5. 1. Sistema para absorber el dióxido de carbono. Reusable y esterizable.
| 4. 2. Capacidad de 1000 ml o mayor | 5. 2. Capacidad de 1000 ml o mayor | 5. 2. Capacidad de 1000 ml o mayor | 5. 2. Capacidad de 1000 ml o mayor
| 4. 3. Sistema que permita el cambio de cal durante la ventilación mecánica sin ocacionar fugas. | 5. 3. Sistema que permita el cambio de cal durante la ventilación mecánica sin ocacionar fugas. (Caracterictica opcional si la capacidad el canister es menor a 1200 ml) | 5. 3. Sistema que permita el cambio de cal durante la ventilación mecánica sin ocacionar fugas. (Caracterictica opcional si la capacidad el canister es menor a 1200 ml) | 5. 3. Sistema que permita el cambio de cal durante la ventilación mecánica sin ocacionar fugas. (Caracterictica opcional si la capacidad el canister es menor a 1200 ml)
| 4. 4. Sistema de evacuación de gases activo tipo AGSS para conexión a red central NIST | 5. 4. Sistema de evacuación de gases activo tipo AGSS para conexión a red central NIST | 5. 4. Sistema de evacuación de gases activo tipo AGSS para conexión a red central NIST | 5. 4. Sistema de evacuación de gases activo tipo AGSS para conexión a red central NIST
| 4. 5. Para uso con Cal sodada y Cal baritada | 5. 5. Para uso con Cal sodada y Cal baritada | 5. 5. Para uso con Cal sodada y Cal baritada | 5. 5. Para uso con Cal sodada y Cal baritada
5. Bloque respiratorio: | 5. 1. Circuito auxiliar para ventilación anestésica o tecnología equivalente | 6. 1. Con sistema de conmutación, manual o automático, entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain). | 6. 1. Con sistema de conmutación, manual o automático, entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain). | 6. 1. Con sistema de conmutación, manual o automático, entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain).
| 5. 2. Todos los elementos en contacto con el gas espirado del paciente deberán ser esterilizables y libres de látex. | 6. 2. Todos los elementos en contacto con el gas espirado del paciente deberán ser esterilizables y libres de látex. | 6. 2. Todos los elementos en contacto con el gas espirado del paciente deberán ser esterilizables y libres de látex. | 6. 2. Todos los elementos en contacto con el gas espirado del paciente deberán ser esterilizables y libres de látex.
| 5. 3. Sistema de ajuste de presión limite (APL) | 6. 3. Sistema de ajuste de presión limite (APL) | 6. 3. Sistema de ajuste de presión limite (APL) | 6. 3. Sistema de ajuste de presión limite (APL)
| 5. 4. Sistema de conmutación bolsa-ventilador automático o mecánico. | 6. 4. Sistema de conmutación bolsa-ventilador automático o mecánico. | 6. 4. Sistema de conmutación bolsa-ventilador automático o mecánico. | 6. 4. Sistema de conmutación bolsa-ventilador automático o mecánico.
| 5. 5. Manómetro de presión en vías aéreas analogo o digital. | 6. 5. Manómetro de presión en vías aéreas. | 6. 5. Manómetro de presión en vías aéreas. | 6. 5. Manómetro de presión en vías aéreas.
| 5. 6. Conexión para manguera y bolsa de ventilación. | 6. 6. Conexión para manguera y bolsa de ventilación. | 6. 6. Conexión para manguera y bolsa de ventilación. | 6. 6. Conexión para manguera y bolsa de ventilación.
| 5. 7. Sistema de sobrepresión. | 6. 7. Sistema de sobrepresión. | 6. 7. Sistema de sobrepresión. | 6. 7. Sistema de sobrepresión.
6. Ventilador integrado a la máquina, de la misma marca que la máquina de anestesia: | 6. 1. Panel de control sensible al tacto o de membrana, o perilla selectora. | 7. 1. Panel de control sensible al tacto o de membrana, o perilla selectora. | 7. 1. Panel de control sensible al tacto o de membrana, o perilla selectora. | 7. 1. Panel de control sensible al tacto o de membrana, o perilla selectora.
| 6. 2. Despliegue de mensajes y parámetros en español. | 7. 2. Despliegue de mensajes y parámetros en español. | 7. 2. Despliegue de mensajes y parámetros en español. | 7. 2. Despliegue de mensajes y parámetros en español.
| 6. 3. Pantalla: Tipo LED, TFT o tecnología superior. Tamaño mínimo de 15". Policromática. Configurable por el usuario. Despliegue de parámetros en forma numérica. Despliegue mínimo de tres curvas simultáneas. | 7. 3. Pantalla: Tipo LED, TFT o tecnología superior. Tamaño mínimo de 12". Policromática. Configurable por el usuario. Despliegue de parámetros en forma numérica. Despliegue mínimo de tres curvas simultáneas. | 7. 3. Pantalla: Tipo LED, TFT o tecnología superior. Tamaño mínimo de 12". Policromática. Configurable por el usuario. Despliegue de parámetros en forma numérica. Despliegue mínimo de tres curvas simultáneas. | 7. 3. Pantalla: Tipo LED, TFT o tecnología superior. Tamaño mínimo de 12". Policromática. Configurable por el usuario. Despliegue de parámetros en forma numérica. Despliegue mínimo de tres curvas simultáneas.
| 6. 4. Selección del modo de ventilación, manual (bolsa) y automático | 7. 4. Selección del modo de ventilación, manual (bolsa) y automático | 7. 4. Selección del modo de ventilación, manual (bolsa) y automático | 7. 4. Selección del modo de ventilación, manual (bolsa) y automático
| 6. 5. Modos ventilatorios: Control por volumen (VCV) compensa volumen tidal, Control por presión (PCV), Ventilación obligatoria sincronizada e intermitente (SIMV) por volumen y presión, (PSV) | 7. 5. Modos ventilatorios: Control por volumen (VCV) compensa volumen tidal, Control por presión (PCV), Ventilación obligatoria sincronizada e intermitente (SIMV) por volumen y presión, (PSV) | 7. 5. Modos ventilatorios: Control por volumen (VCV) compensa volumen tidal, Control por presión (PCV), Ventilación obligatoria sincronizada e intermitente (SIMV) por volumen y presión, (PSV) | 7. 5. Modos ventilatorios: Control por volumen (VCV) compensa volumen tidal, Control por presión (PCV), Ventilación obligatoria sincronizada e intermitente (SIMV) por volumen y presión, (PSV)
| 6. 6. sistema de respiración diseñado para anestesia de bajo flujo | 7. 6. Función de flujo económico o anestesia de bajo flujo | 7. 6. Función de flujo económico o anestesia de bajo flujo | 7. 6. Función de flujo económico o anestesia de bajo flujo
| 6.7. Debe permitir realizar reclutamiento pulmonar | 7.7. Debe permitir realizar reclutamiento pulmonar | 7.7. Debe permitir realizar reclutamiento pulmonar | 7.7. Debe permitir realizar reclutamiento pulmonar
| 6. 8. Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 5 a mínimo1400 ml. | 7. 8. Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 5 a mínimo1400 ml. | 7. 8. Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 5 a mínimo1400 ml. | 7. 8. Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 5 a mínimo1400 ml.
| 6. 9. Presión límite de 20 o menor a 80 ±20 cmH2O | 7. 9. Presión límite de 20 o menor a 80 ±20 cmH2O | 7. 9. Presión límite de 20 o menor a 80 ±20 cmH2O | 7. 9. Presión límite de 20 o menor a 80 ±20 cmH2O
| 6. 10. Rango de presión inspiratoria: mínimo de 7 +/- 2 a 60 cmH2O ± 20 (incrementos de 1 cmH2O) | 7. 10. Rango de presión inspiratoria: mínimo de 7 +/- 2 a 60 cmH2O ± 20 (incrementos de 1 cmH2O) | 7. 10. Rango de presión inspiratoria: mínimo de 7 +/- 2 a 60 cmH2O ± 20 (incrementos de 1 cmH2O) | 7. 10. Rango de presión inspiratoria: mínimo de 7 +/- 2 a 60 cmH2O ± 20 (incrementos de 1 cmH2O)
| 6. 11. Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 80 respiraciones por minuto." | 7. 11. Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 80 respiraciones por minuto." | 7. 11. Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 80 respiraciones por minuto." | 7. 11. Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 80 respiraciones por minuto."
| 6. 12. PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 5 a 20 cmH2O. | 7. 12. PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 5 a 20 cmH2O. | 7. 12. PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 5 a 20 cmH2O. | 7. 12. PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 5 a 20 cmH2O.
| 6. 13. Relación I:E y relación I:E inversa. | 7. 13. Relación I:E y relación I:E inversa. | 7. 13. Relación I:E y relación I:E inversa. | 7. 13. Relación I:E y relación I:E inversa.
| 6. 14. Pausa inspiratoria. | 7. 14. Pausa inspiratoria. | 7. 14. Pausa inspiratoria. | 7. 14. Pausa inspiratoria.
| 6. 15. Sensibilidad por flujo o presión. | 7. 15. Sensibilidad por flujo o presión. | 7. 15. Sensibilidad por flujo o presión. | 7. 15. Sensibilidad por flujo o presión.
| 6. 16. Presión soporte. | 7. 16. Presión soporte. | 7. 16. Presión soporte. | 7. 16. Presión soporte.
| 6. 17. Despliegue numérico y gráfico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales: | 7. 17. Despliegue numérico y gráfico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales: | 7. 17. Despliegue numérico y gráfico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales: | 7. 17. Despliegue numérico y gráfico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales:
| 6. 18. Medición inspirada y espirada de oxígeno mediante tecnología validada para uso clínico.(paramagnética, ultrasónica, galvánica de larga duración, entre otras). | 7. 18. Fracción inspirada y espirada de oxígeno (FiO2) por tecnología paramagnética o ultrasónica | 7. 18. Fracción inspirada y espirada de oxígeno (FiO2) por tecnología paramagnética o ultrasónica | 7. 18. Fracción inspirada y espirada de oxígeno (FiO2) por tecnología paramagnética o ultrasónica
| 6. 19. Volumen corriente. Volumen minuto. Presión media. | 7. 19. Volumen corriente. Volumen minuto. Presión media. | 7. 19. Volumen corriente. Volumen minuto. Presión media. | 7. 19. Volumen corriente. Volumen minuto. Presión media.
| 6. 20. Presión pico. Presion meseta, PEEP, y debe contar con variable de presión para prevenir la sobre distensión y sobrepresión pulmonar. | 7. 20. Presión pico. PEEP. | 7. 20. Presión pico. PEEP. | 7. 20. Presión pico. PEEP.
| 6. 21. Frecuencia respiratoria. | 7. 21. Frecuencia respiratoria. | 7. 21. Frecuencia respiratoria. | 7. 21. Frecuencia respiratoria.
| 6. 22. Compliance y/o resistencia pulmonar. | 7. 22. Compliance y/o resistencia pulmonar. | 7. 22. Compliance y/o resistencia pulmonar. | 7. 22. Compliance y/o resistencia pulmonar.
| 6. 23. MAC (concentración alveolar mínima). | 7. 23. MAC (concentración alveolar mínima). | 7. 23. MAC (concentración alveolar mínima). | 7. 23. MAC (concentración alveolar mínima).
| 6. 24. Presión plateau o meseta. | 7. 24. Presión plateau o meseta. | 7. 24. Presión plateau o meseta. | 7. 24. Presión plateau o meseta.
| 6. 25. Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco. | 7. 25. Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco. | 7. 25. Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco. | 7. 25. Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco.
| 6. 26. Alarmas | 7. 26. Alarmas | 7. 26. Alarmas | 7. 26. Alarmas
| 6. 26. 1. Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador): | 7. 26. 1. Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador): | 7. 26. 1. Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador): | 7. 26. 1. Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador):
| 6. 26. 2. FiO2 (alta y baja). | 7. 26. 2. FiO2 (alta y baja). | 7. 26. 2. FiO2 (alta y baja). | 7. 26. 2. FiO2 (alta y baja).
| 6. 26. 3. Volumen minuto o volumen corriente (alta y baja). | 7. 26. 3. Volumen minuto o volumen corriente (alta y baja). | 7. 26. 3. Volumen minuto o volumen corriente (alta y baja). | 7. 26. 3. Volumen minuto o volumen corriente (alta y baja).
| 6. 26. 4. Presión de vías aéreas (alta y baja). | 7. 26. 4. Presión de vías aéreas (alta y baja). | 7. 26. 4. Presión de vías aéreas (alta y baja). | 7. 26. 4. Presión de vías aéreas (alta y baja).
| 6. 26. 5. Apnea. | 7. 26. 5. Apnea. | 7. 26. 5. Apnea. | 7. 26. 5. Apnea.
| 6. 26. 6. Presión baja de suministro de gas. | 7. 26. 6. Presión baja de suministro de gas. | 7. 26. 6. Presión baja de suministro de gas. | 7. 26. 6. Presión baja de suministro de gas.
| 6. 26. 7. Falla en el suministro eléctrico | 7. 26. 7. Falla en el suministro eléctrico | 7. 26. 7. Falla en el suministro eléctrico | 7. 26. 7. Falla en el suministro eléctrico
| 6. 26. 8. Fuga en circuito de paciente. | 7. 26. 8. Fuga en circuito de paciente. | 7. 26. 8. Fuga en circuito de paciente. | 7. 26. 8. Fuga en circuito de paciente.
| 6. 26. 9. Falla o cambio de celda paramagnética | 7. 26. 9. Falla o cambio de celda paramagnética | 7. 26. 9. Falla o cambio de celda paramagnética | 7. 26. 9. Falla o cambio de celda paramagnética
| 6. 26. 10. Falla de los sensores de presión y flujo | 7. 26. 10. Falla de los sensores de presión y flujo | 7. 26. 10. Falla de los sensores de presión y flujo | 7. 26. 10. Falla de los sensores de presión y flujo
| 6. 26. 11. Inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardiaco. | 7. 26. 11. Inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardiaco. | 7. 26. 11. Inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardiaco. | 7. 26. 11. Inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardiaco.
| 6. 26. 12. Indicador de fuente de alimentación, AC o DC. | 7. 26. 12. Indicador de fuente de alimentación, AC o DC. | 7. 26. 12. Indicador de fuente de alimentación, AC o DC. | 7. 26. 12. Indicador de fuente de alimentación, AC o DC.
| 6. 26. 13. Indicador de estado del nivel de batería | 7. 26. 13. Indicador de estado del nivel de batería | 7. 26. 13. Indicador de estado del nivel de batería | 7. 26. 13. Indicador de estado del nivel de batería
7. Módulo de gases anestésicos y CO2 integrado a la máquina de anestesia: | 7. 1. Agentes anestésicos:
7. 1. 1. Con medición de MAC, concentraciones inspiradas y espiradas de oxígenos, agentes anestésicos
7. 1. 2. Despliegue numérico de O2 inspirado y espirado.
7. 1. 3. Despliegue numérico de la concentración de gas anestésico inspirado y espirado.
7. 1. 4. Despliegue numérico de la concentración alveolar mínima (MAC).
7. 1. 5. Detección automática de agentes anestésicos simultáneos y despliegue numérico de la concentración más alta
7. 2. . Espirometría:
7. 2. 1. Despliegue numérico y gráfico de Espirometría
7. 2. 2. Volumen minuto inspirado y/o espirado.
7. 2. 3. Volumen corriente inspirado y espirado.
7. 2. 4. Despliegue de lazos: presión / volumen y flujo / volumen, con almacenamiento de referencia de al menos un lazo.
7. 2. 5. Despliegue numérico de la compliance pulmonar del paciente y/o resistencia de la vía aérea.
7. 3. Capnografia (en la máquina de anestesia)
7. 3. 1. Por medio de mainstream o sidestream o microstream
7. 3. 2. Rango de medición de 0Vol% a 13Vol% o mayor o de 0 mmHg a 102 mmHg o mayor.
7. 3. 3. Resolución de la medición de +/- 1 mmHg
7. 3. 4. Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado.
8. Monitor de signos vitales: | 8. 1. Monitor preconfigurado o modular para paciente Adulto, Pediátrico y Neonatal.
8. 2. Pantalla sensible al tacto, teclado de membrana o perilla selectora.
8. 3. Pantalla a color con tecnología LED, de 12" como mínimo.
8. 4. Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
8. 5. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 8 curvas simultáneas.
8. 6. Despliegue de mensajes y parámetros en español.
8. 7. Tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros de mínimo 100 horas.
8. 8. Con batería interna recargable con duración de mínimo 120 minutos, con cargador interconstruido e indicador de nivel de batería.
8. 9. ECG
8. 9. 1. Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
8. 9. 2. Frecuencia cardiaca: Entre 0 a 300bmp en paciente adulto presicion maximo de (+/-2 latidos /min).
8. 9. 3. Al menos 7 derivaciones seleccionables por el usuario.
8. 9. 4. Despliegue simultáneo de al menos dos curvas a elegir de entre 7 derivaciones de ECG como mínimo.
8. 9. 5. Análisis del segmento ST. Detección y análisis de mínimo 10 arritmias,entre ellas: Asístole, VF,VT,Bradicardia,Bigemy
8. 9. 6. Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos).
8. 9. 7. Control de activación de filtros en la señal.
8. 9. 8. Detección de marcapasos.
8. 9. 9. Protección contra descargas
8. 10. SpO2
8. 10. 1. Curva de pletismografía.
8. 10. 2. Despliegue numérico del % de SPO2 y por barras
8. 10. 3. Rango de medición de 0 al 100%.
8. 10. 4. Precisión de la medición para paciente Adulto / Pediátrico: ± 3% o menor (70 a 100%)
8. 11. Temperatura
8. 11. 1. Temperatura en mínimo dos canales ( Superficial y Esofágica)
8. 11. 2. Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultánea.
8. 11. 3. Rango de medición entre 0° a 50°C con resolucion de +/- 1°C.
8. 11. 4. Despliegue numérico de al menos dos temperaturas. Sensor de piel y rectal
8. 12. Respiración:
8. 12. 1. Medición por impedancia transtoraxica
8. 12. 2. Frecuencia respiratoria: Entre 0 a 200rpm, precisión de máximo ± 2 rpm.
8. 12. 3. Curva de respiración.
8. 12. 4. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.
8. 13. Presión arterial no invasiva
8. 13. 1. Medición por medio de técnica de oscilometría
8. 13. 2. Rangos de medición: sistólico de 25 a 290 mmHg o mayor, diastólico de 10 a 210 mmHg o mayor, media de 15 a 230 mmHg o mayor.
8. 13. 3. Precisión de la medición de +/- 5 mmHg
8. 13. 4. Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
8. 13. 5. Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado.
8. 13. 6. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
8. 14. Presión arterial invasiva
8. 14. 1. Tres canales de presión invasiva como mínimo.
8. 14. 2. Etiquetado del sitio de medición de los transductores. Ajuste automático de escalas.
8. 14. 3. Rangos de medición: sistólico de -50 a 300 mmHg, resolución de 1 mmHg
8. 14. 4. Medición de almenos: Ao Presión Aórtica, AP Presión Arteria Pulmonar, PVC Presión Venosa Central, PAI Presión de la Aurícula Izquierda, PAD Presiónde la Aurícula Derecha, Art Presión Sanguinea Arterial, PIC Presión Intracraneal, UVP Presión Venosa Umbilical, UAP Presión Arterial Umbilical, FAP Presión Arteria Femoral.
8. 14. 5. Despliegue numérico y gráfico de presión invasiva
8. 15. Capacidad instalada o posibilidad de integración futura para monitorización de profundidad anestésica mediante BIS, Entropía o tecnología equivalente.
8. 15. 1. Despiegue numérico del indice biespectral, indice de calidad de la señal y EMG
8. 15. 2. Despliegue de curva EEG
8. 16. Relajación muscular integrada al monitor de signos vitales
8. 16. 1. Despliegue numérico.
8. 16. 2. Modos de estimulación: tren de cuatro, tetánico y estimulo único o simple.
8. 17. Gasto cardiaco
8. 17. 1. Capacidad de monitorización de gasto cardíaco por termodilución o tecnología equivalente validada clínicamente
8. 17. 2. Despliegue en pantalla del monitor de signos vitales.
8. 17. 3. Termistor. Cable de conexión.
8. 18. Alarmas
8. 18. 1. Priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de todos los parámetros monitoreados.
8. 18. 2. Alarmas audibles y visibles de todos los parametros monitoreados.
8. 18. 3. Inhabilitación de alarmas para el modo bypass cardiaco.
8. 18. 4. Alarma de arritmia.
8. 18. 5. Con silenciador de alarmas.
9. ACCESORIOS | . Una (1) Manguera de conexión NIBP | . Una (1) Manguera de conexión NIBP | . Una (1) Manguera de conexión NIBP | . Una (1) Manguera de conexión NIBP
| . Dos (2) Brazalete adulto | . Dos (2) Brazalete de 1 via adulto | . Dos (2) Brazalete de 1 via adulto | . Dos (2) Brazalete de 1 via adulto
| . Dos (2) Brazalete pediatrico | . Dos (2) Brazalete de 1 via pediatrico | . Dos (2) Brazalete de 1 via pediatrico | . Dos (2) Brazalete de 1 via pediatrico
| . Dos (2) Sesor de spo2 adulto | . Dos (2) Sesor de spo2 adulto | . Dos (2) Sesor de spo2 adulto | . Dos (2) Sesor de spo2 adulto
| . Dos (2) Sesor de spo2 pediatrico o multisitio | . Dos (2) Sesor de spo2 pediatrico o multisitio | . Dos (2) Sesor de spo2 pediatrico o multisitio | . Dos (2) Sesor de spo2 pediatrico o multisitio
| . Un (1) Sesor de temperatura tipo piel | . Un (1) Sesor de temperatura tipo piel | . Un (1) Sesor de temperatura tipo piel | . Un (1) Sesor de temperatura tipo piel
| . Un (1) Sensor de temperatura transesofágico | . Un (1) Sensor de temperatura transesofágico | . Un (1) Sensor de temperatura transesofágico | . Un (1) Sensor de temperatura transesofágico
| . Un (1) Cable de paciente para módulo BIS o Entropia | . Un (1) Cable de paciente para módulo BIS | . Un (1) Cable de paciente para módulo BIS | . Un (1) Cable de paciente para módulo BIS
| . Veinte (20) trampas de agua para CO2 con linea de mustreo | . Veinte (20) trampas de agua para CO2 con linea de mustreo | . Veinte (20) trampas de agua para CO2 con linea de mustreo | . Veinte (20) trampas de agua para CO2 con linea de mustreo
| . Dos (2) cable EKG de mínimo 5 derivaciones con leads | . Dos (2) cable EKG de mínimo 5 derivaciones con leds | . Dos (2) cable EKG de mínimo 5 derivaciones con leds | . Dos (2) cable EKG de mínimo 5 derivaciones con leds
| . Veinte (20) circuito para ventilacion de paciente (desechables) | . Veinte (20) circuito para ventilacion de paciente (desechables) | . Veinte (20) circuito para ventilacion de paciente (desechables) | . Veinte (20) circuito para ventilacion de paciente (desechables)
| . Cinco (5) Sensores de profundidad hipnótica | . Cinco (5) Sensores de profundidad hipnótica | . Cinco (5) Sensores de profundidad hipnótica | . Cinco (5) Sensores de profundidad hipnótica
| . Un (1) Pulmon de prueba adulto y un (1) pulmon de prueba pediatrico | . Un (1) Pulmon de prueba adulto y un (1) pulmon de prueba pediatrico | . Un (1) Pulmon de prueba adulto y un (1) pulmon de prueba pediatrico | . Un (1) Pulmon de prueba adulto y un (1) pulmon de prueba pediatrico
| . Una (1) Con manguera de alta presión para oxigeno con acolpe DIS y segun conexión de la Entidad | . Una (1) Con manguera de alta presión para oxigeno con acolpe DIS y segun conexión de la Entidad | . Una (1) Con manguera de alta presión para oxigeno con acolpe DIS y segun conexión de la Entidad | . Una (1) Con manguera de alta presión para oxigeno con acolpe DIS y segun conexión de la Entidad
| . Una (1) Con manguera de alta presión para aire medicinal con acolpe DIS y segun conexión de la Entidad | . Una (1) Con manguera de alta presión para aire medicinal con acolpe DIS y segun conexión de la Entidad | . Una (1) Con manguera de alta presión para aire medicinal con acolpe DIS y segun conexión de la Entidad | . Una (1) Con manguera de alta presión para aire medicinal con acolpe DIS y segun conexión de la Entidad
| . Sistema de evacuación de gases anestésicos con los accesorios necesarios | . Sistema de evacuación de gases anestésicos con los accesorios necesarios | . Sistema de evacuación de gases anestésicos con los accesorios necesarios | . Sistema de evacuación de gases anestésicos con los accesorios necesarios
| . Eléctricos, 110-120 V CA, 60 Hz | . Eléctricos, 110-120 V CA, 60 Hz | . Eléctricos, 110-120 V CA, 60 Hz | . Eléctricos, 110-120 V CA, 60 Hz
| . Cable AC Conexión Colombia grado hospitalario | . Cable AC Conexión Colombia grado hospitalario | . Cable AC Conexión Colombia grado hospitalario | . Cable AC Conexión Colombia grado hospitalario
| . Idioma; los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano. | . Idioma; los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano. | . Idioma; los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano. | . Idioma; los textos y funciones en pantalla y panel de control en idioma castellano.
| . Con certificado de calibración | . Con certificado de calibración | . Con certificado de calibración | . Con certificado de calibración
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
11. GARANTIA | 11.1. 2 AÑOS
11.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
11.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
11.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a atisfacción.
12. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
14. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
14. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 12.
MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAHULICA GENERAL
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAHULICA CIRUGÍA GENERAL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo diseñado para facilitar el procedimiento quirúrgico con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano. Con diferentes movimientos de acuerdo a la especialidad de uso general
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
2.1 Generales | 2.1.1 Generales |  | Equipo electrohidráulica con sistema de frenos y con sistema de control de mano y control de mando en la base de la mesa
Base, superficie, rieles laterales y columna de acero inoxidable o acero al cromo, níquel o polímero resistente al alto impacto
Superficie radiolúcida para equipos de fluoroscopÍa y arco en C
Capacidad de carga máxima 300 kg dinámicos, 290 Kg Carga estatica +/- 10Kg
Posibilidad de funcionamiento mecánico en caso de falla del sistema electrohidráulico (Opcional)
Con ruedas antiestáticas y bloqueo centralizado.
Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm mínimo +/-5cm
| 2.1.2 Movimientos |  | Trendelemburg, 25° mínimo.
Trendelemburg invertido 25º mínimo.
Desplazamientos laterales (derecha e izquierda), puede ser electirco o Manual usando las ruedas.
Elevación y descenso de la superficie del paciente que cubra el rango de 60 cm o menor a 105 cm o mayor, sin colchón y con respecto al piso. +/- 10Cm
4 planos mínimo: Cabecera, dorso, pelvis, miembros inferiores, miembros superiores.
Regulación del respaldo entre 70°/-50°
Regulación de la placa de la cabeza entre 25°/45°
Fowler de 65° mínimo
Inclinación lateral, izquierda y derecha de 15° mínimo
Mecanismo automático para regresar a la posición inicial de manera rápida a través del control remoto
| 2.1.3 Alimentación eléctrica |  | 110 – 120 VAC/ 50 - 60Hz- con sistema de bateria de autonomia de minimo 2 horas
2.2 Consumibles y Accesorios | 2.2.1 Accesorios |  | Colchones antiestáticos removibles, sin costura y de fácil limpieza
Piernas en placas independientes, desmontables y abatibles. De 0° a 90° como mínimo y con movimiento de tijera
Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de mínimo ±20°
Hombrera o descansabrazo
| 2.2.2 Accesorios |  | Debe incluir atril porta soluciones
Control remoto alámbrico.
Arco de anestesia.
Dos soportes para brazo con fijador.
Dos soportes para hombro con fijador.
Dos soportes laterales con fijador.
Cinturón para pacientes con fijador.
Dos pierneras con fijador.
Soporte para piernas con posicionamiento para litotomía.
Charola portachasis.
Accesorios básicos para : Ginecología, cirugía plástica, urología y otros (describir).
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 | 20 |  |  | 17 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
2.3 Documentación necesaria | Especificar si se entrega | Entregará manual de operación en idioma original y español
Entregará manual de mantenimiento (en idioma original y español)
Entregará lista de chequeo para el mantenimiento Preventivo
Entregará certificado de aseguramiento metrología (si aplica)
Entregará guía rápida técnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil
Entregará hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al equipo y planeadas durante el periodo de la garantía pactada en el contrato.
| Entregará en el momento de la cotizacion | Planos y/o esquemas de preinstalación de acuerdo a los planos arquitectónicos entregados en el
| Anexo a esta ficha | Anexar para producto de origen nacional, certificado de condiciones sanitarias expedido por INVIMA.
Anexar registro sanitario o permiso de comercialización INVIMA
Anexar para producto ofertado por importador el CCAA (certificado de capacidad de almacenamiento y
Anexar certificado de importación que cuente con el lote y serial del equipo (si aplica).
Garantía. mínima de 2 años
Anexar carta de representación o exclusividad del fabricante y/o proveedor
Anexar el certificado del Invima del responsable técnico y Certificación por parte del fabricante
Anexar certificación donde usted confirma que su equipo ofertado no ha presentado reportes de Eventos
| Especificar | Garantía (superior a 2 años) entregada por el fabricante.
Especificar número de visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía
Especificar la vida útil estimada del equipo ofertado
Especificar año de ingreso al mercado del modelo ofertado.

## 13.
MESA QUIRURGICA ORTOPEDIA
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MESA QUIRURGICA ORTOPEDIA
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Equipo diseñado para facilitar el procedimiento quirúrgico con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano. Con diferentes movimientos de acuerdo a la especialidad de uso en ortopedia
ESPECIFICACIONES | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
4.1 Generales | 4.1.1 Generales |  | Sistema compuesto por una columna móvil, para cirugia ortopedica y un carro de transporte de los accesorios
Controlado por microprocesador.
Capacidad de carga máxima 300 kg dinámicos, 290 Kg Carga estatica +/- 10Kg
Control remoto de mano alámbrico con sistema de iluminación para los movimientos electrohidráulicos.
Capacidad de seleccionar o indicar la orientación del paciente en el control de mando
Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal, con un solo botón.
Batería interna con indicador de carga. Y autonomia minimo 2 horas
Cojines Colchoneta eléctricamente conductivos o antiestáticos removibles sin costuras, sin pegamento y de fácil limpieza.
Base, superficie, rieles laterales y columna de acero inoxidable o acero al cromo, níquel o polímero resistente al alto impacto
Superficie radiolúcida para equipos de rayos x, fluoroscopÍa y arco en C
Posibilidad de funcionamiento mecánico en caso de falla del sistema electrohidráulico (Opcional)
Piecero individual, con movimientos y posiciones individuales
Con ruedas antiestáticas y bloqueo centralizado.
Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm mínimo +/-5cm
| 4.1.2 Movimientos |  | Elevación y descenso de la superficie del paciente que cubra el rango de 60 cm o menor a 105 cm o mayor, sin colchón y con respecto al piso. +/- 10Cm
Fowler de 70 a -50 grados como mínimo.
Trendelenburg de 25 grados o mayor
Trendelenburg inverso 25 grados o mayor
Inclinación lateral, izquierda y derecha de 15 grados o mayor
Desplazamiento longitudinal del tablero de 28 cm o mayor para un óptimo acceso del arco en C.
Posición de flexión y contraflexión (flex y reflex).
Posición de nefrectomía.
| 4.1.3 columna de mesa |  | Estructura que da soporte al tablero.
Electrohidráulica o electromecánica.
Base móvil para alojamiento de los tableros quirúrgicos compatibles con el sistema.
En acero inoxidable o cubierta en acero inoxidable o acero al cromo níquel.
Transferencia de los tableros quirúrgicos por dos lados como mínimo.
Con sistema que permita el movimiento de emergencia para todos los movimientos electrohidráulicos o electromecánicos.
| 4.1.4 Tablero modular configurable |  | Superficie modular y configurable de acuerdo al tipo de cirugía utilizada para apoyar el cuerpo del paciente durante procedimientos quirúrgicos.
Longitud total configurable de 210 cm como mínimo. +/- 5cm
Longitud configurable de columna a extremo distal 118 cm como mínimo. En acero inoxidable.( movimiento en altura )
Ancho del tablero sin rieles 50 cm como mínimo.
Estructura y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel. Superficie radiotransparente o radiotraslucida.
Con cinco planos como mínimo
Regulación de la placa de la cabeza +25°/45°
Sección central (tórax-abdomen). Pelvis o sección equivalente.
Miembros inferiores (izquierda y derecha) o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 80 a -90 grados como mínimo y con movimiento de tijera
| 4.1.5 Para cirugia general |  | Arco de anestesia con fijadores.
Poste para infusiones con fijador.
Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas).
Soporte para hombros acojinados con fijadores (2 piezas).
Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas).
Cinturón para paciente con fijadores.
Charola portachasis de 43 x 43 cm (17 x 17 pulgadas).
| 4.1.6 Para cirugia de Ortopedia |  | Dispositivo de extensión para ortopedia con las siguientes partes:
Soporte pélvico removible radiolúcido con poste perineal.
Barras de extensión telescópica o abducción.
Botas para tracción tamaño adulto y pediátrico con aditamentos para realizar la tracción.
Dispositivo de extensión para procedimientos de tibia.
Soporte de rodilla para procedimientos de tibia.
Poste de contracción femoral.
Accesorio para tracción en decúbito lateral.
Soporte articulado para brazo cruzado.
Accesorio para tracción de humero, cúbito y radio.
Manopla Weinberger y soporte para cirugía de mano.
Con carro para guardar accesorios.
| 4.1.7 Para discos y laminectomía |  | Cojines de gel o poliuretano para protección ósea y posicionamiento del paciente.
| 4.1.8 Para cirugia bariatrica |  | Capacidad de carga máxima 300 kg dinámicos, 290 Kg Carga estatica +/- 10Kg
Extensiones laterales izquierda y derecha con fijadores.
Soporte o placas de pie para evitar el deslizamiento o caída del paciente.
Correas de sujeción para piernas (dos piezas).
Cojines de gel para sitios de presión y para posicionamiento adicional.
4.2 Accesorios | 4.2.1 Accesorios |  | 1 Juego de colchonetas
4.3 Alimentación | 4.3.1 Alimentación eléctrica |  | 110 – 120 VAC/ 50 - 60Hz- con sistema de bateria de autonomia de minimo 2 horas
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO | FAMILIA |  |  | CLASE |  | PRODUCTO
42 | 20 |  |  | 17 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA | [5 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
4.3 Documentación necesaria | Especificar si se entrega | Entregará manual de operación en idioma original y español
Entregará manual de mantenimiento (en idioma original y español)
Entregará lista de chequeo para el mantenimiento Preventivo
Entregará certificado de aseguramiento metrología (si aplica)
Entregará guía rápida técnica y de usuario (debe entregarse plastificada o en un material de fácil
Entregará hoja de vida con su respectiva Ficha técnica, cronograma y protocolo de las actividades de mantenimiento preventivo que aplique al equipo y planeadas durante el periodo de la garantía pactada en el contrato.
| Entregará en el momento de la cotizacion | Planos y/o esquemas de preinstalación de acuerdo a los planos arquitectónicos entregados en el
| Anexo a esta ficha | Anexar para producto de origen nacional, certificado de condiciones sanitarias expedido por INVIMA.
Anexar registro sanitario o permiso de comercialización INVIMA
Anexar para producto ofertado por importador el CCAA (certificado de capacidad de almacenamiento y
Anexar certificado de importación que cuente con el lote y serial del equipo (si aplica).
Garantía. mínima de 2 años
Anexar carta de representación o exclusividad del fabricante y/o proveedor
Anexar el certificado del Invima del responsable técnico y Certificación por parte del fabricante
Anexar certificación donde usted confirma que su equipo ofertado no ha presentado reportes de Eventos
| Especificar | Garantía (superior a 2 años) entregada por el fabricante.
Especificar número de visitas preventivas Incluidos en periodo de garantía
Especificar la vida útil estimada del equipo ofertado
Especificar año de ingreso al mercado del modelo ofertado.

## 14.
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MESA DE CIRUGÍA DE PARTOS
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
Generales | 1. . Especificaciones técnicas generales:
1. 1. Equipo electrohidráulico con sistema de freno central y controlado por microprocesador
| 1. 2. Superficie radiolúcida para equipos de rayos x, fluoroscopÍa y arco en C | 1. 2. Superficie radiolúcida para equipos de rayos x, fluoroscopÍa y arco en C | 1. 2. Superficie radiolúcida para equipos de rayos x, fluoroscopÍa y arco en C | 1. 2. Superficie radiolúcida para equipos de rayos x, fluoroscopÍa y arco en C
| 1. 3. Capacidad máxima: 450 kg | 1. 3. Capacidad máxima: 300 kg | 1. 3. Capacidad máxima: 300 kg | 1. 3. Capacidad máxima: 300 kg
| 1. 4. Posibilidad de funcionamiento mecánico en caso de falla del sistema electrohidráulico opcional | 1. 4. Posibilidad de funcionamiento mecánico en caso de falla del sistema electrohidráulico | 1. 4. Posibilidad de funcionamiento mecánico en caso de falla del sistema electrohidráulico | 1. 4. Posibilidad de funcionamiento mecánico en caso de falla del sistema electrohidráulico
| 1. 5. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm ± 10 cm | 1. 5. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm ± 10 cm | 1. 5. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm ± 10 cm | 1. 5. Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 210 cm ± 10 cm
| 1. 6. Sistema de emergencia que permita desbloquear los frenos de la mesa | 1. 6. Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla. | 1. 6. Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla. | 1. 6. Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de la mesa en caso de falla.
| 1. 7. Bateria con indicador de carga | 1. 7. Bateria con indicador de carga | 1. 7. Bateria con indicador de carga | 1. 7. Bateria con indicador de carga
| 1. 8. Control remoto alámbrico para los movimientos electrohidráulicos con sistema de iluminación | 1. 8. Control remoto o de mano inalámbrico para los movimientos electrohidráulicos con sistema de iluminación y estación de carga. | 1. 8. Control remoto o de mano inalámbrico para los movimientos electrohidráulicos con sistema de iluminación y estación de carga. | 1. 8. Control remoto o de mano inalámbrico para los movimientos electrohidráulicos con sistema de iluminación y estación de carga.
| 1. 9. Mesa dividida en al menos 4 secciones: Cabecera. Dorso. Pelvis Piernas | 1. 9. Mesa dividida en al menos 4 secciones: Cabecera. Dorso. Pelvis Piernas | 1. 9. Mesa dividida en al menos 4 secciones: Cabecera. Dorso. Pelvis Piernas | 1. 9. Mesa dividida en al menos 4 secciones: Cabecera. Dorso. Pelvis Piernas
| 1. 10. Cojines antiestáticos removibles, sin costura y de fácil limpieza | 1. 10. Cojines antiestáticos removibles, sin costura y de fácil limpieza | 1. 10. Cojines antiestáticos removibles, sin costura y de fácil limpieza | 1. 10. Cojines antiestáticos removibles, sin costura y de fácil limpieza
| 1. 11. Sección de piernas esmontable de dos secciones, cada pierna en placa independiente, abatibles. De 15° a - 90° como mínimo y con movimiento de tijera | 1. 11. Sección de piernas esmontable de dos secciones, cada pierna en placa independiente, abatibles. De 0° a 90° como mínimo y con movimiento de tijera | 1. 11. Sección de piernas esmontable de dos secciones, cada pierna en placa independiente, abatibles. De 0° a 90° como mínimo y con movimiento de tijera | 1. 11. Sección de piernas esmontable de dos secciones, cada pierna en placa independiente, abatibles. De 0° a 90° como mínimo y con movimiento de tijera
| 1. 12. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de mínimo de -90° a 40° | 1. 12. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de mínimo ±20° | 1. 12. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de mínimo ±20° | 1. 12. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de mínimo ±20°
| 1. 13. Con rodillo o sistema de elevación de riñon | 1. 13. Con rodillo o sistema de elevación de riñon | 1. 13. Con rodillo o sistema de elevación de riñon | 1. 13. Con rodillo o sistema de elevación de riñon
| 2. . Movimientos | 2. . Movimientos | 2. . Movimientos | 2. . Movimientos
| 2. 1. Trendelemburg (30° mínimo) e invertido (30° mínimo) | 2. 1. Trendelemburg (25° mínimo) e invertido (25° mínimo) | 2. 1. Trendelemburg (25° mínimo) e invertido (25° mínimo) | 2. 1. Trendelemburg (25° mínimo) e invertido (25° mínimo)
| 2. 2. Elevación y descenso de 69 a 110 cm desde el piso o mayor | 2. 2. Elevación y descenso de 70 a 110 cm desde el piso o mayor | 2. 2. Elevación y descenso de 70 a 110 cm desde el piso o mayor | 2. 2. Elevación y descenso de 70 a 110 cm desde el piso o mayor
| 2. 3. Cuatro (4) planos: Cabecera, dorso, pelvis, miembros inferiores, miembros superiores. | 2. 3. Cuatro (4) planos: Cabecera, dorso, pelvis, miembros inferiores, miembros superiores. | 2. 3. Cuatro (4) planos: Cabecera, dorso, pelvis, miembros inferiores, miembros superiores. | 2. 3. Cuatro (4) planos: Cabecera, dorso, pelvis, miembros inferiores, miembros superiores.
| 2. 4. Regulación del respaldo: Arriba de 80° o mayor Abajo de -40° | 2. 4. Regulación del respaldo: +70°/-50° ±20% | 2. 4. Regulación del respaldo: +70°/-50° ±20% | 2. 4. Regulación del respaldo: +70°/-50° ±20%
| 2. 5. Regulación de la placa de la cabeza: 60°/-90° | 2. 5. Regulación de la placa de la cabeza: +25°/-45° | 2. 5. Regulación de la placa de la cabeza: +25°/-45° | 2. 5. Regulación de la placa de la cabeza: +25°/-45°
| 2. 6. Inclinación lateral, izquierda y derecha, de 20° mínimo | 2. 6. Inclinación lateral, izquierda y derecha, de 15° mínimo | 2. 6. Inclinación lateral, izquierda y derecha, de 15° mínimo | 2. 6. Inclinación lateral, izquierda y derecha, de 15° mínimo
| 2. 7. Posición de Litotomía ajustable | 2. 7. Posición de Litotomía ajustable | 2. 7. Posición de Litotomía ajustable | 2. 7. Posición de Litotomía ajustable
| 2. 8. Mecanismo automático para regresar a la posición inicial de manera rápida a través del control remoto | 2. 8. Mecanismo automático para regresar a la posición inicial de manera rápida a través del control remoto | 2. 8. Mecanismo automático para regresar a la posición inicial de manera rápida a través del control remoto | 2. 8. Mecanismo automático para regresar a la posición inicial de manera rápida a través del control remoto
| 3. . Requerimientos eléctricos y ambientales | 3. . Requerimientos eléctricos y ambientales | 3. . Requerimientos eléctricos y ambientales | 3. . Requerimientos eléctricos y ambientales
| 3. 1. Tensión: 110-120 VAC. 50/60 Hz | 3. 1. Tensión: 110-120 VAC. 50/60 Hz | 3. 1. Tensión: 110-120 VAC. 50/60 Hz | 3. 1. Tensión: 110-120 VAC. 50/60 Hz
| 3. 2. Temperatura: 10-40°C | 3. 2. Temperatura: 10-40°C | 3. 2. Temperatura: 10-40°C | 3. 2. Temperatura: 10-40°C
| 3. 3. Humedad: 30-90% | 3. 3. Humedad: 15-90% | 3. 3. Humedad: 15-90% | 3. 3. Humedad: 15-90%
| 4. . Accesorios generales: | 4. . Accesorios generales: | 4. . Accesorios generales: | 4. . Accesorios generales:
| 4. 1. Arco de anestesia con fijadores. | 4. 1. Arco de anestesia con fijadores. | 4. 1. Arco de anestesia con fijadores. | 4. 1. Arco de anestesia con fijadores.
| 4. 2. Poste para infusiones con fijador. | 4. 2. Poste para infusiones con fijador. | 4. 2. Poste para infusiones con fijador. | 4. 2. Poste para infusiones con fijador.
| 4. 3. Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas). | 4. 3. Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas). | 4. 3. Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas). | 4. 3. Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas).
| 4. 4. Soporte para hombros acojinados con fijadores (2 piezas). | 4. 4. Soporte para hombros acojinados con fijadores (2 piezas). | 4. 4. Soporte para hombros acojinados con fijadores (2 piezas). | 4. 4. Soporte para hombros acojinados con fijadores (2 piezas).
| 4. 5. Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas). | 4. 5. Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas). | 4. 5. Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas). | 4. 5. Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas).
| 4. 6. Cinturón para paciente con fijadores. | 4. 6. Cinturón para paciente con fijadores. | 4. 6. Cinturón para paciente con fijadores. | 4. 6. Cinturón para paciente con fijadores.
| 4. 7. Soporte de piernas para posición de litotomía acolchadas antiestáticas con correas de sujeción | 4. 7. Soporte de piernas para posición de litotomía acolchadas antiestáticas con correas de sujeción | 4. 7. Soporte de piernas para posición de litotomía acolchadas antiestáticas con correas de sujeción | 4. 7. Soporte de piernas para posición de litotomía acolchadas antiestáticas con correas de sujeción
| 4. 8. Charola portachasis | 4. 8. Charola portachasis | 4. 8. Charola portachasis | 4. 8. Charola portachasis
| 4. 9. Bandeja de lavado con soporte a la mesa | 4. 9. Bandeja de lavado con soporte a la mesa | 4. 9. Bandeja de lavado con soporte a la mesa | 4. 9. Bandeja de lavado con soporte a la mesa
| 4. 10. Perneras acolchas antiestáticas con correas de sujeción | 4. 10. Perneras acolchas antiestáticas con correas de sujeción | 4. 10. Perneras acolchas antiestáticas con correas de sujeción | 4. 10. Perneras acolchas antiestáticas con correas de sujeción
| 5. . ACCESORIOS | 5. . ACCESORIOS | 5. . ACCESORIOS | 5. . ACCESORIOS
| . Control remoto alámbrico para los movimientos electrohidráulicos con sistema de iluminación. | . Control remoto o de mano inalámbrico para los movimientos electrohidráulicos con sistema de iluminación y estación de carga. | . Control remoto o de mano inalámbrico para los movimientos electrohidráulicos con sistema de iluminación y estación de carga. | . Control remoto o de mano inalámbrico para los movimientos electrohidráulicos con sistema de iluminación y estación de carga.
| . Interruptor de emergencia para liberacion de frenos en caso de fallo electrico | . Interruptor de pie (pedal) para movimientos electrohidráulicos. | . Interruptor de pie (pedal) para movimientos electrohidráulicos. | . Interruptor de pie (pedal) para movimientos electrohidráulicos.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
8.. GARANTIA | 8.1. 2 AÑOS
8.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
8.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
8.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a atisfacción.
9. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
11. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
12. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 15
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MONITOR MULTIPARÁMETRO NEONATAL PEDIÁTRICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1. Generales | 1. 1. Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo.
1. 2. Con capacidad para conectarse a red de monitoreo con protocolo HL7
| 1. 3. Pantalla a color tecnología LED, TFT o superior. | 1. 3. Pantalla a color tecnología LED, TFT o superior. | 1. 3. Pantalla a color tecnología LED, TFT o superior. | 1. 3. Pantalla a color tecnología LED, TFT o superior.
| 1. 4. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 12 curvas simultáneas. | 1. 4. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 6 curvas simultáneas. | 1. 4. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 6 curvas simultáneas. | 1. 4. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 6 curvas simultáneas.
| 1. 5. Tendencias gráficas y numéricas de mínimo 168 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos. | 1. 5. Tendencias gráficas y numéricas de mínimo 48 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos. | 1. 5. Tendencias gráficas y numéricas de mínimo 48 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos. | 1. 5. Tendencias gráficas y numéricas de mínimo 48 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos.
| 1. 6. Para paciente neonato y pediátrico | 1. 6. Para paciente neonato, pediátrico y adulto. | 1. 6. Para paciente neonato, pediátrico y adulto. | 1. 6. Para paciente neonato, pediátrico y adulto.
| 1. 7. Con batería interna recargable con duración de mínimo 3 horas, con cargador interconstruido e indicador de nivel de batería. | 1. 7. Con batería interna recargable con duración de mínimo 60 minutos, con cargador interconstruido e indicador de nivel de batería. | 1. 7. Con batería interna recargable con duración de mínimo 60 minutos, con cargador interconstruido e indicador de nivel de batería. | 1. 7. Con batería interna recargable con duración de mínimo 60 minutos, con cargador interconstruido e indicador de nivel de batería.
| 1. 8. Interfaz, menús y mensajes en español. | 1. 8. Interfaz, menús y mensajes en español. | 1. 8. Interfaz, menús y mensajes en español. | 1. 8. Interfaz, menús y mensajes en español.
| 1. 9. Sistema para fijación de cada monitor: se debe entregar con brazo y platina de fijación para soporte de pared. | 1. 9. Sistema para fijación de cada monitor: se debe entregar con platina de fijación para soporte de pared. | 1. 9. Sistema para fijación de cada monitor: se debe entregar con platina de fijación para soporte de pared. | 1. 9. Sistema para fijación de cada monitor: se debe entregar con platina de fijación para soporte de pared.
2. ECG: | 2. 1. Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 7 derivaciones | 2. 1. Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 8 derivaciones | 2. 1. Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 8 derivaciones | 2. 1. Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 8 derivaciones
| 2. 2. Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones. | 2. 2. Función de despliegue simultáneo de hasta 8 derivaciones. | 2. 2. Función de despliegue simultáneo de hasta 8 derivaciones. | 2. 2. Función de despliegue simultáneo de hasta 8 derivaciones.
| 2. 3. Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos). con grafico de ST monitorizacion del segmento QT y QTc | 2. 3. Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos). | 2. 3. Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos). | 2. 3. Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos).
| 2. 4. Detección y análisis de mínimo 10 arritmias,entre ellas: Asístole, VF,VT,Bradicardia,Bigemy. | 2. 4. Detección y análisis de mínimo 10 arritmias,entre ellas: Asístole, VF,VT,Bradicardia,Bigemy. | 2. 4. Detección y análisis de mínimo 10 arritmias,entre ellas: Asístole, VF,VT,Bradicardia,Bigemy. | 2. 4. Detección y análisis de mínimo 10 arritmias,entre ellas: Asístole, VF,VT,Bradicardia,Bigemy.
| 2. 5. Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. | 2. 5. Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. | 2. 5. Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. | 2. 5. Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
| 2. 6. Protección contra descargas | 2. 6. Protección contra descargas | 2. 6. Protección contra descargas | 2. 6. Protección contra descargas
| 2. 7. Función de detección de marcapasos | 2. 7. Función de detección de marcapasos | 2. 7. Función de detección de marcapasos | 2. 7. Función de detección de marcapasos
| 2. 8. Frecuencia cardiaca: Entre 10 a 300bmp en paciente neonatal presicion maximo de (+/-1 latidos /min). | 2. 8. Frecuencia cardiaca: Entre 15 a 300bmp en paciente adulto presicion maximo de (+/-2 latidos /min). | 2. 8. Frecuencia cardiaca: Entre 15 a 300bmp en paciente adulto presicion maximo de (+/-2 latidos /min). | 2. 8. Frecuencia cardiaca: Entre 15 a 300bmp en paciente adulto presicion maximo de (+/-2 latidos /min).
3. .SPO2: | 3. 1. Rango de medición de 0 al 100%. | 3. 1. Rango de medición de 0 al 100%. | 3. 1. Rango de medición de 0 al 100%. | 3. 1. Rango de medición de 0 al 100%.
| 3. 3. Precisión de la medición para paciente Recién nacido: ± 3% o menor (70 a 100%) . | 3. 3. Precisión de la medición para paciente Recién nacido: ± 3% o menor (70 a 100%) . | 3. 3. Precisión de la medición para paciente Recién nacido: ± 3% o menor (70 a 100%) . | 3. 3. Precisión de la medición para paciente Recién nacido: ± 3% o menor (70 a 100%) .
| 3. 4. Despliegue de curva de pletismografía en pantalla. | 3. 4. Despliegue de curva de pletismografía en pantalla. | 3. 4. Despliegue de curva de pletismografía en pantalla. | 3. 4. Despliegue de curva de pletismografía en pantalla.
| 3. 5. Despliegue numérico de saturación de oxígeno. | 3. 5. Despliegue numérico de saturación de oxígeno. | 3. 5. Despliegue numérico de saturación de oxígeno. | 3. 5. Despliegue numérico de saturación de oxígeno.
| 3. 6. Saturación de oxígeno pre y post ductal , para detección temprana de cardiopatías congénitas | 3. 5. Despliegue numérico de saturación de oxígeno. | 3. 5. Despliegue numérico de saturación de oxígeno. | 3. 5. Despliegue numérico de saturación de oxígeno.
3.7. Visualizacion en pantalla de Oxicardiorespirograma OxyCRG
4.Respiración: | 4. 1. Frecuencia respiratoria: Entre 0 a150 rpm +/- 5 rpm, precisión de máximo ± 2 rpm. | 4. 1. Frecuencia respiratoria: Entre 0 a150 rpm +/- 50 rpm, precisión de máximo ± 2 rpm. | 4. 1. Frecuencia respiratoria: Entre 0 a150 rpm +/- 50 rpm, precisión de máximo ± 2 rpm. | 4. 1. Frecuencia respiratoria: Entre 0 a150 rpm +/- 50 rpm, precisión de máximo ± 2 rpm.
| 4. 2. Despliegue de curva de respiración en pantalla. | 4. 2. Despliegue de curva de respiración en pantalla. | 4. 2. Despliegue de curva de respiración en pantalla. | 4. 2. Despliegue de curva de respiración en pantalla.
| 4. 3. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. detectada por impedancia o por el sensor de SpO2 | 4. 3. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. | 4. 3. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. | 4. 3. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.
5. . Temperatura: | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 50°C con resolucion de +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C.
| 5. 2. Presición de la medición +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C.
6. . Presión no invasiva: | 6. 1. Medición por medio de técnica de oscilometría | 6. 1. Medición por medio de técnica de oscilometría | 6. 1. Medición por medio de técnica de oscilometría | 6. 1. Medición por medio de técnica de oscilometría
| 6. 2. Rangos de medición para neonatos: sistólico de 30 (o menor) a 135 mmHg o mayor, diastólico de 10 a 100 mmHg o mayor, media de 20 (o menor) a 125 mmHg | 6. 2. Rangos de medición: sistólico de 40 (o menor) a 270 mmHg o mayor, diastólico de 10 a 230 mmHg o mayor, media de 20 (o menor) a 255 mmHg | 6. 2. Rangos de medición: sistólico de 40 (o menor) a 270 mmHg o mayor, diastólico de 10 a 230 mmHg o mayor, media de 20 (o menor) a 255 mmHg | 6. 2. Rangos de medición: sistólico de 40 (o menor) a 270 mmHg o mayor, diastólico de 10 a 230 mmHg o mayor, media de 20 (o menor) a 255 mmHg
| 6. 3. Precisión de la medición de +/- 3 mmHg | 6. 3. Precisión de la medición de +/- 5 mmHg | 6. 3. Precisión de la medición de +/- 5 mmHg | 6. 3. Precisión de la medición de +/- 5 mmHg
| 6. 4. Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). | 6. 4. Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). | 6. 4. Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). | 6. 4. Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
| 6. 5. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. | 6. 5. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. | 6. 5. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. | 6. 5. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
7. . Presión invasiva: | 7. 1. Dos canales para la medición de la presión invasiva | 7. 1. Dos canales para la medición de la presión invasiva | 7. 1. Dos canales para la medición de la presión invasiva | 7. 1. Dos canales para la medición de la presión invasiva
| 7. 2. Rangos de medición: sistólico de -40 (o menor) a 360 mmHg o mayor, resolución de 1 mmHg | 7. 2. Rangos de medición: sistólico de -50 (o menor) a 300 mmHg o mayor, resolución de 1 mmHg | 7. 2. Rangos de medición: sistólico de -50 (o menor) a 300 mmHg o mayor, resolución de 1 mmHg | 7. 2. Rangos de medición: sistólico de -50 (o menor) a 300 mmHg o mayor, resolución de 1 mmHg
| 7. 3. Con pisibilidad de medición de: Art Presión Sanguinea Arterial, PIC Presión Intracraneal, UVP Presión Venosa Umbilical, UAP Presión Arterial Umbilical, FAP Presión Arteria Femoral. | 7. 3. Medición de almenos: Ao Presión Aórtica, AP Presión Arteria Pulmonar, PVC Presión Venosa Central, PAI Presión de la Aurícula Izquierda, PAD Presiónde la Aurícula Derecha, Art Presión Sanguinea Arterial, PIC Presión Intracraneal, UVP Presión Venosa Umbilical, UAP Presión Arterial Umbilical, FAP Presión Arteria Femoral. | 7. 3. Medición de almenos: Ao Presión Aórtica, AP Presión Arteria Pulmonar, PVC Presión Venosa Central, PAI Presión de la Aurícula Izquierda, PAD Presiónde la Aurícula Derecha, Art Presión Sanguinea Arterial, PIC Presión Intracraneal, UVP Presión Venosa Umbilical, UAP Presión Arterial Umbilical, FAP Presión Arteria Femoral. | 7. 3. Medición de almenos: Ao Presión Aórtica, AP Presión Arteria Pulmonar, PVC Presión Venosa Central, PAI Presión de la Aurícula Izquierda, PAD Presiónde la Aurícula Derecha, Art Presión Sanguinea Arterial, PIC Presión Intracraneal, UVP Presión Venosa Umbilical, UAP Presión Arterial Umbilical, FAP Presión Arteria Femoral.
| 7. 4. Despliegue numérico y gráfico de presión invasiva | 7. 4. Despliegue numérico y gráfico de presión invasiva | 7. 4. Despliegue numérico y gráfico de presión invasiva | 7. 4. Despliegue numérico y gráfico de presión invasiva
8. Preinstalaciones: | 8. 1. Batería recargable con autonomia mínima de 180 minutos.
8. 2. Alimentación eléctrica, 110-120 V CA, 60 Hz Cable AC Conexión – Colombia.
8. 3. Peso máximo de 7 Kg.
9. ACCESORIOS | . Una (1) Manguera para presión no invasiva
. Un (1) Brazalete libre de latex para neonato
. Un (1) Brazalete reuzable libre de latex para pediátrico
. Un (1) Cable de paciente para electrocardiografia de mìnimo 3 lead
. Un (1) Sensor de saturación reutilizable multisitio con cable de mínimo 1,5 metros.
. Un (1) Sensor de temperatura de piel
Con central de monitoreo
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
11. GARANTIA | 11.1. 2 AÑOS
11.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
11.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
11.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a atisfacción.
12. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
14. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | certificado de calibración
14. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 15.1.
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
MONITOR MULTIPARÁMETRO ADULTO PEDIÁTRICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1. Generales | 1. 1. Monitor modular con pantalla de 15 pulgadas como mínimo.
1. 2. Con capacidad para conectarse a red de monitoreo con protocolo HL7
| 1. 3. Pantalla a color tecnología LED, TFT o superior. | 1. 3. Pantalla a color tecnología LED, TFT o superior. | 1. 3. Pantalla a color tecnología LED, TFT o superior. | 1. 3. Pantalla a color tecnología LED, TFT o superior.
| 1. 4. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 12 curvas simultáneas. | 1. 4. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 6 curvas simultáneas. | 1. 4. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 6 curvas simultáneas. | 1. 4. Despliegue de curvas fisiológicas de al menos 6 curvas simultáneas.
| 1. 5. Tendencias gráficas y numéricas de mínimo 168 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos. | 1. 5. Tendencias gráficas y numéricas de mínimo 48 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos. | 1. 5. Tendencias gráficas y numéricas de mínimo 48 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos. | 1. 5. Tendencias gráficas y numéricas de mínimo 48 horas de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. Con capacidad de almacenamiento de eventos.
| 1. 6. Para paciente adulto/ pediátrico /neonatal | 1. 6. Para paciente neonato, pediátrico y adulto. | 1. 6. Para paciente neonato, pediátrico y adulto. | 1. 6. Para paciente neonato, pediátrico y adulto.
| 1. 7. Con batería interna recargable con duración de mínimo 3 horas, con cargador interconstruido e indicador de nivel de batería. | 1. 7. Con batería interna recargable con duración de mínimo 60 minutos, con cargador interconstruido e indicador de nivel de batería. | 1. 7. Con batería interna recargable con duración de mínimo 60 minutos, con cargador interconstruido e indicador de nivel de batería. | 1. 7. Con batería interna recargable con duración de mínimo 60 minutos, con cargador interconstruido e indicador de nivel de batería.
| 1. 8. Interfaz, menús y mensajes en español. | 1. 8. Interfaz, menús y mensajes en español. | 1. 8. Interfaz, menús y mensajes en español. | 1. 8. Interfaz, menús y mensajes en español.
| 1. 9. Sistema para fijación de cada monitor: se debe entregar con brazo y platina de fijación para soporte de pared. | 1. 9. Sistema para fijación de cada monitor: se debe entregar con platina de fijación para soporte de pared. | 1. 9. Sistema para fijación de cada monitor: se debe entregar con platina de fijación para soporte de pared. | 1. 9. Sistema para fijación de cada monitor: se debe entregar con platina de fijación para soporte de pared.
2. ECG: | 2. 1. Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 7 derivaciones | 2. 1. Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 8 derivaciones | 2. 1. Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 8 derivaciones | 2. 1. Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 8 derivaciones
| 2. 2. Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones. | 2. 2. Función de despliegue simultáneo de hasta 8 derivaciones. | 2. 2. Función de despliegue simultáneo de hasta 8 derivaciones. | 2. 2. Función de despliegue simultáneo de hasta 8 derivaciones.
| 2. 3. Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos). con grafico de ST monitorizacion del segmento QT y QTc | 2. 3. Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos). | 2. 3. Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos). | 2. 3. Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas (al menos tres canales simultáneos).
| 2. 4. Detección y análisis de mínimo 10 arritmias,entre ellas: Asístole, VF,VT,Bradicardia,Bigemy. | 2. 4. Detección y análisis de mínimo 10 arritmias,entre ellas: Asístole, VF,VT,Bradicardia,Bigemy. | 2. 4. Detección y análisis de mínimo 10 arritmias,entre ellas: Asístole, VF,VT,Bradicardia,Bigemy. | 2. 4. Detección y análisis de mínimo 10 arritmias,entre ellas: Asístole, VF,VT,Bradicardia,Bigemy.
| 2. 5. Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. | 2. 5. Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. | 2. 5. Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. | 2. 5. Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
| 2. 6. Protección contra descargas | 2. 6. Protección contra descargas | 2. 6. Protección contra descargas | 2. 6. Protección contra descargas
| 2. 7. Función de detección de marcapasos | 2. 7. Función de detección de marcapasos | 2. 7. Función de detección de marcapasos | 2. 7. Función de detección de marcapasos
| 2. 8. Frecuencia cardiaca: Entre 10 a 300bmp en paciente neonatal presicion maximo de (+/-1 latidos /min). | 2. 8. Frecuencia cardiaca: Entre 15 a 300bmp en paciente adulto presicion maximo de (+/-2 latidos /min). | 2. 8. Frecuencia cardiaca: Entre 15 a 300bmp en paciente adulto presicion maximo de (+/-2 latidos /min). | 2. 8. Frecuencia cardiaca: Entre 15 a 300bmp en paciente adulto presicion maximo de (+/-2 latidos /min).
3. .SPO2: | 3. 1. Rango de medición de 0 al 100%. | 3. 1. Rango de medición de 0 al 100%. | 3. 1. Rango de medición de 0 al 100%. | 3. 1. Rango de medición de 0 al 100%.
| 3. 3. Precisión de la medición para paciente Recién nacido: ± 3% o menor (70 a 100%) . | 3. 3. Precisión de la medición para paciente Recién nacido: ± 3% o menor (70 a 100%) . | 3. 3. Precisión de la medición para paciente Recién nacido: ± 3% o menor (70 a 100%) . | 3. 3. Precisión de la medición para paciente Recién nacido: ± 3% o menor (70 a 100%) .
| 3. 4. Despliegue de curva de pletismografía en pantalla. | 3. 4. Despliegue de curva de pletismografía en pantalla. | 3. 4. Despliegue de curva de pletismografía en pantalla. | 3. 4. Despliegue de curva de pletismografía en pantalla.
| 3. 5. Despliegue numérico de saturación de oxígeno. | 3. 5. Despliegue numérico de saturación de oxígeno. | 3. 5. Despliegue numérico de saturación de oxígeno. | 3. 5. Despliegue numérico de saturación de oxígeno.
4.Respiración: | 4. 1. Frecuencia respiratoria: Entre 0 a150 rpm +/- 5 rpm, precisión de máximo ± 2 rpm. | 4. 1. Frecuencia respiratoria: Entre 0 a150 rpm +/- 50 rpm, precisión de máximo ± 2 rpm. | 4. 1. Frecuencia respiratoria: Entre 0 a150 rpm +/- 50 rpm, precisión de máximo ± 2 rpm. | 4. 1. Frecuencia respiratoria: Entre 0 a150 rpm +/- 50 rpm, precisión de máximo ± 2 rpm.
| 4. 2. Despliegue de curva de respiración en pantalla. | 4. 2. Despliegue de curva de respiración en pantalla. | 4. 2. Despliegue de curva de respiración en pantalla. | 4. 2. Despliegue de curva de respiración en pantalla.
| 4. 3. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. detectada por impedancia o por el sensor de SpO2 | 4. 3. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. | 4. 3. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. | 4. 3. Despliegue numérico de frecuencia respiratoria.
5. . Temperatura: | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 50°C con resolucion de +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C.
| 5. 2. Presición de la medición +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C. | 5. 1. Rango de medición entre 0° a 45°C con resolucion de +/- 0,1°C.
6. . Presión no invasiva: | 6. 1. Medición por medio de técnica de oscilometría | 6. 1. Medición por medio de técnica de oscilometría | 6. 1. Medición por medio de técnica de oscilometría | 6. 1. Medición por medio de técnica de oscilometría
| 6. 2. Rangos de medición: sistólico de 30 (o menor) a 135 mmHg o mayor, diastólico de 10 a 100 mmHg o mayor, media de 20 (o menor) a 125 mmHg | 6. 2. Rangos de medición: sistólico de 40 (o menor) a 270 mmHg o mayor, diastólico de 10 a 230 mmHg o mayor, media de 20 (o menor) a 255 mmHg | 6. 2. Rangos de medición: sistólico de 40 (o menor) a 270 mmHg o mayor, diastólico de 10 a 230 mmHg o mayor, media de 20 (o menor) a 255 mmHg | 6. 2. Rangos de medición: sistólico de 40 (o menor) a 270 mmHg o mayor, diastólico de 10 a 230 mmHg o mayor, media de 20 (o menor) a 255 mmHg
| 6. 3. Precisión de la medición de +/- 3 mmHg | 6. 3. Precisión de la medición de +/- 5 mmHg | 6. 3. Precisión de la medición de +/- 5 mmHg | 6. 3. Precisión de la medición de +/- 5 mmHg
| 6. 4. Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). | 6. 4. Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). | 6. 4. Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). | 6. 4. Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
| 6. 5. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. | 6. 5. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. | 6. 5. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. | 6. 5. Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
7. . Presión invasiva: | 7. 1. Dos canales para la medición de la presión invasiva | 7. 1. Dos canales para la medición de la presión invasiva | 7. 1. Dos canales para la medición de la presión invasiva | 7. 1. Dos canales para la medición de la presión invasiva
| 7. 2. Rangos de medición: sistólico de -50 (o menor) a 360 mmHg o mayor, resolución de 1 mmHg | 7. 2. Rangos de medición: sistólico de -50 (o menor) a 300 mmHg o mayor, resolución de 1 mmHg | 7. 2. Rangos de medición: sistólico de -50 (o menor) a 300 mmHg o mayor, resolución de 1 mmHg | 7. 2. Rangos de medición: sistólico de -50 (o menor) a 300 mmHg o mayor, resolución de 1 mmHg
| 7. 3. Con pisibilidad de medición de: Art Presión Sanguinea Arterial, PIC Presión Intracraneal, UVP Presión Venosa Umbilical, UAP Presión Arterial Umbilical, FAP Presión Arteria Femoral. | 7. 3. Medición de almenos: Ao Presión Aórtica, AP Presión Arteria Pulmonar, PVC Presión Venosa Central, PAI Presión de la Aurícula Izquierda, PAD Presiónde la Aurícula Derecha, Art Presión Sanguinea Arterial, PIC Presión Intracraneal, UVP Presión Venosa Umbilical, UAP Presión Arterial Umbilical, FAP Presión Arteria Femoral. | 7. 3. Medición de almenos: Ao Presión Aórtica, AP Presión Arteria Pulmonar, PVC Presión Venosa Central, PAI Presión de la Aurícula Izquierda, PAD Presiónde la Aurícula Derecha, Art Presión Sanguinea Arterial, PIC Presión Intracraneal, UVP Presión Venosa Umbilical, UAP Presión Arterial Umbilical, FAP Presión Arteria Femoral. | 7. 3. Medición de almenos: Ao Presión Aórtica, AP Presión Arteria Pulmonar, PVC Presión Venosa Central, PAI Presión de la Aurícula Izquierda, PAD Presiónde la Aurícula Derecha, Art Presión Sanguinea Arterial, PIC Presión Intracraneal, UVP Presión Venosa Umbilical, UAP Presión Arterial Umbilical, FAP Presión Arteria Femoral.
| 7. 4. Despliegue numérico y gráfico de presión invasiva | 7. 4. Despliegue numérico y gráfico de presión invasiva | 7. 4. Despliegue numérico y gráfico de presión invasiva | 7. 4. Despliegue numérico y gráfico de presión invasiva
8. . Capnografía: | 8. 1. Por medio de maicrostream
8. 2. Rango de medición de 0 a 150 mmHg o 0 a 20 Kpa
8. 3. Resolución de la medición de +/- 2 mmHg
8. 4. Frecuencia de flujo de muestra con precisión de +/- 20 ml/min o menor
8. 5. Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado.
9. Preinstalaciones: | 9. 1. Batería recargable con autonomia mínima de 180 minutos.
9. 2. Alimentación eléctrica, 110-120 V CA, 60 Hz Cable AC Conexión – Colombia.
9. 3. Peso máximo de 7 Kg.
10. ACCESORIOS | . Una (1) Manguera para presión no invasiva
. Un (1) Brazalete libre de latex para neonato
. Un (1) Brazalete reuzable libre de latex para pediátrico
. Un (1) Cable de paciente para electrocardiografia de mìnimo 3 lead
. Un (1) Sensor de saturación reutilizable multisitio con cable de mínimo 1,5 metros.
. Un (1) Sensor de temperatura de piel
| . Una (1) caja de trampas de agua si aplica de acuerdo a la tecnología ofertada | . Control remoto o de mano inalámbrico para los movimientos electrohidráulicos con sistema de iluminación y estación de carga. | . Control remoto o de mano inalámbrico para los movimientos electrohidráulicos con sistema de iluminación y estación de carga. | . Control remoto o de mano inalámbrico para los movimientos electrohidráulicos con sistema de iluminación y estación de carga.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
11. GARANTIA | 11.1. 2 AÑOS
11.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
11.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
11.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a atisfacción.
12. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
13. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
14. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. |  |  |  | certificado de calibración
14. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 16
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
SISTEMA DE REANIMACION NEONATAL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
RANGOS DE OPERACIÓN |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
Generales | 1. 1. Para paciente neonato menor o menor a 10 Kg | 1. 1. Para paciente neonato menor o menor a 10 Kg | 1. 1. Para paciente neonato menor o menor a 10 Kg | 1. 1. Para paciente neonato menor o menor a 10 Kg
| 1. 2. Con blender o mezclador de gases y pieza en T | 1. 2. Con mezclador de gases y pieza en T | 1. 2. Con mezclador de gases y pieza en T | 1. 2. Con mezclador de gases y pieza en T
| 1. 3. Mezclador de gases de bajo flujo regulable | 1. 3. Mezclador de gases de bajo flujo regulable | 1. 3. Mezclador de gases de bajo flujo regulable | 1. 3. Mezclador de gases de bajo flujo regulable
| 1. 4. Rango de flujo de gas de 5 lt/min o menor a 15 Lt/min | 1. 4. Rango de flujo de gas de 5 lt/min o menor a 15 Lt/min | 1. 4. Rango de flujo de gas de 5 lt/min o menor a 15 Lt/min | 1. 4. Rango de flujo de gas de 5 lt/min o menor a 15 Lt/min
| 1. 5. Indicador de presión análogo o digital | 1. 5. Indicador de presión análogo o digital | 1. 5. Indicador de presión análogo o digital | 1. 5. Indicador de presión análogo o digital
| 1. 6. Rango de manométros de-10 a 80 cmH2O | 1. 6. Rango de manométros de-10 a 80 cmH2O | 1. 6. Rango de manométros de-10 a 80 cmH2O | 1. 6. Rango de manométros de-10 a 80 cmH2O
| 1. 7. Precisión de +/- 2% o menor | 1. 7. Precisión de +/- 2% o menor | 1. 7. Precisión de +/- 2% o menor | 1. 7. Precisión de +/- 2% o menor
| 1. 8. Rango de presión de 5 a 70 cmH2O | 1. 8. Rango de presión de 65 a 80 cmH2O | 1. 8. Rango de presión de 65 a 80 cmH2O | 1. 8. Rango de presión de 65 a 80 cmH2O
| 1. 9. Peso menor a 2kg | 1. 9. Rango de operación de humedad con circuito 30 % a 75% a un atemperatura de 18ºC a 26 ºC | 1. 9. Rango de operación de humedad con circuito 30 % a 75% a un atemperatura de 18ºC a 26 ºC | 1. 9. Rango de operación de humedad con circuito 30 % a 75% a un atemperatura de 18ºC a 26 ºC
2. . PEEP en el rango de: | 2. 1. para una alimentación de 5 Lt/min de 1 a 5 cmH2O +/- 1 cmH2O | 1. 11. Dos (2) pasa cánulas como mínimo | 1. 11. Dos (2) pasa cánulas como mínimo | 1. 11. Dos (2) pasa cánulas como mínimo
| 2. 2. para una alimentaciónd e 10 Lt/min de 2 a 15 cmH2O | 1. 12. Un (1) colchón tipo Nido en material impermeable, antifluido, fácil lavado y antialérgico | 1. 12. Un (1) colchón tipo Nido en material impermeable, antifluido, fácil lavado y antialérgico | 1. 12. Un (1) colchón tipo Nido en material impermeable, antifluido, fácil lavado y antialérgico
2. 3. para una alimentación de 15 Lt/min de 4 a 25 cmH2O
| 2. 4. Presión inspirada pico PIP para los rango de flujo 5L/min, 2cmH2o a 70cmH2o | 1. 13. Batería interna con autonomía de 2 Hrs con cargador electrónico y cable A/C | 1. 13. Batería interna con autonomía de 2 Hrs con cargador electrónico y cable A/C | 1. 13. Batería interna con autonomía de 2 Hrs con cargador electrónico y cable A/C
3. Accesorios | 3.1 Atril con riedas
3.2 Con soporte para anclaje a atril
3.3 Flujometro de oxigeno de 0-15lpm (para blender)
3.4 Mangueras aire y oxigeno con acoples
3.5 Pulmon de prueba
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
4. GARANTIA | 4.1. 2 AÑOS
4.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
4.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
4.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a atisfacción.
5. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
7. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
8. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 17.
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
VENTILADOR MECANICO NEONATAL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Un ventilador mecánico es una máquina que ayuda a respirar cuando una persona con insuficiencia respiratoria no puede respirar por sus propios medios.
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
28.1 GENERALES | Tipo de paciente |  | Para pacientes desde 300gramos
| 28.1.1 MODOS VENTILATORIOS | a. MODOS | con control de presión (PCV) o su equivalente.
para terapia de oxígeno de alto flujo incorporado
|  | b. PRESIÓN | Garantizado (VG) en modos invasivos
Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de presión
Ventilación con presión de soporte
ventilación no invasiva; nCPAP, NIPPV
| 28.1.2.FUNCIONES |  | Respaldo de apnea respiración de backup
compensación automática de fugas.
medición de compliancia pulmonar, resistencia.
compensación de fugas y medición o cálculo de presiones o su equivalente
sensibilidad por flujo o por presión
nebulizacion
| 28.2.3.CONTROLES |  | Frecuencia
Volumen garantizado
Presión pico
presión media en la vía aérea
Fio2
| 28.2.4. MONITORIZACION |  | Volumen corriente Vt
presión pico
PEEP/CPAP
Volumen minuto
presión media en la vía aérea
| 28.2.5. TIPOS DE BUCLES |  | presión-Volumen, Presión-flujo y flujo-volumen
Bucle de referencia.
| 28.2.6. MECANICA PULMONAR |  | a. Compliansa
b. resistencia
c. pwa o su equivalente
d. Ppico
e.Tiempos inspiratorio
f. Relacion I:E
| 28.2.7. OXIGENO |  | Monitoreo de oxígeno Fio2
| 28.2.8. CURVAS |  | representación grafica simultanea de hasta 3 curvas y/o bucles en simultanea
Volumen /tiempo
presión /tiempo
flujo/tiempo
blucles de presión -volumen
flujo volumen
con posibilidad de congelar curvas, tendencias
| 28.2.9. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES |  | Volumen minuto alto y bajo
presión alta
presión baja
Volumen tidal alto
Volumen tidal baja
Frecuencia alta
Frecuencia baja y/o Apnea
Tiempo de apnea
concentración de oxigeno
desconexión
obstrucción en la vía área
Alarmas de sensor de flujo
Suministro de energía eléctrica
batería
Suministro de gas
Fugas
| 28.2.10. SISTEMA COMPENSACIÓN DE FUGAS |  | Automática
| 28.2.11. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
| 28.2.12. SOFTWARE |  | Posibilidad de actualizar a alta frecuencia y modulo de oxigenacion automatica
28.2 ACCESORIOS | a. batería interna mínimo dos horas de duración
b. Con humidificador servocontrolado con pantalla táctil y sensores integrados
c. 5 circuitos paciente neonatal
d. Un pulmon de prueba
e. 5 unidades de sensores de flujo
f. Un carro de transporte con canastilla o soporte para accesorios con gancho para el soporte del cirucito paciente
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 27 | 22 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
28.3 GARANTIA | 28.3.1 2 AÑOS
28.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
28.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
28.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
28.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 3 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
28.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
28.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
28.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
28.8 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 18.
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
VENTILADOR MECANICO ALTA FRECUENCIA NEONATAL
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Su función principal es garantizar el soporte respiratorio del paciente durante su instancia en las unidades de cuidado intensivo.
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
28.1 GENERALES | Tipo de paciente |  | Pediatrico de 300 g a 30 Kg
| 28.1.1 MODOS VENTILATORIOS | a. MODOS | con control de presión (PCV) o su equivalente.
HFO (Alta frecuencia oscilatoria)
para terapia de oxígeno de alto flujo incorporado
|  | b. PRESIÓN | Garantizado (VG) en modos convencionales y alta frecuencia
Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de presión
Ventilación con presión de soporte
ventilación no invasiva; nCPAP, HFO
| 28.1.2.FUNCIONES |  | Respaldo de apnea respiración de backup
compensación automática de fugas.
medición de compliancia pulmonar, resistencia.
compensación de fugas y medición o cálculo de presiones o su equivalente
sensibilidad por flujo o por presión
función de suspiros
| 28.2.3.CONTROLES |  | Frecuencia
Volumen garantizado
Amplitud
presión media en la vía aérea
Fio2
| 28.2.4. MONITORIZACION |  | DCO2
presión pico
PEEP/CPAP
Volumen minuto espontaneo
presión media en la vía aérea
| 28.2.5. TIPOS DE BUCLES |  | presión-Volumen, Presión-flujo y flujo-volumen
Bucle de referencia.
| 28.2.6. MECANICA PULMONAR |  | a. Compliansa
b. resistencia
c. pwa o su equivalente
d. Ppico
e.Tiempos inspiratorio
f. Relacion I:E
| 28.2.7. OXIGENO |  | Monitoreo de oxígeno Fio2
| 28.2.8. CURVAS |  | representación grafica simultanea de hasta 3 curvas y/o bucles en simultanea
Volumen /tiempo
presión /tiempo
flujo/tiempo
blucles de presión -volumen
flujo volumen
con posibilidad de congelar curvas, tendencias
| 28.2.9. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES |  | Volumen minuto alto y bajo
presión alta
presión baja
Volumen tidal alto
Volumen tidal baja
Frecuencia alta
Frecuencia baja y/o Apnea
Tiempo de apnea
concentración de oxigeno
desconexión
obstrucción en la vía área
Alarmas de sensor de flujo
Suministro de energía eléctrica
batería
Suministro de gas
Fugas
| 28.2.10. SISTEMA COMPENSACIÓN DE FUGAS |  | Automática
| 28.2.11. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
| 28.2.12. SOFTWARE |  | Posibilidad de actualizar con modulo de oxigenacion automatica
28.2 ACCESORIOS | a. batería interna mínimo dos horas de duración
b. Con humidificador servocontrolado con pantalla táctil y sensores integrados
c. 10 circuitos paciente neonatal
d. Un pulmon de prueba
e. 5 unidades de sensores de flujo
f. Un carro de transporte con canastilla o soporte para accesorios con gancho para el soporte del cirucito paciente
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 27 | 22 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
28.3 GARANTIA | 28.3.1 2 AÑOS
28.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
28.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
28.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
28.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 3 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
28.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
28.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
28.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
28.8 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 19.
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
VENTILADOR MECANICO ALTA FRECUENCIA PEDIATRICO
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Su función principal es garantizar el soporte respiratorio del paciente durante su instancia en las unidades de cuidado intensivo.
ESPECIFICACIONES |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
28.1 GENERALES | Tipo de paciente |  | Pediátrico hasta 30kg como minimo
| 28.1.1 MODOS VENTILATORIOS | MODOS | con control de presión (PCV) o su equivalente.
HFO (Alta frecuencia oscilatoria)
para terapia de oxígeno de alto flujo incorporado
Garantizado (VG) en modos convencionales y alta frecuencia
Ventilación obligatoria intermitente sincronizada, con control de presión
Ventilación con presión de soporte
ventilación no invasiva; nCPAP, NIPPV, VAFO
| 28.1.2.FUNCIONES |  | Respaldo de apnea respiración de backup
compensación automática de fugas.
medición de compliancia pulmonar, resistencia.
compensación de fugas y medición o cálculo de presiones o su equivalente
sensibilidad por flujo o por presión
función de suspiros
| 28.2.3.CONTROLES |  | Frecuencia
Volumen garantizado
Amplitud
presión media en la vía aérea
Fio2
| 28.2.4. MONITORIZACION |  | Sensor de flujo (tiempos y volumen)
presión pico
PEEP/CPAP
Volumen minuto espontaneo
DCo2
| 28.2.5. TIPOS DE BUCLES |  | presión-Volumen, Presión-flujo y flujo-volumen
Bucle de referencia.
| 28.2.6. MECANICA PULMONAR |  | a. Compliansa
b. resistencia
c. pwa o su equivalente
d. Ppico
e. Constante de tiempo inspiratorio
f. Relacion I:E
| 28.2.7. OXIGENO |  | Monitoreo de oxígeno Fio2
| 28.2.8. CURVAS |  | representación grafica simultanea de hasta 3 curvas y/o bucles en simultanea
Volumen /tiempo
presión /tiempo
flujo/tiempo
blucles de presión -volumen
flujo volumen
con posibilidad de congelar curvas
| 28.2.9. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES |  | Volumen minuto alto y bajo
presión alta
presión baja
Volumen tidal alto
Volumen tidal baja
Frecuencia alta
Frecuencia baja y/o Apnea
Tiempo de apnea ajustable de 5a 60 segundos
concentración de oxigeno
desconexión
obstrucción en la vía área
Alarmas de sensor de flujo
Suministro de energía eléctrica
batería
Suministro de gas
Fugas
| 28.2.10. SISTEMA COMPENSACIÓN DE FUGAS |  | Automática
| 28.2.11. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
| 28.2.12. SOFTWARE |  | Posibilidad de actualizar con modulo de oxigenacion automatica
28.2 ACCESORIOS | a. batería interna mínimo 2 horas de duración
b. Con humidificador servocontrolado
c. 3 circuitos paciente pediatrico
d. Un pulmon de prueba
e. 5 unidades de sensores de flujo
f. 5 trampas de agua para circuito paciente NOTA: Dicho accesorio sera aplicable para toda aquella tecnología que requiere del mismo en aras de la proteccion del equipo
g. Un carro de transporte con canastilla o soporte para accesorios con gancho para el soporte del cirucito paciente
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA | CLASE |  | PRODUCTO
42 |  | 27 | 22 |  | 0
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
28.3 GARANTIA | 28.3.1 2 AÑOS
28.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido.
28.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
28.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
28.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 3 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
28.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
28.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
28.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
28.8 CALIBRACION | El oferente debera entregar junto con el equipo el certificado de calibracion correspondiente, el cual debera ser vigente
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono

## 20
ITEM | EQUIPO | MARCA | MODELO | REFERENCIA |  | PAIS FABRICANTE
NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO
VENTILADOR DE TRANSPORTE
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
ESPECIFICACIONES GENERALES |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO
1. Generales | 1. 1. Ventilador de transporte para paciente Adulto y Pediátrico | 1. 2. Tipo de paciente: Pediátrico y Neonato | 1. 2. Tipo de paciente: Pediátrico y Neonato | 1. 2. Tipo de paciente: Pediátrico y Neonato
2. . Pantalla interconstruida: | 2. 1. Tipo LCD o TFT o LED o EL configurable por el usuario | 2. 1. Tipo LCD o TFT o LED o EL configurable por el usuario | 2. 1. Tipo LCD o TFT o LED o EL configurable por el usuario | 2. 1. Tipo LCD o TFT o LED o EL configurable por el usuario
| 2. 2. A color o monocromática. | 2. 2. A color o monocromática. | 2. 2. A color o monocromática. | 2. 2. A color o monocromática.
| 2. 3. Tamaño mínimo de 8" o mayor. | 2. 3. Tamaño mínimo de 4.5" o mayor. | 2. 3. Tamaño mínimo de 4.5" o mayor. | 2. 3. Tamaño mínimo de 4.5" o mayor.
2.4. Peso maximo de 4Kg
3. . Características generales: | 3. 1. Mezclador de aire-oxígeno interno o integrado y de la misma marca. | 3. 1. Mezclador de aire-oxígeno interno o integrado y de la misma marca. | 3. 1. Mezclador de aire-oxígeno interno o integrado y de la misma marca. | 3. 1. Mezclador de aire-oxígeno interno o integrado y de la misma marca.
| 3. 2. Monitoreo de FiO2 interno. | 3. 2. Monitoreo de FiO2 interno. | 3. 2. Monitoreo de FiO2 interno. | 3. 2. Monitoreo de FiO2 interno.
| 3. 3. Sensor de flujo | 3. 3. Sensor de flujo | 3. 3. Sensor de flujo | 3. 3. Sensor de flujo
| 3. 4. Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 2,5 horas como mínimo. | 3. 4. Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 2,5 horas como mínimo. | 3. 4. Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 2,5 horas como mínimo. | 3. 4. Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 2,5 horas como mínimo.
| 3. 5. Tiempo de recarga de la batería de 5 horas como máximo. | 3. 5. Tiempo de recarga de la batería de 5 horas como máximo. | 3. 5. Tiempo de recarga de la batería de 5 horas como máximo. | 3. 5. Tiempo de recarga de la batería de 5 horas como máximo.
| 3. 6. Asa y soporte para camilla. | 3. 6. Asa y soporte para camilla. | 3. 6. Asa y soporte para camilla. | 3. 6. Asa y soporte para camilla.
| 3. 7. Todo el sistema en idioma español. | 3. 7. Todo el sistema en idioma español. | 3. 7. Todo el sistema en idioma español. | 3. 7. Todo el sistema en idioma español.
| 3. 8. Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. | 3. 8. Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. | 3. 8. Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. | 3. 8. Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control.
3.9. Que permita el uso con circuitos universales
4. . Control de parámetros de: | 4. 1. Volumen corriente que cubra el rango de 50 a 2000 ml. | 4. 1. Volumen corriente que cubra el rango de 50 a 2000 ml. | 4. 1. Volumen corriente que cubra el rango de 50 a 2000 ml. | 4. 1. Volumen corriente que cubra el rango de 50 a 2000 ml.
| 4. 2. Flujo Inspiratorio de 150 l/min o mayor. | 4. 2. Flujo Inspiratorio de 100 l/min o mayor. | 4. 2. Flujo Inspiratorio de 100 l/min o mayor. | 4. 2. Flujo Inspiratorio de 100 l/min o mayor.
| 4. 3. Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 55 cmH2O. | 4. 3. Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 55 cmH2O. | 4. 3. Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 55 cmH2O. | 4. 3. Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 55 cmH2O.
| 4. 4. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 2 a 80 respiraciones por minuto. | 4. 4. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 2 a 60 respiraciones por minuto. | 4. 4. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 2 a 60 respiraciones por minuto. | 4. 4. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 2 a 60 respiraciones por minuto.
| 4. 5. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.3 a 3 segundos. | 4. 5. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.3 a 3 segundos. | 4. 5. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.3 a 3 segundos. | 4. 5. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.3 a 3 segundos.
| 4. 6. FiO2 que cubra el rango de 21 a 100 %. | 4. 6. FiO2 que cubra el rango de 40 a 100 %. | 4. 6. FiO2 que cubra el rango de 40 a 100 %. | 4. 6. FiO2 que cubra el rango de 40 a 100 %.
| 4. 7. PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 a 20 cmH2O. | 4. 7. PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 a 20 cmH2O. | 4. 7. PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 a 20 cmH2O. | 4. 7. PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 a 20 cmH2O.
| 4. 8. Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 5 a 35 cmH2O. | 4. 8. Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 0 a 35 cmH2O. | 4. 8. Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 0 a 35 cmH2O. | 4. 8. Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 0 a 35 cmH2O.
| 4. 9. Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria. | 4. 9. Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria. | 4. 9. Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria. | 4. 9. Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria.
| 4. 10. Relacion I:E 1:1 a 1:9 | 4. 10. Respiración manual. | 4. 10. Respiración manual. | 4. 10. Respiración manual.
| 4. 11. Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria. | 4. 11. Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria. | 4. 11. Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria. | 4. 11. Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria.
| 4. 12. Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de presión. | 4. 12. Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de presión. | 4. 12. Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de presión. | 4. 12. Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de presión.
| 4. 13. 100% de O2 durante 2 minutos o más. | 4. 13. 100% de O2 durante 2 minutos o más. | 4. 13. 100% de O2 durante 2 minutos o más. | 4. 13. 100% de O2 durante 2 minutos o más.
| 4. 14. Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o por presión. | 4. 14. Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o por presión. | 4. 14. Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o por presión. | 4. 14. Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o por presión.
5. . Modos ventilatorios: | 5. 1. Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen. | 5. 1. Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen. | 5. 1. Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen. | 5. 1. Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen.
| 5. 2. Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión. | 5. 2. Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión. | 5. 2. Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión. | 5. 2. Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión.
| 5. 3. Ventilación Mandatoria Intermitente (SIMV) con presión soporte. | 5. 3. Ventilación Mandatoria Intermitente (SIMV) con presión soporte. | 5. 3. Ventilación Mandatoria Intermitente (SIMV) con presión soporte. | 5. 3. Ventilación Mandatoria Intermitente (SIMV) con presión soporte.
| 5. 4. Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida o ASB. | 5. 4. Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida o ASB. | 5. 4. Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida o ASB. | 5. 4. Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida o ASB.
| 5. 5. CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. | 5. 5. CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. | 5. 5. CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. | 5. 5. CPAP o Espontáneo con línea de base elevada.
|  | 5. 6. Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión. | 5. 6. Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión. | 5. 6. Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión.
| 5. 7. Ventilación No Invasiva, ventilación VC | 5. 7. Ventilación No Invasiva, ventilación VC | 5. 7. Ventilación No Invasiva, ventilación VC | 5. 7. Ventilación No Invasiva, ventilación VC
5.8. Ventilación automatizada o de ASA cerrada
5.9. Modo de ventilación inteligente durante la reanimacion cardiopulmonar
6. . Parámetros monitorizados: | 6. 1. Presión inspiratoria pico o máxima.
6. 2. Presión media en vías aéreas.
6. 3. Presión de meseta o Plateau.
6. 4. Volumen corriente inspirado y espirado.
6. 5. Volumen minuto.
6. 6. PEEP.
6. 7. Frecuencia respiratoria.
6. 8. Relación I: E.
6. 9. Tiempo Inspiratorio (s).
6. 10. FiO2.
6. 11. Indicador de horas de uso.
6. 12. Indicador del estado de la batería de respaldo en uso.
6. 13. Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea: Volumen Tiempo. Flujo-Tiempo. Presión-Tiempo.
7. . Alarmas: | 7. 1. Audibles y visuales.
7. 2. Presión inspiratoria alta y baja.
7. 3. PEEP bajo o desconexión del paciente.
7. 4. Apnea.
7. 5. Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo).
7. 6. Frecuencia respiratoria alta.
7. 7. FiO2 alta y baja.
7. 8. Baja Presión del suministro de gases.
7. 9. Falta de alimentación eléctrica.
7. 10. Batería baja.
7. 11. Ventilador inoperante, falla del ventilador, falla técnica o falla de ciclo.
7. 12. Silencio de alarma.
7. 13. Programación automática de alarmas.
8. . ACCESORIOS | . Una (1) Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.
. Dos (2) Sensores de flujo de adulto y sensores de flujo pediátrico solo para el ventilador de urgencias pediátricas
. Manguera para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O2 - verde
. Pulmón de prueba adulto pediátrico.
| . Cable AC Grado Hospitalario | . Cable de alimentación AC grado hopitalario de mínimo 2 metros. | . Cable de alimentación AC grado hopitalario de mínimo 2 metros. | . Cable de alimentación AC grado hopitalario de mínimo 2 metros.
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC
SEGMENTO |  | FAMILIA |  | CLASE |  | PRODUCTO
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. FOLIO
9. GARANTIA | 9.1. 2 AÑOS
9.2. El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por la unidad de servicios de salud (USS) de la subred a la que va dirigido.
9.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
9.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a atisfacción.
10. TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
11. MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato.
12. MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo.
12. TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
Nombre y firma del representante legal
Dirección:
Teléfono