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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.


	
Especificaciones Técnicas

	Ficha Técnica No 1
	Clasificación del bien o servicio 
	41103000 – Equipo de enfriamiento para laboratorio


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Congelador Vertical 


	Calidad
	Equipo biomédico y de laboratorio, grado médico, diseñado para operación continua y almacenamiento seguro de muestras.

	Generalidades 
	Congelador vertical de baja temperatura con rango operativo de -20 °C hasta –40 °C, diseñado para el almacenamiento seguro de materiales biológicos, vacunas, productos biomédicos y muestras en instituciones de investigación, laboratorios clínicos y forenses.

	Requisitos generales
	Equipo nuevo, sin uso, de fabricación industrial, con componentes certificados, apto para uso biomédico y de laboratorio.

	Requisitos específicos
		Marca
	Indicar en la oferta técnica y económica 

	Modelo
	Indicar en la oferta técnica y económica

	Capacidad de almacenamiento
	500 a 650 litros


	Rango de temperatura
	 –20 °C a –40 °C (set point programable)


	Dimensiones
	Exteriores: 930 (An) × 1041 (Pr) × 1947 (Al) mm aproximados

	Alimentación eléctrica
	110–120 V / 60 Hz


	Sistema de refrigeración
	Sistema de refrigeración ecológica: tecnología que garantice estabilidad térmica, uniformidad y recuperación rápida de temperatura.

	Alarmas

	Alarmas visuales y sonoras por: alta/baja temperatura, falla de energía, fallo de sensor, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador y falla del sistema.

	Controles de monitoreo
	Control de temperatura mediante microprocesador, con ajuste del set point en el rango operativo del equipo (-20 °C a -40 °C), con resolución mínima de 0,1 °C.


	Accesorios incluidos
	Indicar en la oferta técnica y económica los accesorios incluidos tales como: Estanterías internas, ruedas con pies de nivelación, cerradura de puerta con llave.

	Aplicaciones recomendadas 
	Almacenamiento de vacunas, productos biológicos, muestras forenses, reactivos especiales y material biomédico sensible a bajas temperaturas.


	Entrega
	El equipo deberá ser instalado por el proveedor en la ciudad de Bogotá D.C. Se entregará reporte de instalación, informe de verificación de funcionamiento y manual de operación.
El oferente deberá acreditar certificación como distribuidor autorizado del fabricante para venta y mantenimiento.


	Transferencia del conocimiento 
	Capacitación mínima de 4 horas en uso y mantenimiento, impartida por personal certificado por el fabricante

	Adicionales
	Diseño bajo ruido 

	Puertas 
	Puerta sólida autocierre, aislamiento térmico superior, estabilidad temperatura y protección de luz, cerradura integrada


	Garantía
	Dos (2) años de garantía.
Un (1) mantenimiento preventivo por cada año de garantía.
 




	Empaque  y rotulado
	1. Compra Sostenible con el medio ambiente: El equipo debe ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. 

2. Posterior al cambio de repuestos, piezas o consumibles durante los mantenimientos anuales periódicos, el contratista deberá entregar a la supervisión la certificación de disposición final de los mismos, la cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estos residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kilogramos debe entregarse al supervisor del contrato.

3. El equipo debe cumplir con el reglamento técnico de etiquetado (RETIQ), con eficiencia energética mínimo B o ahorradores de energía, o con alguno de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación tales como: Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE, WEE Directive u otra reconocida por el organismo acreditado, cuando aplique.

4. El equipo deberá cumplir con los estándares de eficiencia en el consumo de agua, asegurando un uso responsable y sostenible del recurso, minimizando el consumo de agua sin comprometer su optimo funcionamiento. 

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad (presentación individual en contenedor del fabricante) 

	Nota 1: Al momento de presentar la oferta deberá indicar la marca y referencia de los equipos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. 

Nota 2: Con la propuesta, el oferente deberá allegar la certificación expedida por el fabricante de la marca del equipo ofrecido, mediante la cual se acredite como distribuidor autorizado para la venta y el mantenimiento de la marca y del modelo ofertado.



Ficha Técnica No. 2

	Clasificación del bien o servicio 
	41103000 – Equipo de enfriamiento para laboratorio


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Refrigerador Vertical Para Laboratorio 

	Calidad
	Equipo biomédico de grado médico para almacenamiento controlado de temperatura positiva.


	Generalidades 
	Refrigerador vertical de +2 °C a +8 °C 
diseñado para el almacenamiento seguro de productos biológicos, medicamentos, reactivos y muestras en laboratorios, hospitales y centros de investigación.


	Requisitos generales
	Equipo nuevo, de uso biomédico, con control digital y sistema de refrigeración por aire forzado.

	Requisitos específicos
	
	Marca
	Indicar en la oferta técnica y económica 

	Modelo
	Indicar en la oferta técnica y económica

	Capacidad de almacenamiento
	550-650 L


	Rango de temperatura
	+2 °C a +8 °C 


	Dimensiones
	Exteriores: 715 (An) × 941 (Pr) × 1985 (Al) mm aproximadas

	Alimentación eléctrica
	110 V / 60 Hz


	Sistema de refrigeración
	Sistema de refrigeración ecológica: tecnología que garantice estabilidad térmica, uniformidad y recuperación rápida de temperatura.

	Alarmas

	Alarmas visuales y sonoras por: alta/baja temperatura, falla de energía, fallo de sensor, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador y falla del sistema.

	Controles de monitoreo
	Control de temperatura mediante microprocesador, con ajuste del set point dentro del rango de operación del equipo, con resolución mínima de 0,1 °C 
y visualización digital.


	Accesorios incluidos
	Indicar en la oferta técnica y económica los accesorios incluidos tales como: Estanterías internas, ruedas con pies de nivelación, cerradura de puerta con llave, batería de respaldo para pantalla.

	Puertas 
	Puerta sólida autocierre, aislamiento térmico superior, estabilidad temperatura y protección de luz, cerradura integrada

	Aplicaciones recomendadas 
	Almacenamiento de vacunas, productos biológicos, muestras forenses, reactivos especiales y material biomédico sensible a bajas temperaturas.

	Entrega
	El equipo deberá ser instalado por el proveedor en la ciudad de Bogotá D.C. Se entregará reporte de instalación, informe de verificación de funcionamiento y manual de operación.
El oferente deberá acreditar certificación como distribuidor autorizado del fabricante para venta y mantenimiento.

	Transferencia del conocimiento 
	Capacitación mínima de 4 horas en uso y mantenimiento, impartida por personal certificado por el fabricante.

	Garantía
	Dos (2) años de garantía.
Un (1) mantenimiento preventivo por cada año de garantía.




	Empaque  y rotulado
	5. Compra Sostenible con el medio ambiente: El equipo debe ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. 

6. Posterior al cambio de los repuestos, piezas o consumibles durante los mantenimientos anuales periódicos, el contratista deberá entregar a la supervisión la certificación de disposición final de los mismos, la cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estos residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kilogramos debe entregarse al supervisor del contrato.

7. El equipo debe cumplir con el reglamento técnico de etiquetado (RETIQ), con eficiencia energética mínimo B o ahorradores de energía, o con alguno de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación tales como: Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE, WEE Directive u otra reconocida por el organismo acreditado, cuando aplique.

8. El equipo deberá cumplir con los estándares de eficiencia en el consumo de agua, asegurando un uso responsable y sostenible del recurso, minimizando el consumo de agua sin comprometer su optimo funcionamiento. 

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad (presentación individual en contenedor del fabricante) 

	Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de los equipos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. 

Nota 2: Con la propuesta, el oferente deberá allegar la certificación expedida por el fabricante de la marca del equipo ofrecido, mediante la cual se acredite como distribuidor autorizado para la venta y el mantenimiento de la marca y del modelo ofertado.





Ficha Técnica No. 3

	Clasificación del bien o servicio 
	41103000 – Equipo de enfriamiento para laboratorio


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Refrigerador Vertical Para Laboratorio 

	Calidad
	Equipo biomédico, grado médico, con interior en acero inoxidable.


	Generalidades 
	Refrigerador vertical de +2 °C a +8 °C temperatura positiva para almacenamiento de muestras, reactivos y productos biológicos, con sistema de control digital de alta precisión.


	Requisitos generales
	Equipo nuevo, de uso biomédico, con control digital y sistema de refrigeración por aire forzado.

	Requisitos específicos
	
	Marca
	Indicar en la oferta técnica y económica 

	Modelo
	Indicar en la oferta técnica y económica

	Capacidad de almacenamiento
	mínimo 350 L – máximo 500 L


	Rango de temperatura
	+2 °C a +8 °C 

	Dimensiones
	Exteriores: 700 (An) × 645 (Pr) × 2010 (Al) mm aproximados

	Alimentación eléctrica
	110 V / 60 Hz


	Sistema de refrigeración
	Sistema de refrigeración ecológica: tecnología que garantice estabilidad térmica, uniformidad y recuperación rápida de temperatura.

	Alarmas

	Alarmas visuales y sonoras por: alta/baja temperatura, falla de energía, fallo de sensor, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador y falla del sistema.

	Controles de monitoreo
	Control de temperatura mediante microprocesador, con ajuste del set point dentro del rango de operación del equipo, con resolución mínima de 0,1 °C 
y visualización digital.

	Accesorios incluidos
	Indicar en la oferta técnica y económica los accesorios incluidos tales como: Estanterías internas, canastillas, ruedas con pies de nivelación, cerradura de puerta con llave, batería de respaldo para pantalla.

	Puertas 
	Puerta sólida autocierre, aislamiento térmico superior, estabilidad temperatura y protección de luz, cerradura integrada

	Aplicaciones recomendadas 
	Almacenamiento biomédico, farmacéutico y de laboratorio.

	Entrega
	El equipo deberá ser instalado por el proveedor en la ciudad de Bogotá D.C. Se entregará reporte de instalación, informe de verificación de funcionamiento y manual de operación.

El oferente deberá acreditar certificación como distribuidor autorizado del fabricante para venta y mantenimiento.


	Transferencia del conocimiento 
	Capacitación mínima de 4 horas en uso y mantenimiento, impartida por personal certificado por el fabricante.

	Garantía
	Dos (2) años de garantía.
Un (1) mantenimiento preventivo por cada año de garantía.




	Empaque  y rotulado
	9. Compra Sostenible con el medio ambiente: El equipo debe ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. 

10. Posterior al cambio de los consumibles durante los mantenimientos anuales periódicos, el contratista deberá entregar a la supervisión la certificación de disposición final de los consumibles, la cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estos residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kilogramos debe entregarse al supervisor del contrato.

11. El equipo debe cumplir con el reglamento técnico de etiquetado (RETIQ), con eficiencia energética mínimo B o ahorradores de energía, o con alguno de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación tales como: Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE, WEE Directive u otra reconocida por el organismo acreditado, cuando aplique.

12. El equipo deberá cumplir con los estándares de eficiencia en el consumo de agua, asegurando un uso responsable y sostenible del recurso, minimizando el consumo de agua sin comprometer su optimo funcionamiento. 

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad (presentación individual en contenedor del fabricante) 

	Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de los equipos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. 
Nota 2: Con la propuesta, el oferente deberá allegar la certificación expedida por el fabricante de la marca del equipo ofrecido, mediante la cual se acredite como distribuidor autorizado para la venta y el mantenimiento de la marca y del modelo ofertado.





Ficha Técnica No. 4

	Clasificación del bien o servicio 
	41103000 – Equipo de enfriamiento para laboratorio


	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Equipo Vertical Combinado Refrigerador / Congelador

	Calidad
	Equipo biomédico combinado con cámaras independientes 

	Generalidades 
	Equipo vertical que integra refrigeración y congelación en cámaras separadas, diseñado para preservación segura de reactivos, muestras, vacunas y productos biológicos.


	Requisitos generales
	Equipo nuevo, de uso biomédico, con control digital y sistema de refrigeración por aire forzado.

	Requisitos específicos
	
	Marca
	Indicar en la oferta técnica y económica 

	Modelo
	Indicar en la oferta técnica y económica

	Capacidad de almacenamiento
	Refrigerador: mínimo 200 L – máximo 250 L
Congelador: mínimo 200 L – máximo 250 L


	Rango de temperatura
	Refrigeración: +2 °C a +8 °C
Congelación: –10 °C a –25 °C

	Dimensiones
	Exteriores: 810 (An) × 735 (Pr) × 1960 (Al) mm aproximados

	Alimentación eléctrica
	110 V / 60 Hz


	Sistema de refrigeración
	Sistema de refrigeración ecológica: tecnología que garantice estabilidad térmica, uniformidad y recuperación rápida de temperatura.

	Alarmas

	Alta/baja temperatura, falla de energía, fallo de sensor, error de comunicación, puerta entreabierta.

	Controles de monitoreo
	El equipo debe contar con control de temperatura mediante microprocesador, con ajuste del set point en el rango operativo del equipo y resolución mínima de 0,1 °C.

Cada compartimento (refrigerador y congelador) debe contar con control 
independiente de temperatura.


	Accesorios incluidos
	Indicar en la oferta técnica y económica los accesorios incluidos tales como: Bandejas en acero inoxidable (refrigeración), cajones ABS (congelación), ruedas con freno, batería de respaldo.

	Puertas 
	Puerta sólida autocierre, aislamiento térmico superior, estabilidad temperatura y protección de luz, cerradura integrada


	Aplicaciones recomendadas 
	Laboratorios clínicos y forenses, investigación, almacenamiento combinado de muestras y reactivos.


	Entrega
	Los equipos deberán ser instalados por el proveedor, dos en la ciudad de Barranquilla y uno en la ciudad de Bogotá D.C. Se entregará reporte de instalación, informe de verificación de funcionamiento y manual de operación.
El oferente deberá acreditar certificación como distribuidor autorizado del fabricante para venta y mantenimiento.


	Transferencia del conocimiento 
	Capacitación mínima de 4 horas en uso y mantenimiento, impartida por personal certificado por el fabricante.


	Garantía
	Dos (2) años de garantía.
Un (1) mantenimiento preventivo por cada año de garantía.
 




	Empaque  y rotulado
	13. Compra Sostenible con el medio ambiente: El equipo debe ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. 

14. Posterior al cambio de los consumibles durante los mantenimientos anuales periódicos, el contratista deberá entregar a la supervisión la certificación de disposición final de los consumibles, la cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estos residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kilogramos debe entregarse al supervisor del contrato.

15. El equipo debe cumplir con el reglamento técnico de etiquetado (RETIQ), con eficiencia energética mínimo B o ahorradores de energía, o con alguno de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación tales como: Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE, WEE Directive u otra reconocida por el organismo acreditado, cuando aplique.
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16. El equipo deberá cumplir con los estándares de eficiencia en el consumo de agua, asegurando un uso responsable y sostenible del recurso, minimizando el consumo de agua sin comprometer su optimo funcionamiento. 

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad (presentación individual en contenedor del fabricante) 

	Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de los equipos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. 

Nota 2: Con la propuesta, el oferente deberá allegar la certificación expedida por el fabricante de la marca del equipo ofrecido, mediante la cual se acredite como distribuidor autorizado para la venta y el mantenimiento de la marca y del modelo ofertado.







Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.








_______________________________
Nombre y firma del representante legal
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