## ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

Especificaciones Técnicas

Ficha Técnica No 1 Clasificación del bien o servicio; 41103000 – Equipo de enfriamiento para laboratorio. Nombre Comercial del Bien o Servicio; Congelador Vertical. Calidad; Equipo biomédico y de laboratorio, grado médico, diseñado para operación continua y almacenamiento seguro de muestras.. Generalidades; Congelador vertical de baja temperatura con rango operativo de -20 °C hasta –40 °C, diseñado para el almacenamiento seguro de materiales biológicos, vacunas, productos biomédicos y muestras en instituciones de investigación, laboratorios clínicos y forenses.. Requisitos generales; Equipo nuevo, sin uso, de fabricación industrial, con componentes certificados, apto para uso biomédico y de laboratorio.. Requisitos específicos; Marca; Indicar en la oferta técnica y económica. Modelo; Indicar en la oferta técnica y económica. Capacidad de almacenamiento; 500 a 650 litros. Rango de temperatura; –20 °C a –40 °C (set point programable). Dimensiones; Exteriores: 930 (An) × 1041 (Pr) × 1947 (Al) mm aproximados. Alimentación eléctrica; 110–120 V / 60 Hz. Sistema de refrigeración; Sistema de refrigeración ecológica: tecnología que garantice estabilidad térmica, uniformidad y recuperación rápida de temperatura.. Alarmas; Alarmas visuales y sonoras por: alta/baja temperatura, falla de energía, fallo de sensor, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador y falla del sistema.. Controles de monitoreo; Control de temperatura mediante microprocesador, con ajuste del set point en el rango operativo del equipo (-20 °C a -40 °C), con resolución mínima de 0,1 °C.. Accesorios incluidos; Indicar en la oferta técnica y económica los accesorios incluidos tales como: Estanterías internas, ruedas con pies de nivelación, cerradura de puerta con llave.. Aplicaciones recomendadas; Almacenamiento de vacunas, productos biológicos, muestras forenses, reactivos especiales y material biomédico sensible a bajas temperaturas.. Entrega; El equipo deberá ser instalado por el proveedor en la ciudad de Bogotá D.C. Se entregará reporte de instalación, informe de verificación de funcionamiento y manual de operación. El oferente deberá acreditar certificación como distribuidor autorizado del fabricante para venta y mantenimiento.. Transferencia del conocimiento; Capacitación mínima de 4 horas en uso y mantenimiento, impartida por personal certificado por el fabricante. Adicionales; Diseño bajo ruido. Puertas; Puerta sólida autocierre, aislamiento térmico superior, estabilidad temperatura y protección de luz, cerradura integrada. Garantía; Dos (2) años de garantía. Un (1) mantenimiento preventivo por cada año de garantía... Empaque y rotulado; - Compra Sostenible con el medio ambiente: El equipo debe ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. - Posterior al cambio de repuestos, piezas o consumibles durante los mantenimientos anuales periódicos, el contratista deberá entregar a la supervisión la certificación de disposición final de los mismos, la cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estos residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kilogramos debe entregarse al supervisor del contrato. - El equipo debe cumplir con el reglamento técnico de etiquetado (RETIQ), con eficiencia energética mínimo B o ahorradores de energía, o con alguno de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación tales como: Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE, WEE Directive u otra reconocida por el organismo acreditado, cuando aplique. - El equipo deberá cumplir con los estándares de eficiencia en el consumo de agua, asegurando un uso responsable y sostenible del recurso, minimizando el consumo de agua sin comprometer su optimo funcionamiento.. Presentación y Unidad de Medida; Unidad (presentación individual en contenedor del fabricante). Nota 1: Al momento de presentar la oferta deberá indicar la marca y referencia de los equipos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. Nota 2: Con la propuesta, el oferente deberá allegar la certificación expedida por el fabricante de la marca del equipo ofrecido, mediante la cual se acredite como distribuidor autorizado para la venta y el mantenimiento de la marca y del modelo ofertado.. Ficha Técnica No. 2 Clasificación del bien o servicio; 41103000 – Equipo de enfriamiento para laboratorio. Nombre Comercial del Bien o Servicio; Refrigerador Vertical Para Laboratorio. Calidad; Equipo biomédico de grado médico para almacenamiento controlado de temperatura positiva.. Generalidades; Refrigerador vertical de +2 °C a +8 °C diseñado para el almacenamiento seguro de productos biológicos, medicamentos, reactivos y muestras en laboratorios, hospitales y centros de investigación.. Requisitos generales; Equipo nuevo, de uso biomédico, con control digital y sistema de refrigeración por aire forzado.. Requisitos específicos; Marca; Indicar en la oferta técnica y económica. Modelo; Indicar en la oferta técnica y económica. Capacidad de almacenamiento; 550-650 L. Rango de temperatura; +2 °C a +8 °C. Dimensiones; Exteriores: 715 (An) × 941 (Pr) × 1985 (Al) mm aproximadas. Alimentación eléctrica; 110 V / 60 Hz. Sistema de refrigeración; Sistema de refrigeración ecológica: tecnología que garantice estabilidad térmica, uniformidad y recuperación rápida de temperatura.. Alarmas; Alarmas visuales y sonoras por: alta/baja temperatura, falla de energía, fallo de sensor, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador y falla del sistema.. Controles de monitoreo; Control de temperatura mediante microprocesador, con ajuste del set point dentro del rango de operación del equipo, con resolución mínima de 0,1 °C y visualización digital.. Accesorios incluidos; Indicar en la oferta técnica y económica los accesorios incluidos tales como: Estanterías internas, ruedas con pies de nivelación, cerradura de puerta con llave, batería de respaldo para pantalla.. Puertas; Puerta sólida autocierre, aislamiento térmico superior, estabilidad temperatura y protección de luz, cerradura integrada. Aplicaciones recomendadas; Almacenamiento de vacunas, productos biológicos, muestras forenses, reactivos especiales y material biomédico sensible a bajas temperaturas.. Entrega; El equipo deberá ser instalado por el proveedor en la ciudad de Bogotá D.C. Se entregará reporte de instalación, informe de verificación de funcionamiento y manual de operación. El oferente deberá acreditar certificación como distribuidor autorizado del fabricante para venta y mantenimiento.. Transferencia del conocimiento; Capacitación mínima de 4 horas en uso y mantenimiento, impartida por personal certificado por el fabricante.. Garantía; Dos (2) años de garantía. Un (1) mantenimiento preventivo por cada año de garantía... Empaque y rotulado; - Compra Sostenible con el medio ambiente: El equipo debe ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. - Posterior al cambio de los repuestos, piezas o consumibles durante los mantenimientos anuales periódicos, el contratista deberá entregar a la supervisión la certificación de disposición final de los mismos, la cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estos residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kilogramos debe entregarse al supervisor del contrato. - El equipo debe cumplir con el reglamento técnico de etiquetado (RETIQ), con eficiencia energética mínimo B o ahorradores de energía, o con alguno de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación tales como: Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE, WEE Directive u otra reconocida por el organismo acreditado, cuando aplique. - El equipo deberá cumplir con los estándares de eficiencia en el consumo de agua, asegurando un uso responsable y sostenible del recurso, minimizando el consumo de agua sin comprometer su optimo funcionamiento.. Presentación y Unidad de Medida; Unidad (presentación individual en contenedor del fabricante). Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de los equipos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. Nota 2: Con la propuesta, el oferente deberá allegar la certificación expedida por el fabricante de la marca del equipo ofrecido, mediante la cual se acredite como distribuidor autorizado para la venta y el mantenimiento de la marca y del modelo ofertado.. Ficha Técnica No. 3 Clasificación del bien o servicio; 41103000 – Equipo de enfriamiento para laboratorio. Nombre Comercial del Bien o Servicio; Refrigerador Vertical Para Laboratorio. Calidad; Equipo biomédico, grado médico, con interior en acero inoxidable.. Generalidades; Refrigerador vertical de +2 °C a +8 °C temperatura positiva para almacenamiento de muestras, reactivos y productos biológicos, con sistema de control digital de alta precisión.. Requisitos generales; Equipo nuevo, de uso biomédico, con control digital y sistema de refrigeración por aire forzado.. Requisitos específicos; Marca; Indicar en la oferta técnica y económica. Modelo; Indicar en la oferta técnica y económica. Capacidad de almacenamiento; mínimo 350 L – máximo 500 L. Rango de temperatura; +2 °C a +8 °C. Dimensiones; Exteriores: 700 (An) × 645 (Pr) × 2010 (Al) mm aproximados. Alimentación eléctrica; 110 V / 60 Hz. Sistema de refrigeración; Sistema de refrigeración ecológica: tecnología que garantice estabilidad térmica, uniformidad y recuperación rápida de temperatura.. Alarmas; Alarmas visuales y sonoras por: alta/baja temperatura, falla de energía, fallo de sensor, puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador y falla del sistema.. Controles de monitoreo; Control de temperatura mediante microprocesador, con ajuste del set point dentro del rango de operación del equipo, con resolución mínima de 0,1 °C y visualización digital.. Accesorios incluidos; Indicar en la oferta técnica y económica los accesorios incluidos tales como: Estanterías internas, canastillas, ruedas con pies de nivelación, cerradura de puerta con llave, batería de respaldo para pantalla.. Puertas; Puerta sólida autocierre, aislamiento térmico superior, estabilidad temperatura y protección de luz, cerradura integrada. Aplicaciones recomendadas; Almacenamiento biomédico, farmacéutico y de laboratorio.. Entrega; El equipo deberá ser instalado por el proveedor en la ciudad de Bogotá D.C. Se entregará reporte de instalación, informe de verificación de funcionamiento y manual de operación. El oferente deberá acreditar certificación como distribuidor autorizado del fabricante para venta y mantenimiento.. Transferencia del conocimiento; Capacitación mínima de 4 horas en uso y mantenimiento, impartida por personal certificado por el fabricante.. Garantía; Dos (2) años de garantía. Un (1) mantenimiento preventivo por cada año de garantía... Empaque y rotulado; - Compra Sostenible con el medio ambiente: El equipo debe ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. - Posterior al cambio de los consumibles durante los mantenimientos anuales periódicos, el contratista deberá entregar a la supervisión la certificación de disposición final de los consumibles, la cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estos residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kilogramos debe entregarse al supervisor del contrato. - El equipo debe cumplir con el reglamento técnico de etiquetado (RETIQ), con eficiencia energética mínimo B o ahorradores de energía, o con alguno de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación tales como: Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE, WEE Directive u otra reconocida por el organismo acreditado, cuando aplique. - El equipo deberá cumplir con los estándares de eficiencia en el consumo de agua, asegurando un uso responsable y sostenible del recurso, minimizando el consumo de agua sin comprometer su optimo funcionamiento.. Presentación y Unidad de Medida; Unidad (presentación individual en contenedor del fabricante). Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de los equipos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. Nota 2: Con la propuesta, el oferente deberá allegar la certificación expedida por el fabricante de la marca del equipo ofrecido, mediante la cual se acredite como distribuidor autorizado para la venta y el mantenimiento de la marca y del modelo ofertado.. Ficha Técnica No. 4 Clasificación del bien o servicio; 41103000 – Equipo de enfriamiento para laboratorio. Nombre Comercial del Bien o Servicio; Equipo Vertical Combinado Refrigerador / Congelador. Calidad; Equipo biomédico combinado con cámaras independientes. Generalidades; Equipo vertical que integra refrigeración y congelación en cámaras separadas, diseñado para preservación segura de reactivos, muestras, vacunas y productos biológicos.. Requisitos generales; Equipo nuevo, de uso biomédico, con control digital y sistema de refrigeración por aire forzado.. Requisitos específicos; Marca; Indicar en la oferta técnica y económica. Modelo; Indicar en la oferta técnica y económica. Capacidad de almacenamiento; Refrigerador: mínimo 200 L – máximo 250 L Congelador: mínimo 200 L – máximo 250 L. Rango de temperatura; Refrigeración: +2 °C a +8 °C Congelación: –10 °C a –25 °C. Dimensiones; Exteriores: 810 (An) × 735 (Pr) × 1960 (Al) mm aproximados. Alimentación eléctrica; 110 V / 60 Hz. Sistema de refrigeración; Sistema de refrigeración ecológica: tecnología que garantice estabilidad térmica, uniformidad y recuperación rápida de temperatura.. Alarmas; Alta/baja temperatura, falla de energía, fallo de sensor, error de comunicación, puerta entreabierta.. Controles de monitoreo; El equipo debe contar con control de temperatura mediante microprocesador, con ajuste del set point en el rango operativo del equipo y resolución mínima de 0,1 °C. Cada compartimento (refrigerador y congelador) debe contar con control independiente de temperatura.. Accesorios incluidos; Indicar en la oferta técnica y económica los accesorios incluidos tales como: Bandejas en acero inoxidable (refrigeración), cajones ABS (congelación), ruedas con freno, batería de respaldo.. Puertas; Puerta sólida autocierre, aislamiento térmico superior, estabilidad temperatura y protección de luz, cerradura integrada. Aplicaciones recomendadas; Laboratorios clínicos y forenses, investigación, almacenamiento combinado de muestras y reactivos.. Entrega; Los equipos deberán ser instalados por el proveedor, dos en la ciudad de Barranquilla y uno en la ciudad de Bogotá D.C. Se entregará reporte de instalación, informe de verificación de funcionamiento y manual de operación. El oferente deberá acreditar certificación como distribuidor autorizado del fabricante para venta y mantenimiento.. Transferencia del conocimiento; Capacitación mínima de 4 horas en uso y mantenimiento, impartida por personal certificado por el fabricante.. Garantía; Dos (2) años de garantía. Un (1) mantenimiento preventivo por cada año de garantía... Empaque y rotulado; - Compra Sostenible con el medio ambiente: El equipo debe ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible. - Posterior al cambio de los consumibles durante los mantenimientos anuales periódicos, el contratista deberá entregar a la supervisión la certificación de disposición final de los consumibles, la cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estos residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kilogramos debe entregarse al supervisor del contrato. - El equipo debe cumplir con el reglamento técnico de etiquetado (RETIQ), con eficiencia energética mínimo B o ahorradores de energía, o con alguno de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación tales como: Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE, WEE Directive u otra reconocida por el organismo acreditado, cuando aplique. - El equipo deberá cumplir con los estándares de eficiencia en el consumo de agua, asegurando un uso responsable y sostenible del recurso, minimizando el consumo de agua sin comprometer su optimo funcionamiento.. Presentación y Unidad de Medida; Unidad (presentación individual en contenedor del fabricante). Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de los equipos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. Nota 2: Con la propuesta, el oferente deberá allegar la certificación expedida por el fabricante de la marca del equipo ofrecido, mediante la cual se acredite como distribuidor autorizado para la venta y el mantenimiento de la marca y del modelo ofertado..

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.

_______________________________

Nombre y firma del representante legal