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CARTA DE COMPROMISO REQUISITOS TECNICOS
Señores: 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 
Pasto, Nariño 

Yo, __________________________________ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. _____________________ de ____________________ en calidad de representante legal de ________________________________ identificada con NIT ____________________, me comprometo a dar cumplimiento a los siguientes requisitos técnicos, los cuales harán parte de las obligaciones contractuales:
1. El proveedor deberá garantizar la prestación del servicio de calibración en la sede de Tumaco y Pasto según corresponda
2. El servicio de calibración se requiere de manera específica con laboratorios de calibración acreditados, los certificados deberán se emitidos por proveedores acreditados nivel nacional (ONAC) (Decreto 1471 de 5 de agosto de 2014) u otro organismo con el cual se haya celebrado Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLAJMRA) y encontrarse vigentes al momento de realizar la calibración. 
3. Se requiere que, en el certificado de calibración emitido, además de los resultados de la calibración se entregue una gráfica de interpolación según rango definido en los puntos de calibración o ecuación de la curva para aproximar las correcciones en los puntos no calibrados del rango, para los equipos volumétricos que estén fuera de tolerancia deberán ser ajustados.
4. Para el ítem Medidor de Iones, se debe demostrar toda la trazabilidad metrológica a través de los certificados de calibración de los patrones usados, debido a que la magnitud a calibrar no se encuentra acreditada en ningún laboratorio en Colombia.
5. El servicio de calibración de los equipos de electroquímica como pH metros y conductímetros, debe realizarse en sitio. 
6. Realizar todas las calibraciones con patrones que cuenten con certificado de calibración acreditado vigente al momento de la calibración y aportar dicho documento al IDSN.

7. Entregar todos los certificados de calibración en digital con su respectiva firma certificada en un tiempo no mayor a 5 días hábiles después de efectuada la calibración y físicamente al LSP en 15 días calendario.

El servicio de calibración de todos los equipos deberá prestarse según las fechas establecidas por el IDSN en el documento “Plan de Aseguramiento Metrológico”
8. Las correcciones a los certificados de calibración que fueran necesarias por ajustes solicitados por los supervisores del contrato deberán aplicarse en un tiempo no mayor a 8 días calendario.
9. No realizar contrataciones con terceros, ni entregar Certificados de Calibración expedidos por empresas diferentes a la contratista, excepción del ítem Medidor de iones.
Como constancia de lo anterior se firma este documento a los ____ días del mes de ____________ del año ________.

Cordialmente, 

Firma representante Legal:  ____________________________________ 
Nombre representante Legal: _________________________________
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GERMÁN VILLACIS CORAL
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