## Hoja1
LOGO |  |  | FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA LOTE 2
SEÑORES INSTITUCION UNIVERSITARIA ITM MEDELLÍN ASUNTO: PROCESO DE SELECCION No. SA 30 de 2026- PROPUESTA ECONÓMICA LOTE 2 OBJETO: Adquisición de equipos de caracterización físico-química e instrumentación analítica especializada, requeridos en el marco del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica N°004 de 2026, suscrito con la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, para la ejecución del proyecto de investigación de la Alianza Estratégica SOSAGRO 4.C, identificado con código BPIN 2024000100094 y registrado ante la Dirección de Gestión de la Investigación. A continuación, se presenta la propuesta economica en el proceso de la referencia.
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES |  |  | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | TGA/DSC | Sistema | Sistema integrado y simultáneo TGA-DSC en un solo instrumento. Debe medir concurrentemente masa y flujo de calor en la misma corrida, misma muestra/zona de análisis y mismo programa térmico. Pemite medir TGA-TGA para el análisis de dos muestras en simultaneo obteniendo termogramas independientes. Modulado tanto para DSC como para TGA. Ajuste de rampa de calentamiento dinámica y autónoma en zonas de perdida de masa. |  | 1
|  | Horno | Rango de temperatura | Ambiente hasta ≥1500 °C o mejor
|  |  | Exactitud de temperatura | ≤ ±1 °C o mejor.
|  |  | Precisión de temperatura dinámica | ±0.5°C o mejor
|  |  | Precisión de temperatura isotérmica | ±0.1°C o mejor
|  |  | Tiempo de enfriamiento desde temperatura máxima a 100 °C | ≤40 min o mejor
Componentes internos, horno, sensor, portamuestras y tuberías aptos para atmósferas inertes, oxidantes y reductoras en el rango ofertado.
|  |  | Rampas de calentamienro | desde ≤0,1 °C/min hasta ≥100 °C/min, con control preciso y reproducible.
|  | Balanza | Resolución de señal de la masa | ≤0,01 µg
|  |  | Precisión de masa | ≤0,1%
|  |  | Capacidad de carga | hasta 200 mg o más
|  |  | Desviación del peso de línea base | <50 µg a 1000 °C y de <50 µg 1000 a 1500 °C
|  | DSC/calorimetría | Sensibilidad DSC | ≤5 µW o mejor. Debe detectar transiciones térmicas débiles.
|  |  | Presición de entalpia | ≤±2% o mejor.
|  |  | Exactitud de entalpía | ≤±2% o mejor.
|  | Diseño interno | Diseño que minimice convección, empuje térmico y gradientes; separación efectiva entre zona de pesada y zona de calentamiento.
|  | Gases y atmósferas | Operación con atmósfera inerte y oxidante incluida; mezclas personalizadas para mínimo 2 entradas de gas con controladores de flujo másico (MFC) incluidos. Cambio automático desde software
|  | Vacío / presión reducida | Capacidad de operación bajo vacío o presión reducida. Vacío ≤1 mbar como mínimo
|  | Crisoles y portamuestras | Compatibilidad con crisoles de alúmina, platino, cerámicos especiales y metálicos
|  |  | Crisoles de alúmina / cerámicos | 3 cajas de 90 µL (9 unidades) 1 caja de 40 µL (3 unidades)
|  |  | Tapas cerámicas/alúmina compatibles | 1 caja de 3 tapas cerámicas
|  |  | Crisoles de platino | 1 caja de platino 110 µL, 3 vasos
|  |  | Crisoles/pans de aluminio DSC con tapa | 200 crisoles de aluminio estándar y 200 tapas de aluminio
|  | Herramientas | Pinzas, espátulas, cepillos, soportes, bandejas y kit de limpieza | 1 kit completo
|  | Calibración temperatura, DSC y TGA | Materiales de referencia para calibración certificada
|  | Compresor / enfriamiento | Sistema de enfriamiento según diseño del fabricante. Si utiliza aire seco/comprimido, el proveedor debe indicar presión, caudal, calidad de aire, punto de rocío/humedad máxima y conexión requerida, e incluir accesorios de conexión. Si requiere chiller u otro auxiliar, deberá incluirlo o indicar que no aplica.
|  | EGA/acoplamientos | Capacidad nativa o mediante interfaz dedicada para acoplamiento futuro con FTIR, MS y GC/GC-MS. Debe incluir puerto de gases, trigger/señal de sincronización y software para importar/sincronizar datos.
|  | Automatización | El sistema debe permitir actualización futura a automuestreador. Deseable ≥30 posiciones.
|  | Implementación de método instrumental | humedad/volátiles en N₂, pirólisis hasta 900–1000 °C, oxidación/combustión en aire/O₂, cenizas/residuo, DTG, DSC/entalpía cuando aplique, repetibilidad con ≥3 réplicas y entrega de protocolo. Deberá incluir verificación a alta temperatura, hasta 1500 °C o máximo del equipo, para evaluar estabilidad de cenizas, residuo mineral y pérdidas residuales asociadas a procesos de combustión/gasificación.
|  | Equipo de cómputo para control y adquisición de datos | Procesador | Core i7 o mejor
|  |  | Disco duro | Capacidad 1 tb o mejor
|  |  | Memoria principal RAM | 8 GB o mejor
|  |  | Disco duro externo de alta velocidad | 1 tb
|  |  | Manuales y CDS de configuración | Aplica
|  |  | Monitor de panel plano | 23" o mejor
|  |  | Posibilidad de acceso desde una estación remota para diagnóstico o para procesamiento de información. | Aplica
|  | Software de control y adquisición | Software integral para control térmico, balanza y gases; TGA, DTG, DSC; baseline; derivadas; picos; entalpía; Cp; reportes; exportación CSV/XLSX/TXT/PDF; usuarios y trazabilidad. Energía de activación vs conversión; separación de eventos solapados. Capacidad de calibrar y verificar el instrumento de forma automática y que permita Calibración de temperatura mínimo en 5 puntos.
|  | UPS / protección eléctrica | UPS online doble conversión incluido, onda senoidal pura, 3 kVA mínimo, 230/120 V según equipo, autonomía ≥10 min para analizador + PC + monitor, regulador y supresor de picos
|  | Garantía | Garantía mínima de 12 meses a partir de instalación a satisfacción, con mano de obra y repuestos por defectos de fabricación. Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Garantía del horno | Mínimo 5 años
|  | Información documentada del equipo | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Calificación | Calificación de instalación: El contratista deberá instalar el analizador térmico simultáneo TGA-DSC, verificando las condiciones eléctricas, ambientales, locativas, de ventilación, gases, reguladores, líneas, presión de operación, UPS, computador y demás requisitos establecidos por el fabricante. Deberá entregar evidencia documental del cumplimiento de las condiciones de instalación. Calificación operacional: Consiste en verificar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas estándar de operación, incluyendo encendido, estabilización, funcionamiento del horno, balanza, sensores TGA/DSC, control de gases, software de adquisición y procesamiento de datos. Deberá incluir análisis con materiales de referencia o estándares certificados para verificar temperatura, masa, señal DSC, repetibilidad y desempeño general del equipo. Diagnóstico: Evaluación del estado general del equipo al inicio de las actividades de mantenimiento, incluyendo revisión de horno, balanza, sensores, crisoles, sistema de gases, conexiones, software y desempeño analítico. El contratista deberá brindar soporte técnico y diagnóstico cuando se presente alguna novedad, desviación o falla del sistema
|  | Instalación | Cada parte del equipo debe estar en funcionamiento. Lugar: la instalación se realizará en la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escrito que las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación, calificación y puesta en marcha del analizador térmico simultáneo TGA-DSC, el contratista deberá realizar una capacitación teórico-práctica mínima de tres días, dirigida al personal designado por la Universidad, la cual deberá incluir como mínimo: 1. Fundamentación teórica Principios de termogravimetría, TGA, calorimetría diferencial de barrido, DSC, análisis térmico simultáneo STA/TGA-DSC, interpretación de curvas TGA, DTG y DSC, eventos térmicos, pérdida de masa, transiciones, descomposición, oxidación, pirólisis y aplicaciones en biomasa, biochar, residuos agroindustriales, combustibles sólidos y materiales energéticos. 2. Preparación de muestras y seguridad operacional Preparación, secado, homogenización y pesaje de muestras sólidas. Selección y manejo de crisoles de alúmina, platino u otros materiales compatibles. Manejo seguro de gases, reguladores, líneas, presiones de operación, ventilación, UPS, condiciones eléctricas y recomendaciones de seguridad para operación en atmósferas inertes, oxidantes y reactivas como CO₂, cuando aplique. 3. Manejo del equipo, software y métodos analíticos Encendido, estabilización, verificación, operación y apagado seguro del equipo. Configuración de rampas térmicas, isotermas, atmósferas, caudales de gas y cambio de gases. Programación de métodos para biomasa, pirólisis, oxidación, cenizas y alta temperatura. Uso del software para adquisición, procesamiento, exportación de datos, análisis TGA/DTG/DSC y generación de reportes. 4. Verificación, mantenimiento básico y fallas comunes Verificación del desempeño mediante materiales de referencia o estándares certificados. Revisión de repetibilidad, calibración de temperatura, masa y señal DSC. Limpieza básica, manejo de crisoles, revisión de horno, balanza, sensores, sistema de gases y conexiones. Identificación de fallas comunes asociadas a fugas, deriva de balanza, ruido de señal, contaminación de crisoles, problemas de flujo de gas o desviaciones térmicas. Al finalizar, el contratista deberá entregar soportes de asistencia, material de capacitación, protocolos básicos de operación, métodos implementados y constancia de capacitación para los participantes
|  | Mantenimiento | Incluir 3 mantenimientos preventivos a realizarse a los 12, 24 y 36 meses de instalado el equipo | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Soporte técnico | Garantizar soporte técnico de manera ininterrumpida con tiempo de respuesta máximo de 24 h en días hábiles | Aplica
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
VALOR DEL IVA
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Por medio del presente escrito manifiesto que conozco, acepto y me comprometo a dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo. Ficha Técnica, para la mencionada contratación. Adicionalmente adjunto las fichas tecnicas del fabricante.
CARGUE SU OFERTA EN FORMATO PDF Y EXCEL
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:
Nombre o razón social del proponente
NIT del proponente:
Nombre del representante legal
Dirección completa del proponente:
Ciudad - Departamento - País:
Teléfono fijo:
Teléfono Celular
Fax:
Correo electrónico
Correo electrónico
NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL
CC. o NIT
(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta)