## Hoja1
LOGO |  |  | FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA LOTE 4
SEÑORES INSTITUCION UNIVERSITARIA ITM MEDELLÍN ASUNTO: PROCESO DE SELECCION No. SA 30 de 2026- PROPUESTA ECONÓMICA LOTE 4 OBJETO: Adquisición de equipos de caracterización físico-química e instrumentación analítica especializada, requeridos en el marco del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica N°004 de 2026, suscrito con la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, para la ejecución del proyecto de investigación de la Alianza Estratégica SOSAGRO 4.C, identificado con código BPIN 2024000100094 y registrado ante la Dirección de Gestión de la Investigación. A continuación, se presenta la propuesta economica en el proceso de la referencia.
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES |  |  | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | Espectrómetro FTIR-ATR | Fuente | Fuente de alta intensidad. Alta estabilidad para cuantificación. Reemplazable por el usuario |  | 1
|  | Interferometro | Tipo de interferómetro | Michelson
|  |  | Óptica alineada | Alineación dinámica automática
|  |  | Espejos resistentes a humedad | Aplica
|  |  | Sellado y desecación hermética contra humedad | Óptica sellada o purgable. Indicador de humedad
|  |  | Ventanas | Ventanas de KBr recubiertas con CaF2
|  |  | Láser de referencia (Modulable) | He-Ne
|  | Divisor de haz (Beam splitter) | Material | Ge/KBr
|  | Configuración modular para acoplar accesorios | Modulable
|  | Rango espectral | Rango mínimo | 7800–350 cm-1 o mejor
|  |  | Capacidad de ampliación a NIR y FIR | 27000 - 10 cm-1 o mejor
|  | Resolución espectral | ≤ 0.09 cm⁻¹ o mejor
|  |  | Ajuste desde software | si
|  | Relación Señal/Ruido bajo condiciones estádar (4cm-1, 1min) | ≥ 55000:1 o mejor
|  | Detectores | Detector estándar inluido | DLATGS
|  |  | Detector MCT | Compatible
|  | Accesorio incluido de muestreo ATR (Reflectancia Total Atenuada) | Tipo de cristal | Diamante
|  |  | Presión de contacto | Controlado
|  |  | Rango espectral | 5000–80 cm-1 o mejor
|  | Accesorios | El sistema debe permitir el acople de accesorios de transmisión para muestras sólidas, reflactancia difusa y celdas de gas
|  | Velocidad de adquisición | Número de scans acumulables | 40 spectra/sec. (16 cm-1 resolution) o mejor
|  |  | Tiempo de escaneo configurable | si
|  | Equipo de cómputo para control y adquisición de datos | Procesador | Core i7 o mejor
|  |  | Disco duro | Capacidad 1 tb o mejor
|  |  | Memoria principal RAM | 8 GB o mejor
|  |  | Disco duro externo de alta velocidad | 1 tb
|  |  | Manuales y CDS de configuración | Aplica
|  |  | Monitor de panel plano | 23" o mejor
|  |  | Posibilidad de acceso desde una estación remota para diagnóstico o para procesamiento de información. | Aplica
|  | Software y adquisición de datos | Software propietario integrado para: Control total del equipo. Adquisición y procesamiento de espectros. Corrección de línea base. Transformadas y filtrado. Librerías espectrales incluidas (orgánicos, polímeros, etc.). Comparación automática de espectros. Control de usuarios y trazabilidad. Protección contra modificación de datos originales
|  | Sistema de purga | Purga con aire seco o nitrógeno. Control de humedad interna. Indicador de condiciones ambientales
|  | Garantía en todo el sistema | 12 meses mínimo | Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Garantía por piezas específicas | Interferómetro | 10 años mínimo
|  |  | Láser | 5 años mínimo
|  |  | Fuente | 10 años mínimo
|  | Información documentada del equipo | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Calificación | Calificación de instalación: El contratista deberá realizar la instalación del equipo FTIR, verificando las condiciones eléctricas, ambientales y de operación, y aportar evidencia del cumplimiento de los requisitos establecidos por el fabricante. Calificación operacional: Consiste en la verificación del correcto funcionamiento del equipo mediante pruebas estándar, incluyendo la corrida de un fondo (background), análisis de un material de referencia (por ejemplo, poliestireno), verificación de picos característicos, resolución espectral, exactitud en número de onda y repetibilidad de las mediciones. Diagnóstico: Evaluación del estado general del equipo al inicio de las actividades de mantenimiento, así como soporte técnico y diagnóstico cada vez que se presente alguna novedad o falla en el sistema.
|  | Instalación | Cada parte del equipo debe estar en funcionamiento. Lugar: la instalación se realizará en la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escritoque las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación y puesta en marcha del instrumento, se deberá considerar instrucción que debe cubrir las siguientes capacitaciones: | 1. Primera Fase: Fundamentación teórica Debe incluir los siguientes temas: Principios de la espectroscopía infrarroja (FTIR). Interacción radiación–materia. Regiones espectrales (MIR, NIR, FAR) y aplicaciones. Modos de análisis: ATR. Identificación de grupos funcionales. Interpretación básica de espectros FTIR. Aplicaciones en biomasa, materiales y análisis ambiental. Segunda Fase: Manejo de equipo y software Encendido, verificación y operación del equipo. Uso del accesorio ATR (diamante) y control de presión. Uso de accesorios de transmisión. Parámetros de adquisición (resolución, scans, rango espectral). Verificación con estándar (poliestireno). Procesamiento de espectros (línea base, normalización, identificación de picos). Uso del software: adquisición, análisis y generación de reportes. Mantenimiento básico y limpieza de accesorios.
|  | Mantenimiento | Incluir 2 mantenimientos preventivos durante 2 años (uno por año) | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Soporte técnico | Garantizar soporte técnico de manera ininterrumpida con tiempo de respuesta máximo de 24 h en días hábiles | Aplica
2 | Analizador elemental CHNS/O | Plataforma integrada en un solo equipo | El sistema deberá permitir la determinación de Carbono, Hidrógeno, Nitrógeno, Azufre y Oxígeno mediante una plataforma integrada de análisis elemental, incorporando combustión para CHNS y pirólisis para oxígeno, sin requerir analizadores independientes para cada grupo de elementos. |  | 1
|  | Horno / reactor de combustión CHNS | Método Dumas o combustión dinámica
|  |  | Temperatura | 950–1100 °C y reacción exotérmica hasta 1800 °C
|  | Reactor / sistema de pirólisis para oxígeno | Reactor, horno o circuito dedicado para determinación de oxígeno por pirólisis/reducción
|  |  | Temperatura | 1100 °C o superior, o según configuración validada por el fabricante.
|  | Filtros, trampas y acondicionamiento de gases: | Filtros de adsorción, trampas químicas, materiales reductores, reactivos, conexiones y consumibles necesarios para el acondicionamiento de los gases generados durante la combustión CHNS y la pirólisis/reducción de oxígeno.
|  | Columna cromatográfica / sistema de separación de gases | Columna cromatográfica interna, integrado a la plataforma de análisis elemental CHNS/O . Incluir columnas, conexiones, consumibles iniciales y accesorios requeridos para la puesta en marcha y operación de los métodos CHNS y O.
|  | Detectores | Detector de conductividad térmica, TCD, de alta sensibilidad para la cuantificación de C, H, N, S y O.
|  |  | Rango de medición | Mínimo desde 0,01 % o 100 ppm hasta 100 %, o mejor en muetsras sólidas y de 1 a 10 ppm para muestras líquidas, en el análisis elemental de C, H, N, S y O.
|  |  | Precisión / reproducibilidad | El sistema deberá garantizar precisión y reproducibilidad adecuadas para análisis elemental CHNS/O.
|  | Automuestreador | Capacidad mínima de 30 posiciones o mejor, operación automatizada y transferencia segura de la muestra al reactor.
|  |  | Tamaño de muestra admisible | Muestras desde aproximadamente 0.1 mg y hasta 1 g o más
|  | Tiempo de análisis / productividad: | Tiempo típico de análisis CHNS/O máximo entre 5 y 10 minutos por muestra, dependiendo de la configuración y matriz
|  | Gases requeridos | Operar con helio como gas portador y oxígeno como gas oxidante. Opción de argón como gas portador
|  | Consumibles | Materiales de referencia | Certificados o estándares analíticos requeridos para verificación, calibración inicial y control de calidad de los métodos CHNS/O.
|  |  | Reactores y empaques iniciales | Reactores, tubos, empaques, catalizadores, reductores, trampas y demás componentes requeridos para operación inicial de los métodos CHNS y O
|  |  | Cápsulas y portamuestras | Cápsulas, copas o elementos de encapsulado compatibles con muestras sólidas, semisólidas y líquidas, según el método validado por el fabricante.
|  |  | Kit inicial CHNS (1000) | kit completo de consumibles, reactivos, catalizadores, cápsulas, reactores, empaques, sellos, absorbentes y materiales requeridos para realizar mínimo 1000 análisis CHNS desde la puesta en marcha del equipo
|  |  | Kit inicial oxígeno (1000) | kit completo de consumibles, reactivos, materiales reductores, trampas, cápsulas, reactores, empaques, sellos, absorbentes y accesorios requeridos para realizar mínimo 1000 análisis de oxígeno.
|  |  | Kit para TOC / carbono orgánico total: | Kit o accesorios para determinación de carbono orgánico total, TOC, mediante pretratamiento ácido o configuración equivalente validada por el fabricante, incluyendo los consumibles iniciales requeridos para su operación
|  | Implementación de método instrumental | Implementación inicial de métodos CHNS/O y TOC para muestras de biomasa (residuos agroindustriales), carbón activado y celulosa . Debe incluir preparación y homogenización de muestras, configuración de métodos, curvas de calibración, materiales de referencia certificados, verificación de repetibilidad, generación de reportes y entrega de protocolos básicos de operación.
|  | Equipo de cómputo para control y adquisición de datos | Procesador | Core i7 o mejor
|  |  | Disco duro | Capacidad 1 tb o mejor
|  |  | Memoria principal RAM | 8 GB o mejor
|  |  | Disco duro externo de alta velocidad | 1 tb
|  |  | Manuales y CDS de configuración | Aplica
|  |  | Monitor de panel plano | 23" o mejor
|  |  | Posibilidad de acceso desde una estación remota para diagnóstico o para procesamiento de información. | Aplica
|  | Software de control y adquisición | Software propietario para control total del instrumento, adquisición de datos, métodos prealmacenados de fábrica, librería de referencia o métodos del usuario, chequeo automático de fugas y sistema que evalúa automáticamente la cantidad de oxígeno necesaria para la combustión basándose en el peso y la naturaleza de la muestra, programa de mantenimiento, reportes, exportación de datos, administración de usuarios y trazabilidad. El software deberá permitir transferencia de datos a formatos compatibles con Excel, LIMS u otros sistemas, así como generación de reportes individuales y por lote
|  | Garantía general | Garantía mínima de 12 meses a partir de instalación a satisfacción, con mano de obra y repuestos por defectos de fabricación. Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Garantía del horno y detector TCD | Mínimo 15 años
|  | Información documentada del equipo | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Calificación | Calificación de instalación: El contratista deberá realizar la instalación del analizador elemental CHNS/O, verificando las condiciones eléctricas, ambientales, locativas, neumáticas y de operación requeridas por el fabricante. Deberá verificar la conexión del equipo, computador, UPS, gases, reguladores, líneas, presión de operación, ventilación y demás condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. Deberá aportar evidencia documental del cumplimiento de los requisitos de instalación establecidos por el fabricante. Calificación operacional: Consiste en la verificación del correcto funcionamiento del equipo mediante pruebas estándar de operación, incluyendo encendido, estabilización del sistema, verificación de flujo de gases, prueba de fugas, operación del automuestreador, funcionamiento del horno de combustión, sistema de pirólisis, columna cromatográfica, filtros/trampas, detector TCD y software de adquisición. Deberá incluir análisis de materiales de referencia certificados o estándares analíticos para verificar calibración, exactitud, repetibilidad y desempeño del sistema en los métodos CHNS/O y TOC, cuando aplique. Diagnóstico: Evaluación del estado general del equipo al inicio de las actividades de mantenimiento, así como revisión de consumibles, reactores, filtros, trampas, conexiones, sistema de gases, detector, software y desempeño analítico. El contratista deberá brindar soporte técnico y diagnóstico cada vez que se presente alguna novedad, desviación o falla en el sistema.
|  | Instalación | Cada parte del equipo debe estar en funcionamiento. Lugar: la instalación se realizará en la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escritoque las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. Entregar equipos en funcionamiento, verificado y aprobado por el usuario que recibe en cada Institución. Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación, calificación y puesta en marcha del instrumento, el contratista deberá realizar una capacitación teórico-práctica mínima de tres días, dirigida al personal designado por la Universidad, la cual deberá incluir como mínimo: 1. Fundamentación teórica Principios del análisis elemental por combustión tipo Dumas para C, H, N y S. Determinación de oxígeno por pirólisis/reducción. Conversión de la muestra en gases, separación cromatográfica y detección mediante TCD. Conceptos de carbono total, carbono orgánico total, carbono inorgánico y TOC. Aplicaciones en biomasa, suelos, sedimentos, fertilizantes, residuos, biochar, combustibles sólidos y matrices ambientales. 2. Preparación de muestras y seguridad operacional Preparación, secado, homogenización y pesaje de muestras sólidas, semisólidas y líquidas. Uso de cápsulas, reactores, filtros, trampas, catalizadores, absorbentes y demás consumibles. Manejo de kits CHNS, oxígeno y TOC. Carga del automuestreador. Manejo seguro de gases, revisión de conexiones, presiones, fugas y condiciones eléctricas. 3. Manejo del equipo, software y métodos analíticos Encendido, verificación, operación y apagado seguro del equipo. Configuración de métodos CHNS, oxígeno y TOC. Creación y verificación de curvas de calibración. Uso de materiales de referencia certificados. Programación de secuencias de análisis y operación del automuestreador. Adquisición, procesamiento, exportación de datos y generación de reportes desde el software. 4. Verificación, mantenimiento básico y fallas comunes Verificación del desempeño mediante materiales de referencia. Revisión de repetibilidad, exactitud, blancos y calidad de calibración. Limpieza básica, cambio de consumibles y recomendaciones de mantenimiento preventivo. Identificación de fallas comunes asociadas a fugas, humedad, combustión incompleta, baja sensibilidad, contaminación o problemas de separación cromatográfica. Al finalizar, el contratista deberá entregar soportes de asistencia, material de capacitación, guías básicas de operación y constancia de capacitación para los participantes.
|  | Mantenimiento | Incluir 2 mantenimientos preventivos durante 2 años (uno por año) | Para cada mantenimiento: 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el primer mantenimiento preventivo.
|  | Soporte técnico | Garantizar soporte técnico de manera ininterrumpida con tiempo de respuesta máximo de 24 h en días hábiles | Aplica
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [6 empty] | 0
VALOR DEL IVA | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [6 empty] | 0
Por medio del presente escrito manifiesto que conozco, acepto y me comprometo a dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo. Ficha Técnica, para la mencionada contratación. Adicionalmente adjunto las fichas tecnicas del fabricante.
CARGUE SU OFERTA EN FORMATO PDF Y EXCEL
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:
Nombre o razón social del proponente
NIT del proponente:
Nombre del representante legal
Dirección completa del proponente:
Ciudad - Departamento - País:
Teléfono fijo:
Teléfono Celular
Fax:
Correo electrónico
Correo electrónico
NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL
CC. o NIT
(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta)