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Descripción generada automáticamente]
ANEXO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TEM
	RUBRO PRESUPUESTAL
	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CANT 
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PURIFICADOR DE AGUA MLQ PURELAB FLEX. SUMINISTRO DE FILTROS
	Mantenimiento preventivo a un (01) Purificador de agua MLQ marca Elga-Veolia modelo Purelab Flex 4, serie FLD00007947 que incluya:

•   Revisión de fugas en mangueras y fracturas de los componentes.
•   Desarme y limpieza de todas las partes.
•   Limpieza, revisión y ajuste de partes eléctricas.
•   Limpieza y Chequeo de circuitos internos y filtros.
•   Suministro e instalación de todos los filtros, un (01) cartucho osmosis inversa LC217, un (01) cartucho depurador LC214, una (01) lámpara ultravioleta 185 nm LC118, y un (01) filtro composite de vento LC136M2.
•   Verificación de operación del equipo tras el mantenimiento.

Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

La Firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	2
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO BIOLOGIA MODELO ME 1C SERIE 37400612
	Mantenimiento preventivo de una (01) bomba de vacío marca Vacuubrand, modelo ME 1C, serie 37400612 consistente en: 

• Revisión general de funcionamiento.
• Desarme para adelantar mantenimiento, limpieza de todas sus partes.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Chequeo de sellos en pistones y funcionamiento motor.
• Verificación de fugas en ductos y mangueras. 
• Revisión de abrazaderas, y conexiones. 
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que los equipos queden en correcto funcionamiento.

Verificación de la presión en 900 mbar con un patrón y emitir certificado de verificación del equipo en ese punto.

El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento y verificación, con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y su verificación con respectivos stickers
	1
	Unidad

	3
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACIO MICROBIOLOGIA MODELO ME 1C SERIE 374 00608
	Mantenimiento preventivo de una (01) bomba de vacío marca Vacuubrand, modelo ME 1C, serie 37400608 consistente en: 

• Revisión general de funcionamiento.
• Desarme para adelantar mantenimiento, limpieza de todas sus partes.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Chequeo de sellos en pistones y funcionamiento motor.
• Verificación de fugas en ductos y mangueras. 
• Revisión de abrazaderas, y conexiones. 
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que los equipos queden en correcto funcionamiento.

Verificación de la presión en 900 mbar con un patrón y emitir certificado de verificación del equipo en ese punto.

El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento y verificación, con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y su verificación con respectivos stickers.
	1
	Unidad

	4
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION CONGELADOR VERTICAL MARCA THERMO SCIENTIFIC SERIE 125288301141209 MODELO 3753 
	Mantenimiento de un (01) congelador vertical marca ThermoScientific, modelo 3753, serie 125288301441209, que incluya:

• Limpieza de la unidad de refrigeración.
•Limpieza integral externa e interna, inspección interna y externa del equipo.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera. Revisión de partes eléctricas.
• Suministro y Carga de gas refrigerante, Incluir el gas refrigerante.
• Lijado, masillamiento, pintura anticorrosiva y pintura epóxica externa e interna del equipo, tapas y rejillas; suministro y cambio empaques o bandas de sellos originales y especiales para congeladores, para la puerta; y cambio de las partes oxidadas en cualquier parte del congelador. El contratista deberá suministrar todos los materiales solicitados. (No se aceptará el uso de pintura en aerosol ni pintar a mano).
• Realizar pruebas de funcionamiento después de los mantenimientos, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.
• Suministro de protector de voltaje (breackermatic) para el equipo en mención.

Calibración del congelador horizontal, en un punto de temperatura (-20 °C). 

La termocupla o patrón de referencia utilizada por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a Calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker
	1
	Unidad

	5
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION CONGELADOR, MODELO MPR-414F SERIE 14070471  
	Mantenimiento preventivo y calibración a un congelador - nevera vertical marca Panasonic, modelo MPR-414F, serial 14070471, que incluya: 

• Limpieza de la unidad de refrigeración.
•Limpieza integral externa e interna, inspección interna y externa del equipo.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera. Revisión de partes eléctricas.
• Suministro y Carga de gas refrigerante, Incluir el gas refrigerante.
• Revisión de caracterización por uniformidad, estabilidad y homogeneidad como medio isotérmico.
• Revisión unidad de calefacción,
• Revisión eléctrica, hermeticidad, cavidad interna del medio, sensor y mando de control. • Revisión de lámpara de encendido de refrigerador.  Y conexión eléctrica.
• Realizar pruebas de funcionamiento después de los mantenimientos, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento, realizando una verificación de los punto -20 (congelador) y 4°C (refrigerador) y aportar los datos en el informe de mantenimiento.
• Suministro de protector de voltaje (breackermatic) para el equipo en mención.

Ajuste y Calibración metrológica a -20ºC (congelador) y 4ºC (refrigerador).

La termocupla o patrón de referencia utilizada por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a Calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	6
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEDIDOR PORTATIL IMPERMEABLE DE OD OPDO HI98198. SUMINISTRO DE SONDA 
	Mantenimiento preventivo a un (01) Medidor portátil impermeable de OD OPDO Marca Hanna, Modelo HI98198, que incluya: 

• Limpieza integral externa e interna, inspección interna y externa del equipo.
• Revisión y ajuste de partes eléctricas, suministro y cambio de todas las baterías (tipo recargables con su respectivo cargador).
• Suministro e instalación de sonda óptica de OD con sensor de temperatura incorporado, referencia HI764113, que incluya tapa de repuesto para sensor óptico de oxígeno disuelto de referencia HI 764113-1. La sonda debe de tener cable incorporado de 4 metros.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Para realizar las pruebas de funcionamiento y verificaciones el contratista debe llevar sus propios materiales de referencia certificados y aportar el certificado de análisis los cuales deben demostrar trazabilidad directa con el NIST y acreditado por la ISO 17034. El informe de mantenimiento expedido debe estar respaldado con la copia respectiva de los certificados vigentes de dichos patrones. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	7
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CONGELADOR WONDER COOL MODELO WC-515CZ. 
	Mantenimiento correctivo a un (01) congelador horizontal marca Wonder Cool, modelo WC-515CZ, que incluya:

• Limpieza de la unidad de refrigeración.
• Limpieza integral externa e interna, inspección interna y externa del equipo.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera. Revisión de partes eléctricas.
• Suministro y Carga de gas refrigerante, Incluir el gas refrigerante necesario para poner en funcionamiento.
• Suministro e instalación de controlador de temperatura. Incluir todas las partes requeridas para el normal funcionamiento del controlador.
• Lijado, masillamiento, pintura anticorrosiva y pintura epóxica externa e interna del equipo, tapas y rejillas; suministro y cambio empaques o bandas de sellos originales y especiales para congeladores, para las tapas; y cambio de las partes oxidadas en cualquier parte del congelador. El contratista deberá suministrar todos los materiales solicitados. (No se aceptará el uso de pintura en aerosol).
• Suministro e instalación de base soporte con rodachines para congelador. 
• Subsanación de partes oxidadas (incluir materiales).
• Suministro e instalación de motor 1/3+, Relay, térmico, y si requiere suministro e instalación de capacitor, soldadura, soldadura de cobre y de más materiales utilizados para poner en total funcionamiento el equipo.
• Realizar pruebas de funcionamiento después de los mantenimientos, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.
• Suministro de protector de voltaje (Similar a breackermatic) para el equipo en mención.

Verificación metrológica del congelador horizontal, en un punto de temperatura (-20 °C), con una termocupla debidamente certificada.

El patrón de referencia utilizados por la Firma Contratista debe de estar certificada por un laboratorio acreditado por Onac y una copia del certificado será aportado con el informe de mantenimiento. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento, verificación metrológica y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	8
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN (01) MEDIDOR PORTATIL IMPERMEABLE DE PH/ORP/CE/TEMPERATURA HI 98195 HANNA. 
	Mantenimiento preventivo a un (01) Medidor portátil impermeable de pH/ORP/CE/Temperatura/NaCl/Resistividad Marca Hanna, Modelo HI98195, que incluya: 

• Limpieza integral externa e interna, inspección interna y externa del equipo.
• Revisión y ajuste de partes eléctricas, suministro y cambio de todas las baterías (tipo recargables con su respectivo cargador).
• Suministro e instalación de sensor pH/ORP/CE de 4 metros de cable, referencia HI7698195.
• Suministro e instalación de un módulo de repuesto de pH/ORP referencia HI7698194-1.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Para realizar las pruebas de funcionamiento y verificaciones el contratista debe llevar sus propios materiales de referencia certificados y aportar el certificado de análisis los cuales deben demostrar trazabilidad directa con el NIST y acreditado por la ISO 17034. El informe de mantenimiento expedido debe estar respaldado con la copia respectiva de los certificados vigentes de dichos patrones. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	9
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN (01) DESIONIZADOR DE AGUA THERMO SCIENTIFIC MODELO BARNSTEAD E- PURE.INCLUYE SUMINISTRO DE 04 FILTROS 
	Mantenimiento preventivo a un (01) desionizador de agua marca Thermo Scientific modelo Branstead E-Pure, serie 109008110698, que incluya:
•   Revisión de fugas y fracturas de los componentes.
•   Desarme y limpieza de todas las partes.
•   Limpieza, revisión y ajuste de partes eléctricas.
•   Limpieza y Chequeo de circuitos internos y de la bomba.
•   Suministro e instalación de un (01) kit de cartuchos así: 
- Dos (02) filtros de referencia D5027,
- Un (01) filtro de referencia D0803
- Un (01) filtro de referencia D0835
•   Verificación de operación del equipo tras el mantenimiento.
•   Verificación de la resistividad ó conductividad del agua desionizada, garantizando que los valores sean 18,2 MΩ.cm y 0,05 µS/cm respectivamente. La conductividad ó la resistividad del agua generada por el equipo, debe ser medida con un equipo que posea el respectivo certificado de calibración. El certificado expedido debe estar respaldado con copia respectiva de los certificados de dichos patrones.

Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

La Firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	10
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ESTEREOSCOPIO UNICO ZM181HB 
	Mantenimiento preventivo a un (01) Microscopio - estereoscopio Marca Unico, Modelo ZM181HB serie 0102-30, que incluya:

• Inspección de funcionamiento físico y de seguridad.  
• Desmonte, verificación y ajustes de enfoque del sistema óptico, mecánico y de iluminación.
• Mantenimiento y limpieza del sistema óptico (oculares y objetivos).
• Mantenimiento, limpieza, descontaminación y lubricación del sistema mecánico. 
• Chequeo de contactos eléctricos y voltaje de lampara, cableado.
• Chequeo de diafragmas iris y mecanismo de revolver de objetivos.
• Limpieza de chasis y accesorios.   

Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento. Garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. La firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios y sus respectivo sticker.
	1
	Unidad

	11
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MICROSCOPIO EUROMEX MODELO BIOBLUE BB.4243.
	Mantenimiento preventivo a un (01) Microscopio Marca Euromex, que incluya:

• Inspección de funcionamiento físico y de seguridad. 
• Desmonte, verificación y ajustes de enfoque del sistema óptico, mecánico y de iluminación.
• Mantenimiento y limpieza del sistema óptico (oculares y objetivos).
• Mantenimiento, limpieza, descontaminación y lubricación del sistema mecánico.  
• Chequeo de contactos eléctricos y voltaje de lampara, cableado.
• Chequeo de diafragmas iris y mecanismo de revolver de objetivos.
• Limpieza de chasis y accesorios. 

Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento. Garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. La firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios y sus respectivo sticker.
	1
	Unidad

	12
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ROTAVAPOR BUCHI MODELO 011 461 WATER BATH
	Mantenimiento preventivo a un (01) Rotavaporador marca Büchi modelo O11 461 Water Bath, serial 2811, que incluya:

•   Revisión de fugas en mangueras y fracturas de los componentes.
•   Lavado, limpieza y ajuste de todas las partes de vidrio, además de los componentes metálicos.
•   Desarme y limpieza de todas las partes.
•   Limpieza, revisión y ajuste de partes eléctricas.
•   Limpieza y Chequeo de circuitos internos.
•   Verificación de operación del equipo tras el mantenimiento.

Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

La Firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	13
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE DESTILACION GFL 2001/4 
	Mantenimiento preventivo de una (01) unidad de destilación de agua marca GFL, modelo 2001/4, serial 10876805 F, que incluya:

•   Limpieza de todas sus partes. 
•   Lijado y pintado del equipo con pintura epóxica (incluir materiales; no se acepta el uso de aerosol): Se realizará el lijado completo del equipo para preparar adecuadamente la superficie, eliminando óxidos, suciedad y residuos de pintura anterior. Posteriormente, se aplicará pintura epóxica bicomponente con brocha y/o rodillo.
•   Revisión y corrección de fugas.
•   Chequeo del serpentín y limpieza de este. 
•   Verificación de operación del equipo tras el mantenimiento.
•   Suministro e instalación de mangueras de alta temperatura. 

La Firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	14
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) CENTRIFUGA SCIENTIFIC TDLA-4.
	Mantenimiento preventivo y calibración de una (01) Centrífuga Marca Scientific, Modelo TDLA-4, Serie 201501178 que incluya:
Mantenimiento preventivo: 
- Limpieza integral externa e interna, inspección interna y externa del equipo.
- Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera.
- Revisión de partes eléctricas, pintura y ajuste.
- Pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Calibración metrológica de la variable revoluciones por minuto en tres (3) puntos de control así: 2500, 3000 y 3500 r.p.m.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medidas. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente en la magnitud frecuencia, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	15
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACION A UN (01) CONGELADOR ECOFRIAL MODELO ICC-550 ECO 
	Mantenimiento correctivo a un (01) congelador horizontal marca Ecofrial, modelo ICC-550-E, que incluya:

• Limpieza de la unidad de refrigeración.
•Limpieza integral externa e interna, inspección interna y externa del equipo.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera. Revisión de partes eléctricas.
• Suministro y Carga de gas refrigerante, Incluir el gas refrigerante necesario para poner en funcionamiento.
• Suministro e instalación de controlador de temperatura. Incluir todas las partes requeridas para el normal funcionamiento del controlador.
• Lijado, masillamiento, pintura anticorrosiva y pintura epóxica externa e interna del equipo, tapas y rejillas; suministro y cambio empaques o bandas de sellos originales y especiales para congeladores, para las tapas; y cambio de las partes oxidadas en cualquier parte del congelador. El contratista deberá suministrar todos los materiales solicitados. (No se aceptará el uso de pintura en aerosol).
• Suministro e instalación de rodachines y subsanación de partes oxidadas (incluir materiales). Instalación de motor 1/3+, Relay, térmico, y si requiere suministro e instalación de capacitor, soldadura, soldadura de cobre y de más materiales utilizados para poner en total funcionamiento el equipo.
• Realizar pruebas de funcionamiento después de los mantenimientos, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.
• Suministro de protector de voltaje (breackermatic) para el equipo en mención.

Calibración metrológica en un punto de temperatura (-20 °C), con una termocupla debidamente certificada. Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medidas. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	16
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUENTA COLONIAS MARCA BOECO, MODELO CC-1 
	Mantenimiento preventivo a un (01) Cuenta colonias marca Boeco modelo CC-1, serial 111105432, que incluya:

•   Revisión de los componentes.
•   Limpieza y ajuste de todas las partes, además de los componentes metálicos.
•   Desarme y limpieza de todas las partes.
•   Limpieza, revisión y ajuste de partes eléctricas.
•   Limpieza y Chequeo de circuitos internos.
•   Verificación de operación del equipo tras el mantenimiento.

Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

La Firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	17
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UN (01) HORNO DE CONVECCION JPINGLOBAL MODELO 2017 REF JPHF240  
	Mantenimiento y calibración de un (01) horno digital marca JP Inglobal, modelo 2017 Referencia JPHF240, serie 004587650; que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa del equipo. 
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera. 
• Revisión de partes eléctricas. 
• Aplicar pintura para alta temperatura o cromado para la eliminación del óxido de parrillas y paredes internas. (No se acepta el uso de pintura en aerosol). El contratista suministrará los materiales para realizar esta actividad.
• Realizar pruebas de funcionamiento después de los mantenimientos, garantizando que los equipos queden en correcto funcionamiento. Incluir los datos de las pruebas de funcionamiento en el informe. 

Ajuste y Calibración metrológica en los siguientes puntos de temperatura 50, 104 ± 1, 150 y 200 °C.

La termocupla de referencia utilizada por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento debe de incluir pruebas de funcionamiento, registro datos de prueba y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivos stickers.
	1
	Unidad

	18
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO EUROMEX MODELO ISCOPE SERIE EU 1763259  
	Mantenimiento preventivo a un (01) Microscopio Marca Euromex, Modelo ISCOPE, serie EU 1763259, que incluya:

• Inspección de funcionamiento físico y de seguridad. 
• Desmonte, verificación y ajustes de enfoque del sistema óptico, mecánico y de iluminación.
• Mantenimiento y limpieza del sistema óptico (oculares y objetivos).
• Mantenimiento, limpieza, descontaminación y lubricación del sistema mecánico.  
• Chequeo de contactos eléctricos y voltaje de lampara, cableado.
• Chequeo de diafragmas iris y mecanismo de revolver de objetivos.
• Limpieza de chasis y accesorios.

Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento. Garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. La firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios y sus respectivo sticker.
	1
	Unidad

	19
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OXIMETRO WTW OXI 3310 SERIE 14331160 QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE UN ELECTRODO OXICAL CELLOX325 Y MEMBRANAS DE LIMPIEZA DEL ELECTRODO
	Mantenimiento preventivo a un (01) oxímetro marca WTW modelo OXI 3310, serie 14331160, que incluya: 

• Limpieza e inspección integral externa e interna del equipo.
• Revisión y ajuste de partes eléctricas, suministro y cambio de todas las baterías (tipo recargables con su respectivo cargador).
• Suministro e instalación de Sensor galvánico de oxígeno referencia CellOx 325 WTW con recipiente de calibración y almacenamiento OxiCal-SL, enchufe impermeable (IP 67), lámina abrasiva, 3 cabezales de membrana de intercambio y electrolito.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Para realizar las pruebas de funcionamiento y verificaciones el contratista debe llevar sus propios materiales de referencia certificados y aportar el certificado de análisis los cuales deben demostrar trazabilidad directa con el NIST y acreditado por la ISO 17034. El informe de mantenimiento expedido debe estar respaldado con la copia respectiva de los certificados vigentes de dichos patrones. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	20
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PHMETRO WTW PH 3310 SERIE 19231345 QUIMICA QUE INCLUYA SUMINISTRO DE UN ELECTRODO SENTX41
	Mantenimiento a un (01) pH-metro marca WTW Modelo 3310, serie 19231345; que incluya: 

• Limpieza integral externa e interna, inspección interna y externa del equipo.
• Realizar revisión de todas sus partes y dejar en completo funcionamiento a todo costo.
• Revisión de partes eléctricas, suministro y cambio de todas las baterías (tipo recargables con su respectivo cargador).
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que los equipos queden en correcto funcionamiento.
• Suministro e instalación de un electrodo de pH referencia Sentix 41 WTW.

Calibración en la variable de pH (4,01; 7,00 y 10,01) a 20 y 25 ºC.

Para realizar las pruebas de funcionamiento y verificaciones el contratista debe llevar sus propios materiales de referencia certificados y aportar el certificado de análisis los cuales deben demostrar trazabilidad directa con el NIST y acreditado por la ISO 17034. El informe de mantenimiento expedido debe estar respaldado con la copia respectiva de los certificados vigentes de dichos patrones. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	21
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MARCA THERMOSCIENTIFIC MODELO SP131325Q 
	Mantenimiento preventivo a una (01) plancha termoagitadora marca ThermoScientific, modelo SP131325Q; que incluya: 

• Revisión general – diagnóstico del estado funcional del equipo.
• Inspección y limpieza integral externa: eliminar rastro de suciedad, hongos, moho, polvo, óxidos y demás, en las partes externas que integran el equipo.
• Desmonte, inspección y limpieza integral interna: eliminar rastro de suciedad, hongos, moho, polvo, óxido y demás, en las partes internas del equipo. 
• Limpieza de tarjetas electrónicas, contactos eléctricos, conectores.
• Revisión de seguridad eléctrica.
• Montaje y puesta en funcionamiento del equipo.
• Ajustes generales y verificación de funcionamiento del equipo.

Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los repuestos deben ser originales. La firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios y sus respectivo sticker.
	1
	Unidad

	22
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SELLADOR QUANTY TRAY MARCA IDEXX, MODELO 2X 
	Mantenimiento preventivo a una (01) Sellador Quanty Tray, marca IDEXX, modelo 2X; que incluya: 

• Revisión general – diagnóstico del estado funcional del equipo.
• Revisión y limpieza de rodillos, bandejas, panel de acceso
• Inspección y limpieza integral externa: eliminar rastro de suciedad, hongos, moho, polvo, óxidos y demás, en las partes externas que integran el equipo.
• Desmonte, inspección y limpieza integral interna: eliminar rastro de suciedad, hongos, moho, polvo, óxido y demás, en las partes internas del equipo. 
• Limpieza de tarjetas electrónicas, contactos eléctricos, conectores.
• Revisión de seguridad eléctrica.
• Montaje y puesta en funcionamiento del equipo.
• Ajustes generales y verificación de funcionamiento del equipo.

Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los repuestos deben ser originales. La firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios y sus respectivo sticker.
	1
	Unidad

	23
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO AMTAST-AMT 116 SERIE 140402921 
	Mantenimiento preventivo y calibración de un (01) Termohigrómetro marca AMTAST, Modelo AMT-116, serial 140402921 que incluya:

• Revisión y limpieza externa del equipo y del protector.
• Revisión y limpieza electrónica del equipo. 
• Suministro y cambio de dos (02) unidades de baterías de litio 3,6 V.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.

Calibración del termohigrómetro en tres puntos de control en las variables de temperatura y humedad relativa así: 18, 20 y 28 °C; y 40, 65 y 85 hr%, respectivamente.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en las magnitudes, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	24
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 12041505.
	Mantenimiento preventivo y calibración de un (01) Termohigrómetro marca CEM, Modelo DT-172, serial 12041505 que incluya:

• Revisión y limpieza externa del equipo y del protector.
• Revisión y limpieza electrónica del equipo. 
• Suministro y cambio de dos (02) unidades de baterías de litio 3,6 V.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.

Calibración del termohigrómetro en tres puntos de control en las variables de temperatura y humedad relativa así: 18, 20 y 28 °C; y 40, 65 y 85 hr%, respectivamente.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en las magnitudes, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	25
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALLIBRACION DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 140100388
	Mantenimiento preventivo y calibración de un (01) Termohigrómetro marca CEM, Modelo DT-172, serial 140100388 que incluya:

• Revisión y limpieza externa del equipo y del protector.
• Revisión y limpieza electrónica del equipo. 
• Suministro y cambio de dos (02) unidades de baterías de litio 3,6 V.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.

Calibración del termohigrómetro en tres puntos de control en las variables de temperatura y humedad relativa así: 18, 20 y 28 °C; y 40, 65 y 85 hr%, respectivamente.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en las magnitudes, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	26
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 171105322 
	Mantenimiento preventivo y calibración de un (01) Termohigrómetro marca CEM, Modelo DT-172, serial 171105322 que incluya:

• Revisión y limpieza externa del equipo y del protector.
• Revisión y limpieza electrónica del equipo. 
• Suministro y cambio de dos (02) unidades de baterías de litio 3,6 V.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.

Calibración del termohigrómetro en tres puntos de control en las variables de temperatura y humedad relativa así: 18, 20 y 28 °C; y 40, 65 y 85 hr%, respectivamente.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en las magnitudes, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	27
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 1000 - 5000 µL LB PRO-SERIE YM3B020713
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 1000 – 5000 µL Marca LB PRO modelo LB PRO serie YM3B020713 que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta en tres puntos de volumen, así: 1000, 2500 y 5000 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	28
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 10 µL -100 µL BRAND SERIE 11M04570
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 10 – 100 µL Marca Brand modelo Transferpette S serie 11M04570 que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 10 – 100 µL en tres puntos de volumen, así: 10, 50 y 100 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	29
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 100 µL -1000 µL BRAND SERIE 02K15115
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 100 – 1000 µL Marca Brand modelo Transferpette S serie 02K15115 que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 100 – 1000 µL en tres puntos de volumen, así: 100, 500 y 1000 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	30
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TURBIDIMETRO EZDO MODELO TUB-430 SERIE 0000772
	Mantenimiento a un (01) turbidímetro marca EZDO Modelo TUB-430, serie 0000772; que incluya: 

• Limpieza integral externa e interna, inspección interna y externa del equipo.
• Revisión de partes eléctricas, suministro y cambio de todas las baterías (tipo recargables con su respectivo cargador).
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Verificación en la variable turbidez. Los datos de la verificación deben de quedar registrados en el informe de mantenimiento.

Para realizar las pruebas de funcionamiento y verificaciones el contratista debe llevar sus propios materiales de referencia certificados y aportar el certificado de análisis los cuales deben demostrar trazabilidad directa con el NIST y acreditado por la ISO 17034. El informe de mantenimiento expedido debe estar respaldado con la copia respectiva de los certificados vigentes de dichos patrones. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad 

	31
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION AUTOCLAVE MARKET FORGET MODELO STMEL, SERIE 226991
	Mantenimiento preventivo y calibración de una (01) autoclave marca Market Forge, modelo Steril Matic, serial 226991, que incluya:

• Revisión y limpieza integral y profunda del equipo, externa e internamente. Se debe dejar el equipo sin ningún tipo de suciedad.
• Verificación y ajuste de temperatura.
• Verificación y ajuste de presión.
• Verificación y ajuste de la entrada de agua.
• Verificación de tuberías y partes del equipo, revisión de conexiones, válvulas y resistencia.
• Revisión y ajuste de errores de los ciclos 
• Pruebas de funcionamiento de los ciclos de esterilización, caracterización por uniformidad y homogeneidad, después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Estos datos de verificación de funcionamiento deben de incluirse dentro del informe de mantenimiento.

Ajuste y calibración a una temperatura de 121°C y una presión de 15 PSI en la cual opera el ciclo utilizado (realizar pruebas de metrología).

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	32
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION AUTOCLAVE TUTTNAUER MODELO: 3850MLV SERIE: 13062767
	Mantenimiento preventivo y calibración de una (01) autoclave marca Tuttnauer, modelo 3850 MLV, serial 13062767, que incluya:

• Revisión y limpieza integral y profunda del equipo, externa e internamente. Se debe dejar el equipo sin ningún tipo de suciedad, ni óxido. Lijado y pintar con pintura epóxica (incluir los materiales; no se acepta pintura en aerosol).
• Verificación y ajuste de temperatura.
• Verificación y ajuste de presión.
• Verificación tarjetas de control digital.
• Verificación y ajuste de la bomba que permite la entrada de agua.
• Verificación de tuberías y partes del equipo, revisión de conexiones, válvulas y resistencia.
• Incluir el suministro e instalación de dos (02) cerraduras de presión para asegurar las dos puertas laterales del equipo.
• Revisión y ajuste de errores de los ciclos.
• Pruebas de funcionamiento de los ciclos de esterilización, caracterización por uniformidad y homogeneidad, después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Estos datos de verificación de funcionamiento deben de incluirse dentro del informe de mantenimiento.

Ajuste y calibración a una temperatura de 121°C y una presión de 15 PSI en la cual opera el ciclo utilizado (realizar pruebas de metrología).

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	33
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACION DE LA BALANZA OHAUS MODELO DV215 CD SERIE 1124023915.
	Mantenimiento Preventivo y Calibración de una (01) Balanza Analítica, Marca Ohaus Discovery, Modelo DV215 CD, Serie 1124023915; de acuerdo con la Guía para la Calibración de los Instrumentos para Pesar de Funcionamiento no Automático, SIM MWG7/cg.01/v.00,2009 u otra norma afín, aplicando las pruebas relacionadas con:

• Prueba de exactitud
• Prueba de repetibilidad
• Prueba de interacción magnética
• Prueba de tara sustractiva
• Prueba de excentricidad de carga
• Prueba de estimación de la incertidumbre

Las pruebas de exactitud deben de realizarse con los siguientes valores nominales de pesas: 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1; 0,5; 0,2; 0,1; 0,050; 0,020; 0,010; 0,005; 0,002; 0,001 g.

Un mantenimiento que incluya:
• Limpieza e inspección integral externa e interna del equipo.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera.
• Revisión partes eléctricas.
• Suministro y cambio de repuesto para ajustar la excentricidad del equipo.
• Pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los resultados de estas pruebas deben de estar reportados en el informe de mantenimiento.

En la calibración metrológica de las balanzas, los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de la actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos de pesaje en los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los dos rangos de trabajo del equipo (rango 0-81g y rango 0-210 g); e incluir stickers el cual no debe tener fecha de vencimiento ni fecha de próxima calibración.
	1
	Unidad

	34
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) TERMOCUPLA EXTECH EASY VIEW 11A SERIE 090104602.
	Mantenimiento preventivo y calibración a una (01) Termocupla tipo K, marca Extech Easy View, modelo 11A, serial 09010402, que incluya

• Revisión y limpieza de la parte externa interna y electrónica del equipo. Suministro y cambio de baterías recargables con su respectivo cargador.
• Suministro e instalación de una sonda de inmersión tipo K, marca Extech, referencia TP873-5M.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los valores registrados en las pruebas deben quedar registrados dentro del informe de mantenimiento.

Ajuste y calibración en los siguientes puntos de control: -20, 8, 10, 35, 50, 100, 104±1, 150, 200 °C en la variable de temperatura.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, Intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	35
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION INCUBADORA MEMMERT MODELO IN110 SERIE D4180956
	Mantenimiento preventivo y calibración de una (01) incubadora marca Memmert Modelo IN 110 Serie D4180956, que incluya:

• Limpieza general del equipo, pintura con anticorrosivo de partes externas y eliminación de óxido de parrillas y bandejas (del equipo en general, incluir pintura, no se acepta pintura en aerosol).
• Reemplazo de fusibles si es necesario.
• Pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los 

valores registrados en las pruebas de funcionamiento, deben de reportarse en el informe de mantenimiento.
Ajuste y calibración metrológica en los siguientes puntos de temperatura: 35.0; 36.0; 44.0°C; 60.0°C y 41.0 °C, con una incertidumbre del CMC < ±0.1°C.

La termocupla de referencia utilizada por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento debe de incluir pruebas de funcionamiento, registro datos de prueba y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivos stickers.
	1
	Unidad

	36
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION INCUBADORA PORTATIL HACH MODELO PORTABLE INCUBATOR, SERIE XJ141120016
	Mantenimiento preventivo y calibración de una (01) incubadora portátil marca Hach, Modelo Portable Incubator Serie XJ141120016, que incluya:

• Limpieza general del equipo, pintura con anticorrosivo de partes externas y eliminación de óxido de parrillas y bandejas (del equipo en general, incluir pintura, no se acepta pintura en aerosol).
• Reemplazo de fusibles si es necesario.
• Pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los valores registrados en las pruebas de funcionamiento deben de reportarse en el informe de mantenimiento.

Ajuste y calibración metrológica en los siguientes puntos de temperatura: 35.0; 36.0; 44.0°C, con una incertidumbre del CMC < ±0.1°C.

La termocupla de referencia utilizada por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento debe de incluir pruebas de funcionamiento, registro datos de prueba y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivos stickers.
	1
	Unidad

	37
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBBRACION M1 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 14100385
	Mantenimiento preventivo y calibración de un (01) Termohigrómetro marca CEM, Modelo DT-172, serial 14100385 que incluya:

• Revisión y limpieza externa del equipo y del protector.
• Revisión y limpieza electrónica del equipo. 
• Suministro y cambio de dos (02) unidades de baterías de litio 3,6 V.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.

Ajuste y calibración del termohigrómetro en tres puntos de control en las variables de temperatura y humedad relativa así: 18, 20 y 28 °C; y 40, 65 y 85 hr%, respectivamente.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en las magnitudes, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	38
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION M2 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 171105319
	Mantenimiento preventivo y calibración de un (01) Termohigrómetro marca CEM, Modelo DT-172, serial 171105319 que incluya:

• Revisión y limpieza externa del equipo y del protector.
• Revisión y limpieza electrónica del equipo. 
• Suministro y cambio de dos (02) unidades de baterías de litio 3,6 V.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.

Calibración del termohigrómetro en tres puntos de control en las variables de temperatura y humedad relativa así: 18, 20 y 28 °C; y 40, 65 y 85 hr%, respectivamente, con una incertidumbre del CMC de ±1 °C.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en las magnitudes, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	39
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION M3 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 12041496
	Mantenimiento preventivo y calibración de un (01) Termohigrómetro marca CEM, Modelo DT-172, serial 12041496 que incluya:

• Revisión y limpieza externa del equipo y del protector.
• Revisión y limpieza electrónica del equipo. 
• Suministro y cambio de dos (02) unidades de baterías de litio 3,6 V.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.

Calibración del termohigrómetro en tres puntos de control en las variables de temperatura y humedad relativa así: 18, 20 y 28 °C; y 40, 65 y 85 hr%, respectivamente, con una incertidumbre del CMC de ±1 °C.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en las magnitudes, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	40
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION M4 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 171105320
	Mantenimiento preventivo y calibración de un (01) Termohigrómetro marca CEM, Modelo DT-172, serial 171105320 que incluya:

• Revisión y limpieza externa del equipo y del protector.
• Revisión y limpieza electrónica del equipo. 
• Suministro y cambio de dos (02) unidades de baterías de litio 3,6 V.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.

Calibración del termohigrómetro en tres puntos de control en las variables de temperatura y humedad relativa así: 18, 20 y 28 °C; y 40, 65 y 85 hr%, respectivamente, con una incertidumbre del CMC de  ±1 °C.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en las magnitudes, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	41
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION M5 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 140100382.
	Mantenimiento preventivo y calibración de un (01) Termohigrómetro marca CEM, Modelo DT-172, serial 140100382 que incluya:

• Revisión y limpieza externa del equipo y del protector.
• Revisión y limpieza electrónica del equipo. 
• Suministro y cambio de dos (02) unidades de baterías de litio 3,6 V.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.

Calibración del termohigrómetro en tres puntos de control en las variables de temperatura y humedad relativa así: 18, 20 y 28 °C; y 40, 65 y 85 hr%, respectivamente, con una incertidumbre del CMC de ±1 °C.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en las magnitudes, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	42
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION M6 DE UN (01) TERMOHIGROMETRO MODELO DT-172 SERIE 140402856.
	Mantenimiento preventivo y calibración de un (01) Termohigrómetro marca CEM, Modelo DT-172, serial 140402856. que incluya:

• Revisión y limpieza externa del equipo y del protector.
• Revisión y limpieza electrónica del equipo. 
• Suministro y cambio de dos (02) unidades de baterías de litio 3,6 V.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.

Calibración del termohigrómetro en tres puntos de control en las variables de temperatura y humedad relativa así: 18, 20 y 28 °C; y 40, 65 y 85 hr%, respectivamente, con una incertidumbre del CMC de ±1 °C.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en las magnitudes, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	43
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) TERMOCUPLA EXTECH EASY VIEW MODELO EA 15 SERIE Z358787
	Mantenimiento preventivo y calibración a una (01) Termocupla tipo K, marca Extech Easy View, modelo EA15 serial Z358787, que incluya

• Revisión y limpieza de la parte externa interla y electrónica del equipo. Suministro y cambio de baterías recargables con su respectivo cargador.
• Suministro e instalación y calibración de una sonda de inmersión tipo K, marca Extech, referencia TP873-5M.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los valores registrados en las pruebas deben quedar registrados dentro del informe de mantenimiento.

Ajuste y calibración en los siguientes puntos de control: -20, 8, 10, 35, 50, 100, 104±1, 150, 200 °C en la variable de temperatura.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, Intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	44
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 100-1000 µl, MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 21C36677 4. 
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 100 – 1000 µL Marca Brand modelo Transferpette S serie 21C366774 que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 100 – 1000 µL, en tres puntos de volumen, así: 100, 500 y 1000 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	45
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION TRANSFERPIPETA 100-1000 µL. MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 20G25940
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 100 – 1000 µL Marca Brand modelo Transferpette S serie 20G25940 que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 100 – 1000 µL en tres puntos de volumen, así: 100, 500 y 1000 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	46
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION TRANSFERPIPETA 10-100 µL. . MODELO PIPETTE, MARCA PIPETTE, SERIE 12080642.
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 10 – 100 µL Marca Pipette modelo Pipette, serie 12080642 que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 10 – 100 µL en tres puntos de volumen, así: 10, 50 y 100 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	47
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION TRANSFERPIPETA 20-200 µL. MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 20H44909
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 20 – 200 µL Marca Brand modelo Transferpette S serie 20H44909 que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 20 – 200 µL en tres puntos de volumen, así: 20, 100 y 200 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	48
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SONICADOR QSONICA Q500.  QUE INCLUYA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA. 
	Mantenimiento preventivo a un (01) Sonicador marca Qsonica Modelo Q500, serie 100539AR-02-18; que incluya: 

• Revisión y limpieza integral externa e interna del equipo.
• Revisión y limpieza de partes eléctricas.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. 

Suministro e instalación de una (01) punta microtip probes diámetro 1/16” (1,6mm) referencia 4417 que sirva para el sonicador Q500 de Qsonica.

Si requiere eliminación de óxido realizar limpieza, lijado, masilla, pulido, base anticorrosiva y pintura, el contratista debe suministrar todos los materiales requeridos.

La Firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento y validación con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y sus respectivos stickers. 
	1
	Unidad

	49
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION- CABINA DE FLUJO LAMINAR ESCO MODELO AVC-24D, SERIE 2013-82156
	Mantenimiento preventivo y calificación- a una (01) cabina de flujo laminar ESCO modelo AVC-24D, serie 2013-82156 

Mantenimiento preventivo que incluya:
• Revisión de servicios eléctricos: acometida, conexiones, cajas de controles, alarmas, conectores de luz.
• Limpieza de toda la estructura de la cabina. Lijar, masillar, pulidir, aplicar base anticorrosiva y aplicar pintura epóxica resistente a químicos (incluir materiales y pinturas; no utilizar pintura en aerosol) 
• Suministro e instalación de los filtros HEPA y prefiltros.
• Limpieza, lubricación y ajustes de ventanas e inspección de rieles.
• Limpieza del ventilador 
• Verificación de partes: rejilla y sensores.
• Revisión del estado de los indicadores de presión y válvulas de servicios.
• Verificación del estado de funcionamiento de la cabina: verificación de condiciones de operación y funcionamiento.
• Revisión y limpieza de la unidad de ventilación.
• Revisión operacional de la cabina.
• Limpieza de portalámpara.
• Suministro e instalación de las lámparas: luz blanca y ultravioleta.
	1
	Unidad

	
	
	
	Validación y clasificación operacional y de desempeño del sistema total de acuerdo con los lineamientos de la guía NSF/ANSI 49, a través de las siguientes pruebas:

• Perfil de velocidad frontal- in flow: medición velocidad de flujo de aire de ingreso, cálculo de velocidad de aire y comparación de los resultados con las normas NSF/ANSI 49 vigente y de la fabricación. 
• Perfil de velocidad descendente down flow: medición velocidad de aire descendente y comparación de los resultados con las normas NFS/ANSI 40 vigente y de fabricación.
• Presiones en el filtro: evaluación de la presión de los filtros HEPA y evaluación del periodo de vida útil de los filtros.
• Prueba de fuga: evaluación del estado de los filtros, para determinar la ausencia de fugas en los mismos. Identificación y reparación (si se requiere) del sitio donde se presente la fuga.
• Conteo de partículas: evaluación del área de trabajo, para determinar la clasificación del aire suministrado, comparación de los resultados con normas internacionales vigentes y de fabricación.
• Test de humo: generación de humo en diferentes puntos del equipo (internos y externos); verificar el comportamiento de las corrientes a través de toda el área de trabajo. 
• Medición intensidad de luz blanca (luminancia): identificar la intensidad luminosa que emiten la lámpara y el rango de acción en el área de trabajo.
• Nivel de ruido: evaluar el nivel de ruido generado por la cabina. Verificar el cumplimiento de los resultados, con las especificaciones de diseño.

Pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento de acuerdo con las normas y protocolos establecidos para cabinas de seguridad biológica.

Para todos los casos en los cuales se requiere limpieza, lijado, masilla, pulido, base anticorrosiva y pintura, el contratista debe suministrar todos los materiales requeridos.

Los informes calificación y validación expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados (con fechas vigentes) de los patrones utilizados en las actividades, expedidos por un organismo Nacional (ONAC) o Internacional competente.

La Firma contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento y validación con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y sus respectivos stickers. Estos informes de validación deben incluir la regla de decisión de acuerdo con las normas vigentes para cabinas de seguridad biológica.

Los análisis de resultados y demás pruebas necesarias deben de regirse de acuerdo con la Norma NSF/ANSI 49, EN 12469:2001 y demás relacionadas.
	
	

	50
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A UN (01) TERMOHIGROMETRO MARCA CEM, MODELO DT-172, SERIAL 130507338 
	Mantenimiento preventivo y calibración de un (01) Termohigrómetro marca CEM, Modelo DT-172, serial 130507338 que incluya:

• Revisión y limpieza externa del equipo y del protector.
• Revisión y limpieza electrónica del equipo. 
• Suministro y cambio de dos (02) unidades de baterías de litio 3,6 V.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento. Los datos proporcionados por las pruebas de funcionamiento se deben de registrar en el informe de mantenimiento.

Ajuste y calibración del termohigrómetro en tres puntos de control en las variables de temperatura y humedad relativa así: 18, 20 y 28 °C; y 40, 65 y 85 hr%, respectivamente.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en las magnitudes, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad

	51
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A UN HORNO DE ESTERILIZACION MARCA KOTTERMANN MODELO 2712 SERIE 100201.
	Mantenimiento y calibración de un (01) horno de esterilización marca Kottermann, modelo 2712, serie 100201; que incluya:

• Revisión, inspección y limpieza integral externa e interna, del equipo. 
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera. 
• Revisión de partes eléctricas. 
• Suministro y reemplazo de fusibles, si es necesario
• Aplicar pintura para alta temperatura en la parte externa e internas, y cromado para la eliminación del óxido de parrillas. (No se acepta el uso de pintura en aerosol). El proveedor suministrará los materiales para realizar esta actividad.
• Realizar pruebas de funcionamiento después de los mantenimientos, garantizando que los equipos queden en correcto funcionamiento. Incluir los datos de las pruebas de funcionamiento en el informe. 

Ajuste y Calibración metrológica en los siguientes puntos de temperatura: 60°C ± 0,5°C Y 70°C ±0,5°C.

La termocupla de referencia utilizada por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento debe de incluir pruebas de funcionamiento, registro datos de prueba y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivos stickers.
	1
	Unidad

	52
	A.05.01.02.008.007 
	TRANSFERPIPETA 100-1000 µL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION. MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 08M53154.
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 100 – 1000 µL Marca Brand modelo Transferpette S serie 08M53154 que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.
Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 100 – 1000 µL en tres puntos de volumen, así: 100, 500 y 1000 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	53
	A.05.01.02.008.007 
	TRANSFERPIPETA 100-1000 µL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION. MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 11X1158.
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 100 – 1000 µL Marca Brand modelo Transferpette S serie 11X1158 que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 100 – 1000 µL en tres puntos de volumen, así: 100, 500 y 1000 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	54
	A.05.01.02.008.007
	TRANSFERPIPETA 20-200 µL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION. MODELO PIPETTE, MARCA PIPETTE, SERIE 12050685. 
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 20 – 200 µL Marca Pipette modelo Pipette serie 12050685 que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 20 – 200 µL en tres puntos de volumen, así: 20, 100 y 200 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad

	55
	A.05.01.02.008.007
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN CONGELADOR ELECTROLUX MODELO EFCC38C3HQW. (SELAB)
	Mantenimiento y calibración de un (01) congelador horizontal Marca Electrolux modelo EFCC38C3HQW que incluya:

• Limpieza de la unidad de refrigeración.
• Limpieza integral externa e interna, inspección interna y externa del equipo.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera. Revisión de partes eléctricas.
• Suministro y Carga de gas refrigerante, Incluir el gas refrigerante (si es necesario).
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.
• Suministro de protector de voltaje (breackermatic) para el equipo en mención.

Ajuste y Calibración metrológica a -20 ºC con CMC < 0,13 ºC

La termocupla o patrón de referencia utilizada por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a Calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad 

	56
	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN REFRIGERADOR MARCA LG MODELO GR46W62CVC. (SELAB)
	Mantenimiento correctivo a una (01) nevera LG, modelo GR46W62CVC, serie 204KR00044, Que incluya:

• Limpieza integral externa e interna del equipo y la unidad de refrigeración.
• Inspección interna y externa del equipo.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera.
• Suministro e instalación de rodachines. Suministro e Instalación de motor 1/3+, Relay, térmico, y si requiere suministro e instalación de capacitor, soldadura, soldadura de cobre y de más materiales utilizados para poner en total funcionamiento el equipo. 
• Revisión de partes eléctricas, suministro y cambio de partes de ser necesario.
• Carga de gas refrigerante en caso de ser necesario.
• Limpieza, lija y masillamiento de todas sus partes externas. (incluir materiales)
• Pintar las partes externas, con pintura anticorrosiva aplicable al óxido (si se requiere). (Incluir materiales. No se acepta pintura en aerosol ni pintarlo a mano).
• Incluir protector de voltaje (breackermatic) para el equipo en mención
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Calibración metrológica en dos (02) puntos de temperatura 4, 8 °C, con CMC < 0,05 ºC

La termocupla o patrón de referencia utilizada por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a Calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad 

	57
	
	MANTENIMIENT PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN REFRIGERADOR MARCA LG MODELO GR50631CVF SERIE 2004KR00232. (SELAB)
	Mantenimiento correctivo a una (01) nevera LG, modelo GR50631CVF, serie 2004KR00232, Que incluya:

• Limpieza integral externa e interna del equipo y la unidad de refrigeración.
• Inspección interna y externa del equipo.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera.
• Revisión de partes eléctricas, suministro y cambio de partes de ser necesario.
• Carga de gas refrigerante, en caso de ser necesario.
• Limpieza, lija y masillamiento de todas sus partes externas. (incluir materiales)
• Pintar las partes internas y externas con pintura anticorrosiva aplicable al óxido (si se requiere). (Incluir materiales. No se acepta pintura en aerosol, ni pintar a mano).
• Incluir protector de voltaje (breackermatic) para el equipo en mención
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Calibración metrológica en dos (02) puntos de temperatura 4, 8 °C, CMC < 0,05

La termocupla o patrón de referencia utilizada por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a Calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad
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	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN REFRIGERADOR MARCA INDUFRIAL MODELO INPVE20R. (SELAB)
	Mantenimiento correctivo a una (01) refrigerador marca Indufrial, modelo INPVE-20R, Que incluya:

• Limpieza integral externa e interna del equipo y la unidad de refrigeración.
• Inspección interna y externa del equipo.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera.
• Suministro de una base de rodachines
• Revisión y limpieza de partes eléctricas
• Carga de gas refrigerante en caso de ser necesario.
• Limpieza, lija y masillamiento partes internas y externas. (incluir materiales)
• Pintar las partes internas, externas y rejillas del refrigerador, con pintura anticorrosiva aplicable al óxido color blanco. (Incluir materiales. No se acepta pintura en aerosol, ni pintura a mano).
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Calibración metrológica en tres (03) puntos de temperatura 0, 4, 8 °C, CMC < 0,05 °C

La termocupla o patrón de referencia utilizada por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a Calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad
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	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN REFRIGERADOR MARCA INDUFRIAL MODELO INPV-39. (SELAB)
	Mantenimiento correctivo a una (01) refrigerador marca Indufrial, modelo INPV-39, Que incluya:

• Limpieza integral externa e interna del equipo y la unidad de refrigeración.
• Inspección interna y externa del equipo.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera.
• Suministro de una base de rodachines
• Revisión y limpieza de partes eléctricas
• Carga de gas refrigerante en caso de ser necesario.
• Limpieza, lija y masillamiento partes internas y externas. (incluir materiales)
• Pintar las partes internas, externas y rejillas del refrigerador, con pintura anticorrosiva aplicable al óxido color blanco. (Incluir materiales. No se acepta pintura en aerosol, ni pintura a mano).
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Calibración metrológica en tres (03) puntos de temperatura 0, 4, 8 °C, CMC 0,04

La termocupla o patrón de referencia utilizada por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a Calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Uidad
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN PHMETRO MARCA HANNA, REFERENCIA HI98190, QUE INCLUYA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR
	Mantenimiento preventivo y calibración a un (01) pHmetro Marca Hanna, Referencia HI98190 que incluya: 
• Limpieza integral externa e interna, inspección interna y externa del equipo.
• Revisión y ajuste de partes eléctricas, suministro y cambio de todas las baterías (tipo recargables con su respectivo cargador).
• Suministro e instalación de sensor HI 12963 de pH/Temperatura con un (01) metro de cable
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Calibración de la variable de pH (4,01; 7,00 y 10,01), temperatura 20 y 25 ºC, respectivamente.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad directa con el NIST y acreditado por la ISO 17034. El certificado expedido debe estar respaldado con la copia respectiva de los certificados vigentes de dichos patrones. La firma contratista debe demostrar su acreditación vigente en la magnitud, intervalo medición requerido medición e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para el equipo en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker
	1
	Unidad
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 20 µL -200 µL BRAND SERIE 03M71655
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 20 µL -200 µL marca BRAND, serie 03M71655, que incluya:

• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 20 – 200 µL en tres puntos de volumen, así: 20, 100 y 200 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad
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	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UNA (01) TRANSFERPIPETA DE 100 µL -1000 µL BRAND SERIE 21H25552
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 100 µL -1000 µL, marca BRAND, Serie 21H25552 que incluya:
• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 100 – 1000 µL en tres puntos de volumen, así: 100, 500 y 1000 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
	Unidad
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	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A DIEZ (10) TERMÓMETROS DIGITALES CON SONDA MODELO T918/TM803.
	Mantenimiento preventivo y calibración a diez (10) termómetros digitales con sonda modelo T918/TM803, así: 

• Limpieza electrónica de todo el equipo, suministro y cambio de baterías.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que los equipos queden en correcto funcionamiento. Los datos, resultado de las pruebas de funcionamiento, se deben reportar en el informe de mantenimiento. 

Ajuste y calibración a diez (10) Termómetros, en los siguientes puntos de control, así:
 -20 (CMC < 0,017 °C) y 4, 8, 10, 25 °C, CMC < 0,0075 °C en la variable de temperatura.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	10
	Unidad
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	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SHAKING INCUBATOR, MODEL HZQ-120H, VOLTS 120V/60 HZ WATTS 400 TEMP RANGE RT+5°C-100°C, TEMP STABILITY  ± 0.5 °C
	Mantenimiento correctivo para un (01) Shaking Incubator (Termoagitador Orbital), marca LAB KITS, modelo HZQ-120H, serie 150512088.

El servicio deberá incluir diagnóstico técnico integral para determinar el estado actual del equipo y la causa de la falla; desarme, inspección, revisión y limpieza de los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos; revisión y ajuste del sistema de agitación, motor, elementos de transmisión, controlador, sensores y sistema de calentamiento; verificación del funcionamiento de los controles de temperatura y velocidad de agitación.
Se debera contemplar incluir en el servicio el suministro e instalación de las cuatro (4) láminas de flexibilidad del sistema de agitación, así como el suministro, reemplazo e instalación de cualquier repuesto, pieza, componente, accesorio o elemento mecánico, eléctrico o electrónico que durante el diagnóstico y la intervención técnica se determine necesario para restablecer el correcto funcionamiento, desempeño y confiabilidad del equipo.

El servicio deberá incluir el ensamble, ajustes finales y pruebas de funcionamiento para verificar el correcto desempeño del equipo, registrando los resultados obtenidos en el informe técnico correspondiente.

El contratista deberá entregar el informe de mantenimiento con la descripción de las actividades realizadas, el diagnóstico de la falla identificada, los resultados de las pruebas de funcionamiento, la relación de los repuestos, piezas, componentes y accesorios suministrados e instalados, así como el registro fotográfico de la intervención. Asimismo, deberá evidenciar que el equipo queda operando dentro de las condiciones normales de funcionamiento establecidas por el fabricante.
	1
	Unidad
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN A UN TERMÓMETRO INFRARROJO MARCA FLUKE, MODELO 59E
	Mantenimiento preventivo y calibración a un (01) termómetro digital infrarrojo marca fluke, modelo 59E, así: 

• Limpieza electrónica de todo el equipo, suministro y cambio de baterías.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que los equipos queden en correcto funcionamiento. Los datos, resultado de las pruebas de funcionamiento, se deben reportar en el informe de mantenimiento. 

Ajuste y calibración a un (01) Termómetro, en los siguientes puntos de control, así: 
-30 y -20 °C (CMC <0,76 °C), 4, 8 y 10 °C (CMC < 0,74 °C) en la variable de temperatura.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	1
	Unidad
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	MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE UNA CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES. MARCA GIANT, REFERENCIA FG1200, MODELO G-AIRFLEX, NÚMERO DE INVENTARIO 8004060000000000000038056.
	Mantenimiento a una cabina de extracción, MARCA GIANT, MODELO G-AIRFLEX FG-1200, Número de Inventario 8004060000000000000038056, que incluya:

- Revisión y limpieza general del equipo.
- Revisión y limpieza del sistema eléctrico.
- Revisión, limpieza, lubricación y ajuste del sistema de la guillotina (sash): mecanismos de elevación, cables de contrapeso, alineación y poleas. Si este se encuentra fuera de servicio se requiere realizar el correctivo respectivo para colocarlo en funcionamiento. 
- Verificación y ajuste de la capacidad de extracción.
- Limpieza de la unidad de ventilación.
- Limpieza interna y externa de todo el mueble.
- Limpieza, lubricación de rodamientos y ajuste del motor extractor (ventilador centrífugo), cuando se requiera.
- Revisión y cambio de lámparas o elementos de iluminación defectuosos, si es necesario.
- Limpieza, lijado, masillado, pulido y aplicación de base anticorrosiva y pintura epóxica en las áreas afectadas por oxidación si se requiere. Para estas actividades el contratista deberá suministrar todos los materiales e insumos requeridos. No se acepta pintura en aerosol ni pintar a mano.

Validación y calificación de operación y desempeño de la cabina de extracción de gases, incluyendo como mínimo las siguientes pruebas:

- Procedimiento de visualización de flujo de aire (Smoke Pattern Test), realizado bajo acreditación ONAC, con el fin de verificar el comportamiento del flujo de aire, identificar turbulencias, reflujo o alteraciones que puedan afectar la capacidad de extracción y contención.
- Ensayo de velocidad frontal (Face Velocity Test), realizado bajo acreditación ONAC, para determinar la velocidad de captura del aire en la abertura de trabajo de la cabina y verificar el cumplimiento de los criterios técnicos de desempeño. 
- Verificación y registro de las velocidades de captura a diferentes alturas de apertura del sash.
- Verificación de la capacidad de extracción del sistema.
- Evaluación de las condiciones operacionales y de desempeño de la cabina.
- Ejecución de pruebas funcionales que evidencien el correcto funcionamiento del equipo después del mantenimiento.
- Emisión del informe de validación y calificación con los resultados obtenidos, criterios de aceptación y conclusión sobre la aptitud de uso del equipo.

Las pruebas de Visualización de Flujo y Velocidad Frontal deberán ser realizadas por un laboratorio que cuente con acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, dentro del alcance de acreditación correspondiente.
Los instrumentos utilizados durante la ejecución de las pruebas deberán contar con certificados de calibración vigentes y trazabilidad metrológica a patrones nacionales o internacionales.
El informe deberá identificar claramente cuáles actividades fueron ejecutadas bajo alcance acreditado ONAC.

Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que los equipos queden en correcto funcionamiento.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ejecución del servicio, el contratista deberá entregar:

- Informe técnico detallado de mantenimiento
- Informe de validación y calificación 
- Certificado de las pruebas de Visualización de Flujo y Velocidad Frontal realizadas bajo acreditación ONAC, incluir sticker.
- Registro fotográfico antes, durante y después de la intervención.
- Copia de los certificados vigentes de calibración de los instrumentos utilizados.
- Recomendaciones técnicas derivadas de la evaluación del equipo.
- Documentación correspondiente al Sistema de Gestión de Laboratorios (SGL) debidamente diligenciada.
- Stickers o etiquetas de mantenimiento y validación instalados en el equipo.
	1
	Unidad
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	MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE UNA CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES CON FILTROS DE CARBONO. MARCA GIANT,  NÚMERO DE INVENTARIO 8004060000000000000038055.
	Mantenimiento a una cabina de extracción con filtros de carbono, MARCA GIANT, Número de Inventario 8004060000000000000038055, que incluya:

- Revisión y limpieza general del equipo.
- Revisión y limpieza del sistema eléctrico.
- Revisión, limpieza, lubricación y ajuste del sistema de la guillotina (sash): mecanismos de elevación, cables de contrapeso, alineación y poleas. Si este se encuentra fuera de servicio se requiere realizar el correctivo respectivo para colocarlo en funcionamiento. 
- Verificación y ajuste de la capacidad de extracción.
- Limpieza de la unidad de ventilación.
- Limpieza interna y externa de todo el mueble.
- Limpieza, lubricación de rodamientos y ajuste del motor extractor (ventilador centrífugo), cuando se requiera.
- Revisión y cambio de lámparas o elementos de iluminación defectuosos, si es necesario.
- Limpieza, lijado, masillado, pulido y aplicación de base anticorrosiva y pintura epóxica en las áreas afectadas por oxidación si se requiere. Para estas actividades el contratista deberá suministrar todos los materiales e insumos requeridos. No se acepta pintura en aerosol ni pintar a mano.

Validación y calificación de operación y desempeño de la cabina de extracción de gases, incluyendo como mínimo las siguientes pruebas:

- Procedimiento de visualización de flujo de aire (Smoke Pattern Test), realizado bajo acreditación ONAC, con el fin de verificar el comportamiento del flujo de aire, identificar turbulencias, reflujo o alteraciones que puedan afectar la capacidad de extracción y contención.
- Ensayo de velocidad frontal (Face Velocity Test), realizado bajo acreditación ONAC, para determinar la velocidad de captura del aire en la abertura de trabajo de la cabina y verificar el cumplimiento de los criterios técnicos de desempeño. 
- Verificación y registro de las velocidades de captura a diferentes alturas de apertura del sash.
- Verificación de la capacidad de extracción del sistema.
- Evaluación de las condiciones operacionales y de desempeño de la cabina.
- Ejecución de pruebas funcionales que evidencien el correcto funcionamiento del equipo después del mantenimiento.
- Emisión del informe de validación y calificación con los resultados obtenidos, criterios de aceptación y conclusión sobre la aptitud de uso del equipo.

Las pruebas de Visualización de Flujo y Velocidad Frontal deberán ser realizadas por un laboratorio que cuente con acreditación vigente bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, dentro del alcance de acreditación correspondiente.
Los instrumentos utilizados durante la ejecución de las pruebas deberán contar con certificados de calibración vigentes y trazabilidad metrológica a patrones nacionales o internacionales.
El informe deberá identificar claramente cuáles actividades fueron ejecutadas bajo alcance acreditado ONAC.

Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que los equipos queden en correcto funcionamiento.

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ejecución del servicio, el contratista deberá entregar:

- Informe técnico detallado de mantenimiento
- Informe de validación y calificación 
- Certificado de las pruebas de Visualización de Flujo y Velocidad Frontal realizadas bajo acreditación ONAC, incluir sticker.
- Registro fotográfico antes, durante y después de la intervención.
- Copia de los certificados vigentes de calibración de los instrumentos utilizados.
- Recomendaciones técnicas derivadas de la evaluación del equipo.
- Documentación correspondiente al Sistema de Gestión de Laboratorios (SGL) debidamente diligenciada.
- Stickers o etiquetas de mantenimiento y validación instalados en el equipo.
	1
	Unidad
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	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN A DOS (02) TERMÓMETRO DIGITAL DE PUNZÓN MARCA ALLA FRANCE MODELO 91000-056/F.
	Mantenimiento y calibración a dos (02) termómetros digitales de punzón, marca Alla France, modelo 91000-056/F, así: 

• Limpieza electrónica de todo el equipo, suministro y cambio de baterías.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que los equipos queden en correcto funcionamiento. Los datos, resultado de las pruebas de funcionamiento, se deben reportar en el informe de mantenimiento. 

Ajuste y calibración a diez (10) Termómetros, en los siguientes puntos de control, así: -20, 4, 8, 25 °C en la variable de temperatura.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.
	2
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	CALIBRACIÓN DE MATERIAL VOLUMETRICO Y PESAS E2 INCLUYE SUMINISTR
	calibración de material volumétrico del Laboratorio Dimar Sede Caribe:
- Una (01) Pipeta aforada de vidrio de 1 mL, Tolerancia ± 0,006 mL;
- Una (01) Pipeta aforada de vidrio de 2 mL, Tolerancia  ± 0,006 mL;
- Una (01) Pipeta aforada de vidrio de 4 mL, Tolerancia ± 0,01 mL;
- Una (01) Pipeta aforada de vidrio de 5 mL, Tolerancia ± 0,01 mL;
- Una (01) Pipeta aforada de vidrio de 10 mL , Tolerancia ± 0,02 mL;
- Una (01) Pipeta aforada de vidrio de 25 mL, Tolerancia ± 0,04 mL;
- Un (01) Matraz aforado de vidrio de 10 mL, Tolerancia ± 0,025 mL;
- Un (01) Matraz aforado de vidrio de 20 mL, Tolerancia ± 0,04 mL
- Un (01) Matraz aforado de vidrio de 50 mL, Tolerancia ± 0,06 mL;
- Un (01) Matraz aforado de vidrio de 100 mL, Tolerancia ± 0,10 mL ;
- Un (01) Matraz aforado de vidrio de 250 mL, Tolerancia ± 0,15 mL;
- Un (01) Matraz aforado de vidrio de 500 mL, Tolerancia ± 0,25 mL;
- Un (01) Matraz aforado en PFA de 25 mL, Tolerancia ± 0,04 mL;
- Un (01) Matraz aforado en PFA de 50 mL, Tolerancia ± 0,06 mL;
- Dos (02) picnómetros con termómetro de 10 mL. Tolerancia ± 0,015 mL, termómetro hasta 35 °C con tolerancia de ± 0,2 °C (Que incluya certificado o la marcación de volumen)
- Una (01) probeta graduada de vidrio de forma alta de 25 mL, Tolerancia ± 0,25 mL
- Una (01 probeta graduada de vidrio de forma alta de 50 mL, Tolerancia ± 0,5 mL
- Una (01) probeta graduada de vidrio de forma alta de 100 mL Tolerancia ± 0,5 mL
- Una (01) probeta graduada de PP de forma alta de 100 mL Tolerancia ±1 mL
- Una (01) probeta graduada de PP de forma alta de 50 mL, Tolerancia ±1 mL
- Una (01) probeta graduada en PP de forma alta de 25 mL, Tolerancia ± 0,5 mL
El material volumétrico para calibrar debe ser suministrado por la empresa contratista con las siguientes condiciones:
Pipetas: material de vidrio sódico-cálcico, Clase As, DE-M, que incluya certificado de calidad en DIN EN ISO 648.
Matraz aforado: material de vidrio borosilicato 3.3, esmerilado con tapón de vidrio. Tipo I, Clase A, DE-M, que incluya certificado de calidad DIN EN ISO 1442.
Picnómetro con termómetro: Fabricado en vidrio de borosilicato con bajo contenido de extraíbles; conforme a USP tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A. Termómetro de vidrio con bulbo de mercurio; escala de 14 a 38 °C, división de 0,2 °C; junta esmerilada 10/18. Cada picnómetro está numerado para fácil identificación.
Probeta graduada forma alta: material de vidrio borosilicato 3.3, con pico vertedor y pie hexagonal, Clase A, DE-M, que incluya certificado de calidad DIN EN ISO 4788.
Probeta graduada forma alta: Material PP, con pico vertedor y píe hexagonal, clase B, casi transparente. DIN 12 681 y ISO 6706. Ajustadas por contenido 'In'. La exposición a temperaturas hasta 80 °C no produce variaciones de volumen que sobrepasen permanentemente el límite de error. Para proteger la graduación, se recomienda una limpieza hasta 60 °C máx. 
Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista, deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificados de calibración donde se declare la conformidad para todo el material volumétrico en los resultados obtenidos e incluir su respectivo sticker.  

Juego de pesas de calibración certificadas de 50 g a 1 mg, con (02) dos pesas de calibración certificada de 5 y 10 kg respectivamente, clase E2 de OMIL con certificado acreditado según ISO /IEC 17025 que incluya: 
- Certificado acreditado según ISO/IEC 17025
- Rango de peso del juego de pesas: 50g - 1 mg
- Capacidad establecida: 211,11 g para el juego de pesas
-Que incluya estuche protector en madera para todas las pesas, incluyendo las de denominación de 5 y 10 kg.
- Diseño: Las pesas mayores a 1g deben de ser cilíndricas con perilla de manipulación. Las pesas menores a 500 mg deben de ser planas con un extremo hacia arriba para facilitar su manipulación. Las pesas de 5 y 10 kg deben de ser tipo cilindro
- Todas las pesas deben ser Clase OIML E2
- Material de las pesas: las pesas ≥1 g deben de componerse de una aleación similara a Troemner 8. Las pesas de 5mg a 500 mg deben ser de acéro inoxidable 316. Las pesas inferiores a 5 mg son de aluminio 3003-H14. las pesas de 5 y 10 kg deben de componerse de una aleación similar a Troemner 8.
- Construcción en una pieza para todas las pesas.
- Densidad a 20 °C: Por debajo de 5 mg son aproximadamente 2,70 g/cm3; de 500 mg a 5 mg son aproximadamente de 7,95 g/cm3; de 1 g y más son aproximadamente de 8,03 g/cm3. Para la pesa de 5 kg y 10 kg es de aproximadamente 8,03 g/cm3.
-Contenido del juego de pesas: 
                                                - Una (01) pesa de 1mg 
                                                - Dos (02) pesas de 2mg  
                                                - Una (01) pesa de 5 mg 
                                                - Una (01) pesa de 10 mg
                                                - Dos (02) pesas de 20 mg
                                                - Una (01) pesa de 50 mg
                                                - Una (01) pesa de 100 mg 
                                                - Dos (02) pesas de 200 mg
                                                - Una (01) pesas de 500 mg
                                                - Una (01) pesa de 1 g 
                                                - Dos (02) Pesas de 2 g 
                                                - Una (01) pesa de 5 g 
                                                - Una (01) pesa de 10 g 
                                                - Dos  (02) pesas de 20 g 
                                                - Una (01) pesa de 50 g  
                                               - Una (01) pesa de 100 g 
                                               - Dos (02) pesas de 200 g 
- Incluir dos pesas asi: 
                                               - Una (01) pesa de 5 kg ± 1,5mg Tolerancia de peso 8 mg
                                               - Una (01) pesa de 10 Kg ± 3 mg Tolerancia de peso 16 mg
- Incluir dos (02) pares de guantes de algodón blanco
- incluir una (01) pinzas para el juego de pesas, una (01) pinza para pesa de 5 kg y una (01) pinza para pesa de 10 kg.
Incluir calibración para todas las pesas. Los patrones de referencia utilizados por la firma que va a realizar la calibración deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados vigentes de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud, intervalo medición requerido medición requerido e instrumento a calibrar, ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar con las pesas, el certificado de calibración con su respectivo sticker.
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A UNA TRANSFERPIPETA 10-100 µL. MODELO TRANSFERPETTE S, MARCA BRAND, SERIE 02K12829. (SELAB)
	Mantenimiento preventivo a una (01) transferpipeta de 10 – 100 µL Marca Brand modelo Transferpette S serie 02K12829 que incluya:
• Limpieza integral externa e interna, Inspección interna y externa de los equipos.
• Lubricación de cualquier mecanismo que lo requiera y ajuste.
• Realizar pruebas de funcionamiento después del mantenimiento, garantizando que el equipo quede en correcto funcionamiento.

Ajuste y Calibración a una (01) transferpipeta de 10 – 100 µL en tres puntos de volumen, así: 10, 50 y 100 µL es decir el valor máximo, mínimo e intermedio del intervalo de medición requerido del instrumento.

Los patrones de referencia utilizados por la Firma Contratista deben demostrar trazabilidad hacia el patrón Nacional o Internacional de Medida. Los certificados expedidos deben estar respaldados con las copias respectivas de los certificados de dichos patrones, expedidos por un organismo Nacional o Internacional competente. Así mismo, la Firma debe demostrar su acreditación vigente, en la magnitud volumen, intervalo medición requerido e instrumento ante un Organismo Nacional o Internacional de Acreditación; teniendo en cuenta que el organismo internacional de acreditación debe ser firmante de acuerdos de reconocimiento mutuo ARM con ILAC ó IAAC. El contratista deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al desarrollo de las actividades: el informe de mantenimiento con el reporte de los datos de pruebas de funcionamiento y registro fotográfico de las actividades realizadas, así como la documentación correctamente diligenciada correspondiente al SGL de los laboratorios, y certificado de calibración donde se declare la conformidad para los equipos en los resultados obtenidos e incluir sus respectivos stickers.
	1
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Notas: 
· Una vez adjudicado el contrato dando cumplimiento a Ley 2016 de 2020, el supervisor del contrato deberá exigir al  contratista el certificado de participación y aprobación del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por función pública MIPG, https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad, lo anterior orientado bajo la cultura de legalidad y ética de lo público con base principios función pública, asumir comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular.

· Una vez adjudicado el presente proceso, EL CONTRATISTA se compromete a suministrar los bienes/servicios en su totalidad atendiendo las Características Técnicas aquí enunciadas.


En constancia de lo anterior firmo este documento, en la ciudad de () el (DD/MM/AA)


Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad:
Regional Caribe 
Dirección Escuela Naval Almirante Padilla-
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe CIOH, Cartagena.
Conmutador (+57) 601 220 0490 - Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966 - Bogotá (+57) 601 328 6800
dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co - @DimarColombia
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