## Hoja1
FORMATO OFERTA ECONÓMICA
ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCIÓN CÓDIGO CLASIFICADOR | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | IMAGEN DE REFERENCIA | PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | VR. TOTAL INCLUIDO IVA
1 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Incubadora Neonatal Cerrada Marca David Medical Modelo YP – 90A sin balanza. Mantenimiento preventivo: Limpieza interna y externa, Ajuste de calefacción y ventilación, Revisión de alarmas, Identificación de desgaste Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): 2 sensores de temperatura piel, 4 llantas grado médico, 2 paquetes mangas iris, 2 paquetes mangas cortas | unidad | 1
2 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Cama hospitalaria eléctrica No. Inventario SENA: 93091201, 93095309 Mantenimiento preventivo: Limpieza interna y externa de la cama hospitalaria (estructura, paneles y sistema eléctrico), Revisión y ajuste de motores, actuadores y sistema eléctrico, Verificación de funcionamiento de controles (barandas y panel de mando), Revisión de conexiones eléctricas y cableado Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): Reparacion de controles de operación de la cama de ser necesario, Reemplazo de (4)colchonetas,Cambio de material adhesivo frontal (panel o identificación), Cambio llantas grado médico Ajuste o cambio de componentes eléctricos o mecánicos que presenten falla | unidad | 7
3 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Silla de ruedas Modelo: Estandar Mantenimiento preventivo: Limpieza general de la estructura (chasis, apoyabrazos, reposapiés y ruedas), Revisión y ajuste de tornillería, Verificación del sistema de frenos, Revisión de rodamientos y ejes, Inspección general para identificación de desgaste, Lubricación de partes móviles Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): Cambio de neumáticos (camara) de ambas ruedas principales, Ajuste o cambio de llanatas (si aplica), Alineación y ajuste de ruedas, Cambio de balineras de las llantas principales (si aplica) | unidad | 2
4 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Desfibrilador Marca Beneheart Modelo: D3 No. Inventario SENA: 930912279 Mantenimiento preventivo: Realizar limpieza técnica de superficies externas y accesorios. pruebas de carga y descarga, verificación de tiempos de respuesta, revisión de alarmas y pruebas funcionales en los modos del equipo, incluyendo visualización e impresión. Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): Realizar la restauración del adhesivo de identificación (ápex y esternón) en las palas, y suministrar e instalar batería recargable de ion litio (14.8 V, 4.4–5.2 Ah), Suministrar cable ecg, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | unidad | 1
5 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Electrocardiógrafo Marca EDAN Modelo:Se-3 (EKG) No. Inventario SENA: 93091012846 93091015845 Mantenimiento preventivo: se realizará limpieza técnica de superficies externas y accesorios con productos no abrasivos. Se verificará el funcionamiento del sistema de adquisición de señal, la calidad del trazo e impresión y la calibración de 1 mV. Así mismo, se revisarán los modos de visualización, impresión y todas las funciones del equipo. Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): batería recargable (1), cable de EKG de 10 derivaciones, electrodos de extremidades tipo pinza, electrodos precordiales de succión y gel conductor, garantizando el adecuado funcionamiento del equipo. | unidad | 2
6 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Monitor Multiparámetro Marca mindray Modelo: imec8 No. Inventario SENA: 93091015644, 93091015645 Mantenimiento preventivo: Se realizará limpieza técnica de superficies externas y accesorios con productos no abrasivos. Se verificará el funcionamiento de menús y submenús del equipo, así como pruebas de operación de los sensores de SpO2 y temperatura. Se evaluará el sistema de presión arterial no invasiva (NIBP) y el cable de paciente ECG. Se efectuarán simulaciones de lectura de signos vitales (SpO2, temperatura, presión arterial y ECG) para validar el correcto funcionamiento. Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): brazalete NIBP (XS, M, XL), sensor SpO2 tipo pinza, cable interfaz SpO2, cable paciente ECG de 5 derivaciones, garantizando el adecuado funcionamiento del equipo. | unidad | 1
7 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Monitor Multiparámetro Marca EDAN Modelo: M80 No. Inventario SENA: Mantenimiento preventivo: Se realizará limpieza técnica de superficies externas y accesorios con productos no abrasivos. Se verificará el funcionamiento de menús y submenús del equipo, así como pruebas de operación de los sensores de SpO2 y temperatura. Se evaluará el sistema de presión arterial no invasiva (NIBP) y el cable de paciente ECG. Se efectuarán simulaciones de lectura de signos vitales (SpO2, temperatura, presión arterial y ECG) para validar el correcto funcionamiento. Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): brazalete NIBP (XS, M, XL), sensor SpO2 tipo pinza, cable interfaz SpO2, cable paciente ECG de 5 derivaciones, garantizando el adecuado funcionamiento del equipo. | unidad | 1
8 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Camilla de Transporte No. Inventario SENA: 930912300 Mantenimiento preventivo: Limpieza general de la camilla (estructura y componentes), Revisión de articulaciones y sistema de plegado, Lubricación de partes móviles, Verificación de sistema de bloqueo y seguridad, Inspección general de desgaste, Ajuste de tornillería Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): Desarme del mecanismo de tijera / articulaciones, Cambio de componentes del sistema de plegado (resortes, ejes, bujes o seguros) si es necesario. Ajuste y alineación estructural, Lubricación técnica de partes móviles, Ensamble general, Pruebas de funcionamiento y seguridad. | unidad | 1
9 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Autoclave Marca: DentoMat Modelo: AUTOMAT 3000 No. Inventario SENA: Mantenimiento preventivo: Se realizará limpieza técnica de superficies internas y externas con productos no abrasivos. Se validarán los ciclos de esterilización, verificando temperatura y presión en los diferentes programas. Se revisará el sistema neumático e hidráulico (fugas, sobrecalentamiento) y el sistema eléctrico y electrónico del equipo. suministro e instalación de filtro de partículas, válvulas solenoides, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | unidad | 1
10 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Bascula Pesa bebes No. Inventario SENA: 1068211000420000000 Mantenimiento preventivo: Limpieza general del equipo, Revisión de estructura y bandeja, Verificación de nivelación, Inspección de estado general Mantenimiento correctivo ajuste , pintura, Pruebas de funcionamiento. | unidad | 2
11 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Carro de transporte Mantenimiento preventivo: Limpieza general de la estructura, Revisión de tornillería y ajustes, Inspección de ruedas y sistema de rodamiento, Lubricación de ejes Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): Lijado de superficie, Aplicación de pintura (anticorrosiva + acabado), Corrección de puntos de óxido, Mantenimiento de ruedas (ajuste, alineación y lubricación), Cambio de ruedas | unidad | 3
12 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Lavamanos quirúrgico Mantenimiento preventivo: Se realizará Limpieza general de superficies, Revisión de conexiones eléctricas, Verificación de funcionamiento del sistema de activación, Inspección de válvulas y flujo de agua. Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): Revisión de sensor, tarjeta electrónica y electroválvula, módulo de control, ajuste de sensibilidad y tiempo de activación, Pruebas de funcionamiento | unidad | 1
13 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Escalerillas dos pasos Mantenimiento preventivo: Se realizará Limpieza general, Revisión de estructura metálica, Ajuste de tornillería, Inspección de estabilidad y nivelación Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): Fabricación o suministro de nuevas superficies (madera o material antideslizante), Instalación de tablas nuevas para los dos pasos, Ajuste y fijación segura Verificación de estabilidad y seguridad del usuario. | unidad | 3
14 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Banco Giratorio médico No. Inventario SENA: 930912293 Mantenimiento preventivo: Se realizaráLimpieza general de la estructura, Revisión de sistema giratorio, Ajuste de tornillería, Lubricación de partes móviles, Inspección de estabilidad Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): suministro e instalación de rueda faltante, Reparación mediante soldadura en estructura metálica, Alineación de base, Ajuste del sistema giratorio, Verificación de estabilidad y seguridad | unidad | 1
15 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Bascula De Piso Profesional Marca: Health O Meter Mantenimiento preventivo: Se realizara Limpieza general del equipo, Revisión de estructura y base, Verificación de nivelación, Inspección del tallímetro (regla de medición) Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): Diagnóstico del sistema de pesaje, Desarme del mecanismo interno, Reemplazo de resorte, Ajuste del sistema de medición peso, Ensamble y pruebas de funcionamiento. | unidad | 1
16 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Carro de paros No. Inventario SENA: 94018503 Mantenimiento preventivo: Se realizará limpieza general de la estructura, Revisión de sistema de ruedas, Verificación de frenos, Ajuste de tornillería, Inspección general de funcionamiento Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): Desarme parcial de ruedas, Engrase de rodamientos, Lubricación de ejes y sistema de giro, Ajuste y alineación de ruedas, Verificación de desplazamiento seguro | unidad | 1
17 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Carro de medicamentos No. Inventario SENA: 94018503 Mantenimiento preventivo: Se realizará limpieza general de la estructura, Revisión de sistema de ruedas, Verificación de frenos, Ajuste de tornillería, Inspección general de funcionamiento Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): Desarme parcial de ruedas, Engrase de rodamientos, Lubricación de ejes y sistema de giro, Ajuste y alineación de ruedas, Verificación de desplazamiento seguro | unidad | 1
18 | 85161502 | Mantenimiento o reparación de equipo médico menor | Succionador de secreciones No. Inventario SENA: 93092123 Mantenimiento preventivo: Se realiza Limpieza general del equipo, Revisión de mangueras y conexiones, Verificación de funcionamiento básico, Inspección de estado general. Mantenimiento correctivo (incluye repuestos): Cambio de mangueras, Cambio de filtros básicos, Ajuste del sistema de succión, Verificación de funcionamiento. Se entregará un informe de las labores realizadas, repuestos utilizados y observaciones, debidamente firmado | unidad | 1
VALOR TOTAL DE LA OFERTA
FIRMA
NOMBRE DEL PROPONENTE
C.C./NIT