## Hoja1
LOGO |  |  | FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA LOTE 3
SEÑORES INSTITUCION UNIVERSITARIA ITM MEDELLÍN ASUNTO: PROCESO DE SELECCION No. SA 30 de 2026- PROPUESTA ECONÓMICA LOTE 3 OBJETO: Adquisición de equipos de caracterización físico-química e instrumentación analítica especializada, requeridos en el marco del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica N°004 de 2026, suscrito con la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, para la ejecución del proyecto de investigación de la Alianza Estratégica SOSAGRO 4.C, identificado con código BPIN 2024000100094 y registrado ante la Dirección de Gestión de la Investigación. A continuación, se presenta la propuesta economica en el proceso de la referencia.
ITEM | EQUIPO | ESPECIFICACIONES |  |  | CANT. | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | TGA/DSC | Sistema | Bomba calorimétrica para determinación de poder calorífico superior de muestras sólidas y líquidas combustibles, aplicable a biomasa, carbón, coque, combustibles líquidos, residuos y materiales energéticos, mediante combustión en atmósfera de oxígeno. |  | 1
|  | Tipo de calorímetro | El sistema deberá ser de tipo isoperibólico con chaqueta de agua controlada, o sistema equivalente de alta precisión, con corrección automática de intercambio térmico y control microprocesado. Se aceptarán tecnologías equivalentes siempre que demuestren precisión igual o mejor que 0,10 % RSD con ácido benzoico.
|  | Precisión y resolución | Precisión | 0,1% o mejor
|  |  | Linealidad | 0,05% o mejor
|  |  | Resolución de temperatura | 0,0001 °C o mejor
|  | Rango de medición | Mínimo hasta 33400 J (aprox. 8000 cal)
|  | Tiempo de análisis | 4-8 pruebas/hora
|  | Bomba/ Recipiente de combustión REMOVIBLE | Bomba/recipiente de oxígeno certificada, resistente a corrosión, volumen mínimo 250 mL | INCLUIDA
|  | Versatilidad de bombas / recipientes de combustión | El equipo deberá contar con bomba de combustión removible y diseño modular, permitiendo inspección, limpieza y mantenimiento directo del recipiente. Deberá disponer de opciones de recipientes compatibles para diferentes tipos de muestra, incluyendo recipientes estándar, resistentes a corrosión, semimicro o de alta resistencia, con el fin de ampliar la versatilidad analítica en biomasa, carbones, residuos combustibles y materiales energéticos.
|  | Oxígeno | Pureza | O2 99,5 %
Sistema de llenado de oxígeno automático o semiautomático controlado, compatible con oxígeno de pureza mínima 99,5 %, con regulador, válvulas, mangueras y accesorios requeridos para operación segura.
|  | Cubeta/ Control de agua | Cubeta Removible | INCLUIDA
Sistema de agua con llenado automático o manual repetible, con control de temperatura, recirculación o manejo de agua que garantice estabilidad de medición. En caso de llenado manual, deberá incluir procedimiento, accesorios y verificación de repetibilidad.
|  | Prensa de pellets | Incluir prensa de pellets con punzón y matriz de 0,50 pulgadas, o sistema equivalente, para compactar muestras pulverizadas. Este accesorio deberá permitir obtener pellets cilíndricos estables, facilitar el pesaje y transferencia de la muestra, mejorar la seguridad de combustión y reducir riesgos asociados a polvos sueltos durante el ensayo calorimétrico.
|  | Automatización | Control automático de medición, ignición, registro de temperatura, cálculo de resultados, identificación de recipiente y generación de reportes.
|  | Software, control y adquisición de datos | Software o interfaz de control y adquisición con generación de reportes, almacenamiento de resultados, conexión a balanza, conexión a impresora y/o red, y exportación de datos.
|  | Normas | Cumplimiento o compatibilidad con métodos ASTM D5865, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM E711, ISO 1928, ISO 9831, ISO 18125, AS 1038.5, BS EN 15400 o equivalentes.
|  | Equipo de cómputo para control y adquisición de datos | Procesador | Core i7 o mejor
|  |  | Disco duro | Capacidad 1 tb o mejor
|  |  | Memoria principal RAM | 8 GB o mejor
|  |  | Disco duro externo de alta velocidad | 1 tb
|  |  | Manuales y CDS de configuración | Aplica
|  |  | Monitor de panel plano | 23" o mejor
|  | Consumibles | Incluir kits de operación y consumibles iniciales para mínimo 1.000 ensayos o cantidad equivalente justificada por el fabricante, incluyendo crisoles, alambre o hilo de ignición, O-rings, electrodos, herramientas, estándares de ácido benzoico y elementos de mantenimiento básico.
|  | Implementación de método instrumental | Determinación del poder calorífico superior aplicable a biomasa, biochar, carbones y/o residuos combustibles. Deberá incluir configuración del método, estandarización con ácido benzoico o material de referencia, verificación de repetibilidad y análisis de una muestra real, entregando los reportes y recomendaciones básicas de operación.
|  | Garantía | Garantía mínima de 12 meses a partir de instalación a satisfacción, con mano de obra y repuestos por defectos de fabricación. Incluye todos los mantenimientos correctivos requeridos (servicio y piezas requeridas)
|  | Información documentada del equipo | Entrega de los catálogos, brochures, fichas técnicas y manuales que expide el fabricante de la marca y modelo ofertado.
|  | Instalación y operación | Cada parte del equipo debe estar en funcionamiento. Lugar: la instalación se realizará en la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña | Realizar diagnóstico y entrega de informe con las especificaciones de infraestructura requeridas para la instalación y debido funcionamiento. Verificar y aprobar la insfraestructura, previo a la instalación del equipo, donde se certifique por escrito que las condiciones ambientales y locativas son aptas para el correcto funcionamiento del equipo. El contratista deberá instalar la bomba calorimétrica, verificando las condiciones eléctricas, ambientales, locativas, suministro de oxígeno, reguladores, líneas, presión de operación, computador y demás requisitos establecidos por el fabricante, entregando evidencia documental de la instalación. Deberá verificar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas estándar de operación, incluyendo encendido, estabilización, carga de oxígeno, sistema de ignición, bomba de combustión, cubeta, control de temperatura, software y generación de reportes. Deberá incluir análisis con ácido benzoico certificado o material de referencia equivalente para verificar repetibilidad y desempeño general del equipo Entrega del informe detallado del servicio realizado en un periodo no superior a 15 días después de terminado el servicio indicando estado del equipo.
|  | Capacitación | Una vez se realice la instalación, calificación y puesta en marcha de la bomba calorimétrica, el contratista deberá realizar una capacitación teórico-práctica dirigida al personal designado por la Universidad, la cual deberá incluir como mínimo: 1. Fundamentación teórica Principios de calorimetría de combustión con bomba de oxígeno, poder calorífico superior e inferior, energía liberada por ensayo, correcciones aplicables y normas de referencia para análisis de biomasa, biochar, carbones, residuos combustibles y combustibles líquidos. 2. Preparación de muestras y seguridad operacional Preparación, secado, homogenización, pelletizado cuando aplique y pesaje de muestras. Manejo seguro de la bomba de combustión, crisoles, sistema de ignición, oxígeno, reguladores, líneas, presiones de operación, UPS y condiciones eléctricas requeridas. 3. Manejo del equipo, software y método analítico Encendido, estabilización, carga de muestra, llenado de oxígeno, ejecución del ensayo, limpieza de la bomba, operación del software, adquisición de datos, cálculo del poder calorífico, exportación de resultados y generación de reportes. 4. Verificación, mantenimiento básico y fallas comunes Estandarización con ácido benzoico o material de referencia, verificación de repetibilidad, limpieza básica, revisión de sellos, electrodos, crisoles, conexiones, sistema de oxígeno y solución de fallas operativas comunes
|  | Mantenimiento | 1 mantenimiento en el año de garantía 1 mantenimientos adicional despues del año de la garantía | Evaluación del estado general del equipo durante las actividades de mantenimiento, incluyendo revisión de bomba de combustión, sellos, electrodos, crisoles, sistema de oxígeno, conexiones, software y desempeño analítico. El contratista deberá brindar soporte técnico y diagnóstico cuando se presente alguna novedad, desviación o falla del sistema 1. Identificar con etiqueta que el mantenimiento preventivo y la calificación operacional fueron realizados, relacionando fecha. 2. Entregar reporte donde se indiquen las recomendaciones para alargar la vida media del equipo y reducir el riesgo de daños, así mismo entregar el correspondiente Certificado de Calificación operacional con los certificados de los instrumentos trazables a las mediciones realizadas. 3. Incluir los insumos necesarios para realizar estas actividades y los consumibles para su funcionamiento en el mantenimiento preventivo durante la garantía.
|  | Soporte técnico | Garantizar soporte técnico de manera ininterrumpida con tiempo de respuesta máximo de 24 h en días hábiles | Aplica
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
VALOR DEL IVA
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
Por medio del presente escrito manifiesto que conozco, acepto y me comprometo a dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo. Ficha Técnica, para la mencionada contratación. Adicionalmente adjunto las fichas tecnicas del fabricante.
CARGUE SU OFERTA EN FORMATO PDF Y EXCEL
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:
Nombre o razón social del proponente
NIT del proponente:
Nombre del representante legal
Dirección completa del proponente:
Ciudad - Departamento - País:
Teléfono fijo:
Teléfono Celular
Fax:
Correo electrónico
Correo electrónico
NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL
CC. o NIT
(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta)