ANEXO No. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – MÍNIMA CUANTÍA No. MC-058-DISAN-EJC-2026 – CONTROLES DE CALIDAD, CÁLCULOS DE BLINDAJE Y NRD – EQUIPOS RX DISAN

ANEXO No. 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Proceso de mínima cuantía No. MC-058-DISAN-EJC-2026
Objeto: “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROLES DE CALIDAD, CÁLCULOS DE BLINDAJE Y NIVELES DE REFERENCIA MÉDICA PARA LOS EQUIPOS EMISORES DE RADIACIÓN IONIZANTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL”
Ciudad y fecha: ______________________________
Proponente: ______________________________________________   NIT / C.C.: ____________________
El oferente manifiesta, bajo la gravedad de juramento, que los servicios ofertados cumplen la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas que se relacionan a continuación, las cuales serán verificadas por el comité técnico evaluador bajo el criterio CUMPLE / NO CUMPLE. Las cantidades son proyectadas conforme al Plan de Necesidades y sirven para la comparación de ofertas; los precios de referencia unitarios son precios techo e incluyen IVA cuando aplique y demás gravámenes.
1. SERVICIOS REQUERIDOS, CANTIDADES PROYECTADAS Y PRECIOS TECHO
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD
	CANTIDAD PROYECTADA
	PRECIO REF. UNITARIO (TECHO, INCL. IVA)
	VALOR TOTAL DE REFERENCIA
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	CÁLCULO DE BLINDAJE EQUIPO DE RX FIJO (Radiología)
	Servicio
	01
	$595.000
	$595.000
	

	2
	CÁLCULO DE BLINDAJE EQUIPO DE RX PORTÁTIL (Radiología)
	Servicio
	01
	$595.000
	$595.000
	

	3
	CÁLCULO DE BLINDAJE EQUIPO MAMÓGRAFO (Radiología)
	Servicio
	02
	$595.000
	$1.190.000
	

	4
	CÁLCULO DE BLINDAJE EQUIPO DE RX ODONTOLÓGICO PANORÁMICO (Odontología)
	Servicio
	01
	$500.276
	$500.276
	

	5
	CÁLCULO DE BLINDAJE EQUIPO DE RX PERIAPICAL (Odontología)
	Servicio
	02
	$500.276
	$1.000.552
	

	6
	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO DE RX FIJO (Radiología)
	Servicio
	01
	$2.028.046
	$2.028.046
	

	7
	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO DE RX PORTÁTIL (Radiología)
	Servicio
	01
	$2.126.173
	$2.126.173
	

	8
	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO MAMÓGRAFO (Radiología)
	Servicio
	02
	$2.126.173
	$4.252.346
	

	9
	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO DE RX ODONTOLÓGICO PANORÁMICO (Odontología)
	Servicio
	01
	$1.521.034
	$1.521.034
	

	10
	CONTROL DE CALIDAD EQUIPO DE RX PERIAPICAL (Odontología)
	Servicio
	08
	$1.521.034
	$12.168.272
	

	11
	NIVELES DE REFERENCIA MÉDICA EQUIPO DE RX PERIAPICAL (Odontología)
	Servicio
	01
	$355.840
	$355.840
	

	TOTAL VALOR DE REFERENCIA (CANTIDADES PROYECTADAS)
	$26.332.539
	


Valor total de referencia de la necesidad proyectada: $26.332.539. Presupuesto oficial (valor estimado del contrato): $30.000.000. Clasificación UNSPSC: ítems 1 a 5 – 20121921; ítems 6 a 11 – 41116100 (conforme al numeral 3 del estudio previo).
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fuente: Plan de Necesidades N° 2026322026977473 del 20 de agosto de 2026, numeral 3.5, y Resolución 1811 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social.
	N°
	A. ESTUDIO DE CÁLCULO DE BLINDAJE Y/O DESCRIPCIÓN DE BLINDAJE
	CUMPLE / NO CUMPLE

	A.1
	Aspectos generales de la Resolución 1811 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social para equipos emisores de radiación ionizante y trámite de licencias de práctica médica.
	

	A.2
	Plano de ubicación de los equipos en las instalaciones, con sus áreas aledañas y/o colindantes.
	

	A.3
	Descripción de los blindajes estructurales.
	

	A.4
	Condiciones específicas de la instalación.
	

	A.5
	Método de cálculo.
	

	A.6
	Determinación de puntos críticos y su respectiva medición de los niveles de exposición.
	

	A.7
	Verificación de parámetros de operación de los equipos, índices de exposición en los diferentes ambientes del establecimiento y en el paciente.
	

	A.8
	Verificación y concepto técnico de elementos de radioprotección de la instalación.
	

	A.9
	Verificación y reglaje de parámetros de funcionamiento.
	

	A.10
	Elaboración del reporte del estudio para la Secretaría de Salud, que incluya los métodos de medición, mediciones realizadas, conclusiones y recomendaciones.
	



	N°
	B. CONTROLES DE CALIDAD – ALCANCE GENERAL
	CUMPLE / NO CUMPLE

	B.1
	Aspectos generales de la Resolución 1811 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social para equipos emisores de radiación ionizante y trámite de licencias de práctica médica (se deben realizar cada dos (2) años).
	

	B.2
	Datos generales de la instalación.
	

	B.3
	Descripción de la sala de RX – Imágenes Diagnósticas.
	

	B.4
	Descripción e información, con registro fotográfico, del equipo, sus etiquetas y placas.
	

	B.5
	Pruebas de control de calidad de acuerdo con los protocolos del artículo 13 de la Resolución 1811 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social: adoptar, como mínimo, los lineamientos internacionales establecidos en el TECDOC 1958, TECDOC 1151, Human Health No. 17 del OIEA, Task Group 40-66-135-142-148 de la AAPM, TRS 483 y 398 del OIEA, todos con sus respectivas actualizaciones; las guías publicadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en su página web; así como las recomendaciones e instrucciones del fabricante.
	



	N°
	B. CONTROLES DE CALIDAD – PRUEBAS MÍNIMAS
	CUMPLE / NO CUMPLE

	P.1
	Prueba 1. Levantamiento radiométrico.
	

	P.2
	Prueba 2. Radiación de fuga.
	

	P.3
	Prueba 3. Perpendicularidad del rayo central y coincidencia del campo luminoso con el campo de radiación.
	

	P.4
	Prueba 4. Exactitud y repetibilidad del valor nominal de la tensión del tubo.
	

	P.5
	Prueba 5. Rendimiento, repetibilidad y linealidad de la exposición.
	

	P.6
	Prueba 6. Exactitud y repetibilidad del tiempo de exposición.
	

	P.7
	Prueba 7. Repetibilidad del control automático de exposición (CAE).
	

	P.8
	Prueba 8. Capa hemirreductora.
	

	P.9
	Prueba 9. Punto focal.
	

	P.10
	Prueba 10. Prueba de alto y bajo contraste (sensibilidad).
	

	P.11
	Prueba 11. Dosis de entrada en piel y las demás que se requieran para el cumplimiento de la norma vigente.
	



	N°
	C. NIVELES DE REFERENCIA MÉDICA – NRD, NRDL, NRDN
	CUMPLE / NO CUMPLE

	C.1
	El oferente deberá entregar el protocolo, formatos y/o plantillas para la recolección de datos, o suministrar la información necesaria para la implementación de los Niveles de Referencia para Diagnóstico (NRD) y Niveles de Referencia para Diagnóstico Local (NRDL – NRDN) para los equipos emisores de radiación ionizante objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 1811 de 2025 y demás normas aplicables vigentes.
	

	C.2
	El contratista deberá realizar los estudios de los niveles de referencia según la Resolución 1811 de 2025, basados principalmente en las recomendaciones de la ICRP y documentos técnicos del OIEA, aplicando metodología práctica: herramienta de cálculo y software en los servicios o equipos objeto del presente proceso.
	

	C.3
	El oferente deberá contar con licencia vigente para prestar los servicios de protección radiológica, control de calidad y niveles de referencia, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1811 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social.
	

	C.4
	El contratista deberá especificar en el informe final los resultados para los equipos generadores de radiación ionizante con los valores típicos de los procedimientos más comunes, para determinar cuáles serían los niveles de referencia en cada una de las técnicas de radiodiagnóstico, cuáles son los procedimientos o estudios a los que se les establecerán niveles de referencia y las proyecciones que requiere cada uno de ellos.
	

	C.5
	Con respecto a los niveles de referencia, el contratista deberá entregar el protocolo y la metodología que permita el cálculo de niveles de referencia (en los procedimientos más comunes), la plantilla, la curva de rendimiento y los niveles de referencia; así mismo, deberá socializar y capacitar en su manejo, dando cumplimiento a la Resolución 1811 de 2025.
	



	N°
	D. OTROS ASPECTOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	CUMPLE / NO CUMPLE

	D.1
	Los equipos a los cuales se les realizarán los diferentes estudios serán indicados al contratista por el supervisor del contrato, quien los priorizará de acuerdo con las necesidades, la oferta económica y hasta agotar el presupuesto asignado. Los estudios se realizarán según la programación emitida por la entidad en coordinación con el supervisor; el plazo para realizar cada visita no podrá superar diez (10) días hábiles contados desde la solicitud del servicio.
	

	D.2
	Los informes o certificados deberán entregarse al supervisor del contrato y al coordinador de cada sede o Establecimiento de Sanidad Militar en forma digital (PDF a color, con firmas), a los correos electrónicos indicados, en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles después de realizados los estudios.
	

	D.3
	El contratista será directamente responsable cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables a él se encuentren inconsistencias en las mediciones, el seguimiento de protocolos o los resultados del estudio; en ese caso deberá corregir las equivocaciones y, si es necesario, repetir el estudio sin costo adicional.
	

	D.4
	El contratista será directamente responsable cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables a él se causen daños a terceros, a los equipos analizados, a equipos de otros ambientes o a la infraestructura de los Establecimientos de Sanidad Militar.
	

	D.5
	No suministrar a terceros la información técnica, administrativa y/o financiera del contrato diferente a la publicada en la plataforma SECOP II.
	

	D.6
	Asistir a las citaciones que la Dirección de Sanidad Ejército le informe en forma verbal o escrita, y dar cumplimiento a las obligaciones de los documentos precontractuales y a las ofrecidas en su oferta.
	

	D.7
	Garantizar que cuenta con los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes (diligenciar el Formulario No. 7 – Certificación de cumplimiento del SG-SST).
	

	D.8
	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993.
	

	D.9
	Incluir concepto, observaciones, recomendaciones o pruebas adicionales necesarias para el cumplimiento de los protocolos y de la Resolución 1811 de 2025.
	

	D.10
	Cada una de las pruebas del informe deberá contener alcance, instrumentación, metodología, procedimientos, interpretación de resultados, conclusiones, recomendaciones, acciones correctivas y registro fotográfico de las pruebas realizadas, según aplique.
	

	D.11
	Utilizar los equipos de medida adecuados, con certificados de calibración vigentes expedidos por laboratorios acreditados nacionales o internacionales, según corresponda a la norma.
	

	D.12
	Una vez aceptada la oferta y cumplidos los requisitos de ejecución, establecer el cronograma de actividades que confirme las visitas estimadas en la totalidad de los Establecimientos de Sanidad Militar objeto del contrato. Su cumplimiento será verificado por el supervisor y será soporte para el trámite de facturas y pagos.
	

	D.13
	Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, viáticos y demás que se causen con motivo de la prestación del servicio; estos costos se entienden incorporados en los precios ofertados, incluidos los impuestos.
	

	D.14
	Dar aviso inmediato al supervisor del contrato sobre cualquier anomalía que se presente durante la ejecución.
	

	D.15
	Asignar una persona de contacto con la que el supervisor pueda mantener comunicación permanente vía telefónica y correo electrónico, a fin de solucionar de manera concertada cualquier inconveniente.
	



	ASPECTO
	E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	CUMPLE / NO CUMPLE

	E.1 LICENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
	• El oferente deberá anexar a su oferta copia de la licencia vigente para la prestación de servicios de protección radiológica y control de calidad otorgada a la empresa oferente por la autoridad sanitaria competente, de conformidad con la Resolución 1811 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, o las demás que se requieran.
• En la licencia deberá poder verificarse la idoneidad de los profesionales autorizados para prestar el servicio y sus credenciales profesionales (tarjeta profesional y autorización para servicios de protección radiológica), los equipos y recursos físicos apropiados para prestar el servicio, la vigencia de los certificados de calibración y la experiencia en actividades de protección radiológica.
• En la licencia debe constar la autorización sobre los tipos de equipos con los que puede trabajar la empresa, que deben corresponder a los equipos objeto del presente proceso (RX fijo, RX portátil, mamógrafo, RX odontológico panorámico y RX periapical).
	

	E.2 FUNCIONAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
	• GARANTÍA TÉCNICA: el proponente deberá anexar con la oferta, por escrito, la garantía técnica suscrita por el representante legal para cada uno de los servicios ofrecidos, que ampare: (1) el cumplimiento de la especificación técnica establecida; y (2) el término contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y hasta su vigencia.
• TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA: en documento independiente, el proponente deberá indicar por escrito el término de respuesta a la garantía técnica, aplicable en caso de mala calidad de los servicios prestados o incumplimiento de la especificación técnica. El adjudicatario deberá cumplir su deber de garantía y rectificación máximo dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al reporte de la falla emitido por el supervisor del contrato.
• En documento independiente, el proponente deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas del servicio.
	

	E.3 ENTRENAMIENTO
	• Realizar como mínimo una (1) capacitación durante la vigencia 2026, por videoconferencia, previa coordinación con el supervisor, dirigida al personal ocupacionalmente expuesto o que pudiera estarlo de los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional, entregando soporte de asistencia y evaluación de adherencia, en cumplimiento de la Resolución 1811 de 2025, con los siguientes temas: riesgos de la exposición de una mujer embarazada; efectos biológicos de las radiaciones ionizantes y emergencias radiológicas; zonas con riesgo radiológico (zonas controladas y supervisadas); efectos de la radiación en la célula, estructuras celulares y ADN; importancia de los actos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos desde el punto de vista de la protección y seguridad radiológica; qué son los niveles de referencia médica y su importancia; procedimiento para la recolección de datos del equipo y pacientes para la estimación de niveles de referencia médica y valores típicos; control de calidad de los equipos y cálculo de blindaje, entre otros.
	

	E.4 GARANTÍA DE LOS SERVICIOS
	• Copia de los documentos de los servicios prestados deberá entregarse al supervisor del contrato, según corresponda.
• Procedimiento utilizado y avalado por un ente de calidad para realizar el control metrológico o calibración de los equipos (si aplica).
• Si durante las visitas se causan daños a los equipos, bienes o terceros de alguna de las áreas, el contratista responderá por dichos daños.
• Funcionamiento y asistencia técnica, así como las correcciones derivadas de fallas en los servicios prestados o por defectos generados.
• Todos los compromisos respecto de la garantía de los servicios deberán estar firmados por el representante legal y cargarse con la oferta en la plataforma SECOP II.
• Contemplar los gastos de transporte y demás que se requieran para la prestación de los servicios en las diferentes ciudades o municipios, sin generar costos adicionales.
	

	E.5 RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y CARTAS DE COMPROMISO PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS O ESTUDIOS EN LOS ESM
	• Con la oferta: carta de compromiso firmada por el representante legal, en la que el oferente asume la presentación, en la etapa contractual y en caso de resultar adjudicatario, de los documentos que se relacionan en esta especificación.
• Con la oferta: listado de los profesionales que realizarán los estudios, con nombres y apellidos completos y documento de identificación. Deberán ser profesionales en física médica registrados en la licencia de la empresa.
• Etapa contractual: certificado de calibración original (certificado de metrología) de los equipos utilizados en los estudios, con los parámetros y procedimientos de calibración empleados y los rangos de medición que permitan determinar que el equipo cumple las especificaciones del fabricante. Puede ser expedido por el fabricante o por una entidad de calibración y metrología autorizada en Colombia; si el equipo no requiere calibración, certificado del fabricante que así lo estipule; si está en idioma distinto al castellano, con traducción al español.
• Etapa contractual: soportes de que el personal cuenta con título de FÍSICO MÉDICO y mínimo un (1) año de experiencia relacionada con los estudios y análisis objeto del contrato.
• Entregables: una vez realizados los estudios de control de calidad, cálculo de blindaje y niveles de referencia médica, entregar al supervisor y al coordinador de cada servicio los certificados en un lapso no mayor a cinco (5) días hábiles. En caso de resultados no favorables, dejar las recomendaciones y/o novedades para subsanar y lograr el certificado favorable.
• Para generar los certificados, el contratista deberá realizar los diseños y/o planos de las áreas y demás documentos que se requieran según la Resolución 1811 de 2025, con apoyo del coordinador de área de cada Establecimiento de Sanidad Militar.
• Equipos de categoría I: entregar copia de los planos conforme al artículo 18, numeral 18.8 de la Resolución 1811 de 2025: 18.8.1 áreas de trabajo de la práctica, delimitando zona controlada, supervisada y áreas colindantes; 18.8.2 listado de actividades en cada una de las áreas adyacentes a la sala; 18.8.3 ubicación de los equipos generadores de radiación ionizante; 18.8.4 señalización de las zonas, en planos e instalaciones físicas, con el símbolo internacional de radiación (trébol magenta sobre amarillo); si no se cuenta con la señalización reglamentaria, esta se debe suministrar.
• Equipos de categoría II: entregar los planos conforme al artículo 20, numeral 20.7 de la Resolución 1811 de 2025: 20.7.1 áreas de trabajo de la práctica, delimitando zona controlada, supervisada y áreas colindantes; 20.7.2 listado de actividades en cada una de las áreas adyacentes a la sala; 20.7.3 ubicación de los equipos; 20.7.4 ruta de pacientes y público; 20.7.5 señalización de las zonas, en planos e instalaciones físicas, con el símbolo internacional de radiación (trébol magenta sobre amarillo); si no se cuenta con la señalización reglamentaria, esta se debe suministrar.
	


3. LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EQUIPOS PROYECTADOS
	N°
	REGIONAL / ESM
	DIRECCIÓN – CIUDAD
	EQUIPO – MARCA / MODELO – SERIE
	ESTUDIOS A REALIZAR

	1
	REG N°1 – ESM BICOR
	Calle 33 Carrera 4, vía al Rodadero – Santa Marta
	RX PERIAPICAL – DURR DENTAL VISTAINTRA DC – Serie 84D070005906
	Control de calidad, cálculo de blindaje y niveles de referencia médica

	2
	REG N°3 – DMCAL
	Calle 4 N° 88-89, Cantón Militar Pichincha – Santiago de Cali
	RX PERIAPICAL – CARESTREAM CS 2200 – Serie JKXT008
	Control de calidad

	3
	REG N°3 – DMCAL
	Calle 4 N° 88-89, Cantón Militar Pichincha – Santiago de Cali
	RX PORTÁTIL – SHIMADZU MOBILE X-RAY MUX-10 – Serie 0462P81102
	Control de calidad y cálculo de blindaje

	4
	REG N°3 – DMCAL
	Calle 4 N° 88-89, Cantón Militar Pichincha – Santiago de Cali
	MAMÓGRAFO – METALTRONICA MELODY IIID – Serie 18010119
	Control de calidad y cálculo de blindaje

	5
	REG N°5 – ESM BAS06
	Batallón Jaime Rooke (km 3 vía Armenia) – Ibagué
	RX PERIAPICAL – CARESTREAM CS 2200 – Serie JJXT094
	Control de calidad

	6
	REG N°6 – ESM BAS12
	Calle 16 N° 16-00, Batallón ASPC N°12 – Florencia
	RX PERIAPICAL – DÜRR DENTAL VISTAINTRA – Serie EX 14D0024
	Control de calidad y cálculo de blindaje

	7
	REG N°8 – ESM BAS16
	Av. Marginal de la Selva, Calle 6 Transversal 18 – Yopal
	RX PERIAPICAL – CARESTREAM CS 2200 – Serie JJXT099 
	Control de calidad

	8
	REG N°9 – ESM DMSOC
	Carrera 86 N° 56B-80 Sur – Bogotá D.C.
	MAMÓGRAFO UNIDAD MÓVIL – PLANMED CLARITY – Serie CTY289091
	[bookmark: _GoBack]Control de calidad y cálculo de blindaje

	9
	REG N°9 – ESM DMSOC
	Carrera 86 N° 56B-80 Sur – Bogotá D.C.
	RX PERIAPICAL – CARESTREAM CS 2200 – Serie JJXT097
	Control de calidad

	10
	REG N°9 – ESM DISNOR
	Calle 106 N° 7A-19 – Bogotá D.C.
	RX FIJO – DRGEM GXR-C52SD – Serie DRS20B0016A
	Control de calidad y cálculo de blindaje

	11
	REG N°9 – ESM DMGEM
	Carrera 7 N° 52-48 – Bogotá D.C.
	RX PANORÁMICO – CARESTREAM CS8100SC – Serie ILIG227
	Control de calidad y cálculo de blindaje

	12
	REG N°9 – ESM BASCO
	Carrera 15 N° 5-00, Dispensario Médico BASCO – Facatativá
	RX PERIAPICAL – DÜRR DENTAL VISTAINTRA DC – Serie N204405008
	Control de calidad

	13
	REG N°9 – ESM BAEEV13
	Carrera 6 N° 9-98, Dispensario Médico BAEEV13 – Ubalá (Cundinamarca)
	RX PERIAPICAL – DÜRR DENTAL VISTAINTRA DC – Serie N204405009
	Control de calidad

	TOTAL, EQUIPOS PROYECTADOS (APROXIMADO)
	13 equipos / 21 servicios


Los ESM relacionados son los proyectados; las sedes pueden variar según las necesidades que se presenten durante la ejecución, y el contratista deberá garantizar la prestación en las ciudades o municipios donde el supervisor lo requiera, sin costo adicional. El supervisor suministrará la información adicional de los equipos, direcciones y contactos para programar los estudios.
4. DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE DEBEN APORTARSE CON LA OFERTA
1. Anexo No. 2 – Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, diligenciado y suscrito por el representante legal, manifestando el cumplimiento de la totalidad de los once (11) ítems y de las especificaciones A a E.
1. Copia de la licencia vigente para la prestación de servicios de protección radiológica y control de calidad, expedida por la autoridad sanitaria competente conforme a la Resolución 1811 de 2025, en la que conste la autorización para los tipos de equipos objeto del proceso (especificación E.1).
1. Garantía técnica por escrito suscrita por el representante legal para cada uno de los servicios ofrecidos (especificación E.2).
1. Documento independiente con el término de respuesta a la garantía técnica, máximo setenta y dos (72) horas siguientes al reporte del supervisor (especificación E.2).
1. Documento independiente en el que se garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas del servicio (especificación E.2).
1. Compromisos sobre la garantía de los servicios, firmados por el representante legal (especificación E.4).
1. Carta de compromiso del representante legal para la presentación, en etapa contractual, de los certificados de calibración y soportes del personal (especificación E.5).
1. Listado de los profesionales en física médica que realizarán los estudios, con nombres completos y documento de identificación, registrados en la licencia de la empresa (especificación E.5).
5. DECLARACIÓN
El proponente se obliga a cumplir punto a punto las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo, en el estudio previo y en la invitación pública publicados en SECOP II. La omisión o el incumplimiento de cualquiera de ellas dará lugar a que la oferta sea evaluada como NO CUMPLE.

_______________________________________
Firma del Representante Legal o Apoderado
Nombre: ____________________________   C.C.: ______________   Tel.: ______________
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