## Solicitud de Cotización
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE MANIPULARÁ LOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (D.E.A), REQUERIDOS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA EN LOS CENTROS EXTERNOS CON MAYOR AFLUENCIA DE PÚBLICO DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
Item | Descripción Técnica | Unidad de Medida | Imagen de Referencia | Cantidad | VALOR UNITARIO INCLUIDO GRAVÁMENES E IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO GRAVÁMENES E IVA
1. | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
1.1 | 1. FÍSICO: Dimensiones: 295 mm × 210 mm × 75.6 mm (Largo × Ancho × Altura, ±5 mm). Peso: 2.0 ± 0.2 kg (sin módulo de red, incluyendo una batería CMLI3IX4I002B). 2. MEDIO AMBIENTE Protección contra polvo/agua:IP55. Rango de temperatura: Operativo: -5 ~ 50 °C; Operación transitoria: -20 ~ 50 °C; Almacenamiento: -30 ~ 70 °C. Humedad relativa: 0% ~ 95%, sin condensación. Presión atmosférica: 570 ~ 1062 kPa. 3. BATERÍA Tipo:Batería desechable no recargable, sin mantenimiento. Especificación: Modelo CMLI3IX4I002B: 12 V, 4200 mAh. Tiempo de funcionamiento: Monitorización: ≥ 15 h (la función inalámbrica está desactivada, no se realiza la carga y descarga de la desfibrilación y el mensaje de voz está apagado). Desfibrilación a 150 J: ≥ 520 veces (3 veces/min); Desfibrilación a 200 J: ≥ 410 veces (3 veces/min). Desfibrilación a 360 J: ≥ 210 veces (3 veces/min). Tiempo de vida en espera: 6 años (a 20 °C ±5 °C, batería nueva, autoprueba diaria). 4. CONTROLES Bloqueo de la tapa superior: Abrir y cerrar la tapa superior. Botón de choque: Presione este botón para administrar una descarga eléctrica. Interruptor selector de pacientes: Mueva el interruptor hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar el tipo de paciente. Selector de idioma: Presione este botón para cambiar al idioma de aviso deseado. 5. AVISOS AL USUARIO Indicaciones al usuario: Indicaciones de voz. Entrenamiento de RCP: Guía de voz. Protocolo de RCP: Cumple con las pautas de la AHA/ERC de 2015 y/o se puede configurar localmente. 6. DESFIBRILACIÓN Operación: Versión totalmente automática en el dispositivo, sin encenderlo, no conectado a Wi-Fi o red móvil celular para enviar los resultados de la autocomprobación. Alarma de batería baja: Después de que se produce un aviso, puede funcionar continuamente durante 30 minutos o se pueden realizar al menos diez descargas de desfibrilación de 200 J o al menos seis descargas de desfibrilación de 360 J. Onda: Forma de onda BTE (los parámetros de la forma de onda se pueden compensar automáticamente de acuerdo con la impedancia del paciente). Rango de selección de energía: Adultos: 100 J, 150 J, 170 J, 200 J, 300 J, 360 J. ; Niños: 10 J, 15 J, 20 J, 30 J, 50 J, 70 J, 100 J. Precisión de salida de energía: ±2 J o ±10%, lo que sea mayor. Rango de impedancia: 20 ~ 300 Ω. Energía de descarga eléctrica: 10 ~ 360 J configurable. Número de descargas eléctricas: una, dos y tres veces configurable. La configuración predeterminada cumple con la AHA: Guía de primeros auxilios de 2015 (200 J - 300 J - 360 J). 7. TIEMPO DE CARGA Desde el inicio de la carga hasta estar listo para la descarga: Menos de 3 s a 200 J.; Menos de 7 s a 360 J. Desde el inicio del análisis del DEA hasta estar listo para la descarga: Menos de 6 s a 200 J; Menos de 10 s a 360 J. Desde la apertura de la tapa hasta estar listo para la descarga: Menos de 8 s a 200 J; Menos de 15 s a 360 J. 8. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD Cumple con las especificaciones AAMI DF80 y las especificaciones IEC 60601-2-4. 9. ALMOHADILLA DE ELECTRODOS Tipo: Las almohadillas de electrodos multifuncionales desechables son compatibles con adultos/pediátricos (se identifican automáticamente). Modelos: CM3921(A); CM3922(A). 10. ALMACENAMIENTO DE DATOS Onda: Hasta 5 horas de forma de onda de ECG. Registro de eventos: Soporta 1000 eventos de alarma. Tiempo de grabación: Hasta 1 hora. Informes de autodiagnóstico: 1500 archivos. 11. COMUNICACIONES Datos inalámbricos: Wi-Fi; Red móvil celular (2G/3G/4G/5G). 12. AUTODIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO Diagnóstico automático: Diaria, semanal, mensual, trimestral. Garantía mínima: 5 años ACCESORIOS Estuche: Que permita su traslado y proteja el equipo de goles, caídas y afines. Gabinete para el DEA: Gabinete de pared; Tamaño: 42,5 x 32 x 12,5 cm; Material: metal de 2,0 mm + cristal de policarbonato Señaletica: Todos los equipos deben contar con la señalización de Espacio Cardio Protegido según la norma ISO 7010 ó personalizado según manual de señalética institucional | Unidad | #VALUE! | 7 | 5936778 | 41557446
1.2 | Realizar capacitación, entrenamieto y certificación en el uso del DEA ó el CURSO PRIMER RESPONDIENTE dirigido a 1 grupo de 15 personas para el uso del DEA, enfocándose en los primeros tres (3) eslabones de la cadena de supervivencia. El curso tendrá una duración mínima de ocho (8) horas. El componente teórico podrá desarrollarse en modalidad presencial o virtual y el componente práctico debe ser presencial de no menos de (4) horas. La capacitación debe incluir elementos prácticos y teóricos en: a.) Principios básicos de bioseguridad, evaluación de la escena y activación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM); b.) Reanimación cardiopulmonar básica adulta y pediátrica; c.) Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño; d.) Uso del DEA; e.) Identificación temprana del infarto agudo de miocardio y ataque cerebrovascular; f.) Manejo básico de lesiones y heridas, y otros temas relacionados con primeros auxilios. |  | #VALUE! | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 5936778 | 41557446
NOTA 1: Se debe señalar si los servicios están gravados o exentos de IVA.
NOTA 2: Los valores acá descritos deben contener en el precio unitario todo lo referente a estampillas del 10%, impuestos, tasas, retenciones, además incluir IVA en caso que aplique y demás descuentos y costos que se apliquen según el bien y/o servicio prestado.
NOTA 3: Impuesto de Timbre NO Aplica.
NOTA 4: Incluir en la cotización el costo del transporte.
NOTA 5: La cotización elaborada debe tener una vigencia de noventa (90) días calendario.
NOTA 6: Se debe registrar los datos y firma del responsable de la cotización enviada.
NOTA 7: Se debe registrar el Logo del proveedor, Nit, dirección, datos de contacto y fecha de la cotización.
___________________________________________
FIRMA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : Juan Diego Restrepo
NOMBRE O RAZON SOCIAL: LH SAS
NIT O CC.: 900,294,380-1
Dirección: Calle 36 # 32-08
Ciudad: Bucaramanga
Teléfono: (607) 6972333
Celular: 317 440 1603
Telefax:
e-mail: g.barrera@lineashospitalararia-com