## COTIZACION SUMINISTRO UMV 2026
ANEXO PROPUESTA ECONOMICA PROCESO UMV-SASI-XXXX-2026
OBJETO: 8081-285 SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
El proponente debera diligenciar unica y exclusivamente las columnas de color verde "VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA" y la columna "IVA UNITARIO" de conformidad a las reglas establecidas en el pliego de condiciones para la evaluación economica. NOTA: El valor unitario ofertado ajustado incluido IVA (Columna "I") no podrá superar el TOPE OFICIAL del valor unitario incluido IVA establecido por la Entidad (Columna "E").
ITEM | TIPO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN Para los EQUIPOS de laboratorio a suministrar contemplar GARANTÍA TÉCNICA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS y DOS (2) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA DICHO PERIODO DE GARANTIA MINIMA (UN MANTENIMIENTO POR AÑO)- LA GARANTIA Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO APLICA PARA LOS EQUIPOS (ITEM 1 AL ITEM 7) Y LOS SIGUIENTES ELEMENTOS (ITEMS 8 Y 14) | COTIZACIÓN | [5 empty] | CUESTIONARIO
|  |  | UNIDAD | VALOR UNITARIO TOPE OFICIAL INCLUIDO IVA) | VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA | Valor Unitario Ofertado AJUSTADO incluido IVA | VERIFICACIÓN VALOR OFERTADO | CANTIDAD ESTIMADA | VALOR TOTAL TOPE OFICIAL INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL OFERTADO INCLUIDO IVA | 32511.85
1 | EQUIPO | SISTEMA DE EXTRACCION PARA LABORATORIO DE PLANTA CALIENTE
| EQUIPO (Componente 1 de 10) | Componente 1. Extractor centrífugo tipo caracol de minimo 18 pulgadas. Material Rotor: En aluminio reforzado de aleta recta atrasada. Motor: electrico de 2 HP NORMA IEC EFICIENCIA IE3 3F/220V/60Hz Trifásico. Transmisión: Mecánica por correas y poleas a 1.490 RPM. Poleas en hierro doble canal tipo A, correas dobles dentadas refrigeradas. Chumaceras: Minimo NTN o calidades similares. Matarial Carcasa: Acero HR, terminado con pintura electrostática horneada. Desempeño minimo de 3150 CFM con una presión estática de 1 In / wg. Posición: IG0 mirando el motor con el motor fuera del flujo del aire. Nota 1 : Se adjunta imagen de referencia con fines ilustrativos unicamente. | UND | 11858350 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 11858350 | #VALUE!
| EQUIPO (Componente 2 de 10) | Componente 2. Campana de captación tipo americana fabricada en lámina de acero galvanizado de calibre minimo 20. 1. Medidas: Largo 1500 mm. Ancho 850 mm. Alto Espaldar 600 mm. Alto Frente 350 mm. 2. Velocidad de extraccion minima: 12 m/s. 3. Ductileria de ancho minimo de campana de: 360 x 360 mm 4. Caudal minimo: 3150 CFM. 5. Prefiltros: MERV 8 Metralico Lavable. Filtro de Carbon activado granular. 6. Alojamiento filtros: Espacio para las tres estaciones de filtrado. 7. Medidas de filtros de 2" de ancho x 18" de largo y 22" de alto. Nota 1: Se adjunta imagen de referencia con fines ilustrativos unicamente. Nota 2: Las medidas establecidas en este item, son de referencia, pueden variar, es responsabilidad del contratista verificarlas o modificarlas de acuerdo a visita de campo. | UND | 5493338 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 5493338 | #VALUE! | 5493338
| EQUIPO (Componente 3 de 10) | Componente 3. Codo de Transición. Material: Acero Galvanizado. Grados: A 90 grados. Calibre minimo: 20 Nota: Con flanches de acople en angulo. Medidas: Según imagen de referencia. Nota 1: Las medidas establecidas en este item, son de referencia, pueden variar, es responsabilidad del contratista verificarlas o modificarlas de acuerdo a visita de campo. | UND | 892500 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 892500 | #VALUE! | 892500
| EQUIPO (Componente 4 de 10) | Componente 4. Codo de Transición. Material: Acero Galvanizado. Grados: A 90 grados. Calibre minimo: 20 Nota: Con flanches de acople en angulo. Medidas: Según imagen de referencia.(alto 1000 mm, largo 450 mm, seccion cuadrada de 360*360 mm) Nota 1: Las medidas establecidas en este item, son de referencia, pueden variar, es responsabilidad del contratista verificarlas o modificarlas de acuerdo a visita de campo. | UND | 791350 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 791350 | #VALUE! | 791350
| EQUIPO (Componente 5 de 10) | Componente 5.Transición de acople al extractor de rectangular a circular. Material: Acero Galvanizado. Calibre minimo: 20 Nota: Con flanches de acople en angulo. Pasa de 360x360 mm al diámetro de la succión del extractor. Medidas: Según imagen de referencia. (alto 450 mm, ancho 360 mm, largo 360 mm, diametro segun seccion del extractor) Nota 1: Las medidas establecidas en este item, son de referencia, pueden variar, es responsabilidad del contratista verificarlas o modificarlas de acuerdo a visita de campo. | UND | 791350 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 791350 | #VALUE! | 791350
| EQUIPO (Componente 6 de 10) | Componente 6. Transición de acople a la descarga del extractor. Material: En lámina de acero galvanizado de calibre minimo 20 Nota: Con flanches de acople en ángulo. medidas: Según imagen de referencia. Pasa del tamaño de la descarga del extractor (componente 1 de este sistema)a 360 mm x 360 mm. Nota 1: Las medidas establecidas en este item, son de referencia, pueden variar, es responsabilidad del contratista verificarlas o modificarlas de acuerdo a visita de campo. | UND | 721735 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 721735 | #VALUE! | 721735
| EQUIPO (Componente 7 de 10) | Componente 7. Ducto Material: En lámina de acero galvanizado calibre 20 con flanches de acople en ángulo. Medidas: 360 mm x 360 mm x 2000 mm de largo Nota 1: Las medidas establecidas en este item, son de referencia, pueden variar, es responsabilidad del contratista verificarlas o modificarlas de acuerdo a visita de campo. | UND | 1606500 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 1606500 | #VALUE!
| EQUIPO (Componente 8 de 10) | Componente 8. Cuello de ganso. Material: En lámina de acero galvanizado calibre 20, con flanches de acople en ángulo.Con malla de seguridad en la descarga. Medidas de la base: 360 mm x 360 mm. El alto sera según el desarrollo de este elemento. Nota 1: Las medidas establecidas en este item, son de referencia, pueden variar, es responsabilidad del contratista verificarlas o modificarlas de acuerdo a visita de campo. | UND | 716975 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 716975 | #VALUE!
| EQUIPO (Componente 9 de 10) | Componente 9. Kit de Prefiltros y de filtros que se instalan dentro de la campana extractora (componente 2). Tres (3) prefiltros lavables con eficiencia merv8 Tres (3) filtros de carbón avivado granulado. Tamaño: Cada prefiltro y filtro debe ser de 2”x18”x22”. Medidas en pulgadas. Nota 1: Las medidas establecidas en este item, son de referencia, pueden variar, es responsabilidad del contratista verificarlas o modificarlas de acuerdo a visita de campo. | UND | 4791733 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 4791733 | #VALUE!
| EQUIPO (Componente 10 de 10) | Componente 10. Servicio de Instalación de todos los elementos del sistema de extracción (componentes 1 al 9). Se debe realizar la instalación de todos los componentes del Sistema de extracción del laboratorio de Planta Caliente, emsamble, ajustes y puesta en marcha. Tener en cuenta para cotizar este item, los costos relacionados con toda la tornilleria y accesorios requeridos para el montaje. (La instalación debe incluir estos costos) NOTA 1: Esta instalación NO incluye obras civiles, ni la acometida electrica a punto cero, ni instalación electrica. Estas estaran a cargo de la Entidad NOTA 2: El futuro contratista debera entregar los planos y especificaciones de obra civil y acometida electrica que debe realizar la entidad. NOTA 3: Se debe incluir dentro de los costos de este item la realizacion de 2 pruebas de medición de la concentración de vapores antes de instalar el sistema y despues de instalado. | UND | 10710000 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 10710000 | #VALUE!
2 | EQUIPO | Maquina de los angeles: Se compone de un tambor metalico (con tapa) con el motor encargado de la generación del movimiento necesario para la realización del ensayo. La capacidad de carga de la maquina debe ser hasta 10000 g de material y 5000 g de cargas abarsivas (esferas). Velocidad de rotación del tambor 30 a 33 RPM. Operacion 110 VAC / 60 HZ. La maquina de los Angeles a suministrar debe incluir: 1. Tablero de operación del equipo. 2. Contador digital automatico programable 3. Un juego de carga abrasiva de 5000 g compuesta por de Doce (12) esferas de acero con pesos y diametros comprtendidos para cada esfera, segun lo establecido en la norma INV-E-218-13. 4. una (1) bandeja en acero para recoger el material después del ensayo. Debe entregarse informe de verificacion (dimensiones y velocidad de rotación) de acuerdo a la norma INV-E-218-13 Figura 218-2 e Informe de verificación de cada una de las esferas que componen la carga abrasiva (peso y diametro) | UND | 16320255 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 16320255 | #VALUE!
3 | EQUIPO | Conjunto para medir la textura superficial del pavimento mediante el método de círculo de arena: COMPUESTO POR: a. Disco de baquelita Ø de 63.5 mm y 25 mm de espesor b. Frasco con tapa plástica de 250 ml c. Regla metálica con graduación - 300 mm de longitud d. Brocha de 2" e. Cilindro en bronce, laton o plastico duro de 10 cm3 f. Cilindro en bronce, laton o plastico duro de 25 cm3 g. Cilindro en bronce, laton o plastico duro de 50 cm3 h. Dos (2) kg de esferas de vidrio pasa tamiz No. 60 (250 μm) y retiene tamiz No. 80 (180 μm) Debe entregarse informe de verificacion de acuerdo con la norma INV E 791-13 de los cilindros y disco de baquelita. | UND | 3183250 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 3183250 | #VALUE!
4 | EQUIPO | Martillo demoledor eléctrico Para pavimentos en asfalto y concreto con energía de impacto por golpe de mínimo 68 Joule, con motor de potencia mínima de 2,0 kw, para operacion a 110 v y frecuencia 50 hz. Debe entregarse con 2 punteros y 4 cinceles y/o espátulas planas de longitud mayor a 25cm. | UND | 12166221 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 12166221 | #VALUE!
5 | EQUIPO | Taladro percutor y atornillador inalambrico de 1/2 pulgada Torque: 65Nm Velocidad:1650 RPM Potencia nominal 400W Voltaje de enchufe: 110V Tamaño del mandril: 13 mm o 1/2 pulgada Niveles de potencia: 21 El taladro debe incluir: una (1) Bateria de litio 18V -2,0 Ah; Un (1) cargador de 18V-20, Un (1) maletin para su almacenamiento y transporte y bolsa con accesorios de minimo (6) brocas y 2 cabezas de destornillador plano y 2 cabezas de destornillador de extrella. | UND | 2261000 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 2261000 | #VALUE!
6 | EQUIPO | Pulidora angular 4 1/2 Pulgada Potencia 710W velocidad 12000 rpm Voltaje enchufable: 110 V Longitud del cable: 2 m. Seccion para disco de corte de diametro 115 mm. Debe incluir: 1 llave de apriete; 1 brida de apoyo; 1 tuerca de apriete; 1 cubierta de protección; 1 empuñadura auxiliar, Dos (2) discos de corte de 115 mm . | UND | 714000 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 714000 | #VALUE!
7 | EQUPO | Termómetro bimetálico: Lectura directa de metal para uso general, de rango de 10°C a 200°C, con division de escala de 2°C, varilla de acero inoxidable de 6 in de largo. El diametro de la caratula del dial puede ser de 2” a 3" (50 mm a 75mm) . El termometro debe tener un mecanismo externo que permita el ajuste de temperatura, que cumpla con la norma INV E 748 - 13 Debe entregarse con certificado de calibracion con sello ONAC en 3 puntos. | UND | 697908 |  |  |  |  | COMPLETAR | 3 | 2093724 | #VALUE!
8 | ELEMENTO | CABINA ACUSTICA: Cabina utilizada para minimizar el ruido producido por la maquina de los Angeles durant la operación. Fabricada en lamina de acero y recubierta en el interior con espuma acustica. Debe contar con puertas (3 puertas 2 frontales y una superior) que brinden comodo acceso a la tapa del tambor giratorio de la maquina. Dimensiones aproximadas: Largo: 1,10 m, Ancho: 1,40 m, Alto: 1,35 m. | UND | 9024167 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 9024167 | #VALUE!
9 | ELEMENTO | Bureta de 50 ml con division de escala 0,1 ml debe cumplir con la norma INV E 235-13 Se debe entregar certificado del fabricante y a parte se debe entregar certificado de verificación del volumen. | UND | 410550 |  |  |  |  | COMPLETAR | 3 | 1231650 | #VALUE!
10 | ELEMENTO | Juego Molde para compactar muestras de suelo para realizar ensayo de CBR, fabricados en acero: Debe incluir: Molde principal o cuerpo principal, Diametro interior 152,4 ± 0,66 mm y Altura 177,8 ± 0,46 mm Collar suplementario no menor 50,8 mm de altura Placa base 9,53 mm de espesor con perforaciones, las perforaciones de la base deberan ser por lo menos 28 uniformemente distribuidas dentro del circulo El volumen del molde debe ser 2124 ± 25 cm3 Se debe entregar informe de verificacion del molde, collar y placa que cumpla con la norma INV E 148-13 | JUEGO | 483140 |  |  |  |  | COMPLETAR | 9 | 4348260 | #VALUE!
11 | ELEMENTO | juego de una (1) Pesa abierta y una (1) cerrada para ensayo de CBR, fabricada en acero: Diametro interno de 53 a 54 mm y diametro externo 149,23 a 150 mm Se debe entregar informe de verificacion de cada pesa que cumpla con la norma INV E 148-13 | JUEGO | 384767 |  |  |  |  | COMPLETAR | 9 | 3462903 | #VALUE!
12 | ELEMENTO | Placa con vastago: en bronce para medicion de expasion para el ensayo de CBR: Diametro 149,23 ± 1,6 mm y espesor de 6,35 mm 42 Perforaciones de 1,6 mm de diametro distribuidas uniformemente El vastago en el centro debe ser con un sistema de tornillo que permita regular la altura Debe entregarse con informe de verificacion segun la norma INV E 148-13 Figura 148-1 | UNIDAD | 258230 |  |  |  |  | COMPLETAR | 9 | 2324070 | #VALUE!
13 | ELEMENTO | Falso Fondo para compactación de muestras de CBR, fabricado en acero o aluminio: Espesor 61,37 ± 0,25 mm, diametro exterior 150,8 ± 0,8 mm Debe entregarse con informe de verificacion segun la norma INV E 148-13 Figura 148-1 | UNIDAD | 226100 |  |  |  |  | COMPLETAR | 6 | 1356600 | #VALUE!
14 | ELEMENTO | Polipasto Manual Garrucha de un (1) Ramal con capacidad de 500 Kg, en aleación de acero y aluminio, con Cadena de 3 m de largo en acero y diametro de eslabones de la cadena de 6 mm, ganchos con seguros de retención para enganche seguro de cargas. | UNIDAD | 888533 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 888533 | #VALUE!
15 | ELEMENTO | Encendedor Briquet Flexible para ser recargado con alcohol o gas Butano | UNIDAD | 74573 |  |  |  |  | COMPLETAR | 6 | 447438 | #VALUE!
16 | ELEMENTO | Armario metálico organizador de herramientas Fabricado en lamina cold Rolled calibre 20 y terminado en pintura electrostática, que cuente con paneles perforados que permiten colgar herramientas mediante ganchos ajustables compartimentos y bandejas organizadoras para almacenar piezas pequeñas, tornillos, repuestos u otros accesorios. Debe tener chapa con llave para cerrar la puerta. Dimensiones: Alto 170 a 190 cm Ancho 90 cm Fondo 40 a 60 cm | UNIDAD | 7794500 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 7794500 | #VALUE!
17 | Elemento | Moldes metalicos para preparar placas de mezcla asfaltica para el ensayo de Ahuellamiento (pista de ensayo) en el compactador de rodillo electromecánico marca PROETI Modelo B0120: Refrencia del molde B0110/4 (305mm*400mm*50 mm) | UNIDAD | 7497000 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 7497000 | #VALUE!
18 | Elemento | Moldes metalicos para preparar placas de mezcla asfaltica para el ensayo de Ahuellamiento (pista de ensayo) en el compactador de rodillo electromecánico marca PROETI Modelo B0120: Refrencia del molde B0110/5 (305mm*400mm*100mm) | UNIDAD | 7259000 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 7259000 | #VALUE!
19 | Elemento | Llave inglesa para tubo de longitud de 12" fabricada en hierro ductil. | UNIDAD | 178500 |  |  |  |  | COMPLETAR | 2 | 357000 | #VALUE!
20 | Elemento | Cepillo con cerdas de bronce cabo de madera Hileras 3*10 Longitud 255 mm | UNIDAD | 56345 |  |  |  |  | COMPLETAR | 5 | 281725 | #VALUE!
21 | Elemento | Cepillo en alambre: Acerado de 11*4 HILERAS para limpieza de superficies | UNIDAD | 64273 |  |  |  |  | COMPLETAR | 5 | 321365 | #VALUE!
22 | Elemento | Brocha plana de fibra pet sintetica 90% de suavidad de 5" de ancho para tamices | UNIDAD | 45339 |  |  |  |  | COMPLETAR | 6 | 272034 | #VALUE!
23 | Elemento | Cucharon de aluminio, dimensiones largo 6in, ancho 3in, profundidad 2,5in, largo total 9in para ensayo de asentamiento de concreto | UNIDAD | 68859 |  |  |  |  | COMPLETAR | 5 | 344295 | #VALUE!
24 | Elemento | Cucharas de aluminio para mezlcar y tranferiir suelos y para manipular quimicos corrosivos, tiene un largo de 13" (330 mm), una concavidad aproximadamente 102 mm, largo 63,5 mm y ancho en la parte mas amplia y de 12,7 mm a 19 mm de profundidad | UNIDAD | 64033 |  |  |  |  | COMPLETAR | 5 | 320165 | #VALUE!
25 | Elemento | Molde triple para fundiad de cubos de mortero 50mm*50mm*50mm (cada cubo), metalico, INCLUYE: a)apisanodar de molde triple cubo. b) Tornillo longitud 85 mm c) Tornillo longitud 32 mm Debe cumplir la norma ASTM C109. | UNIDAD | 2915500 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 2915500 | #VALUE!
26 | Elemento | Espatula flexible de acero hoja ancho 3in con cabo de plastico o madera | UNIDAD | 24363 |  |  |  |  | COMPLETAR | 5 | 121815 | #VALUE!
27 | Insumos | Platon de aluminio de 15 cm de diametro interior y 4 cm de altura minima | Und | 13356 |  |  |  |  | COMPLETAR | 20 | 267120 | #VALUE!
28 | Insumos | Platon de aluminio de 20 cm de diametro interior y 4,5 cm de altura minima | Und | 19401 |  |  |  |  | COMPLETAR | 20 | 388020 | #VALUE!
29 | Insumos | Platon de aluminio de 25 cm de diametro interior y 7 cm de altura minima | Und | 25401 |  |  |  |  | COMPLETAR | 20 | 508020 | #VALUE!
30 | Insumos | Platon de aluminio de 30 cm de diametro interior y 8cm de altura minima | Und | 42950 |  |  |  |  | COMPLETAR | 20 | 859000 | #VALUE!
31 | Insumos | Platon de aluminio de 40 cm de diametro interior y 13 cm de altura minima | Und | 61338 |  |  |  |  | COMPLETAR | 20 | 1226760 | #VALUE!
32 | Insumos | Wiper de limpieza trapo de algodón cosido es absorbente, resistente para los trabajos con solventes comunes, por ejemplo, thinner, aguarrás, etc. su espesor permite que se pueda usar para manipular principalmente objetos con temperaturas hasta 60° c; no raya ni desprende pelusas, ideal para limpieza de máquinas, equipos y piezas acabadas. | Paquete de 2kg | 29522 |  |  |  |  | COMPLETAR | 10 | 295220 | #VALUE!
33 | Insumos | Toalla absorvente material en algodón de 80cm de largo * 50cm de ancho para ensayo de gravedad especifica maxima de mezclas asfalticas para pavimentos y gravedad especifica bulk y densidad de mazclas asflaticas compactadas no absorvbentes empleando especimenes saturados y superficialmente secos. | Und | 88233 |  |  |  |  | COMPLETAR | 20 | 1764660 | #VALUE!
34 | Insumos | Paquetes por 100 unidades de filtro para centrifuga de 3000g de DIAMETRO DE 287,30MM, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV E 732-13. | Paquete de 100 Und | 749670 |  |  |  |  | COMPLETAR | 2 | 1499340 | #VALUE!
35 | Insumos | Paquetes por 100 unidades de filtro para centrifuga de 3000g de DIAMETRO DE 320MM, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV E 732-13. | Paquete de 100 Und | 810684 |  |  |  |  | COMPLETAR | 2 | 1621368 | #VALUE!
36 | Insumos | Tarros en metal (tipo pintura) para muestras para recibir, transportar y almacenar muestras de material asfaltico, con tapa de tipo a presion que cubra toda la superficie, con capacidad aproximada un (1) litro. | Und | 8532 |  |  |  |  | COMPLETAR | 50 | 426600 | #VALUE!
37 | Insumos | Tarros en metal (tipo pintura) para muestras para recibir, transportar y almacenar muestras de material asfaltico, con tapa de tipo a presión que cubra toda la superficie, con capacidad aproximada un (1) galón. | Und | 16410 |  |  |  |  | COMPLETAR | 50 | 820500 | #VALUE!
38 | Insumos | Disco de papel filtro de diametro de 6" para ensayo de CBR norma INV E 148-13 | Paquete 100 und | 235025 |  |  |  |  | COMPLETAR | 5 | 1175125 | #VALUE!
39 | Insumos | Marcador industrial (creyon) para marcar cilindros y vigas de concreto y mezcla asfaltica que sea resistente al agua. Color Blanco o Amarillo | Und | 91909 |  |  |  |  | COMPLETAR | 10 | 919090 | #VALUE!
40 | Insumos | Papel filtro Whatman N°20 para ensayo azul de metileno Norma INV E 235-13 | Paquete 100 und | 593363 |  |  |  |  | COMPLETAR | 2 | 1186726 | #VALUE!
41 | Insumos | Bolsillo de laminacion tamaño carta (Calibre 5 - 125 micras) Cada uno de 125 micras para un grosor toal de 250 micras | Paquete de 100 UND | 185477 |  |  |  |  | COMPLETAR | 2 | 370954 | #VALUE!
42 | Insumos | Bolsa plástica en polietileno para muestras de dimensiones 25 x 30 cm, con cierre hermético | Paquete de 100 und | 91454 |  |  |  |  | COMPLETAR | 2 | 182908 | #VALUE!
43 | Insumos | Atomizador de plastico de uso general de 500 ml | Und | 19635 |  |  |  |  | COMPLETAR | 10 | 196350 | #VALUE!
44 | Insumos | Agua destilada Aspecto: Líquido Color: Incoloro Olor: Inodora pH a 20ºC: 6,0 ± 1,0 Densidad a 20ºC: 1.000 ± 0.01 g/mL Envasada en recipiente plástico con tapa roscada. | Garrafa 5 galones | 207798 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 207798 | #VALUE!
45 | Insumos | Arena de guamos para ensayo de densidades pasa por el tamiz N°16 y retiene el tamiz N°30 | Bulto de 50 kg | 922250 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 922250 | #VALUE!
46 | Insumos | Solucion stock concentrada para equivalente de arena | Galon | 485186 |  |  |  |  | COMPLETAR | 3 | 1455558 | #VALUE!
47 | Insumos | Cargue de cilindro de gas propano de 100 libras (el contratista debera entregar en calidad de prestamo de uso el cilindro y enregarlo en las instalaciones del laboratorio de la UMV) | Und | 413727 |  |  |  |  | COMPLETAR | 10 | 4137270 | #VALUE!
48 | Insumos | Aceite mineral para bomba de vacio | Galon | 256300 |  |  |  |  | COMPLETAR | 5 | 1281500 | #VALUE!
49 | Insumos | Detergente en polvo | Bulto de 25 kg | 290460 |  |  |  |  | COMPLETAR | 1 | 290460 | #VALUE!
50 | Insumos | Lubricante multiusos para aflojar y limpiar las partes interiores y mecánicas de los equipos de laboratorio en presentación de 300 gramos | Und | 62420 |  |  |  |  | COMPLETAR | 5 | 312100 | #VALUE!
51 | Insumos | Disolvnete alifatico N°4 biodegradable para la limpieza de piezas manchadas con emulsiones y/o asfalyos | Galon | 191246 |  |  |  |  | COMPLETAR | 5 | 956230 | #VALUE!
52 | Insumos | solución de hidróxido de sodio (NaOH) al 3% INV E 212-13 | Galon | 523600 |  |  |  |  | COMPLETAR | 2 | 1047200 | #VALUE!
[11 empty] | 149998428 | #VALUE!
[11 empty] | VALOR DE REFERENCIA, PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA | VALOR TOTAL DE LA OFERTA, PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
El suministro de equipos (items del 1 al 7) para el laboratorio de suelos y pavimentos de la UAERMV, incluye:
1. El suministro, instalación, puesta en funcionamiento, verificación y calibración de los equipos (según aplique) en las instalaciones del laboratorio de la UAERMV.
2. Entrenamiento del personal del laboratorio en el manejo de los equipos (según aplique), instalación y operación de accesorios y acciones de mantenimiento básico a los equipos
NOTA 1: DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FORMATO SOLICITUD ESTUDIO DE SECTOR: Al presentar la oferta economica, tenga en cuenta que la entidad liquidará y descontará los impuestos y tasas, tales como rete ICA, estampilla Universidad Distrital, estampilla Pro-Adulto Mayor, estampilla Pro-Cultura, y todos aquellos a los que haya lugar (SI APLICA).
Yo _________________________________ con número de identificación ___________ actuando como representante legal del proponente, me comprometo a dar estricto cumplimiento a las condiciones técnicas estipuladas en el formato solicitud estudio de sector, por lo tanto, se suscribe a continuación:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CUIDAD Y FECHA:

## ITEM EQUIPOS 2024 (hidden)
ITEMS A SUMINISTRAR 2024
OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV,
Se presenta el listado de items a suministrar a las empresas interesadas conforme a las condiciones establecidas en el "Formato Ficha Técnica"
ITEM | TIPO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN
|  | Para los EQUIPOS y ELEMENTOS de laboratorio a suministrar contemplar GARANTÍA TÉCNICA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS y CUATRO (4) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA DICHO PERIODO DE GARANTIA MINIMA | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA
1 | EQUIPO | Humedometro digital - Conjunto para ensayo de humedad en campo (INV E-150-13 DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE SUELOS EMPLEANDO UN PROBADOR CON CARBURO DE CALCIO) compuesto por: 1. Humedometro digital con botella de reacion, manometro digital, rango de medicion 0 a 40%HR, resolucion 0,1%. 2.Balanza digital 600g, division de escala 0,1g 3.Dos esferas de acero 4.Brocha de 1in 5.Cepillo tipo churrusco 6.Carburo de calcio finamente pulverizado y en un recipiente hermetico cantidad 1500g 7.Cuchara dosificadora 8.Bayetilla. 9.Caja para trasnporte y almacenamiento del conjunto completo. La balanza digital debe incluir ceritificado de calibracion con sello ONAC, el humedometro debe incluir informe de verificacion. | UNIDAD | 2
2 | EQUIPO | Bascula digital electrónica para la medición de masas en trabajos de campo, funcionamiento con bateria recargable y con corriente 110 v/60 hz, de capacidad 15 kg construida en acero estructural y plataforma en acero inoxidable, division de escala 1 g. equipada con indicador digital, interfaz rs232. menu con opcion de idioma en español. debe contar con unidades de pesaje de gramo y kilogramo como minimo. se debe entregar con set de montaje de torre para elevar la pantalla sobre la base de pesaje. la báscula debe entregarse con el certificado de calibraciòn vigente con sello ONAC. | UNIDAD | 2
3 | EQUIPO | Termómetro digital de bolsillo a prueba de agua: rango de -10 a 150 °c, división de escala 0.1°c, largo de bulbo 125 mm en material bimetálico, error máximo permisible de 1°c que cumpla con la norma INV E 733-13. Se debe entregarse con certificado de calibración en tres puntos con sello ONAC | UNIDAD | 1
4 | EQUIPO | Termómetro bimetálico: Lectura directa de metal para uso general, de rango de 10°c a 200°c, con division de escala de 2°c, varilla de acero inoxidable de 6 in de largo. el diametro de la caratula del dial puede ser de 2” a 3" (50 mm a 75mm) . el termometro debe tener un mecanismo externo que permita el ajuste de temperatura, que cumpla con la norma INV E 748 – 13. debe entregarse con certificado de calibración con sello ONAC en 3 puntos | UNIDAD | 3
5 | EQUIPO | Penetrómetro de cono dinámico pdc para cbr de campo, empleado para la medida de penetración dinámica, de 8 kg, de acuerdo con la figura 172-1 de la norma de ensayo INV E 172-13 debe ser en acero inoxidable con excepción del cono, el cual debe ser en acero endurecido resistente al desgaste y contiene: 1.una varilla de acero inoxidable de 16 mm (5/8") de diámetro, con una punta cónica de 60°, templado, con llave plana, reutilizable o desechable, adaptador de punta con llave plana. 2.un martillo de 8±0,010 kg, el cual se debe poder accionar desde una altura fija de 575±1 mm (distancia de caída). 3. escala metalica graduada de 0 a 1000 mm 4.un yunque de ensamble y una manija. la punta del cono de acuerdo con la figura 172-2 de la norma de ensayo INV E 172-13 tiene un angulo 60±1° y el diámetro de la base del cono es de 20±0,25 mm. 5.25 conos desechables 6.estuche de almacenamiento resistente incluir el certificado de la verificación del cumplimiento de los parámetros anteriormente mencionados, que cumpla con las normas astm d6951, INV E-172-13.. | UNIDAD | 2

## ITEM ELEMENTOS 2024 (hidden)
ITEMS A SUMINISTRAR 2024
OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV
Se presenta el listado de items a suministrar a las empresas interesadas conforme a las condiciones establecidas en el "Formato Ficha Técnica"
ITEM | TIPO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN
|  | Para los EQUIPOS y ELEMENTOS de laboratorio a suministrar contemplar GARANTÍA TÉCNICA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS y CUATRO (4) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA DICHO PERIODO DE GARANTIA MINIMA | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA
6 | ELEMENTO | Juego completo para toma de densidades en campo, incluye cono doble de orificio que apoya sobre el plato de 6-1/2" desmontable metalico, con valvula cilindrica metalica y orificio de 1/2", placa de base en aluminio con orificio rebordeado y frasco plastico con capacidad de aproximadamente 4 litros. los elementos antes descritos deben cumplir con las dimensiones establecidas en la norma INV-E--161-2013, numeral 4,1. se debe entregar certificado de verificacion de las medidas de cada elemento de acuerdo a la figura 161-1 de la norma INV-E-161-13. | UNIDAD | 4
7 | ELEMENTO | Broca diamantada de diametro de 4", calidad profesional está diseñada para aplicaciones de uso específico y disponible para ser usada ya sea en hormigón como en mezcla asfaltica. está disponible en variados tamaños y tiene una altura de segmento total de 0.320 "(8.128mm), 0 .250" (6.350mm) de profundidad diamantada y 0 .070 (1 .778mm) base de segmento. la longitud estándar la broca es de 13" (330,2 mm) y el adaptador de rosca integral es de 1-1/4” – hilo 7, la broca debe cumplir con lo establecido en la norma INV E 758-13. | UNIDAD | 6
8 | ELEMENTO | Broca diamantada de diametro de 2", calidad profesional está diseñada para aplicaciones de uso específico y disponible para ser usada ya sea en hormigón como en mezcla asfaltica. | UNIDAD | 2
8 | ELEMENTO | Aguja de penetración marca humboltd referencia h-1280 para penetrometro humboldt. * material acero inoxidable endurecido y templado (dureza rockwell hrc 54 a hrc 60). * longitud aproximada de 50mm. * diámetro entre 1 y 1,02 mm. Incluir la verificación del cumplimiento de los parámetros anteriormente mencionados, que cumpla con las normas INV E 706-13. | UNIDAD | 4
9 |  | Extractor de aire de 12 in de diametro, industrial tipo axial ventilador con rejilla de seguridad con motor pre - lubricado en doble balinera, marco redondo de fácil montaje totalmente metálico, caudal 18 m3/min, motor con inversión de giro para inyectar ó extraer aire. material de las parillas metalicas, material del cuerpo metalico. aspas metalicas, velocidad minima de 1400 rpm, potencia 72 vatios | UNIDAD | 2
10 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8 in altura interna 2 in y malla no. 325 (45 micrometros). los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC. | UNIDAD | 2
11 | ELEMENTO | Cono de marsh para lodo baroid. construido en plastico resistente, se debe suministrara completo con contenedor de un (1) litro y recipiente para la lechada. diametro del cono (160 mm) y altura del cono (370 mm) | UNIDAD | 1
12 | ELEMENTO | Bandeja para toma de muestra, metalica galvanizada con manijas de 60 cm*45 cm y 10 cm de altura | UNIDAD | 8
13 | ELEMENTO | Varilla agitadora de helice en acero inoxidable de 4 palas o paletas de longitud 400 mm y diametro de paletas 75 +/- 10 mm (distancia entre punta y punta de cada paleta) para equipo agitador de azul de metileno. se debe entregar certificado de verificación de las dimensiones. | UNIDAD | 2
14 | ELEMENTO | Moldes cilindricos para concreto de 4" de diametro y 8" de altura. metalico, fabricado en acero, con placa de base y bajo norma astm c39. con manijas para su manipulación. se debe entregar certificados de verificacion de las dimensiones, las cuales deben cumplir con la norma INV-e-402-13 | UNIDAD | 16
15 | ELEMENTO | Extractor vertical de accionamiento manual para extraer muestras de moldes proctor, cbr y marshall. el extractor debe incluir discos extractores de acero para ø 4” y ø 6”, gato hidraulico de capacidad de 5 t con su palanca de accionamiento y estructura metalica de posicionmiento con pasadores de desenganche. | UNIDAD | 1
16 | ELEMENTO | Bomba de alto vacío de dos etapas, de alta capacidad, de 110 v, 50-60 hz, monofásico, para averiguar la máxima teórica de las mezclas bituminosas (ensayo de rice), debe contar con motor de 1/2 hp, 1725 revoluciones por minuto, desplazamiento del aire minimo de 85 l/min, succión de 30 pulgadas de mercurio. | UNIDAD | 2
17 | ELEMENTO | Juego de molde, collar y placa base para fabricar briquteas de mezcla asfaltica por el ensayo Marshall: Para compactación de briquetas estandar marshall para mezclas bituminosas, fabricado en acero, de 4 pulgadas , fabricado según norma ASTMD 6927- D 6926. El juego de molde, collar y placa base debe cumplir con lo solicitado en la norma INV E-748-2013,FIGURA 748-1. Se debe entregar certificado de verificacion de las medidas de cada molde, collar y placa base según la FIGURA 748-1 de la norma INV E -748-13. | JUEGO MOLDE, COLLAR Y BASE | 16
18 | ELEMENTO | Tubo irrigador para ensayo de equivalente de arena en cobre o bronce de 6,35 mm de diametro exterior y 0,89 mm de espesor, con longitud de 510 mm, con uno de sus extremos cerrado formando una arista. las caras laterales del extremo cerrado tienen dos (2) orificios de 1 mm de diametro cerca a la arista que se forma.el tubo irrigador debe cumplir con lo solicitado en la norma INV E-133-13, FIGURA 133-1 (DETALLE 6). Se debe entregar certificado de verificacion de las medidas de cada tubo irrigador según tabla de la FIGURA 133-1 (DETALLE 6) de la norma INV E-133-13. | UNIDAD | 5
19 | ELEMENTO | Brazo Hidraulico Cierra Puerta Aereo | UNIDAD | 2
20 | ELEMENTO | Canasta plastica para transportar conjunto de densidades 60*40*25 | UNIDAD | 3
21 | ELEMENTO | Probeta graduada de plastico de 1000 ml | UNIDAD | 3
22 | ELEMENTO | Beaker de plastico de 500 ml | UNIDAD | 3
23 | ELEMENTO | Forros en tela antipolvo para balanza OHAUS modelo EX24001 dimensiones: *Plato 37 cm ancho * 28 cm largo *Indicador 22 cm ancho * 14 cm largo | UNIDAD | 4
24 | ELEMENTO | TUBO con rosca AW de acero endurecido de diametro 4" longitud de 1 metro. | UNIDAD | 3
25 | ELEMENTO | Barreno tipo espiral diametro 1 3/4" * 1m rosca tipo AW material de acero endurecido | UNIDAD | 1
26 | ELEMENTO | Uniones de rosca AW de acero endurecido de diamtero exterior 1 3/4" | UNIDAD | 2
27 | ELEMENTO | Regla metalica de acero endurecido de borde recto de minimo 250 mm de largo con borde de corte y enrrasa debe ser biselado si tiene mas de 3mm de espesor | UNIDAD | 3
28 | ELEMENTO | Armario para cristaleria de laboratorio con divisiones en los siguientes materiales en madera tipo MDF o Triples que sea resistente al agua con puerta en vidrio con llave de seguridad Dimensiones: Ancho 100 cm Alto 190 cm | UNIDAD | 1

## ITEM INSUMOS 2024 (hidden)
ITEMS A SUMINISTRAR 2024
OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV
Se presenta el listado de items a suministrar a las empresas interesadas conforme a las condiciones establecidas en el "Formato Ficha Técnica"
ITEM | TIPO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN
|  | Para los EQUIPOS y ELEMENTOS de laboratorio a suministrar contemplar GARANTÍA TÉCNICA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS y CUATRO (4) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA DICHO PERIODO DE GARANTIA MINIMA | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA
29 | INSUMO | Juego de llave bristol hexagonales en pulgadas con los siguientes tamaños 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 , fabricadas en acero cromo vanadio. con estuche. | UNIDAD | 2
30 | INSUMO | Pipeta graduadado de vidrio de capacidad 50 ml y graduaciones de 0,1 ml. Se debe entregar certificado del fabricante y a parte se debe entregar certificado de verificación del volumen. | UNIDAD | 2
31 | INSUMO | Matraz erlenmeyer graduadado de vidrio de capacidad 1000 ml. Se debe entregar certificado del fabricante y a parte se debe entregar certificado de verificación del volumen. | UNIDAD | 2
32 | INSUMO | Platon de aluminio de 15 cm de diametro interior y 4 cm de altura minima | UNIDAD | 20
33 | INSUMO | Platon de aluminio de 20 cm de diametro interior y 4,5 cm de altura minima | UNIDAD | 20
34 | INSUMO | Platon de aluminio de 25 cm de diametro interior y 7 cm de altura minima | UNIDAD | 20
35 | INSUMO | Platon de aluminio de 30 cm de diametro interior y 8cm de altura minima | UNIDAD | 20
36 | INSUMO | Platon de aluminio de 40 cm de diametro interior y 13 cm de altura minima | UNIDAD | 20
37 | INSUMO | Wiper de limpieza trapo de algodón cosido es absorbente, resistente para los trabajos con solventes comunes, por ejemplo, thinner, aguarrás, etc. su espesor permite que se pueda usar para manipular principalmente objetos con temperaturas hasta 60° c; no raya ni desprende pelusas, ideal para limpieza de máquinas, equipos y piezas acabadas. | PAQUETE DE 2 kg | 10
38 | INSUMO | Toalla absorvente material en algodón de 80cm de largo * 50cm de ancho para ensayo de gravedad especifica maxima de mezclas asfalticas para pavimentos y gravedad especifica bulk y densidad de mazclas asflaticas compactadas no absorvbentes empleando especimenes saturados y superficialmente secos. | UNIDAD | 30
39 | INSUMO | Paquetes por 100 unidades de filtro para centrifuga de 3000g de DIAMETRO DE 287,30MM, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV E 732-13. | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 6
40 | INSUMO | Paquetes por 100 unidades de filtro para centrifuga de 3000g de DIAMETRO DE 320MM, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV E 732-13. | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 6
41 | INSUMO | Tarros en metal para muestras para recibir, transportar y almacenar muestras de material asfaltico, con tapa de tipo a presion que cubra toda la superficie, con capacidad aproximada un (1) litro. | UNIDAD | 350
42 | INSUMO | Tarros en metal para muestras para recibir, transportar y almacenar muestras de material asfaltico, con tapa de tipo a presión que cubra toda la superficie, con capacidad aproximada un (1) galón. | UNIDAD | 150
43 | INSUMO | Agua destilada | GARRAFA DE 5 GALONES | 12
44 | INSUMO | Solución stock concentrada para equivalente de arena | GALON | 2
45 | INSUMO | Cargue de cilindro de gas propano de 100 libras (el contratista debera entregar en calidad de prestamo de uso el cilindro y enregarlo en las instalaciones del laboratorio de la umv) | UNIDAD | 12
46 | INSUMO | Manguera siliconada de caucho para ensayo de equivalente de arena de diametro de 4,7mm (3/16in) de diametro aproximadamente para el ensayo de "equivalente de arena y agregados fino inv e 133-13" | METRO | 5
47 | INSUMO | Bolsa para muestras material resistente en tela con forro plástico en su interior. con cuerdas para cierre y que puedan utilizar para usos que implican suelos, agregados, arenas y materiales similares, de dimensiones 17 x 32” (432 x 813mm). | UNIDAD | 70
48 | INSUMO | Bolsa plástica en polietileno para muestras de dimensiones 25 x 30 cm, con cierre hermético | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 3
49 | INSUMO | Disolvente alifatico no. 4 biodegradable para la limpieza de piezas manchadas con emulsiones y/o asfaltos | GALON | 5
50 | INSUMO | Discos de papel de 4” de diámetro y bordes lisos se pone en la base de los moldes de compactación Marshall de 4” antes de colocar la mezcla y de efectuar la compactación. facilita la extracción de la muestra desde el cilindro, que cumpla con la norma INV E 748-13 | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 15
51 | INSUMO | Detergente en polvo | BULTO DE 25 kg | 3
52 | INSUMO | Detergente liquido industrial | GARRAFA DE 5 GALONES | 3
53 | INSUMO | Aceite 4 tiempos 10w 30 para sacanucleos | GALON | 3
54 | INSUMO | Aceite mineral para bomba de vacio | GALON | 4
55 | INSUMO | Cloruro de metileno | CANECA DE 55 GALONES | 1
56 | INSUMO | Brocha plana de fibra pet sintetica 90% de suavidad de 5" de ancho para tamices | UNIDAD | 5
57 | INSUMO | Cuchara de aluminio para mezclar y transferir suelos y para manipular químicos corrosivos, etc.., tiene un largo de 13” (330mm). una concavidad de aproximadamente 102 mm (4 pulgadas) de largo, 63,5 mm (2 ½ pulgadas) de ancho en la parte más amplia y de 12,7 mm a 19,0 mm (de ½ pulgadas a ¾ de pulgadas) de profundidad. | UNIDAD | 3
58 | INSUMO | Marcador industrial (creyon) para marcar cilindros y vigas de concreto y mezcla asfaltica que sea resistente al agua. Color Blanco o Amarillo | UNIDAD | 4
59 | INSUMO | Cinta para etiqueteadora DYMO 12 mm * 7 m Referencia S0720540 | UNIDAD | 2
60 | INSUMO | Bolsillo de laminacion (Calibre 5 - 125 micras) Cada uno de 125 micras para un grosor toal de 250 micras | Paquete 100 UND | 1
61 | INSUMO | Lubricante multiusos para aflojar y limpiar las partes interiores y mecánicas de los equipos de laboratorio en presentación de 300 gramos | UNIDAD | 5
62 | INSUMO | Variilla de agitacion de vidrio | UNIDAD | 3
63 | INSUMO | Pinza para crisol | UNIDAD | 3
64 | INSUMO | Malla metalica para mechero de dimensiones de 20 cm * 20 cm que soporte temperatura de 300°C | UNIDAD | 3

## ORIGINAL (hidden)
ITEMS A SUMINISTRAR 2024
OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV, PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5)
Se presenta el listado de items a suministrar a las empresas interesadas conforme a las condiciones establecidas de la "Ficha Técnica - Requerimientos y especifiaciones mínimas"
ITEM | TIPO DE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN
|  | Para los EQUIPOS y ELEMENTOS de laboratorio a suministrar contemplar GARANTÍA TÉCNICA MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS y CUATRO (4) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA DICHO PERIODO DE GARANTIA MINIMA | UNIDAD | CANTIDAD ESTIMADA
1 | EQUIPO | Humedometro digital - Conjunto para ensayo de humedad en campo (INV E-150-13 DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE SUELOS EMPLEANDO UN PROBADOR CON CARBURO DE CALCIO) compuesto por: 1. Humedometro digital con botella de reacion, manometro digital, rango de medicion 0 a 40%HR, resolucion 0,1%. 2.Balanza digital 600g, division de escala 0,1g 3.Dos esferas de acero 4.Brocha de 1in 5.Cepillo tipo churrusco 6.Carburo de calcio finamente pulverizado y en un recipiente hermetico cantidad 1500g 7.Cuchara dosificadora 8.Bayetilla. 9.Caja para trasnporte y almacenamiento del conjunto completo. La balanza digital debe incluir ceritificado de calibracion con sello ONAC, el humedometro debe incluir informe de verificacion. | UNIDAD | 2
2 | EQUIPO | Conjunto para ensayo equivalente de arena que contenga: 1. Cuatro (4) probetas (cilindro en plástico transparente) con diámetro interior 31,75mm ± 0,381mm y altura de 430mm, graduada en espacios de 2.54mm, desde el fondo hasta una altura de 381mm, la base debe ser de plástico transparente de 120mm x 102mm x 12,7mm bien asegurada al mismo 2. Dos (4) Tapones sólidos en goma que ajusten en las probetas 3. Un (2) Tubo irrigador en acero inoxidable, de 6.35mm de diámetro exterior, 0,89mm de espesor, con longitud de 510mm, con uno de sus extremos cerrado formando una arista. Las caras laterales del extremo cerrado con dos orificios de 1mm de diámetro, cerca de la arista que se forma. 4. Un conjunto para tomar lecturas del nivel de arena con una masa total de 1Kg; formado por una barra metálica de 457mm de longitud, en su extremo inferior lleva enroscado un disco de asentamiento (pie) metálico de cara inferior plana perpendicular al eje de la barra, un indicador y una sobrecarga cilíndrica. 5. Dos botellones de 3.785l de capacidad. 6. Tubo flexible de plástico o caucho de 4.7mm de diámetro y de 120mm de largo aproximadamente, con una pinza de presión que permita cortar el paso del líquido atreves del mismo. 7. Un embudo de boca ancha, de 100mm de diámetro en la base 8. Tres Recipiente metálico de 57mm de diámetro aproximado, con una capacidad de 85±5ml. 9. Caja para trasnporte y almacenamiento del conjunto completo. Se debe entregar certificado de verificación del cumplimiento de los parámetros anteriormente mencionados, que cumple normas ASTM D2419, AASHTO T176, INV E 133-13. | UNIDAD | 2
3 | EQUIPO | Etiquetadora portatil sencilla debe incluir: Teclas inteligentes de una pulsacion dimension producto 3,9"D x 7,9"W x 2,8"H pulgadas, salida de impresión monocromatico, cree etiquetas con 6 tamaños de fuentes, 8 estilos de texto y 4 estilos de recuadro, además de subrayado y 228 símbolos e imágenes prediseñadas, Imprima etiquetas de hasta 12 mm de ancho. Debe funcionar con batería de ion-litio recargable o adaptador CA (los cuales se deben venir con el equipo). Se Debe entregar el equipo con dos (2) consumibles de cinta negro sobre blanco de 12 mm de ancho * 4 m de largo. | UNIDAD | 1
4 | EQUIPO | Maquina automática sistematizada doble rango para ensayos de concreto: Capacidad en rango bajo de 200 kN y en rango alto hasta 1000 kn, division de escala en rango bajo (0,01 kN) y en rango alto (0,1 kN), con tablero de membrana tactil. operaciòn semi-automatica. compuesto por consola de mando con indicaciòn y sistema de control semi-automatico y prensa hidraulica de alta estabilidad. fabricada en acero macizo, de alta estabilidad, con rejillas de protecciòn y finales de carrera para protecciòn; platos de carga de 280 mm de diametro, puede funcionar a 110 VAC o 220 VAC incluye: 1.Cabezal escualizable para ensayo a compresiòn de probetas de concreto. 2.Consola de mando, con pantalla digital. 3.Cadenciometro luminoso para indicaciòn de la velocidad de aplicaciòn de carga. 4.Teclado de membrana y boton de parada de emergencia. 5.Memoria para registro de ensayos. 6.Salida de datos via rs232. alimentaciòn electrica 110V o 220V. 7.Dispositivo para ensayos de flexion de vigas y compresion de cilindros. Debe cumplir con la norma de ensayo INV E 410, INV E 414.INV E 622. Se debe entregar con certificado de calibracion ONAC para los dos rangos. | UNIDAD | 1
5 | EQUIPO | Densimetro no nuclear para carpetas asfalticas: Fabricado según la norma ASTM D7113 para control de densidad de carpeta asfáltica en sitio. 1.Capacidad para mediciones directas con profundidad de minimo 2" (50 mm), precisión de ± 0.2 pcf (3.2 kg/m3) 2.Temperatura ambiente de funcionamiento de 0 a 50°C minimo. 3.Incluya unidad de lectura LCD retroiluminada con teclado y opción de transferencia de datos a PC a través de puerto, 4.Palanca telescópica de fácil acople, 5.cargador de batería autonomia de bateria minimo de 16 horas 6.Estuche para transporte. Se debe entregar con informe de verificacion del equipo. | UNIDAD | 1
6 | EQUIPO | Martillo mecanico PROCTOR Y CBR: Martillo mecánico que compacte y gire el molde automáticamente después de cada golpe mientras mantiene control del número de golpes y detiene el equipo una vez alcanzado el número prefijado, con función encendido/apagado independiente del contador. La unidad puede ser usada para efectuar ensayos de compactación estándar o modificado usando un martillo de 5,5 lb con caída de 18” (457 mm). Durante la compactación Están incluidos en el compactador: 1. Martillo con masa 5,5±0,02 lb que tenga una cara plana circular, de diámetro 50.80±0,13mm, con una camisa guía que controle la altura de calidad del golpe desde una altura libre de 304,8±1 mm por encima de la atura del suelo 2.Martillo con masa 10±0,02 lb que tenga una cara plana circular, de diámetro 50.80±0,13 ml, con una camisa guía que controle la altura de calidad del golpe desde una altura libre de 457,2±1,3 mm por encima de la atura del suelo 3. Dispositivo de seguridad del martillo 4. Incluir la verificación del cumplimiento de los parámetros anteriormente mencionados, que cumpla normas INV E 141, 142 y 148-13 | UNIDAD | 1
7 | EQUIPO | Termometro infrarojo: Tipo pistola de rango de temperatura: -18 a 380° c, resolución de la pantalla 0.2 °c, precisión en temperaturas ≥0 °c: ±1,5 °c, repetibilidad ±0,8% de la lectura o ±1,0 °c lo que sea mayor, resolución óptica: d:s 10:1 tiempo de respuesta: 500 ms mira: láser de un punto pantalla de indicación: lcd con iluminación alimentación: con batería (1) de 9 v o triple a. debe entregarse con certificado de calibración con sello onac en tres puntos.. | UNIDAD | 3
8 | EQUIPO | MAQUINA PARA INMERSION - COMPRESION CON INDICADOR DIGITAL: Se compone de una prensa de columnas de alta estabilidad con cabezal escualizable y un travesaño para el ajuste de la altura. incluye Indicador digital programable para seleccionar unidades de indicación, carga limite, activar y desactivar memoria de picos y programar area de la muestra. Capacidad de 250 kN, operacion electro-hidraulica, altura ajustable entre 35 y 39 cm, interfaz para salida de datos por puerto USB. Puede funcionar a 110 VAC o 220 VAC. La prensa debe incluir: 1.seis (6) Moldes en acero de 101,6 mm de diametro y 177,8 mm de altura, espesor 6,4 mm con perforaciones laterales para drenaje. 2. Piston superior cilindrico fabricado en acero longitud minima 12,7 mm. 3. Piston inferior cilindrico fabricado en acero altura 50 mm / +- 4mm 4, Dos (2) soportes fabricados en acero dimensiones 25,4 mm*25,4 mm*76,2 mm La prensa debe cumplir con la norma de ensayo INV E 622-13. Se debe entregar con certificado de calibracion ONAC para el rango de carga que va hasta 250 kN. Tambien se debe entregar certificado de verificación de los 6 moldes, 2 pistones y 2 soportes, de acuerdo a loestablecido en la norma de ensayo INV-E-622-13. | UNIDAD | 1
9 | EQUIPO | Comparador de caratula análogo: Dial tipo reloj con división de escala de 0,025 mm y rango de 12 mm, para medición de expansión del CBR ue cumpla con la norma INV E 148-13 Debe entregarse certificado de calibración por laboratorio acreditado por ONAC. | UNIDAD | 4
10 | EQUIPO | Conjunto para ensayo punto de ablandamiento: Debe incluir: 1.Incluye un vaso de precipitado de 800ml con montaje en bronce, configuración doble y calzo para termómetro. 2. Seis (6) Bolas de acero endurecida de 3/8in (9 .5 mm) de diámetro, peso entre 3 .45g y 3 .55 g. 3. Seis (6) Guías de centrado de bola. La bola es centrada en la muestra por tres pasadores. 5. Seis (6) Anillos en escuadra, Superior: 23mm, 19 .8mm, Inferior: 19mm, 15 .9mm desde arriba hasta el resalto 4.4mm de alto; desde resalto hasta abajo, 2mm de alto. Debe entregarse certificado de verificación de todos los elementos que cumpla la NORMA INV E 712-13. | UNIDAD | 1
11 | EQUIPO | Termómetro Digital de bolsillo a prueba de agua: rango de -10 a 150 °C, division de escla 0.1°C, largo de bulbo 125 mm en material bimetálico, error maximo permisible de 1°C que cumpla con la norma INV E 733-13. Debe entregarse con certificado de calibracion en tres puntos con sello ONAC | UNIDAD | 4
12 | EQUIPO | Termómetro bimetálico: Lectura directa de metal para uso general, de rango de 10°C a 200°C, con division de escala de 2°C, varilla de acero inoxidable de 6 in de largo. El diametro de la caratula del dial puede ser de 2” a 3" (50 mm a 75mm) . El termometro debe tener un mecanismo externo que permita el ajuste de temperatura, que cumpla con la norma INV E 748 - 13 Debe entregarse con certificado de calibracion con sello ONAC en 3 puntos. | UNIDAD | 5
13 | EQUIPO | Calibradores Vernier Digital: En acero inoxidable, se usa para mediciones exteriores e interiores, de profundidad y escalonadas. Intercambiable de pulgadas a milímetros, 0-12” (0-300mm), con resolución de 0,01 mm, error maximo permisible debe ser de acuerdo a la tabla 6 del documento de referencia DI-008 centro español de metrologia,edicion 1. Debe entregar con certificado de calibración con sello ONAC. | UNIDAD | 4
14 | EQUIPO | Termómetro de vidrio libre de mercurio: Rango de medición de -2°C a 400°C con divison de escala de 1°C y un longitud de 308mm, error maximo 1°C hasta 260 y 2°C por encima de 260°C con forro en teflón para protegerlo de quebraduras debe cumplir con las normas INV E 709-13. Debe entregarse con certificado de calibracion en tres putnos con sello ONAC | UNIDAD | 2
15 | EQUIPO | Termómetro de vidrio libre de mercurio: división de escala 0,1°C y un rango de medición de -2 a 80°C,error maximo de 0,5°C con forro en teflón para protegerlo de quebraduras que cumpla con la norma INV E 733-13, INV E 735-13. Debe entregarse con certificado de calibracion en tres puntos con sello ONAC | UNIDAD | 3
16 | ELEMENTO | Juego de molde, collar y placa base para fabricar briquteas de mezcla asfaltica por el ensayo Marshall: Para compactación de briquetas estandar marshall para mezclas bituminosas, fabricado en acero, de 4 pulgadas , fabricado según norma ASTMD 6927- D 6926. El juego de molde, collar y placa base debe cumplir con lo solicitado en la norma INV E-748-2013,FIGURA 748-1. Se debe entregar certificado de verificacion de las medidas de cada molde, collar y placa base según la FIGURA 748-1 de la norma INV E -748-13. | JUEGO MOLDE, COLLAR Y BASE | 16
17 | ELEMENTO | Placa de vidrio esmerilado de tamaño de 50cm * 50cm para formar cilindros de suelo (rollos) para el ensayo INV-E-125-13 e INV-E-126-13. | UNIDAD | 2
18 | ELEMENTO | Extractor de aire de 12in DE DIAMETRO, industrial tipo axial ventilador con rejilla de seguridad con motor pre - lubricado en doble balinera, marco redondo de fácil montaje totalmente metálico, caudal 18 m3/min, motor con inversión de giro para inyectar ó extraer aire. material de las parillas metalicas, material del cuerpo metalico. aspas metalicas, velocidad minima de 1400 rpm, potencia 72 vatios. | UNIDAD | 2
19 | ELEMENTO | Collar cortante en acero galvanizado para extraccion de CBR inalterados, de diametro 6in (152.4 mm), DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-148-13. | UNIDAD | 3
20 | ELEMENTO | Juego de 12 esferas de acero endurecido de diámetro aproximado de entre 46 y 47.6 mm y una masa entre 400g y 440g, utilizadas para el ensayo "Resistencia a degradación de los agregados de tamaños menores a 1 1/2" por medio de la máquina de los ángeles INV E 218-13". Debe entregarse con certificado de verificación de la masa y el diámetro de cada esfera y masa total del juego de las 12 esferas. | JUEGO DE 12 ESFERAS | 2
21 | ELEMENTO | Varilla en acero larga de diametro igual a 16 mm±2mm (5/8") y aproximadamente 600 mm (24") de longitud con un extremo semiesferico que cumpla con la NORMA INV E 404-13. Se debe entregar certificado de verificación del diametro y de la longitud de cada varilla. | UNIDAD | 4
22 | ELEMENTO | Tubo muestreador tipo cuchara partida en acero de diametro externo 2in y longitud 46cm. Incluye accesorios que van enroscados en ambos extremos (zapata y cabezal). se debe entregar certificado de verificacion de dimenciones según la norma INV E 111-13 FIGURA 111-2 | UNIDAD | 1
23 | ELEMENTO | Tubo guia con soporte para mantener la rayectoria de la pesa durante la ejecución del ensayo de penetracxión normal (spt) | UNIDAD | 1
24 | ELEMENTO | pesa para ensayo de SPT y Perforación DE PESO 18,14 Kg aproximadamente | UNIDAD | 1 | 46
25 | ELEMENTO | Tubo shelby de 3in de diámetro exterior y longitud de 36 in, en acero inoxidable de calibre 16 para la extracción de muestras. se debe entregar certificado de verificación de dimensiones según la norma INV E-105-13 FIGURA 105-1 , TABLA 105-1 TABLA 105-2. | UNIDAD | 5
26 | ELEMENTO | Adaptador de tubo shelby para tubo de 3in de diametro exterior, fabricado en acero inoxidable | UNIDAD | 5
27 | ELEMENTO | Extractor manual de muestras horizontales obtenidas de tubos shelby, con capacidad para tubos de diametro exterior 2in, 2,5in y 3in, incluye tornillo sinfín con manivela manual y mordazas intercambiables con anillos. | UNIDAD | 1
28 | ELEMENTO | Tubo irrigador para ensayo de equivalente de arena en cobre o bronce de 6,35 mm de diametro exterior y 0,89 mm de espesor, con longitud de 510 mm, con uno de sus extremos cerrado formando una arista. las caras laterales del extremo cerrado tienen dos (2) orificios de 1 mm de diametro cerca a la arista que se forma.el tubo irrigador debe cumplir con lo solicitado en la norma INV E-133-13, FIGURA 133-1 (DETALLE 6). Se debe entregar certificado de verificacion de las medidas de cada tubo irrigador según tabla de la FIGURA 133-1 (DETALLE 6) de la norma INV E-133-13. | UNIDAD | 5
29 | ELEMENTO | Trípode para reloj comparador, fabricado en aleación especial protegida contra la corrosión, para medir el hinchamiento de las muestras de cbr. el tripode bebe traer sujetador para el deformimetro de caratula. el tripode debe cumplir con las dimensiones establecidas en la norma INV E 148-213, FIGURA 148-1 y se debe entregar certificado de verificacion de estas dimensiones. | UNIDAD | 4
30 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no.3/4". los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
31 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no.1/2". los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
32 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no.3/8". los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
33 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no 4. los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
34 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no 8. los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
35 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no 10. los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
36 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no 16. los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
37 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no 30. los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
38 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no 40. los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
39 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no 50. los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
40 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no 80. los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
41 | ELEMENTO | Tamiz con marco y malla en acero inoxidable de diámetro 8in altura interna 2in y malla no 200. los marcos de los tamices moldeados sin costura con bordes laminados rígidos y los fondos extendidos para asegurar un buen ajuste entre los marcos, las bandejas y los separadores del mismo diámetro, asegurándose de que el sistema de apilado de los tamices es el correcto. Se debe entregar certificado de calibración del fábricante, que cumpla con la norma ASTM E-11 y entregar certificado de calibración por laboratorio acreditado con sello ONAC | UNIDAD | 2
42 | ELEMENTO | Platillos de fondo para tamices, en acero inoxidable, diámetro 8" y profundidad 2" | UNIDAD | 3
43 | ELEMENTO | Cronometro digital de precision, Resolucion 1/100 segundos Centecimal Sg, debe tener Botón de detener y resetear. indicador de 12 o 24 horas, Indicador de meses, fecha, días de la semana, Pantalla LCD de seis dígitos. Debe incluir alarma que suene minimo 2 minutos. pila de litio. Debe entregarse con certificado de calibracion con sello ONAC | UNIDAD | 3
44 | INSUMO | Platon de aluminio de 15cm de diametro interior y 4 cm de altura minima | UNIDAD | 40
45 | INSUMO | Platon de aluminio de 20 cm de diametro interior y 4,5 cm de altura minima | UNIDAD | 40
46 | INSUMO | Platon de aluminio de 25 cm de diametro interior y 7 cm de altura minima | UNIDAD | 40
47 | INSUMO | Platon de aluminio de 30 cm de diametro interior y 8cm de altura minima | UNIDAD | 40
48 | INSUMO | Platon de aluminio de 40 cm de diametro interior y 13 cm de altura minima | UNIDAD | 40
49 | INSUMO | Mazo con cabeza de caucho o de cuero crudo y una masa de 0,6±0,2kg. Que cumpla con las normas ASTM C 192-192M-07, INV E 402-13. | UNIDAD | 6
50 | INSUMO | Hombresolo de mano de 10" para manipular, doblar o sujetar piezas por medio de un dispositivo de bloqueo (Palanca de afloje rápido). Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales. Fabricado en acero Cromo Vanadio | UNIDAD | 5
51 | INSUMO | Brocha plana de fibra pet sintetica 90% de suavidad de 5" de ancho para tamices | UNIDAD | 20
52 | INSUMO | Cepillo de alambre en acero sin mango para limpieza de tamices y remover oxido y limpieza de superficies (19*6 hileras) | UNIDAD | 10
53 | INSUMO | Cepillo en alambre acerado para limpieza de tamices y superficies de 11*4 HILERAS | UNIDAD | 5
54 | INSUMO | Cepillo con cerdas de bronce con mango de madera para limpieza de superficies de 3*10 hileras. | UNIDAD | 5
55 | INSUMO | Cucharon de aluminio, dimensiones largo 6in, ancho 3in, profundidad 2,5in, largo total 9in,que cumpla con la NORMA INV E 404-13, para el ensayo de asentamiento del concreto. | UNIDAD | 5
56 | INSUMO | Cuchara de aluminio para mezclar y transferir suelos y para manipular químicos corrosivos, etc.., tiene un largo de 13” (330mm). una concavidad de aproximadamente 102 mm (4 pulgadas) de largo, 63,5 mm (2 ½ pulgadas) de ancho en la parte más amplia y de 12,7 mm a 19,0 mm (de ½ pulgadas a ¾ de pulgadas) de profundidad. | UNIDAD | 3
57 | INSUMO | Espatula flexible de acero de carbono hoja de ancho de 3in con cabo de plastico o madera. | UNIDAD | 10
58 | INSUMO | Espatula de hoja flexible de unos 75mm a 100 mm de longitud y 20 mm (3/4") de ancho para la determimacion del limite liquido de los suleos, con cabo de plastico o madera | UNIDAD | 10
59 | INSUMO | Beaker de vidrio de capacidad 800ml, Se debe entregar certificado del fabricante y a parte se debe entregar certificado de verificación del volumen. | UNIDAD | 8
60 | INSUMO | Beaker de vidrio de capacidad 1000ml, Se debe entregar certificado del fabricante y a parte se debe entregar certificado de verificación del volumen. | UNIDAD | 8
61 | INSUMO | Wiper De Limpieza Trapo de algodón Cosido es absorbente, resistente para los trabajos con solventes comunes, por ejemplo, Thinner, aguarrás, etc. Su espesor permite que se pueda usar para manipular principalmente objetos con temperaturas hasta 60° C; no raya ni desprende pelusas, ideal para limpieza de máquinas, equipos y piezas acabadas. | paquete de 2 kg | 8
62 | INSUMO | Toalla absorvente material en algodón de 80cm de largo * 50cm de ancho para ensayo de Gravedad especifica maxima de mezclas asfalticas para pavimentos y Gravedad especifica Bulk y densidad de mazclas asflaticas compactadas no absorvbentes empleando especimenes saturados y superficialmente secos. | UNIDAD | 30
63 | INSUMO | Atomizador de plastico de usos general de 500ml | UNIDAD | 15
64 | INSUMO | Paquetes por 100 unidades de filtro para centrifuga de 3000g de diametro de 287,30mm, debe cumplir con la NORMA INV E 732-13. | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 5
65 | INSUMO | Paquetes por 100 unidades de filtro para centrifuga de 3000g de diametro de 320mm, debe cumplir con la NORMA INV E 732-13. | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 3
66 | INSUMO | Tarros en metal para muestras para recibir, transportar y almacenar muestras de material asfaltico, con tapa de tipo a presion que cubra toda la superficie, con capacidad aproximada un (1) litro. | UNIDAD | 360
67 | INSUMO | Tarros en metal para muestras para recibir, transportar y almacenar muestras de material asfaltico, con tapa de tipo a presión que cubra toda la superficie, con capacidad aproximada un (1) galón. | UNIDAD | 150
68 | INSUMO | Agua destilada | GARRAFA DE 5 GALONES | 22
69 | INSUMO | Solucion stock concentrada para equivalente de arena | GALON | 8
70 | INSUMO | Cargue de cilindro de gas propano de 100 libras (el contratista debera entregar en calidad de prestamo de uso el cilindro y enregarlo en las instalaciones del laboratorio de la UMV) | UNIDAD | 9
71 | INSUMO | Manguera siliconada de caucho para ensayo de equivalente de arena de diametro de 4,7mm (3/16in) de diametro aproximadamente para el ensayo de "Equivalente de arena y agregados fino INV E 133-13" | METRO | 15
72 | INSUMO | Bolsa para muestras material resistente en tela con forro plástico en su interior. con cuerdas para cierre y que puedan utilizar para usos que implican suelos, agregados, arenas y materiales similares, de dimensiones 17 x 32” (432 x 813mm). | UNIDAD | 350
73 | INSUMO | Bolsa plástica en polietileno para muestras de dimensiones 25 x 30 cm, con cierre hermético | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 7
74 | INSUMO | Disolvente alifatico no. 4 biodegradable para la limpieza de piezas manchadas con emulsiones y/o asfaltos | GALON | 20
75 | INSUMO | Cargador para pilas de 9 voltios debe incluir cable de energia | UNIDAD | 2
76 | INSUMO | pila de 9 voltios recargable | UNIDAD | 4
77 | INSUMO | Discos de Papel de 4” de diámetro y bordes lisos se pone en la base de los moldes de compactación Marshall de 4” antes de colocar la mezcla y de efectuar la compactación. Facilita la extracción de la muestra desde el cilindro, que cumpla con la NORMA INV E 748-13 | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 6
78 | INSUMO | Detergente en polvo | BULTO DE 25 kg | 3
79 | INSUMO | Detergente liquido neutro industrilal | GARRAFA DE 5 GALONES | 3
80 | INSUMO | Escobilla para tamiz malla fina, alambre fino, mango de plástico 1 1/2" x 1 1/4" de diámetro, 5 1/4" de largo total. | UNIDAD | 6
81 | INSUMO | Cincel corta frios para martillo demoledor marca Dewalth y Neonex para mezcla asfaltica y concreto. Dimensiones 420x36mm hexagonal 30mm | UNIDAD | 6
82 | INSUMO | punta hexagonal de 20" de largo total y 1 1/8" de longitud de la punta para martillo demoledor marca Dewalth y Neonex | UNIDAD | 5
83 | INSUMO | Marcador industrial (creyon) para marcar cilindros y vigas de concreto y mezcla asfaltica que sea resistente al agua. Color Blanco o Amarillo | UNIDAD | 6
84 | INSUMO | Picnimetro de vidrio con tapon de 22mm a 26mm de diametro el cual debe llevar un orificio de 1.0 a 2.0mm de diametro, la tapa del tapon sera plana y pulida la seccion concava debe ser de 4.0 a 18.0 mm en el centro, debe tener un capacidad de 24ml a 30ml y una masa incluida el tapon no superior a 40g. Debe cumplir con la NORMA INV E 707-13 FIGURA 707-1. Se debe entregar certificado de verificacion del volumen. | UNIDAD | 3
85 | INSUMO | Ranurador plano en plastico para ensayo de limite liquido, con las dimensiones indicadas en la NORMA INV E 125-13 FIGURA 125-3. Se debe entregar certificado de verificacion de las medidas de cada ranurador según tabla de NORMA INV E 125-13 FIGURA 125-3. | UNIDAD | 40
86 | INSUMO | Gel de sílice resistente absorbente de humedad para el desecador, de gránulos esféricos de color blanco o gris claro, con tamaño entre 2mm a 4 mm. | BOLSA DE 500 g | 4
87 | INSUMO | Extencion con polo a tierra encauchetada de 15m para 220 V, con clavija cruzada | UNIDAD | 2

## cuadro en ficha tecn 2020 (hidden)
LISTADO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A SOLICITAR PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS AÑO 2021
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIPO DE PRODUCTO
1 | PRENSA MULTIUSOS AUTOMATICA QUE CUBRA ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO. CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO BAJO 0 A 5 KN A COMPRESIÓN, CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO ALTO 0 A 50KN, DIVISIÓN DE ESCALA DE 0,01 KN; CLASE DE EXACTITUD 0,5% DESDE EL 5% PARA CADA RANGO; EXACTITUD DE LA MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 0,05% +/- 0,005 mm. CORRIENTE 110/220 VAC 50/60HZ; INTERFAZ RS232 PARA LA COMPUTADORA O IMPRESORA; ALMACENAMIENTO DE DATOS Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS NO VOLÁTILES; AUTO CONVERSIÓN DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO ENTRE SISTEMAS DE MEDIDAS INGLES Y SISTEMA INTERNACIONAL; CONFIGURACIÓN Y SELECCIÓN DE PRUEBA A TRAVES DEL TECLADO; INICIO AUTOMÁTICO DEL REGISTRO DE DATOS DE LA PRUEBA; REVISIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA A TRAVÉS DE LA PANTALLA; ENSAYO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO QUE CONTROLE LA PARTIDA Y PARADA Y SELECCIONE LA VELOCIDAD Y LA ADQUISICION DE DATOS. SE REQUIERE QUE LA LECTURA DE DEFORMACIÓN SEA TOMADA POR EL DEFORMIMETRO DIGITAL INSTALADO EXTERIORMENTE SOBRE SOPORTE DE DIAL Y QUE DICHA LECTURA SEA REGISTRADA EN EL SOFTWARE Y SEA MOSTRADA EN LA PANTALLA DEL COMPUTADOR. LA PRENSA MULTIUSOS DEBE INCLUIR: 1) LAS CELDAS DE CARGA TIPO S DE RANGO BAJO 0 A 5 KN Y RANGO ALTO DE 0 A 50 KN. 2) PISTONES DE CARGA PARA ENSAYOS CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA. 3) COMPUTADOR Y UPS. 4) SOFTWARE QUE PERMITA DESARROLLAR LOS ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO 5) SOPORTE DIAL - BASE MAGNETICA 6) COMPARADOR DE CARATULA DIG 25mm X 0.01mm CALIBRADO CON SELLO ONAC 7) MOLDE DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. EL MOLDE DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC DEL EQUIPO EN LO REFERENTE AL COMPARADOR DE CARATULA DIGITAL, LAS CELDAS DE CARGA Y MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS. EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS INVIAS E-748-2013, INV-E-148-13, INV-E-152-13, INV-E-749-13, INV-E-614-13 | UN | 1 | EQUIPO
2 | COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL SIMPLE PARA TRABAJO PESADO, CONFIGURACIÓN CON MOLDE ESTACIONARIO, RESISTENTE PARA MOLDES DE ENSAYO MARSHALL, EL COMPACTADOR DEBE ESTAR DISEÑADO PARA PROVEER UN MECANISMO ESTABLE Y RÍGIDO A FIN DE PRODUCIR TESTIGOS DE ASFALTO DE 4” DE DIÁMETRO. EL COMPACTADOR DEBE SER DE TIPO MOLDE ESTACIONARIO Y DEBE INCLUIR UN MARTILLO DE PIE PLANO, DISEÑADO PARA UN USO INTENSIVO QUE LES PERMITA FUNCIONAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PESE A LAS CONSTANTES SACUDIDAS CAUSADAS POR EL PROCESO DE COMPACTACIÓN, CON UN CONTADOR AUTOMÁTICO PERMITIENDO QUE EL OPERADOR PREESTABLEZCA EL NÚMERO DE GOLPES DESEADOS Y DETENDRÁ LA MÁQUINA CUANDO SE ALCANCE EL NÚMERO REQUERIDO, QUE DESPUÉS DE HABER FIJADO EL NÚMERO DE GOLPES, EL OPERADOR PUEDE ENCENDER LA MÁQUINA PULSANDO UN BOTÓN Y MANTENER UN SEGUIMIENTO DE ELLOS EN UNA PANTALLA LED, CON UN MECANISMO DE LEVA QUE OPERE EL SISTEMA DE FIJACIÓN DEL MOLDE PARA FACILITAR LA INSERCIÓN Y RETIRO DEL MOLDE DE COMPACTACIÓN, QUE OPERE A 220 V/60HZ ESTE DEBE INCLUIR: * EL COMPACTADOR MECÁNICO. * UN CONTADOR AUTOMÁTICO. * MONTAJE DEL MARTILLO. * UN MOLDE DE COMPACTACIÓN. * UN PAQUETE DE DISCOS DE PAPEL * MARTILLO DE 10LB CON PIE PLANO Y SOPORTE PARA MOLDE. INCLUIR LA VERIFICACIÓN DE: 1) LAS DIMENSIONES DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. 2) PESO DEL MARTILLO. 3) GOLPES POR MINUTO. EL MARTILLO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM D6926, INV E 748-13 | UND | 1 | EQUIPO
3 | HORNO DE LABORATORIO PARA TRABAJO PESADO DE CAPACIDAD 300 LITROS, CON RECUBRIMIENTO INTERNO TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SUPERFICIAL EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON UN AISLAMIENTO DE 60 MM DE GROSOR, CALENTAMIENTO RÁPIDO, TIPO DE SENSOR PT 100, SISTEMA DE MEDICION DE CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE DE FÁCIL LECTURA, CON FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. VENTILACIÓN FORZADA PARA CONSEGUIR UNA TEMPERATURA UNIFORME EN TODA LA CÁMARA DEL HORNO. CUATRO (4) REJILLAS DE INSERCIÓN SENCILLA, CON CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 10 KG POR REJILLA. TEMPERATURA MÁXIMA 200 CELSIUS. RANGO DE TEMPERATURA DE 5 A 200 GRADOS CELSIUS. RESOLUCION DE 0,01 °C, HOMOGENIDAD MENOR O IGUAL A 3 ° C, ESTABILIDAD DE 1°C. FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 220 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DEL HORNO EN TRES (3) TEMPERATURAS. | UND | 3 | EQUIPO
4 | BAÑO DE AGUA DE CAPACIDAD 65 LITROS DE 110 V, 50-60 HZ, CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR, AUTO REGULACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA, CON VISOR DIGITAL DOBLE QUE MUESTRA SIMULTÁNEAMENTE EL PUNTO DE AJUSTE Y LA TEMPERATURA DEL PROCESO, LÍMITE DE POTENCIA PORCENTUAL QUE PROTEGE CONTRA LA FATIGA DE LOS COMPONENTES, CON BLOQUEO AL OPERADOR PARA EVITAR CAMBIOS NO DESEADOS. TODAS LAS PARTES EXPUESTAS DEBEN SER EN ACERO INOXIDABLE. CONTROL DE TEMPERATURA PRECISA DESDE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 90° CELSIUS, CON UNA RESOLUCION DE ±0,1°C Y ESTABILIDAD DE +1 ° C. EL BAÑO DEBE INCLUIR: A) UN CIRCULADOR MAGNÉTICO PARA INDUCIR UN FLUJO DE AGUA Y MANTENER UNA TEMPERATURA UNIFORME. B) UN PANEL DE CONTROL DELANTERO RESISTENTE AL AGUA Y LA CORROSIÓN. C) UNA BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE UBICADA A 2” (51MM) DEL FONDO DE LA UNIDAD PARA LA CIRCULACIÓN LIBRE DEL AGUA SOBRE Y DEBAJO DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO. D) TAPA EN ACERO INOXIDABLE. DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC PARA TRES (3) TEMPERATURAS. EL BAÑO DE CUMPLIR CON LAS NORMAS INV E 707, 725 Y 748-13. | UND | 1 | EQUIPO
5 | AGITADOR DE EQUIVALENTE DE ARENA MECANICO CON MOTOR, CON UN SISTEMA CONTADOR DIGITAL DE CICLOS, SOPORTE CILINDRICO, FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 110 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE INCLUIR DOS RELOJES ELECTRONICOS UNO PREDETERMINADO A 45 SEGUNDOS Y EL OTRO A 10 MINUTOS PARA AUMENTAR LA EXACTITUD Y FACILIDAD DE OPERACION. LAS OPERACIONES DE AGITACION DEBEN TENER UN RECORRIDO DE 8” (203 MM) A UNA VELOCIDAD DE 175 GOLPES POR MINUTO. FABRICADO BAJO LA NORMA. ASTM D2419. DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-133-2013.SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LOS CICLOS POR MINUTO Y LONGITUD DE RECORRIDO. | UND | 1 | EQUIPO
6 | CONJUNTO DE EQUIPO RICE QUE DEBE INCLUIR: 1. UNA (1) BOMBA DE ALTO VACÍO DE DOS ETAPAS, DE ALTA CAPACIDAD, DE 110 V, 50-60 HZ, MONOFÁSICO, PARA AVERIGUAR LA MÁXIMA TEÓRICA DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS (ENSAYO DE RICE), DEBE CONTAR CON MOTOR DE 1/2 HP, 1725 REVOLUCIONES POR MINUTO, DESPLAZAMIENTO DEL AIRE MINIMO DE 85 L/MIN, SUCCIÓN DE 30 PULGADAS DE MERCURIO. 2) DOS (2) VACUOMETROS DE 2" DE DIAMETRO DE RANGO 30 PULGADAS DE MERCURIO, EN POLICARBONATO LIGERO CON TAPA TRANSPARENTE. 3) UNA (1) TRAMPA DE AGUA. 4) MANGUERAS Y CONEXIONES PARA EL MONTAJE. 5) UN (1) PICNOMETRO DE VACIO EN ACERO INOXIDABLE CON UN VOLUMEN DE 4.34 LITROS, CON CAPACIDAD PARA MUESTRAS DE 2500 GRAMOS. INCLUYE RECIPIENTE VOLUMÉTRICO EN ACERO INOXIDABLE, TAPA VOLUMÉTRICA, TAPA PLANA AL VACÍO DE PLEXIGLASS CON O-RING. EL PICNOMETRO DE ACERO INOXIDABLE TIENE 7.5” DE DIAMETRO POR 6” DE PROFUNDIDAD. 6) UNA (1) MESA VIBRATORIA PARA USO DEL PICNÓMETRO, DE TRABAJO PESADO. VIBRADOR FUERTE Y RESISTENTE CON BASES FIRMES. DEBE TENER INTERRUPTOR INTEGRAL DE ENCENDIDO/APAGADO PARA TRABAJO PESADO. DEBE INCLUIR APRETADORES PARA GARANTIZAR EL FIJAMIENTO Y DESENGANCHE RÁPIDO DEL PICNOMETRO RÁPIDAMENTE. SE DEBE ENTREGAR TODO EL CONJUNTO INSTALADO, ENSAYADO Y FUNCIONANDO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACION CON SELLO ONAC DE LOS DOS (2) VACUOMETROS EN EL INTERVALO DE 0 HASTA 30 in Hg. EL CONJUNTO DE EQUIPO RICE DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-735-2013. | UND | 1 | EQUIPO
7 | CAZUELA DE CASAGRANDE MOTORIZADA ASTM H-4230, OPERACIÓN DE 110 V, 50-60 HZ, QUE REALICE EL ENSAYO DE FORMA UNIFORME, QUE SE COMPONE DE: * CONTADOR AUTOMÁTICO DE GOLPES DE REVOLUCIONES DE MÍNIMO 2 DÍGITOS. * CAZUELA O COPA EN BRONCE CON UNA MASA DE 185 A 215 G INCLUYENDO EL SOPORTE DE LA COPA. * BASE DE UN MATERIAL QUE PRESENTE UN REBOTE RECIPIENTE ENTRE 77 Y 90%. * RANURADOR, HERRAMIENTA PLANA EN METAL NO CORROSIVO O EN PLASTICO , CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. * CALIBRADOR BLOQUE METÁLICO PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CALIDAD DE LA CAZUELA, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-4, DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, ESTE DEBE PERMITIR APOYARSE DE MANERA FIRME SOBRE LA BASE SIN SUFRIR OSCILACIONES, Y QUE EL LADO QUE HACE CONTACTO CON LA CAZUELA DURANTE LA OPERACIÓN DE AJUSTE DE LA ALTURA DE CALIDAD LIBRE ESTE SEA TEXTO, DE NO MENOS A 10MM DE ANCHO Y SIN BISELES O CURVATURAS. MOTOR DE ENGRANAJE QUE HAGA LEVANTAR LA CAZUELA A 2 ± 0.1 REVOLUCIONES POR SEGUNDO, AISLADO DEL RESTO DEL APARATO POR SOPORTES DE CAUCHO U OTRO MEDIO QUE EVITE QUE LA VIBRACIÓN DEL MOTOR SEA TRANSMITIDA AL RESTO DEL APARATO, ESTE DEBE TENER UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO Y UN MEDIO DE SITUAR CONVENIENTE LA CAZUELA PARA EL AJUSTE DE LA ALTURA DE CAÍDA A 10 MR. CON CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM D4318; AASHTO T89, T90, INV E-125-13. | UND | 1 | EQUIPO
8 | BALANZA ANALITICA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz Y CON BATERIA RECARGABLE, APAGADO AUTOMATICO PARA AHORRO DE BATERIA. LA CAPACIDAD DEBE SER DE 450 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,001 g, REPETIBILIDAD +/- 0,001 g, TAMAÑO MINIMO DE LA PLATAFORMA 145 mm*125 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BALANZA DEBE CONTAR CON PANTALLA PROTECTORA CON EL FIN DE ELIMINAR LAS PERTURBACIONES POR VIENTO AL AIRE LIBRE O EN AMBIENTES DE CORRIENTE DE AIRE, . LA BALANZA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 | EQUIPO
9 | BALANZA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz, DE CAPACIDAD 400 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,01 g, REPETIBILIDAD +/- 0,01 g, TAMAÑO DE LA PLATAFORMA 190 mm*200 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BASCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 | EQUIPO
10 | BALANZA ELECTRONICA CON PANTALLA GRANDE DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) CON CARACTERES ALFANUMÉRICOS. UNA GRAN SUPERFICIE PARA PESAR DE ACERO INOXIDABLE, TECLAS CURSOR PARA NAVEGACIÓN EN EL MENÚ, SISTEMA ERGONÓMICO DE NIVELACION, INTERFACE RS232 BI-DIRECCIONAL, GANCHO PARA PESAR POR DEBAJO DE LA BALANZA, FRENTE DEL VISOR SELLADO Y ANILLO DE SEGURIDAD PARA DERRAMES, INDICADOR DE ESTABILIDAD, FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 HZ, DE CAPACIDAD 22 KG , SENSIBILIDAD DE 0,1 g. MENU CON OPCION DE IDIOMA EN ESPAÑOL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BÁSCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 3 | EQUIPO
11 | TERMÓMETRO DE VIDRIO LIBRE DE MERCURIO, PRECISIÓN DE LAS LECTURAS 0,2°C Y UN RANGO DE MEDICIÓN DE -2 A 80°C, CON FORRO EN TEFLÓN PARA PROTEGERLO DE QUEBRADURAS Y POR SEGURIDAD, DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC EN TRES PUNTOS (DIFERENTE AL DE FABRICA), QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM C 88-05, ASTM 63C, INV E 220-13, INV E 702, 707-13. | UND | 2 | EQUIPO
12 | CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, EN ACERO INOXIDABLE, SE USA PARA MEDICIONES EXTERIORES, INTERIORES, DE PROFUNDIDAD Y ESCALONADAS. INTERCAMBIABLE DE PULGADAS A MILÍMETROS, 0-12” (0-300 mm), EXACTITUD: ±0 .001, SE DEBE ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 1 | EQUIPO
13 | MARTILLO COMPACTACION MARSHALL MANUAL DE 4" INCLUYE PROTECTOR DE DEDOS, DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-748-13. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DEL PESO DEL MARTILLO Y DIMENSIONES DEL MISMO | UND | 2 | EQUIPO
14 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 1/2". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 | EQUIPO
15 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 3/8". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 | EQUIPO
16 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 20. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 | EQUIPO
17 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 40. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 | EQUIPO
18 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 50. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 | EQUIPO
19 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 80. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 | EQUIPO
20 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 100. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 | EQUIPO
21 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 120. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 | EQUIPO
22 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 200. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 | EQUIPO
23 | TAMIZ DE BASTIDOR MUY ALTO PARA ENSAYO DE LAVADO, CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO 8", ALTURA 4" Y MALLA DE N°200". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. . SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 | EQUIPO
24 | ESTUFA A GAS CLASE INDUSTRIAL TIPO MESA (PARA SOBRE PONER EN MESA)CON 4 PUESTOS GRANDES. CON ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304. PARRILLAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO, QUEMADORES INDEFORMABLES EN HIERRO FUNDIDO DE 6 PULGADAS, PERILLAS EN ALUMINIO, RECOGEDOR DE GRASA, CON PEQUEÑAS PATAS EN TUBERIA CUADRADA DE ACERO, CON ENCENDIDO ELECTRICO. | UND | 1 | EQUIPO
25 | MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO PARA PAVIMENTOS EN ASFALTO Y CONCRETO CON ENERGÍA DE IMPACTO POR GOLPE DE MÍNIMO 68 JULIO, CON MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 2,0 KW, PARA OPERACION A 110 V Y FRECUENCIA 50 HZ CON; 2 PUNTEROS Y 4 CINCELES Y/O ESPÁTULAS PLANAS DE LONGITUD MAYOR A 25CM. | UNI | 1 | EQUIPO
26 | ESTUFA A GAS ESMALTADA DE DOS PUESTOS . | UND | 2 | ELEMENTO
27 | HIDRÓMETRO, CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 151 H, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 0,995 A 1,038 Y CALIBRADO PARA LEER 1,00 EN AGUA DESTILADA A 20°C, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO CON LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 | ELEMENTO
28 | HIDRÓMETRO CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 152 H. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAMOS DE SUELO POR LITRO QUE VAN DE -5 A +60, Y CALIBRADO PARA EL SUPUESTO QUE EL AGUA DESTILADA TIENE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1,00 A 20°C Y QUE EL SUELO EN SUSPENSIÓN TIENE UNA GRAVEDAD ESPECIFICA DE 2,65, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO A LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 | ELEMENTO
29 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE ACERO CON UN ACABADO RECUBIERTO PARA RESISTIR LA CORROSIÓN. ESTÁ EQUIPADO CON ASAS Y ALETAS PARA PIES A FIN DE SER USADO CON LA PLACA. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 4 | ELEMENTO
30 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE PLASTICO. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 2 | ELEMENTO
31 | JUEGO DE 15 PESAS PATRON CLASE F1 (PATRONES DE MASA DE FINA EXACTITUD) EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBEN SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. LAS PESAS SON LAS SIGUIENTES: UNA DE 1 g, DOS DE 2 g, UNA DE 5 g, UNA DE 10 g, DOS DE 20 g, UNA DE 50 g, UNA DE 100 g, DOS DE 200 g, UNA DE 500 g, UNA DE 1 kg, DOS DE 2 kg. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTAS PESAS PATRON DEBEN CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | JUEGO DE 15 PESAS | 1 | ELEMENTO
32 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 5 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 2 | ELEMENTO
33 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 10 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 | ELEMENTO
34 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 20 KILOGRAMOS EN FUNDICIÓN PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 | ELEMENTO
35 | BROCA DIAMANTADA DE CALIDAD PROFESIONAL ESTÁ DISEÑADA PARA APLICACIONES DE USO ESPECÍFICO Y DISPONIBLE PARA SER USADA YA SEA EN HORMIGÓN COMO EN ASFALTOS. ESTÁ DISPONIBLE EN VARIADOS TAMAÑOS Y TIENE UNA ALTURA DE SEGMENTO TOTAL DE 0.320 "(8.128MM), 0 .250" (6 .350MM) DE PROFUNDIDAD DIAMANTADA Y 0 .070 (1 .778MM) BASE DE SEGMENTO. LA LONGITUD ESTÁNDAR LA BROCA ES DE 13" (330,2 mm) Y EL ADAPTADOR DE ROSCA INTEGRAL ES DE 1-1/4” – HILO 7, DE DIÁMETRO DE 4", QUE CUMPLA CON LA NORMA INV E 758-13. | UND | 16 | ELEMENTO
36 | MOLDE METALICO PARA FUNDIR VIGUETAS DE CONCRETO DE 6" * 6" * 21" DE LONGITUD, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 5/16"*1/4", CON COMPUERTAS ABISAGRADAS PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA. LOS MOLDES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM C-78 E INV-E-402. | UND | 16 | ELEMENTO
37 | SET DE AGUJAS TIPO TR CODIGO V12700N, PARA VISCOSIMETRO MARCA FUNGILAB, MODELO EVO EXPERT R. EL SET DE AGUJAS VIENE EMPACADO EN UN ESTUCHE PLASTICO Y SE COMPONE DE 4 AGUJAS (1)TR 8, (1) TR 9, (1) TR 10 Y (1) TR 11. ENTREGAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE. | SET DE AGUJAS | 2 | ELEMENTO
38 | CABEZAL EN ACERO DE RUPTURA LOTTMAN DE 6”, PARA ENSAYO A TRACCION EN MEZCLAS ASFALTICAS. TIENE SEGMENTOS SUPERIORES E INFERIORES DE 3/4" DE ANCHO PARA USAR CON EL MOLDE DE 6". CUMPLE NORMAS ASTM D4123, AASHTO T283 | UND | 1 | ELEMENTO
39 | JUEGO DE 12 ESFERAS DE ACERO ENDURECIDO DE DIÁMETRO APROXIMADO DE ENTRE 46 Y 47.6 MM Y UNA MASA ENTRE 420 Y 440 GRAMOS, UTILIZADAS PARA EL ENSAYO RESISTENCIA A DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES A 1 1/2" POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, DEBE CUMPLIR LAS NORMAS ASTM C 131-06, INV E 218-13. ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA MASA Y EL DIÁMETRO DE CADA ESFERA. | JUEGO DE 12 ESFERAS | 1 | ELEMENTO
40 | AGUJA DE PENETRACIÓN MARCA HUMBOLTD REFERENCIA H-1280 PARA PENETROMETRO HUMBOLDT * MATERIAL ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO Y TEMPLADO (DUREZA ROCKWELL HRC 54 A HRC 60). * LONGITUD APROXIMADA DE 50MM. * DIÁMETRO ENTRE 1 Y 1,02 MM. * UNO DE LOS EXTREMOS SIMÉTRICAMENTE AJUSTADO HASTA FORMAR UN CONO DE ANGULO COMPRENDIDO ENTRE 8,7° Y 9,7° EN TODA LA LONGITUD DEL CONO, EL EJE DEL CONO DEBE SER COAXIAL CON EL CUERPO RECTO DE LA AGUJA, LA VARIACIÓN TOTAL AXIAL ENTRE LAS INTERSECCIONES DE LAS SUPERFICIES DEL CONO Y DEL CILINDRO MEDIDA COMO PROYECCIÓN SOBRE EL EJE DE SIMETRÍA DE LA AGUJA NO DEBERÁ EXCEDER DE 0,02 MM. * LA PUNTA DEBE ESTAR CORTADA PARA FORMAR UN TRONCO DE CONO, CUYA BASE DEBE TENER UN DIÁMETRO COMPRENDIDO ENTRE 0,14 Y 0,16 MM Y DEBE ESTAR SITUADA EN UN PLANO PERPENDICULAR AL EJE DE LA AGUJA, CON UNA TOLERANCIA MÁXIMA DE 2 °. * TODO EL TRONCO DE CONO DEBERÁ TENER BORDES FILOSOS Y LIBRES DE REBABAS, SU RUGOSIDAD MEDIA SUPERFICIAL DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA ENTRE 0,2 Y 0,3 µM * LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DEL EJE DE LA AGUJA DEBE ESTAR ENTRE 0,025 Y 0,125 µM. * LA AGUJA IRA MONTADA RÍGIDA Y COAXIALMENTE EN UN CASQUILLO CILÍNDRICO, EN ACERO INOXIDABLE DE 3,2 ± 0,05 MM DE DIÁMETRO, LA EXCENTRICIDAD O DISTANCIA MÁXIMA AL EJE DEL CASQUILLO, DESDE CUALQUIER PUNTO DE LA SUPERFICIE DE LA AGUJA INCLUIDA SU PUNTA NO EXCEDA 1MM. * LA MASA TOTAL DEL CASQUILLO Y LA AGUJA DEBERÁ SER DE 2,5G * TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA FIGURA 706-2 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 706-13, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INV E 706-13. | UNI | 3 | ELEMENTO
41 | RANURADOR PLANO EN PLASTICO PARA ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE CADA RANURADOR SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA INVIAS-E-125-13. | UNIDAD | 50 | ELEMENTO
42 | MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- FABRICADA EN ACERO CALIBRE 80. DEBE CUMPLIR CON LA Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. LAS DIMENSIONES DE LA MORDAZA DEBEN SER LAS INDICADAS EN LA FIGURA 748-5-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 748-13. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE LA MORDAZA SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 748-5 DE LA NORMA INVIAS-E-748-13. LA MORDAZA DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. | UNIDAD | 1 | ELEMENTO
43 | BALÓN VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CUELLO LARGO DE CAPACIDAD 500 MILILITROS, CON TAPÓN. QUE CUMPLA LAS NORMA INV E 222-13. ENTREGAR CERTIFICADO DEL FABRICANTE | UNI | 8 | ELEMENTO
44 | ESCALERA TIPO TIJERA 4 PASOS DE 1,20 METROS DE ALTURA EN ALUMINIO TIPO I DE 113 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA. | UND | 1 | ELEMENTO
45 | PLATÓN EN ALUMINIO DE DIÁMETRO 25 CM Y 7.5 CM DE ALTURA | UND | 20 | ELEMENTO
46 | CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEZCLAR Y TRANSFERIR SUELOS Y PARA MANIPULAR QUÍMICOS CORROSIVOS, ETC.., TIENE UN LARGO DE 13” (330MM). UNA CONCAVIDAD DE APROXIMADAMENTE 102 MM (4 PULGADAS) DE LARGO, 63,5 MM (2 ½ PULGADAS) DE ANCHO EN LA PARTE MÁS AMPLIA Y DE 12,7 MM A 19,0 MM (DE ½ PULGADAS A ¾ DE PULGADAS) DE PROFUNDIDAD. | UN | 4 | ELEMENTO
47 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 20 KG CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~0.3 A , 50 - 60 HZ MODELO PSM11R-120, DC OUTPUT 12 V. | UN | 2 | ELEMENTO
48 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 400 g Y 2000 g CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~ 300MA , 50 - 60 HZ, 12 - 18VA MODELO P/N46001724 | UN | 2 | ELEMENTO
49 | LLAVE INGLESA PARA TUBO DE LONGITUD DE 12" FABRICADA EN HIERRO DUCTIL | UND | 2 | ELEMENTO
50 | LLAVE EXPANSIVA ALEMANA LONGITUD DE 12" FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 2 | ELEMENTO
51 | PAQUETES POR 100 UNIDADES DE FILTRO PARA CENTRIFUGA DE 3000 GRAMOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV E 732-13. | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 10 | INSUMO
52 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN LITRO. | UN | 60 | INSUMO
53 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN GALÓN. | UN | 20 | INSUMO
54 | AGUA DESTILADA | CANECA DE 55 GALONES | 2 | INSUMO
55 | SOLUCION STOCK CONCENTRADA PARA EQUIVALENTE DE ARENA | GALON | 2 | INSUMO
56 | ARENA DE GUAMO PARA ENSAYO DE DENSIDADES (PASA POR TAMIZ No 16 Y RETIENE TAMIZ No. 30) | PAQUETE DE 5 KG | 10 | INSUMO
57 | CARGUE DE CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EN CALIDAD EN PRESTAMO DE USO EL CILINDRO) | CILINDRO DE 100 LB | 6 | INSUMO
58 | SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO (DE TIPO FARMACÉUTICO) | BULTO DE 50 KG | 2 | INSUMO

## cantidades 2020 (23 sept 2020) (hidden)
LISTADO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A SOLICITAR PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS AÑO 2020
PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | IMAGEN GUIA | TIPO DE PRODUCTO | DIRIMPEX | SIMIM | PINZUAR | CONTRATO SIMIM AÑO 2018 (13 DIC DE 2018) | VALOR UNITARIO PROMEDIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA
1 | BALANZA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz, DE CAPACIDAD 400 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,01 g, REPETIBILIDAD +/- 0,01 g, TAMAÑO DE LA PLATAFORMA 190 mm*200 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BASCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 |  | EQUIPO | 3050300 | 1250400 | 3112000 |  | 2940371 | 2940371
2 | BALANZA ANALITICA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz Y CON BATERIA RECARGABLE, APAGADO AUTOMATICO PARA AHORRO DE BATERIA. LA CAPACIDAD DEBE SER DE 450 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,001 g, REPETIBILIDAD +/- 0,001 g, TAMAÑO MINIMO DE LA PLATAFORMA 145 mm*125 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BALANZA DEBE CONTAR CON PANTALLA PROTECTORA CON EL FIN DE ELIMINAR LAS PERTURBACIONES POR VIENTO AL AIRE LIBRE O EN AMBIENTES DE CORRIENTE DE AIRE, . LA BALANZA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 |  | EQUIPO | 6203200 | 8388000 |  |  | 8681764 | 8681764
3 | BALANZA ELECTRONICA CON PANTALLA GRANDE DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) CON CARACTERES ALFANUMÉRICOS. UNA GRAN SUPERFICIE PARA PESAR DE ACERO INOXIDABLE, TECLAS CURSOR PARA NAVEGACIÓN EN EL MENÚ, SISTEMA ERGONÓMICO DE NIVELACION, INTERFACE RS232 BI-DIRECCIONAL, GANCHO PARA PESAR POR DEBAJO DE LA BALANZA, FRENTE DEL VISOR SELLADO Y ANILLO DE SEGURIDAD PARA DERRAMES, INDICADOR DE ESTABILIDAD, FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 HZ, DE CAPACIDAD 22 KG , SENSIBILIDAD DE 0,1 g. MENU CON OPCION DE IDIOMA EN ESPAÑOL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BÁSCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 2 |  | EQUIPO | 3039800 | 2527200 | 24432500 |  | 11899801.6667 | 23799603.3333
4 | JUEGO DE 15 PESAS PATRON CLASE F1 (PATRONES DE MASA DE FINA EXACTITUD) EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBEN SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. LAS PESAS SON LAS SIGUIENTES: UNA DE 1 g, DOS DE 2 g, UNA DE 5 g, UNA DE 10 g, DOS DE 20 g, UNA DE 50 g, UNA DE 100 g, DOS DE 200 g, UNA DE 500 g, UNA DE 1 kg, DOS DE 2 kg. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTAS PESAS PATRON DEBEN CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | JUEGO DE 15 PESAS | 1 |  | ELEMENTO |  | 5186400 | 10625300 |  | 9407961.5 | 9407961.5
5 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 5 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 1944000 | 475200 |  | 1439424 | 2878848 | 74365371.3682
6 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 10 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 1725600 | 648000 |  | 1412292 | 1412292
7 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 20 KILOGRAMOS EN FUNDICIÓN PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 216000 | 180000 |  | 235620 | 235620
8 | ESTUFA A GAS ESMALTADA DE DOS PUESTOS . | UND | 2 |  | ELEMENTO | 146900 | 271200 | 136900 |  | 220150 | 440300
9 | ESTUFA A GAS CLASE INDUSTRIAL TIPO MESA (PARA SOBRE PONER EN MESA)CON 4 PUESTOS GRANDES. CON ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304. PARRILLAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO, QUEMADORES INDEFORMABLES EN HIERRO FUNDIDO DE 6 PULGADAS, PERILLAS EN ALUMINIO, RECOGEDOR DE GRASA, CON PEQUEÑAS PATAS EN TUBERIA CUADRADA DE ACERO, CON ENCENDIDO ELECTRICO . | UND | 1 |  | EQUIPO |  |  | 3737850 |  | 4448041.5 | 4448041.5
10 | BROCA DIAMANTADA DE CALIDAD PROFESIONAL ESTÁ DISEÑADA PARA APLICACIONES DE USO ESPECÍFICO Y DISPONIBLE PARA SER USADA YA SEA EN HORMIGÓN COMO EN ASFALTOS. ESTÁ DISPONIBLE EN VARIADOS TAMAÑOS Y TIENE UNA ALTURA DE SEGMENTO TOTAL DE 0.320 "(8.128MM), 0 .250" (6 .350MM) DE PROFUNDIDAD DIAMANTADA Y 0 .070 (1 .778MM) BASE DE SEGMENTO. LA LONGITUD ESTÁNDAR LA BROCA ES DE 13" (330,2 mm) Y EL ADAPTADOR DE ROSCA INTEGRAL ES DE 1-1/4” – HILO 7, DE DIÁMETRO DE 4", QUE CUMPLA CON LA NORMA INV E 758-13. | UND | 16 |  | ELEMENTO | 750100 |  | 833850 | 890720.786 | 981619.4118 | 15705910.5884
11 | MOLDE METALICO PARA FUNDIR VIGUETAS DE CONCRETO DE 6" * 6" * 21" DE LONGITUD, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 5/16"*1/4", CON COMPUERTAS ABISAGRADAS PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA. LOS MOLDES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM C-78 E INV-E-402. | UND | 16 |  | ELEMENTO | 270100 | 198000 | 208000 |  | 268186.3333 | 4290981.3333
12 | CONJUNTO DE EQUIPO RICE QUE DEBE INCLUIR: 1. UNA (1) BOMBA DE ALTO VACÍO DE DOS ETAPAS, DE ALTA CAPACIDAD, DE 110 V, 50-60 HZ, MONOFÁSICO, PARA AVERIGUAR LA MÁXIMA TEÓRICA DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS (ENSAYO DE RICE), DEBE CONTAR CON MOTOR DE 1/2 HP, 1725 REVOLUCIONES POR MINUTO, DESPLAZAMIENTO DEL AIRE MINIMO DE 85 L/MIN, SUCCIÓN DE 30 PULGADAS DE MERCURIO. 2) DOS (2) VACUOMETROS DE 2" DE DIAMETRO DE RANGO 30 PULGADAS DE MERCURIO, EN POLICARBONATO LIGERO CON TAPA TRANSPARENTE. 3) UNA (1) TRAMPA DE AGUA. 4) MANGUERAS Y CONEXIONES PARA EL MONTAJE. 5) UN (1) PICNOMETRO DE VACIO EN ACERO INOXIDABLE CON UN VOLUMEN DE 4.34 LITROS, CON CAPACIDAD PARA MUESTRAS DE 2500 GRAMOS. INCLUYE RECIPIENTE VOLUMÉTRICO EN ACERO INOXIDABLE, TAPA VOLUMÉTRICA, TAPA PLANA AL VACÍO DE PLEXIGLASS CON O-RING. EL PICNOMETRO DE ACERO INOXIDABLE TIENE 7.5” DE DIAMETRO POR 6” DE PROFUNDIDAD. 6) UNA (1) MESA VIBRATORIA PARA USO DEL PICNÓMETRO, DE TRABAJO PESADO. VIBRADOR FUERTE Y RESISTENTE CON BASES FIRMES. DEBE TENER INTERRUPTOR INTEGRAL DE ENCENDIDO/APAGADO PARA TRABAJO PESADO. DEBE INCLUIR APRETADORES PARA GARANTIZAR EL FIJAMIENTO Y DESENGANCHE RÁPIDO DEL PICNOMETRO RÁPIDAMENTE. SE DEBE ENTREGAR TODO EL CONJUNTO INSTALADO, ENSAYADO Y FUNCIONANDO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACION CON SELLO ONAC DE LOS DOS (2) VACUOMETROS EN EL INTERVALO DE 0 HASTA 30 in Hg. EL CONJUNTO DE EQUIPO RICE DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-735-2013. | UND | 1 |  | EQUIPO |  | 5760000 | 6175000 |  | 7101325 | 7101325
13 | HORNO DE LABORATORIO PARA TRABAJO PESADO DE CAPACIDAD 300 LITROS, CON RECUBRIMIENTO INTERNO TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SUPERFICIAL EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON UN AISLAMIENTO DE 60 MM DE GROSOR, CALENTAMIENTO RÁPIDO, TIPO DE SENSOR PT 100, SISTEMA DE MEDICION DE CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE DE FÁCIL LECTURA, CON FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. VENTILACIÓN FORZADA PARA CONSEGUIR UNA TEMPERATURA UNIFORME EN TODA LA CÁMARA DEL HORNO. CUATRO (4) REJILLAS DE INSERCIÓN SENCILLA, CON CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 10 KG POR REJILLA. TEMPERATURA MÁXIMA 200 CELSIUS. RANGO DE TEMPERATURA DE 5 A 200 GRADOS CELSIUS. RESOLUCION DE 0,01 °C, HOMOGENIDAD MENOR O IGUAL A 3 ° C, ESTABILIDAD DE 1°C. FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 220 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DEL HORNO EN TRES (3) TEMPERATURAS. | UND | 3 |  | EQUIPO | 17311000 | 8640000 | 9750000 |  | 14161396.6667 | 42484190
14 | BAÑO DE AGUA DE CAPACIDAD 65 LITROS DE 110 V, 50-60 HZ, CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR, AUTO REGULACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA, CON VISOR DIGITAL DOBLE QUE MUESTRA SIMULTÁNEAMENTE EL PUNTO DE AJUSTE Y LA TEMPERATURA DEL PROCESO, LÍMITE DE POTENCIA PORCENTUAL QUE PROTEGE CONTRA LA FATIGA DE LOS COMPONENTES, CON BLOQUEO AL OPERADOR PARA EVITAR CAMBIOS NO DESEADOS. TODAS LAS PARTES EXPUESTAS DEBEN SER EN ACERO INOXIDABLE. CONTROL DE TEMPERATURA PRECISA DESDE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 90° CELSIUS, CON UNA RESOLUCION DE ±0,1°C Y ESTABILIDAD DE +1 ° C. EL BAÑO DEBE INCLUIR: A) UN CIRCULADOR MAGNÉTICO PARA INDUCIR UN FLUJO DE AGUA Y MANTENER UNA TEMPERATURA UNIFORME. B) UN PANEL DE CONTROL DELANTERO RESISTENTE AL AGUA Y LA CORROSIÓN. C) UNA BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE UBICADA A 2” (51MM) DEL FONDO DE LA UNIDAD PARA LA CIRCULACIÓN LIBRE DEL AGUA SOBRE Y DEBAJO DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO. D) TAPA EN ACERO INOXIDABLE. DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC PARA TRES (3) TEMPERATURAS. EL BAÑO DE CUMPLIR CON LAS NORMAS INV E 707, 725 Y 748-13. | UND | 1 |  | EQUIPO | 9792000 |  | 8575000 | 5744277.0528 | 9564139.8976 | 9564139.8976
15 | COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL SIMPLE PARA TRABAJO PESADO, CONFIGURACIÓN CON MOLDE ESTACIONARIO, RESISTENTE PARA MOLDES DE ENSAYO MARSHALL, EL COMPACTADOR DEBE ESTAR DISEÑADO PARA PROVEER UN MECANISMO ESTABLE Y RÍGIDO A FIN DE PRODUCIR TESTIGOS DE ASFALTO DE 4” DE DIÁMETRO. EL COMPACTADOR DEBE SER DE TIPO MOLDE ESTACIONARIO Y DEBE INCLUIR UN MARTILLO DE PIE PLANO, DISEÑADO PARA UN USO INTENSIVO QUE LES PERMITA FUNCIONAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PESE A LAS CONSTANTES SACUDIDAS CAUSADAS POR EL PROCESO DE COMPACTACIÓN, CON UN CONTADOR AUTOMÁTICO PERMITIENDO QUE EL OPERADOR PREESTABLEZCA EL NÚMERO DE GOLPES DESEADOS Y DETENDRÁ LA MÁQUINA CUANDO SE ALCANCE EL NÚMERO REQUERIDO, QUE DESPUÉS DE HABER FIJADO EL NÚMERO DE GOLPES, EL OPERADOR PUEDE ENCENDER LA MÁQUINA PULSANDO UN BOTÓN Y MANTENER UN SEGUIMIENTO DE ELLOS EN UNA PANTALLA LED, CON UN MECANISMO DE LEVA QUE OPERE EL SISTEMA DE FIJACIÓN DEL MOLDE PARA FACILITAR LA INSERCIÓN Y RETIRO DEL MOLDE DE COMPACTACIÓN, QUE OPERE A 220 V/60HZ ESTE DEBE INCLUIR: * EL COMPACTADOR MECÁNICO. * UN CONTADOR AUTOMÁTICO. * MONTAJE DEL MARTILLO. * UN MOLDE DE COMPACTACIÓN. * UN PAQUETE DE DISCOS DE PAPEL * MARTILLO DE 10LB CON PIE PLANO Y SOPORTE PARA MOLDE. INCLUIR LA VERIFICACIÓN DE: 1) LAS DIMENSIONES DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. 2) PESO DEL MARTILLO. 3) GOLPES POR MINUTO. EL MARTILLO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM D6926, INV E 748-13 | UND | 0 |  | EQUIPO |  | 19920000 | 10140000 | 10420680.4302 | 16057336.5706 | 0
16 | SET DE AGUJAS TIPO TR CODIGO V12700N, PARA VISCOSIMETRO MARCA FUNGILAB, MODELO EVO EXPERT R. EL SET DE AGUJAS VIENE EMPACADO EN UN ESTUCHE PLASTICO Y SE COMPONE DE 4 AGUJAS (1)TR 8, (1) TR 9, (1) TR 10 Y (1) TR 11. ENTREGAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE. | SET DE AGUJAS | 1 |  | ELEMENTO |  |  | 5600000 |  | 6664000 | 6664000
17 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE ACERO CON UN ACABADO RECUBIERTO PARA RESISTIR LA CORROSIÓN. ESTÁ EQUIPADO CON ASAS Y ALETAS PARA PIES A FIN DE SER USADO CON LA PLACA. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 4 |  | EQUIPO | 135200 | 96000 | 104000 |  | 132962.6667 | 531850.6667
18 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE PLASTICO. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 2 |  | EQUIPO | 159500 | 90000 | 49400 |  | 118563.6667 | 237127.3333
19 | CABEZAL EN ACERO DE RUPTURA LOTTMAN DE 6”, PARA ENSAYO A TRACCION EN MEZCLAS ASFALTICAS. TIENE SEGMENTOS SUPERIORES E INFERIORES DE 3/4" DE ANCHO PARA USAR CON EL MOLDE DE 6". CUMPLE NORMAS ASTM D4123, AASHTO T283 | UND | 1 |  | ELEMENTO | 661000 | 1176000 | 897000 |  | 1084486.6667 | 1084486.6667
20 | LLAVE INGLESA PARA TUBO DE LONGITUD DE 12" FABRICADA EN HIERRO DUCTIL | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 72000 | 33000 |  | 62475 | 124950
21 | LLAVE EXPANSIVA ALEMANA LONGITUD DE 12" FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 52800 | 75200 |  | 76160 | 152320
22 | AGITADOR DE EQUIVALENTE DE ARENA MECANICO CON MOTOR, CON UN SISTEMA CONTADOR DIGITAL DE CICLOS, SOPORTE CILINDRICO, FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 110 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE INCLUIR DOS RELOJES ELECTRONICOS UNO PREDETERMINADO A 45 SEGUNDOS Y EL OTRO A 10 MINUTOS PARA AUMENTAR LA EXACTITUD Y FACILIDAD DE OPERACION. LAS OPERACIONES DE AGITACION DEBEN TENER UN RECORRIDO DE 8” (203 MM) A UNA VELOCIDAD DE 175 GOLPES POR MINUTO. FABRICADO BAJO LA NORMA. ASTM D2419. DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-133-2013.SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LOS CICLOS POR MINUTO Y LONGITUD DE RECORRIDO. | UND | 1 |  | EQUIPO | 5672600 |  | 5590000 |  | 6701247 | 6701247
23 | JUEGO DE 12 ESFERAS DE ACERO ENDURECIDO DE DIÁMETRO APROXIMADO DE ENTRE 46 Y 47.6 MM Y UNA MASA ENTRE 420 Y 440 GRAMOS, UTILIZADAS PARA EL ENSAYO RESISTENCIA A DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES A 1 1/2" POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, DEBE CUMPLIR LAS NORMAS ASTM C 131-06, INV E 218-13. ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA MASA Y EL DIÁMETRO DE CADA ESFERA. | JUEGO DE 12 ESFERAS | 1 |  | ELEMENTO |  | 1509600 | 1170000 | 1045374.399 | 1477573.1783 | 1477573.1783
24 | HIDRÓMETRO, CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 151 H, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 0,995 A 1,038 Y CALIBRADO PARA LEER 1,00 EN AGUA DESTILADA A 20°C, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO CON LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 |  | ELEMENTO | 237600 |  | 234000 | 330507.7922 | 318169.4242 | 318169.4242
25 | HIDRÓMETRO CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 152 H. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAMOS DE SUELO POR LITRO QUE VAN DE -5 A +60, Y CALIBRADO PARA EL SUPUESTO QUE EL AGUA DESTILADA TIENE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1,00 A 20°C Y QUE EL SUELO EN SUSPENSIÓN TIENE UNA GRAVEDAD ESPECIFICA DE 2,65, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO A LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 |  | ELEMENTO | 197800 |  | 208000 | 330507.7922 | 292068.7576 | 292068.7576
26 | AGUJA DE PENETRACIÓN MARCA HUMBOLTD REFERENCIA H-1280 PARA PENETROMETRO HUMBOLDT * MATERIAL ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO Y TEMPLADO (DUREZA ROCKWELL HRC 54 A HRC 60). * LONGITUD APROXIMADA DE 50MM. * DIÁMETRO ENTRE 1 Y 1,02 MM. * UNO DE LOS EXTREMOS SIMÉTRICAMENTE AJUSTADO HASTA FORMAR UN CONO DE ANGULO COMPRENDIDO ENTRE 8,7° Y 9,7° EN TODA LA LONGITUD DEL CONO, EL EJE DEL CONO DEBE SER COAXIAL CON EL CUERPO RECTO DE LA AGUJA, LA VARIACIÓN TOTAL AXIAL ENTRE LAS INTERSECCIONES DE LAS SUPERFICIES DEL CONO Y DEL CILINDRO MEDIDA COMO PROYECCIÓN SOBRE EL EJE DE SIMETRÍA DE LA AGUJA NO DEBERÁ EXCEDER DE 0,02 MM. * LA PUNTA DEBE ESTAR CORTADA PARA FORMAR UN TRONCO DE CONO, CUYA BASE DEBE TENER UN DIÁMETRO COMPRENDIDO ENTRE 0,14 Y 0,16 MM Y DEBE ESTAR SITUADA EN UN PLANO PERPENDICULAR AL EJE DE LA AGUJA, CON UNA TOLERANCIA MÁXIMA DE 2 °. * TODO EL TRONCO DE CONO DEBERÁ TENER BORDES FILOSOS Y LIBRES DE REBABAS, SU RUGOSIDAD MEDIA SUPERFICIAL DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA ENTRE 0,2 Y 0,3 µM * LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DEL EJE DE LA AGUJA DEBE ESTAR ENTRE 0,025 Y 0,125 µM. * LA AGUJA IRA MONTADA RÍGIDA Y COAXIALMENTE EN UN CASQUILLO CILÍNDRICO, EN ACERO INOXIDABLE DE 3,2 ± 0,05 MM DE DIÁMETRO, LA EXCENTRICIDAD O DISTANCIA MÁXIMA AL EJE DEL CASQUILLO, DESDE CUALQUIER PUNTO DE LA SUPERFICIE DE LA AGUJA INCLUIDA SU PUNTA NO EXCEDA 1MM. * LA MASA TOTAL DEL CASQUILLO Y LA AGUJA DEBERÁ SER DE 2,5G * TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA FIGURA 706-2 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 706-13, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INV E 706-13. | UNI | 3 |  | ELEMENTO | 917200 |  |  | 714379.7029 | 970789.9232 | 2912369.7697
27 | CAZUELA DE CASAGRANDE MOTORIZADA ASTM H-4230, OPERACIÓN DE 110 V, 50-60 HZ, QUE REALICE EL ENSAYO DE FORMA UNIFORME, QUE SE COMPONE DE: * CONTADOR AUTOMÁTICO DE GOLPES DE REVOLUCIONES DE MÍNIMO 2 DÍGITOS. * CAZUELA O COPA EN BRONCE CON UNA MASA DE 185 A 215 G INCLUYENDO EL SOPORTE DE LA COPA. * BASE DE UN MATERIAL QUE PRESENTE UN REBOTE RECIPIENTE ENTRE 77 Y 90%. * RANURADOR, HERRAMIENTA PLANA EN METAL NO CORROSIVO O EN PLASTICO , CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. * CALIBRADOR BLOQUE METÁLICO PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CALIDAD DE LA CAZUELA, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-4, DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, ESTE DEBE PERMITIR APOYARSE DE MANERA FIRME SOBRE LA BASE SIN SUFRIR OSCILACIONES, Y QUE EL LADO QUE HACE CONTACTO CON LA CAZUELA DURANTE LA OPERACIÓN DE AJUSTE DE LA ALTURA DE CALIDAD LIBRE ESTE SEA TEXTO, DE NO MENOS A 10MM DE ANCHO Y SIN BISELES O CURVATURAS. MOTOR DE ENGRANAJE QUE HAGA LEVANTAR LA CAZUELA A 2 ± 0.1 REVOLUCIONES POR SEGUNDO, AISLADO DEL RESTO DEL APARATO POR SOPORTES DE CAUCHO U OTRO MEDIO QUE EVITE QUE LA VIBRACIÓN DEL MOTOR SEA TRANSMITIDA AL RESTO DEL APARATO, ESTE DEBE TENER UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO Y UN MEDIO DE SITUAR CONVENIENTE LA CAZUELA PARA EL AJUSTE DE LA ALTURA DE CAÍDA A 10 MR. CON CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM D4318; AASHTO T89, T90, INV E-125-13. | UND | 1 |  | EQUIPO | 3814000 |  | 1822500 | 3480518.998 | 3616417.5359 | 3616417.5359
28 | TERMÓMETRO DE VIDRIO LIBRE DE MERCURIO, PRECISIÓN DE LAS LECTURAS 0,2°C Y UN RANGO DE MEDICIÓN DE -2 A 80°C, CON FORRO EN TEFLÓN PARA PROTEGERLO DE QUEBRADURAS Y POR SEGURIDAD, DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC EN TRES PUNTOS (DIFERENTE AL DE FABRICA), QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM C 88-05, ASTM 63C, INV E 220-13, INV E 702, 707-13. | UND | 2 |  | EQUIPO |  | 256200 | 195750 | 598308.4926 | 416602.5354 | 833205.0708
29 | PAQUETES POR 100 UNIDADES DE FILTRO PARA CENTRIFUGA DE 3000 GRAMOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV E 732-13. | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 10 |  | INSUMO | 674200 | 451200 |  |  | 669613 | 6696130
30 | MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO PARA PAVIMENTOS EN ASFALTO Y CONCRETO CON ENERGÍA DE IMPACTO POR GOLPE DE MÍNIMO 68 JULIO, CON MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 2,0 KW, PARA OPERACION A 110 V Y FRECUENCIA 50 HZ CON; 2 PUNTEROS Y 4 CINCELES Y/O ESPÁTULAS PLANAS DE LONGITUD MAYOR A 25CM. | UNI | 1 |  | EQUIPO |  | 5280000 |  | 5025430.6148 | 6131731.2158 | 6131731.2158
31 | BALÓN VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CUELLO LARGO DE CAPACIDAD 500 MILILITROS, CON TAPÓN. QUE CUMPLA LAS NORMA INV E 222-13. ENTREGAR CERTIFICADO DEL FABRICANTE | UNI | 8 |  | ELEMENTO | 137400 | 72000 | 58500 |  | 106267 | 850136
32 | PRENSA MULTIUSOS AUTOMATICA QUE CUBRA ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO. CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO BAJO 0 A 5 KN A COMPRESIÓN, CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO ALTO 0 A 50KN, DIVISIÓN DE ESCALA DE 0,01 KN; CLASE DE EXACTITUD 0,5% DESDE EL 5% PARA CADA RANGO; EXACTITUD DE LA MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 0,05% +/- 0,005 mm. CORRIENTE 110/220 VAC 50/60HZ; INTERFAZ RS232 PARA LA COMPUTADORA O IMPRESORA; ALMACENAMIENTO DE DATOS Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS NO VOLÁTILES; AUTO CONVERSIÓN DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO ENTRE SISTEMAS DE MEDIDAS INGLES Y SISTEMA INTERNACIONAL; CONFIGURACIÓN Y SELECCIÓN DE PRUEBA A TRAVES DEL TECLADO; INICIO AUTOMÁTICO DEL REGISTRO DE DATOS DE LA PRUEBA; REVISIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA A TRAVÉS DE LA PANTALLA; ENSAYO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO QUE CONTROLE LA PARTIDA Y PARADA Y SELECCIONE LA VELOCIDAD Y LA ADQUISICION DE DATOS. SE REQUIERE QUE LA LECTURA DE DEFORMACIÓN SEA TOMADA POR EL DEFORMIMETRO DIGITAL INSTALADO EXTERIORMENTE SOBRE SOPORTE DE DIAL Y QUE DICHA LECTURA SEA REGISTRADA EN EL SOFTWARE Y SEA MOSTRADA EN LA PANTALLA DEL COMPUTADOR. LA PRENSA MULTIUSOS DEBE INCLUIR: 1) LAS CELDAS DE CARGA TIPO S DE RANGO BAJO 0 A 5 KN Y RANGO ALTO DE 0 A 50 KN. 2) PISTONES DE CARGA PARA ENSAYOS CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA. 3) COMPUTADOR Y UPS. 4) SOFTWARE QUE PERMITA DESARROLLAR LOS ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO 5) SOPORTE DIAL - BASE MAGNETICA 6) COMPARADOR DE CARATULA DIG 25mm X 0.01mm CALIBRADO CON SELLO ONAC 7) MOLDE DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. EL MOLDE DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC DEL EQUIPO EN LO REFERENTE AL COMPARADOR DE CARATULA DIGITAL, LAS CELDAS DE CARGA Y MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS. EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS INVIAS E-748-2013, INV-E-148-13, INV-E-152-13, INV-E-749-13, INV-E-614-13 | UN | 0 |  | EQUIPO |  | 16800000 | 24557000 |  | 24607415 | 0
33 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 1/2". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 381500 |  | 272750 | 203876.799 | 340390.2969 | 680780.5939
34 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 3/8". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 381500 |  | 272750 | 203876.799 | 340390.2969 | 680780.5939
35 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 20. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 214760.5844 | 357440.5318 | 714881.0636
36 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 40. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 214760.5844 | 357440.5318 | 714881.0636
37 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 50. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 226538.9768 | 362112.6274 | 1086337.8823
38 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 80. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 226538.9768 | 362112.6274 | 724225.2549
39 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 100. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 226538.9768 | 362112.6274 | 1086337.8823
40 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 120. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 226538.9768 | 362112.6274 | 1086337.8823
41 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 200. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 461000 |  | 272750 | 226538.9768 | 380914.6274 | 1142743.8823
42 | TAMIZ DE BASTIDOR MUY ALTO PARA ENSAYO DE LAVADO, CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO 8", ALTURA 4" Y MALLA DE N°200". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. . SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 642200 |  | 308800 | 304758.5902 | 498117.5741 | 1494352.7224
43 | CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, EN ACERO INOXIDABLE, SE USA PARA MEDICIONES EXTERIORES, INTERIORES, DE PROFUNDIDAD Y ESCALONADAS. INTERCAMBIABLE DE PULGADAS A MILÍMETROS, 0-12” (0-300 mm), EXACTITUD: ±0 .001, SE DEBE ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 1 |  | EQUIPO | 1616500 |  |  |  | 1923635 | 1923635
44 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 20 KG CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~0.3 A , 50 - 60 HZ MODELO PSM11R-120, DC OUTPUT 12 V. | UN | 2 |  | ELEMENTO |  | 84000 | 145000 |  | 136255 | 272510
45 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 400 g Y 2000 g CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~ 300MA , 50 - 60 HZ, 12 - 18VA MODELO P/N46001724 | UN | 2 |  | ELEMENTO |  | 84000 | 145000 |  | 136255 | 272510
46 | CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEZCLAR Y TRANSFERIR SUELOS Y PARA MANIPULAR QUÍMICOS CORROSIVOS, ETC.., TIENE UN LARGO DE 13” (330MM). UNA CONCAVIDAD DE APROXIMADAMENTE 102 MM (4 PULGADAS) DE LARGO, 63,5 MM (2 ½ PULGADAS) DE ANCHO EN LA PARTE MÁS AMPLIA Y DE 12,7 MM A 19,0 MM (DE ½ PULGADAS A ¾ DE PULGADAS) DE PROFUNDIDAD. | UN | 4 |  | ELEMENTO | 53500 | 42000 |  | 64249.7039 | 63367.3826 | 253469.5302
47 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN LITRO. | UN | 60 |  | INSUMO |  | 5280 |  | 3573.928 | 5268.0872 | 316085.2307
48 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN GALÓN. | UN | 20 |  | INSUMO |  | 8160 |  | 6498.051 | 8721.5403 | 174430.8065
49 | AGUA DESTILADA | CANECA DE 55 GALONES | 2 |  | INSUMO |  | 2304000 | 1056000 |  | 1999200 | 3998400
50 | SOLUCION STOCK CONCENTRADA PARA EQUIVALENTE DE ARENA | GALON | 2 |  | INSUMO | 328200 | 264000 | 312000 |  | 358666 | 717332
51 | ARENA DE GUAMO PARA ENSAYO DE DENSIDADES (PASA POR TAMIZ No 16 Y RETIENE TAMIZ No. 30) | PAQUETE DE 5 KG | 10 |  | INSUMO | 79500 | 36000 | 42250 |  | 62574.1667 | 625741.6667
52 | PLATÓN EN ALUMINIO DE DIÁMETRO 25 CM Y 7.5 CM DE ALTURA | UND | 20 |  | ELEMENTO | 10300 |  | 13200 | 10721.7841 | 13574.641 | 271492.8205
53 | CARGUE DE CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EN CALIDAD EN PRESTAMO DE USO EL CILINDRO) | CILINDRO DE 100 LB | 6 |  | INSUMO |  |  | 190000 |  | 226100 | 1356600
66 | ESCALERA TIPO TIJERA 4 PASOS DE 1,20 METROS DE ALTURA EN ALUMINIO TIPO I DE 113 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 852000 | 512000 |  | 811580 | 811580
67 | MARTILLO COMPACTACION MARSHALL MANUAL DE 4" INCLUYE PROTECTOR DE DEDOS, DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-748-13. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DEL PESO DEL MARTILLO Y DIMENSIONES DEL MISMO | UND | 2 |  | EQUIPO | 379800 | 264000 | 318500 |  | 381712.3333 | 763424.6667
68 | SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO (DE TIPO FARMACÉUTICO) | BULTO DE 50 KG | 2 |  | INSUMO | 284400 | 492000 | 525000 | 243676.9112 | 459660.3811 | 919320.7621
69 | RANURADOR PLANO EN PLASTICO PARA ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE CADA RANURADOR SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA INVIAS-E-125-13. | UNIDAD | 50 |  | ELEMENTO | 8860 | 16800 | 7000 |  | 12955.1333 | 647756.6667
70 | MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- FABRICADA EN ACERO CALIBRE 80. DEBE CUMPLIR CON LA Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. LAS DIMENSIONES DE LA MORDAZA DEBEN SER LAS INDICADAS EN LA FIGURA 748-5-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 748-13. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE LA MORDAZA SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 748-5 DE LA NORMA INVIAS-E-748-13. LA MORDAZA DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. | UNIDAD | 1 |  | ELEMENTO | 1199000 |  | 1027000 |  | 1324470 | 1324470
196075548.7433
Note on H31: ====== ID#AAAAQF9TZ08 Willintong Contreras Camacho (2021-10-25 16:37:22) SE AGREGO 200000 DE LA CALIBRACION

## 2020 COTI Y CTO 2018 DEPU DEF (hidden)
LISTADO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A SOLICITAR PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS AÑO 2020
PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | IMAGEN GUIA | TIPO DE PRODUCTO | DIRIMPEX | SIMIM | PINZUAR | CONTRATO SIMIM AÑO 2018 (13 DIC DE 2018) | VALOR UNITARIO PROMEDIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA
1 | BALANZA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz, DE CAPACIDAD 400 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,01 g, REPETIBILIDAD +/- 0,01 g, TAMAÑO DE LA PLATAFORMA 190 mm*200 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BASCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 |  | EQUIPO | 3050300 | 1250400 | 3112000 |  | 2940371 | 2940371
2 | BALANZA ANALITICA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz Y CON BATERIA RECARGABLE, APAGADO AUTOMATICO PARA AHORRO DE BATERIA. LA CAPACIDAD DEBE SER DE 450 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,001 g, REPETIBILIDAD +/- 0,001 g, TAMAÑO MINIMO DE LA PLATAFORMA 145 mm*125 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BALANZA DEBE CONTAR CON PANTALLA PROTECTORA CON EL FIN DE ELIMINAR LAS PERTURBACIONES POR VIENTO AL AIRE LIBRE O EN AMBIENTES DE CORRIENTE DE AIRE, . LA BALANZA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 |  | EQUIPO | 6203200 | 8388000 |  |  | 8681764 | 8681764
3 | BALANZA ELECTRONICA CON PANTALLA GRANDE DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) CON CARACTERES ALFANUMÉRICOS. UNA GRAN SUPERFICIE PARA PESAR DE ACERO INOXIDABLE, TECLAS CURSOR PARA NAVEGACIÓN EN EL MENÚ, SISTEMA ERGONÓMICO DE NIVELACION, INTERFACE RS232 BI-DIRECCIONAL, GANCHO PARA PESAR POR DEBAJO DE LA BALANZA, FRENTE DEL VISOR SELLADO Y ANILLO DE SEGURIDAD PARA DERRAMES, INDICADOR DE ESTABILIDAD, FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 HZ, DE CAPACIDAD 22 KG , SENSIBILIDAD DE 0,1 g. MENU CON OPCION DE IDIOMA EN ESPAÑOL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BÁSCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 3 |  | EQUIPO | 3039800 | 2527200 | 24432500 |  | 11899801.6667 | 35699405
4 | JUEGO DE 15 PESAS PATRON CLASE F1 (PATRONES DE MASA DE FINA EXACTITUD) EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBEN SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. LAS PESAS SON LAS SIGUIENTES: UNA DE 1 g, DOS DE 2 g, UNA DE 5 g, UNA DE 10 g, DOS DE 20 g, UNA DE 50 g, UNA DE 100 g, DOS DE 200 g, UNA DE 500 g, UNA DE 1 kg, DOS DE 2 kg. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTAS PESAS PATRON DEBEN CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | JUEGO DE 15 PESAS | 1 |  | ELEMENTO |  | 5186400 | 10625300 |  | 9407961.5 | 9407961.5
5 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 5 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 1944000 | 475200 |  | 1439424 | 2878848 | 81029371.3682
6 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 10 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 1725600 | 648000 |  | 1412292 | 1412292
7 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 20 KILOGRAMOS EN FUNDICIÓN PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 216000 | 180000 |  | 235620 | 235620
8 | ESTUFA A GAS ESMALTADA DE DOS PUESTOS . | UND | 2 |  | ELEMENTO | 146900 | 271200 | 136900 |  | 220150 | 440300
9 | ESTUFA A GAS CLASE INDUSTRIAL TIPO MESA (PARA SOBRE PONER EN MESA)CON 4 PUESTOS GRANDES. CON ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304. PARRILLAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO, QUEMADORES INDEFORMABLES EN HIERRO FUNDIDO DE 6 PULGADAS, PERILLAS EN ALUMINIO, RECOGEDOR DE GRASA, CON PEQUEÑAS PATAS EN TUBERIA CUADRADA DE ACERO, CON ENCENDIDO ELECTRICO . | UND | 1 |  | EQUIPO |  |  | 3737850 |  | 4448041.5 | 4448041.5
10 | BROCA DIAMANTADA DE CALIDAD PROFESIONAL ESTÁ DISEÑADA PARA APLICACIONES DE USO ESPECÍFICO Y DISPONIBLE PARA SER USADA YA SEA EN HORMIGÓN COMO EN ASFALTOS. ESTÁ DISPONIBLE EN VARIADOS TAMAÑOS Y TIENE UNA ALTURA DE SEGMENTO TOTAL DE 0.320 "(8.128MM), 0 .250" (6 .350MM) DE PROFUNDIDAD DIAMANTADA Y 0 .070 (1 .778MM) BASE DE SEGMENTO. LA LONGITUD ESTÁNDAR LA BROCA ES DE 13" (330,2 mm) Y EL ADAPTADOR DE ROSCA INTEGRAL ES DE 1-1/4” – HILO 7, DE DIÁMETRO DE 4", QUE CUMPLA CON LA NORMA INV E 758-13. | UND | 16 |  | ELEMENTO | 750100 |  | 833850 | 890720.786 | 981619.4118 | 15705910.5884
11 | MOLDE METALICO PARA FUNDIR VIGUETAS DE CONCRETO DE 6" * 6" * 21" DE LONGITUD, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 5/16"*1/4", CON COMPUERTAS ABISAGRADAS PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA. LOS MOLDES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM C-78 E INV-E-402. | UND | 16 |  | ELEMENTO | 270100 | 198000 | 208000 |  | 268186.3333 | 4290981.3333
12 | CONJUNTO DE EQUIPO RICE QUE DEBE INCLUIR: 1. UNA (1) BOMBA DE ALTO VACÍO DE DOS ETAPAS, DE ALTA CAPACIDAD, DE 110 V, 50-60 HZ, MONOFÁSICO, PARA AVERIGUAR LA MÁXIMA TEÓRICA DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS (ENSAYO DE RICE), DEBE CONTAR CON MOTOR DE 1/2 HP, 1725 REVOLUCIONES POR MINUTO, DESPLAZAMIENTO DEL AIRE MINIMO DE 85 L/MIN, SUCCIÓN DE 30 PULGADAS DE MERCURIO. 2) DOS (2) VACUOMETROS DE 2" DE DIAMETRO DE RANGO 30 PULGADAS DE MERCURIO, EN POLICARBONATO LIGERO CON TAPA TRANSPARENTE. 3) UNA (1) TRAMPA DE AGUA. 4) MANGUERAS Y CONEXIONES PARA EL MONTAJE. 5) UN (1) PICNOMETRO DE VACIO EN ACERO INOXIDABLE CON UN VOLUMEN DE 4.34 LITROS, CON CAPACIDAD PARA MUESTRAS DE 2500 GRAMOS. INCLUYE RECIPIENTE VOLUMÉTRICO EN ACERO INOXIDABLE, TAPA VOLUMÉTRICA, TAPA PLANA AL VACÍO DE PLEXIGLASS CON O-RING. EL PICNOMETRO DE ACERO INOXIDABLE TIENE 7.5” DE DIAMETRO POR 6” DE PROFUNDIDAD. 6) UNA (1) MESA VIBRATORIA PARA USO DEL PICNÓMETRO, DE TRABAJO PESADO. VIBRADOR FUERTE Y RESISTENTE CON BASES FIRMES. DEBE TENER INTERRUPTOR INTEGRAL DE ENCENDIDO/APAGADO PARA TRABAJO PESADO. DEBE INCLUIR APRETADORES PARA GARANTIZAR EL FIJAMIENTO Y DESENGANCHE RÁPIDO DEL PICNOMETRO RÁPIDAMENTE. SE DEBE ENTREGAR TODO EL CONJUNTO INSTALADO, ENSAYADO Y FUNCIONANDO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACION CON SELLO ONAC DE LOS DOS (2) VACUOMETROS EN EL INTERVALO DE 0 HASTA 30 in Hg. EL CONJUNTO DE EQUIPO RICE DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-735-2013. | UND | 1 |  | EQUIPO |  | 5760000 | 6175000 |  | 7101325 | 7101325
13 | HORNO DE LABORATORIO PARA TRABAJO PESADO DE CAPACIDAD 300 LITROS, CON RECUBRIMIENTO INTERNO TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SUPERFICIAL EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON UN AISLAMIENTO DE 60 MM DE GROSOR, CALENTAMIENTO RÁPIDO, TIPO DE SENSOR PT 100, SISTEMA DE MEDICION DE CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE DE FÁCIL LECTURA, CON FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. VENTILACIÓN FORZADA PARA CONSEGUIR UNA TEMPERATURA UNIFORME EN TODA LA CÁMARA DEL HORNO. CUATRO (4) REJILLAS DE INSERCIÓN SENCILLA, CON CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 10 KG POR REJILLA. TEMPERATURA MÁXIMA 200 CELSIUS. RANGO DE TEMPERATURA DE 5 A 200 GRADOS CELSIUS. RESOLUCION DE 0,01 °C, HOMOGENIDAD MENOR O IGUAL A 3 ° C, ESTABILIDAD DE 1°C. FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 220 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DEL HORNO EN TRES (3) TEMPERATURAS. | UND | 3 |  | EQUIPO | 17311000 | 8640000 | 9750000 |  | 14161396.6667 | 42484190
14 | BAÑO DE AGUA DE CAPACIDAD 65 LITROS DE 110 V, 50-60 HZ, CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR, AUTO REGULACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA, CON VISOR DIGITAL DOBLE QUE MUESTRA SIMULTÁNEAMENTE EL PUNTO DE AJUSTE Y LA TEMPERATURA DEL PROCESO, LÍMITE DE POTENCIA PORCENTUAL QUE PROTEGE CONTRA LA FATIGA DE LOS COMPONENTES, CON BLOQUEO AL OPERADOR PARA EVITAR CAMBIOS NO DESEADOS. TODAS LAS PARTES EXPUESTAS DEBEN SER EN ACERO INOXIDABLE. CONTROL DE TEMPERATURA PRECISA DESDE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 90° CELSIUS, CON UNA RESOLUCION DE ±0,1°C Y ESTABILIDAD DE +1 ° C. EL BAÑO DEBE INCLUIR: A) UN CIRCULADOR MAGNÉTICO PARA INDUCIR UN FLUJO DE AGUA Y MANTENER UNA TEMPERATURA UNIFORME. B) UN PANEL DE CONTROL DELANTERO RESISTENTE AL AGUA Y LA CORROSIÓN. C) UNA BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE UBICADA A 2” (51MM) DEL FONDO DE LA UNIDAD PARA LA CIRCULACIÓN LIBRE DEL AGUA SOBRE Y DEBAJO DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO. D) TAPA EN ACERO INOXIDABLE. DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC PARA TRES (3) TEMPERATURAS. EL BAÑO DE CUMPLIR CON LAS NORMAS INV E 707, 725 Y 748-13. | UND | 1 |  | EQUIPO | 9792000 |  | 8575000 | 5744277.0528 | 9564139.8976 | 9564139.8976
15 | COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL SIMPLE PARA TRABAJO PESADO, CONFIGURACIÓN CON MOLDE ESTACIONARIO, RESISTENTE PARA MOLDES DE ENSAYO MARSHALL, EL COMPACTADOR DEBE ESTAR DISEÑADO PARA PROVEER UN MECANISMO ESTABLE Y RÍGIDO A FIN DE PRODUCIR TESTIGOS DE ASFALTO DE 4” DE DIÁMETRO. EL COMPACTADOR DEBE SER DE TIPO MOLDE ESTACIONARIO Y DEBE INCLUIR UN MARTILLO DE PIE PLANO, DISEÑADO PARA UN USO INTENSIVO QUE LES PERMITA FUNCIONAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PESE A LAS CONSTANTES SACUDIDAS CAUSADAS POR EL PROCESO DE COMPACTACIÓN, CON UN CONTADOR AUTOMÁTICO PERMITIENDO QUE EL OPERADOR PREESTABLEZCA EL NÚMERO DE GOLPES DESEADOS Y DETENDRÁ LA MÁQUINA CUANDO SE ALCANCE EL NÚMERO REQUERIDO, QUE DESPUÉS DE HABER FIJADO EL NÚMERO DE GOLPES, EL OPERADOR PUEDE ENCENDER LA MÁQUINA PULSANDO UN BOTÓN Y MANTENER UN SEGUIMIENTO DE ELLOS EN UNA PANTALLA LED, CON UN MECANISMO DE LEVA QUE OPERE EL SISTEMA DE FIJACIÓN DEL MOLDE PARA FACILITAR LA INSERCIÓN Y RETIRO DEL MOLDE DE COMPACTACIÓN, QUE OPERE A 220 V/60HZ ESTE DEBE INCLUIR: * EL COMPACTADOR MECÁNICO. * UN CONTADOR AUTOMÁTICO. * MONTAJE DEL MARTILLO. * UN MOLDE DE COMPACTACIÓN. * UN PAQUETE DE DISCOS DE PAPEL * MARTILLO DE 10LB CON PIE PLANO Y SOPORTE PARA MOLDE. INCLUIR LA VERIFICACIÓN DE: 1) LAS DIMENSIONES DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. 2) PESO DEL MARTILLO. 3) GOLPES POR MINUTO. EL MARTILLO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM D6926, INV E 748-13 | UND | 1 |  | EQUIPO |  | 19920000 | 10140000 | 10420680.4302 | 16057336.5706 | 16057336.5706
16 | SET DE AGUJAS TIPO TR CODIGO V12700N, PARA VISCOSIMETRO MARCA FUNGILAB, MODELO EVO EXPERT R. EL SET DE AGUJAS VIENE EMPACADO EN UN ESTUCHE PLASTICO Y SE COMPONE DE 4 AGUJAS (1)TR 8, (1) TR 9, (1) TR 10 Y (1) TR 11. ENTREGAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE. | SET DE AGUJAS | 2 |  | ELEMENTO |  |  | 5600000 |  | 6664000 | 13328000
17 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE ACERO CON UN ACABADO RECUBIERTO PARA RESISTIR LA CORROSIÓN. ESTÁ EQUIPADO CON ASAS Y ALETAS PARA PIES A FIN DE SER USADO CON LA PLACA. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 4 |  | EQUIPO | 135200 | 96000 | 104000 |  | 132962.6667 | 531850.6667
18 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE PLASTICO. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 2 |  | EQUIPO | 159500 | 90000 | 49400 |  | 118563.6667 | 237127.3333
19 | CABEZAL EN ACERO DE RUPTURA LOTTMAN DE 6”, PARA ENSAYO A TRACCION EN MEZCLAS ASFALTICAS. TIENE SEGMENTOS SUPERIORES E INFERIORES DE 3/4" DE ANCHO PARA USAR CON EL MOLDE DE 6". CUMPLE NORMAS ASTM D4123, AASHTO T283 | UND | 1 |  | ELEMENTO | 661000 | 1176000 | 897000 |  | 1084486.6667 | 1084486.6667
20 | LLAVE INGLESA PARA TUBO DE LONGITUD DE 12" FABRICADA EN HIERRO DUCTIL | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 72000 | 33000 |  | 62475 | 124950
21 | LLAVE EXPANSIVA ALEMANA LONGITUD DE 12" FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 52800 | 75200 |  | 76160 | 152320
22 | AGITADOR DE EQUIVALENTE DE ARENA MECANICO CON MOTOR, CON UN SISTEMA CONTADOR DIGITAL DE CICLOS, SOPORTE CILINDRICO, FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 110 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE INCLUIR DOS RELOJES ELECTRONICOS UNO PREDETERMINADO A 45 SEGUNDOS Y EL OTRO A 10 MINUTOS PARA AUMENTAR LA EXACTITUD Y FACILIDAD DE OPERACION. LAS OPERACIONES DE AGITACION DEBEN TENER UN RECORRIDO DE 8” (203 MM) A UNA VELOCIDAD DE 175 GOLPES POR MINUTO. FABRICADO BAJO LA NORMA. ASTM D2419. DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-133-2013.SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LOS CICLOS POR MINUTO Y LONGITUD DE RECORRIDO. | UND | 1 |  | EQUIPO | 5672600 |  | 5590000 |  | 6701247 | 6701247
23 | JUEGO DE 12 ESFERAS DE ACERO ENDURECIDO DE DIÁMETRO APROXIMADO DE ENTRE 46 Y 47.6 MM Y UNA MASA ENTRE 420 Y 440 GRAMOS, UTILIZADAS PARA EL ENSAYO RESISTENCIA A DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES A 1 1/2" POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, DEBE CUMPLIR LAS NORMAS ASTM C 131-06, INV E 218-13. ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA MASA Y EL DIÁMETRO DE CADA ESFERA. | JUEGO DE 12 ESFERAS | 1 |  | ELEMENTO |  | 1509600 | 1170000 | 1045374.399 | 1477573.1783 | 1477573.1783
24 | HIDRÓMETRO, CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 151 H, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 0,995 A 1,038 Y CALIBRADO PARA LEER 1,00 EN AGUA DESTILADA A 20°C, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO CON LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 |  | ELEMENTO | 237600 |  | 234000 | 330507.7922 | 318169.4242 | 318169.4242
25 | HIDRÓMETRO CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 152 H. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAMOS DE SUELO POR LITRO QUE VAN DE -5 A +60, Y CALIBRADO PARA EL SUPUESTO QUE EL AGUA DESTILADA TIENE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1,00 A 20°C Y QUE EL SUELO EN SUSPENSIÓN TIENE UNA GRAVEDAD ESPECIFICA DE 2,65, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO A LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 |  | ELEMENTO | 197800 |  | 208000 | 330507.7922 | 292068.7576 | 292068.7576
26 | AGUJA DE PENETRACIÓN MARCA HUMBOLTD REFERENCIA H-1280 PARA PENETROMETRO HUMBOLDT * MATERIAL ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO Y TEMPLADO (DUREZA ROCKWELL HRC 54 A HRC 60). * LONGITUD APROXIMADA DE 50MM. * DIÁMETRO ENTRE 1 Y 1,02 MM. * UNO DE LOS EXTREMOS SIMÉTRICAMENTE AJUSTADO HASTA FORMAR UN CONO DE ANGULO COMPRENDIDO ENTRE 8,7° Y 9,7° EN TODA LA LONGITUD DEL CONO, EL EJE DEL CONO DEBE SER COAXIAL CON EL CUERPO RECTO DE LA AGUJA, LA VARIACIÓN TOTAL AXIAL ENTRE LAS INTERSECCIONES DE LAS SUPERFICIES DEL CONO Y DEL CILINDRO MEDIDA COMO PROYECCIÓN SOBRE EL EJE DE SIMETRÍA DE LA AGUJA NO DEBERÁ EXCEDER DE 0,02 MM. * LA PUNTA DEBE ESTAR CORTADA PARA FORMAR UN TRONCO DE CONO, CUYA BASE DEBE TENER UN DIÁMETRO COMPRENDIDO ENTRE 0,14 Y 0,16 MM Y DEBE ESTAR SITUADA EN UN PLANO PERPENDICULAR AL EJE DE LA AGUJA, CON UNA TOLERANCIA MÁXIMA DE 2 °. * TODO EL TRONCO DE CONO DEBERÁ TENER BORDES FILOSOS Y LIBRES DE REBABAS, SU RUGOSIDAD MEDIA SUPERFICIAL DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA ENTRE 0,2 Y 0,3 µM * LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DEL EJE DE LA AGUJA DEBE ESTAR ENTRE 0,025 Y 0,125 µM. * LA AGUJA IRA MONTADA RÍGIDA Y COAXIALMENTE EN UN CASQUILLO CILÍNDRICO, EN ACERO INOXIDABLE DE 3,2 ± 0,05 MM DE DIÁMETRO, LA EXCENTRICIDAD O DISTANCIA MÁXIMA AL EJE DEL CASQUILLO, DESDE CUALQUIER PUNTO DE LA SUPERFICIE DE LA AGUJA INCLUIDA SU PUNTA NO EXCEDA 1MM. * LA MASA TOTAL DEL CASQUILLO Y LA AGUJA DEBERÁ SER DE 2,5G * TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA FIGURA 706-2 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 706-13, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INV E 706-13. | UNI | 3 |  | ELEMENTO | 917200 |  |  | 714379.7029 | 970789.9232 | 2912369.7697
27 | CAZUELA DE CASAGRANDE MOTORIZADA ASTM H-4230, OPERACIÓN DE 110 V, 50-60 HZ, QUE REALICE EL ENSAYO DE FORMA UNIFORME, QUE SE COMPONE DE: * CONTADOR AUTOMÁTICO DE GOLPES DE REVOLUCIONES DE MÍNIMO 2 DÍGITOS. * CAZUELA O COPA EN BRONCE CON UNA MASA DE 185 A 215 G INCLUYENDO EL SOPORTE DE LA COPA. * BASE DE UN MATERIAL QUE PRESENTE UN REBOTE RECIPIENTE ENTRE 77 Y 90%. * RANURADOR, HERRAMIENTA PLANA EN METAL NO CORROSIVO O EN PLASTICO , CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. * CALIBRADOR BLOQUE METÁLICO PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CALIDAD DE LA CAZUELA, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-4, DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, ESTE DEBE PERMITIR APOYARSE DE MANERA FIRME SOBRE LA BASE SIN SUFRIR OSCILACIONES, Y QUE EL LADO QUE HACE CONTACTO CON LA CAZUELA DURANTE LA OPERACIÓN DE AJUSTE DE LA ALTURA DE CALIDAD LIBRE ESTE SEA TEXTO, DE NO MENOS A 10MM DE ANCHO Y SIN BISELES O CURVATURAS. MOTOR DE ENGRANAJE QUE HAGA LEVANTAR LA CAZUELA A 2 ± 0.1 REVOLUCIONES POR SEGUNDO, AISLADO DEL RESTO DEL APARATO POR SOPORTES DE CAUCHO U OTRO MEDIO QUE EVITE QUE LA VIBRACIÓN DEL MOTOR SEA TRANSMITIDA AL RESTO DEL APARATO, ESTE DEBE TENER UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO Y UN MEDIO DE SITUAR CONVENIENTE LA CAZUELA PARA EL AJUSTE DE LA ALTURA DE CAÍDA A 10 MR. CON CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM D4318; AASHTO T89, T90, INV E-125-13. | UND | 1 |  | EQUIPO | 3814000 |  | 1822500 | 3480518.998 | 3616417.5359 | 3616417.5359
28 | TERMÓMETRO DE VIDRIO LIBRE DE MERCURIO, PRECISIÓN DE LAS LECTURAS 0,2°C Y UN RANGO DE MEDICIÓN DE -2 A 80°C, CON FORRO EN TEFLÓN PARA PROTEGERLO DE QUEBRADURAS Y POR SEGURIDAD, DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC EN TRES PUNTOS (DIFERENTE AL DE FABRICA), QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM C 88-05, ASTM 63C, INV E 220-13, INV E 702, 707-13. | UND | 2 |  | EQUIPO |  | 256200 | 195750 | 598308.4926 | 416602.5354 | 833205.0708
29 | PAQUETES POR 100 UNIDADES DE FILTRO PARA CENTRIFUGA DE 3000 GRAMOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV E 732-13. | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 10 |  | INSUMO | 674200 | 451200 |  |  | 669613 | 6696130
30 | MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO PARA PAVIMENTOS EN ASFALTO Y CONCRETO CON ENERGÍA DE IMPACTO POR GOLPE DE MÍNIMO 68 JULIO, CON MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 2,0 KW, PARA OPERACION A 110 V Y FRECUENCIA 50 HZ CON; 2 PUNTEROS Y 4 CINCELES Y/O ESPÁTULAS PLANAS DE LONGITUD MAYOR A 25CM. | UNI | 1 |  | EQUIPO |  | 5280000 |  | 5025430.6148 | 6131731.2158 | 6131731.2158
31 | BALÓN VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CUELLO LARGO DE CAPACIDAD 500 MILILITROS, CON TAPÓN. QUE CUMPLA LAS NORMA INV E 222-13. ENTREGAR CERTIFICADO DEL FABRICANTE | UNI | 8 |  | ELEMENTO | 137400 | 72000 | 58500 |  | 106267 | 850136
32 | PRENSA MULTIUSOS AUTOMATICA QUE CUBRA ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO. CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO BAJO 0 A 5 KN A COMPRESIÓN, CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO ALTO 0 A 50KN, DIVISIÓN DE ESCALA DE 0,01 KN; CLASE DE EXACTITUD 0,5% DESDE EL 5% PARA CADA RANGO; EXACTITUD DE LA MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 0,05% +/- 0,005 mm. CORRIENTE 110/220 VAC 50/60HZ; INTERFAZ RS232 PARA LA COMPUTADORA O IMPRESORA; ALMACENAMIENTO DE DATOS Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS NO VOLÁTILES; AUTO CONVERSIÓN DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO ENTRE SISTEMAS DE MEDIDAS INGLES Y SISTEMA INTERNACIONAL; CONFIGURACIÓN Y SELECCIÓN DE PRUEBA A TRAVES DEL TECLADO; INICIO AUTOMÁTICO DEL REGISTRO DE DATOS DE LA PRUEBA; REVISIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA A TRAVÉS DE LA PANTALLA; ENSAYO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO QUE CONTROLE LA PARTIDA Y PARADA Y SELECCIONE LA VELOCIDAD Y LA ADQUISICION DE DATOS. SE REQUIERE QUE LA LECTURA DE DEFORMACIÓN SEA TOMADA POR EL DEFORMIMETRO DIGITAL INSTALADO EXTERIORMENTE SOBRE SOPORTE DE DIAL Y QUE DICHA LECTURA SEA REGISTRADA EN EL SOFTWARE Y SEA MOSTRADA EN LA PANTALLA DEL COMPUTADOR. LA PRENSA MULTIUSOS DEBE INCLUIR: 1) LAS CELDAS DE CARGA TIPO S DE RANGO BAJO 0 A 5 KN Y RANGO ALTO DE 0 A 50 KN. 2) PISTONES DE CARGA PARA ENSAYOS CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA. 3) COMPUTADOR Y UPS. 4) SOFTWARE QUE PERMITA DESARROLLAR LOS ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO 5) SOPORTE DIAL - BASE MAGNETICA 6) COMPARADOR DE CARATULA DIG 25mm X 0.01mm CALIBRADO CON SELLO ONAC 7) MOLDE DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. EL MOLDE DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC DEL EQUIPO EN LO REFERENTE AL COMPARADOR DE CARATULA DIGITAL, LAS CELDAS DE CARGA Y MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS. EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS INVIAS E-748-2013, INV-E-148-13, INV-E-152-13, INV-E-749-13, INV-E-614-13 | UN | 1 |  | EQUIPO |  | 16800000 | 24557000 |  | 24607415 | 24607415
33 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 1/2". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 381500 |  | 272750 | 203876.799 | 340390.2969 | 680780.5939
34 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 3/8". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 381500 |  | 272750 | 203876.799 | 340390.2969 | 680780.5939
35 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 20. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 214760.5844 | 357440.5318 | 714881.0636
36 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 40. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 214760.5844 | 357440.5318 | 714881.0636
37 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 50. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 226538.9768 | 362112.6274 | 1086337.8823
38 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 80. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 226538.9768 | 362112.6274 | 724225.2549
39 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 100. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 226538.9768 | 362112.6274 | 1086337.8823
40 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 120. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 |  | 272750 | 226538.9768 | 362112.6274 | 1086337.8823
41 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 200. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 461000 |  | 272750 | 226538.9768 | 380914.6274 | 1142743.8823
42 | TAMIZ DE BASTIDOR MUY ALTO PARA ENSAYO DE LAVADO, CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO 8", ALTURA 4" Y MALLA DE N°200". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. . SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 642200 |  | 308800 | 304758.5902 | 498117.5741 | 1494352.7224
43 | CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, EN ACERO INOXIDABLE, SE USA PARA MEDICIONES EXTERIORES, INTERIORES, DE PROFUNDIDAD Y ESCALONADAS. INTERCAMBIABLE DE PULGADAS A MILÍMETROS, 0-12” (0-300 mm), EXACTITUD: ±0 .001, SE DEBE ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 1 |  | EQUIPO | 1616500 |  |  |  | 1923635 | 1923635
44 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 20 KG CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~0.3 A , 50 - 60 HZ MODELO PSM11R-120, DC OUTPUT 12 V. | UN | 2 |  | ELEMENTO |  | 84000 | 145000 |  | 136255 | 272510
45 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 400 g Y 2000 g CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~ 300MA , 50 - 60 HZ, 12 - 18VA MODELO P/N46001724 | UN | 2 |  | ELEMENTO |  | 84000 | 145000 |  | 136255 | 272510
46 | CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEZCLAR Y TRANSFERIR SUELOS Y PARA MANIPULAR QUÍMICOS CORROSIVOS, ETC.., TIENE UN LARGO DE 13” (330MM). UNA CONCAVIDAD DE APROXIMADAMENTE 102 MM (4 PULGADAS) DE LARGO, 63,5 MM (2 ½ PULGADAS) DE ANCHO EN LA PARTE MÁS AMPLIA Y DE 12,7 MM A 19,0 MM (DE ½ PULGADAS A ¾ DE PULGADAS) DE PROFUNDIDAD. | UN | 4 |  | ELEMENTO | 53500 | 42000 |  | 64249.7039 | 63367.3826 | 253469.5302
47 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN LITRO. | UN | 60 |  | INSUMO |  | 5280 |  | 3573.928 | 5268.0872 | 316085.2307
48 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN GALÓN. | UN | 20 |  | INSUMO |  | 8160 |  | 6498.051 | 8721.5403 | 174430.8065
49 | AGUA DESTILADA | CANECA DE 55 GALONES | 2 |  | INSUMO |  | 2304000 | 1056000 |  | 1999200 | 3998400
50 | SOLUCION STOCK CONCENTRADA PARA EQUIVALENTE DE ARENA | GALON | 2 |  | INSUMO | 328200 | 264000 | 312000 |  | 358666 | 717332
51 | ARENA DE GUAMO PARA ENSAYO DE DENSIDADES (PASA POR TAMIZ No 16 Y RETIENE TAMIZ No. 30) | PAQUETE DE 5 KG | 10 |  | INSUMO | 79500 | 36000 | 42250 |  | 62574.1667 | 625741.6667
52 | PLATÓN EN ALUMINIO DE DIÁMETRO 25 CM Y 7.5 CM DE ALTURA | UND | 20 |  | ELEMENTO | 10300 |  | 13200 | 10721.7841 | 13574.641 | 271492.8205
53 | CARGUE DE CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EN CALIDAD EN PRESTAMO DE USO EL CILINDRO) | CILINDRO DE 100 LB | 6 |  | INSUMO |  |  | 190000 |  | 226100 | 1356600
66 | ESCALERA TIPO TIJERA 4 PASOS DE 1,20 METROS DE ALTURA EN ALUMINIO TIPO I DE 113 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 852000 | 512000 |  | 811580 | 811580
67 | MARTILLO COMPACTACION MARSHALL MANUAL DE 4" INCLUYE PROTECTOR DE DEDOS, DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-748-13. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DEL PESO DEL MARTILLO Y DIMENSIONES DEL MISMO | UND | 2 |  | EQUIPO | 379800 | 264000 | 318500 |  | 381712.3333 | 763424.6667
68 | SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO (DE TIPO FARMACÉUTICO) | BULTO DE 50 KG | 2 |  | INSUMO | 284400 | 492000 | 525000 | 243676.9112 | 459660.3811 | 919320.7621
69 | RANURADOR PLANO EN PLASTICO PARA ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE CADA RANURADOR SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA INVIAS-E-125-13. | UNIDAD | 50 |  | ELEMENTO | 8860 | 16800 | 7000 |  | 12955.1333 | 647756.6667
70 | MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- FABRICADA EN ACERO CALIBRE 80. DEBE CUMPLIR CON LA Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. LAS DIMENSIONES DE LA MORDAZA DEBEN SER LAS INDICADAS EN LA FIGURA 748-5-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 748-13. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE LA MORDAZA SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 748-5 DE LA NORMA INVIAS-E-748-13. LA MORDAZA DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. | UNIDAD | 1 |  | ELEMENTO | 1199000 |  | 1027000 |  | 1324470 | 1324470
255304101.9806
Note on H31: ====== ID#AAAAQF9TZ1A Willintong Contreras Camacho (2021-10-25 16:37:22) SE AGREGO 200000 DE LA CALIBRACION

## 2020 COTIZA Y CTO 2018 DEPURADO (hidden)
LISTADO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A SOLICITAR PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS AÑO 2020
PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | IMAGEN GUIA | TIPO DE PRODUCTO | DIRIMPEX | SIMIM | PINZUAR | CONTRATO SIMIM AÑO 2018 (13 DIC DE 2018) | VALOR UNITARIO PROMEDIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA
1 | BALANZA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz, DE CAPACIDAD 400 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,01 g, REPETIBILIDAD +/- 0,01 g, TAMAÑO DE LA PLATAFORMA 190 mm*200 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BASCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 |  | EQUIPO | 3050300 | 1250400 | 3112000 |  | 2940371 | 2940371
2 | BALANZA ANALITICA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz Y CON BATERIA RECARGABLE, APAGADO AUTOMATICO PARA AHORRO DE BATERIA. LA CAPACIDAD DEBE SER DE 450 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,001 g, REPETIBILIDAD +/- 0,001 g, TAMAÑO MINIMO DE LA PLATAFORMA 145 mm*125 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BALANZA DEBE CONTAR CON PANTALLA PROTECTORA CON EL FIN DE ELIMINAR LAS PERTURBACIONES POR VIENTO AL AIRE LIBRE O EN AMBIENTES DE CORRIENTE DE AIRE, . LA BALANZA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 |  | EQUIPO | 6203200 | 8388000 | 2670000 |  | 6846942.6667 | 6846942.6667
3 | BALANZA ELECTRONICA CON PANTALLA GRANDE DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) CON CARACTERES ALFANUMÉRICOS. UNA GRAN SUPERFICIE PARA PESAR DE ACERO INOXIDABLE, TECLAS CURSOR PARA NAVEGACIÓN EN EL MENÚ, SISTEMA ERGONÓMICO DE NIVELACION, INTERFACE RS232 BI-DIRECCIONAL, GANCHO PARA PESAR POR DEBAJO DE LA BALANZA, FRENTE DEL VISOR SELLADO Y ANILLO DE SEGURIDAD PARA DERRAMES, INDICADOR DE ESTABILIDAD, FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 HZ, DE CAPACIDAD 22 KG , SENSIBILIDAD DE 0,1 g. MENU CON OPCION DE IDIOMA EN ESPAÑOL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BÁSCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 3 |  | EQUIPO | 3039800 | 2527200 | 24432500 |  | 11899801.6667 | 35699405
4 | JUEGO DE 15 PESAS PATRON CLASE F1 (PATRONES DE MASA DE FINA EXACTITUD) EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBEN SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. LAS PESAS SON LAS SIGUIENTES: UNA DE 1 g, DOS DE 2 g, UNA DE 5 g, UNA DE 10 g, DOS DE 20 g, UNA DE 50 g, UNA DE 100 g, DOS DE 200 g, UNA DE 500 g, UNA DE 1 kg, DOS DE 2 kg. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTAS PESAS PATRON DEBEN CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | JUEGO DE 15 PESAS | 1 |  | ELEMENTO |  | 5186400 | 10625300 |  | 9407961.5 | 9407961.5
5 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 5 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 1944000 | 475200 |  | 1439424 | 2878848
6 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 10 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 1725600 | 648000 |  | 1412292 | 1412292
7 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 20 KILOGRAMOS EN FUNDICIÓN PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 216000 | 180000 |  | 235620 | 235620
8 | ESTUFA A GAS ESMALTADA DE DOS PUESTOS . | UND | 2 |  | ELEMENTO | 146900 | 271200 | 136900 |  | 220150 | 440300
9 | ESTUFA A GAS CLASE INDUSTRIAL TIPO MESA (PARA SOBRE PONER EN MESA)CON 4 PUESTOS GRANDES. CON ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304. PARRILLAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO, QUEMADORES INDEFORMABLES EN HIERRO FUNDIDO DE 6 PULGADAS, PERILLAS EN ALUMINIO, RECOGEDOR DE GRASA, CON PEQUEÑAS PATAS EN TUBERIA CUADRADA DE ACERO, CON ENCENDIDO ELECTRICO . | UND | 1 |  | EQUIPO |  | 792000 | 3737850 |  | 2695260.75 | 2695260.75
10 | BROCA DIAMANTADA DE CALIDAD PROFESIONAL ESTÁ DISEÑADA PARA APLICACIONES DE USO ESPECÍFICO Y DISPONIBLE PARA SER USADA YA SEA EN HORMIGÓN COMO EN ASFALTOS. ESTÁ DISPONIBLE EN VARIADOS TAMAÑOS Y TIENE UNA ALTURA DE SEGMENTO TOTAL DE 0.320 "(8.128MM), 0 .250" (6 .350MM) DE PROFUNDIDAD DIAMANTADA Y 0 .070 (1 .778MM) BASE DE SEGMENTO. LA LONGITUD ESTÁNDAR LA BROCA ES DE 13" (330,2 mm) Y EL ADAPTADOR DE ROSCA INTEGRAL ES DE 1-1/4” – HILO 7, DE DIÁMETRO DE 4", QUE CUMPLA CON LA NORMA INV E 758-13. | UND | 16 |  | ELEMENTO | 750100 | 1284000 | 833850 | 890720.786 | 1118204.5588 | 17891272.9413
11 | MOLDE METALICO PARA FUNDIR VIGUETAS DE CONCRETO DE 6" * 6" * 21" DE LONGITUD, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 5/16"*1/4", CON COMPUERTAS ABISAGRADAS PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA. LOS MOLDES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM C-78 E INV-E-402. | UND | 16 |  | ELEMENTO | 270100 | 198000 | 208000 |  | 268186.3333 | 4290981.3333
12 | CONJUNTO DE EQUIPO RICE QUE DEBE INCLUIR: 1. UNA (1) BOMBA DE ALTO VACÍO DE DOS ETAPAS, DE ALTA CAPACIDAD, DE 110 V, 50-60 HZ, MONOFÁSICO, PARA AVERIGUAR LA MÁXIMA TEÓRICA DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS (ENSAYO DE RICE), DEBE CONTAR CON MOTOR DE 1/2 HP, 1725 REVOLUCIONES POR MINUTO, DESPLAZAMIENTO DEL AIRE MINIMO DE 85 L/MIN, SUCCIÓN DE 30 PULGADAS DE MERCURIO. 2) DOS (2) VACUOMETROS DE 2" DE DIAMETRO DE RANGO 30 PULGADAS DE MERCURIO, EN POLICARBONATO LIGERO CON TAPA TRANSPARENTE. 3) UNA (1) TRAMPA DE AGUA. 4) MANGUERAS Y CONEXIONES PARA EL MONTAJE. 5) UN (1) PICNOMETRO DE VACIO EN ACERO INOXIDABLE CON UN VOLUMEN DE 4.34 LITROS, CON CAPACIDAD PARA MUESTRAS DE 2500 GRAMOS. INCLUYE RECIPIENTE VOLUMÉTRICO EN ACERO INOXIDABLE, TAPA VOLUMÉTRICA, TAPA PLANA AL VACÍO DE PLEXIGLASS CON O-RING. EL PICNOMETRO DE ACERO INOXIDABLE TIENE 7.5” DE DIAMETRO POR 6” DE PROFUNDIDAD. 6) UNA (1) MESA VIBRATORIA PARA USO DEL PICNÓMETRO, DE TRABAJO PESADO. VIBRADOR FUERTE Y RESISTENTE CON BASES FIRMES. DEBE TENER INTERRUPTOR INTEGRAL DE ENCENDIDO/APAGADO PARA TRABAJO PESADO. DEBE INCLUIR APRETADORES PARA GARANTIZAR EL FIJAMIENTO Y DESENGANCHE RÁPIDO DEL PICNOMETRO RÁPIDAMENTE. SE DEBE ENTREGAR TODO EL CONJUNTO INSTALADO, ENSAYADO Y FUNCIONANDO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACION CON SELLO ONAC DE LOS DOS (2) VACUOMETROS EN EL INTERVALO DE 0 HASTA 30 in Hg. EL CONJUNTO DE EQUIPO RICE DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-735-2013. | UND | 1 |  | EQUIPO | 12188200 | 5760000 | 6175000 |  | 9568869.3333 | 9568869.3333
13 | HORNO DE LABORATORIO PARA TRABAJO PESADO DE CAPACIDAD 300 LITROS, CON RECUBRIMIENTO INTERNO TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SUPERFICIAL EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON UN AISLAMIENTO DE 60 MM DE GROSOR, CALENTAMIENTO RÁPIDO, TIPO DE SENSOR PT 100, SISTEMA DE MEDICION DE CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE DE FÁCIL LECTURA, CON FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. VENTILACIÓN FORZADA PARA CONSEGUIR UNA TEMPERATURA UNIFORME EN TODA LA CÁMARA DEL HORNO. CUATRO (4) REJILLAS DE INSERCIÓN SENCILLA, CON CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 10 KG POR REJILLA. TEMPERATURA MÁXIMA 200 CELSIUS. RANGO DE TEMPERATURA DE 5 A 200 GRADOS CELSIUS. RESOLUCION DE 0,01 °C, HOMOGENIDAD MENOR O IGUAL A 3 ° C, ESTABILIDAD DE 1°C. FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 220 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DEL HORNO EN TRES (3) TEMPERATURAS. | UND | 4 |  | EQUIPO | 17311000 | 8640000 | 9750000 |  | 14161396.6667 | 56645586.6667
14 | BAÑO DE AGUA DE CAPACIDAD 65 LITROS DE 110 V, 50-60 HZ, CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR, AUTO REGULACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA, CON VISOR DIGITAL DOBLE QUE MUESTRA SIMULTÁNEAMENTE EL PUNTO DE AJUSTE Y LA TEMPERATURA DEL PROCESO, LÍMITE DE POTENCIA PORCENTUAL QUE PROTEGE CONTRA LA FATIGA DE LOS COMPONENTES, CON BLOQUEO AL OPERADOR PARA EVITAR CAMBIOS NO DESEADOS. TODAS LAS PARTES EXPUESTAS DEBEN SER EN ACERO INOXIDABLE. CONTROL DE TEMPERATURA PRECISA DESDE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 90° CELSIUS, CON UNA RESOLUCION DE ±0,1°C Y ESTABILIDAD DE +1 ° C. EL BAÑO DEBE INCLUIR: A) UN CIRCULADOR MAGNÉTICO PARA INDUCIR UN FLUJO DE AGUA Y MANTENER UNA TEMPERATURA UNIFORME. B) UN PANEL DE CONTROL DELANTERO RESISTENTE AL AGUA Y LA CORROSIÓN. C) UNA BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE UBICADA A 2” (51MM) DEL FONDO DE LA UNIDAD PARA LA CIRCULACIÓN LIBRE DEL AGUA SOBRE Y DEBAJO DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO. D) TAPA EN ACERO INOXIDABLE. DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ONAC PARA TRES (3) TEMPERATURAS. EL BAÑO DE CUMPLIR CON LAS NORMAS INV E 707, 725 Y 748-13. | UND | 2 |  | EQUIPO | 9792000 | 3480000 | 8575000 | 5744277.0528 | 8208404.9232 | 16416809.8464
15 | COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL SIMPLE PARA TRABAJO PESADO, CONFIGURACIÓN CON MOLDE ESTACIONARIO, RESISTENTE PARA MOLDES DE ENSAYO MARSHALL, EL COMPACTADOR DEBE ESTAR DISEÑADO PARA PROVEER UN MECANISMO ESTABLE Y RÍGIDO A FIN DE PRODUCIR TESTIGOS DE ASFALTO DE 4” DE DIÁMETRO. EL COMPACTADOR DEBE SER DE TIPO MOLDE ESTACIONARIO Y DEBE INCLUIR UN MARTILLO DE PIE PLANO, DISEÑADO PARA UN USO INTENSIVO QUE LES PERMITA FUNCIONAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PESE A LAS CONSTANTES SACUDIDAS CAUSADAS POR EL PROCESO DE COMPACTACIÓN, CON UN CONTADOR AUTOMÁTICO PERMITIENDO QUE EL OPERADOR PREESTABLEZCA EL NÚMERO DE GOLPES DESEADOS Y DETENDRÁ LA MÁQUINA CUANDO SE ALCANCE EL NÚMERO REQUERIDO, QUE DESPUÉS DE HABER FIJADO EL NÚMERO DE GOLPES, EL OPERADOR PUEDE ENCENDER LA MÁQUINA PULSANDO UN BOTÓN Y MANTENER UN SEGUIMIENTO DE ELLOS EN UNA PANTALLA LED, CON UN MECANISMO DE LEVA QUE OPERE EL SISTEMA DE FIJACIÓN DEL MOLDE PARA FACILITAR LA INSERCIÓN Y RETIRO DEL MOLDE DE COMPACTACIÓN, QUE OPERE A 220 V/60HZ ESTE DEBE INCLUIR: * EL COMPACTADOR MECÁNICO. * UN CONTADOR AUTOMÁTICO. * MONTAJE DEL MARTILLO. * UN MOLDE DE COMPACTACIÓN. * UN PAQUETE DE DISCOS DE PAPEL * MARTILLO DE 10LB CON PIE PLANO Y SOPORTE PARA MOLDE. INCLUIR LA VERIFICACIÓN DE: 1) LAS DIMENSIONES DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. 2) PESO DEL MARTILLO. 3) GOLPES POR MINUTO. EL MARTILLO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM D6926, INV E 748-13 | UND | 2 |  | EQUIPO | 32127000 | 19920000 | 10140000 | 10420680.4302 | 21600784.928 | 43201569.856
16 | SET DE AGUJAS TIPO TR CODIGO V12700N, PARA VISCOSIMETRO MARCA FUNGILAB, MODELO EVO EXPERT R. EL SET DE AGUJAS VIENE EMPACADO EN UN ESTUCHE PLASTICO Y SE COMPONE DE 4 AGUJAS (1)TR 8, (1) TR 9, (1) TR 10 Y (1) TR 11. ENTREGAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE. | SET DE AGUJAS | 2 |  | ELEMENTO | 0 |  | 5600000 |  | 3332000 | 6664000
17 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE ACERO CON UN ACABADO RECUBIERTO PARA RESISTIR LA CORROSIÓN. ESTÁ EQUIPADO CON ASAS Y ALETAS PARA PIES A FIN DE SER USADO CON LA PLACA. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 4 |  | EQUIPO | 135200 | 96000 | 104000 |  | 132962.6667 | 531850.6667
18 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE PLASTICO. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 2 |  | EQUIPO | 159500 | 90000 | 49400 |  | 118563.6667 | 237127.3333
19 | CABEZAL EN ACERO DE RUPTURA LOTTMAN DE 6”, PARA ENSAYO A TRACCION EN MEZCLAS ASFALTICAS. TIENE SEGMENTOS SUPERIORES E INFERIORES DE 3/4" DE ANCHO PARA USAR CON EL MOLDE DE 6". CUMPLE NORMAS ASTM D4123, AASHTO T283 | UND | 1 |  | ELEMENTO | 661000 | 1176000 | 897000 |  | 1084486.6667 | 1084486.6667
20 | LLAVE INGLESA PARA TUBO DE LONGITUD DE 12" FABRICADA EN HIERRO DUCTIL | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 72000 | 33000 |  | 62475 | 124950
21 | LLAVE EXPANSIVA ALEMANA LONGITUD DE 12" FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 52800 | 75200 |  | 76160 | 152320
22 | AGITADOR DE EQUIVALENTE DE ARENA MECANICO CON MOTOR, CON UN SISTEMA CONTADOR DIGITAL DE CICLOS, SOPORTE CILINDRICO, FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 110 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE INCLUIR DOS RELOJES ELECTRONICOS UNO PREDETERMINADO A 45 SEGUNDOS Y EL OTRO A 10 MINUTOS PARA AUMENTAR LA EXACTITUD Y FACILIDAD DE OPERACION. LAS OPERACIONES DE AGITACION DEBEN TENER UN RECORRIDO DE 8” (203 MM) A UNA VELOCIDAD DE 175 GOLPES POR MINUTO. FABRICADO BAJO LA NORMA. ASTM D2419. DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-133-2013.SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LOS CICLOS POR MINUTO Y LONGITUD DE RECORRIDO. | UND | 1 |  | EQUIPO | 5672600 | 10923600 | 5590000 |  | 8800526 | 8800526
23 | JUEGO DE 12 ESFERAS DE ACERO ENDURECIDO DE DIÁMETRO APROXIMADO DE ENTRE 46 Y 47.6 MM Y UNA MASA ENTRE 420 Y 440 GRAMOS, UTILIZADAS PARA EL ENSAYO RESISTENCIA A DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES A 1 1/2" POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, DEBE CUMPLIR LAS NORMAS ASTM C 131-06, INV E 218-13. ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA MASA Y EL DIÁMETRO DE CADA ESFERA. | JUEGO DE 12 ESFERAS | 1 |  | ELEMENTO | 1787600 | 1509600 | 1170000 | 1045374.399 | 1639990.8837 | 1639990.8837
24 | HIDRÓMETRO, CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 151 H, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 0,995 A 1,038 Y CALIBRADO PARA LEER 1,00 EN AGUA DESTILADA A 20°C, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO CON LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 |  | ELEMENTO | 237600 | 456000 | 234000 | 330507.7922 | 374287.0682 | 374287.0682
25 | HIDRÓMETRO CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 152 H. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAMOS DE SUELO POR LITRO QUE VAN DE -5 A +60, Y CALIBRADO PARA EL SUPUESTO QUE EL AGUA DESTILADA TIENE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1,00 A 20°C Y QUE EL SUELO EN SUSPENSIÓN TIENE UNA GRAVEDAD ESPECIFICA DE 2,65, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO A LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 |  | ELEMENTO | 197800 | 456000 | 208000 | 330507.7922 | 354711.5682 | 354711.5682
26 | AGUJA DE PENETRACIÓN MARCA HUMBOLTD REFERENCIA H-1280 PARA PENETROMETRO HUMBOLDT * MATERIAL ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO Y TEMPLADO (DUREZA ROCKWELL HRC 54 A HRC 60). * LONGITUD APROXIMADA DE 50MM. * DIÁMETRO ENTRE 1 Y 1,02 MM. * UNO DE LOS EXTREMOS SIMÉTRICAMENTE AJUSTADO HASTA FORMAR UN CONO DE ANGULO COMPRENDIDO ENTRE 8,7° Y 9,7° EN TODA LA LONGITUD DEL CONO, EL EJE DEL CONO DEBE SER COAXIAL CON EL CUERPO RECTO DE LA AGUJA, LA VARIACIÓN TOTAL AXIAL ENTRE LAS INTERSECCIONES DE LAS SUPERFICIES DEL CONO Y DEL CILINDRO MEDIDA COMO PROYECCIÓN SOBRE EL EJE DE SIMETRÍA DE LA AGUJA NO DEBERÁ EXCEDER DE 0,02 MM. * LA PUNTA DEBE ESTAR CORTADA PARA FORMAR UN TRONCO DE CONO, CUYA BASE DEBE TENER UN DIÁMETRO COMPRENDIDO ENTRE 0,14 Y 0,16 MM Y DEBE ESTAR SITUADA EN UN PLANO PERPENDICULAR AL EJE DE LA AGUJA, CON UNA TOLERANCIA MÁXIMA DE 2 °. * TODO EL TRONCO DE CONO DEBERÁ TENER BORDES FILOSOS Y LIBRES DE REBABAS, SU RUGOSIDAD MEDIA SUPERFICIAL DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA ENTRE 0,2 Y 0,3 µM * LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DEL EJE DE LA AGUJA DEBE ESTAR ENTRE 0,025 Y 0,125 µM. * LA AGUJA IRA MONTADA RÍGIDA Y COAXIALMENTE EN UN CASQUILLO CILÍNDRICO, EN ACERO INOXIDABLE DE 3,2 ± 0,05 MM DE DIÁMETRO, LA EXCENTRICIDAD O DISTANCIA MÁXIMA AL EJE DEL CASQUILLO, DESDE CUALQUIER PUNTO DE LA SUPERFICIE DE LA AGUJA INCLUIDA SU PUNTA NO EXCEDA 1MM. * LA MASA TOTAL DEL CASQUILLO Y LA AGUJA DEBERÁ SER DE 2,5G * TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA FIGURA 706-2 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 706-13, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INV E 706-13. | UNI | 3 |  | ELEMENTO | 917200 | 228000 | 620000 | 714379.7029 | 737674.9616 | 2213024.8849
27 | CAZUELA DE CASAGRANDE MOTORIZADA ASTM H-4230, OPERACIÓN DE 110 V, 50-60 HZ, QUE REALICE EL ENSAYO DE FORMA UNIFORME, QUE SE COMPONE DE: * CONTADOR AUTOMÁTICO DE GOLPES DE REVOLUCIONES DE MÍNIMO 2 DÍGITOS. * CAZUELA O COPA EN BRONCE CON UNA MASA DE 185 A 215 G INCLUYENDO EL SOPORTE DE LA COPA. * BASE DE UN MATERIAL QUE PRESENTE UN REBOTE RECIPIENTE ENTRE 77 Y 90%. * RANURADOR, HERRAMIENTA PLANA EN METAL NO CORROSIVO O EN PLASTICO , CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. * CALIBRADOR BLOQUE METÁLICO PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CALIDAD DE LA CAZUELA, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-4, DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, ESTE DEBE PERMITIR APOYARSE DE MANERA FIRME SOBRE LA BASE SIN SUFRIR OSCILACIONES, Y QUE EL LADO QUE HACE CONTACTO CON LA CAZUELA DURANTE LA OPERACIÓN DE AJUSTE DE LA ALTURA DE CALIDAD LIBRE ESTE SEA TEXTO, DE NO MENOS A 10MM DE ANCHO Y SIN BISELES O CURVATURAS. MOTOR DE ENGRANAJE QUE HAGA LEVANTAR LA CAZUELA A 2 ± 0.1 REVOLUCIONES POR SEGUNDO, AISLADO DEL RESTO DEL APARATO POR SOPORTES DE CAUCHO U OTRO MEDIO QUE EVITE QUE LA VIBRACIÓN DEL MOTOR SEA TRANSMITIDA AL RESTO DEL APARATO, ESTE DEBE TENER UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO Y UN MEDIO DE SITUAR CONVENIENTE LA CAZUELA PARA EL AJUSTE DE LA ALTURA DE CAÍDA A 10 MR. CON CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM D4318; AASHTO T89, T90, INV E-125-13. | UND | 1 |  | EQUIPO | 3814000 | 6912000 | 1822500 | 3480518.998 | 4768633.1519 | 4768633.1519
28 | TERMÓMETRO DE VIDRIO LIBRE DE MERCURIO, PRECISIÓN DE LAS LECTURAS 0,2°C Y UN RANGO DE MEDICIÓN DE -2 A 80°C, CON FORRO EN TEFLÓN PARA PROTEGERLO DE QUEBRADURAS Y POR SEGURIDAD, DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC EN TRES PUNTOS (DIFERENTE AL DE FABRICA), QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM C 88-05, ASTM 63C, INV E 220-13, INV E 702, 707-13. | UND | 2 |  | EQUIPO | 878000 | 56200 | 195750 | 598308.4926 | 514156.9015 | 1028313.8031
29 | PAQUETES POR 100 UNIDADES DE FILTRO PARA CENTRIFUGA DE 3000 GRAMOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV E 732-13. | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 10 |  | INSUMO | 674200 | 451200 | 385000 |  | 599125.3333 | 5991253.3333
30 | MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO PARA PAVIMENTOS EN ASFALTO Y CONCRETO CON ENERGÍA DE IMPACTO POR GOLPE DE MÍNIMO 68 JULIO, CON MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 2,0 KW, PARA OPERACION A 110 V Y FRECUENCIA 50 HZ CON; 2 PUNTEROS Y 4 CINCELES Y/O ESPÁTULAS PLANAS DE LONGITUD MAYOR A 25CM. | UNI | 1 |  | EQUIPO |  | 5280000 | 10561200 | 5025430.6148 | 8277096.8106 | 8277096.8106
31 | BALÓN VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CUELLO LARGO DE CAPACIDAD 500 MILILITROS, CON TAPÓN. QUE CUMPLA LAS NORMA INV E 222-13. ENTREGAR CERTIFICADO DEL FABRICANTE | UNI | 8 |  | ELEMENTO | 137400 | 72000 | 58500 |  | 106267 | 850136
32 | PRENSA MULTIUSOS AUTOMATICA QUE CUBRA ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO. CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO BAJO 0 A 5 KN A COMPRESIÓN, CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO ALTO 0 A 50KN, DIVISIÓN DE ESCALA DE 0,01 KN; CLASE DE EXACTITUD 0,5% DESDE EL 5% PARA CADA RANGO; EXACTITUD DE LA MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 0,05% +/- 0,005 mm. CORRIENTE 110/220 VAC 50/60HZ; INTERFAZ RS232 PARA LA COMPUTADORA O IMPRESORA; ALMACENAMIENTO DE DATOS Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS NO VOLÁTILES; AUTO CONVERSIÓN DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO ENTRE SISTEMAS DE MEDIDAS INGLES Y SISTEMA INTERNACIONAL; CONFIGURACIÓN Y SELECCIÓN DE PRUEBA A TRAVES DEL TECLADO; INICIO AUTOMÁTICO DEL REGISTRO DE DATOS DE LA PRUEBA; REVISIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA A TRAVÉS DE LA PANTALLA; ENSAYO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO QUE CONTROLE LA PARTIDA Y PARADA Y SELECCIONE LA VELOCIDAD Y LA ADQUISICION DE DATOS. SE REQUIERE QUE LA LECTURA DE DEFORMACIÓN SEA TOMADA POR EL DEFORMIMETRO DIGITAL INSTALADO EXTERIORMENTE SOBRE SOPORTE DE DIAL Y QUE DICHA LECTURA SEA REGISTRADA EN EL SOFTWARE Y SEA MOSTRADA EN LA PANTALLA DEL COMPUTADOR. LA PRENSA MULTIUSOS DEBE INCLUIR: 1) LAS CELDAS DE CARGA TIPO S DE RANGO BAJO 0 A 5 KN Y RANGO ALTO DE 0 A 50 KN. 2) PISTONES DE CARGA PARA ENSAYOS CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA. 3) COMPUTADOR Y UPS. 4) SOFTWARE QUE PERMITA DESARROLLAR LOS ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO 5) SOPORTE DIAL - BASE MAGNETICA 6) COMPARADOR DE CARATULA DIG 25mm X 0.01mm CALIBRADO CON SELLO ONAC 7) MOLDE DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. EL MOLDE DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC DEL EQUIPO EN LO REFERENTE AL COMPARADOR DE CARATULA DIGITAL, LAS CELDAS DE CARGA Y MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS. EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS INVIAS E-748-2013, INV-E-148-13, INV-E-152-13, INV-E-749-13, INV-E-614-13 | UN | 1 |  | EQUIPO | 59116000 | 16800000 | 24557000 |  | 39854290 | 39854290
33 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 1/2". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 381500 | 132000 | 272750 | 203876.799 | 294562.7227 | 589125.4454
34 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 3/8". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 381500 | 132000 | 272750 | 203876.799 | 294562.7227 | 589125.4454
35 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 20. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 214760.5844 | 307350.3989 | 614700.7977
36 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 40. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 214760.5844 | 307350.3989 | 614700.7977
37 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 50. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 226538.9768 | 310854.4706 | 932563.4118
38 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 80. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 226538.9768 | 310854.4706 | 621708.9412
39 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 100. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 226538.9768 | 310854.4706 | 932563.4118
40 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 120. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 226538.9768 | 310854.4706 | 932563.4118
41 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 200. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 461000 | 132000 | 272750 | 226538.9768 | 324955.9706 | 974867.9118
42 | TAMIZ DE BASTIDOR MUY ALTO PARA ENSAYO DE LAVADO, CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO 8", ALTURA 4" Y MALLA DE N°200". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. . SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 642200 | 168000 | 308800 | 304758.5902 | 423568.1806 | 1270704.5418
43 | CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, EN ACERO INOXIDABLE, SE USA PARA MEDICIONES EXTERIORES, INTERIORES, DE PROFUNDIDAD Y ESCALONADAS. INTERCAMBIABLE DE PULGADAS A MILÍMETROS, 0-12” (0-300 mm), EXACTITUD: ±0 .001, SE DEBE ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 1 |  | EQUIPO | 1616500 | 643200 | 3018650 |  | 2093745.5 | 2093745.5
44 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 20 KG CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~0.3 A , 50 - 60 HZ MODELO PSM11R-120, DC OUTPUT 12 V. | UN | 2 |  | ELEMENTO |  | 84000 | 145000 |  | 136255 | 272510
45 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 400 g Y 2000 g CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~ 300MA , 50 - 60 HZ, 12 - 18VA MODELO P/N46001724 | UN | 2 |  | ELEMENTO |  | 84000 | 145000 |  | 136255 | 272510
46 | CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEZCLAR Y TRANSFERIR SUELOS Y PARA MANIPULAR QUÍMICOS CORROSIVOS, ETC.., TIENE UN LARGO DE 13” (330MM). UNA CONCAVIDAD DE APROXIMADAMENTE 102 MM (4 PULGADAS) DE LARGO, 63,5 MM (2 ½ PULGADAS) DE ANCHO EN LA PARTE MÁS AMPLIA Y DE 12,7 MM A 19,0 MM (DE ½ PULGADAS A ¾ DE PULGADAS) DE PROFUNDIDAD. | UN | 4 |  | ELEMENTO | 53500 | 42000 |  | 64249.7039 | 63367.3826 | 253469.5302
47 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN LITRO. | UN | 60 |  | INSUMO |  | 5280 | 120000 | 3573.928 | 51112.0581 | 3066723.4871
48 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN GALÓN. | UN | 20 |  | INSUMO |  | 8160 | 240000 | 6498.051 | 101014.3602 | 2020287.2043
49 | AGUA DESTILADA | CANECA DE 55 GALONES | 2 |  | INSUMO |  | 2304000 | 1056000 | 261384.5501 | 1436482.5382 | 2872965.0764
50 | SOLUCION STOCK CONCENTRADA PARA EQUIVALENTE DE ARENA | GALON | 2 |  | INSUMO | 328200 | 264000 | 312000 |  | 358666 | 717332
51 | ARENA DE GUAMO PARA ENSAYO DE DENSIDADES (PASA POR TAMIZ No 16 Y RETIENE TAMIZ No. 30) | PAQUETE DE 5 KG | 10 |  | INSUMO | 79500 | 36000 | 42250 |  | 62574.1667 | 625741.6667
52 | PLATÓN EN ALUMINIO DE DIÁMETRO 25 CM Y 7.5 CM DE ALTURA | UND | 20 |  | ELEMENTO | 10300 | 30000 | 13200 | 10721.7841 | 19105.9808 | 382119.6153
53 | CARGUE DE CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EN CALIDAD EN PRESTAMO DE USO EL CILINDRO) | CILINDRO DE 100 LB | 6 |  | INSUMO |  | 360000 | 190000 |  | 327250 | 1963500
66 | ESCALERA TIPO TIJERA 4 PASOS DE 1,20 METROS DE ALTURA EN ALUMINIO TIPO I DE 113 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 852000 | 512000 |  | 811580 | 811580
67 | MARTILLO COMPACTACION MARSHALL MANUAL DE 4" INCLUYE PROTECTOR DE DEDOS, DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-748-13. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DEL PESO DEL MARTILLO Y DIMENSIONES DEL MISMO | UND | 2 |  | EQUIPO | 379800 | 264000 | 318500 |  | 381712.3333 | 763424.6667
68 | SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO (DE TIPO FARMACÉUTICO) | BULTO DE 50 KG | 2 |  | INSUMO | 284400 | 492000 | 525000 | 243676.9112 | 459660.3811 | 919320.7621
69 | RANURADOR PLANO EN PLASTICO PARA ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE CADA RANURADOR SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA INVIAS-E-125-13. | UNIDAD | 50 |  | ELEMENTO | 8860 | 16800 | 7000 |  | 12955.1333 | 647756.6667
70 | MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- FABRICADA EN ACERO CALIBRE 80. DEBE CUMPLIR CON LA Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. LAS DIMENSIONES DE LA MORDAZA DEBEN SER LAS INDICADAS EN LA FIGURA 748-5-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 748-13. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE LA MORDAZA SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 748-5 DE LA NORMA INVIAS-E-748-13. LA MORDAZA DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. | UNIDAD | 1 |  | ELEMENTO | 1199000 | 1800000 | 1027000 |  | 1596980 | 1596980
320871679.3559

## 2020 COTIZACIO Y CTO 2018 INICI (hidden)
LISTADO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A SOLICITAR PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS AÑO 2020
PRECIOS UNITARIOS SIN IVA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | IMAGEN GUIA | TIPO DE PRODUCTO | DIRIMPEX | SIMIM | PINZUAR | CONTRATO SIMIM AÑO 2018 (13 DIC DE 2018) | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA
1 | BALANZA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz, DE CAPACIDAD 400 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,01 g, REPETIBILIDAD +/- 0,01 g, TAMAÑO DE LA PLATAFORMA 190 mm*200 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BASCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 |  | EQUIPO | 3050300 | 1250400 | 3112000 |  | 2940371 | 2940371
2 | BALANZA ANALITICA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz Y CON BATERIA RECARGABLE, APAGADO AUTOMATICO PARA AHORRO DE BATERIA. LA CAPACIDAD DEBE SER DE 450 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,001 g, REPETIBILIDAD +/- 0,001 g, TAMAÑO MINIMO DE LA PLATAFORMA 145 mm*125 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BALANZA DEBE CONTAR CON PANTALLA PROTECTORA CON EL FIN DE ELIMINAR LAS PERTURBACIONES POR VIENTO AL AIRE LIBRE O EN AMBIENTES DE CORRIENTE DE AIRE, . LA BALANZA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 |  | EQUIPO | 6203200 | 8388000 | 2670000 |  | 6846942.6667 | 6846942.6667
3 | BALANZA ELECTRONICA CON PANTALLA GRANDE DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) CON CARACTERES ALFANUMÉRICOS. UNA GRAN SUPERFICIE PARA PESAR DE ACERO INOXIDABLE, TECLAS CURSOR PARA NAVEGACIÓN EN EL MENÚ, SISTEMA ERGONÓMICO DE NIVELACION, INTERFACE RS232 BI-DIRECCIONAL, GANCHO PARA PESAR POR DEBAJO DE LA BALANZA, FRENTE DEL VISOR SELLADO Y ANILLO DE SEGURIDAD PARA DERRAMES, INDICADOR DE ESTABILIDAD, FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 HZ, DE CAPACIDAD 22 KG , SENSIBILIDAD DE 0,1 g. MENU CON OPCION DE IDIOMA EN ESPAÑOL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BÁSCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 3 |  | EQUIPO | 3039800 | 2527200 | 24432500 |  | 11899801.6667 | 35699405
4 | JUEGO DE 15 PESAS PATRON CLASE F1 (PATRONES DE MASA DE FINA EXACTITUD) EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBEN SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. LAS PESAS SON LAS SIGUIENTES: UNA DE 1 g, DOS DE 2 g, UNA DE 5 g, UNA DE 10 g, DOS DE 20 g, UNA DE 50 g, UNA DE 100 g, DOS DE 200 g, UNA DE 500 g, UNA DE 1 kg, DOS DE 2 kg. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTAS PESAS PATRON DEBEN CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | JUEGO DE 15 PESAS | 1 |  | ELEMENTO |  | 5186400 | 10625300 |  | 9407961.5 | 9407961.5
5 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 5 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 1944000 | 475200 |  | 1439424 | 2878848
6 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 10 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 1725600 | 648000 |  | 1412292 | 1412292
7 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 20 KILOGRAMOS EN FUNDICIÓN PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 216000 | 180000 |  | 235620 | 235620
8 | ESTUFA A GAS ESMALTADA DE DOS PUESTOS . | UND | 2 |  | ELEMENTO | 146900 | 271200 | 136900 |  | 220150 | 440300
9 | ESTUFA A GAS CLASE INDUSTRIAL TIPO MESA (PARA SOBRE PONER EN MESA)CON 4 PUESTOS GRANDES. CON ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304. PARRILLAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO, QUEMADORES INDEFORMABLES EN HIERRO FUNDIDO DE 6 PULGADAS, PERILLAS EN ALUMINIO, RECOGEDOR DE GRASA, CON PEQUEÑAS PATAS EN TUBERIA CUADRADA DE ACERO, CON ENCENDIDO ELECTRICO . | UND | 1 |  | EQUIPO |  | 792000 | 3737850 |  | 2695260.75 | 2695260.75
10 | BROCA DIAMANTADA DE CALIDAD PROFESIONAL ESTÁ DISEÑADA PARA APLICACIONES DE USO ESPECÍFICO Y DISPONIBLE PARA SER USADA YA SEA EN HORMIGÓN COMO EN ASFALTOS. ESTÁ DISPONIBLE EN VARIADOS TAMAÑOS Y TIENE UNA ALTURA DE SEGMENTO TOTAL DE 0.320 "(8.128MM), 0 .250" (6 .350MM) DE PROFUNDIDAD DIAMANTADA Y 0 .070 (1 .778MM) BASE DE SEGMENTO. LA LONGITUD ESTÁNDAR LA BROCA ES DE 13" (330,2 mm) Y EL ADAPTADOR DE ROSCA INTEGRAL ES DE 1-1/4” – HILO 7, DE DIÁMETRO DE 4", QUE CUMPLA CON LA NORMA INV E 758-13. | UND | 16 |  | ELEMENTO | 750100 | 1284000 | 833850 | 890720.786 | 1118204.5588 | 17891272.9413
11 | MOLDE METALICO PARA FUNDIR VIGUETAS DE CONCRETO DE 6" * 6" * 21" DE LONGITUD, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 5/16"*1/4", CON COMPUERTAS ABISAGRADAS PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA. LOS MOLDES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM C-78 E INV-E-402. | UND | 16 |  | ELEMENTO | 270100 | 198000 | 208000 |  | 268186.3333 | 4290981.3333
12 | CONJUNTO DE EQUIPO RICE QUE DEBE INCLUIR: 1. UNA (1) BOMBA DE ALTO VACÍO DE DOS ETAPAS, DE ALTA CAPACIDAD, DE 110 V, 50-60 HZ, MONOFÁSICO, PARA AVERIGUAR LA MÁXIMA TEÓRICA DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS (ENSAYO DE RICE), DEBE CONTAR CON MOTOR DE 1/2 HP, 1725 REVOLUCIONES POR MINUTO, DESPLAZAMIENTO DEL AIRE MINIMO DE 85 L/MIN, SUCCIÓN DE 30 PULGADAS DE MERCURIO. 2) DOS (2) VACUOMETROS DE 2" DE DIAMETRO DE RANGO 30 PULGADAS DE MERCURIO, EN POLICARBONATO LIGERO CON TAPA TRANSPARENTE. 3) UNA (1) TRAMPA DE AGUA. 4) MANGUERAS Y CONEXIONES PARA EL MONTAJE. 5) UN (1) PICNOMETRO DE VACIO EN ACERO INOXIDABLE CON UN VOLUMEN DE 4.34 LITROS, CON CAPACIDAD PARA MUESTRAS DE 2500 GRAMOS. INCLUYE RECIPIENTE VOLUMÉTRICO EN ACERO INOXIDABLE, TAPA VOLUMÉTRICA, TAPA PLANA AL VACÍO DE PLEXIGLASS CON O-RING. EL PICNOMETRO DE ACERO INOXIDABLE TIENE 7.5” DE DIAMETRO POR 6” DE PROFUNDIDAD. 6) UNA (1) MESA VIBRATORIA PARA USO DEL PICNÓMETRO, DE TRABAJO PESADO. VIBRADOR FUERTE Y RESISTENTE CON BASES FIRMES. DEBE TENER INTERRUPTOR INTEGRAL DE ENCENDIDO/APAGADO PARA TRABAJO PESADO. DEBE INCLUIR APRETADORES PARA GARANTIZAR EL FIJAMIENTO Y DESENGANCHE RÁPIDO DEL PICNOMETRO RÁPIDAMENTE. SE DEBE ENTREGAR TODO EL CONJUNTO INSTALADO, ENSAYADO Y FUNCIONANDO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACION CON SELLO ONAC DE LOS DOS (2) VACUOMETROS EN EL INTERVALO DE 0 HASTA 30 in Hg. EL CONJUNTO DE EQUIPO RICE DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-735-2013. | UND | 1 |  | EQUIPO | 12188200 | 5760000 | 6175000 |  | 9568869.3333 | 9568869.3333
13 | HORNO DE LABORATORIO PARA TRABAJO PESADO DE CAPACIDAD 300 LITROS, CON RECUBRIMIENTO INTERNO TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SUPERFICIAL EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON UN AISLAMIENTO DE 60 MM DE GROSOR, CALENTAMIENTO RÁPIDO, TIPO DE SENSOR PT 100, SISTEMA DE MEDICION DE CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE DE FÁCIL LECTURA, CON FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. VENTILACIÓN FORZADA PARA CONSEGUIR UNA TEMPERATURA UNIFORME EN TODA LA CÁMARA DEL HORNO. CUATRO (4) REJILLAS DE INSERCIÓN SENCILLA, CON CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 10 KG POR REJILLA. TEMPERATURA MÁXIMA 200 CELSIUS. RANGO DE TEMPERATURA DE 5 A 200 GRADOS CELSIUS. RESOLUCION DE 0,01 °C, HOMOGENIDAD MENOR O IGUAL A 3 ° C, ESTABILIDAD DE 1°C. FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 220 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DEL HORNO EN TRES (3) TEMPERATURAS. | UND | 4 |  | EQUIPO | 17311000 | 8640000 | 9750000 |  | 14161396.6667 | 56645586.6667
14 | BAÑO DE AGUA DE CAPACIDAD 65 LITROS DE 110 V, 50-60 HZ, CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR, AUTO REGULACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA, CON VISOR DIGITAL DOBLE QUE MUESTRA SIMULTÁNEAMENTE EL PUNTO DE AJUSTE Y LA TEMPERATURA DEL PROCESO, LÍMITE DE POTENCIA PORCENTUAL QUE PROTEGE CONTRA LA FATIGA DE LOS COMPONENTES, CON BLOQUEO AL OPERADOR PARA EVITAR CAMBIOS NO DESEADOS. TODAS LAS PARTES EXPUESTAS DEBEN SER EN ACERO INOXIDABLE. CONTROL DE TEMPERATURA PRECISA DESDE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 90° CELSIUS, CON UNA RESOLUCION DE ±0,1°C Y ESTABILIDAD DE +1 ° C. EL BAÑO DEBE INCLUIR: A) UN CIRCULADOR MAGNÉTICO PARA INDUCIR UN FLUJO DE AGUA Y MANTENER UNA TEMPERATURA UNIFORME. B) UN PANEL DE CONTROL DELANTERO RESISTENTE AL AGUA Y LA CORROSIÓN. C) UNA BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE UBICADA A 2” (51MM) DEL FONDO DE LA UNIDAD PARA LA CIRCULACIÓN LIBRE DEL AGUA SOBRE Y DEBAJO DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO. D) TAPA EN ACERO INOXIDABLE. DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ONAC PARA TRES (3) TEMPERATURAS. EL BAÑO DE CUMPLIR CON LAS NORMAS INV E 707, 725 Y 748-13. | UND | 2 |  | EQUIPO | 9792000 | 3480000 | 8575000 | 5744277.0528 | 8208404.9232 | 16416809.8464
15 | COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL SIMPLE PARA TRABAJO PESADO, CONFIGURACIÓN CON MOLDE ESTACIONARIO, RESISTENTE PARA MOLDES DE ENSAYO MARSHALL, EL COMPACTADOR DEBE ESTAR DISEÑADO PARA PROVEER UN MECANISMO ESTABLE Y RÍGIDO A FIN DE PRODUCIR TESTIGOS DE ASFALTO DE 4” DE DIÁMETRO. EL COMPACTADOR DEBE SER DE TIPO MOLDE ESTACIONARIO Y DEBE INCLUIR UN MARTILLO DE PIE PLANO, DISEÑADO PARA UN USO INTENSIVO QUE LES PERMITA FUNCIONAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PESE A LAS CONSTANTES SACUDIDAS CAUSADAS POR EL PROCESO DE COMPACTACIÓN, CON UN CONTADOR AUTOMÁTICO PERMITIENDO QUE EL OPERADOR PREESTABLEZCA EL NÚMERO DE GOLPES DESEADOS Y DETENDRÁ LA MÁQUINA CUANDO SE ALCANCE EL NÚMERO REQUERIDO, QUE DESPUÉS DE HABER FIJADO EL NÚMERO DE GOLPES, EL OPERADOR PUEDE ENCENDER LA MÁQUINA PULSANDO UN BOTÓN Y MANTENER UN SEGUIMIENTO DE ELLOS EN UNA PANTALLA LED, CON UN MECANISMO DE LEVA QUE OPERE EL SISTEMA DE FIJACIÓN DEL MOLDE PARA FACILITAR LA INSERCIÓN Y RETIRO DEL MOLDE DE COMPACTACIÓN, QUE OPERE A 220 V/60HZ ESTE DEBE INCLUIR: * EL COMPACTADOR MECÁNICO. * UN CONTADOR AUTOMÁTICO. * MONTAJE DEL MARTILLO. * UN MOLDE DE COMPACTACIÓN. * UN PAQUETE DE DISCOS DE PAPEL * MARTILLO DE 10LB CON PIE PLANO Y SOPORTE PARA MOLDE. INCLUIR LA VERIFICACIÓN DE: 1) LAS DIMENSIONES DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. 2) PESO DEL MARTILLO. 3) GOLPES POR MINUTO. EL MARTILLO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM D6926, INV E 748-13 | UND | 2 |  | EQUIPO | 32127000 | 19920000 | 10140000 | 10420680.4302 | 21600784.928 | 43201569.856
16 | SET DE AGUJAS TIPO TR CODIGO V12700N, PARA VISCOSIMETRO MARCA FUNGILAB, MODELO EVO EXPERT R. EL SET DE AGUJAS VIENE EMPACADO EN UN ESTUCHE PLASTICO Y SE COMPONE DE 4 AGUJAS (1)TR 8, (1) TR 9, (1) TR 10 Y (1) TR 11. ENTREGAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE. | SET DE AGUJAS | 2 |  | ELEMENTO |  |  | 5600000 |  | 6664000 | 13328000
17 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE ACERO CON UN ACABADO RECUBIERTO PARA RESISTIR LA CORROSIÓN. ESTÁ EQUIPADO CON ASAS Y ALETAS PARA PIES A FIN DE SER USADO CON LA PLACA. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 4 |  | EQUIPO | 135200 | 96000 | 104000 |  | 132962.6667 | 531850.6667
18 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE PLASTICO. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 2 |  | EQUIPO | 159500 | 90000 | 49400 |  | 118563.6667 | 237127.3333
19 | CABEZAL EN ACERO DE RUPTURA LOTTMAN DE 6”, PARA ENSAYO A TRACCION EN MEZCLAS ASFALTICAS. TIENE SEGMENTOS SUPERIORES E INFERIORES DE 3/4" DE ANCHO PARA USAR CON EL MOLDE DE 6". CUMPLE NORMAS ASTM D4123, AASHTO T283 | UND | 1 |  | ELEMENTO | 661000 | 1176000 | 897000 |  | 1084486.6667 | 1084486.6667
20 | LLAVE INGLESA PARA TUBO DE LONGITUD DE 12" FABRICADA EN HIERRO DUCTIL | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 72000 | 33000 |  | 62475 | 124950
21 | LLAVE EXPANSIVA ALEMANA LONGITUD DE 12" FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 2 |  | ELEMENTO |  | 52800 | 75200 |  | 76160 | 152320
22 | AGITADOR DE EQUIVALENTE DE ARENA MECANICO CON MOTOR, CON UN SISTEMA CONTADOR DIGITAL DE CICLOS, SOPORTE CILINDRICO, FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 110 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE INCLUIR DOS RELOJES ELECTRONICOS UNO PREDETERMINADO A 45 SEGUNDOS Y EL OTRO A 10 MINUTOS PARA AUMENTAR LA EXACTITUD Y FACILIDAD DE OPERACION. LAS OPERACIONES DE AGITACION DEBEN TENER UN RECORRIDO DE 8” (203 MM) A UNA VELOCIDAD DE 175 GOLPES POR MINUTO. FABRICADO BAJO LA NORMA. ASTM D2419. DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-133-2013.SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LOS CICLOS POR MINUTO Y LONGITUD DE RECORRIDO. | UND | 1 |  | EQUIPO | 5672600 | 10923600 | 5590000 |  | 8800526 | 8800526
23 | JUEGO DE 12 ESFERAS DE ACERO ENDURECIDO DE DIÁMETRO APROXIMADO DE ENTRE 46 Y 47.6 MM Y UNA MASA ENTRE 420 Y 440 GRAMOS, UTILIZADAS PARA EL ENSAYO RESISTENCIA A DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES A 1 1/2" POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, DEBE CUMPLIR LAS NORMAS ASTM C 131-06, INV E 218-13. ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA MASA Y EL DIÁMETRO DE CADA ESFERA. | JUEGO DE 12 ESFERAS | 1 |  | ELEMENTO | 1787600 | 1509600 | 1170000 | 1045374.399 | 1639990.8837 | 1639990.8837
24 | HIDRÓMETRO, CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 151 H, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 0,995 A 1,038 Y CALIBRADO PARA LEER 1,00 EN AGUA DESTILADA A 20°C, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO CON LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 |  | ELEMENTO | 237600 | 456000 | 234000 | 330507.7922 | 374287.0682 | 374287.0682
25 | HIDRÓMETRO CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 152 H. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAMOS DE SUELO POR LITRO QUE VAN DE -5 A +60, Y CALIBRADO PARA EL SUPUESTO QUE EL AGUA DESTILADA TIENE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1,00 A 20°C Y QUE EL SUELO EN SUSPENSIÓN TIENE UNA GRAVEDAD ESPECIFICA DE 2,65, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO A LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 |  | ELEMENTO | 197800 | 456000 | 208000 | 330507.7922 | 354711.5682 | 354711.5682
26 | AGUJA DE PENETRACIÓN MARCA HUMBOLTD REFERENCIA H-1280 PARA PENETROMETRO HUMBOLDT * MATERIAL ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO Y TEMPLADO (DUREZA ROCKWELL HRC 54 A HRC 60). * LONGITUD APROXIMADA DE 50MM. * DIÁMETRO ENTRE 1 Y 1,02 MM. * UNO DE LOS EXTREMOS SIMÉTRICAMENTE AJUSTADO HASTA FORMAR UN CONO DE ANGULO COMPRENDIDO ENTRE 8,7° Y 9,7° EN TODA LA LONGITUD DEL CONO, EL EJE DEL CONO DEBE SER COAXIAL CON EL CUERPO RECTO DE LA AGUJA, LA VARIACIÓN TOTAL AXIAL ENTRE LAS INTERSECCIONES DE LAS SUPERFICIES DEL CONO Y DEL CILINDRO MEDIDA COMO PROYECCIÓN SOBRE EL EJE DE SIMETRÍA DE LA AGUJA NO DEBERÁ EXCEDER DE 0,02 MM. * LA PUNTA DEBE ESTAR CORTADA PARA FORMAR UN TRONCO DE CONO, CUYA BASE DEBE TENER UN DIÁMETRO COMPRENDIDO ENTRE 0,14 Y 0,16 MM Y DEBE ESTAR SITUADA EN UN PLANO PERPENDICULAR AL EJE DE LA AGUJA, CON UNA TOLERANCIA MÁXIMA DE 2 °. * TODO EL TRONCO DE CONO DEBERÁ TENER BORDES FILOSOS Y LIBRES DE REBABAS, SU RUGOSIDAD MEDIA SUPERFICIAL DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA ENTRE 0,2 Y 0,3 µM * LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DEL EJE DE LA AGUJA DEBE ESTAR ENTRE 0,025 Y 0,125 µM. * LA AGUJA IRA MONTADA RÍGIDA Y COAXIALMENTE EN UN CASQUILLO CILÍNDRICO, EN ACERO INOXIDABLE DE 3,2 ± 0,05 MM DE DIÁMETRO, LA EXCENTRICIDAD O DISTANCIA MÁXIMA AL EJE DEL CASQUILLO, DESDE CUALQUIER PUNTO DE LA SUPERFICIE DE LA AGUJA INCLUIDA SU PUNTA NO EXCEDA 1MM. * LA MASA TOTAL DEL CASQUILLO Y LA AGUJA DEBERÁ SER DE 2,5G * TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA FIGURA 706-2 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 706-13, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INV E 706-13. | UNI | 3 |  | ELEMENTO | 917200 | 228000 | 620000 | 714379.7029 | 737674.9616 | 2213024.8849
27 | CAZUELA DE CASAGRANDE MOTORIZADA ASTM H-4230, OPERACIÓN DE 110 V, 50-60 HZ, QUE REALICE EL ENSAYO DE FORMA UNIFORME, QUE SE COMPONE DE: * CONTADOR AUTOMÁTICO DE GOLPES DE REVOLUCIONES DE MÍNIMO 2 DÍGITOS. * CAZUELA O COPA EN BRONCE CON UNA MASA DE 185 A 215 G INCLUYENDO EL SOPORTE DE LA COPA. * BASE DE UN MATERIAL QUE PRESENTE UN REBOTE RECIPIENTE ENTRE 77 Y 90%. * RANURADOR, HERRAMIENTA PLANA EN METAL NO CORROSIVO O EN PLASTICO , CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. * CALIBRADOR BLOQUE METÁLICO PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CALIDAD DE LA CAZUELA, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-4, DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, ESTE DEBE PERMITIR APOYARSE DE MANERA FIRME SOBRE LA BASE SIN SUFRIR OSCILACIONES, Y QUE EL LADO QUE HACE CONTACTO CON LA CAZUELA DURANTE LA OPERACIÓN DE AJUSTE DE LA ALTURA DE CALIDAD LIBRE ESTE SEA TEXTO, DE NO MENOS A 10MM DE ANCHO Y SIN BISELES O CURVATURAS. MOTOR DE ENGRANAJE QUE HAGA LEVANTAR LA CAZUELA A 2 ± 0.1 REVOLUCIONES POR SEGUNDO, AISLADO DEL RESTO DEL APARATO POR SOPORTES DE CAUCHO U OTRO MEDIO QUE EVITE QUE LA VIBRACIÓN DEL MOTOR SEA TRANSMITIDA AL RESTO DEL APARATO, ESTE DEBE TENER UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO Y UN MEDIO DE SITUAR CONVENIENTE LA CAZUELA PARA EL AJUSTE DE LA ALTURA DE CAÍDA A 10 MR. CON CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM D4318; AASHTO T89, T90, INV E-125-13. | UND | 1 |  | EQUIPO | 3814000 | 6912000 | 1822500 | 3480518.998 | 4768633.1519 | 4768633.1519
28 | TERMÓMETRO DE VIDRIO LIBRE DE MERCURIO, PRECISIÓN DE LAS LECTURAS 0,2°C Y UN RANGO DE MEDICIÓN DE -2 A 80°C, CON FORRO EN TEFLÓN PARA PROTEGERLO DE QUEBRADURAS Y POR SEGURIDAD, DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC EN TRES PUNTOS (DIFERENTE AL DE FABRICA), QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM C 88-05, ASTM 63C, INV E 220-13, INV E 702, 707-13. | UND | 2 |  | EQUIPO | 878000 | 56200 | 195750 | 598308.4926 | 514156.9015 | 1028313.8031
29 | PAQUETES POR 100 UNIDADES DE FILTRO PARA CENTRIFUGA DE 3000 GRAMOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV E 732-13. | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 10 |  | INSUMO | 674200 | 451200 | 385000 |  | 599125.3333 | 5991253.3333
30 | MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO PARA PAVIMENTOS EN ASFALTO Y CONCRETO CON ENERGÍA DE IMPACTO POR GOLPE DE MÍNIMO 68 JULIO, CON MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 2,0 KW, PARA OPERACION A 110 V Y FRECUENCIA 50 HZ CON; 2 PUNTEROS Y 4 CINCELES Y/O ESPÁTULAS PLANAS DE LONGITUD MAYOR A 25CM. | UNI | 1 |  | EQUIPO |  | 5280000 | 10561200 | 5025430.6148 | 8277096.8106 | 8277096.8106
31 | BALÓN VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CUELLO LARGO DE CAPACIDAD 500 MILILITROS, CON TAPÓN. QUE CUMPLA LAS NORMA INV E 222-13. ENTREGAR CERTIFICADO DEL FABRICANTE | UNI | 8 |  | ELEMENTO | 137400 | 72000 | 58500 |  | 106267 | 850136
32 | PRENSA MULTIUSOS AUTOMATICA QUE CUBRA ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO. CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO BAJO 0 A 5 KN A COMPRESIÓN, CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO ALTO 0 A 50KN, DIVISIÓN DE ESCALA DE 0,01 KN; CLASE DE EXACTITUD 0,5% DESDE EL 5% PARA CADA RANGO; EXACTITUD DE LA MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 0,05% +/- 0,005 mm. CORRIENTE 110/220 VAC 50/60HZ; INTERFAZ RS232 PARA LA COMPUTADORA O IMPRESORA; ALMACENAMIENTO DE DATOS Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS NO VOLÁTILES; AUTO CONVERSIÓN DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO ENTRE SISTEMAS DE MEDIDAS INGLES Y SISTEMA INTERNACIONAL; CONFIGURACIÓN Y SELECCIÓN DE PRUEBA A TRAVES DEL TECLADO; INICIO AUTOMÁTICO DEL REGISTRO DE DATOS DE LA PRUEBA; REVISIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA A TRAVÉS DE LA PANTALLA; ENSAYO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO QUE CONTROLE LA PARTIDA Y PARADA Y SELECCIONE LA VELOCIDAD Y LA ADQUISICION DE DATOS. SE REQUIERE QUE LA LECTURA DE DEFORMACIÓN SEA TOMADA POR EL DEFORMIMETRO DIGITAL INSTALADO EXTERIORMENTE SOBRE SOPORTE DE DIAL Y QUE DICHA LECTURA SEA REGISTRADA EN EL SOFTWARE Y SEA MOSTRADA EN LA PANTALLA DEL COMPUTADOR. LA PRENSA MULTIUSOS DEBE INCLUIR: 1) LAS CELDAS DE CARGA TIPO S DE RANGO BAJO 0 A 5 KN Y RANGO ALTO DE 0 A 50 KN. 2) PISTONES DE CARGA PARA ENSAYOS CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA. 3) COMPUTADOR Y UPS. 4) SOFTWARE QUE PERMITA DESARROLLAR LOS ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO 5) SOPORTE DIAL - BASE MAGNETICA 6) COMPARADOR DE CARATULA DIG 25mm X 0.01mm CALIBRADO CON SELLO ONAC 7) MOLDE DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. EL MOLDE DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC DEL EQUIPO EN LO REFERENTE AL COMPARADOR DE CARATULA DIGITAL, LAS CELDAS DE CARGA Y MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS. EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS INVIAS E-748-2013, INV-E-148-13, INV-E-152-13, INV-E-749-13, INV-E-614-13 | UN | 1 |  | EQUIPO | 59116000 | 16800000 | 24557000 |  | 39854290 | 39854290
33 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 1/2". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 381500 | 132000 | 272750 | 203876.799 | 294562.7227 | 589125.4454
34 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 3/8". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 381500 | 132000 | 272750 | 203876.799 | 294562.7227 | 589125.4454
35 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 20. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 214760.5844 | 307350.3989 | 614700.7977
36 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 40. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 214760.5844 | 307350.3989 | 614700.7977
37 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 50. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 226538.9768 | 310854.4706 | 932563.4118
38 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 80. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 226538.9768 | 310854.4706 | 621708.9412
39 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 100. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 226538.9768 | 310854.4706 | 932563.4118
40 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 120. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 413600 | 132000 | 272750 | 226538.9768 | 310854.4706 | 932563.4118
41 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 200. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 461000 | 132000 | 272750 | 226538.9768 | 324955.9706 | 974867.9118
42 | TAMIZ DE BASTIDOR MUY ALTO PARA ENSAYO DE LAVADO, CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO 8", ALTURA 4" Y MALLA DE N°200". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. . SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO | 642200 | 168000 | 308800 | 304758.5902 | 423568.1806 | 1270704.5418
43 | CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, EN ACERO INOXIDABLE, SE USA PARA MEDICIONES EXTERIORES, INTERIORES, DE PROFUNDIDAD Y ESCALONADAS. INTERCAMBIABLE DE PULGADAS A MILÍMETROS, 0-12” (0-300 mm), EXACTITUD: ±0 .001, SE DEBE ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 1 |  | EQUIPO | 1616500 | 643200 | 3018650 |  | 2093745.5 | 2093745.5
44 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 20 KG CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~0.3 A , 50 - 60 HZ MODELO PSM11R-120, DC OUTPUT 12 V. | UN | 2 |  | ELEMENTO |  | 84000 | 145000 |  | 136255 | 272510
45 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 400 g Y 2000 g CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~ 300MA , 50 - 60 HZ, 12 - 18VA MODELO P/N46001724 | UN | 2 |  | ELEMENTO |  | 84000 | 145000 |  | 136255 | 272510
46 | CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEZCLAR Y TRANSFERIR SUELOS Y PARA MANIPULAR QUÍMICOS CORROSIVOS, ETC.., TIENE UN LARGO DE 13” (330MM). UNA CONCAVIDAD DE APROXIMADAMENTE 102 MM (4 PULGADAS) DE LARGO, 63,5 MM (2 ½ PULGADAS) DE ANCHO EN LA PARTE MÁS AMPLIA Y DE 12,7 MM A 19,0 MM (DE ½ PULGADAS A ¾ DE PULGADAS) DE PROFUNDIDAD. | UN | 4 |  | ELEMENTO | 53500 | 42000 |  | 64249.7039 | 63367.3826 | 253469.5302
47 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN LITRO. | UN | 60 |  | INSUMO |  | 5280 | 120000 | 3573.928 | 51112.0581 | 3066723.4871
48 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN GALÓN. | UN | 20 |  | INSUMO |  | 8160 | 240000 | 6498.051 | 101014.3602 | 2020287.2043
49 | AGUA DESTILADA | CANECA DE 55 GALONES | 2 |  | INSUMO |  | 2304000 | 1056000 | 261385 | 1436482.7167 | 2872965.4333
50 | SOLUCION STOCK CONCENTRADA PARA EQUIVALENTE DE ARENA | GALON | 2 |  | INSUMO | 328200 | 264000 | 312000 |  | 358666 | 717332
51 | ARENA DE GUAMO PARA ENSAYO DE DENSIDADES (PASA POR TAMIZ No 16 Y RETIENE TAMIZ No. 30) | PAQUETE DE 5 KG | 10 |  | INSUMO | 79500 | 36000 | 42250 |  | 62574.1667 | 625741.6667
52 | PLATÓN EN ALUMINIO DE DIÁMETRO 25 CM Y 7.5 CM DE ALTURA | UND | 20 |  | ELEMENTO | 10300 | 30000 | 13200 |  | 21221.6667 | 424433.3333
53 | CARGUE DE CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EN CALIDAD EN PRESTAMO DE USO EL CILINDRO) | CILINDRO DE 100 LB | 6 |  | INSUMO |  | 360000 | 190000 |  | 327250 | 1963500
66 | ESCALERA TIPO TIJERA 4 PASOS DE 1,20 METROS DE ALTURA EN ALUMINIO TIPO I DE 113 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA. | UND | 1 |  | ELEMENTO |  | 852000 | 512000 |  | 811580 | 811580
67 | MARTILLO COMPACTACION MARSHALL MANUAL DE 4" INCLUYE PROTECTOR DE DEDOS, DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-748-13. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DEL PESO DEL MARTILLO Y DIMENSIONES DEL MISMO | UND | 2 |  | EQUIPO | 379800 | 264000 | 318500 |  | 381712.3333 | 763424.6667
68 | SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO (DE TIPO FARMACÉUTICO) | BULTO DE 50 KG | 2 |  | INSUMO | 284400 | 492000 | 525000 | 243676.9112 | 459660.3811 | 919320.7621
69 | RANURADOR PLANO EN PLASTICO PARA ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE CADA RANURADOR SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA INVIAS-E-125-13. | UNIDAD | 50 |  | ELEMENTO | 8860 | 16800 | 7000 |  | 12955.1333 | 647756.6667
70 | MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- FABRICADA EN ACERO CALIBRE 80. DEBE CUMPLIR CON LA Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. LAS DIMENSIONES DE LA MORDAZA DEBEN SER LAS INDICADAS EN LA FIGURA 748-5-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 748-13. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE LA MORDAZA SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 748-5 DE LA NORMA INVIAS-E-748-13. LA MORDAZA DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. | UNIDAD | 1 |  | ELEMENTO | 1199000 | 1800000 | 1027000 |  | 1596980 | 1596980
327577993.4309

## proceso 2020 (hidden)
LISTADO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS A SOLICITAR PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS AÑO 2020
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | IMAGEN GUIA | TIPO DE PRODUCTO | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA
1 | BALANZA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz, DE CAPACIDAD 400 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,01 g, REPETIBILIDAD +/- 0,01 g, TAMAÑO DE LA PLATAFORMA 190 mm*200 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BASCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 |  | EQUIPO
2 | BALANZA ANALITICA ELECTRONICA DIGITAL FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 Hz Y CON BATERIA RECARGABLE, APAGADO AUTOMATICO PARA AHORRO DE BATERIA. LA CAPACIDAD DEBE SER DE 450 GRAMOS CONSTRUIDA EN ACERO ESTRUCTURAL Y PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, LECTURA 0,001 g, REPETIBILIDAD +/- 0,001 g, TAMAÑO MINIMO DE LA PLATAFORMA 145 mm*125 mm. EQUIPADA CON INDICADOR DIGITAL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BALANZA DEBE CONTAR CON PANTALLA PROTECTORA CON EL FIN DE ELIMINAR LAS PERTURBACIONES POR VIENTO AL AIRE LIBRE O EN AMBIENTES DE CORRIENTE DE AIRE, . LA BALANZA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 1 |  | EQUIPO
3 | BALANZA ELECTRONICA CON PANTALLA GRANDE DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) CON CARACTERES ALFANUMÉRICOS. UNA GRAN SUPERFICIE PARA PESAR DE ACERO INOXIDABLE, TECLAS CURSOR PARA NAVEGACIÓN EN EL MENÚ, SISTEMA ERGONÓMICO DE NIVELACION, INTERFACE RS232 BI-DIRECCIONAL, GANCHO PARA PESAR POR DEBAJO DE LA BALANZA, FRENTE DEL VISOR SELLADO Y ANILLO DE SEGURIDAD PARA DERRAMES, INDICADOR DE ESTABILIDAD, FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE 110 V/60 HZ, DE CAPACIDAD 22 KG , SENSIBILIDAD DE 0,1 g. MENU CON OPCION DE IDIOMA EN ESPAÑOL. DEBE CONTAR CON UNIDADES DE PESAJE DE GRAMO Y KILOGRAMO COMO MINIMO. LA BÁSCULA DEBE ENTREGARSE CON EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÒN VIGENTE CON SELLO ONAC. | UND | 3 |  | EQUIPO
4 | JUEGO DE 15 PESAS PATRON CLASE F1 (PATRONES DE MASA DE FINA EXACTITUD) EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBEN SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. LAS PESAS SON LAS SIGUIENTES: UNA DE 1 g, DOS DE 2 g, UNA DE 5 g, UNA DE 10 g, DOS DE 20 g, UNA DE 50 g, UNA DE 100 g, DOS DE 200 g, UNA DE 500 g, UNA DE 1 kg, DOS DE 2 kg. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTAS PESAS PATRON DEBEN CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | JUEGO DE 15 PESAS | 1 |  | ELEMENTO
5 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 5 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE CADA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 2 |  | ELEMENTO
6 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 10 KILOGRAMOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIMAGNETICO PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. DEBE SUMINISTRARSE CON CAJA DE MADERA O ALUMINIO PARA SU PROTECCIÓN O TRANSPORTE. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 |  | ELEMENTO
7 | PESA CLASE M1 (PATRON DE MASA DE MEDIA EXACTITUD) DE 20 KILOGRAMOS EN FUNDICIÓN PARA EL PATRONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE BALANZAS ELECTRONICAS. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DE ESTA PESA, EMITIDO POR UN LABORATORIO DE METROLOGIA ACREDITADO POR ONAC. ESTA PESA PATRON DEBE CUMPLIR LA NORMA NTC 1848. | UND | 1 |  | ELEMENTO
8 | ESTUFA A GAS ESMALTADA DE DOS PUESTOS . | UND | 2 |  | ELEMENTO
9 | ESTUFA A GAS CLASE INDUSTRIAL TIPO MESA (PARA SOBRE PONER EN MESA)CON 4 PUESTOS GRANDES. CON ESTRUCTURA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304. PARRILLAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO, QUEMADORES INDEFORMABLES EN HIERRO FUNDIDO DE 6 PULGADAS, PERILLAS EN ALUMINIO, RECOGEDOR DE GRASA, CON PEQUEÑAS PATAS EN TUBERIA CUADRADA DE ACERO, CON ENCENDIDO ELECTRICO . | UND | 1 |  | EQUIPO
10 | BROCA DIAMANTADA DE CALIDAD PROFESIONAL ESTÁ DISEÑADA PARA APLICACIONES DE USO ESPECÍFICO Y DISPONIBLE PARA SER USADA YA SEA EN HORMIGÓN COMO EN ASFALTOS. ESTÁ DISPONIBLE EN VARIADOS TAMAÑOS Y TIENE UNA ALTURA DE SEGMENTO TOTAL DE 0.320 "(8.128MM), 0 .250" (6 .350MM) DE PROFUNDIDAD DIAMANTADA Y 0 .070 (1 .778MM) BASE DE SEGMENTO. LA LONGITUD ESTÁNDAR LA BROCA ES DE 13" (330,2 mm) Y EL ADAPTADOR DE ROSCA INTEGRAL ES DE 1-1/4” – HILO 7, DE DIÁMETRO DE 4", QUE CUMPLA CON LA NORMA INV E 758-13. | UND | 16 |  | ELEMENTO
11 | MOLDE METALICO PARA FUNDIR VIGUETAS DE CONCRETO DE 6" * 6" * 21" DE LONGITUD, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 5/16"*1/4", CON COMPUERTAS ABISAGRADAS PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA. LOS MOLDES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA ASTM C-78 E INV-E-402. | UND | 16 |  | ELEMENTO
12 | CONJUNTO DE EQUIPO RICE QUE DEBE INCLUIR: 1. UNA (1) BOMBA DE ALTO VACÍO DE DOS ETAPAS, DE ALTA CAPACIDAD, DE 110 V, 50-60 HZ, MONOFÁSICO, PARA AVERIGUAR LA MÁXIMA TEÓRICA DE LAS MEZCLAS BITUMINOSAS (ENSAYO DE RICE), DEBE CONTAR CON MOTOR DE 1/2 HP, 1725 REVOLUCIONES POR MINUTO, DESPLAZAMIENTO DEL AIRE MINIMO DE 85 L/MIN, SUCCIÓN DE 30 PULGADAS DE MERCURIO. 2) DOS (2) VACUOMETROS DE 2" DE DIAMETRO DE RANGO 30 PULGADAS DE MERCURIO, EN POLICARBONATO LIGERO CON TAPA TRANSPARENTE. 3) UNA (1) TRAMPA DE AGUA. 4) MANGUERAS Y CONEXIONES PARA EL MONTAJE. 5) UN (1) PICNOMETRO DE VACIO EN ACERO INOXIDABLE CON UN VOLUMEN DE 4.34 LITROS, CON CAPACIDAD PARA MUESTRAS DE 2500 GRAMOS. INCLUYE RECIPIENTE VOLUMÉTRICO EN ACERO INOXIDABLE, TAPA VOLUMÉTRICA, TAPA PLANA AL VACÍO DE PLEXIGLASS CON O-RING. EL PICNOMETRO DE ACERO INOXIDABLE TIENE 7.5” DE DIAMETRO POR 6” DE PROFUNDIDAD. 6) UNA (1) MESA VIBRATORIA PARA USO DEL PICNÓMETRO, DE TRABAJO PESADO. VIBRADOR FUERTE Y RESISTENTE CON BASES FIRMES. DEBE TENER INTERRUPTOR INTEGRAL DE ENCENDIDO/APAGADO PARA TRABAJO PESADO. DEBE INCLUIR APRETADORES PARA GARANTIZAR EL FIJAMIENTO Y DESENGANCHE RÁPIDO DEL PICNOMETRO RÁPIDAMENTE. SE DEBE ENTREGAR TODO EL CONJUNTO INSTALADO, ENSAYADO Y FUNCIONANDO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACION CON SELLO ONAC DE LOS DOS (2) VACUOMETROS EN EL INTERVALO DE 0 HASTA 30 in Hg. EL CONJUNTO DE EQUIPO RICE DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-735-2013. | UND | 1 |  | EQUIPO
13 | HORNO DE LABORATORIO PARA TRABAJO PESADO DE CAPACIDAD 300 LITROS, CON RECUBRIMIENTO INTERNO TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO SUPERFICIAL EN PINTURA ELECTROSTATICA, CON UN AISLAMIENTO DE 60 MM DE GROSOR, CALENTAMIENTO RÁPIDO, TIPO DE SENSOR PT 100, SISTEMA DE MEDICION DE CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE DE FÁCIL LECTURA, CON FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. VENTILACIÓN FORZADA PARA CONSEGUIR UNA TEMPERATURA UNIFORME EN TODA LA CÁMARA DEL HORNO. CUATRO (4) REJILLAS DE INSERCIÓN SENCILLA, CON CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 10 KG POR REJILLA. TEMPERATURA MÁXIMA 200 CELSIUS. RANGO DE TEMPERATURA DE 5 A 200 GRADOS CELSIUS. RESOLUCION DE 0,01 °C, HOMOGENIDAD MENOR O IGUAL A 3 ° C, ESTABILIDAD DE 1°C. FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 220 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC DEL HORNO EN TRES (3) TEMPERATURAS. | UND | 4 |  | EQUIPO
14 | BAÑO DE AGUA DE CAPACIDAD 65 LITROS DE 110 V, 50-60 HZ, CON CONTROL DE TEMPERATURA POR MICROPROCESADOR, AUTO REGULACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA, CON VISOR DIGITAL DOBLE QUE MUESTRA SIMULTÁNEAMENTE EL PUNTO DE AJUSTE Y LA TEMPERATURA DEL PROCESO, LÍMITE DE POTENCIA PORCENTUAL QUE PROTEGE CONTRA LA FATIGA DE LOS COMPONENTES, CON BLOQUEO AL OPERADOR PARA EVITAR CAMBIOS NO DESEADOS. TODAS LAS PARTES EXPUESTAS DEBEN SER EN ACERO INOXIDABLE. CONTROL DE TEMPERATURA PRECISA DESDE TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 90° CELSIUS, CON UNA RESOLUCION DE ±0,1°C Y ESTABILIDAD DE +1 ° C. EL BAÑO DEBE INCLUIR: A) UN CIRCULADOR MAGNÉTICO PARA INDUCIR UN FLUJO DE AGUA Y MANTENER UNA TEMPERATURA UNIFORME. B) UN PANEL DE CONTROL DELANTERO RESISTENTE AL AGUA Y LA CORROSIÓN. C) UNA BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE UBICADA A 2” (51MM) DEL FONDO DE LA UNIDAD PARA LA CIRCULACIÓN LIBRE DEL AGUA SOBRE Y DEBAJO DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO. D) TAPA EN ACERO INOXIDABLE. DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ONAC PARA TRES (3) TEMPERATURAS. EL BAÑO DE CUMPLIR CON LAS NORMAS INV E 707, 725 Y 748-13. | UND | 2 |  | EQUIPO
15 | COMPACTADOR AUTOMÁTICO MARSHALL SIMPLE PARA TRABAJO PESADO, CONFIGURACIÓN CON MOLDE ESTACIONARIO, RESISTENTE PARA MOLDES DE ENSAYO MARSHALL, EL COMPACTADOR DEBE ESTAR DISEÑADO PARA PROVEER UN MECANISMO ESTABLE Y RÍGIDO A FIN DE PRODUCIR TESTIGOS DE ASFALTO DE 4” DE DIÁMETRO. EL COMPACTADOR DEBE SER DE TIPO MOLDE ESTACIONARIO Y DEBE INCLUIR UN MARTILLO DE PIE PLANO, DISEÑADO PARA UN USO INTENSIVO QUE LES PERMITA FUNCIONAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PESE A LAS CONSTANTES SACUDIDAS CAUSADAS POR EL PROCESO DE COMPACTACIÓN, CON UN CONTADOR AUTOMÁTICO PERMITIENDO QUE EL OPERADOR PREESTABLEZCA EL NÚMERO DE GOLPES DESEADOS Y DETENDRÁ LA MÁQUINA CUANDO SE ALCANCE EL NÚMERO REQUERIDO, QUE DESPUÉS DE HABER FIJADO EL NÚMERO DE GOLPES, EL OPERADOR PUEDE ENCENDER LA MÁQUINA PULSANDO UN BOTÓN Y MANTENER UN SEGUIMIENTO DE ELLOS EN UNA PANTALLA LED, CON UN MECANISMO DE LEVA QUE OPERE EL SISTEMA DE FIJACIÓN DEL MOLDE PARA FACILITAR LA INSERCIÓN Y RETIRO DEL MOLDE DE COMPACTACIÓN, QUE OPERE A 220 V/60HZ ESTE DEBE INCLUIR: * EL COMPACTADOR MECÁNICO. * UN CONTADOR AUTOMÁTICO. * MONTAJE DEL MARTILLO. * UN MOLDE DE COMPACTACIÓN. * UN PAQUETE DE DISCOS DE PAPEL * MARTILLO DE 10LB CON PIE PLANO Y SOPORTE PARA MOLDE. INCLUIR LA VERIFICACIÓN DE: 1) LAS DIMENSIONES DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. 2) PESO DEL MARTILLO. 3) GOLPES POR MINUTO. EL MARTILLO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM D6926, INV E 748-13 | UND | 2 |  | EQUIPO
16 | SET DE AGUJAS TIPO TR CODIGO V12700N, PARA VISCOSIMETRO MARCA FUNGILAB, MODELO EVO EXPERT R. EL SET DE AGUJAS VIENE EMPACADO EN UN ESTUCHE PLASTICO Y SE COMPONE DE 4 AGUJAS (1)TR 8, (1) TR 9, (1) TR 10 Y (1) TR 11. ENTREGAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE. | SET DE AGUJAS | 2 |  | ELEMENTO
17 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE ACERO CON UN ACABADO RECUBIERTO PARA RESISTIR LA CORROSIÓN. ESTÁ EQUIPADO CON ASAS Y ALETAS PARA PIES A FIN DE SER USADO CON LA PLACA. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 4 |  | EQUIPO
18 | CONO DE ASENTAMIENTO SLUMP DE PLASTICO. TIENE 8” (203 MM) DE DIÁMETRO EN LA BASE, 4” (102 MM) DE DIÁMETRO EN LA BOCA SUPERIOR Y UNA ALTURA DE 12” (305 MM). DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV-E-404-2013. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS. | UND | 2 |  | EQUIPO
19 | CABEZAL EN ACERO DE RUPTURA LOTTMAN DE 6”, PARA ENSAYO A TRACCION EN MEZCLAS ASFALTICAS. TIENE SEGMENTOS SUPERIORES E INFERIORES DE 3/4" DE ANCHO PARA USAR CON EL MOLDE DE 6". CUMPLE NORMAS ASTM D4123, AASHTO T283 | UND | 1 |  | ELEMENTO
20 | LLAVE INGLESA PARA TUBO DE LONGITUD DE 12" FABRICADA EN HIERRO DUCTIL | UND | 2 |  | ELEMENTO
21 | LLAVE EXPANSIVA ALEMANA LONGITUD DE 12" FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 2 |  | ELEMENTO
22 | AGITADOR DE EQUIVALENTE DE ARENA MECANICO CON MOTOR, CON UN SISTEMA CONTADOR DIGITAL DE CICLOS, SOPORTE CILINDRICO, FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE 110 VOLTIOS Y 60 HZ. DEBE INCLUIR DOS RELOJES ELECTRONICOS UNO PREDETERMINADO A 45 SEGUNDOS Y EL OTRO A 10 MINUTOS PARA AUMENTAR LA EXACTITUD Y FACILIDAD DE OPERACION. LAS OPERACIONES DE AGITACION DEBEN TENER UN RECORRIDO DE 8” (203 MM) A UNA VELOCIDAD DE 175 GOLPES POR MINUTO. FABRICADO BAJO LA NORMA. ASTM D2419. DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-133-2013.SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LOS CICLOS POR MINUTO Y LONGITUD DE RECORRIDO. | UND | 1 |  | EQUIPO
23 | JUEGO DE 12 ESFERAS DE ACERO ENDURECIDO DE DIÁMETRO APROXIMADO DE ENTRE 46 Y 47.6 MM Y UNA MASA ENTRE 420 Y 440 GRAMOS, UTILIZADAS PARA EL ENSAYO RESISTENCIA A DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES A 1 1/2" POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, DEBE CUMPLIR LAS NORMAS ASTM C 131-06, INV E 218-13. ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE LA MASA Y EL DIÁMETRO DE CADA ESFERA. | JUEGO DE 12 ESFERAS | 1 |  | ELEMENTO
24 | HIDRÓMETRO, CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 151 H, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 0,995 A 1,038 Y CALIBRADO PARA LEER 1,00 EN AGUA DESTILADA A 20°C, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO CON LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 |  | ELEMENTO
25 | HIDRÓMETRO CONFORME A LOS REQUISITOS DE LOS HIDRÓMETROS 152 H. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, CON ESCALA GRADUADO PARA LEER VALORES DE GRAMOS DE SUELO POR LITRO QUE VAN DE -5 A +60, Y CALIBRADO PARA EL SUPUESTO QUE EL AGUA DESTILADA TIENE GRAVEDAD ESPECIFICA DE 1,00 A 20°C Y QUE EL SUELO EN SUSPENSIÓN TIENE UNA GRAVEDAD ESPECIFICA DE 2,65, LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO A LA FIGURA 123-4 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 123-13, INCLUIR VERIFICACIÓN DE LOS ANTERIORES PARÁMETROS, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS ASTM E 100, INV E 123 Y 220-13. | UNI | 1 |  | ELEMENTO
26 | AGUJA DE PENETRACIÓN MARCA HUMBOLTD REFERENCIA H-1280 PARA PENETROMETRO HUMBOLDT * MATERIAL ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO Y TEMPLADO (DUREZA ROCKWELL HRC 54 A HRC 60). * LONGITUD APROXIMADA DE 50MM. * DIÁMETRO ENTRE 1 Y 1,02 MM. * UNO DE LOS EXTREMOS SIMÉTRICAMENTE AJUSTADO HASTA FORMAR UN CONO DE ANGULO COMPRENDIDO ENTRE 8,7° Y 9,7° EN TODA LA LONGITUD DEL CONO, EL EJE DEL CONO DEBE SER COAXIAL CON EL CUERPO RECTO DE LA AGUJA, LA VARIACIÓN TOTAL AXIAL ENTRE LAS INTERSECCIONES DE LAS SUPERFICIES DEL CONO Y DEL CILINDRO MEDIDA COMO PROYECCIÓN SOBRE EL EJE DE SIMETRÍA DE LA AGUJA NO DEBERÁ EXCEDER DE 0,02 MM. * LA PUNTA DEBE ESTAR CORTADA PARA FORMAR UN TRONCO DE CONO, CUYA BASE DEBE TENER UN DIÁMETRO COMPRENDIDO ENTRE 0,14 Y 0,16 MM Y DEBE ESTAR SITUADA EN UN PLANO PERPENDICULAR AL EJE DE LA AGUJA, CON UNA TOLERANCIA MÁXIMA DE 2 °. * TODO EL TRONCO DE CONO DEBERÁ TENER BORDES FILOSOS Y LIBRES DE REBABAS, SU RUGOSIDAD MEDIA SUPERFICIAL DEBERÁ ESTAR COMPRENDIDA ENTRE 0,2 Y 0,3 µM * LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL DEL EJE DE LA AGUJA DEBE ESTAR ENTRE 0,025 Y 0,125 µM. * LA AGUJA IRA MONTADA RÍGIDA Y COAXIALMENTE EN UN CASQUILLO CILÍNDRICO, EN ACERO INOXIDABLE DE 3,2 ± 0,05 MM DE DIÁMETRO, LA EXCENTRICIDAD O DISTANCIA MÁXIMA AL EJE DEL CASQUILLO, DESDE CUALQUIER PUNTO DE LA SUPERFICIE DE LA AGUJA INCLUIDA SU PUNTA NO EXCEDA 1MM. * LA MASA TOTAL DEL CASQUILLO Y LA AGUJA DEBERÁ SER DE 2,5G * TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE LA FIGURA 706-2 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 706-13, INCLUIR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS INV E 706-13. | UNI | 3 |  | ELEMENTO
27 | CAZUELA DE CASAGRANDE MOTORIZADA ASTM H-4230, OPERACIÓN DE 110 V, 50-60 HZ, QUE REALICE EL ENSAYO DE FORMA UNIFORME, QUE SE COMPONE DE: * CONTADOR AUTOMÁTICO DE GOLPES DE REVOLUCIONES DE MÍNIMO 2 DÍGITOS. * CAZUELA O COPA EN BRONCE CON UNA MASA DE 185 A 215 G INCLUYENDO EL SOPORTE DE LA COPA. * BASE DE UN MATERIAL QUE PRESENTE UN REBOTE RECIPIENTE ENTRE 77 Y 90%. * RANURADOR, HERRAMIENTA PLANA EN METAL NO CORROSIVO O EN PLASTICO , CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. * CALIBRADOR BLOQUE METÁLICO PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CALIDAD DE LA CAZUELA, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-4, DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, ESTE DEBE PERMITIR APOYARSE DE MANERA FIRME SOBRE LA BASE SIN SUFRIR OSCILACIONES, Y QUE EL LADO QUE HACE CONTACTO CON LA CAZUELA DURANTE LA OPERACIÓN DE AJUSTE DE LA ALTURA DE CALIDAD LIBRE ESTE SEA TEXTO, DE NO MENOS A 10MM DE ANCHO Y SIN BISELES O CURVATURAS. MOTOR DE ENGRANAJE QUE HAGA LEVANTAR LA CAZUELA A 2 ± 0.1 REVOLUCIONES POR SEGUNDO, AISLADO DEL RESTO DEL APARATO POR SOPORTES DE CAUCHO U OTRO MEDIO QUE EVITE QUE LA VIBRACIÓN DEL MOTOR SEA TRANSMITIDA AL RESTO DEL APARATO, ESTE DEBE TENER UN INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO Y UN MEDIO DE SITUAR CONVENIENTE LA CAZUELA PARA EL AJUSTE DE LA ALTURA DE CAÍDA A 10 MR. CON CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ANTERIORMENTE MENCIONADOS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM D4318; AASHTO T89, T90, INV E-125-13. | UND | 1 |  | EQUIPO
28 | TERMÓMETRO DE VIDRIO LIBRE DE MERCURIO, PRECISIÓN DE LAS LECTURAS 0,2°C Y UN RANGO DE MEDICIÓN DE -2 A 80°C, CON FORRO EN TEFLÓN PARA PROTEGERLO DE QUEBRADURAS Y POR SEGURIDAD, DEBE INCLUIR EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CON SELLO ONAC EN TRES PUNTOS (DIFERENTE AL DE FABRICA), QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM C 88-05, ASTM 63C, INV E 220-13, INV E 702, 707-13. | UND | 2 |  | EQUIPO
29 | PAQUETES POR 100 UNIDADES DE FILTRO PARA CENTRIFUGA DE 3000 GRAMOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA INV E 732-13. | PAQUETE DE 100 UNIDADES | 10 |  | INSUMO
30 | MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO PARA PAVIMENTOS EN ASFALTO Y CONCRETO CON ENERGÍA DE IMPACTO POR GOLPE DE MÍNIMO 68 JULIO, CON MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 2,0 KW, PARA OPERACION A 110 V Y FRECUENCIA 50 HZ CON; 2 PUNTEROS Y 4 CINCELES Y/O ESPÁTULAS PLANAS DE LONGITUD MAYOR A 25CM. | UNI | 1 |  | EQUIPO
31 | BALÓN VOLUMÉTRICO DE VIDRIO CUELLO LARGO DE CAPACIDAD 500 MILILITROS, CON TAPÓN. QUE CUMPLA LAS NORMA INV E 222-13. ENTREGAR CERTIFICADO DEL FABRICANTE | UNI | 8 |  | ELEMENTO
32 | PRENSA MULTIUSOS AUTOMATICA QUE CUBRA ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO. CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO BAJO 0 A 5 KN A COMPRESIÓN, CAPACIDAD DE FUERZA EN RANGO ALTO 0 A 50KN, DIVISIÓN DE ESCALA DE 0,01 KN; CLASE DE EXACTITUD 0,5% DESDE EL 5% PARA CADA RANGO; EXACTITUD DE LA MEDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 0,05% +/- 0,005 mm. CORRIENTE 110/220 VAC 50/60HZ; INTERFAZ RS232 PARA LA COMPUTADORA O IMPRESORA; ALMACENAMIENTO DE DATOS Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS NO VOLÁTILES; AUTO CONVERSIÓN DE CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO ENTRE SISTEMAS DE MEDIDAS INGLES Y SISTEMA INTERNACIONAL; CONFIGURACIÓN Y SELECCIÓN DE PRUEBA A TRAVES DEL TECLADO; INICIO AUTOMÁTICO DEL REGISTRO DE DATOS DE LA PRUEBA; REVISIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA A TRAVÉS DE LA PANTALLA; ENSAYO TOTALMENTE AUTOMATIZADO PERMITIENDO UN FUNCIONAMIENTO QUE CONTROLE LA PARTIDA Y PARADA Y SELECCIONE LA VELOCIDAD Y LA ADQUISICION DE DATOS. SE REQUIERE QUE LA LECTURA DE DEFORMACIÓN SEA TOMADA POR EL DEFORMIMETRO DIGITAL INSTALADO EXTERIORMENTE SOBRE SOPORTE DE DIAL Y QUE DICHA LECTURA SEA REGISTRADA EN EL SOFTWARE Y SEA MOSTRADA EN LA PANTALLA DEL COMPUTADOR. LA PRENSA MULTIUSOS DEBE INCLUIR: 1) LAS CELDAS DE CARGA TIPO S DE RANGO BAJO 0 A 5 KN Y RANGO ALTO DE 0 A 50 KN. 2) PISTONES DE CARGA PARA ENSAYOS CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA. 3) COMPUTADOR Y UPS. 4) SOFTWARE QUE PERMITA DESARROLLAR LOS ENSAYOS DE CBR, MARSHALL, COMPRESIÓN INCONFINADA, TRACCION INDIRECTA EN MEZCLAS ASFALTICAS, SUELO CEMENTO 5) SOPORTE DIAL - BASE MAGNETICA 6) COMPARADOR DE CARATULA DIG 25mm X 0.01mm CALIBRADO CON SELLO ONAC 7) MOLDE DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. EL MOLDE DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. DEBE ENTREGARSE CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC DEL EQUIPO EN LO REFERENTE AL COMPARADOR DE CARATULA DIGITAL, LAS CELDAS DE CARGA Y MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS. EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS INVIAS E-748-2013, INV-E-148-13, INV-E-152-13, INV-E-749-13, INV-E-614-13 | UN | 1 |  | EQUIPO
33 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 1/2". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO
34 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA DE 3/8". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO
35 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 20. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO
36 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 40. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO
37 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 50. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO
38 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 80. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 2 |  | EQUIPO
39 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 100. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO
40 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 120. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO
41 | TAMIZ CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE DE DIÁMETRO 8", ALTURA INTERNA 2" Y MALLA No 200. LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL FÁBRICANTE, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO
42 | TAMIZ DE BASTIDOR MUY ALTO PARA ENSAYO DE LAVADO, CON MARCO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE. DIÁMETRO 8", ALTURA 4" Y MALLA DE N°200". LOS MARCOS DE LOS TAMICES MOLDEADOS SIN COSTURA CON BORDES LAMINADOS RÍGIDOS Y LOS FONDOS EXTENDIDOS PARA ASEGURAR UN BUEN AJUSTE ENTRE LOS MARCOS, LAS BANDEJAS Y LOS SEPARADORES DEL MISMO DIÁMETRO, ASEGURÁNDOSE DE QUE EL SISTEMA DE APILADO DE LOS TAMICES ES EL CORRECTO. . SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM E-11 Y ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 3 |  | EQUIPO
43 | CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, EN ACERO INOXIDABLE, SE USA PARA MEDICIONES EXTERIORES, INTERIORES, DE PROFUNDIDAD Y ESCALONADAS. INTERCAMBIABLE DE PULGADAS A MILÍMETROS, 0-12” (0-300 mm), EXACTITUD: ±0 .001, SE DEBE ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC. | UN | 1 |  | EQUIPO
44 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 20 KG CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~0.3 A , 50 - 60 HZ MODELO PSM11R-120, DC OUTPUT 12 V. | UN | 2 |  | ELEMENTO
45 | CARGADOR PARA BALANZAS DE 400 g Y 2000 g CARACTERISTICAS INPUT 100 - 240V ~ 300MA , 50 - 60 HZ, 12 - 18VA MODELO P/N46001724 | UN | 2 |  | ELEMENTO
46 | CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEZCLAR Y TRANSFERIR SUELOS Y PARA MANIPULAR QUÍMICOS CORROSIVOS, ETC.., TIENE UN LARGO DE 13” (330MM). UNA CONCAVIDAD DE APROXIMADAMENTE 102 MM (4 PULGADAS) DE LARGO, 63,5 MM (2 ½ PULGADAS) DE ANCHO EN LA PARTE MÁS AMPLIA Y DE 12,7 MM A 19,0 MM (DE ½ PULGADAS A ¾ DE PULGADAS) DE PROFUNDIDAD. | UN | 4 |  | ELEMENTO
47 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN LITRO. | UN | 60 |  | INSUMO
48 | TARROS EN METAL PARA MUESTRAS PARA RECIBIR, TRANSPORTAR Y ALMACENAR MUESTRAS DE MATERIAL ASFALTICO, CON TAPA DEL TIPO FRICCIÓN, CON CAPACIDAD APROXIMADA UN GALÓN. | UN | 20 |  | INSUMO
49 | AGUA DESTILADA | CANECA DE 55 GALONES | 2 |  | INSUMO
50 | SOLUCION STOCK CONCENTRADA PARA EQUIVALENTE DE ARENA | GALON | 2 |  | INSUMO
51 | ARENA DE GUAMO PARA ENSAYO DE DENSIDADES (PASA POR TAMIZ No 16 Y RETIENE TAMIZ No. 30) | PAQUETE DE 5 KG | 10 |  | INSUMO
52 | PLATÓN EN ALUMINIO DE DIÁMETRO 25 CM Y 7.5 CM DE ALTURA | UND | 20 |  | ELEMENTO
53 | CARGUE DE CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS (EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EN CALIDAD EN PRESTAMO DE USO EL CILINDRO) | CILINDRO DE 100 LB | 6 |  | INSUMO
54 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 170 A 250 V CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA PRENSA MULTIENSAYOS QUE FUNCIONA CON VOLTAJE 220 V ± 3,5 Y CON MOTOR DE 2,5 HP. | UND | 1 |  | EQUIPO
55 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 90-140 V CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA PRENSA INMERSION-COMPRESIÓN QUE FUNCIONA CON VOLTAJE 110 V ±3,5 Y CON MOTOR DE 1,5 HP. | UND | 1
56 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 170 A 250 V CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA HORNO DE IGNICIÓN QUE FUNCIONA CON VOLTAJE 220 V ± 3,5 Y 7500 WATTIOS. | UND | 1
57 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 170 A 250 V CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA MEZCLADORA DE ASFALTO QUE FUNCIONA CON VOLTAJE 220 V ± 3,5 Y 6000 WATTIOS. | UND | 1
58 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 90 A 140 V CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA DUCTILOMETRO QUE FUNCIONA CON VOLTAJE 110 V Y 6000 WATTIOS. | UND | 1
59 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 170 A 250 V CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA LOS EQUIPOS DE PISTA DE ENSAYO Y COMPACTADOR DE RODILLO QUE FUNCIONAN CON VOLTAJE 220 V Y 4300 WATTIOS. | UND | 2
60 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 170 A 250 V CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA HORNO MUFLA QUE FUNCIONA CON VOLTAJE 220 V Y 3700 WATTIOS. | UND | 1
61 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 90 A 140 V CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA MARTILLO MARSHALL HUMBOLTD QUE FUNCIONA CON VOLTAJE 110 V Y 1200 WATTIOS. | UND | 2
62 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 90 A 140 CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA BAÑOS DE MARIA HUMBOLTD Y SIMIM QUE FUNCIONA CON VOLTAJE 110 V Y 3300 WATTIOS. | UND | 2
63 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 170 A 250 V CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA 2 MARTILLOS MARSHALL UTEST Y 1 MARTILLO CBR UTES QUE FUNCIONA CON VOLTAJE 220 V Y 720 WATTIOS. | UND | 3
64 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 90 A 140 V CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA VISCOSIMETRO QUE FUNCIONA CON VOLTAJE 110 V Y 420 WATTIOS. | UND | 1
65 | ESTABILIZADOR REGULADOR DE VOLTAJE DE USO INDUSTRIAL CON VOLTAJE DE ENTRADA 90 A 140 V CON MINIMO DOS (2) SALIDAS REGULADAS PARA MAQUINA DE LOS ANGELES Y MICRODEVAL QUE FUNCIONA CON VOLTAJE 110 V Y 1800 WATTIOS. | UND | 2
66 | ESCALERA TIPO TIJERA 4 PASOS DE 1,20 METROS DE ALTURA EN ALUMINIO TIPO I DE 113 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA. | UND | 1 |  | ELEMENTO
67 | MARTILLO COMPACTACION MARSHALL MANUAL DE 4" INCLUYE PROTECTOR DE DEDOS, DEBE CUMPLIR LA NORMA INV-E-748-13. SE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DEL PESO DEL MARTILLO Y DIMENSIONES DEL MISMO | UND | 2 |  | EQUIPO
68 | SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO (DE TIPO FARMACÉUTICO) | BULTO DE 50 KG | 2 |  | INSUMO
69 | RANURADOR PLANO EN PLASTICO PARA ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO, CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 125-13, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM H-4229. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE CADA RANURADOR SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 125-3 DE LA NORMA INVIAS-E-125-13. | UNIDAD | 50 |  | ELEMENTO
70 | MOLDE (MORDAZA) DE ESTABILIDAD PARA FALLO DE BRIQUETAS MARSHALL DE 4"- FABRICADA EN ACERO CALIBRE 80. DEBE CUMPLIR CON LA Normas: INVIAS E748- 13, ASTM D 1559, ASTM D 6927. LAS DIMENSIONES DE LA MORDAZA DEBEN SER LAS INDICADAS EN LA FIGURA 748-5-3 DE LA NORMA DE ENSAYO INV E 748-13. SE DEBE ENTREGAR CERTIFICADO DE VERIFICACION DE LAS MEDIDAS DE LA MORDAZA SEGÚN TABLA DE LA FIGURA 748-5 DE LA NORMA INVIAS-E-748-13. LA MORDAZA DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA INDICADOR DE FLUJO. | UNIDAD | 1 |  | ELEMENTO