## ANEXO N° 2

## Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

Especificaciones Técnicas de los sonómetros a calibrar:

Sonómetro marca CASELLA. Cantidad: UNO (1).

| Modelo | 63X |
| --- | --- |
| Pistófono | Marca Casella Modelo Cel120/1 clase 1, nivel de presión 114db ± 0.1 dB |
| Filtro de Tercio de Octava | Incluido |
| Filtro de Tercios | Incluido |
| Rango | 1-140 dB |
| Micrófono | CEL251 de 1.50 mV/Pa ½ pul Clase 1 |
| Ponderación en tiempo | Rápida (fast), Lenta (Slow) e Impulso |
| Resultados calculados y visualizados | LPS (Nivel de Presión Sonora) LXeq(Nivel Continuo equivalente) LXeq (nivel continuo equivalente máximo/mínimo); LXn (niveles sonoros estadísticos); LUpk (nivel de pico) espectro 1/1 octava (16 Hz – 16 kHz) espectro 1/3 octava (12,5 Hz – 20 kHz) Nivel medio de presión acústica con relación de intercambio Q (LAVG). |

Sonómetro marca SVANTEK. Cantidad: DOS (2).

| Modelo | SVAN 977D |
| --- | --- |
| Pistófono | Marca SVANTEK Modelo SV33B clase 1, nivel de presión 114db ± 0.1 dB |
| Filtro de Tercio de Octava | Incluido |
| Filtro de Tercios | Incluido |
| Rango | 1-110 dB |
| Micrófono | Microtech Gefell MK 255, 50 mV/Pa, prepolarised 1/2” condenser microphone |
| Ponderación en tiempo | Rápida (fast), Lenta (Slow) e Impulso |
| Resultados calculados y visualizados | LPS (Nivel de Presión Sonora) LXeq(Nivel Continuo equivalente) LXeq (nivel continuo equivalente máximo/mínimo); LXn (niveles sonoros estadísticos); LUpk (nivel de pico) espectro 1/1 octava (16 Hz – 16 kHz) espectro 1/3 octava (12,5 Hz – 20 kHz) Nivel medio de presión acústica con relación de intercambio Q (LAVG). |

Anemómetro marca KESTRELL. Cantidad: CUATRO (4).

| Modelo | 5200P |
| --- | --- |
| Variables Por Calibrar | Velocidad del viento Humedad relativa Presión barométrica |
| Puntos de calibración: | Velocidad del viento 1,3,5 m/s Presión barométrica Mínimo 3 puntos que cubran el rango entre 700hPa y 1018 hPa |

Especificaciones Técnicas de los certificados a entregar:

Con base en lo estipulado en la norma técnica colombiana NTC ISO 17025, se establecen los siguientes requisitos técnicos que deben cumplir los certificados de calibración que se entregan a la Corporación

    - El título "Certificado de calibración"

    - Nombre y la dirección del laboratorio;

    - Lugar en que se realizan las actividades de calibración y ensayo

    - Se debe emitir a nombre de CORANTOQUIA, especificando la dirección de la Corporación.

    - La identificación del método utilizado;

    - Identificación completa del sonómetro ó del calibrador acústico (pistófono) con marca, modelo y número de serie (incluir el número de inventario de Corantioquia), según aplique.

    - Fecha de recepción de los instrumentos y la fecha del muestreo o calibración y la fecha de expedición del certificado.

- Resultados especificando las unidades de medición.

- Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método, si las hubo

- Identificación de las personas que autorizan el informe o certificado;

- La incertidumbre expandida de medición del resultado de medición presentado en las mismas unidades que la de la unidad de calibración (dB)

- Las condiciones ambientales en las que se hicieron las calibraciones

- los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles

- El certificado debe poseer sello de ONAC o del organismo de acreditación del laboratorio que lo expide.

  - Autorizaciones, permisos y licencias requeridas:

El proponente interesado en participar en el presente proceso de contratación debe adjuntar en la propuesta copia del certificado de acreditación vigente, expedido por una entidad acreditadora (por ejemplo, ONAC).