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[bookmark: _Hlk182922199]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, ésta Ficha Técnica será verificada por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PROPONENTE ______________________________________________________________
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento para los elementos a entregar en el presente proceso de contratación.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ÍTEM
	1. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	Cant.
	Cumple
	No
Cumple

	1
	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TERMOHIGRÓMETROS

Realizar el servicio de calibración de dos (2) unidades de Termohigrómetros marca ENVIRONMENT METETS, que permite monitorear temperatura y humedad de toma eficiente por largos periodos de tiempo o lectura en tiempo real en pantalla, conforme lo siguiente:

Puntos a Calibrar en Temperatura
12 °C, 18 °C, 24 °C,36
Puntos a Calibrar en Humedad Relativa
45%, 60%, 75%
Certificado de Calibración: Expedido por la ONAC o por laboratorios acreditados en ISO 17025.
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Recolección:

El futuro contratista deberá tener en cuenta la dirección del punto de servicio, para realizar la recolección de los termohigrómetros, en coordinación con el supervisor del contrato, se realizará levantamiento de acta de entrega con el funcionario delegado por el contratista, para posterior calibración en el laboratorio acreditado ONAC.

 Entrega:

Una vez realizado el servicio de calibración de los equipos el futuro contratista deberá realizar la entrega de los equipos calibrados, con el certificado expedido por entidad aprobada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, cumpliendo con las especificaciones técnicas y dentro del plazo de ejecución establecido.
	02
	
	

	2
	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO LUXÓMETRO-DIGITAL 
Realizar el servicio de calibración a un (1) luxómetro marca PCE LIGHT METER PCE – LMD10, que permite medir simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente.

Puntos a Calibrar de 0 a 100 lux.
Para radiación ultravioleta, debe ser menor o igual a 70 uv/lumen.
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Recolección:

El futuro contratista deberá tener en cuenta la dirección del punto de servicio, para realizar la recolección del luxómetro, en coordinación con el supervisor del contrato, se realizará levantamiento de acta de entrega con el funcionario delegado por el contratista, para posterior calibración en el laboratorio acreditado ONAC.

Entrega:

· Una vez realizado el servicio de calibración del equipo el futuro contratista deberá realizar la entrega del equipo calibrado, con el certificado expedido por entidad aprobada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, cumpliendo con las especificaciones técnicas y dentro del plazo de ejecución establecido. Limpieza total del equipo, cambio de baterías y verificación general funcionamiento del equipo. Realizar mantenimiento del equipo de acuerdo a la normatividad vigente. 

Recolección:

El oferente deberá recoger el Luxómetro en la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, en coordinación con el supervisor del contrato, se realizará levantamiento de acta de entrega con el funcionario delegado por el contratista.

Entrega:

Una vez realizado el servicio de calibración del equipo el futuro contratista deberá realizar la entrega del equipo calibrado, con el certificado expedido por entidad aprobada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, cumpliendo con las especificaciones técnicas y dentro del plazo de ejecución establecido.

	01
	
	

	3
	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Con el fin de garantizar la calidad del servicio y bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere que los posibles oferentes acrediten experiencia, tal acreditación será avalada con la presentación de máximo dos (02) certificaciones de contratos celebrados y ejecutados a satisfacción, con concepto favorable de la recepción del contrato realizado con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al presente estudio previo y cuya sumatoria sea igual o superior del valor del  presupuesto estimado del presente proceso, estas certificaciones deberán contener la  siguiente información:

a. Nombre del contratista
b. Nombre del contratante
c. Objeto del contrato
d. Valor del contrato
e. Fecha de suscripción del contrato
f. Fecha de terminación del contrato
g. Contacto para verificación de la información

La exigencia del anterior requerimiento busca la escogencia de un buen contratista que de la seguridad de cumplir cabalmente con la ejecución total del contrato.

Nota 2: las certificaciones presentadas por el contratista deberán ser de contratos totalmente finalizados.
	
	
	

	4
	El proponente deberá presentar con la oferta: CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL, por medio del cual acredita que:

· Cuenta con laboratorios de calibración acreditados por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia), propio, en calidad de arriendo, convenio, alianza o acuerdo comercial, donde se certificarán los mantenimientos preventivos y calibraciones de los equipos de medición.

· Cuenta con los recursos y medios logísticos para el desarrollo adecuado del futuro contrato que se derive del presente proceso.

· Cuenta con personal idóneo con la experiencia adecuada para realizar con los mantenimientos y cumplir el objeto del presente proceso, manteniendo la disponibilidad permanente para la prestación del servicio durante la ejecución del contrato.

Todos los gastos (administración, transporte, logística, certificados y demás) ocasionados con la ejecución del servicio objeto de este proceso serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta, serán asumidos en su totalidad por el contratista.
	
	
	

	5
	Método empleado para variable de TEMPERATURA, método por comparación, tomando como referencia datos técnicos.  
Unidad de medición: grados centígrados
Sensor: NTC o PTC
Rango de medición: debe garantizar la medición desde 0°C hasta +50°C.
Resolución en la medición: mínimo 0.1°C en el rango de medición
Exactitud en la medición: mínimo +0.5°C, dentro del rango de medición
	
	
	

	6
	Método empleado para variable de HUMEDAD REALTIVA, método por comparación, tomando como referencia datos técnicos.
Rango de medición: debe garantiza la medición desde +10% hasta +95%HR
Resolución en la medición: mínimo 0.1 %HR en el rango de medición
Exactitud de medición: mínimo +3%HR dentro del rango de medición  
	
	
	




	ÍTEM
	OTRAS CONDICIONES MINIMAS
	Cumple
	NO
Cumple

	1
	El oferente debe hacer la entrega de los termohigrómetros y luxómetro al archivo de la unidad; teniendo en cuenta el modelo y serial entregado.
	
	

	2
	El oferente entregará cada uno de los termohigrómetros y luxómetro con sus respectivos accesorios y certificado individual de calibración. Dicha calibración debe estar certificada por la ONAC, caso contrario deberá anexar el certificado del equipo calibrador por laboratorios acreditados en ISO 17025.
	
	

	3
	Todos los costos (certificaciones, costos de intermediación, gastos administrativos en lo que se incurra en desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato entre otros), estarán a cargo del futuro oferente. Por lo tanto, deberá tener presente estos costos en la elaboración y ofrecimiento de su oferta. 
	
	

	4
	El oferente deberá responder por la pérdida de cualquiera de los elementos entregados y deberá reemplazarlos de forma inmediata con las mismas características técnicas o superiores sin costo adicional.
	
	

	5
	
El oferente deberá acreditar una garantía por la calibración de los equipos mínimo por un (01) año, a partir de la entrega de los termohigrómetros, y luxómetros debidamente calibrados.
	
	

	6
	El oferente deberá garantizar la recolección y entrega de los 2 termohigrómetros y 1 luxómetro en el punto de servicio en la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión.
	
	



	LOTE
	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES VERIFICABLES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	N/A
	1
	
Sistema de Gestión Ambiental
Mensaje de Datos No. 0254   / DIASE – GUGED, se solicitó al Grupo de Talento Humano, concepto del Sistema de Gestión Ambiental, al cual se brindó respuesta de la siguiente manera:
Correo Electrónico No. 01769 DIASE – PLANE   17/09/2026

Requisitos en materia ambiental:

En atención a lo contemplado en la Nota 4 de la Resolución Nro. 03049 del 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, complementada por el Numeral 5 del apéndice de la Resolución Nro. 00090 del 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones, así:

Decreto 1076 de 2015, Título 6 de la Parte 2 del Libro 2, modificado y adicionado por el Decreto 0766 de 2026: el oferente deberá garantizar, en caso de resultar adjudicatario, la gestión integral y ambientalmente adecuada de los residuos o desechos peligrosos que se llegaren a generar durante las actividades de mantenimiento de los termohigrómetros y luxómetro, realizando su identificación, separación y entrega mediante los mecanismos legalmente establecidos, cuando aplique. Se deberá soportar mediante certificación o declaración suscrita por el representante legal o persona natural oferente, en la cual manifieste el compromiso de dar cumplimiento a las disposiciones ambientales aplicables en materia de residuos peligrosos durante la ejecución del contrato. El Decreto 0766 de 2026 modificó y adicionó el Título 6 del Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con la gestión integral de residuos peligrosos. 

Resolución 0851 de 2022 y Título 7A del Decreto 1076 de 2015: el oferente deberá garantizar, en caso de resultar adjudicatario, que los componentes eléctricos o electrónicos que sean sustituidos y descartados durante las actividades de mantenimiento sean gestionados conforme a las disposiciones aplicables a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), mediante los sistemas de recolección y gestión o gestores correspondientes, cuando aplique. Se deberá soportar mediante certificación o declaración suscrita por el representante legal o persona natural oferente, en la cual se comprometa a realizar la gestión adecuada de los RAEE que se generen durante la ejecución contractual. La Resolución 0851 de 2022 desarrolla expresamente disposiciones del Título 7A del Decreto 1076 de 2015 sobre gestión de RAEE. 

Resolución 1297 de 2010: el oferente deberá garantizar que, en caso de resultar adjudicatario y requerirse la sustitución de pilas o acumuladores durante el mantenimiento de los equipos, estos residuos sean separados y gestionados mediante los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental correspondientes, evitando su disposición junto con residuos ordinarios. Se deberá soportar mediante certificación o declaración suscrita por el representante legal o persona natural oferente, mediante la cual se comprometa a efectuar la gestión ambientalmente adecuada de las pilas y/o acumuladores usados que se generen durante la ejecución del contrato. La Resolución 1297 de 2010 establece los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores. 

Resolución 1362 de 2007: cuando al oferente le resulte legalmente exigible su inscripción como generador de residuos o desechos peligrosos, deberá encontrarse inscrito ante la autoridad ambiental competente y mantener vigente el cumplimiento de las obligaciones que le resulten aplicables. Se deberá soportar mediante constancia o evidencia de inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, únicamente cuando esta obligación le sea legalmente aplicable al oferente. La Resolución 1362 de 2007 establece los requisitos y el procedimiento para este registro y contempla categorías relacionadas con las cantidades de residuos peligrosos generadas. 


	
	

	N/A
	2
	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Mensaje de Datos No. 0256   / DIASE – GUGED del 18/09/2026, se solicitó al Grupo de Talento Humano, concepto del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, al cual se brindó respuesta de la siguiente manera:

Correo Electrónico No. 092 / DIASE– SGSI – 18/09/2026

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 04408 del 26/12/24 en su artículo 66. seguridad de la información en la relación con proveedores “La Policía Nacional establece los mecanismos de control en sus relaciones con personal externo que le provean bienes o servicios. Los funcionarios responsables de la realización o quienes realizan la firma de contratos, acuerdos o convenios con personal externo deben garantizar el cumplimiento del manual de seguridad de la información por parte de estos. Para los cual se definen las siguientes directrices: 

· Todos los contratos de acuerdo a su naturaleza, deben tener claramente definidos los acuerdos de niveles de servicios y ser contemplados como un numeral de las especificaciones técnicas.

· Si dentro del objeto contractual se encuentra comprometido algunos de los activos de la información de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, el propietario o responsable de este activo de información deberá realizar una evaluación del riesgo y dar una viabilidad para que puedan permitir el acceso o la entrega del mismo a un tercero, esto con el fin de salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Requisitos en materia de seguridad de la información:

Una vez suscrito el contrato, el contratista en coordinación con el supervisor del mismo deberá diligenciar y firmar el formato 1DT-FR-0016 “declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros”, como quiera que iniciara una relación contractual con la institución y éste hará parte integral del contrato; los proveedores se comprometen a utilizar la información solamente para el uso específico al que se ha destinado y a no comunicarla, difundirla o hacerla pública a un tercero, sin la autorización previa del dueño del activo. El documento deberá ser diligenciado de igual forma, por el personal de empleados que intervenga en el desarrollo del objeto contractual, cualquiera que sea su grado de participación y cuando se requiere la entrega de información con niveles de clasificación.

Desde la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la confidencialidad de la información institucional a la cual llegara a tener acceso directamente o por intermedio de terceros.   
Nota: El ítem anteriormente descrito, debe ser incluido como un numeral en las especificaciones técnicas del estudio previo
	
	





Para lo anterior se diligencia la información en el siguiente cuadro: 












	
Firma Representante Legal ________________________


C.C. N° ___________________





image2.png




image1.png
ce > o





image3.png




