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ANEXO 1.
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
FICHA TÉCNICA – CONDICIONES MÍNIMAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD

1. [bookmark: _Hlk191029379]OBJETO

REALIZAR LA ADQUISICION, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCOHOLIMETROS UTILIZADOS EN CAPACITACIONES Y ATENCION DE EMERGENCIAS MINERAS EN ESTACIONES Y PUNTOS DE APOYO DE SALVAMENTO MINERO (ALCOHOLIMETROS) (PAA 772602)

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Las condiciones técnicas del proceso se dividen en los siguientes tres componentes:

· MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDA CALIBRACIÓN DE ALCOHOLÍMETROS REFERENCIAS AT-8900 Y ALERT J5

La Agencia Nacional de minería requiere el mantenimiento preventivo y la calibración de veinte (20) equipos, nueve (9) alcoholímetros referencia AT-8900 y once (11) referencia ALERT J5, los cuales son utilizados por el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, en los procesos de atención de emergencias, capacitación y entrenamiento en estándares de competencia en seguridad y salvamento minero.

El mantenimiento por realizar es preventivo y la calibración y demás componentes necesarios para el correcto funcionamiento y operación de los alcoholímetros de las referencias AT-8900 y ALERT J5.

ALCOHOLÍMETROS REFERENCIA AT-8900 (MARCA HARWEST)

	ÍTEM
	SERVICIO O BIEN 
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

	1
	Sensor 
	Electroquímico para etanol

	2
	Teclado
	Flechas de desplazamiento, de encendido y apagado 

	3
	Display
	Pantalla OLED táctil (2.83-inch OLED LCD)

	4
	Impresora
	impresora incorporada en el mismo dispositivo, que puede ser desmontada a conveniencia del usuario

	5
	Batería
	Ion de litio, recargable 7.4V/2500mA

	6
	Cargador
	Conexión a alimentación con tensión de:  110Voltios 

	7
	Servicio de mantenimiento incluida calibración
	Mano de obra por el mantenimiento incluida calibración. Toda la intervención que tenga que realizarse a un equipo 

En el mantenimiento preventivo que se realice corresponde principalmente al ajuste y limpieza general del equipo. (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, ajuste de tornillos).

La calibración de los equipos debe desarrollarse teniendo en cuenta los siguientes rangos y requisitos:
· Rangos de trabajo
0,000 mg/L – 2,000 mg/L (equivalente a 0 – 440 mg/100 mL)
0,000 g/L – 4,000 g/L (equivalente a 0,000 – 0,400 %BAC)
· Temperatura de Trabajo: -30°C a 50° C
· Precisión:
0 mg/L – 0,4 mg/L: ± 0,020 mg/L
0.4 mg/L - 1 mg/L ± 5%
1 mg/L - 2 mg/L ± 20%
· Indicación del resultado de medición: máximo 3s (con 0 mg/L), máximo 10s (con 0.50 mg/L)

· Se debe entregar un certificado de calibración individual por cada equipo, emitido por un laboratorio acreditado por el ONAC – Organismo Nacional de Acreditación de Colombia bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, cuyo alcance de acreditación comprenda la calibración de este tipo de instrumentos.

· La acreditación recae sobre el laboratorio que emite los certificados y no sobre el proponente, quien podrá realizar la calibración directamente, si cuenta con dicha acreditación, o a través de un laboratorio acreditado. En todo caso, el contratista responde ante la Entidad por la totalidad del servicio.



ALCOHOLÍMETROS REFERENCIA ALERT J5
	ÍTEM
	SERVICIO O BIEN 
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

	1
	Sensor 
	Electroquímico (célula de combustible)

	2
	Teclado
	Flechas de desplazamiento, de encendido y apagado 

	3
	Display
	pantalla LCD gráfica

	4
	Impresora
	Bluetooth o USB

	5
	Servicio de mantenimiento y calibración
	Mano de obra por el mantenimiento y calibración. Toda la intervención que tenga que realizarse a un equipo 

En el mantenimiento preventivo que se realice corresponde principalmente al ajuste y limpieza general del equipo. (tomas de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos). 

La calibración de los equipos debe desarrollarse teniendo en cuenta los siguientes rangos y requisitos:
· Rango de medida: 0 a 450mg% (0.000 a 0.450 %BAC)
· Temperatura de funcionamiento: -20 a 65 °C
· Precisión: ± 5% con 100 mg% (±0.005 con 0.100 %BAC)

· Se debe entregar un certificado de calibración individual por cada equipo, emitido por un laboratorio acreditado por el ONAC – Organismo Nacional de Acreditación de Colombia bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, cuyo alcance de acreditación comprenda la calibración de este tipo de instrumentos.

· La acreditación recae sobre el laboratorio que emite los certificados y no sobre el proponente, quien podrá realizar la calibración directamente, si cuenta con dicha acreditación, o a través de un laboratorio acreditado. En todo caso, el contratista responde ante la Entidad por la totalidad del servicio.



El servicio de mantenimiento preventivo y calibración de los equipos alcoholímetros con los que cuenta la Agencia Nacional de Minería se efectuará en dos fases, que se indican a continuación:

· Primera fase de calibración: dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio – calibración y mantenimiento preventivo de nueve (9) alcoholímetros referencia AT-8900 y siete (7) alcoholímetros referencia ALERT J5.
· Segunda fase de calibración: dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio – calibración y mantenimiento preventivo de cuatro (4) alcoholímetros referencia ALERT J5.
· Total: Veinte (20) calibraciones.
En cada fase, el retiro de los equipos se realizará de manera escalonada, conforme a la programación que establezca el supervisor del contrato, de forma que cada estación y punto de apoyo de salvamento minero conserve al menos un equipo disponible para la atención de emergencias. Cada equipo deberá ser devuelto, calibrado y con su mantenimiento preventivo realizado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su retiro.

· MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Cuando el equipo presente fallas y requiera mantenimiento correctivo, el contratista deberá informar al supervisor los resultados del diagnóstico técnico realizado, con el fin de que la Entidad evalúe la viabilidad técnica y económica de la intervención. En caso de evidenciarse que el costo del mantenimiento correctivo resulta superior o no conveniente frente a la adquisición de un nuevo alcoholímetro, la Entidad a través de la supervisión del contrato podrá determinar que el equipo no sea intervenido dentro del presente proceso contractual. 
El diagnóstico técnico y económico deberá presentarse al supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la identificación de la falla o a la solicitud de la Entidad, e indicará como mínimo las fallas identificadas, las actividades requeridas, los repuestos necesarios y el valor de la intervención. El diagnóstico no generará costo para la Entidad.

Los mantenimientos correctivos requeridos por la Entidad se ejecutarán bajo la modalidad de bolsa de consumo, de conformidad con las necesidades que efectivamente se presenten durante la ejecución contractual y previa aprobación del supervisor del contrato, con base en el diagnóstico técnico realizado por el contratista.

Para la autorización de cada mantenimiento correctivo, el supervisor del contrato solicitará mínimo dos (2) cotizaciones adicionales como soporte comparativo, con el fin de verificar que los valores ofertados se encuentren acordes con las condiciones del mercado. Una vez efectuado el análisis correspondiente, el supervisor autorizará la ejecución del mantenimiento correctivo por el menor valor obtenido entre el diagnóstico económico presentado por el contratista y las cotizaciones adicionales solicitadas.
En ningún caso la Agencia Nacional de Minería estará obligada a ejecutar la totalidad de los recursos asignados a la bolsa de consumo, ni a reconocer valores por conceptos distintos a los mantenimientos correctivos efectivamente autorizados, ejecutados y recibidos a satisfacción.
Los pagos se efectuarán únicamente sobre los mantenimientos correctivos efectivamente autorizados, ejecutados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de los respectivos soportes técnicos y económicos por parte del contratista y hasta por el valor asignado a la bolsa de consumo 

·  ADQUISICIÓN DE ALCOHOLIMETRO PORTATIL

La Agencia Nacional de minería requiere adicionalmente adquirir un (1) equipo, con las características técnicas que se describen a continuación, para ser utilizados por el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, en los procesos de atención de emergencias, de capacitación y entrenamiento en estándares de competencia en seguridad y salvamento minero.

	ÍTEM
	SERVICIO O BIEN 
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

	1
	Alcoholímetro portátil
	· SENSOR: Electroquímico (célula de combustible) o Electroquímico para etanol 
· TECLADO: Flechas de desplazamiento, de encendido y apagado
· DIPLAY: Pantalla LCD gráfica o pantalla OLED táctil, en cualquiera de las opciones debe contar con retroiluminación que facilite la lectura.
· RANGO DE MEDIDA: de 0.00 a 2.50 mg/litro de aire espirado 
· TIEMPO DE ANALISIS: hasta 10 segundos
· LÍMITES DE ACTUACIÓN: Condiciones ambientales en las cuales se garantizan la precisión de la medida.
· TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: Dentro del rango de -5 a 50°C o mayor.
· ALMACENAMIENTO: memoria con capacidad para almacenar mínimo 1000 pruebas.
· CONEXIÓN PARA CARGA: Conexión a alimentación con tensión de:  110Voltios *aplica solo para equipos con batería recargable, para equipos que permiten intercambio de baterías no es necesario este criterio.
· IMPRESORA: Bluetooth o USB o IR o impresora incorporada en el mismo dispositivo que puede ser desmontada a conveniencia del usuario, la información mínima requerida en la impresión es la siguiente:
- Fecha y Hora de la prueba. 
- Nombre y apellido del examinado 
- No. de identificación del examinado. 
- Resultado de la prueba. 
· CALIBRACIÓN: El equipo debe entregarse con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por el ONAC bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, con fecha de emisión no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la entrega.
· USO PREVISTO: El equipo se destinará al tamizaje preventivo del personal que participa en la atención de emergencias y en las jornadas de capacitación, y no a fines periciales, judiciales o administrativos. Si el equipo ofertado es de tipo evidencial, deberá contar con la etiqueta indeleble que exige la Resolución 35152 de 2023 de la Superintendencia de Industria y Comercio para los alcoholímetros evidenciales no destinados a dichos fines.

CONTENIDO (por cada alcoholímetro adquirido)
· 1 alcoholímetro
· 1 impresora bluetooth y/o IR y/o USB
· Cables de conexión
· Maletín 
· 100 boquillas desechables
· Software
· Manuales e Instrucciones de uso en idioma castellano
· Certificado de calibración

LOS ALCOHOLIMETROS COTIZADOS DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES:
-Certificado de calibración emitido por laboratorio acreditado por el ONAC, conforme al ítem CALIBRACIÓN.
-Norma OIML R 126 (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL) o DOT

SERVICIOS ADICIONALES:
El proveedor que resulte favorecido dentro del proceso de contratación deberá brindar los siguientes servicios adicionales:

-Capacitación virtual (con apoyo de herramientas tecnológicas) sobre el uso y cuidado del equipo para un número mínimo de 20 personas, con duración mínima de dos (2) horas.

GARANTÍA TÉCNICA: 
- Un (1) año a partir de la entrega de los alcoholímetros 
- Durante el año de garantía, el contratista atenderá sin costo para la Entidad las fallas de funcionamiento y las desviaciones de medición atribuibles al equipo, incluidos los ajustes y calibraciones que estas requieran. Las calibraciones periódicas no hacen parte de la garantía.




3. LUGAR DE EJECUCION: 

El alcoholímetro adquirido debe ser entregado en las instalaciones de la Agencia Nacional de Minería: Avenida Calle 26 No. 59-51, Edificio Argos, Torre 4, Piso 8, Bogotá D.C., Colombia.

La realización del mantenimiento preventivo y la calibración de los alcoholímetros se realizará en las instalaciones del contratista. Los alcoholímetros objeto de mantenimiento y la calibración debe ser recogidos y entregados en las instalaciones de la Agencia Nacional de Minería; Avenida Calle 26 No. 59-51, Edificio ARGOS, Torre 4, Piso 8, Bogotá, Colombia.

4. CONDICIONES MÍNIMAS Y GARANTÍA MÍNIMA: 

· El contratista deberá entregar el equipo y realizar el mantenimiento preventivo y las calibraciones contratadas, dentro del término de ejecución del contrato. 

· En caso de requerirse la garantía será exigible en la ciudad de Bogotá y el contratista debe hacerla efectiva ante el fabricante, sin perjuicio de su responsabilidad directa frente a la Agencia Nacional de Minería por la garantía del equipo suministrado.  

· El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento de los componentes objeto del presente proceso. 

· Los certificados de calibración deberán ser emitidos por un laboratorio acreditado por el ONAC bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, en los términos del numeral 2 del presente anexo.
· El contratista responderá por la pérdida, daño o deterioro de los equipos de la Entidad desde su retiro hasta su devolución, incluidos el transporte y la custodia, y deberá reponerlos por equipos de iguales o superiores características en caso de pérdida o daño irreparable.

5. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES

Favor indicar si su empresa es una MIPYME SI_____ NO_______
La condición de Mipyme se acreditará mediante certificación suscrita por el representante legal y el contador o revisor fiscal, según corresponda, en la que conste el tamaño empresarial de conformidad con el Decreto 1074 de 2015, para efectos de la aplicación del criterio diferencial en experiencia previsto en los estudios previos.

CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA.


Firma del representante legal___________________
Nombre____________________________________
Identificación________________________________
Fecha:_____________________________________
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