## Hoja1
ANEXO 3 OFERTA ECONOMICA
ELEMENTOS DE LABORATORIO DIAGNOSTICO ANIMAL
1. 1. Laboratorio De Control De Calidad De Alimentos
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | % DE IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR IVA
1 | Calibración ONAC. Incluye las siguientes pruebas: Repetibilidad (cargas de 3 y 10 g), exactitud (cargas de 1,3,5, 10 y 50 g) y excentricidad (carga de 10 g) con patrón certificado clase E2 y emisión de certificado trazable. Verifiación de lampara halogena y cambio y cambios requeridos. Incluye Bandejas De Aluminio especificas. | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Calibración ONAC realizada en tres puntos de temperatura: 19 °C, 22 °C y 25 °C, y en tres niveles de humedad relativa: 30% HR, 45% HR y 60% HR, utilizando patrón certificado y con emisión de certificado trazable. | UNIDAD | 2 |  |  | 0 | 0
3 | Calibración ONAC realizada en tres puntos de temperatura: 19 °C, 22 °C y 25 °C, y en tres niveles de humedad relativa: 30% HR, 45% HR y 60% HR, utilizando patrón certificado y con emisión de certificado trazable. | UNIDAD | 3 |  |  | 0 | 0
4 | Calibración ONAC en tres puntos: 2 °C, 5°C y 8°C con patrón certificado y emisión de certificado trazable | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Calibración ONAC en tres puntos: 1000, 5000 y 10000 microlitros. con patrón certificado y emisión de certificado trazable | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Mantenimiento preventivo y correctivo, que incluye desarme del equipo, limpieza interna y externa, e inspección de serpentín, mangueras, sistema nivelador de agua, resistencia, acoples y flotador. Verificación del sistema eléctrico, contactor, termostato, circuitos internos, sistema de encendido/apagado y condiciones de seguridad. Suministro y cambio de filtros, así como pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención para garantizar la correcta operación del equipo. | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Mantenimiento preventivo y correctivo de la nevera, que incluye cambio de motor evaporador y regulador de temperatura, Cambio de componentes averiados. Aseguramiento metrologico, 5 Y 8 °C de temperatura y puesta en marcha | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Mantenimiento correctivo: Incluye Limpieza del bloque digestor Limpieza de resistencia Cambio de 2 tubos flautas de 8 salidas de Ø con labio x longitud 35mm, longitud total de 300mm + llave teflón con tubo de salida con 8 arandelas en teflón. Cambio de manguera de conexión. Aseguramiento metrológico temperatura. | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Mantenimiento correctivo: Incluye verificación y limpieza de 2 puntos de vacío Verificación y limpieza de bomba, eliminación de incrustaciones en cabezal de bronce, Lubricación de sistema mecánico. Limpieza de sensor de cuba Cambio de manguera de conexión | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Mantenimiento Correctivo: Inluye Incluye: Limpieza y eliminación de incrustaciones en caldera Verificación del control de temperatura. Limpieza y nivelación de sensores de nivel Limpieza y lubricación de bombas sinosoidal Verificación y limpieza de alivio Prueba de llenado y activación de pulsación de nivel Verificación de led de visualización de llenado. Limpieza de vidriería conexión tipo Kjeldahl con vaso dosificador en vidrio borosilicato y válvula Stop-flow. Pulido del gabinete 304 Cambio de manguera de conexión. | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Calibración ONAC realizada en tres puntos de temperatura: 37 °C, 45°C y 65 °C, y, utilizando patrón certificado y con emisión de certificado trazable. | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Mantenimiento preventivo y correctivo incluye: limpieza técnica integral del sistema óptico y compartimento de cubetas, verificación de la lámpara de xenón (sustitución si se requiere), calibración de longitud de onda y exactitud fotométrica, diagnóstico y reparación del panel táctil por pérdida de sensibilidad, sustitución del digitalizador o módulo de pantalla LCD, y actualización de firmware para corregir la latencia y lentitud en la respuesta del menú. Puesta en marcha. | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
13 | limpieza interna y externa, inspección de mangueras, manómetro, válvulas de control, hermeticidad y cámara, cambio del perfil de silicona. Verificación el sistema eléctrico, componentes internos, sistema de encendido y condiciones de seguridad (Cambios de componente si se requiere). pruebas de funcionamiento posteriores a la intervención para garantizar la correcta operación del equipo. | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
2. Laboratorio Diagnostico Animal
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | % DE IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR IVA
1 | Calibración: calificación y validación de los parámetros hematológicos del equipo y puesta en marcha después del servicio. Mantenimiento preventivo: revision sistema hidraulico (mangueras, camara de blancos, camara de rojos, valvulas) | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
2 | calibración del termómetro, calibración ONAC | UNIDAD | 5 |  |  | 0 | 0
3 | Mantenimiento correctivo (Revisión de tubería averiada). verificación metrológica y calibración certificada ONAC calibración certificada ONAC de termómetro interno con sensor: Temperatura sensor Externo:0°c;4°c;8°c | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Mantenimiento preventivo, limpieza de objetivos. • Verificar el ajuste de la plataforma mecánica • Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. ... • Verificar el funcionamiento del diafragma. • Limpiar todos los componentes mecánicos | UNIDAD | 2 |  |  | 0 | 0
5 | Mantenimiento correctivo: REVISION Y CAMBIO DEL BLOQUE DE LA TAPA HETTICH INSTRUMENTS E4108 CON SINCONIZACIÓN SAIA. | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Mantenimiento preventivo, limpieza de objetivos. • Verificar el ajuste de la plataforma mecánica • Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. ... • Verificar el funcionamiento del diafragma. • Limpiar todos los componentes mecánicos | UNIDAD | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Mantenimiento preventivo, Limpiar todos los componentes mecánicos, tuberias, resistencia, y demas componentes | UNIDAD | 4 |  |  | 0 | 0
8 | Mantenimiento correctivo: cambio de motres, ventiladores, bovinas, limpiesa de mangueras obstruidas. | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Mantenimiento preventivo. Calibración en tres puntos, Balanza con certificación ONAC. | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Revison y cambio de sondas, camio de la bateria, revision de la pantalla, no da imagen | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Mantenimiento correcctivo: cambio de cucharas, revison de bandas, y engranaje | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Mantenimiento correctivi, cambio de filtro hercules, adicion de gas, corregir fuga de tuberia | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Mantenimiento preventivo. Calibración en tres puntos, Balanza 1. 5g-10g-15g, Balanza2. 400g- 500g-1000g con certificación ONAC. Cambio de cable de poder de una de ellas. | UNIDAD | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Mantenimiento preventivo: limpieza de objetivos. • Verificar el ajuste de la plataforma mecánica • Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. ... • Verificar el funcionamiento del diafragma. • Limpiar todos los componentes mecánicos | UNIDAD | 3 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | TOTAL IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
FIRMA