## LOTE 1.
FICHA TECNICA - EQUIPO BIOMEDICO
OBJETO | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES DE URGENCIAS BÁSICAS RESOLUTIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS DE LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD +MAS BIENESTAR.
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: 1. Indicar la marca y el modelo o referencia del equipo ofertado. 2. Revisar las especificaciones tecnicas minimas requeridas por la SDS descritas en la Ficha Técnica. 3. En las columnas "CUMPLE / NO CUMPLE", marcar con una "X" el cumplimiento o no de cada especificación técnica acorde con el equipo ofertado. 4. En la columna "ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA" se debe consignar textualmente la especificación técnica del equipo ofertado, dicha especificacion debera estar resaltada en la documentación aportada en la oferta. 5. En la columna "ARCHIVO Y No. DE FOLIO" Indicar el nombre del archivo y el folio en el cual se evidencia el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas acorde con el numeral 4. 6. La presente ficha técnica debe estar debidamente diligenciada y firmada por el representante legal. 7. La presente ficha técnica es de diligenciamiento obligatorio y deberá anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano. NOTA: NO SERAN ACEPTADAS FICHAS TECNICAS, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE, ETC, ELABORADOS POR EL OFERENTE.
MARCA
MODELO/REFERENCIA
No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS) | ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MARCA OFERTADA | ARCHIVO Y No. DE FOLIO
EQUIPO DE RX PORTATIL | 1. GENERALES
1.1 Equipo de Rayos - X portátil
1.2 Tipo digital directo
1.3 Pantalla tactil con panel de visualización de minimo 19"
1.4 Peso maximo del equipo 220 kg
1.5 Ancho maximo del equipo 100 cm
1.6 Tiempo de exposición: minimo 2 ms o menor y tiempo máximo de exposición igual o inferior a 10 segundos
1.7 Con sistema DAP
2. Generador de Rayos - X
2.1 Potencia de salida Mínimo 32 kW
2.2 Tensión acumulada Entre 40 y 125 kV o superior.
2.3 Corriente minimo 300 mA
3. Tubo de rayos X
3.1 Tipo de ánodo giratorio
3.2. Puntos focales: foco fino: 0,8 mm o menor y foco grueso de 1,5 mm o menor
4. Detector Panel (FPD)
4.1 (2) Detectores adulto - pediatrico de 14x17 con resolucion de maximo 120 micrones
4.2 Autonomia de la bateria de minimo 4 horas
4.3 Grado de proteccion minimo IP 55
4.4 Con sistema de carga del detector integrado en el equipo y/o cargador externo
4.5 Con sistema de seguridad antirobo del detector
4.6 Capacidad de carga de minimo 120 Kg
5. Columna
5.1 Columna con tubo compactable
5.2 Altura maxima de columna desde el suelo 180 cm o superior
6. Colimador
6.1 Rotación +/- 90°
6.2 variación de la apertura y cierre del colimador automático o manual
6.3 Con Luz LED y temporizador automatico
7. Alimentación eléctrica
7.1 Alimentación eléctrica 110 - 120 VAC, 50 - 60 Hz
8. Conectividad
8.1 Transferencia de imágenes al RIS/HIS y PACS
8.2 DICOM 3.0 MPPS, modalidad Worklist, Query Retrieve, Print, Storage, MWM.
8.3 Conectividad WIFI
8.4 Almacenamiento de imágenes en disco SSD de minimo 500 GB
9. ACCESORIOS
9.1. Delantales plomados adulto 2 pecho, 2 tiroides y 2 gónadas Con registro INVIMA
9.2 Delantales plomados pediatrico 2 pecho, 2 tiroides y 2 gónadas Con registro INVIMA
9.3 Un biombo plomado de 190 cm de alto x 120 cm de ancho, con lamina de mínimo 2 mm, lavable, con marco metálico y base rodante y mirilla
10. GARANTIAS
10.1. Garantía: Mínimo de dos (2) años. 10.2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 10.3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 10.4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 10.5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 10.6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 10.7. Soporte Post venta: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo, suministro de repuestos y licencia del equipo, 10.8.Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 10.9. Permiso de comercialización INVIMA 10.10. Capacitacion tecnica y asistencial (2) dos veces durante la garantia
Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.
_________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE
CEDULA
CONTACTO