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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

FICHA TECNICA 

LOTE 3 Refrigeradores
OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA REGIONAL BOGOTA Y ORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE
	  DOS (2) REFRIGERADORES VERTICALES PARA EL LABORATORIO DE ESTUPEFACIENTES Y UN (1) REFRIGERADOR VERTICAL PARA EL LABORATORIO DE EVIDENCIA TRAZA DE LA REGIONAL BOGOTÁ

	ITEM
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	IDENTIFIFCACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
	CALIDAD MINIMA
	UNIDAD DE MEDIDA (PRESENTACIÓN)
	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS

	6

	REFRIGERADOR VERTICAL TIPO NO FROST PARA LABORATORIO 
· Capacidad de almacenamiento entre 345 y 400 litros

· Intervalo de temperatura para refrigeración: Mantener una temperatura interna controlada en el intervalo de 2ºC a 8ºC, con circulación de aire forzado para mantener homogeneidad al interior del equipo
· Voltaje disponible: 120V +5%/-10%, 60 Hz

· El refrigerador debe estar montado sobre 4 ruedas, por lo menos dos de ellas con frenos.
· Control de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura, con puerto USB para descarga de datos de los registros de temperatura de la cámara (tipo datalogger).

· Resolución de pantalla mínimo de 0,1 ºC.

· Sistema de alarma audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta abierta y falla de energía

· Una (1) puerta de vidrio templado de seguridad con cierre hermético y cerradura para control de acceso. 
· Sistema de descongelación automático.

· Acabado interno en acero inoxidable 304.
· Iluminación interna: Iluminación tipo LED interna que se accione al abrir la puerta.

· Parrillas graduables que permitan acomodación de recipientes de diferentes tamaños.

· Entrepaños: mínimo 3 en acero inoxidable   


	D 4103000 Equipo de enfriamiento para laboratorio

D 41103011 Refrigeradores para propósitos generales o neveras  congeladoras
	Sistema de refrigeración por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC.

Operación silenciosa
	Unidad
	Intervalo de temperatura para refrigeración: Mantener una temperatura interna en el intervalo de 2ºC a 8ºC


	UN (1) REFRIGERADOR / CONGELADOR VERTICAL PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA DE LA REGIONAL BOGOTÁ UN (1) REFRIGERADOR / CONGELADOR VERTICAL PARA EL LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DE LA SECCIONAL BOYACÁ-TUNJA Y UN (1) REFRIGERADOR / CONGELADOR VERTICAL PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA DE LA SECCIONAL BOYACÁ-TUNJA

	ITEM
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	IDENTIFIFCACIÓN ADICIONAL REQUERIDA
	CALIDAD MINIMA
	UNIDAD DE MEDIDA (PRESENTACIÓN)
	PATRONES DE DESEMPEÑO MINIMOS

	7

	REFRIGERADOR VERTICUAL DUAL (REFRIGERADOR / CONGELADOR) TIPO NO FROST PARA LABORATORIO Capacidad de almacenamiento entre 500 y 600 litros
· Capacidad de almacenamiento de cámara de refrigeración entre 250 y 300 litros y cámara de congelación entre 250 y 300 litros 

· La cámara de congelación debe estar ubicada en la parte inferior o superior del equipo. 

· Intervalo de temperatura para cámara de refrigeración: Mantener una temperatura interna controlada en el intervalo de 2ºC a 8ºC, con circulación de aire forzado para mantener homogeneidad al interior del equipo.

· Intervalo de temperatura para cámara de congelación: Mantener una temperatura interna controlada en el intervalo de menos quince grados centígrados a menos veinticinco grados centígrados (-15ºC a -25ºC), con circulación de aire forzado para mantener homogeneidad al interior del equipo.

· Voltaje disponible: 120V +5%/-10%, 60 Hz.

· El equipo debe estar montado sobre 4 ruedas, por lo menos dos de ellas con frenos.

· Controles de temperatura por microprocesador con pantalla LCD o LED para ajustar y monitorear la temperatura de las dos cámaras, con puerto USB para descarga de datos de los registros de temperatura de la cámara (tipo data logger).
· Resolución de las pantallas mínimo de 0,1 ºC.

· Sistemas de alarma audible y visible para alertas de alta y baja temperatura, termostato en falla o error del sensor, puerta abierta y falla de energía para cada una de las cámaras, ya sea integrada al equipo o mediante accesorios adicionales al equipo.
· Dos puertas (una por compartimiento) con cierre hermético y  cerradura para control de acceso.
· Sistema de descongelación automático.

· Acabado interno en acero inoxidable 304.
· Iluminación interna: Iluminación tipo LED interna que se accione al abrir la puerta para el compartimiento de conservación.

· Parrillas graduables que permitan acomodación de recipientes de diferentes tamaños.

· Entrepaños: mínimo 3 en acero inoxidable.
	D 4103000 Equipo de enfriamiento para laboratorio

D 41103011 Refrigeradores para propósitos generales o neveras  congeladoras
	Sistema de refrigeración  por aire forzado, con refrigerante ecológico libre de HCFC y CFC.

Operación silenciosa
	Unidad
	Intervalo de temperatura para refrigeración: Mantener una temperatura interna en el intervalo de 2ºC a 8ºC 

Intervalo de temperatura para congelación: Mantener una temperatura interna en el intervalo de -15ºC a -25ºC


Adicionalmente se deben cumplir con las siguientes especificaciones:
1. Entregar los equipos en los laboratorios descritos dentro del término, los sitios y condiciones establecidas los costos de transporte, cargue y descargue y puesta en funcionamiento para lo cual el contratista asumirá todos los costos asociados a la entrega y puesta en funcionamiento.
2. El contratista seleccionado previo a la fabricación de los equipos deberá realizar visita al lugar para verificar las condiciones de acceso (puertas pasillos, escaleras entre otros) con el fin determinar el ingreso de los equipos a las áreas designadas.         
3. Acordar con la supervisión la fecha de entrega sin que supere el plazo de ejecución.

4. Si dentro del tiempo de garantía de los equipos en su lugar de destino llegaren a presentar más de 3 tres fallas en el funcionamiento de los mismos por la misma causa o el mismo componente, se procederá a cambia el bien por otro completamente nuevo y de iguales o superiores características previa solicitud del supervisor del contrato, dentro de los (30) treinta días calendario siguientes al reporte del mal funcionamiento del equipo 
5. Entregar los congeladores y refrigeradores de la misma marca ofrecida los cuales contarán con soporte técnico, instructivos, recomendaciones de manejo, modos de operación y licenciamiento de software (si aplica) 
6. Suministrar al momento de la entrega de los equipos la declaración de importación de los mismos expedida por la DIAN, esto para equipos que sean importados

7. Certificar que ninguno de los bienes son remanufacturados o reenvasados, que son bienes originales y nuevos

8. Realizar entrenamiento en el uso, manejo y cuidados de los equipos, las condiciones para la realización de la actividad (entrenamiento) serán acordadas con la supervisión.
9. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

10. Garantía de los equipos mínimo de un (1) año contado a partir del recibido a satisfacción por parte de la entidad.

11. Mantenimiento preventivo: Dentro del presupuesto, el contratista debe considerar realizar por lo menos dos (2) visitas de mantenimiento preventivo a cada uno de los equipos y todas las visitas de mantenimiento correctivo necesarias durante el tiempo de garantía.
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