ANEXO No. 1 “ANEXO TÉCNICO”
Los bienes a entregar por el contratista, deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
Grupo No. 1 Equipos 
	ITEM
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES MÍNIMAS

	
	
	

	Analizador NOx
	3
	Principio de medición: Quimioluminiscencia.
Datalogger:: Almacenamiento, el registrador interno conservará al menos un año de promedios horarios de NO, NO2 y NOx, con fecha y hora. Con unidades de ppb o ppm
Unidades: Se admitirán ppb y ppm en el analizador y conversión a µg/m3 en el equipo o en la plataforma del SVCA.
Rango de medición: Seleccionable como mínimo escala de 0–50 ppb y un rango máximo de 0–1000 ppb para NO, NO2 y NOx. La escala empleada para el monitoreo de calidad de aire deberá estar indicada en la designación o aprobación del modelo y en las especificaciones técnicas ofertadas. Con aprobación US-EPA o UE.
Limite bajo detectable: <0,4 ppb.
Ruido de cero (Zero Noise): 0,20 ppb RMS, (con tiempo promedio de 60 segundos).
Desviación de cero (Zero drift): magnitud no mayor de 0,50 ppb en 24 horas, bajo las condiciones de ensayo declaradas por el fabricante.
Desviación de rango (Span drift): +/- 1% de la escala completa, en 24 horas.
Tiempo de respuesta (Response time): 80 segundos, con promedios de 10 segundos o para alcanzar el 95 %.
Precisión: valor entre +/- 0,50 ppb y/o 0,5 % de la lectura, en el rango de operación ambiental.
Unidades de medida: ppb, ppm, μg/m3 (seleccionable).
Voltaje de alimentación: 110-120 VAC, 60 Hz.
Salidas: 0-100 mV, 0-1, 5, 10v. Se admitirá integración Modbus RTU sobre RS-485 mediante interfaz nativa, opción del fabricante o conversor suministrado, configurado y documentado, sin costos adicionales. Ethernet. Salidas de estado por relé.
Entradas: Mínimo seis (6) entradas digitales, disponibles y funcionales en la configuración ofertada del equipo.
Pantalla: LCD y comprende las pantallas con tecnología TFT a color y táctiles.
Dimensiones: Adecuadas para montaje en rack de 19 pulgadas, incluir deslizable con sus correspondientes rieles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
Electroválvulas: Electroválvulas internas para calibración de cero y span instaladas por el fabricante.
Software interno del analizador: Con capacidad de autodiagnóstico.
Manual original del fabricante en inglés, acompañado de traducción completa al español a cargo del contratista, ambos en medio digital y físico.
Certificado: Certificado vigente de calibración de fábrica.
Debe incluir bomba de vacío externa.
Para el generador de ozono debe incluir tubo secador por permeación.
Consumibles: Para un año de operación para cada equipo con kit de mantenimiento de bomba externa de muestra para cada equipo, y un tubo secador por permeación (secador para generador de ozono) para cada equipo.
Garantía: 2 años.
Instalación: Integración al SVCA CVC y capacitación teórica practica al personal (montaje, instalación, operación, mantenimiento y calibración).
Comunicación: Protocolo de comunicación compatible, con el sistema de captura y procesamiento de datos que utiliza actualmente el SVCA CVC.
Nota: No se aceptará un valor T90 como prueba directa de T95, ni un tiempo de subida que omita el retardo
Designación US-EPA. Se acepta designación vigente como método de referencia o equivalente para NO2, correspondiente al modelo y configuración ofertados.
Aprobación según EN 14211. Se acepta certificado de aprobación de tipo emitido por un organismo competente. Las certificaciones TÜV o MCERTS serán admisibles cuando su alcance acredite esa evaluación.
Informe de laboratorio acreditado. No se acepta como sustituto de la designación o aprobación de tipo. Podrá complementar la documentación, pero la acreditación ISO/IEC 17025 del laboratorio no demuestra por sí sola que el modelo tenga una aprobación. Tampoco basta un marcado CE.

	Sensor de velocidad de viento ultrasónico con salida Modbus, debe incluir cable de señal de 15 metros
	1
	Dimensiones: Compatible con la instalación del sensor en el mástil o estructura disponible en la estación de monitoreo, sin establecer valores específicos de diámetro o altura, siempre que el equipo cumpla integralmente con las especificaciones funcionales, metrológicas, ambientales y de desempeño requeridas.
Interfaz: SDI-12; RS485, MODBUS RTU 2 hilos, semidúplex
Fuente de alimentación: 11 a 32 VCC
Humedad relativa de funcionamiento: 0 a 100% HR
Carcasa con nivel de protección: IP66
Sensor Dirección del viento 
Principio: Ultrasónico
Rango de medición: 0 ... 359,9 °
Unidad: °
Exactitud: < 3° RMSE > 1,0 m/s
Resolución: 0.1
Temperatura de funcionamiento: El sensor deberá operar, como mínimo, en el intervalo comprendido entre −40 °C y +60 °C.
Sensor Velocidad del viento 
Principio: Ultrasónico
Rango de medición: 0 a 60 m/s o superior.
Exactitud: ±0,3 m/s o ±3 % (0...35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS
Resolución: 0,1 m/s
Nota 1: El sensor no debe tener interfaces adicionales por hardware para la comunicación de datos y debe permitir la comunicación y configuración desde su conector.
Nota 2: El sensor no debe tener sus electrodos expuestos directamente al viento, debe contar con un superficie superior que evite que se posen las aves o que los electrodos actúe como una antena para atraer descargas eléctricas. 
- Para los sensores cuya calibración haya sido realizada por un laboratorio nacional acreditado en ISO/IEC 17025, se requiere que el certificado de calibración cuente con una vigencia mínima de diez (10) meses al momento de la entrega.
Cuando la calibración haya sido realizada por un laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025 ubicado en el exterior, se aceptará que el certificado cuente con una vigencia mínima de ocho (8) meses al momento de la entrega.
En todos los casos, el certificado deberá corresponder al sensor suministrado y conservar la trazabilidad metrológica exigida en los documentos del proceso.

	Piranómetro,  debe incluir cable de señal de 15 metros
	1
	Sensor de radiación solar con salida Modbus.
Categoría: ISO9060: 2018
“Clase B”
- Salida:  Modbus RTU, configurable SDI-12, 4-20mA, configurable 0-1V con resistencia de precisión externa de 100 Ω o 250 Ω 
- Voltaje amplio de operación entre 5 a 30 VDC]
- Sensor integrado de posición para medir el ángulo y la inclinación del piranómetro.
- Sensor interno de Temperatura y humedad para monitorear la condiciones internas del sensor.
- Salida digital por SDI-12
- Para los sensores cuya calibración haya sido realizada por un laboratorio nacional acreditado en ISO/IEC 17025, se requiere que el certificado de calibración cuente con una vigencia mínima de diez (10) meses al momento de la entrega.
Cuando la calibración haya sido realizada por un laboratorio acreditado en ISO/IEC 17025 ubicado en el exterior, se aceptará que el certificado cuente con una vigencia mínima de ocho (8) meses al momento de la entrega.
En todos los casos, el certificado deberá corresponder al sensor suministrado y conservar la trazabilidad metrológica exigida en los documentos del proceso.

	Aire Acondicionado 18000BTU, tipo mini Split con tecnología inverter
	1
	El equipo deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:
Tipo mini split, con capacidad de 18.000,0 BTU y tecnología inverter.
Tubería interna en cobre y recubrimiento anticorrosivo tipo Max Shield o equivalente.
Gas refrigerante ecológico R410A o mejor
Rango de temperatura de operación programable: 16 °C a 30 °C.
Funciones integradas: Display LED, control remoto, Sleep, Turbo, ECO, 3D Air Flow, My Temp, Quiet, Swing, auto diagnóstico, anti-moho, inicio programable (0–24 h), auto restart (auto reinicio), deshumidificación.
Garantía mínima: 10 años para el compresor y 2 años para los demás componentes.
Instalación en punto designado de una de las estaciones de calidad del aire de la CVC.

	Servicios
	1
	Este ítem incluye todos los costos asociados, a transporte, instalación de los analizadores de NOX, transmisión de datos en la plataforma que tiene actualmente la CVC, calibración, y verificación de funcionamiento en campo con calibración multipunto de NO, NOx y NO2 (por medio de calibración GPT), estas calibraciones deben cumplir los criterios de aceptación de la US-EPA para que los analizadores puedan ser recibidos a satisfacción. La instalación de los analizadores se debe realizar en los puntos designado de las estaciones de calidad del aire de la CVC.






Grupo No. 2 Insumos y repuestos 
	

	DESCRIPCIÓN
	REFERENCIA / # PARTE
	CANTIDAD

	
	
	
	

	1
	Tubo de teflon Transparente con las siguientes especificaciones tecnicas:
OD: 1/4" (diametro externo).
ID: 5/32"  (diametro interno).
Wall: 3/64" (Espesor de la pared)
	N/A
	350

	2
	Tubo de teflon Transparente con las siguientes especificaciones tecnicas:
OD: 1/4" (diametro externo).
ID: 3/16"  (diametro interno).
Wall: 1/32" (Espesor de la pared)
	N/A
	25

	3
	Tubo de teflon Transparente con las siguientes especificaciones tecnicas:
OD: 1/8" (diametro externo).
ID: 1/16"  (diametro interno).
Wall: 1/32" (Espesor de la pared)
	N/A
	25

	4
	Conexion T en teflon 1/4"
1/4" Tube Union Tee, Savillex
	750-UT4N
	15

	5
	Filtos de teflon de 47 mm
47 mm Filter Membrane, 5-6 Micron, Savillex
	450-47-4
	150

	6
	Filtos de teflon de 47 mm
47 mm Filter Membrane, 1-2 Micron, Savillex
	450-47-3
	50

	Manguera y racores compra Local

	7
	MANGUERA POLIURETANO 1/4" Azul
	ND
	400

	8
	TAPON plastico PARA RACOR CNX. 1/4" OD
	ND
	25

	9
	TAPON plastico PARA RACOR CNX. 1/8" OD
	ND
	10

	10
	MANGUERA POLIURETANO 6mm Azul
	ND
	10

	11
	MANGUERA POLIURETANO 8mm Azul
	ND
	5

	12
	RACOR RECTO 1/4 NPT X 1/4 OD PC 1/4N02 (RA1015.);  codigo: RP0165
	RP0165
	14

	13 
	RACOR en "T" 1/4 OD  
	ND
	12

	14
	RACOR RECTO 1/8 NPT X 1/8 OD 
	ND
	5

	15
	RACOR CODO 1/8 NPT X 1/4 OD PL 1/4N01 (RA1065.); codigo: RP0235 
	RP0235
	10

	16
	Conexion T en teflon 1/8"
1/8" Tube Union Tee, Savillex
	750-UT2N
	2

	17
	Union recta en teflon 1/4"
1/4" Tube Straight Union, Savillex
	750-SU4N
	2

	18
	Union recta en teflon 1/8"
1/8" Tube Straight Union, Savillex
	750-SU2N
	2

	19
	Filtos de teflon de 47 mm
47 mm Filter Membrane, 5-6 Micron, Savillex
	450-47-4
	100

	20
	Filtos de teflon de 47 mm
47 mm Filter Membrane, 1-2 Micron, Savillex
	450-47-3
	50

	21
	1/8" Knurled Ferrule Nut, Savillex
	750-FN2
	4

	22
	1/4" Knurled Ferrule Nut, Savillex
	750-FN4
	10

	23
	1/8" Ferrule Cap Nut, Savillex
	751-FP2
	5

	24
	1/4" Ferrule Cap Nut, Savillex
	751-FP4
	5

	25
	VALVULA SOLENOIDE 5/2 REG/RES 1/4" A 12VDC MINDMAN MVSC220-4E1-DC12 (H3A3505); codigo: VS5305
 
	VS5305
	3

	Racores en Aceo Inox. Proveedor Local

	26
	Tapón protector para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR; Swagelok; Acero inoxidable 316; 1/4 pulg.
	 SS-4-VCR-SP
	4

	27
	Juego de Férulas Swagelok de Acero Inoxidable 316 (1 Férula Delantera/1 Férula Trasera) para Racores para Tubo de 1/4 pulg.
	 SS-400-SET
	10

	28
	Juego de Férulas Swagelok de Acero Inoxidable 316 (1 Férula Delantera/1 Férula Trasera) para Racores para Tubo de 1/8 pulg.
	SS-200-SET
	10

	29
	Juego de Férulas Swagelok de Latón (1 Férula Delantera/1 Férula Trasera) para Racores para Tubo de 1/4 pulg., Pedir en Múltiplos de 100
	B-400-SET
	10

	30
	Juego de Férulas Swagelok de Latón (1 Férula Delantera/1 Férula Trasera) para Racores para Tubo de 1/8 pulg., Pedir en Múltiplos de 100
	B-200-SET
	10

	Consumibles. Proveedor Local

	31
	Lampara tipo led de sobreponer de 36W, luz blanca, 120 cm, 110 VAC con conector y 10 metros de cable encauchetado de 3x16 AWG
	 36W, luz blanca, 120 cm
	6

	32
	Correa plástica 25cm paquete x 100 unidades negra Dexson
	ND
	20

	33
	Correa plástica 10cm paquete x 100 unidades negra Dexson
	ND
	10

	34
	Correa plástica 35cm paquete x 100 unidades negra Dexson
	ND
	18

	35
	Cinta Aislante 3M™ Scotch® Super 33+®, 19 mm x 20,1 m
	ND
	10

	36
	Cinta Teflón Ptfe, ancho: 1/2 Pulg X 10 metros
	ND
	20

	37
	Extensión elétrica calibre 3x14 AWG
De 20 metros con clavija y toma de 
Seguridad
	ND
	2

	38
	Escalera 3.8 m 13 P Telescópica Desplegable Altura Ajustable 150 kg   modelo: 24CM-DS006, codigo: 735825
	24CM-DS006
	2

	40
	Supresor de pico 1 salida, 1080 jouls; para 110 VAC
	ND
	3

	41
	Regleta 110 VAC Supresor De Picos 6 Salidas, marca General Electric
	ND
	5

	42
	Silicona Acética Con Fungicida Transparente 300 ml
	Código 204102
	5

	43
	Pistola Calafateo Antigota Pro Switch (para tubo de silicona)
	Código 901732
	2

	44
	Tomacorriente Aéreo Leviton 515CV Amarillo
	515CV
	10

	45
	Clavija Aérea Leviton 515PV Amarilla 15 Amperios
	515PV
	10

	46
	Cable multiconductor de 4 vías, 22 AWG, con malla de cobre estañado
https://www.steren.com.co/cable-multiconductor-con-malla-mylar-e-hilo-dren-de-4-vias-calibre-22-awg.html?srsltid=AfmBOopVDaSLQdkR4UnHjyZzg3YhfO7al7BwUKAvYtlVtwy1QMtJBJx_Hks
	M-04X22MMD-305
	50

	47
	Caja Plastica interperie IP65 de 17x22x9 cm, materie ABS con filtroUV, con 5 prensa estopas de 1/2" y sugetador metálico para interperie para tubo de 2 1/2"
	ND
	10

	48
	DIN riel Omega X 1 Mt
	M-02X18MM-305
	8

	Repuestos Teledyne API

	49
	ASSY, VALVE, VA59 W/DIODE, 5" LEADS
	055560000
	2

	50
	Regenerative Dryer para generador de aire cero (completo con las dos columnas, la válvula de 4 vías y la válvula Check)
	ND
	1

	51
	FILTER, COALESCING, .03 MICRON
	FL0000007
	1

	52
	Mole Sieve, 11 ozs (CH033)
	016920000
	2

	53
	Pump Rebuild Kit para aire cero modelo 701
	PU0000077
	3

	54
	Regenerative Dryer para generador de aire cero (completo con las dos columnas, la válvula de 4 vías y la válvula Check)
	ND
	2

	55
	Retainer Pads for Regenerative Dryer 
	ND
	12

	56
	Retainer Pads for Charcoal/Purafil Scrubber
	ND
	12

	57
	Activated Charcoal, 6 lbs.
	ND
	1

	58
	Purafil, 6 lbs
	ND
	1

	Repuestos DERENDA

	59
	Silicon Hose for Y-shaped glass
	ND
	10

	60
	Silicon hoseSilastic   Para equipo COMDE DERENDA modelo APM-2 monitor de particulas PM10/PM2.5  N/P D100823 
	ND
	20

	61
	Glass Y - Shaped Transition piece
	ND
	2

	62
	Racor de entrada para tubo de muestra para virtual impactor para APM-2 
	ND
	4

	63
	Bypass filter (Typ WIX) para equipo COMDE DERENDA modelo APM-2 monitor de particulas PM10/PM2.5 N/P D101247 
	ND
	26

	64
	 Light scattering photometer para equipo COMDE DERENDA modelo APM-2 monitor de particulas PM10/PM2.5  N/P D110027 
	ND
	10

	65
	Zero airfilter PARKER BALSTON X 2   Para equipo COMDE DERENDA modelo APM-2 monitor de particulas PM10/PM2.5  N/P D100101 
	ND
	11

	Thermo SO2 modelo: 43i

	66
	LAMP, UV SOURCE 
	8666
	3

	67
	Assy, Mirror Housing
	TMO-8888
	2

	68
	 PUMP REPAIR KIT, KNF 
	108002-00
	2

	Thermo NOX modelo: 42i

	69
	Ozonator
	9973
	1

	70
	Ozonator transformer
	101419-00
	1

	71
	Cooler
	9995
	1

	72
	Solenoid assy (i-series)
	101390-00
	1

	73
	Silica Scrubber Assy.
	101016-00
	1

	Thermo O3 modelo: 49i

	74
	Scrubber Assembly
	14697
	3

	75
	Pump Repair Kit
	108002-00
	2

	76
	Sample/Reference Solenoid Valve Assy
	102441-01
	1

	Thermo Generador de Aire Cero

	77
	Kit de reconstrucción de la bomba para el compresor externo
	ND
	1

	78
	Cartucho/contenedor para Carbón Activado/Purafil
	ND
	2

	Partisol 2025

	79
	Filter cassettes en teflón para filtro de 47 mm
	 ND
	20

	80
	Kit Oring para  Partisol 2025
	 59-005515
	1

	Sabio S02 Modelo 6020

	81
	UV Filter
	ND
	4

	82
	UV Lamp Assembly
	6020-5728
	1

	83
	PMT Assembly
	6020-5746
	1

	Sabio CO Modelo 6050

	84
	PFT Assembly
	6050-5745
	1

	Sabio O3 Modelo 6030

	85
	UV Lamp Assembly
	6030-5728
	2

	86
	Ozone Scrubber Canister
	6030-5790
	4

	87
	Membrane Panel
	6030-5507
	1

	88
	UV Lamp Power Supply Board
	6030-5529
	1

	MAGEE

	89
	Cinta del filtro rollo de 10 m Para equipo MAGEE modelo EA33  N/P M8050 
	M8050
	8

	90
	Lata de aerosol quita polvo Para equipo MAGEE modelo EA33 
	 ND
	4

	91
	cartucho del filtro para equipo MAGEE modelo EA33 N/P M8272 
	 M8272
	3

	Sensores Importados/Local

	92
	Capacitor 7.5 uF a 370 VAC  50/60 Hz
ref: 97F9001S
Marca: General Electric
	97F9001S
	4

	93
	Sensor de presion Marca Intersil, ref: 
MPX5700GP
	MPX5700GP
	3

	94
	Repetidor o Hub aislado RS-485 a RS-485 de dos puertos
	Nota: compra local
	15

	95
	Conversor RS232 a RS485 DB9 No aislado 
	ATC-106
Nota: compra local
	10

	96
	Adaptador tipo fuente 12V 8A
	ADAP-12V-8ANota: compra local
	5

	97
	Kit de Termoencogibles
Paquete de termoencogibles de colores de diferentes diámetros. 7 colores , 9 tamaños.
Número de piezas: 392
Colores: verde, amarillo, rojo, blanco, azul, negro y transparente
Diámetros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12mm
Longitudes: 40, 45, 65 y 90mm
	KIT-TE

Nota: compra local
	15

	98
	[IDC20P-C] Tarjeta con borneras salida para PLC o Raspberry. Para riel DIN 20 pines.
	 ND
	15

	99
	Batería de Litio de 3.6 V; marca: Tadiran (Nota, para datalogger Campbell CR1000).
	Tamaño 1/2 AA
	5

	100
	Anillos de teflón para sello entre regulador CGA 660 y llave de cilindro;  Cantidad 10 unidades 
	En material de teflón
	2

	101
	Baterías 12V 5Ah
	12V 5Ah
	16

	102
	Sensor de presion marca: Amphenol All Sensors Corporation, ref: 
15 PSI-A-4A-ASCX
	15 PSI-A-4V-ASCX
	4

	103
	Sensor de flujo marca: Honeywell ref: 
AWM3300V
	AWM3300V
	4

	104
	Conversor industrial RS232 a RS485
Programad para comvertir protocolo de señal para monitor de partículas Comde Derenda APM-2
	GE- S2S-485

Nota: compra local
	2

	105
	Cable de señal para sesor de radiaición solar marca EKO MS-60S, con 15 metros de largo
	 ND
	1

	106
	Cable de señal para sesor de viento  marca LUFF WS200-UMB,  con 15 metros de largo
	 ND
	1

	107
	Cable de señal para sesor de lluvia WS100 de viento solar marca LUFF, WS100-UMB,  con 15 metros de largo
	 ND
	1

	108
	Cable de señal para sesor de Temp/Hum marca LUFF WS300-UMB,  con 15 metros de largo
	 ND
	1

	109
	Cable de señal para sesor de radiaición solar marca KIPP & ZONEN, SMP10V, con 15 metros de largo
	 ND
	1

	Embellecimiento Insumos ECAs

	110
	Baterias 12V 9Ah para UPS
	12V 9Ah
	44

	111
	Baterias 12V, 100Ah para panel solar
	 ND
	8

	112
	Panel Solar, 24V 500 W  o superior, compatible con el regulador para panel solar del ítem 113
	 ND
	2

	113
	Regulador para panel Solar
	 ND
	2

	FIDAS - Palas

	114
	Filter for aerosol pump Fidas 200
Kit de reemplazo de filtros bomba para equipo PALAS modelo FIDAS 200 monitor de particulas  N/
	 3688
	4

	115
	Sealing rings Fidas 200
	 1380
	4

	116
	 MonoDust 1500; con certificado de calibración para equipo PALAS  modelo FIDAS 200  monitor de partículas  N/P MonoDust 1500. 
	 2046-001
	2


Entregar en el Almacén de la Corporación e instalar los equipos en las instalaciones del Laboratorio Ambiental de la CVC, funcionando en óptimas condiciones, para lo cual el contratista deberá asumir los accesorios, instalaciones eléctricas; así como entregar los repuestos nuevos, en su empaque original
Entregar un informe detallado por equipo, donde indique los consumibles, partes o accesorios que se requieren para la correcta operación del equipo.
Suministrar los certificados de garantía de cada uno de los equipos entregados.
El contratista no debe dejar sustancias o materiales nocivos, para la flora, fauna o salud humana, ni contaminar la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua con las actividades realizadas en la ejecución contractual.
Cambiar el equipo dentro de un plazo no mayor a tres (3) meses, en caso de presentarse durante la entrega y revisión por parte del supervisor del contrato, algún defecto en el equipo entregado, en las especificaciones técnicas diferentes a la Ficha Técnica o en el funcionamiento del mismo
Cambiar los repuestos, elementos, partes y/o consumibles de los equipos en caso de que, durante la entrega y revisión por parte del supervisor del contrato, se presente algún defecto en el bien entregado o especificaciones técnicas diferentes a la Ficha Técnica.  Dicho cambio, deberá realizarlo el contratista en un tiempo concertado con el supervisor del contrato. 
Formulario No. 1
PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad y fecha

Señores
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC 
Dirección Técnica Ambiental
Santiago de Cali


Asunto: Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. 22 de 2026  
	  GRUPO: ________

OBJETO: “Realizar la adquisición de equipos de medición, insumos, repuestos y suministros destinados al fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, para asegurar la confiabilidad y continuidad de los procesos de monitoreo en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente”

DILIGENCIAR LOS VALORES UNICAMENTE DEL GRUPO POR EL CUAL PRESENTA OFERTA
Grupo No. 1 Equipos 

	ITEM
	Nombre del Bien
	CANTIDAD
	Presentación 
	Marca
	Valor Unitario ($)
	Valor Total ($)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Analizador NOx
	3
	
	
	
	

	2
	Sensor de velocidad de viento ultrasónico con salida Modbus, debe incluir cable de señal de 15 metros
	1
	
	
	
	

	3
	Piranómetro,  debe incluir cable de señal de 15 metros
	1
	
	
	
	

	4
	Aire Acondicionado 18000BTU, tipo mini Split con tecnología inverter
	1
	
	
	
	

	5
	Servicios
	1
	
	
	
	

	
	SUB TOTAL
	
	

	
	IVA
	
	

	
	TOTAL
	
	


El valor de la oferta económica a registrar en la plataforma SECOP II deberá corresponder al GRUPO o GRUPOS por el cual presenta la oferta.

En caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, me (nos) comprometo a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en el pliego de condiciones como en la propuesta que presente (amos)

Atentamente,				
							
Nombre o Razón Social del proponente ________________________________
NIT.  O Cédula de Ciudadanía	      ________________________________	
Nombre del Representante Legal	      ________________________________
Dirección				      ________________________________
Teléfono				      ________________________________
Correo electrónico			      _______________________________	
	       



______________________________________________________
			Firma Representante Legal		

Observaciones para tener en cuenta al momento de diligenciar la oferta económica:

1- El proponente no puede modificar la descripción de los ítems ni la cantidad requerida
2- Tener en cuenta al momento de diligenciar el presente formulario, el valor del grupo a ofertar, el cual fue determinado por la Entidad con los precios de referencia del análisis del sector, por ello, los mismos corresponden a precios techos. La estimación del valor de un grupo por encima de los establecidos por la entidad será causal de rechazo.













Formulario No. 1
PROPUESTA ECONÓMICA

Ciudad y fecha

Señores
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC 
Dirección Técnica Ambiental
Santiago de Cali


Asunto: Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. 22 de 2026  
	  GRUPO: ________

OBJETO: “Realizar la adquisición de equipos de medición, insumos, repuestos y suministros destinados al fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) de la Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, para asegurar la confiabilidad y continuidad de los procesos de monitoreo en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente”
DILIGENCIAR LOS VALORES UNICAMENTE DEL GRUPO POR EL CUAL PRESENTA OFERTA
Grupo No. 2 Insumos y repuestos 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	REFERENCIA / # PARTE
	CANTIDAD
	MARCA
	VALOR UNITARIO ($)
	VALOR TOTAL ($)

	1
	Tubo de teflon Transparente con las siguientes especificaciones tecnicas:
OD: 1/4" (diametro externo).
ID: 5/32"  (diametro interno).
Wall: 3/64" (Espesor de la pared)
	N/A
	350
	
	
	

	2
	Tubo de teflon Transparente con las siguientes especificaciones tecnicas:
OD: 1/4" (diametro externo).
ID: 3/16"  (diametro interno).
Wall: 1/32" (Espesor de la pared)
	N/A
	25
	
	
	

	3
	Tubo de teflon Transparente con las siguientes especificaciones tecnicas:
OD: 1/8" (diametro externo).
ID: 1/16"  (diametro interno).
Wall: 1/32" (Espesor de la pared)
	N/A
	25
	
	
	

	4
	Conexion T en teflon 1/4"
1/4" Tube Union Tee, Savillex
	750-UT4N
	15
	
	
	

	5
	Filtos de teflon de 47 mm
47 mm Filter Membrane, 5-6 Micron, Savillex
	450-47-4
	150
	
	
	

	6
	Filtos de teflon de 47 mm
47 mm Filter Membrane, 1-2 Micron, Savillex
	450-47-3
	50
	
	
	

	Manguera y racores compra Local

	7
	MANGUERA POLIURETANO 1/4" Azul
	ND
	400
	
	
	

	8
	TAPON plastico PARA RACOR CNX. 1/4" OD
	ND
	25
	
	
	

	9
	TAPON plastico PARA RACOR CNX. 1/8" OD
	ND
	10
	
	
	

	10
	MANGUERA POLIURETANO 6mm Azul
	ND
	10
	
	
	

	11
	MANGUERA POLIURETANO 8mm Azul
	ND
	5
	
	
	

	12
	RACOR RECTO 1/4 NPT X 1/4 OD PC 1/4N02 (RA1015.);  codigo: RP0165
	RP0165
	14
	
	
	

	13 
	RACOR en "T" 1/4 OD  
	ND
	12
	
	
	

	14
	RACOR RECTO 1/8 NPT X 1/8 OD 
	ND
	5
	
	
	

	15
	RACOR CODO 1/8 NPT X 1/4 OD PL 1/4N01 (RA1065.); codigo: RP0235 
	RP0235
	10
	
	
	

	16
	Conexion T en teflon 1/8"
1/8" Tube Union Tee, Savillex
	750-UT2N
	2
	
	
	

	17
	Union recta en teflon 1/4"
1/4" Tube Straight Union, Savillex
	750-SU4N
	2
	
	
	

	18
	Union recta en teflon 1/8"
1/8" Tube Straight Union, Savillex
	750-SU2N
	2
	
	
	

	19
	Filtos de teflon de 47 mm
47 mm Filter Membrane, 5-6 Micron, Savillex
	450-47-4
	100
	
	
	

	20
	Filtos de teflon de 47 mm
47 mm Filter Membrane, 1-2 Micron, Savillex
	450-47-3
	50
	
	
	

	21
	1/8" Knurled Ferrule Nut, Savillex
	750-FN2
	4
	
	
	

	22
	1/4" Knurled Ferrule Nut, Savillex
	750-FN4
	10
	
	
	

	23
	1/8" Ferrule Cap Nut, Savillex
	751-FP2
	5
	
	
	

	24
	1/4" Ferrule Cap Nut, Savillex
	751-FP4
	5
	
	
	

	25
	VALVULA SOLENOIDE 5/2 REG/RES 1/4" A 12VDC MINDMAN MVSC220-4E1-DC12 (H3A3505); codigo: VS5305
 
	VS5305
	3
	
	
	

	Racores en Aceo Inox. Proveedor Local

	26
	Tapón protector para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR; Swagelok; Acero inoxidable 316; 1/4 pulg.
	 SS-4-VCR-SP
	4
	
	
	

	27
	Juego de Férulas Swagelok de Acero Inoxidable 316 (1 Férula Delantera/1 Férula Trasera) para Racores para Tubo de 1/4 pulg.
	 SS-400-SET
	10
	
	
	

	28
	Juego de Férulas Swagelok de Acero Inoxidable 316 (1 Férula Delantera/1 Férula Trasera) para Racores para Tubo de 1/8 pulg.
	SS-200-SET
	10
	
	
	

	29
	Juego de Férulas Swagelok de Latón (1 Férula Delantera/1 Férula Trasera) para Racores para Tubo de 1/4 pulg., Pedir en Múltiplos de 100
	B-400-SET
	10
	
	
	

	30
	Juego de Férulas Swagelok de Latón (1 Férula Delantera/1 Férula Trasera) para Racores para Tubo de 1/8 pulg., Pedir en Múltiplos de 100
	B-200-SET
	10
	
	
	

	Consumibles. Proveedor Local

	31
	Lampara tipo led de sobreponer de 36W, luz blanca, 120 cm, 110 VAC con conector y 10 metros de cable encauchetado de 3x16 AWG
	 36W, luz blanca, 120 cm
	6
	
	
	

	32
	Correa plástica 25cm paquete x 100 unidades negra Dexson
	ND
	20
	
	
	

	33
	Correa plástica 10cm paquete x 100 unidades negra Dexson
	ND
	10
	
	
	

	34
	Correa plástica 35cm paquete x 100 unidades negra Dexson
	ND
	18
	
	
	

	35
	Cinta Aislante 3M™ Scotch® Super 33+®, 19 mm x 20,1 m
	ND
	10
	
	
	

	36
	Cinta Teflón Ptfe, ancho: 1/2 Pulg X 10 metros
	ND
	20
	
	
	

	37
	Extensión elétrica calibre 3x14 AWG
De 20 metros con clavija y toma de 
Seguridad
	ND
	2
	
	
	

	38
	Escalera 3.8 m 13 P Telescópica Desplegable Altura Ajustable 150 kg   modelo: 24CM-DS006, codigo: 735825
	24CM-DS006
	2
	
	
	

	40
	Supresor de pico 1 salida, 1080 jouls; para 110 VAC
	ND
	3
	
	
	

	41
	Regleta 110 VAC Supresor De Picos 6 Salidas, marca General Electric
	ND
	5
	
	
	

	42
	Silicona Acética Con Fungicida Transparente 300 ml
	Código 204102
	5
	
	
	

	43
	Pistola Calafateo Antigota Pro Switch (para tubo de silicona)
	Código 901732
	2
	
	
	

	44
	Tomacorriente Aéreo Leviton 515CV Amarillo
	515CV
	10
	
	
	

	45
	Clavija Aérea Leviton 515PV Amarilla 15 Amperios
	515PV
	10
	
	
	

	46
	Cable multiconductor de 4 vías, 22 AWG, con malla de cobre estañado
https://www.steren.com.co/cable-multiconductor-con-malla-mylar-e-hilo-dren-de-4-vias-calibre-22-awg.html?srsltid=AfmBOopVDaSLQdkR4UnHjyZzg3YhfO7al7BwUKAvYtlVtwy1QMtJBJx_Hks
	M-04X22MMD-305
	50
	
	
	

	47
	Caja Plastica interperie IP65 de 17x22x9 cm, materie ABS con filtroUV, con 5 prensa estopas de 1/2" y sugetador metálico para interperie para tubo de 2 1/2"
	ND
	10
	
	
	

	48
	DIN riel  Omega X 1 Mt
	M-02X18MM-305
	8
	
	
	

	Repuestos Teledyne API

	49
	ASSY, VALVE, VA59 W/DIODE, 5" LEADS
	055560000
	2
	
	
	

	50

	Regenerative Dryer para generador de aire cero (completo con las dos columnas, la válvula de 4 vías y la válvula Check)
	ND
	1
	
	
	

	51
	FILTER, COALESCING, .03 MICRON
	FL0000007
	1
	
	
	

	52
	Mole Sieve, 11 ozs (CH033)
	016920000
	2
	
	
	

	53
	Pump Rebuild Kit para aire cero modelo 701
	PU0000077
	3
	
	
	

	54
	Regenerative Dryer para generador de aire cero (completo con las dos columnas, la válvula de 4 vías y la válvula Check)
	ND
	2
	
	
	

	55
	Retainer Pads for Regenerative Dryer 
	ND
	12
	
	
	

	56
	Retainer Pads for Charcoal/Purafil Scrubber
	ND
	12
	
	
	

	57
	Activated Charcoal, 6 lbs.
	ND
	1
	
	
	

	58
	Purafil, 6 lbs
	ND
	1
	
	
	

	Repuestos DERENDA

	59
	Silicon Hose for Y-shaped glass
	ND
	10
	
	
	

	60
	Silicon hoseSilastic   Para equipo COMDE DERENDA modelo APM-2 monitor de particulas PM10/PM2.5  N/P D100823 
	ND
	20
	
	
	

	61
	Glass Y - Shaped Transition piece
	ND
	2
	
	
	

	62
	Racor de entrada para tubo de muestra para virtual impactor para APM-2 
	ND
	4
	
	
	

	63
	Bypass filter (Typ WIX) para equipo COMDE DERENDA modelo APM-2 monitor de particulas PM10/PM2.5 N/P D101247 
	ND
	26
	
	
	

	64
	 Light scattering photometer para equipo COMDE DERENDA modelo APM-2 monitor de particulas PM10/PM2.5  N/P D110027 
	ND
	10
	
	
	

	65
	Zero airfilter PARKER BALSTON X 2   Para equipo COMDE DERENDA modelo APM-2 monitor de particulas PM10/PM2.5  N/P D100101 
	ND
	11
	
	
	

	Thermo SO2 modelo: 43i

	66
	LAMP, UV SOURCE 
	8666
	3
	
	
	

	67
	Assy, Mirror Housing
	TMO-8888
	2
	
	
	

	68
	 PUMP REPAIR KIT, KNF 
	108002-00
	2
	
	
	

	Thermo NOX modelo: 42i

	69
	Ozonator
	9973
	1
	
	
	

	70
	Ozonator transformer
	101419-00
	1
	
	
	

	71
	Cooler
	9995
	1
	
	
	

	72
	Solenoid assy (i-series)
	101390-00
	1
	
	
	

	73
	Silica Scrubber Assy.
	101016-00
	1
	
	
	

	Thermo O3 modelo: 49i

	74
	Scrubber Assembly
	14697
	3
	
	
	

	75
	Pump Repair Kit
	108002-00
	2
	
	
	

	76
	Sample/Reference Solenoid Valve Assy
	102441-01
	1
	
	
	

	Thermo Generador de Aire Cero

	77
	Kit de reconstrucción de la bomba para el compresor externo
	ND
	1
	
	
	

	78
	Cartucho/contenedor para Carbón Activado/Purafil
	ND
	2
	
	
	

	Partisol 2025

	79
	Filter cassettes en teflón para filtro de 47 mm
	 ND
	20
	
	
	

	80
	Kit Oring para Partisol 2025
	 59-005515
	1
	
	
	

	Sabio S02 Modelo 6020

	81
	UV Filter
	ND
	4
	
	
	

	82
	UV Lamp Assembly
	6020-5728
	1
	
	
	

	83
	PMT Assembly
	6020-5746
	1
	
	
	

	Sabio CO Modelo 6050

	84
	PFT Assembly
	6050-5745
	1
	
	
	

	Sabio O3 Modelo 6030

	85
	UV Lamp Assembly
	6030-5728
	2
	
	
	

	86
	Ozone Scrubber Canister
	6030-5790
	4
	
	
	

	87
	Membrane Panel
	6030-5507
	1
	
	
	

	88
	UV Lamp Power Supply Board
	6030-5529
	1
	
	
	

	MAGEE

	89
	Cinta del filtro rollo de 10 m Para equipo MAGEE modelo EA33  N/P M8050 
	M8050
	8
	
	
	

	90
	Lata de aerosol quita polvo Para equipo MAGEE modelo EA33 
	 ND
	4
	
	
	

	91
	cartucho del filtro para equipo MAGEE modelo EA33 N/P M8272 
	 M8272
	3
	
	
	

	Sensores Importados/Local

	92
	Capacitor 7.5 uF a 370 VAC  50/60 Hz
ref: 97F9001S
Marca: General Electric
	97F9001S
	4
	
	
	

	93
	Sensor de presion Marca Intersil, ref: 
MPX5700GP
	MPX5700GP
	3
	
	
	

	94
	Repetidor o Hub aislado RS-485 a RS-485 de dos puertos
	Nota: compra local
	15
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	95
	Conversor RS232 a RS485 DB9 No aislado 
	ATC-106
Nota: compra local
	10
	
	
	

	96
	Adaptador tipo fuente 12V 8A
	ADAP-12V-8ANota: compra local
	5
	
	
	

	97
	Kit de Termoencogibles
Paquete de termoencogibles de colores de diferentes diámetros. 7 colores , 9 tamaños.
Número de piezas: 392
Colores: verde, amarillo, rojo, blanco, azul, negro y transparente
Diámetros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12mm
Longitudes: 40, 45, 65 y 90mm
	KIT-TE

Nota: compra local
	15
	
	
	

	98
	[IDC20P-C] Tarjeta con borneras salida para PLC o Raspberry. Para riel DIN 20 pines.
	 ND
	15
	
	
	

	99
	Batería de Litio de 3.6 V; marca: Tadiran (Nota, para datalogger Campbell CR1000).
	Tamaño 1/2 AA
	5
	
	
	

	100
	Anillos de teflón para sello entre regulador CGA 660 y llave de cilindro;  Cantidad 10 unidades 
	En material de teflón
	2
	
	
	

	101
	Baterías 12V 5Ah
	12V 5Ah
	16
	
	
	

	102
	Sensor de presion marca: Amphenol All Sensors Corporation, ref: 
15 PSI-A-4A-ASCX
	15 PSI-A-4V-ASCX
	4
	
	
	

	103
	Sensor de flujo marca: Honeywell ref: 
AWM3300V
	AWM3300V
	4
	
	
	

	104
	Conversor industrial RS232 a RS485
Programad para comvertir protocolo de señal para monitor de partículas Comde Derenda APM-2
	GE- S2S-485

Nota: compra local
	2
	
	
	

	105
	Cable de señal para sesor de radiaición solar marca EKO MS-60S, con 15 metros de largo
	 ND
	1
	
	
	

	106
	Cable de señal para sesor de viento  marca LUFF WS200-UMB,  con 15 metros de largo
	 ND
	1
	
	
	

	107
	Cable de señal para sesor de lluvia WS100 de viento solar marca LUFF, WS100-UMB,  con 15 metros de largo
	 ND
	1
	
	
	

	108
	Cable de señal para sesor de Temp/Hum marca LUFF WS300-UMB,  con 15 metros de largo
	 ND
	1
	
	
	

	109
	Cable de señal para sesor de radiaición solar marca KIPP & ZONEN, SMP10V, con 15 metros de largo
	 ND
	1
	
	
	

	Embellecimiento Insumos ECAs

	110
	Baterias 12V 9Ah para UPS
	12V 9Ah
	44
	
	
	

	111
	Baterias 12V, 100Ah para panel solar
	 ND
	8
	
	
	

	112
	Panel Solar, 24V 500 W  o superior, compatible con el regulador para panel solar del ítem 113
	 ND
	2
	
	
	

	113
	Regulador para panel Solar
	 ND
	2
	
	
	

	FIDAS - Palas

	114
	Filter for aerosol pump Fidas 200
Kit de reemplazo de filtros bomba para equipo PALAS modelo FIDAS 200 monitor de particulas  N/
	 3688
	4
	
	
	

	115
	Sealing rings Fidas 200
	 1380
	4
	
	
	

	116
	 MonoDust 1500; con certificado de calibración para equipo PALAS  modelo FIDAS 200  monitor de partículas  N/P MonoDust 1500. 
	 2046-001
	2
	
	
	

	
	SUB TOTAL
	
	
	

	
	IVA
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	


El valor de la oferta económica a registrar en la plataforma SECOP II deberá corresponder al GRUPO o GRUPOS por el cual presenta la oferta.

En caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, me (nos) comprometo a firmar el contrato y a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en el pliego de condiciones como en la propuesta que presente (amos)

Atentamente,				
							
Nombre o Razón Social del proponente ________________________________
NIT.  O Cédula de Ciudadanía	      ________________________________	
Nombre del Representante Legal	      ________________________________
Dirección				      ________________________________
Teléfono				      ________________________________
Correo electrónico			      _______________________________	
	       _______________________
			Firma Representante Legal		
Observaciones para tener en cuenta al momento de diligenciar la oferta económica:
1- El proponente no puede modificar la descripción de los ítems ni la cantidad requerida
2- Tener en cuenta al momento de diligenciar el presente formulario, el valor del grupo a ofertar, el cual fue determinado por la Entidad con los precios de referencia del análisis del sector, por ello, los mismos corresponden a precios techos. La estimación del valor de un grupo por encima de los establecidos por la entidad será causal de rechazo.
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ANEXO No. 1 “ANEXO TÉCNICO”


 


Los bienes a entregar por el contratista, deben cumplir con las siguientes especificaciones 


técnicas:


 


Grupo No. 1 Equipos 


 


ITEM


 


CANTIDAD


 


ESPECIFICACIONES MÍNIMAS


 


Analizador 


NOx


 


3


 


Principio de


 


medición: Quimioluminiscencia


.


 


Datalogger:


:


 


Almacenamiento, el registrador interno conservará al menos un año de 


promedios horari


os de NO, NO2 y NOx, con fecha y hora


. 


Con unidades de ppb o 


ppm


 


Unidades: Se admitirán ppb y ppm en el analizador


 


y conversión a µg/m3 en el 


equipo o en la plataforma del SVCA.


 


Rango de medición: 


Seleccionable como 


mínimo escala de 0


–


50 ppb y un rango 


máximo de 0


–


1000 ppb para NO, NO2 y NOx


. 


La escala empleada para el monitoreo 


de calidad de aire deberá estar indicada en la designación o aprobación del modelo 


y en las especificaciones técnicas ofertadas. Con aprobación


 


US


-


EPA o UE.


 


Limite bajo detectable: <0,4 ppb.


 


Ruido de cero (Zero Noise): 


0,20 ppb RMS, (con tiempo promedio de 60 segundos).


 


Desviación de cero (Zero drift): 


magnitud no mayor de 0,50 ppb en 24 horas, bajo las 


condiciones de ensayo declaradas por el fabricante.


 


Desviación de rango (Span drift): +/


-


 


1% de la escala completa, en 


24 horas


.


 


Tiempo de respuesta (Response time): 80 segundo


s, con promedios de 10 segundos 


o


 


para alcanzar el 95 %.


 


Precisión: 


valor entre 


+/


-


 


0,50 ppb y/o 0,5 % de la lectura, en el rango de operación 


ambiental


.


 


Unidades de medida: ppb, ppm, μg/m3 


(seleccionable).


 


Voltaje de alimentaciσn: 110


-


120 VAC, 60 Hz.


 


Salidas: 0


-


100 mV, 0


-


1, 5, 10v. 


Se admitirα integraciσn Modbus RTU sobre RS


-


485 


mediante interfaz nativa, opciσn del fabricante o conversor suministrado, configurado 


y documentado, sin costos ad


icionales


. 


Ethernet. Salidas de estado por relι.


 


Entradas: Mνnimo seis (6) entradas digitales, disponibles y funcionales en la 


configuraciσn of


ertada del equipo.


 


Pantalla: LCD y comprende las pantallas con tecnologνa TFT a color y tαctiles


.


 


Dimensiones: Ad


ecuadas para montaje en rack de 19 pulgadas, incluir deslizable 


con sus correspondientes rieles.


 


 


ESPECIFICACIONES TΙCNICAS GENERALES


 


Electrovαlvulas: Electrovαlvulas internas para calibraciσn de cero y span


 


instaladas 


por el fabricante


.


 


Software interno d


el analizador: Con capacidad de autodiagnσstico.


 


Manual original del fabricante en inglιs, acompaρado de traducciσn completa al 


espaρol a cargo del contratista, ambos en medio digital y fνsico.


 


Certificado: Certificado vigente de calibraciσn de fαbrica.


 


De


be incluir bomba de vacνo externa.


 


Para el generador de ozono debe incluir tubo secador por permeaciσn.


 


Consumibles: Para un aρo de operaciσn para cada equipo con kit de mantenimiento 


de bomba externa de muestra para cada equipo, y un tubo secador por perm


eaciσn 


(secador para generador de ozono) para cada equipo.


 


Garantνa: 2 aρos.


 


Instalaciσn: Integraciσn al SVCA CVC y capacitaciσn teσrica practica al personal 




  Página  1   de   1     ANEXO No. 1 “ANEXO TÉCNICO”   Los bienes a entregar por el contratista, deben cumplir con las siguientes especificaciones  técnicas:   Grupo No. 1 Equipos   

ITEM  CANTIDAD  ESPECIFICACIONES MÍNIMAS  

Analizador  NOx  3  Principio de   medición: Quimioluminiscencia .   Datalogger: :   Almacenamiento, el registrador interno conservará al menos un año de  promedios horari os de NO, NO2 y NOx, con fecha y hora .  Con unidades de ppb o  ppm   Unidades: Se admitirán ppb y ppm en el analizador   y conversión a µg/m3 en el  equipo o en la plataforma del SVCA.   Rango de medición:  Seleccionable como  mínimo escala de 0 – 50 ppb y un rango  máximo de 0 – 1000 ppb para NO, NO2 y NOx .  La escala empleada para el monitoreo  de calidad de aire deberá estar indicada en la designación o aprobación del modelo  y en las especificaciones técnicas ofertadas. Con aprobación   US - EPA o UE.   Limite bajo detectable: <0,4 ppb.   Ruido de cero (Zero Noise):  0,20 ppb RMS, (con tiempo promedio de 60 segundos).   Desviación de cero (Zero drift):  magnitud no mayor de 0,50 ppb en 24 horas, bajo las  condiciones de ensayo declaradas por el fabricante.   Desviación de rango (Span drift): +/ -   1% de la escala completa, en  24 horas .   Tiempo de respuesta (Response time): 80 segundo s, con promedios de 10 segundos  o   para alcanzar el 95 %.   Precisión:  valor entre  +/ -   0,50 ppb y/o 0,5 % de la lectura, en el rango de operación  ambiental .   Unidades de medida: ppb, ppm, μg/m3  (seleccionable).   Voltaje de alimentación: 110 - 120 VAC, 60 Hz.   Salidas: 0 - 100 mV, 0 - 1, 5, 10v.  Se admitirá integración Modbus RTU sobre RS - 485  mediante interfaz nativa, opción del fabricante o conversor suministrado, configurado  y documentado, sin costos ad icionales .  Ethernet. Salidas de estado por relé.   Entradas: Mínimo seis (6) entradas digitales, disponibles y funcionales en la  configuración of ertada del equipo.   Pantalla: LCD y comprende las pantallas con tecnología TFT a color y táctiles .   Dimensiones: Ad ecuadas para montaje en rack de 19 pulgadas, incluir deslizable  con sus correspondientes rieles.     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES   Electroválvulas: Electroválvulas internas para calibración de cero y span   instaladas  por el fabricante .   Software interno d el analizador: Con capacidad de autodiagnóstico.   Manual original del fabricante en inglés, acompañado de traducción completa al  español a cargo del contratista, ambos en medio digital y físico.   Certificado: Certificado vigente de calibración de fábrica.   De be incluir bomba de vacío externa.   Para el generador de ozono debe incluir tubo secador por permeación.   Consumibles: Para un año de operación para cada equipo con kit de mantenimiento  de bomba externa de muestra para cada equipo, y un tubo secador por perm eación  (secador para generador de ozono) para cada equipo.   Garantía: 2 años.   Instalación: Integración al SVCA CVC y capacitación teórica practica al personal 

