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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Tabla 2. Ficha Técnica

	
	

Clasificación del bien o servicio
	
	Clasificación UNSPSC
	Descripción
	
	


	
	
	
	41111502
	Balanza de laboratorio
	
	

	
	
	
	41111501
	Balanzas electrónicas de carga superior
	
	

	
	
	
	41111517
	Balanzas analíticas
	
	

	
	Nombre Comercial del Bien o Servicio
	BALANZA DE PRECISIÓN
	

	
	Marca y referencia ofertado
	
	Marca y referencia ofertada

	MARCA
	Indicar por parte del oferente

	REFERENCIA
	Indicar por parte del oferente


NOTA: El proponente deberá remitir adjunto con su oferta el catálogo de la marca y referencia ofertada o su link de consulta, lo anterior, con el fin de que el comité evaluador realice la verificación de las especificaciones técnicas. 
	

	
	Calidad
	El equipo deberá ser calibrado y entregarse con certificado de calibración con trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, emitido por laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025.
	

	
	
Generalidades
	Las balanzas de precisión son instrumentos de pesaje utilizados en laboratorios para la determinación de masa con un nivel de exactitud intermedio, adecuados para el análisis de muestras en rangos de gramos hasta kilogramos.
	

	
	
Requisitos generales
	El equipo deberá cumplir con las siguientes características:

· Tipo de equipo: Balanza de precisión de carga superior (platillo externo).
· Capacidad de pesaje: Capacidad de 0.1g a 5000 g o más
· Resolución (legibilidad): Igual o mejor a 0,1 g.
· Sistema de visualización: Pantalla digital con al menos una cifra decimal.
· Platillo: Externo, removible, en material resistente a la corrosión, de mínimo 15 cm de diámetro o ancho
· Funciones básicas: Pesaje, tara y conteo de piezas.
· Calibración: Interna o externa, con posibilidad de verificación periódica.
· Conectividad: Al menos una interfaz de comunicación (USB, RS232 o equivalente).
· Alimentación: Eléctrica.
	




	
	















Requisitos específicos
	Capacidad de pesaje: Capacidad de 0.1g o 5000g o más Resolución (legibilidad): Igual o mejor a 0,1 g
Desempeño metrológico
· Repetibilidad (desviación estándar): ≤ 0,1 g (preferiblemente ≤
0,05 g).
· Linealidad: ≤ ±0,2 g o mejor en todo el rango de medición.
· Tiempo de estabilización: ≤ 3 segundos.

Sistema de calibración
· Sistema de calibración interna automática con posibilidad de ajuste por temperatura y/o tiempo, o en su defecto, sistema de calibración externa mediante pesas patrón, conforme a las recomendaciones del fabricante.
Control ambiental y estabilidad
· Indicador de nivel (burbuja) y patas ajustables.
· Compensación de temperatura o aviso de condiciones fuera de rango.
Construcción y materiales
· Platillo en acero inoxidable o material equivalente resistente a corrosión química.
Sistema de medición y electrónica
· Tecnología de pesaje electromagnética o equivalente

Funcionalidad operativa
· Función de tara completa.
· Conteo de piezas con ajuste de muestra.
· Posibilidad de cambio de unidades (g, kg, etc.).

Entrega y aseguramiento
· Certificado de calibración inicial con trazabilidad metrológica realizado por laboratorio acreditado bajo ISO/IEC 17025. La calibración deberá realizarse en diez (10) puntos que cubran la totalidad del rango de medida del instrumento
· Garantía mínima de 2 años que incluya un mantenimiento preventivo al año de garantía contados a partir de la finalización del plazo de ejecución.
	



	
	



Empaque y rotulado
	
Los elementos deben ser entregados sin sobreempaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.
	

	
	Presentación y Unidad de Medida
	UNIDAD
	



______________________________
Nombre y firma del representante legal
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FISCALIA

En la calle y en los territorios




