
proyecto
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

[image: ]


NÚMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-0085-2026
[bookmark: _Toc33728371]ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN 
	


		Clasificación del bien o servicio 
	[411117] Instrumentos y accesorios de visión y observación

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Equipo ESPECTRO-MICROSCOPIO DE CAMPO PARA ESTUDIOS DOCUMENTOLÓGICOS Y GRAFOLÓGICOS

	Calidad
	CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR: El proponente deberá allegar con la propuesta una certificación expedida por el fabricante de los equipos en la cual acredite que el proponente es distribuidor autorizado de los equipos ofertados.
CERTIFICACIÓN GARANTÍA MÍNIMA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS:
El Proponente deberá aportar certificación de garantía mínima expedida por el fabricante, la cual acredite que los bienes ofrecidos contarán como mínimo con un (1) año de garantía en todos sus componentes. 
CERTIFICACIÓN EOL DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS: Certificación suscrita por el fabricante de los equipos ofertados donde acredite que todos los componentes del equipo son originales, nuevos, no remanufacturados o reconstruidos y que no se encuentran declarados EOL (END OF LIFE) o fuera de la vida útil y que no están próximo a salir de la línea de producción.
El equipo debe estar calibrado y configurado desde fábrica.
Nota: Las certificaciones requeridas NO deben tener fecha de expedición mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

	Generalidades 
	Espectro-microscopio de campo para estudios documentológicos y grafológicos que sirve de apoyo a los peritos de los grupos de Documentología y Grafología, para adelantar inspecciones de escritura manuscrita, inspección física de documentos impresos, inspección de alteraciones especialmente en campo para analizar, verificar y obtener características físicas e imágenes de los ítems estudiados y que servirán como evidencia demostrativa para los informes periciales. 

	Requisitos generales
	El equipo a adquirir consta del siguiente componente: 
Equipo con diseño compacto y móvil con la funcionalidad de un microscopio electrónico y espectrómetro con rangos visibles y UV,  con sistema óptico y fuentes de iluminación, conexión USB y fuente de alimentación por puerto USB, software incluido para control de herramientas y Computador portátil (laptop)

	Requisitos específicos
	
Características mínimas del Equipo microscopio portátil – espectrómetro (estación móvil)


	Equipo microscopio portátil – espectrómetro

	Marca
	________________________________(Indicar marca ofrecida por el Proponente)

	Modelo
	________________________________Indicar marca ofrecida por el Proponente)



· Equipo compacto con cámara de alta resolución incluida: Cámara de mínimo de 10 MP de alta resolución y función de zoom.
· El equipo no debe superar una dimensión de 140 (largo) x 80 (ancho) x 160 (alto) mm. 
· El equipo debe permitir mínimo un aumento de 100x con imagen de alta Calidad.  
· Permitir el almacenamiento interno y exportación de datos e imágenes (formato de archivo JPG).
· Debe contar mínimo con las siguientes fuentes de luz: Luz Blanca, Luz Blanca oblicuo y coaxial, luz blanca frontal coaxial, Ultravioleta (365 – 405 nm), iluminación entre rango de 400 – 850 nm.  
· El equipo no debe superar un peso de 1 Kg.

El espectrómetro debe contar con: 
· Rango de longitud de onda: 350–850 nm 
· Resolución: no más de 5 nm 

Parámetros mínimos del sistema óptico 
· Rango de campo de visión mínimo 40-160 μm Parámetros del sistema óptico 
· Resolución – no menos de 10 MP 
· Zoom óptico – 3x 
· Campo de visión máximo – (3,8 ±0,5) × (2,6 ±0,4) mm 
· Campo de visión mínimo – (0,6 ±0,2)× (0,1 ±0,1) mm
· Fuente de alimentación por conexión puerto USB 
· Interfaz de conexión a PC – USB 3.2 (Tipo-C)

Software licenciado e instalado 
· Acceso a la configuración básica del programa 
· Visualización en tiempo real 
· El interfaz mínimo debe contar con el idioma Español 
· Captura y almacenamiento de imágenes y obtención de datos 
· Guardar los resultados e imágenes de las inspecciones para su uso posterior
· Almacenamiento de imágenes mínimo JPEG
· Control de las fuentes de iluminación
· Realizar mediciones. 
· Generar reportes técnicos  

Estación de trabajo
El equipo computador portátil (laptop) debe contar con el software especial instalado que permita la operación en campo; además de contar con el mínimo de las siguientes características: 
	Estación de trabajo

	Marca
	
(Indicar marca ofrecida por el Proponente)

	Modelo
	________________________________ (Indicar marca ofrecida por el Proponente)

	Forma o presentación o tipo de chasís
	Portátil

	Procesador
	Procesador de mínimo 10 Núcleos,
Hilos: mínimo 12
Cache: mínimo 12MB
TDP: mínimo 15W
Con fecha de salida al mercado mínimo en 2025.

	Memoria RAM
	DDR4 3200 MHz 2X8GB 
32GB con ampliación 
hasta 64GB. Las memorias deben ser de 
la misma marca.

	Almacenamiento interno
	Un (1) Disco PCI 4.0 NVMe. 2 TB

	Unidad Blu-ray
	Unidad óptica de lectura escritura, compatible con el equipo; interna o externa conexión USB 3.0 o superior

	Puertos USB
	Mínimo Dos (2) puertos USB 3.2 o superior Tipo A. Mínimo Un (1) puerto USB 3.0 Tipo C

	Conectividad
	Gigabit Ethernet 100/1000 RJ45 Integrada

	Tarjeta inalámbrica 
	Mínimo Wireless 802.11 AX con soporte 6E Integrada 2X2 Integrada  

	Tarjeta de video
	Integrada de la misma marca del procesador.

	Puertos de video
	Mínimo un (1) puerto de video (On board) con salida HDMI y/o Display Port (Se deben incluir los adaptadores salida HDMI y/o Display)

	Lector de Huellas Digitales
	Lector de Huellas Digitales integrado.

	Cámara
	Integrada de mínimo 1080p con obturador. Con tecnología IR

	Descripción del Mouse externo
	Entregar un mouse dos botones y scroll tipo corporativo, de la misma marca del equipo ofrecido, conector tipo USB A, Mouse Color negro. Se debe incluir Pad Mouse.

	Altavoces
	Mínimo dos speaker estéreo de mínimo 2 watts

	Alimentación eléctrica 
	Cargador Adaptador de CA 100-240 V/50-60 Hz. Carga rápida mínimo 70% en 1 Hora

	Batería 
	Autonomía mínima 8 horas, mínimo 50 Watts / hora, fabricación Certificada por FCC, EC o UL. 

	Bluetooth
	Mínimo Bluetooth versión 5.0

	Pantalla
	Pantalla LED de 14” antirreflejo con resolución Full HD.
Resolución soportada 1920 x 1080 o superior.

	Sistema Operativo 
	Windows 11 Pro 64 bits OEM 

	Seguridad
	Los equipos deben contar con: Chip TPM 2.0 discreto o embebido. Sensor de cubierta de apertura de chasis. Puede ser habilitado/ deshabilitado a través de la BIOS. 

	
	Los procesadores deberán integrar tecnología de seguridad (Intel trusted technology o Amd secure processor), ser compatibles con secure boot, tecnología de virtualización por hardware y tener alguna certificación para ser usados en productividad de oficina

	Accesorios
	Cable de poder y adaptador AC.



OTROS:
· Estuche, caja o maletín robusto de ensamblaje que permita asegurar y proteger el equipo durante su traslado. 
· Puerto USB para transferencia (exportación y carga) de imágenes 
· Cable de poder (alimentación red eléctrica) 

ENTRENAMIENTO
El contratista deberá proporcionar una capacitación sobre buenas prácticas de uso y manejo, en idioma español en el laboratorio (in situ) donde se destine el equipo adquirido y para el personal adscrito como perito Grafólogo y Documentólogo, con duración mínima dos (02) horas, (previa coordinación con el supervisor del contrato), debe contener como mínimo los siguientes temas:
	Eje Temático
	Contenido
	Intensidad Horaria 

	Transferencia de Conocimiento 
	Partes principales del equipo.
	2 Teórico – Practica
(in situ)

	
	Modo de uso.
	

	
	Recomendaciones, indicaciones, sugerencias
	

	
	Cuidados, mantenimiento de los componentes del equipo

Verificación previa del equipo para su utilización  
	


El contratista debe garantizar que la(s) persona(s) designada(s) para impartir la capacitación local (in situ) sean idóneas en el tema, para lo cual, deberá presentar los certificados de entrenamiento en el equipo adquirido, expedidos directamente por el fabricante para garantizar la idoneidad de la capacitación. 
CONDICIONES GENERALES:
El equipo deberá ser original, totalmente nuevo y que el fabricante tenga en el mercado al momento de la contratación (última generación), deberá ser apto para un ciclo de trabajo continuo, debe incluir cables, conectores y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
El Contratista deberá entregar el elemento funcionando correctamente en el lugar de destino, para lo cual se hará una prueba de funcionamiento que permita su aceptación 
El equipo deberá tener como especificaciones eléctricas compatibles con las terminales eléctricas típicas usadas en Colombia. 
GARANTÍA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA:
El contratista deberá brindar una Garantía por defectos de fabricación e instalación, mínima de un (1) año del equipo ofrecido. 
El contratista se compromete a que, en el evento de presentarse elementos defectuosos, estos deben ser cambiados en un término no superior a diez (10) días calendario contados a partir del reporte del supervisor del contrato, así mismo los que dentro del tiempo de garantía presentaren algún deterioro o circunstancias que impidan su utilización.
Si persisten los daños por tres veces o más por la misma falla, durante el tiempo de la garantía, el equipo debe ser reemplazado en su totalidad, por uno igual o superior al adquirido, sin que ello implique un costo adicional para la entidad. 
La Garantía por defectos de fabricación debe cubrir la sustitución de cualquier repuesto, sin que ello implique un costo adicional para la Fiscalía General de la Nación.
Si se presenta un daño de la misma parte del equipo adquirido durante el tiempo de garantía, el proponente deberá reemplazar el módulo asociado a la falla por uno nuevo.
Durante el tiempo de garantía del equipo, se deben realizar las actualizaciones de los programas de software que el fabricante libere. 
Cualquier llamada de Servicio por Garantía deberá ser atendida en máximo diez (10) horas en el horario de 08:00 a 18:00 horas y soporte técnico.
La Garantía debe incluir todos los costos de operación, en los que debe contemplar mano de obra y transporte 
El contratista debe manifestar por escrito el tipo de garantía y tiempo de garantía del equipo adquirido 
El contratista debe mostrar y garantizar centros de atención y mantenimiento con domicilio en alguna ciudad principal de Colombia 
El contratista deberá explicar claramente y por escrito la metodología que se debe seguir para solicitar y prestar el servicio de garantía 
Cuando la solución se demore más de diez (10) días calendario, debe entregarse sin costo alguno para la entidad, un equipo de iguales o superiores características técnicas al adquirido por el tiempo que implique la reparación.
MANUALES: El contratista deberá entregar los manuales de operación, instalación, mantenimiento y verificación previa del equipo y sus accesorios en idioma español e inglés.

	Empaque  y rotulado
	El equipo debe ser entregado sin sobreempaque o exceso de envolturas. Se deberá evitar empaques plásticos a menos que no se pueda garantizar la integridad del equipo con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaque no debe comprometer la integridad  y calidad del bien. Se debe tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad






Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”.



_______________________________
Nombre y firma del representante legal
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FISCALIA

En la calle y en los territorios




